## 文档简介
设备故障代码及参数资料
正式版本｜2026-07-14
项目 | 内容
文件用途 | 统一说明设备故障代码、设备参数和测量结果。
适用范围 | 产品设计、生产测试、现场交付和售后服务。
内容构成 | 当前故障代码64项，其中使用中61项、保留3项；同时保留CPU2 V1.24.0.0历史表和一代计量仪历史表。
版本与使用 | 当前故障代码适用于CPU2 V1.25.0.0；CPU3应配套V1.23.0.0。现场按CPU2程序版本选择故障码表；共享协议版本17用于CPU2与CPU3配套检查，CPU3本机20-7按CPU3程序版本确认。

## 故障代码
故障代码
本页对应CPU2 V1.25.0.0故障码基线。现场选表以CPU2程序版本为准；共享协议版本17只用于CPU2与CPU3配套检查。CPU3本机20-7按CPU3程序版本单独确认，旧编号见历史页。
类别代码 | 故障类别 | 故障码 | 屏幕显示 | 故障名称 | 故障说明 | 故障原因 | 处理方法 | 状态
11 | 电机驱动 | 2 | 11-2 | 电机驱动通信异常 | 主控单元多次未能读取或下发电机驱动状态，无法确认驱动器是否正常及运动参数是否生效，因此停止当前运动。 | 硬件：驱动器供电缺失或不稳、内部通信线或接插件松动、驱动器或主控板损坏；设置/操作：检修后接插件未插牢，或驱动器尚未完成上电；运行环境：强干扰、受潮或腐蚀造成通信不稳定。 | 停止运动，检查电机驱动供电、通信连接和驱动状态；重新上电后复核。 | 使用中
|  | 4 | 11-4 | 电机已被禁用 | 设备能够与电机驱动器联系，但驱动输出未建立或驱动器尚未完成启动，电机不能按指令运动。 | 硬件：驱动电源未接通、电压不足、使能线路异常或驱动器损坏；设置/操作：检修后未恢复驱动供电，或故障保护尚未解除；数据/软件：驱动器启动未完成，前一次故障后仍处于禁用状态。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
|  | 5 | 11-5 | 电机反馈未知 | 驱动器报告有故障，但返回状态不属于设备已识别的过温、短路、断线或堵转等类型，无法进一步定位，设备停止运动。 | 硬件：驱动器内部故障、供电波动、电机或连接线间歇性异常；运行环境：强干扰导致状态信息异常；数据/软件：驱动器同时出现多个异常状态，或返回了当前设备无法识别的状态组合。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
|  | 7 | 11-7 | 电机驱动报警 | 驱动器检测到堵转、电机相线对地短路或相线开路，继续运行可能损坏电机或驱动器，设备停止当前运动。 | 硬件/机构：浮子、尺带或传动机构卡阻，电机相线松脱、断线、短路，电机或驱动器损坏；设置/操作：负载过重、安装偏斜或维护后接线错误；运行环境：进水、腐蚀或异物增加运动阻力。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
|  | 10 | 11-10 | 电机步进数错误 | 设备已发出运动指令，但在规定时间内没有检测到电机位置变化，或点动开始后电机没有实际运行。 | 硬件/机构：电机未得电、机构卡住、传动部件打滑或驱动器异常；设置/操作：驱动电流、速度或加速度设置过低，点动距离过小；运行环境：低温、污物或高阻力使机构难以启动；数据/软件：位置变化未被正常记录。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
|  | 16 | 11-16 | 电荷泵电压过低 | 电机驱动器内部升压电源低于正常范围，驱动能力不足，继续运行可能造成失步或停转。 | 硬件：驱动供电电压过低、瞬时压降、供电滤波或驱动器本身异常；设置/操作：使用了不匹配的电源或负载过重；运行环境：电源波动、接线过长或强干扰造成供电不稳。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
|  | 17 | 11-17 | 电机驱动过温 | 电机驱动器温度已经达到预警或保护条件，继续运行可能造成驱动能力下降或自动停机。 | 硬件：驱动电流过大、散热器接触不良、风道堵塞或驱动器损坏；设置/操作：电机长时间连续运行、驱动电流设置过高或机构阻力过大；运行环境：环境温度高、通风不良或柜内积尘。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
|  | 18 | 11-18 | 电机运行超时未停 | 电机在允许时间内未到达目标、未停止，或点动时间超过上限，设备为防止持续运行而停机。 | 硬件/机构：机构卡阻、传动打滑、驱动能力不足或位置反馈异常；设置/操作：目标位置超出可达范围、速度过低、点动持续过久或允许时间设置过短；运行环境：低温、污物、沉积物或液体阻力增大。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
|  | 19 | 11-19 | 电机驱动配置丢失 | 设备仍可读取驱动器，但关键运动配置变为空值或与启动时不一致，当前电流、速度和运动保护不能确认，设备停止运动。 | 硬件：驱动器供电瞬断、芯片复位、内部连接不稳或驱动器损坏；设置/操作：运行中断电或反复快速上电；运行环境：电源波动和强干扰；数据/软件：启动配置未完整写入，或故障恢复后配置没有重新建立。 | 停止运动并重新上电；检查电机驱动供电是否中断。若重复出现，记录故障码和发生动作。 | 使用中
12 | 编码器 | 1 | 12-1 | 编码器通信无响应 | 设备未能启动编码器采集，或等待后仍未收到有效的位置数据，当前位置无法确认，相关运动被停止。 | 硬件：编码器无供电、通信线或接插件松动、编码器或主控板接口损坏；设置/操作：编码器安装间隙不当、检修后接线未恢复；运行环境：强干扰、潮湿、油污或振动造成接触不良；数据/软件：编码器上电后尚未就绪。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
|  | 2 | 12-2 | 编码器校验位错误 | 设备收到编码器位置数据，但完整性检查不通过，本次数据可能在传输中受到干扰，不能用于位置判断。 | 硬件：编码器通信线接触不良、屏蔽或接地不良、编码器本体异常；设置/操作：信号线与动力线并行敷设或接插件未锁紧；运行环境：电机启停、变频设备或雷击浪涌产生干扰。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
|  | 3 | 12-3 | 编码器检测到丢步 | 电机明显移动时，编码轮记录的尺带位移不足，或周长标定值低于允许下限，说明尺带或编码轮没有正常跟随运动。 | 硬件/机构：编码轮与尺带打滑、压紧不足、传动件松动或编码器损坏；设置/操作：周长、方向或位置比例设置错误，标定行程不足；运行环境：尺带有油、水、结露或污物，导致编码轮不能稳定跟随。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
|  | 5 | 12-5 | 编码器初始化失败 | 开机时，设备检查到两份编码器位置记录都不可用，无法恢复断电前位置，已改用默认位置；继续运动前必须确认实际位置。 | 硬件：位置存储器供电或器件异常；设置/操作：首次使用、更换主板或存储器、清空数据后未重新建立位置；数据/软件：异常断电发生在位置保存过程中，两份位置记录均损坏或内容无法识别。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
|  | 6 | 12-6 | 编码器上电变化 | 该编号为预留项，当前设备不会主动报出；用于记录开机前后编码器位置出现异常跳变，导致断电前后位置无法一致衔接的情况。 | 预留项可能原因——硬件：编码器、磁体或连接发生位移；设置/操作：断电期间人为移动机构，更换编码器或主板后未重新标定；数据/软件：断电前的位置记录被改变、损坏或未完整保存。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 保留
|  | 10 | 12-10 | 编码器差值过大 | 相邻两次位置变化超过允许范围，或周长标定值高于允许上限，位置变化与实际运动不一致，当前位置结果不可信。 | 硬件/机构：编码轮打滑、尺带跳动、编码器或磁体松动；设置/操作：卷筒周长、方向或位置比例设置错误，标定过程移动不规范；运行环境：振动、强干扰或污物造成位置突然跳变；数据/软件：位置记录发生异常变化。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
|  | 11 | 12-11 | 编码器多次无效数据 | 编码器连续返回不可用数据，又没有给出校验失败、未完成、计算溢出或线性报警等明确原因，设备无法确认当前位置。 | 硬件：编码器供电、磁体、连接或本体异常；设置/操作：编码器与磁体间隙、同心度或方向安装不正确；运行环境：强磁场、振动、油污或温度变化影响检测；数据/软件：编码器连续给出无法归类的异常状态。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
|  | 12 | 12-12 | 编码器计算溢出 | 编码器报告内部角度计算超出有效范围，当前角度无法换算为可靠位置，设备停止使用本次数据。 | 硬件/安装：磁体与编码器距离过大或过小、偏心、倾斜，磁体或编码器损坏；运行环境：附近强磁场、金属碎屑或温度异常影响磁场；数据/软件：编码器上电或内部测量尚未稳定。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
|  | 13 | 12-13 | 编码器线性报警 | 编码器检测到磁场分布或安装位置使角度线性误差过大，位置值可能出现明显偏差。 | 硬件/安装：磁体偏心、倾斜、间隙不合适，编码器或磁体松动损坏；运行环境：附近有强磁性物体、金属碎屑、振动或温度变化；设置/操作：安装后未校正同心度和间隙。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
|  | 14 | 12-14 | 编码器状态未完成 | 编码器尚未完成内部角度测量，返回的位置没有达到可用状态，设备无法确认当前位置。 | 硬件：编码器供电不稳、磁体位置异常或编码器损坏；设置/操作：上电后过早启动、安装间隙不合适；运行环境：强磁场、振动或电气干扰；数据/软件：编码器内部测量长期未进入稳定状态。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 1 | 13-1 | 传感器数据校验失败 | 传感器已经返回一组数据，但完整性检查不一致，本次温度、频率或密度数据可能在传输中受干扰，不能采用。 | 硬件：传感器供电不稳，通信线、滑环或无线链路接触不良；设置/操作：接插件未锁紧、通信线与动力线混布；运行环境：电机启停、变频设备、雷击浪涌或弱信号使数据在传输中受干扰。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
|  | 2 | 13-2 | 声波频率异常 | 传感器给出的振动管频率为零或超过允许上限，设备多次重读并切换测量模式后仍未获得正常频率，当前密度测量停止。 | 硬件：振动管、传感器探头、激励电路或连接线异常；设置/操作：传感器类型、测量模式或标定参数不正确；运行环境：探头未完全浸液、液体中气泡或固体较多、介质黏度或温度超出适用范围。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
|  | 3 | 13-3 | 传感器通信超时 | 设备向密度或液位传感器发出请求后，在规定时间和重试次数内仍未收到完整有效答复，当前测量数据无法取得。 | 硬件：传感器无供电、通信线、滑环、无线模块或接插件异常，传感器损坏；设置/操作：选错传感器类型、模块未配对或通信设置不一致；运行环境：无线信号弱、强干扰、潮湿或腐蚀；数据/软件：传感器正在重启或未进入工作状态。 | 检查传感器供电、通信连接和滑环链路；确认指令能够发出、接收能够启动并能收到完整响应后重新测量。 | 使用中
|  | 5 | 13-5 | 传感器设备内部错误 | 传感器可以正常答复，但在答复中明确报告自身故障，设备不采用本次测量数据。 | 硬件：传感器内部电路、探头、振动管或供电异常；设置/操作：传感器类型或测量模式不匹配，启动后未等待稳定；运行环境：介质温度、黏度或振动超出传感器适用条件；数据/软件：传感器自检未通过。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
|  | 26 | 13-26 | 密度值异常无效 | 连续取得的密度值小于等于零或超过二千千克每立方米，当前数据不能用于液位或密度计算。 | 硬件：传感器探头、振动管或连接线路异常；设置/操作：传感器类型、标定参数或密度修正参数不正确；运行环境：探头未完全浸液、液体中气泡或沉积物较多，或介质密度超出设备量程。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
|  | 27 | 13-27 | 传感器响应格式异常 | 传感器已有答复，但答复的长度、开头、结尾、指令内容或数值格式与本次请求不一致，设备无法识别并舍弃该数据。 | 硬件：通信线、滑环或无线链路受干扰，导致答复缺失或混乱；设置/操作：传感器型号、测量模式或通信设置不匹配，更换传感器后未同步设置；数据/软件：传感器返回了残缺、过期或当前设备无法识别的内容。 | 检查传感器供电和通信连接，记录原始应答后重新操作；重复出现时检查传感器型号和通信设置。 | 使用中
14 | 零点与位置检测 | 9 | 14-9 | 零点超出范围 | 粗找、精找或回零完成后，尺带位置仍偏离设定零点超过允许值，设备不能把当前位置作为可靠零点。 | 硬件/机构：尺带打滑、伸缩或卡阻，编码器或电机位置检测异常，零点机构松动；设置/操作：零点位置、允许偏差、卷筒周长或方向设置错误，回零前实际位置未确认；运行环境：沉积物、结冰、油污或振动影响回零。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
|  | 11 | 14-11 | 定位结果异常 | 位置数据无效、移动时越过目标、停止后偏差过大，或罐高标定没有取得有效实高，设备无法确认当前位置是否可靠。 | 硬件/机构：编码器或电机位置反馈异常、尺带打滑、机构卡阻或制动不良；设置/操作：目标位置、罐高、卷筒周长、速度或允许偏差设置不合适，零点或罐高标定不正确；数据/软件：当前保存位置与实际位置不一致。 | 停止运动，检查位置检测、尺带状态和目标位置；确认当前位置能够正常读取后重新执行。若重复出现，记录目标位置、实际位置和偏差。 | 使用中
|  | 12 | 14-12 | 零点重复性差 | 用于罐底判断的姿态基准未建立、已经失效，或建立基准时多次角度测量差异过大，设备不能稳定判断罐底。 | 硬件/安装：姿态传感器松动、安装方向错误、连接不良或器件损坏；设置/操作：设备未静止就建立基准、回零步骤未完成或允许差值设置过严；运行环境：罐体振动、液面冲击或外力碰撞使多次角度结果不一致。 | 保持设备静止，检查姿态传感器和连接；重新回零建立基准，并确认多次角度采样差值在允许范围内。 | 使用中
15 | 测量过程 | 6 | 15-6 | 液位超过罐高 | 向上搜索液位时，浮子或探头已到达罐高上限仍未识别到液面，为防止越界，设备停止测量。 | 硬件/机构：传感器未识别液面、浮子或尺带卡住、位置检测偏差；设置/操作：罐高、上限、起始位置或液位判定参数错误，实际液位高于设置范围；运行环境：泡沫、蒸汽、剧烈液面波动或介质特性使液面信号不明显。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
|  | 15 | 15-15 | 液位变化过快 | 跟随液位时，传感器信号连续偏离目标范围，设备判断液面变化速度超出跟随能力，无法稳定测量。 | 硬件/机构：传感器信号抖动、浮子或运动机构跟随不畅；设置/操作：跟随速度、灵敏度或目标范围设置不合适，在进料或出料时启动测量；运行环境：液位真实变化过快、液面波动、泡沫、气泡或罐体振动。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
|  | 16 | 15-16 | 实高偏差过大 | 该编号为预留项，当前设备不会主动报出；用于实高测量结果与设定罐高偏差超过允许值、无法确认罐高标定有效的情况。 | 预留项可能原因——硬件/机构：尺带打滑、位置检测或罐高测量部件异常；设置/操作：设定罐高、零点、卷筒周长或允许偏差不正确，标定步骤不规范；运行环境：罐体变形、温度变化或沉降造成实高变化。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 保留
|  | 17 | 15-17 | 测量流程超时 | 液位或密度搜索在允许时间内反复调整仍未达到稳定条件，设备终止本次测量，避免机构长时间运行。 | 硬件/机构：传感器信号不稳定、运动机构卡阻或位置反馈异常；设置/操作：测量时间、搜索速度、步距、目标范围或罐高设置不合适，起始位置错误；运行环境：液面波动、泡沫、气泡、快速进出料或高黏介质使测量长期不能稳定。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
|  | 18 | 15-18 | 下行未找到液位 | 向下搜索液面时已经进入盲区或到达下限，仍未识别到由空气进入液体的稳定变化，设备停止下行。 | 硬件/机构：传感器无有效信号、浮子或尺带卡阻、位置偏差；设置/操作：下限、盲区、起始位置、罐高或液位判定参数错误，实际液位低于搜索范围；运行环境：泡沫、蒸汽、气泡或液面波动使分界不明显。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
|  | 19 | 15-19 | 上行未找到液位 | 向上搜索液面或重新启用液位测量后，仍未识别到由液体进入空气的稳定变化，设备无法确认液面位置。 | 硬件/机构：传感器信号异常、浮子或运动机构未正常上行；设置/操作：起始位置、搜索方向、测量模式或液位判定参数错误；运行环境：泡沫、乳化层、气泡或剧烈波动使由液体进入空气的变化不明显。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
|  | 20 | 15-20 | 下行寻重失败 | 向下寻找罐底时已经到达最大下行位置，或精找越过预计范围，仍未出现可靠受力变化，设备不能确认罐底。 | 硬件/机构：扭力传感器异常，浮子、尺带、钢丝或导向机构卡住，浮子未接触罐底或开始时未离开受力区；设置/操作：零点、罐高、最大下行位置或寻重判定值错误；运行环境：罐底沉积物、污泥、异物或罐体倾斜影响受力变化。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
|  | 21 | 15-21 | 上行寻重失败 | 从罐底向上精确回零时，移动已经超过允许零点范围，扭力仍未恢复到离底特征，设备不能确认浮子已离开罐底。 | 硬件/机构：浮子吸附或卡在罐底、尺带或导向机构受阻、扭力传感器漂移；设置/操作：零点、上行距离或离底判定值错误，标定时浮子未正确受力；运行环境：污泥、沉积物或黏稠介质使浮子难以离底。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
|  | 22 | 15-22 | 下行未找到水位 | 向下搜索水层时已经接近零点或经过多次粗找、精找，仍未找到稳定的油水分界，设备停止测量。 | 硬件：传感器响应异常、探头污染或位置检测偏差；设置/操作：水位搜索范围、零点、判定值或测量模式不正确，实际水层过薄或不存在；运行环境：油水乳化、沉积物、气泡或液体尚未静置，分界不清。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
|  | 23 | 15-23 | 密度测量无有效点 | 密度分布测量没有生成可用测点，或全部测点完成后仍没有得到一组有效密度值，无法形成测量结果。 | 硬件/机构：传感器、位置检测或运动机构异常，导致各测点数据无效；设置/操作：测量起止位置、点距、点数、罐高或液位结果不合理，未形成可用测点；运行环境：液位持续变化、气泡、泡沫或介质超量程；数据/软件：前置液位或水位结果无效。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
|  | 24 | 15-24 | 密度测量未找到油面 | 密度分布测量已经到达最高测点仍未确认进入空气，或全过程没有得到可用于判定液面的有效液体点，设备无法确定油面。 | 硬件/机构：传感器无有效密度信号、运动位置偏差或最高测点未真正越过液面；设置/操作：罐高、最高测点、点距、起始位置或液位判定参数错误；运行环境：泡沫、蒸汽、乳化层、气泡或液面波动使空气与液体分界不清。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 1 | 17-1 | 参数存储读写失败 | 开机时两份设备参数都不可用，且不能明确归为未初始化或内容核对失败；设备改用出厂参数启动，原现场参数可能丢失。 | 硬件：参数存储器、供电或主控板连接异常，存储器老化或损坏；设置/操作：运行中异常断电，更换主板或存储器后未重新设置；运行环境：电源波动、静电或强干扰导致保存异常；数据/软件：两份参数内容严重损坏或与当前程序不兼容。 | 记录并备份现场参数，检查存储器供电和连接；重新下发设备参数并断电复查，仍重复出现时进行技术检修。 | 使用中
|  | 2 | 17-2 | 参数未初始化 | 开机时两份参数记录都没有初始化标志，设备判断从未保存过有效参数，已改用出厂参数启动。 | 设置/操作：首次装机、更换主板或存储器、清空参数后尚未完成一次有效保存；数据/软件：初始化过程未完成或两份参数记录均为空；硬件：新存储器未写入数据，或供电异常导致首次保存未成功。 | 确认是否为首次使用或更换存储器；重新设置并保存设备参数，断电重启后复查参数是否完整保留。 | 使用中
|  | 5 | 17-5 | 参数值超出范围 | 当前设置值、目标位置或测量计划超出设备允许范围，继续执行可能越界或得不到有效结果，设备拒绝本次操作。 | 设置/操作：参数单位理解错误、数值超限，起点与终点顺序、测点数量、点距或目标位置相互矛盾；数据/软件：导入了其他型号或旧版本参数，保存内容异常；一般不是单独的硬件故障。 | 核对参数名称、单位和允许范围，修正并保存后重新执行。 | 使用中
|  | 6 | 17-6 | 参数完整性校验失败 | 开机时参数记录的基本信息可以识别，但保存内容核对不一致，另一份备份也不可用；设备改用出厂参数启动，原参数不可信。 | 硬件：参数存储器老化、供电不稳或器件损坏；设置/操作：参数保存过程中断电或频繁快速开关机；运行环境：电源波动、静电或强干扰；数据/软件：保存内容被意外改写，两份参数记录都不能通过内容核对。 | 记录并备份现场参数，重新设置并保存设备参数；断电重启后复查，仍重复出现时检查存储器和供电。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 1 | 18-1 | 模拟量输出电流设置失败 | 设备已经算出目标电流，但未能送到模拟量输出芯片，四至二十毫安输出可能保持旧值或中断。 | 硬件：模拟量输出芯片无供电、内部连接不良或芯片损坏；设置/操作：输出回路接线错误、短路或负载超出要求，故障保护尚未解除；运行环境：浪涌、强干扰或接地不良；数据/软件：芯片尚未完成启动或前一次输出操作未结束。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载，确认输出恢复正常。 | 使用中
|  | 2 | 18-2 | 模拟量输出初始化失败 | 开机建立模拟量输出时，芯片复位、基本配置或状态确认未完成，四至二十毫安输出不能保证正确。 | 硬件：模拟量输出芯片供电不稳、内部连接异常、芯片或复位线路损坏；设置/操作：输出回路接线错误、负载异常或上电过程中反复断电；运行环境：浪涌、强干扰；数据/软件：启动配置未完整建立，或初始化时输出操作被占用。 | 检查模拟量输出芯片供电、通信连接和回路负载；重新上电后确认初始化完成，并结合故障日志定位失败阶段。 | 使用中
|  | 3 | 18-3 | 模拟量输出芯片报警 | 模拟量输出芯片主动报告故障，表示输出回路、供电、芯片温度或负载状态异常；设备无法保证四至二十毫安输出正确。 | 硬件：输出回路开路、短路、负载过大，芯片供电异常、过热或损坏；设置/操作：接线极性错误、负载电阻不合适、回路未接通；运行环境：环境温度高、浪涌、潮湿或接地不良。 | 检查模拟量回路供电、接线、负载和回路是否开路；排除异常后重新上电复测。 | 使用中
|  | 6 | 18-6 | 模拟量输出配置校验失败 | 设备写入模拟量输出配置后，再次核对发现结果不一致，当前输出范围和控制方式无法确认。 | 硬件：模拟量输出芯片供电或内部通信不稳、芯片损坏；设置/操作：配置过程中断电或反复上电；运行环境：强干扰或电源波动导致写入和核对结果不一致；数据/软件：前一次操作未完成或配置被意外改写。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载；重新上电后复核输出配置。 | 使用中
|  | 9 | 18-9 | 模拟量输出故障信息读取失败 | 设备未能读取模拟量输出芯片的故障信息，无法判断四至二十毫安回路是否正常，当前输出状态不可信。 | 硬件：模拟量输出芯片无供电、内部连接不良或芯片损坏；设置/操作：回路故障未解除就反复启动；运行环境：强干扰、电源波动或浪涌；数据/软件：芯片尚未完成启动、正在处理其他操作或通信状态未恢复。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载；重新上电后复核输出，重复出现时交由技术人员检查。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 1 | 20-1 | 串口传输异常 | 主控单元与传感器或无线模块交换数据时，发送或接收未能启动、传输中断，或数据未在规定时间内发完，当前通信中止。 | 硬件：传感器或无线模块无供电、通信线或接插件松动、主控板接口或模块损坏；设置/操作：接错端口、线序错误、带电插拔或检修后未恢复连接；运行环境：长线、接地不良、强干扰、潮湿或腐蚀；数据/软件：通信通道被占用或异常后未恢复。 | 检查模块供电、通信线和接插件，重新上电后复测；若重复出现，记录发生模块和操作步骤。 | 使用中
|  | 2 | 20-2 | 滑环通信失败 | 主控单元与无线滑环模块之间的指令或状态查询未完成，设备无法继续配对、连接或传感器通信。 | 硬件：滑环磨损、触点接触不良，无线模块供电或接线异常，模块损坏；设置/操作：滑环安装偏斜、接插件未锁紧或模块模式不正确；运行环境：旋转振动、油污、潮湿、腐蚀、金属屏蔽或强干扰。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
|  | 3 | 20-3 | 信号弱 | 无线配对或链路检查时，接收信号低于设定要求，连接容易掉线或重复传输，设备不继续建立稳定链路。 | 硬件：天线、无线模块、滑环触点或供电异常；设置/操作：主从机距离过远、方向或安装位置不合适、配对到错误设备，信号要求设置过高；运行环境：金属罐体屏蔽、同频干扰、障碍物、潮湿或强电设备影响。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
|  | 4 | 20-4 | 无线主机通信超时 | 无线主机未能发送指令或没有按时答复，或没有处于主机模式，扫描、配对和连接无法继续。 | 硬件：无线主机无供电、通信连接不良或模块损坏；设置/操作：模块未设为主机、接错模块、配对步骤未完成；运行环境：强干扰或电源波动；数据/软件：模块正在重启、扫描或失去响应，保存的工作模式与实际不一致。 | 检查无线主机供电和通信连接，确认模块处于主机模式并能响应状态查询，再重新建立连接。 | 使用中
|  | 5 | 20-5 | 无线从机未连接 | 无线主机可以正常工作，但未发现或未连接到目标从机，传感器无线链路尚未建立。 | 硬件：无线从机或传感器未供电、天线或模块损坏；设置/操作：从机不在范围内、未进入可连接状态、配对对象错误或更换模块后未重新配对；运行环境：金属屏蔽、距离过远或同频干扰；数据/软件：已保存的目标设备信息已经失效。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
|  | 6 | 20-6 | 无线响应格式异常 | 无线模块有答复，但工作模式、连接状态、目标设备、信号强度或扫描结果不完整或不符合预期，设备无法确认链路状态。 | 硬件：无线链路受干扰或接触不良，答复被截断；设置/操作：模块型号、主从模式或通信设置不匹配，更换模块后未同步设置；运行环境：弱信号、同频干扰或电源波动；数据/软件：模块返回了不完整、过期或当前设备无法识别的信息。 | 检查无线模块供电和连接，重新执行查询或配对；记录模块应答内容和发生步骤。 | 使用中
|  | 7 | 20-7 | 主控单元通信超时 | 显示单元连续十次未收到主控单元的完整有效答复，设备状态、测量结果和参数无法同步，屏幕按通信中断处理。 | 硬件：主控单元或显示单元无供电、内部通信线或接插件松动，主板接口损坏；设置/操作：检修后连接未恢复，主控与显示程序版本不配套；运行环境：电源波动、强干扰或接地不良；数据/软件：主控单元反复重启、长时间忙碌或未能形成完整答复。 | 检查主控单元与显示单元的供电和内部通信连接。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 1 | 21-1 | 扭力超过上限 | 满载标定时扭力值高于允许上限，说明当前载荷、安装或传感器零点不符合标定要求，满载标定无效。 | 硬件/机构：浮子或配重过重、尺带或钢丝预紧过大、导向机构卡阻、扭力传感器安装受力或损坏；设置/操作：满载标定物不正确、零点未校准、量程或上限设置错误；运行环境：振动或外力碰撞使读数偏高。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
|  | 2 | 21-2 | 扭力低于下限 | 满载标定时扭力值低于允许下限，说明加载不足、传感器未正确受力或信号未正常传递，满载标定无效。 | 硬件/机构：浮子或配重缺失、钢丝松弛、载荷仍被支撑、传感器未受力或损坏；设置/操作：标定载荷不足、未完全悬空、在液体中受浮力影响，零点或下限设置错误；运行环境：振动使读数不稳定。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
|  | 3 | 21-3 | 扭力检测到碰撞 | 运动中扭力相对稳定基准突然升高或降低并超过保护值，设备判断浮子、钢丝或导向机构可能碰撞、卡阻或失去受力，立即停止运动。 | 硬件/机构：浮子、尺带或钢丝碰到罐壁或附件，导向轮卡住，钢丝松脱或断裂；设置/操作：目标位置错误、速度过快、碰撞保护值设置过低或基准未稳定；运行环境：液面冲击、罐内异物、沉积物或黏稠介质造成受力突变。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
|  | 4 | 21-4 | 扭力数据漂移异常 | 空载标定时扭力偏离零点超过允许范围，当前零点不稳定，后续碰撞和罐底判断可能失准。 | 硬件/机构：扭力传感器零点漂移、安装松动、钢丝预紧或外力残留，传感器损坏；设置/操作：未卸载、未静止就做空载标定，零点或量程参数不正确；运行环境：温度变化、振动或机械应力使零点偏移。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
|  | 5 | 21-5 | 扭力传感器饱和 | 该编号为预留项，当前设备不会主动报出；用于扭力传感器输出达到量程极限、已经无法区分载荷变化的情况。 | 预留项可能原因——硬件/机构：载荷严重超量程、冲击碰撞、传感器或放大部件损坏、信号线短路；设置/操作：选择了错误量程、增益或零点，长期超载运行；运行环境：强电干扰或浪涌使信号达到极限。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 保留
|  | 6 | 21-6 | 扭力通信无响应 | 设备连续一秒未收到新的有效扭力数据，无法继续进行载荷、碰撞或罐底判断，相关运动被停止。 | 硬件：扭力模块无供电、通信线或接插件松动、传感器或采集模块损坏；设置/操作：检修后未恢复连接、更换部件后设置不匹配；运行环境：振动、潮湿、腐蚀或强干扰造成断续通信；数据/软件：模块正在重启或通信未从前一故障中恢复。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
22 | 系统与软件 | 1 | 22-1 | 数据位置异常 | 设备在读取测量状态、保存结果或访问外部部件时，没有取得本次操作所需的数据位置；继续执行可能读错或写错数据，因此中止操作。 | 数据/软件：前一步没有生成所需数据、测量过程被异常打断、内部数据区被占用或损坏，软件版本或功能组合不匹配；设置/操作：连续快速切换命令、运行中断电或在前置步骤未完成时启动下一步；硬件：存储或通信部件故障导致必要数据未返回。 | 停止重复操作，记录发生功能和故障码；重新上电后复核。若再次出现，交由技术人员检查软件版本和故障日志。 | 使用中
|  | 2 | 22-2 | 调用条件异常 | 设备发现本次动作所需的方向、速度、距离、测量方式或前置状态不完整或相互矛盾，为避免误动作中止本次操作。 | 设置/操作：方向、距离、速度、测量方式或前置参数缺失、为零、超限或相互矛盾，在上一动作未结束时启动新动作；数据/软件：前一步失败后状态未恢复，或当前功能组合不受支持；通常不是单独的硬件故障。 | 核对当前操作、设置参数和设备状态；修正不符合要求的条件后重试。若重复出现，记录操作步骤和故障日志。 | 使用中
|  | 3 | 22-3 | 外部设备配置失败 | 设备与模拟量输出芯片交换配置或状态信息时，操作未完成或前一次操作尚未结束，当前四至二十毫安输出设置不能执行。 | 硬件：模拟量输出芯片无供电、内部连接不良或芯片损坏；设置/操作：输出初始化期间反复操作或异常断电；运行环境：电源波动、强干扰或浪涌；数据/软件：前一次芯片访问尚未结束、读写内容不完整或访问顺序异常。 | 检查模拟量输出芯片供电和通信连接；根据日志中的访问阶段、读写方向、寄存器和底层状态定位失败环节。 | 使用中

## 设备参数
设备参数
按照屏幕参数菜单分类排列。
一级分类 | 二级分类 | 菜单分组 | 参数名称 | 参数说明 | 单位 | 设置范围 | 设置属性
测量参数 | 运行设置 | — | 上电默认指令 | 设置设备上电完成后采用的默认运行指令。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 运行设置 | — | 故障后自动回零 | 设置发生允许恢复的故障后是否自动执行回零。 | — | 关闭或开启 | 可设置
测量参数 | 运行设置 | — | 故障后停止测量 | 设置发生故障时是否立即终止当前测量。 | — | 关闭或开启 | 可设置
测量参数 | 运行设置 | — | 故障恢复重跑次数 | 设置故障恢复后允许自动重新执行测量的次数。 | 次 | 0～10 | 可设置
测量参数 | 电机与编码 | — | 电机运行电流 | 选择电机运行电流档位，屏幕同步显示对应电流。 | mA | 按规定档位设置 | 可设置
测量参数 | 电机与编码 | — | 编码轮周长 | 设置编码轮旋转一周对应的实际运行距离。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 电机与编码 | — | 电机限速 | 设置设备正常运动时允许使用的最高速度。 | m/min | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 电机与编码 | — | 尺带卷筒首圈周长 | 设置尺带卷筒第一圈的实际周长。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 电机与编码 | — | 尺带厚度 | 设置尺带厚度，用于修正卷绕后的运行距离。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 电机与编码 | — | 位置源自动切换 | 设置位置反馈异常时是否自动切换位置来源。 | — | 关闭或开启 | 可设置
测量参数 | 电机与编码 | — | 记步模式 | 选择电机位置计算采用的记步方式。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
测量参数 | 电机与编码 | — | 电机局部周长 | 设置局部运动距离换算采用的机械周长。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 扭力参数 | — | 空载扭力 | 记录设备空载状态下的扭力基准。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 扭力参数 | — | 空载扭力上限 | 设置该项目允许的上限值。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 扭力参数 | — | 空载扭力下限 | 设置该项目允许的下限值。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 扭力参数 | — | 满载扭力 | 记录设备带载状态下的扭力基准。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 扭力参数 | — | 满载扭力上限 | 设置该项目允许的上限值。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 扭力参数 | — | 满载扭力下限 | 设置该项目允许的下限值。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 扭力参数 | — | 称重碰撞上限比例 | 设置该项目允许的上限值。 | % | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 扭力参数 | — | 称重碰撞下限比例 | 设置该项目允许的下限值。 | % | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 零点参数 | — | 零点阈值比例 | 设置该功能进行状态判断时使用的触发值。 | % | 0～100 | 可设置
测量参数 | 零点参数 | — | 扭力忽略区 | 设置零点附近不参与扭力判断的距离范围。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 零点参数 | — | 零点最大偏差 | 设置或记录设备回零和零点判断使用的基准。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 零点参数 | — | 找零下行距离 | 设置该功能使用的位置或距离基准。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 液位参数 | — | 液位测量方式 | 选择液位识别和跟随所采用的测量方式。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
测量参数 | 液位参数 | — | 液位测量储罐高度 | 设置该功能使用的位置或距离基准。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 液位参数 | — | 液位探头距离修正 | 设置该测量项目的修正量，用于补偿系统偏差。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 液位参数 | — | 液位盲区 | 设置液位测量或液位判断使用的数值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 液位参数 | — | 液位找液阈值 | 设置该功能进行状态判断时使用的触发值。 | Hz | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 液位参数 | — | 液位滞后阈值 | 设置该功能进行状态判断时使用的触发值。 | Hz | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 液位参数 | — | 液位跟随频率 | 设置该测量判断使用的频率基准。 | Hz | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 液位参数 | — | 液位跟随密度 | 设置密度测量、换算或修正使用的数值。 | kg/m³ | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 液位参数 | — | 液位滞后时间 | 设置液位测量或液位判断使用的数值。 | 秒 | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 水位参数 | — | 水位测量方式 | 选择水位识别所采用的测量方式。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
测量参数 | 水位参数 | — | 水位测量储罐高度 | 设置该功能使用的位置或距离基准。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 水位参数 | — | 水位盲区 | 设置水位测量或水位判断使用的数值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 水位参数 | — | 水位跟随电容阈值 | 设置该功能进行状态判断时使用的触发值。 | pF | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 水位参数 | — | 水位寻找电容阈值 | 设置该功能进行状态判断时使用的触发值。 | pF | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 水位参数 | — | 水位滞后电容阈值 | 设置该功能进行状态判断时使用的触发值。 | pF | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 水位参数 | — | 水位稳定距离 | 设置该功能使用的位置或距离基准。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 水位参数 | — | 水位修正值 | 设置该测量项目的修正量，用于补偿系统偏差。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 水位参数 | — | 水位最大下行距离 | 设置该功能使用的位置或距离基准。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 水位参数 | — | 零点电容 | 设置或记录设备回零和零点判断使用的基准。 | pF | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 罐底与罐高 | — | 罐底检测模式 | 选择罐底识别所采用的判断方式。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
测量参数 | 罐底与罐高 | — | 探底角度阈值 | 设置该功能进行状态判断时使用的触发值。 | ° | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 罐底与罐高 | — | 探底扭力阈值 | 设置该功能进行状态判断时使用的触发值。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 罐底与罐高 | — | 允许更新储罐实高 | 设置测量完成后是否允许更新储罐实高。 | — | 关闭或开启 | 可设置
测量参数 | 罐底与罐高 | — | 实测罐高最大偏差 | 设置储罐高度或罐底判断使用的基准值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 罐底与罐高 | — | 罐底后编码器修正 | 设置探底完成后是否按编码器位置修正罐高。 | — | 关闭或开启 | 可设置
测量参数 | 罐底与罐高 | — | 初始罐高 | 设置储罐高度或罐底判断使用的基准值。 | mm | — | 只读
测量参数 | 罐底与罐高 | — | 当前罐高 | 设置储罐高度或罐底判断使用的基准值。 | mm | — | 只读
测量参数 | 密度测量参数 | — | 是否测罐底 | 设置本次测量是否包含罐底检测。 | — | 关闭或开启 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 是否测水位 | 设置本次测量是否包含水位检测。 | — | 关闭或开启 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 是否测单点密度 | 设置本次测量是否包含单点密度检测。 | — | 关闭或开启 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 分布测量顺序 | 选择该功能的工作方式。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 分布测量模式 | 选择该功能的工作方式。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 分布测量点数 | 设置本次测量使用的测点数量。 | 点 | 1～99 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 分布测量点间距 | 设置相邻测点之间的距离。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 最高测点距液面距离 | 设置该功能使用的位置或距离基准。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 最低点距罐底 | 设置储罐高度或罐底判断使用的基准值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 分布测量点停留时间 | 设置设备在测点位置保持稳定的时间。 | 秒 | 0～600 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 区间测量上限 | 设置该项目允许的上限值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 密度测量参数 | — | 区间测量下限 | 设置该项目允许的下限值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 瓦锡兰测量参数 | — | 最高密度点 | 设置密度测量、换算或修正使用的数值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 瓦锡兰测量参数 | — | 最低密度点 | 设置密度测量、换算或修正使用的数值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 瓦锡兰测量参数 | — | 密度点间距 | 设置相邻测点之间的距离。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 瓦锡兰测量参数 | — | 最高点液面距 | 设置最高密度测点与液面之间的距离。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 瓦锡兰测量参数 | — | 瓦锡兰探底间隔 | 设置瓦锡兰测量过程中执行探底检查的间隔次数。 | 次 | 0～100 | 可设置
测量参数 | 瓦锡兰测量参数 | — | 探底修正罐高 | 设置该测量项目的修正量，用于补偿系统偏差。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 测量曲线 | 船用测量起始位置 | 设置该功能使用的位置或距离基准。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 测量曲线 | 船用测量点间距 | 设置相邻测点之间的距离。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 测量曲线 | 船用测量点停留时间 | 设置设备在测点位置保持稳定的时间。 | 秒 | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 测量曲线 | 船用测量探底间隔 | 设置船用测量曲线中执行探底检查的间隔次数。 | 次 | 1～1000 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 自动测量 | 船用自动测量周期 | 设置船用自动测量的循环间隔。 | 分钟 | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 自动测量 | 船用自动测量开关 | 设置该功能是否启用。 | — | 关闭或开启 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 自动测量 | 船用自动测量小时 | 设置船用自动测量的启动小时。 | 小时 | 0～23 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 自动测量 | 船用自动测量分钟 | 设置船用自动测量的启动分钟。 | 分钟 | 0～59 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 报警限值 | 船用密度低限 | 设置船用测量允许的密度下限。 | kg/m³ | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 报警限值 | 船用密度高限 | 设置船用测量允许的密度上限。 | kg/m³ | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 报警限值 | 船用温度低限 | 设置船用测量允许的温度下限。 | ℃ | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 报警限值 | 船用温度高限 | 设置船用测量允许的温度上限。 | ℃ | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 报警限值 | 船用低低液位限值 | 设置船用测量的低低液位报警限值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 报警限值 | 船用高高液位限值 | 设置船用测量的高高液位报警限值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 报警限值 | 船用低液位限值 | 设置船用测量的低液位报警限值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 报警限值 | 船用高液位限值 | 设置船用测量的高液位报警限值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 报警限值 | 船用温差限值 | 设置船用测量允许的温度差上限。 | ℃ | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 船用测量参数 | 报警限值 | 船用密度差限值 | 设置船用测量允许的密度差上限。 | kg/m³ | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 修正与补偿 | — | 密度修正值 | 设置该测量项目的修正量，用于补偿系统偏差。 | kg/m³ | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 修正与补偿 | — | 温度修正值 | 设置该测量项目的修正量，用于补偿系统偏差。 | ℃ | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 修正与补偿 | — | 上次液位修正液位 | 设置该测量项目的修正量，用于补偿系统偏差。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 修正与补偿 | — | 气相温度 | 设置温度测量或修正使用的基准值。 | ℃ | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 修正与补偿 | — | 尺带伸缩率 | 设置尺带随温度变化产生的长度修正比例。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
测量参数 | 修正与补偿 | — | 标定尺带温度 | 设置测量标定时采用的基准值。 | ℃ | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 通道设置 | 第一路继电器工作模式 | 设置该路继电器是否参与报警输出。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 通道设置 | 第一路继电器报警组合 | 选择该路继电器需要输出的报警状态组合。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 通道设置 | 第一路继电器接点类型 | 设置该路继电器采用常开或常闭接点。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 通道设置 | 第一路继电器锁存报警清除 | 用于清除该路继电器已经锁存的报警状态。 | — | 执行清除 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 报警配置 | 第一路继电器报警模式 | 设置该路继电器采用普通报警或锁存报警。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 报警配置 | 第一路继电器数据无效时报警策略 | 设置测量数据无效时该路继电器采用的报警策略。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 报警配置 | 第一路继电器测量来源 | 选择该路继电器用于报警判断的测量项目。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 报警配置 | 第一路继电器高高报警值 | 设置该路继电器的高高报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 报警配置 | 第一路继电器高报警值 | 设置该路继电器的高报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 报警配置 | 第一路继电器低报警值 | 设置该路继电器的低报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 报警配置 | 第一路继电器低低报警值 | 设置该路继电器的低低报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 报警配置 | 第一路继电器报警回差 | 设置报警解除回差，减少阈值附近的频繁动作。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第一路继电器 / 报警配置 | 第一路继电器阻尼系数 | 设置该路继电器报警判断的信号平滑程度。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 通道设置 | 第二路继电器工作模式 | 设置该路继电器是否参与报警输出。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 通道设置 | 第二路继电器报警组合 | 选择该路继电器需要输出的报警状态组合。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 通道设置 | 第二路继电器接点类型 | 设置该路继电器采用常开或常闭接点。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 通道设置 | 第二路继电器锁存报警清除 | 用于清除该路继电器已经锁存的报警状态。 | — | 执行清除 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 报警配置 | 第二路继电器报警模式 | 设置该路继电器采用普通报警或锁存报警。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 报警配置 | 第二路继电器数据无效时报警策略 | 设置测量数据无效时该路继电器采用的报警策略。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 报警配置 | 第二路继电器测量来源 | 选择该路继电器用于报警判断的测量项目。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 报警配置 | 第二路继电器高高报警值 | 设置该路继电器的高高报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 报警配置 | 第二路继电器高报警值 | 设置该路继电器的高报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 报警配置 | 第二路继电器低报警值 | 设置该路继电器的低报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 报警配置 | 第二路继电器低低报警值 | 设置该路继电器的低低报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 报警配置 | 第二路继电器报警回差 | 设置报警解除回差，减少阈值附近的频繁动作。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第二路继电器 / 报警配置 | 第二路继电器阻尼系数 | 设置该路继电器报警判断的信号平滑程度。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 通道设置 | 第三路继电器工作模式 | 设置该路继电器是否参与报警输出。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 通道设置 | 第三路继电器报警组合 | 选择该路继电器需要输出的报警状态组合。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 通道设置 | 第三路继电器接点类型 | 设置该路继电器采用常开或常闭接点。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 通道设置 | 第三路继电器锁存报警清除 | 用于清除该路继电器已经锁存的报警状态。 | — | 执行清除 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 报警配置 | 第三路继电器报警模式 | 设置该路继电器采用普通报警或锁存报警。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 报警配置 | 第三路继电器数据无效时报警策略 | 设置测量数据无效时该路继电器采用的报警策略。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 报警配置 | 第三路继电器测量来源 | 选择该路继电器用于报警判断的测量项目。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 报警配置 | 第三路继电器高高报警值 | 设置该路继电器的高高报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 报警配置 | 第三路继电器高报警值 | 设置该路继电器的高报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 报警配置 | 第三路继电器低报警值 | 设置该路继电器的低报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 报警配置 | 第三路继电器低低报警值 | 设置该路继电器的低低报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 报警配置 | 第三路继电器报警回差 | 设置报警解除回差，减少阈值附近的频繁动作。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第三路继电器 / 报警配置 | 第三路继电器阻尼系数 | 设置该路继电器报警判断的信号平滑程度。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 通道设置 | 第四路继电器工作模式 | 设置该路继电器是否参与报警输出。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 通道设置 | 第四路继电器报警组合 | 选择该路继电器需要输出的报警状态组合。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 通道设置 | 第四路继电器接点类型 | 设置该路继电器采用常开或常闭接点。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 通道设置 | 第四路继电器锁存报警清除 | 用于清除该路继电器已经锁存的报警状态。 | — | 执行清除 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 报警配置 | 第四路继电器报警模式 | 设置该路继电器采用普通报警或锁存报警。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 报警配置 | 第四路继电器数据无效时报警策略 | 设置测量数据无效时该路继电器采用的报警策略。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 报警配置 | 第四路继电器测量来源 | 选择该路继电器用于报警判断的测量项目。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 报警配置 | 第四路继电器高高报警值 | 设置该路继电器的高高报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 报警配置 | 第四路继电器高报警值 | 设置该路继电器的高报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 报警配置 | 第四路继电器低报警值 | 设置该路继电器的低报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 报警配置 | 第四路继电器低低报警值 | 设置该路继电器的低低报警触发值。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 报警配置 | 第四路继电器报警回差 | 设置报警解除回差，减少阈值附近的频繁动作。 | 随测量来源 | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 继电器报警输出 | 第四路继电器 / 报警配置 | 第四路继电器阻尼系数 | 设置该路继电器报警判断的信号平滑程度。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出起点液位 | 设置液位测量或液位判断使用的数值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出终点液位 | 设置液位测量或液位判断使用的数值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出正常起点电流 | 设置模拟量输出在对应状态下的电流值。 | mA | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出正常终点电流 | 设置模拟量输出在对应状态下的电流值。 | mA | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出高报警液位 | 设置液位测量或液位判断使用的数值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出低报警液位 | 设置液位测量或液位判断使用的数值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出初始电流 | 设置模拟量输出在对应状态下的电流值。 | mA | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出高位电流 | 设置模拟量输出在对应状态下的电流值。 | mA | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出低位电流 | 设置模拟量输出在对应状态下的电流值。 | mA | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出故障电流 | 设置模拟量输出在对应状态下的电流值。 | mA | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出调试电流 | 设置模拟量输出在对应状态下的电流值。 | mA | 按设备配置要求设置 | 可设置
输出配置 | 模拟量输出 | — | 模拟量输出使能 | 设置模拟量输出功能是否启用。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第一通信端口 | — | 第一通信端口通信协议 | 选择该通信端口使用的通信协议。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第一通信端口 | — | 第一通信端口传输速率 | 设置该通信端口的数据传输速率。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第一通信端口 | — | 第一通信端口数据位数 | 设置该通信端口每个字符的数据位数。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第一通信端口 | — | 第一通信端口校验方式 | 设置该通信端口的数据校验方式。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第一通信端口 | — | 第一通信端口停止位数 | 设置该通信端口的停止位数。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第二通信端口 | — | 第二通信端口通信协议 | 选择该通信端口使用的通信协议。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第二通信端口 | — | 第二通信端口传输速率 | 设置该通信端口的数据传输速率。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第二通信端口 | — | 第二通信端口数据位数 | 设置该通信端口每个字符的数据位数。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第二通信端口 | — | 第二通信端口校验方式 | 设置该通信端口的数据校验方式。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第二通信端口 | — | 第二通信端口停止位数 | 设置该通信端口的停止位数。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第三通信端口 | — | 第三通信端口通信协议 | 选择该通信端口使用的通信协议。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第三通信端口 | — | 第三通信端口传输速率 | 设置该通信端口的数据传输速率。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第三通信端口 | — | 第三通信端口数据位数 | 设置该通信端口每个字符的数据位数。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第三通信端口 | — | 第三通信端口校验方式 | 设置该通信端口的数据校验方式。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
通信设置 | 第三通信端口 | — | 第三通信端口停止位数 | 设置该通信端口的停止位数。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
显示设置 | 显示基础 | — | 显示小数位数 | 设置测量数据在显示界面保留的小数位数。 | 位 | 0～4 | 可设置
显示设置 | 显示基础 | — | 显示单元密码 | 设置进入受限操作页面时使用的密码。 | — | 按设备配置要求设置 | 可设置
显示设置 | 显示基础 | — | 自动息屏开关 | 设置显示单元是否在无操作时自动关闭显示。 | — | 关闭或开启 | 可设置
显示设置 | 显示基础 | — | 显示亮度 | 设置显示屏的显示亮度。 | — | 0～4 | 可设置
显示设置 | 显示基础 | — | 显示语言 | 设置显示界面使用的语言。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
显示设置 | 数据源与手动值 | 液位 | 液位数据源 | 选择该测量量采用设备测量值或手动输入值。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
显示设置 | 数据源与手动值 | 液位 | 手动液位值 | 设置在手动数据模式下使用的数值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
显示设置 | 数据源与手动值 | 水位 | 水位数据源 | 选择该测量量采用设备测量值或手动输入值。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
显示设置 | 数据源与手动值 | 水位 | 手动水位值 | 设置在手动数据模式下使用的数值。 | mm | 按设备配置要求设置 | 可设置
显示设置 | 数据源与手动值 | 密度 | 密度数据源 | 选择该测量量采用设备测量值或手动输入值。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
显示设置 | 数据源与手动值 | 密度 | 手动密度值 | 设置在手动数据模式下使用的数值。 | kg/m³ | 按设备配置要求设置 | 可设置
显示设置 | 数据源与手动值 | 密度 | 手动密度上报开关 | 设置手动输入的密度值是否参与数据上报。 | — | 关闭或开启 | 可设置
显示设置 | 数据源与手动值 | 温度 | 温度数据源 | 选择该测量量采用设备测量值或手动输入值。 | — | 按规定选项设置 | 可设置
显示设置 | 数据源与手动值 | 温度 | 手动温度值 | 设置在手动数据模式下使用的数值。 | ℃ | 按设备配置要求设置 | 可设置
维护设置 | 设备信息 | — | 传感器类型 | 显示设备当前连接的传感器类型。 | — | — | 只读
维护设置 | 设备信息 | — | 传感器编号 | 显示当前传感器的设备编号。 | — | — | 只读
维护设置 | 设备信息 | — | 传感器软件版本 | 显示传感器当前使用的软件版本。 | — | — | 只读
维护设置 | 设备信息 | — | 主控单元软件版本 | 显示主控单元当前使用的软件版本。 | — | — | 只读
维护设置 | 设备信息 | — | 显示单元软件版本 | 显示显示单元当前使用的软件版本。 | — | — | 只读
维护设置 | 设备信息 | — | 协议版本 | 显示主控单元与显示单元使用的通信协议版本。 | — | — | 只读

## 测量结果
测量结果
按照测量功能和屏幕查看场景分类排列。
一级分类 | 二级分类 | 结果名称 | 结果说明 | 单位 | 更新说明
运行信息 | 设备状态 | 当前工作模式 | 表示设备当前采用的运行模式。 | — | 工作模式变化时更新
运行信息 | 设备状态 | 设备运行状态 | 表示设备当前所处的运行阶段或故障状态。 | — | 设备状态变化时更新
运行信息 | 设备状态 | 当前故障显示 | 表示当前故障的类别代码和故障码，无故障时为空。 | — | 故障产生或清除时更新
运行信息 | 设备状态 | 当前执行指令 | 表示设备当前正在执行的操作。 | — | 指令开始或结束时更新
运行信息 | 设备状态 | 零点状态 | 表示设备零点是否有效以及是否需要重新回零。 | — | 零点状态变化时更新
密度测量 | 单点测量结果 | 液体温度 | 表示本次密度测量得到的液体温度。 | ℃ | 完成密度测量后更新
密度测量 | 单点测量结果 | 实测密度 | 表示传感器在当前测点得到的实际密度。 | kg/m³ | 完成密度测量后更新
密度测量 | 单点测量结果 | 密度测量位置 | 表示当前密度和温度数据对应的测量位置。 | mm | 测点位置变化时更新
密度测量 | 单点测量结果 | 标准密度 | 表示将实测密度换算到标准温度后的密度。 | kg/m³ | 完成密度换算后更新
密度测量 | 单点测量结果 | 20 ℃体积修正系数 | 表示液体体积换算到20 ℃时使用的修正系数。 | — | 完成密度换算后更新
密度测量 | 单点测量结果 | 计重密度 | 表示用于质量计算的密度值。 | kg/m³ | 完成密度换算后更新
密度测量 | 分布测量结果 | 平均温度 | 表示本次分布测量所有有效测点的平均温度。 | ℃ | 分布测量完成后更新
密度测量 | 分布测量结果 | 平均密度 | 表示本次分布测量所有有效测点的平均实测密度。 | kg/m³ | 分布测量完成后更新
密度测量 | 分布测量结果 | 平均标准密度 | 表示本次分布测量所有有效测点的平均标准密度。 | kg/m³ | 分布测量完成后更新
密度测量 | 分布测量结果 | 平均体积修正系数 | 表示本次分布测量各有效测点体积修正系数的平均值。 | — | 分布测量完成后更新
密度测量 | 分布测量结果 | 平均计重密度 | 表示本次分布测量所有有效测点的平均计重密度。 | kg/m³ | 分布测量完成后更新
密度测量 | 分布测量结果 | 有效测点数量 | 表示本次分布测量实际取得有效数据的测点数量。 | 点 | 分布测量完成后更新
密度测量 | 分布测量结果 | 分布测量液位 | 表示执行分布测量时采用的液位基准。 | mm | 分布测量开始或液位更新时更新
密度测量 | 分布测量结果 | 各测点密度数据 | 保存本次分布测量中各有效测点的位置、温度和密度结果。 | — | 每个测点完成后更新
标定与位置 | 零点标定 | 零点编码器圈数 | 表示设备零点对应的编码器完整圈数。 | 圈 | 零点标定完成后更新
标定与位置 | 零点标定 | 零点编码器值 | 表示设备零点对应的编码器圈内位置值。 | — | 零点标定完成后更新
部件参数 | 运行监测 | 当前编码器值 | 表示编码器当前检测到的位置值。 | — | 设备运动过程中持续更新
部件参数 | 运行监测 | 传感器位置 | 表示传感器相对于零点的当前位置。 | mm | 设备运动过程中持续更新
部件参数 | 运行监测 | 尺带长度 | 表示当前放出的尺带长度。 | mm | 设备运动过程中持续更新
部件参数 | 运行监测 | 当前振动频率 | 表示传感器当前检测到的振动频率。 | Hz | 传感器采样后更新
部件参数 | 运行监测 | 传感器温度 | 表示传感器当前检测到的温度。 | ℃ | 传感器采样后更新
部件参数 | 运行监测 | 空气中频率 | 表示传感器处于空气中时检测到的参考频率。 | Hz | 空气状态识别后更新
部件参数 | 运行监测 | 信号幅值 | 表示传感器当前测量信号的幅值。 | — | 传感器采样后更新
部件参数 | 运行监测 | 水位感应值 | 表示水位传感器当前检测到的感应量。 | — | 水位检测过程中更新
部件参数 | 运行监测 | 当前称重值 | 表示称重部件当前检测到的载荷值。 | — | 称重采样后更新
部件参数 | 运行监测 | 横向倾角 | 表示传感器在横向方向的倾斜角度。 | ° | 姿态采样后更新
部件参数 | 运行监测 | 纵向倾角 | 表示传感器在纵向方向的倾斜角度。 | ° | 姿态采样后更新
部件参数 | 运行监测 | 无线信号强度 | 表示显示单元当前读取到的无线连接信号强度。 | dB | 读取部件参数时更新
罐高测量 | 测量结果 | 液位标定时实高 | 表示执行液位标定时测得的储罐实际高度。 | mm | 液位标定完成后更新
罐高测量 | 测量结果 | 当前储罐实高 | 表示最近一次实高测量得到的储罐实际高度。 | mm | 实高测量完成后更新
液位测量 | 测量结果 | 当前液位 | 表示最近一次液位测量或跟随得到的液位高度。 | mm | 液位测量或跟随完成后更新
液位测量 | 测量结果 | 油中频率 | 表示传感器处于油中时检测到的频率。 | Hz | 液位识别或密度测量后更新
液位测量 | 测量结果 | 液位跟随频率 | 表示液位跟随判断所采用的频率值。 | Hz | 液位跟随过程中更新
水位测量 | 测量结果 | 当前水位 | 表示最近一次水位测量得到的水位高度。 | mm | 水位测量完成后更新
水位测量 | 测量结果 | 零点电容 | 表示水位传感器在零点状态下的基准电容。 | — | 水位标定完成后更新
水位测量 | 测量结果 | 油中电容 | 表示水位传感器处于油中时的参考电容。 | — | 水位识别后更新
水位测量 | 测量结果 | 当前电容 | 表示水位传感器当前检测到的电容值。 | — | 水位检测过程中更新
运动与调试 | 运行结果 | 电机累计步数 | 表示电机运动过程中累计执行的步数。 | 步 | 电机运动过程中更新
运动与调试 | 运行结果 | 电机运行距离 | 表示本次电机运动对应的实际距离。 | mm | 电机运动完成后更新
运动与调试 | 运行结果 | 电机转动圈数 | 表示本次电机运动对应的转动圈数。 | 圈 | 电机运动完成后更新

## 历史故障代码_CPU2V1.24.0.0
历史故障代码归档（CPU2 V1.24.0.0）
归档日期｜2026-07-14 CPU2基线｜V1.24.0.0 项目｜75个共享故障＋1个CPU3本机故障
CPU2程序版本与故障码兼容关系
CPU2程序版本 |  |  | 本表适用 |  | 编号特点及查表要求
V1.24.0.0 当前开发基线 |  |  | 适用 |  | 13类为通信链路，14类为传感器与密度；使用本页。
V1.23.x.x |  |  | 不适用 |  | 13类为传感器与密度，14类为通信链路；查询V1.23版本代码表。
V1.21.0.0～V1.22.x.x |  |  | 不适用 |  | 使用责任域重分类前的对应版本代码表。
V1.20.x.x及更早 |  |  | 不适用 |  | 使用各自历史版本代码表，不套用当前编号。
共享故障码按CPU2程序版本选表，不以CPU3版本或共享协议版本代替。CPU3本机13-12按CPU3程序版本单独确认。
CPU2 V1.24.0.0历史故障代码
本页为CPU2 V1.24.0.0归档快照，不随当前故障码表后续删除、合并或重编号而改写。屏幕按十进制“类别代码-故障码”显示。
类别代码 | 故障类别 | 故障码 | 屏幕显示 | 故障名称 | 故障说明 | 处理方法 | 状态
11 | 电机驱动 | 1 | 11-1 | 电机参数设置失败 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于电机速度、电流或运动参数未能正确下发的情况。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 保留
11 | 电机驱动 | 2 | 11-2 | 电机反馈未知 | 电机驱动器已报告全局故障，但读取到的过温、短路、断线和堵转等已知状态均未匹配，故障原因无法进一步分类。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 3 | 11-3 | 电机复位未完成 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于电机驱动器执行复位后仍未恢复正常状态的情况。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 保留
11 | 电机驱动 | 4 | 11-4 | 电机已被禁用 | 电机驱动器可以通信，但实际驱动电流为零，设备判断驱动输出未建立，常见于驱动电源未接通或驱动器未使能。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 5 | 11-5 | 电机驱动报警 | 电机驱动状态检测到堵转、相线对地短路或电机相线开路等硬件报警，设备会停止当前运动。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 6 | 11-6 | 电机步进数错误 | 运动指令已经下发，但规定观察时间内电机位置没有变化，或点动启动后检测不到实际运动。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 7 | 11-7 | 电荷泵电压过低 | 电机驱动器报告内部升压电源欠压，高边驱动能力不足，继续运行可能造成失步或停转。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 8 | 11-8 | 电机驱动过温 | 电机驱动器报告过温预警或过温关断，表示驱动器温度已经达到保护条件。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 9 | 11-9 | 电机运行超时未停 | 电机在限定时间内未到达目标位置、未停止，或连续点动时间超过允许上限。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 10 | 11-10 | 电机驱动通信异常 | 主控单元读取或写入电机驱动寄存器时通信失败，当前驱动状态和运动参数无法确认。 | 停止运动，检查电机驱动供电、通信连接和驱动状态；重新上电后复核。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 11 | 11-11 | 电机驱动配置丢失 | 设备能够读取电机驱动器，但关键运动配置为空或未保持，不能确认电流、速度和运动控制参数有效。 | 停止运动并重新上电；检查电机驱动供电是否中断。若重复出现，记录故障码和发生动作。 | 使用中
12 | 编码器 | 1 | 12-1 | 编码器通信无响应 | 位置编码器通信接口未就绪、接收启动失败，或等待期间始终没有取得一帧有效位置数据。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 2 | 12-2 | 编码器校验位错误 | 编码器返回的位置数据未通过奇偶校验，说明本次位置数据在传输过程中发生错误。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 3 | 12-3 | 编码器检测到丢步 | 电机已产生明显位移，但编码轮的位移变化小于跟随要求，或标定得到的卷筒周长低于允许下限。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 4 | 12-4 | 编码器多次无效数据 | 编码器连续返回无效数据，且数据中没有可归类为校验、未完成、运算溢出或线性报警的明确状态。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 5 | 12-5 | 编码器初始化失败 | 上电读取编码器位置记录时，两个备份区均无有效数据，设备已将位置回退为默认值。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 6 | 12-6 | 编码器上电变化 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于上电前后编码器位置记录发生异常变化的情况。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 保留
12 | 编码器 | 7 | 12-7 | 编码器计算溢出 | 编码器状态表明内部角度运算超出有效范围，本次角度值不能作为可靠位置使用。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 8 | 12-8 | 编码器线性报警 | 编码器状态表明磁场或安装条件导致线性度超差，本次位置值可能存在明显偏差。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 9 | 12-9 | 编码器差值过大 | 相邻位置值变化超过允许范围，或卷筒周长标定结果高于允许上限，位置变化与实际运动不一致。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 10 | 12-10 | 编码器状态未完成 | 编码器尚未完成内部角度计算，返回帧中的位置数据未达到可用状态。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
13 | 传感器通信 | 1 | 13-1 | 传感器数据校验失败 | 传感器已返回完整数据，但接收端计算的校验值与数据中携带的校验值不一致。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器通信 | 2 | 13-2 | 传感器通信超时 | 主控单元向传感器发送指令失败、接收启动失败，或在规定时间和重试次数内没有收到有效响应，当前测量数据无法取得。 | 检查传感器供电、通信连接和滑环链路；确认指令能够发出、接收能够启动并能收到完整响应后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器通信 | 3 | 13-3 | 传感器响应格式异常 | 传感器已经返回数据，但应答长度、起始标志、结束标志、功能码、参数码或数值格式不符合当前指令要求。 | 检查传感器供电和通信连接，记录原始应答后重新操作；重复出现时检查传感器型号和通信设置。 | 使用中
13 | 传感器通信 | 4 | 13-4 | 串口传输异常 | 主控单元与传感器或无线模块通信时，串口或数据传输启动失败、传输过程中出现硬件错误，或发送未在允许时间内完成。 | 检查模块供电、通信线和接插件，重新上电后复测；若重复出现，记录发生模块和操作步骤。 | 使用中
13 | 无线与滑环 | 5 | 13-5 | 滑环通信失败 | 主控单元与无线滑环模块之间的指令发送或状态查询未完成，无法继续执行无线链路操作。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
13 | 无线与滑环 | 6 | 13-6 | 滑环数据校验失败 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于滑环链路收到数据但校验不通过的情况。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 保留
13 | 无线与滑环 | 7 | 13-7 | 滑环数据包丢失 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于滑环链路数据序列不连续或数据包缺失的情况。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 保留
13 | 无线与滑环 | 8 | 13-8 | 信号弱 | 无线配对或链路检查时读取到的信号强度低于设置要求，连接可能不稳定。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
13 | 无线与滑环 | 9 | 13-9 | 无线主机通信超时 | 无线主机指令未能发出、状态查询没有响应，或模块未处于主机工作模式，后续扫描、配对和连接无法继续。 | 检查无线主机供电和通信连接，确认模块处于主机模式并能响应状态查询，再重新建立连接。 | 使用中
13 | 无线与滑环 | 10 | 13-10 | 无线从机未连接 | 无线主机模块能够正常响应，但没有连接到从机，或扫描完成后没有找到可连接设备。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
13 | 无线与滑环 | 11 | 13-11 | 无线响应格式异常 | 无线模块已经应答，但工作模式、连接状态、设备地址、信号强度或扫描结果字段缺失，设备无法确认无线链路状态。 | 检查无线模块供电和连接，重新执行查询或配对；记录模块应答内容和发生步骤。 | 使用中
13 | 主控通信 | 12 | 13-12 | 主控单元通信超时 | 显示单元连续十次未收到主控单元的有效响应，设备状态、测量结果和参数同步被判定中断。 | 检查主控单元与显示单元的供电和内部通信连接。 | 使用中
14 | 传感器与密度 | 1 | 14-1 | 声波频率异常 | 传感器返回的振动频率为零或超过有效上限，多次重新读取和切换测量模式后仍未恢复。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
14 | 传感器与密度 | 2 | 14-2 | 密度值异常无效 | 传感器返回的密度小于等于零或大于二千千克每立方米，连续无效时终止当前液位或密度判断。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
14 | 传感器与密度 | 3 | 14-3 | 传感器温度异常 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于传感器温度超出可测范围或温度数据无效的情况。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 保留
14 | 传感器与密度 | 4 | 14-4 | 传感器电压异常 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于传感器供电电压超出正常范围的情况。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 保留
14 | 传感器与密度 | 5 | 14-5 | 密度不稳定 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于连续密度样本波动超过稳定判定范围的情况。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 保留
14 | 传感器与密度 | 6 | 14-6 | 传感器设备内部错误 | 通信和数据格式正常，但传感器在响应中明确返回设备内部错误状态。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
15 | 位置与标定 | 1 | 15-1 | 定位结果异常 | 位置反馈无效、移动过程中越过目标、停止后的实际位置偏差超过允许值，或罐高标定未取得有效实高，设备无法确认当前位置是否可靠。 | 停止运动，检查位置检测、尺带状态和目标位置；确认当前位置能够正常读取后重新执行。若重复出现，记录目标位置、实际位置和偏差。 | 使用中
15 | 测量流程 | 2 | 15-2 | 测量流程超时 | 液位频率闭环或密度闭环搜索持续超过规定时间，仍未形成满足条件的测量结果。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 零点与标定 | 3 | 15-3 | 零点超出范围 | 粗找、精找或完成回零后，尺带位置与零点的偏差仍大于设备参数中规定的最大零点偏差。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 零点与标定 | 4 | 15-4 | 零点重复性差 | 罐底检测所需的姿态基准未建立或已经失效，或建立基准时多次角度采样的离散程度超过允许值，无法可靠判断罐底。 | 保持设备静止，检查姿态传感器和连接；重新回零建立基准，并确认多次角度采样差值在允许范围内。 | 使用中
15 | 零点与标定 | 5 | 15-5 | 实高偏差过大 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于实高测量结果与设定罐高的偏差超过允许值。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 保留
15 | 液位测量 | 6 | 15-6 | 液位超过罐高 | 液位搜索位置已经到达罐高对应的上限位置，仍未在允许范围内完成液位识别。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 液位测量 | 7 | 15-7 | 下行未找到液位 | 向下搜索液位时已经进入盲区或到达下限位置，仍未识别到有效的液位分界。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 液位测量 | 8 | 15-8 | 上行未找到液位 | 向上搜索液位或重新启用液位测量模式后，仍未识别到满足条件的液位分界。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 寻重测量 | 9 | 15-9 | 下行寻重失败 | 罐底搜索达到最大下行位置、精找越过预期范围，或粗找前上移后仍未离开罐底，未能可靠识别罐底。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 寻重测量 | 10 | 15-10 | 上行寻重失败 | 精确回零过程中向上移动超过允许的零点偏差范围，仍未检测到零点受力特征。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 水位测量 | 11 | 15-11 | 下行未找到水位 | 水位搜索到达零点附近仍处于水区，或粗找、精找重试后仍未找到水油分界。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 液位跟随 | 12 | 15-12 | 液位变化过快 | 液位跟随过程中，传感器频率连续高于或低于目标区间的次数超过上限，无法保持稳定跟随。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 密度分布 | 13 | 15-13 | 密度测量无有效点 | 分布测量计划没有生成可用测点，或全部测点完成后仍没有取得一组有效密度数据。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 密度分布 | 14 | 15-14 | 密度测量未找到油面 | 分布测量移动到最高测点后仍未识别到空气区，或整个过程没有形成可用于确认液面的有效液体点。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 密度分布 | 15 | 15-15 | 密度范围异常 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于密度测量起点、终点或测点范围不符合罐体有效区间。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 保留
16 | 模拟量输出 | 1 | 16-1 | 模拟量输出初始化失败 | 模拟量输出芯片启动时，复位指令未完成、控制配置写入或读取失败，或启动过程被其他访问占用，设备无法建立稳定的模拟量输出状态。 | 检查模拟量输出芯片供电、通信连接和回路负载；重新上电后确认初始化完成，并结合故障日志定位失败阶段。 | 使用中
16 | 模拟量输出 | 2 | 16-2 | 模拟量输出电流设置失败 | 目标输出电流已经计算完成，但电流值未能写入模拟量输出芯片。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载，确认输出恢复正常。 | 使用中
16 | 模拟量输出 | 3 | 16-3 | 模拟量输出硬件报警 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于模拟量输出芯片的硬件故障引脚出现报警电平。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载，确认输出恢复正常。 | 保留
16 | 模拟量输出 | 4 | 16-4 | 模拟量输出故障信息读取失败 | 主控单元无法读取模拟量输出芯片的故障信息，当前输出回路状态不能确认。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载；重新上电后复核输出，重复出现时交由技术人员检查。 | 使用中
16 | 模拟量输出 | 5 | 16-5 | 模拟量输出芯片报警 | 模拟量输出芯片已经返回故障状态，表示输出回路、芯片温度、供电或负载存在异常。 | 检查模拟量回路供电、接线、负载和回路是否开路；排除异常后重新上电复测。 | 使用中
16 | 模拟量输出 | 6 | 16-6 | 模拟量输出配置校验失败 | 控制配置写入模拟量输出芯片后，回读值与写入值不一致，配置结果无法确认。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载；重新上电后复核输出配置。 | 使用中
17 | 参数存储 | 1 | 17-1 | 参数存储读写失败 | 两份设备参数存储区均无法提供可用参数，且原因不能明确归为未初始化或完整性校验失败；可能存在存储内容不兼容、读写异常或严重损坏，设备将改用出厂参数继续启动。 | 记录并备份现场参数，检查存储器供电和连接；重新下发设备参数并断电复查，仍重复出现时进行技术检修。 | 使用中
17 | 参数存储 | 2 | 17-2 | 参数未初始化 | 两份设备参数存储区都没有有效的初始化标志，常见于首次装机、更换存储器、存储区被清空或内容全零，设备将改用出厂参数继续启动。 | 确认是否为首次使用或更换存储器；重新设置并保存设备参数，断电重启后复查参数是否完整保留。 | 使用中
17 | 参数设置 | 3 | 17-3 | 参数值超出范围 | 当前设置值、目标位置或测量范围超出设备允许范围，继续执行可能得到无效结果或触发保护。 | 核对参数名称、单位和允许范围，修正并保存后重新执行。 | 使用中
17 | 参数存储 | 4 | 17-4 | 参数完整性校验失败 | 参数存储区的基本标志、结构和版本有效，但保存内容与完整性校验结果不一致，另一份存储区也无法提供有效备份，设备将改用出厂参数继续启动。 | 记录并备份现场参数，重新设置并保存设备参数；断电重启后复查，仍重复出现时检查存储器和供电。 | 使用中
18 | 扭力检测 | 1 | 18-1 | 扭力超过上限 | 满载扭力标定值高于允许上限，当前载荷、传感器安装或标定条件不符合要求。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
18 | 扭力检测 | 2 | 18-2 | 扭力低于下限 | 满载扭力标定值低于允许下限，可能未正确加载、传感器未受力或标定条件不足。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
18 | 扭力检测 | 3 | 18-3 | 扭力检测到碰撞 | 运动过程中当前扭力相对稳定基准的上升或下降量超过保护阈值，设备判断浮子、尺带或运动机构可能受阻。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
18 | 扭力检测 | 4 | 18-4 | 扭力数据漂移异常 | 空载标定时扭力绝对值超过允许范围，说明零点漂移、传感器预紧或安装受力异常。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
18 | 扭力检测 | 5 | 18-5 | 扭力传感器饱和 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于扭力传感器输出达到量程极限、无法继续区分载荷变化。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 保留
18 | 扭力检测 | 6 | 18-6 | 扭力通信无响应 | 连续一秒没有收到新的有效扭力数据，称重通信被判定中断。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
19 | 系统兜底 | 1 | 19-1 | 未知故障 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码仅作为无法归入现有类别的历史兜底故障保留。 | 检查设备供电和连接，记录故障状态并进行技术处理。 | 保留
19 | 软件内部 | 2 | 19-2 | 数据位置异常 | 设备内部读取状态或写入结果时，没有取得有效的数据位置、输出位置或缓存空间，当前操作不能继续。 | 停止重复操作，记录发生功能和故障码；重新上电后复核。若再次出现，交由技术人员检查软件版本和故障日志。 | 使用中
19 | 软件内部 | 3 | 19-3 | 调用条件异常 | 当前操作所需的方向、速度、测量方法、设备状态或计算条件不完整或不符合要求，程序已中止本次操作以避免产生错误结果。 | 核对当前操作、设置参数和设备状态；修正不符合要求的条件后重试。若重复出现，记录操作步骤和故障日志。 | 使用中
19 | 数据访问 | 4 | 19-4 | 地址读取错误 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于读取外部地址时未取得有效数据的情况。 | 检查设备供电和连接，记录故障状态并进行技术处理。 | 保留
19 | 供电 | 5 | 19-5 | 电源波动异常 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于设备供电波动超过允许范围的情况。 | 检查设备供电和连接，记录故障状态并进行技术处理。 | 保留
19 | 外设配置 | 6 | 19-6 | 外部设备配置失败 | 主控单元访问模拟量输出芯片时，写入、读取指令或读取数据未完成，或同一时刻已有一次访问尚未结束，当前操作无法执行。 | 检查模拟量输出芯片供电和通信连接；根据日志中的访问阶段、读写方向、寄存器和底层状态定位失败环节。 | 使用中

## 一代计量仪历史故障代码
一代计量仪历史故障代码
资料版本｜v1.0 资料日期｜2026-05-23 标准代码｜106项 特殊代码｜1项
适用范围与版本要求
适用设备 |  |  | 一代计量仪
查表依据 |  |  | 按一代计量仪主控程序版本确认；表内版本说明优先。
与当前表关系 |  |  | 本页仅用于一代历史设备，不适用于当前故障代码或CPU2 V1.24.0.0历史代码。
状态说明 |  |  | “已取消”表示后续版本不再使用；“内部判断”表示不作为对外故障上报；“SIL版本”仅用于对应SIL程序。
一代计量仪历史故障代码
按“类别代码-故障码”查询。原表未命名的7类和8类按内容整理为“参数与零点”“模拟输出与自检”。
类别代码 | 故障类别 | 故障码 | 历史编号 | 故障说明 | 可能原因 | 版本说明 | 历史状态
0 | 上位机预留 | 101 | 0-101 | 485通信问题 | 1.液位计没有正常运行 2.通信线路故障 3.设备地址、设备口参数错误 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 102 | 0-102 | 无效功能码 | 请求的功能码对于从设备来说支持液位计支持功能码 0x01、0x03、0x04、0x05、0x10 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 103 | 0-103 | 无效数据地址 | 1.超出自定义线圈或寄存器的地址范围 2.写线圈的值为非法值。 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 104 | 0-104 | 无效液位计命令或参数 | 1.无效的液位计命令 2.无效的液位计参数 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 105 | 0-105 | 从设备故障 | 从设备在执行请求的功能时产生了不可恢复的故障 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 106 | 0-106 | 从设备忙 | 1.从设备忙 2.从设备不能产生响应 3.从设备不能在超时时间内产生正确的响应 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 107 | 0-107 | 通讯串口不存在 | 设置的通讯串口号，在“设备管理器”中，查找不到“端口” | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 108 | 0-108 | 通讯串口被占用 | 设置的通讯串口被其他应用程序占用 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 109 | 0-109 | 串口打开操作错误 | 串口打开时，除串口不存在、串口被占用以外的其他错误；具体错误值记录在运行记录中，根据GetLastError()返回值进一步定位 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 110 | 0-110 | 串口发送操作错误 | 串口发送时，除串口不存在、串口被占用以外的其他错误；具体错误值记录在运行记录中，根据GetLastError()返回值进一步定位 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 111 | 0-111 | 上位机接到的数据包的CRC校验错误 | 信号干扰 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 112 | 0-112 | 上位机收到无效的功能码 | 总线上挂接非澳邦量器的液位计设备； | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 113 | 0-113 | 上位机未收到下位机的响应包 | 下位机程序未运行； 2、下位机地址设置错误； 3、下位机未上电； 4、信号干扰； 5、连接上位机和下位机的通讯线路故障； XIU和现场设备通讯故障 烧写程序跳线帽未更改 | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 0 | 1-0 | 3系列代码，X/Y/频率/温度等无效，代码未报出来 | 892 | 原表注明未实际报出 | 内部判断
1 | 电机 | 1 | 1-1 | 电机通讯超时 | 电机供电故障（主控板损坏导致未对电机上电；端子损坏导致无电） 电机驱动器控制继电器故障 电机驱动器故障 通讯线接触问题（驱动端子信号线序错误、端子未插紧） 通讯芯片故障 6.老式黑匣子导致 | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 2 | 1-2 | 电机通讯错误 | 1.信号干扰 2.通讯线接触问题 3.通讯芯片故障 | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 3 | 1-3 | 电机驱动异常重启 | 1.电机供电故障 2.电机驱动器控制继电器故障 3.驱动器故障 | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 4 | 1-4 | 修改电机使能输入状态后无法运行（上限位） | 1.驱动器问题 | V1.129以后取消 | 已取消
1 | 电机 | 5 | 1-5 | 电机状态异常 | 1.电机状态：除点动、待机、报警等之外的未知状态 2.电机驱动器版本升级 | V1.129以后取消 | 已取消
1 | 电机 | 6 | 1-6 | 设置电机使能输入状态失败 | 1.驱动器问题 | V1.129以后取消 | 已取消
1 | 电机 | 7 | 1-7 | 电机驱动器报警 | 电机驱动器本身检测的故障状态， 如过温、过压、欠压等 | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 8 | 1-8 | 清除电机报警失败 | 1.电机故障状态未消除 2.发生电机无法自动恢复的故障 | V1.129以后取消 | 已取消
1 | 电机 | 9 | 1-9 | 读取电机使能输入状态失败 | 1.驱动器问题 | V1.129以后取消 | 已取消
1 | 电机 | 10 | 1-10 | 输入步进数错误； 下位位置高于当前位置 限制上行时步进数超过零点 | 1.电机重启置异常； | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 11 | 1-11 | 电机堵转 | 电机堵转 | SIL版本代码 | SIL版本
1 | 电机 | 12 | 1-12 | 电机丢步 | 1.导轮丢步 2.线脱落，包括转盘和导轮 3.浮子卡住 4.触底 5.导轮半径设置错误 6.磁编码器异常 7.导轮内磁铁问题 | SIL版本代码 | SIL版本
1 | 电机 | 13 | 1-13 | 编码器异常 | 电机运行过程编码不变 电机运行过程编码值变化异常 | SIL版本代码 | SIL版本
1 | 电机 | 14 | 1-14 | 电机电流超限 | 1.电机负载过大 | SIL版本代码 | SIL版本
1 | 电机 | 15 | 1-15 | 电机芯片报警 | 1.电机驱动输入短路、断路 | SIL版本代码 | SIL版本
2 | 磁编码器 | 1 | 2-1 | 与EC板通讯超时 （EC板和主控板通讯问题） | 1.编码器供电故障 2.编码器板故障 3.编码板与底板连接线问题 4.底板与核心板连接线问题 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 2 | 2-2 | 与EC板通讯编码数据校验错误 | 1.编码板与底板连接线问题 2.底板与核心板连接线问题 3.信号干扰 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 3 | 2-3 | 运行过程中丢步 | 1.导轮丢步 2.线脱落，包括转盘和导轮 3.浮子卡住 4.触底 5.导轮半径设置错误 6.磁编码器异常 7.导轮内磁铁问题 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 4 | 2-4 | 编码值圈数清零失败 | 1.编码板与底板连接线问题 2.底板与核心板连接线问题 3.信号干扰1 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 5 | 2-5 | 读取断电编码值失败 | EC板的法拉电容损坏； EC板程序版本比V0.41低； 无磁零点更换主控板传感器后出现，确认传感器位置，点击置零点恢复 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 6 | 2-6 | 上电后编码值变动； | 断电时设备位置变化； 无磁零点更换主控板传感器后出现，确认传感器位置，点击至零点恢复 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 7 | 2-7 | 读取AM4096芯片失败； | 三角编码板损坏； 编码板损坏； | V1.129以后取消 | 已取消
2 | 磁编码器 | 10 | 2-10 | 固定点检测时编码值发生变化 | 892 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 1 | 3-1 | 传感器数据校验错误 | 1.底板与核心板连接线问题 2.信号干扰 3.通讯芯片问题 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 2 | 3-2 | 密度传感器频率异常 | 1.传感器高频 2.测量时未进入液体中 | V1.129以后取消 | 已取消
3 | 传感器 | 3 | 3-3 | 密度传感器通信超时 | 传感器问题，包括数据通讯5s情况 2.安全栅问题 3.线序或者接线问题 4.滑环接触问题 5.底板与核心板连接线问题 如果传感器端子电压为9.3需核实传感器生产日期，如果是19年10月份左右生产的焊接传感器可能存在隐患 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 4 | 3-4 | 测水小管通过频率找到液面再次确认发现不是液面次数大于三次。 | 1.测水小管传感器问题 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 5 | 3-5 | 二代密度传感器：密度传感器组件失效 三代密度传感器：与CPU0通讯超时 | 1.传感器内部电路问题，单片机与AD或者DDS通讯不上； 2. 与震动管CPU0通讯超时（三代密度传感器） | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 6 | 3-6 | 电阻测水的水位电压超出上下限：高出 3.3V 或低于 0V | 1.传感器问题 2.安全栅问题 3.线序或者接线问题 4.滑环接触问题 5.底板与核心板连接线问题 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 7 | 3-7 | 零点电压超出上下限：高出 3.3V 或低于 0V | 1.传感器问题 2.安全栅问题 3.线序或者接线问题 4.滑环接触问题 5.底板与核心板连接线问题 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 8 | 3-8 | 陀螺仪组件未响应； | 陀螺仪接线异常； 陀螺仪模块异常； 浮子排线开裂或异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 9 | 3-9 | 陀螺仪组件响应校验错误； | 1.陀螺仪接线异常； 2.陀螺仪模块异常； | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 10 | 3-10 | 读取陀螺仪时通信超时； | 1.传感器问题，包括数据通讯5s情况 2.安全栅问题 3.线序或者接线问题 4.滑环接触问题 5.底板与核心板连接线问题 6.MPU6050未响应 | V1.129以后取消 | 已取消
3 | 传感器 | 11 | 3-11 | 读取陀螺仪校验错误； | 1.传感器问题 2.安全栅问题 3.线序或者接线问题 4.滑环接触问题 5.底板与核心板连接线问题 | V1.129以后取消 | 已取消
3 | 传感器 | 12 | 3-12 | 固定点监测/固定点测量/分布测量读取密度时不谐振； （1.3-12报错逻辑修改，单点监测5分钟后如果密度不稳定，取平均值。2.增加代码3-26，密度或频率是无效值） | 测量位置没有在油里； 密度传感器供电不稳定； 密度传感器损坏； | V1.161以后取消 | 已取消
3 | 传感器 | 13 | 3-13 | 连续读取陀螺仪角度值为0，陀螺仪死机。 | 1.本来是读到陀螺仪三次零值报错； 2.读取陀螺仪角度值一直为0； | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 14 | 3-14 | 本次确认液体或者空气中角度值与上次差值大; | 浮子中泡沫，浮子卡住； 角度传感器损坏； | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 16 | 3-16 | 与密度管通讯校验错误 | 1.密度管异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 18 | 3-18 | 主控板到超声波传感器通讯不上 | FL版本超声波 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 19 | 3-19 | 主控板到超声波传感器校验错误 | FL版本超声波 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 20 | 3-20 | 超声波传感器ABC值超出0-3.3V | FL版本超声波 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 21 | 3-21 | 传感器扫频无谐振(FS) （探头频率>17900或小于10010） | 1.传感器探头损坏 2.传感器附着异物 3.扫频电路板异常 | V1.155以后取消 | 已取消
3 | 传感器 | 22 | 3-22 | FS传感器扫频空气和油里的频率差小于2000 | 1.传感器探头损坏 2.传感器附着异物 3.扫频电路板异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 23 | 3-23 | 传感器A探头频率过高 | 1.传感器探头损坏 2.传感器附着异物 3.扫频电路板异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 24 | 3-24 | 传感器探头A频率过低 | 1.传感器探头损坏 2.传感器附着异物 3.扫频电路板异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 25 | 3-25 | 传感器探头B频率过高 | 1.传感器探头损坏 2.传感器附着异物 3.扫频电路板异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 26 | 3-26 | 等同于3-12（3-26不会受密度分层影响） 1.二代密度传感器的频率异常 2.三代传感器的密度值异常； 3.温度无效值。 | 震动管故障、进油 油品结蜡 | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 1 | 4-1 | 上限霍尔器件故障 | 配重的磁铁问题； 2.霍尔器件本身问题； （一体机无此代码，没孔伺服密度计有此代码） | V1.129以后取消 | 已取消
4 | 霍尔元件 | 2 | 4-2 | 零点霍尔器件故障 | 配重的磁铁问题； 2.霍尔器件本身问题； （一体机无此代码，没孔伺服密度计有此代码） | V1.129以后取消 | 已取消
4 | 霍尔元件 | 3 | 4-3 | 测量罐底时上行细找找到零点位置； | 1.角度传感器损坏； | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 4 | 4-4 | 测量罐底，下行到达罐高+最大下行位置； | 角度传感器损坏； 计量口和设备安装口底面不平； | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 5 | 4-5 | 识别到磁铁附近脱离磁铁区域后电压异常； 全区域扫描超次数未扫到最大点或最小点 第二阶段 20 次未找到大阈值、 细找磁零点未找到（0.03*70）； | 存在磁场干扰 霍尔传感器工作异常 磁零点安装问题或者磁零点损坏 电机运动异常（小步进不动） | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 6 | 4-6 | 置零点时下行距离异常 | 电机异常（丢步，堵转） 编码器异常（编码版、双层板、连接线） | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 7 | 4-7 | 感应不到 | 1．磁铁安装反了 | V1.155以后取消 | 已取消
4 | 霍尔元件 | 8 | 4-8 | 第二阶段最小值之后没有任何点超过高阈值（1.95） | 一直识别到1.7，传感器下行再以2mm运行一次直到峰值2后报代码4-8 1．传感器距离磁铁较远 | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 9 | 4-9 | 越过零点位置XXmm报错（1.117以上版本） | 置零点成功后，后期回零点过程中越过原有零点位置导致报错 | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 10 | 4-10 | 未检测到磁零点 | 磁铁距离太远或角度异常 其他位置有磁场干扰 | V1.129以后取消 | 已取消
5 | 测量过程 | 1 | 5-1 | 传感器运行后高度达到上限位置 | 仅针对上行、下行功能 1.丢步 2.编码器计数问题 3.高度设置问题 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 2 | 5-2 | 传感器运行后高度达到下限位置（盲区） | 仅针对上行、下行功能 1.丢步 2.编码器计数问题 3.高度设置问题 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 3 | 5-3 | 与EEPROM通信异常 | 1.芯片问题 | V1.129以后取消 | 已取消
5 | 测量过程 | 4 | 5-4 | 1.进行单点监测或单点测量时，输入的检测位置小于盲区位置或高于罐高。 2.区间测量输入液位区间错误 | 参数超出限定范围 2.固定点检测，输入的检测位置小于盲区位置或高于罐高，报错 5-4。 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 5 | 5-5 | 密度分布测量或标定液位时，液位值过低； 2.区间测量参数设置最低点要＞（盲区+300）；否侧报错 | 1.参数设置问题 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 6 | 5-6 | 1.区间测量参数设置最高点高于罐高。 2.分布测量或每米测量液位高度高于罐高 | 1.参数设置问题 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 7 | 5-7 | 密度分布测量点数超过100（加测点过多） | 1.测量点过多 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 8 | 5-8 | 不会报该代码，用于内部MOUBUS写入失败判断 | 892 | 原表注明用于内部判断 | 内部判断
5 | 测量过程 | 9 | 5-9 | 无 | 892 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 10 | 5-10 | 浮子传感器空气中角度与置零点时零点角度值大于7° 2.确定液面后，上行10CM未出液面； | 1.传感器稳定性差； 2.液体本身波动过大； 3.浮盘影响找到液面位置错误； | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 11 | 5-11 | 确定液面后，下行10CM未进入液面； 浮子传感器油中角度与置零点时零点角度值小于7° | 1.传感器稳定性差； 2.液体本身波动过大； 3.浮盘影响找到液面位置错误； | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 12 | 5-12 | 电机步进数和实际运行数差距大，拟合数据不正确； | 丢步，电机空转； 置零点的位置错误； | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 13 | 5-13 | 传感器跟随不上 | 1.液位变化速度超过最大限制 2.超声工作异常导致一直识别在液体或空气中 3.找液位阈值错误 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 15 | 5-15 | 液位变化超过最大跟随速度 | 传感器探头异常 浮子传感器陀螺仪异常 现场进油过快，超过2mm/s | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 16 | 5-16 | 罐高与标定时相差过大 | 892 | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 1 | 6-1 | 所有传感器当前X角度与置零点X角度差大于9度；超声传感器Y角度差大于9° 浮子传感器长距离寻找液面判断出错三次 测水小管长距离频率寻找液位判断出错三次 浮子传感器跟随角度值与空气值或油中值差小于2° | 1.下行过程中遇到障碍物； 2.一体机传感器电路板损坏； 3.陀螺仪角度偏移。 4.浮子传感器的浮子卡住。 5.测水小管震动管频率异常或脏污。 | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 2 | 6-2 | 水位太低,电容测水中间中间版本会报，需要升级程序。 不会报该代码，用于内部过程判断。 | 1.测量到罐底以下的 | 原表注明用于内部判断 | 内部判断
6 | 角度异常 | 3 | 6-3 | 1.找水位时上行到了零点； | 1.传感器探水针和外壳接触短路报错（检查传感器是否有脏东西） 2.未知原因错误； 3.新结构小管底部十字测水与磁铁接触导致识别电压为0；注意霍尔元件步进数 4、新式测水传感器跑老程序 | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 4 | 6-4 | 油位太低；下行到盲区未检测到油。 | 传感器未检测到油品频率变化 1.检查传感器尺带是否松动松动 2．取SD卡分析，可能 | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 5 | 6-5 | 运行到零点位置未找到液位； | 浮子卡住； 浮子中泡沫； | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 6 | 6-6 | 零点X角度与置零点X角度差大于9度；超声传感器Y角度差大于9° 浮子传感器Y轴角度不在合理区间（大于置零点Y角度+5或小于置零点Y角度-35.） 浮子传感器长距离寻找液面判断出错三次 | 回零点后，读取的X轴和Y轴角度与置零点时的角度值差大于9度； 浮子传感器测量液位过程中，Y轴的角度>置零点时Y角度+5（程序1.160之前为1°） | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 7 | 6-7 | 液位探头零点频率<15000 超声波上行或下行找液位连续三次识别液位错误 震动管找液位连续三次识别液位错误 | 超声波传感器-怀疑气泡引起 超声波传感器-油品结蜡 超声波传感器-焊接问题 | 892 | 历史使用
7 | 参数与零点 | 1 | 7-1 | 主控板中存储器的参数异常； | 原因未知，处理方法是重新烧写配置文件和主程序； 罐高小于0m或大于30m 密度点数小于0或大于100 核实参数，特别是在刚调试时期一定确定罐高、油高 调试初期是否报代码7-3；报错时部件参数照片和零点位置比对；主要针对浮子式泡沫未取出情况 设备断电重启，储罐内油品低于盲区无法识别浮子类型，会报错；油位高后自动恢复；主要存在清罐情况下； | 892 | 历史使用
7 | 参数与零点 | 2 | 7-2 | 没有存储置零点时的角度值。 | 新主控板上电报7-2，进入维护模式重新置零点即可恢复 | 892 | 历史使用
7 | 参数与零点 | 3 | 7-3 | 置零点提示角度值不对 | 可能浮子泡沫未取出或角度值异常 | V1.129以后取消 | 已取消
7 | 参数与零点 | 4 | 7-4 | 更严格的丢步检测，比2-3阈值小。 | 运行丢步 拟合错误。 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 1 | 8-1 | 要设置的电流超过了AD5421总量程 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 2 | 8-2 | AD5421写控制寄存器失败 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 3 | 8-3 | 上电自检_电流芯片报警 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 4 | 8-4 | 设备供电电压异常 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 5 | 8-5 | 继电器设置异常 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 6 | 8-6 | 输入电流对比异常 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 7 | 8-7 | 自检程序报警 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 8 | 8-8 | 芯片温度过高 | 892 | 892 | 历史使用
9 | 液位 | 1 | 9-1 | 不动罐，油高自动升高或降低 | 1.108-1.114都可能存在程序bug | 892 | 历史使用
1F1 | 上位机通信（特殊代码） | 0～500 | 1F1-0～500 | XIU和现场设备通讯不上 | 892 | 原表特殊代码范围 | 历史使用