## 菜单树 (hidden)
层级 | 菜单项 | 配置内容/说明
1 | 参数配置（密码进入） | 沿用当前 CPU3 参数菜单入口
2 | 输出配置 | 沿用当前二级菜单
3 | AO输出 | 沿用当前 AO 菜单入口
4 | 通道设置 | 建议新增分组，保持每页项目数量适合 4 行 OLED 浏览
5 | 工作模式 | 禁用；4-20mA 输入；HART 主站+4-20mA 输入；HART 主站；4-20mA 输出；HART 从站+4-20mA 输出；默认：禁用；始终显示；实际模块和插槽由订货号决定
5 | 电流模式 | 4...20 mA NE；4...20 mA US；普通 4...20 mA；固定电流；默认：4...20 mA NE；工作模式不是禁用或 HART 主站
5 | 输出源 | 液位、空高、温度、密度、压力、其它 AIO/AIP、HART 变量等；默认：储罐液位；工作模式为输出模式；电流模式不是固定电流
5 | SIL/WHG | 开启；禁用；默认：禁用；输出模式且仪表具有 SIL 认证
4 | 量程设置 | 建议新增分组，保持每页项目数量适合 4 行 OLED 浏览
5 | 固定电流 | 4.0-22.5 mA；默认：4 mA；电流模式 = 固定电流
5 | 0%值 | 带符号浮点数；对应 4 mA；默认：0 Unitless；输出模式且非固定电流
5 | 100%值 | 带符号浮点数；对应 20 mA；默认：0 Unitless；输出模式且非固定电流
5 | AO阻尼 | 0-999.9 s；默认：0 s；工作模式不是禁用或 HART 主站
4 | 故障设置 | 建议新增分组，保持每页项目数量适合 4 行 OLED 浏览
5 | 故障模式 | 最小值；最大值；最近有效值；实际值；设定值；默认：最大值；工作模式为普通输出或 HART 从站+输出
5 | 故障电流 | 3.4-22.6 mA；默认：22 mA；故障模式 = 设定值
5 | 错误级别 | 无；警告；报警；默认：警告；工作模式不是禁用或 HART 主站
4 | 运行状态 | 建议新增分组，保持每页项目数量适合 4 行 OLED 浏览
5 | 输入值 [只读] | 显示当前被映射的过程值；默认：-；输出模式且非固定电流
5 | 输入百分比 [只读] | 显示过程值占 4-20 mA 量程的百分比；默认：-；输出模式且非固定电流
5 | 输出电流 [只读] | 显示当前输出值，单位 mA；默认：-；工作模式为输出模式
4 | 诊断仿真 | 建议新增分组，保持每页项目数量适合 4 行 OLED 浏览
5 | 输出仿真 | 关；开；默认：关；带模拟量 I/O 模块且工作模式为输出模式
5 | 仿真电流 | 3.4-23 mA；默认：仿真开启时的电流；电流输出仿真 = 开

## 菜单清单
三级菜单 | 四级分组 | 菜单项 | 类型 | 配置内容 | 默认值 | 单位 | 显示条件 | 权限 | 备注
AO输出 | 通道设置 | AO工作模式 | 枚举 | 禁用；4-20mA 输入；HART 主站+4-20mA 输入；HART 主站；4-20mA 输出；HART 从站+4-20mA 输出 | 禁用 | 无 | 始终显示；实际模块和插槽由订货号决定 | 操作员读 / 维护写 | 模块选型决定实际可用项；仅做输出时可缩减输入和 HART 主站选项。
|  | AO电流模式 | 枚举 | 4...20 mA NE；4...20 mA US；普通 4...20 mA；固定电流 | 4...20 mA NE | 无 | 工作模式不是禁用或 HART 主站 | 操作员读 / 维护写 | 统一过程越限、故障判据和硬件输出边界。
|  | AO输出源 | 枚举 | 液位、空高、温度、密度、压力、其它 AIO/AIP、HART 变量等 | 储罐液位 | 随输出源 | 工作模式为输出模式；电流模式不是固定电流 | 操作员读 / 维护写 | 共有 38 类来源，详见“输出源选项”。
|  | AO SIL/WHG | 枚举 | 开启；禁用 | 禁用 | 无 | 输出模式且仪表具有 SIL 认证 | 操作员读 / 维护写 | 仅认证硬件和明确安全边界时显示。
| 量程设置 | AO固定电流 | 数值 | 4.0-22.5 mA | 4 mA | mA | 电流模式 = 固定电流 | 操作员读 / 维护写 | 正式固定输出模式，不等同于临时仿真。
|  | AO 0%对应值 | 数值 | 带符号浮点数；对应 4 mA | 0 Unitless | 随输出源 | 输出模式且非固定电流 | 操作员读 / 维护写 | 对应 4 mA 标称点。
|  | AO 100%对应值 | 数值 | 带符号浮点数；对应 20 mA | 0 Unitless | 随输出源 | 输出模式且非固定电流 | 操作员读 / 维护写 | 对应 20 mA 标称点。
|  | AO阻尼系数 | 数值 | 0-999.9 s | 0 s | s | 工作模式不是禁用或 HART 主站 | 操作员读 / 维护写 | 应明确是过程值滤波还是目标电流斜坡。
| 故障设置 | AO故障模式 | 枚举 | 最小值；最大值；最近有效值；实际值；设定值 | 最大值 | 无 | 工作模式为普通输出或 HART 从站+输出 | 操作员读 / 维护写 | 最小、最大、保持、实际或设定值五种策略。
|  | AO故障电流 | 数值 | 3.4-22.6 mA | 22 mA | mA | 故障模式 = 设定值 | 操作员读 / 维护写 | 仅故障模式选择“设定值”时使用。
|  | AO错误级别 | 枚举 | 无；警告；报警 | 警告 | 无 | 工作模式不是禁用或 HART 主站 | 操作员读 / 维护写 | 决定 AIO 错误按无、警告或报警处理。
| 运行状态 | AO输入值 | 只读运行态 | 显示当前被映射的过程值 | - | 随输出源 | 输出模式且非固定电流 | 操作员只读 | 只读，显示当前被映射的过程值。
|  | AO输入百分比 | 只读运行态 | 显示过程值占 4-20 mA 量程的百分比 | - | % | 输出模式且非固定电流 | 操作员只读 | 只读，显示过程值在 4-20 mA 量程中的百分比。
|  | AO输出电流 | 只读运行态 | 显示当前输出值，单位 mA | - | mA | 工作模式为输出模式 | 操作员只读 | 只读，显示当前 AO 输出值。
| 诊断仿真 | AO输出仿真 | 枚举 | 关；开 | 关 | 无 | 带模拟量 I/O 模块且工作模式为输出模式 | 操作员读 / 维护写 | 独立诊断开关，测试结束后应显式关闭。
|  | AO仿真电流 | 数值 | 3.4-23 mA | 仿真开启时的电流 | mA | 电流输出仿真 = 开 | 操作员读 / 维护写 | 仅输出仿真开启时可设置。

## 配置选项
菜单项 | 类型 | 选项或范围 | 配置含义 | 默认 | 显示条件
AO工作模式 | 枚举 | 禁用 | 关闭模拟量 I/O 功能 | 默认 | 始终
AO工作模式 | 枚举 | 4-20mA 输入 | 模拟电流输入 |  | 模块支持输入
AO工作模式 | 枚举 | HART 主站+4-20mA 输入 | HART 主站并读取模拟电流 |  | 模块支持 HART 主站与输入
AO工作模式 | 枚举 | HART 主站 | 仅 HART 主站 |  | 模块支持 HART 主站
AO工作模式 | 枚举 | 4-20mA 输出 | 普通模拟电流输出 |  | 模块支持输出
AO工作模式 | 枚举 | HART 从站+4-20mA 输出 | HART 从站与模拟电流共用回路 |  | 模块支持 HART 从站与输出
AO电流模式 | 枚举 | 4...20 mA NE | 过程 3.8-20.5 mA；故障阈值 <3.6 或 >21.95 mA；硬件 3.5-22.6 mA | 默认 | 非禁用且不是 HART 主站
AO电流模式 | 枚举 | 4...20 mA US | 过程 3.9-20.8 mA；故障阈值 <3.6 或 >21.95 mA；硬件 3.5-22.0 mA |  | 非禁用且不是 HART 主站
AO电流模式 | 枚举 | 普通 4...20 mA | 过程 4.0-20.5 mA；故障阈值 <3.6 或 >21.95 mA；硬件 3.5-22.6 mA |  | 非禁用且不是 HART 主站
AO电流模式 | 枚举 | 固定电流 | 由 AO固定电流直接决定输出 |  | 非禁用且不是 HART 主站
AO输出源 | 枚举 | 38 类过程值 | 液位、空高、温度、密度、压力、其它 AIO/AIP 和 HART 变量 | 储罐液位 | 输出模式且不是固定电流
AO固定电流 | 数值 | 4.0-22.5 mA | 正式固定输出值 | 4 mA | 电流模式=固定电流
AO 0%对应值 | 数值 | 带符号浮点数 | 映射到 4 mA | 0 Unitless | 输出模式且不是固定电流
AO 100%对应值 | 数值 | 带符号浮点数 | 映射到 20 mA | 0 Unitless | 输出模式且不是固定电流
AO阻尼系数 | 数值 | 0-999.9 s | AO 专用阻尼 | 0 s | 非禁用且不是 HART 主站
AO故障模式 | 枚举 | 最小值 | 故障时向低故障方向输出 |  | 普通输出或 HART 从站+输出
AO故障模式 | 枚举 | 最大值 | 故障时向高故障方向输出 | 默认 | 普通输出或 HART 从站+输出
AO故障模式 | 枚举 | 最近有效值 | 保持故障前最后有效值 |  | 普通输出或 HART 从站+输出
AO故障模式 | 枚举 | 实际值 | 故障时继续输出当前过程值 |  | 普通输出或 HART 从站+输出
AO故障模式 | 枚举 | 设定值 | 按 AO故障电流输出 |  | 普通输出或 HART 从站+输出
AO故障电流 | 数值 | 3.4-22.6 mA | 故障模式为设定值时使用 | 22 mA | 故障模式=设定值
AO错误级别 | 枚举 | 无 | 不生成事件 |  | 非禁用且不是 HART 主站
AO错误级别 | 枚举 | 警告 | 生成警告事件 | 默认 | 非禁用且不是 HART 主站
AO错误级别 | 枚举 | 报警 | 生成报警事件 |  | 非禁用且不是 HART 主站
AO SIL/WHG | 枚举 | 禁用 | 不用于 SIL/WHG | 默认 | 输出模式且仪表具有 SIL 认证
AO SIL/WHG | 枚举 | 开启 | 纳入 SIL/WHG 使用 |  | 输出模式且仪表具有 SIL 认证
AO输出仿真 | 枚举 | 关 | 关闭诊断仿真 | 默认 | 输出模式
AO输出仿真 | 枚举 | 开 | 由 AO仿真电流接管输出 |  | 输出模式
AO仿真电流 | 数值 | 3.4-23 mA | 诊断仿真输出值 | 仿真开启时的电流 | 输出仿真=开

## 输出源选项
类别 | 输出源 | 值类型 | 显示条件 | 用途说明 | 默认
通用 | 无 | 无输出源 | 始终 | 不分配过程变量
液位与几何 | 储罐液位 | 工程量 | 始终 | 默认 4-20 mA 输出源 | 默认
液位与几何 | 储罐液位% | 百分比 | 相应功能可用 | 储罐液位百分比
液位与几何 | 储罐空高 | 工程量 | 相应功能可用 | 储罐空高
液位与几何 | 储罐空高% | 百分比 | 相应功能可用 | 储罐空高百分比
液位与几何 | 液位测量值 | 工程量 | 相应功能可用 | 原始/测量液位值
液位与几何 | 距离 | 工程量 | 相应功能可用 | 测量距离
液位与几何 | 浮子位置 | 工程量 | 相应功能可用 | 浮子/浮筒位置
液位与几何 | 水位 | 工程量 | 相应功能可用 | 水界面液位
液位与几何 | 上界面液位 | 工程量 | 相应功能可用 | 上层界面
液位与几何 | 下界面液位 | 工程量 | 相应功能可用 | 下层界面
液位与几何 | 罐底位置 | 工程量 | 相应功能可用 | 罐底位置
液位与几何 | 储罐参考高度 | 工程量 | 相应功能可用 | 罐体参考高度
温度 | 液相温度值 | 温度 | 测温功能可用 | 液相温度
温度 | 气相温度值 | 温度 | 测温功能可用 | 气相温度
温度 | 环境（空气）温度值 | 温度 | 测温功能可用 | 环境温度
温度 | 测温点温度 1-24 | 温度 | 对应测温点存在 | 单个测温点温度
密度 | 视密度 | 密度 | 密度功能可用 | 视密度
密度 | 平均梯度密度 | 密度 | 取决于仪表选型和设置 | 平均梯度密度
密度 | 上层介质密度 | 密度 | 密度功能可用 | 上层介质
密度 | 中间介质密度 | 密度 | 密度功能可用 | 中间介质
密度 | 下层介质密度 | 密度 | 密度功能可用 | 下层介质
压力/通用量 | P1（底部）值 | 压力/通用量 | 对应输入存在 | 底部压力或通用量
压力/通用量 | P2（中部）值 | 压力/通用量 | 对应输入存在 | 中部压力或通用量
压力/通用量 | P3（顶部）值 | 压力/通用量 | 对应输入存在 | 顶部压力或通用量
压力/通用量 | GP 1-4 值 | 通用量 | 对应通用输入存在 | 通用过程值
模拟量级联 | AIO B1-3 数值 | 工程值 | 相应模块存在 | 其它 AIO 工程值
模拟量级联 | AIO B1-3 毫安值 | mA | 相应模块存在 | 其它 AIO 电流值
模拟量级联 | AIO C1-3 数值 | 工程值 | 相应模块存在 | 其它 AIO 工程值
模拟量级联 | AIO C1-3 毫安值 | mA | 相应模块存在 | 其它 AIO 电流值
模拟量级联 | AIP B4-8 数值 | 工程值 | 相应模块存在 | 模拟量输入工程值
模拟量级联 | AIP C4-8 数值 | 工程值 | 相应模块存在 | 模拟量输入工程值
HART 级联 | HART 设备 1-15 PV | HART 主变量 | 对应设备存在 | 外接 HART 设备 PV
HART 级联 | HART 设备 1-15 PV mA | mA | 对应设备存在 | 外接 HART 设备 PV 电流
HART 级联 | HART 设备 1-15 PV % | 百分比 | 对应设备存在 | 外接 HART 设备 PV 百分比
HART 级联 | HART 设备 1-15 SV | HART 第二变量 | 对应设备存在 | 外接 HART 设备 SV
HART 级联 | HART 设备 1-15 TV | HART 第三变量 | 对应设备存在 | 外接 HART 设备 TV
HART 级联 | HART 设备 1-15 QV | HART 第四变量 | 对应设备存在 | 外接 HART 设备 QV

## CUBE对应
分组 | NMS81菜单项 | 当前CUBE菜单/字段 | 当前默认 | 覆盖情况 | 建议菜单位置 | 优化建议 | 优先级
通道设置 | AO工作模式 | AO输出使能（AoOutputEnable） | 关闭 | 部分 | 通道设置 | 现有只有启停，没有输入、输出和 HART 组合模式；若硬件只做输出，保留启停即可。 | P2
通道设置 | AO电流模式 | 无 | — | 未提供 | 通道设置 | 评审是否增加 NE、US、自定义三类标准模板，用于统一越限和故障区。 | P1
通道设置 | AO输出源 | 正常过程源固定为液位 | 液位 | 部分 | 通道设置 | 若产品长期只输出液位，不必照搬 38 项；需要扩展时再增加有限枚举。 | P2
通道设置 | AO SIL/WHG | 无 | — | 未提供 | 通道设置 | 没有认证硬件和诊断边界时不增加菜单。 | P2
量程设置 | AO固定电流 | AO调试电流（DebugCurrent_mA）用途不同 | 12.00 mA | 用途不同 | 诊断仿真 | 正式固定输出和调试接管应分离；先确认是否需要正式固定电流模式。 | P1
量程设置 | AO 0%对应值 | AO起点液位 + AO正常起点电流 | 0.0 mm / 4.00 mA | 已有且更灵活 | 量程设置 | CUBE 同时配置过程端点和电流端点，保留正向/反向映射能力。 | 保持
量程设置 | AO 100%对应值 | AO终点液位 + AO正常终点电流 | 罐高 / 20.00 mA | 已有且更灵活 | 量程设置 | 与 0% 端点成对校验，端点相等时保持现有默认兜底。 | 保持
量程设置 | AO阻尼系数 | 无 AO 专用阻尼 | — | 未提供 | 量程设置 | 先定义滤波对象、报警和故障旁路规则，再决定增加过程值滤波或电流斜坡。 | P1
故障设置 | AO故障模式 | 固定使用 AO故障电流 | 22.00 mA | 部分 | 故障设置 | 优先评审最小、最大、最近有效、实际值、设定值中哪些适合 CUBE。 | P0
故障设置 | AO故障电流 | AO故障电流（FaultCurrent_mA） | 22.00 mA | 已有 | 故障设置 | 保留 3.20-24.00 mA 当前硬件范围；作为“设定值”策略的参数。 | 保持
故障设置 | AO错误级别 | 统一系统错误链路 | — | 未提供 | 故障设置 | 若增加需先明确 AO 驱动错误与测量错误的责任边界。 | P2
运行状态 | AO输入值 | 液位状态值；无 AO 专用菜单 | — | 部分 | 运行状态 | 可显示当前映射过程值，但不要重复已有状态页造成信息冗余。 | P2
运行状态 | AO输入百分比 | 运行态可计算；当前无菜单 | — | 部分 | 运行状态 | 若现场校验需要，可增加只读百分比。 | P1
运行状态 | AO输出电流 | 目标、最近写入、来源、驱动故障和正式回读 | 运行态 | 已有运行态 | 运行状态 | 菜单中应区分目标电流、写入电流和正式回读，不只显示一个“输出值”。 | 保持
诊断仿真 | AO输出仿真 | 设备全局调试状态接管 | 关闭 | 用途不同 | 诊断仿真 | 建议改成独立 AO 仿真开关，增加自动退出和醒目标识。 | P0
诊断仿真 | AO仿真电流 | AO调试电流（DebugCurrent_mA） | 12.00 mA | 部分 | 诊断仿真 | 保留现有调试电流，但只在独立仿真开关开启时接管。 | P0
CUBE独有 | 上电/液位无效输出 | AO初始电流（InitialCurrent_mA） | 4.00 mA | CUBE独有 | 故障设置 | 保留并明确区分上电未就绪、测量无效、设备故障和驱动故障。 | 保持
CUBE独有 | 独立高低报警覆盖 | AO高/低报警液位 + AO高/低位电流 | 高报=罐高/20 mA；低报=关闭/4 mA | CUBE独有 | 报警设置 | 保留独立报警能力，并补充与故障、调试和正常映射的优先级说明。 | 保持