## 线圈命令主表
分段 | 线圈地址 | 代码宏名 | 命令名称 | 相关参数/来源 | 状态限制 | 实现状态 | 实际处理 | 备注
1 | 0x000A | COM_SET_WORKPATTER | 设置工作模式 | HOLDREGISTER_WORKPATTER_PASSWORD（6字节密码） | 仅待机/故障 | 已实现 | Change_ModeOfWork_Measure() | 保留工作/调试/解锁三种模式值；当前上电默认调试模式
1 | 0x000B | COM_BACK_ZERO | 回零点 | 无 | 重复触发时忽略 | 已实现 | COMMAND_BACKZERO_START | 正常进入回零流程
1 | 0x000C | COM_FIND_ZERO | 标定零点 | 无 | 无 | 协议保留，当前未实现 | RETURN_UNDEFDATEORDER | 协议保留线圈：当前固件未实现，写入后返回无效指令
1 | 0x000D | COM_SINGLE_POINT | 单点测量 | HOLDREGISTER_SP_POSITION | 无 | 已实现 | COMMAND_SINGLEPOINT_START | 固定点测量
1 | 0x000E | COM_SP_TEST | 单点监测 | HOLDREGISTER_SPT_POSITION | 无 | 已实现 | COMMAND_SPTEST_START | 单点监测
1 | 0x000F | COM_SPREADPOINTS | 分布测量（有参） | 分布测量相关参数 | 已在分布测量中时忽略重复触发 | 已实现 | COMMAND_SPREADPOINTS_START | 支持液位跟随状态切入
1 | 0x0010 | COM_SPREADPOINTS_AI | 分布测量（自动） | 自动液位 + 分布测量相关参数 | 已在自动分布测量中时忽略重复触发 | 已实现 | COMMAND_SPREADPOINTSAI_START | 自动液位模式
1 | 0x0011 | COM_FIND_OIL | 液位测量 | 无 | DSM_Version!=0 | 条件实现 | COMMAND_FINDOIL_START | 低版本返回无效指令
1 | 0x0012 | COM_FIND_WATER | 水位测量 | 无 | 无 | 已实现 | COMMAND_FINDWATER_START | 水位查找
1 | 0x0013 | COM_FIND_BOTTOM | 罐底测量 | 无 | 无 | 已实现 | COMMAND_FINDBOTTOM_START | 罐底查找
1 | 0x0014 | COM_SYNTHETIC | 综合指令 | 综合测量相关参数 | 重复触发时仅保持命令有效 | 已实现 | COMMAND_SYNTHETIC_START | 综合流程
1 | 0x0015 | COM_METER_DENSITY | 密度每米测量 | HOLDREGISTER_MEASUREMENT_METER | 无 | 已实现 | COMMAND_METERDENSITY_START | 每米测量
1 | 0x0016 | COM_INTERVAL_DENSITY | 区间密度测量 | HOLDREGISTER_INTERVAL_* | 无 | 已实现 | COMMAND_INTERVALDENSITY_START | 区间测量
2 | 0x0100 | COM_CAL_OIL | 标定液位 | HOLDREGISTER_CALIBRATIONLIQUIDLEVEL | 重复触发返回无效指令 | 已实现 | COMMAND_CALOIL_START | 标定液位流程
2 | 0x0101 | COM_READPARAMETER | 读取部件参数 | 无 | 无 | 已实现 | COMMAND_READPARAMETER | 读取部件参数流程
2 | 0x0102 | COM_RUNUP | 向上运行 | HOLDREGISTER_RUNTODISTANCE | 无 | 已实现 | COMMAND_RUNUP | 按目标距离上行
2 | 0x0103 | COM_RUNDOWN | 向下运行 | HOLDREGISTER_RUNTODISTANCE | 无 | 已实现 | COMMAND_RUNDOWN | 按目标距离下行
2 | 0x0104 | COM_SET_ZEROCIRCLE | 设置零点圈数 | HOLDREGISTER_ZEROCIRCLE | 无 | 协议保留，当前未实现 | RETURN_UNDEFDATEORDER | 预留线圈：当前未实现，写入后返回无效指令
2 | 0x0105 | COM_SET_ZEROANGLE | 设置零点角度 | HOLDREGISTER_ZEROANGLE | 无 | 协议保留，当前未实现 | RETURN_UNDEFDATEORDER | 预留线圈：当前未实现，写入后返回无效指令
2 | 0x0106 | COM_CORRECTION_OIL | 液位修正 | HOLDREGISTER_CORRECTION_OIL | 仅 STATE_FLOWOIL 且当前液位有效 | 已实现（特殊直写） | 直接修正 TankHigh 并写 EEPROM | 不经过 MeasureCommand 分发
2 | 0x0107 | COM_FORCE_ZERO | 强制零点 | 无 | 仅待机/故障/读取参数完成 | 已实现 | COMMAND_FORCEZERO_START | 强制设置电机零点
2 | 0x0108 | COM_CAL_WATER | 标定水位 | HOLDREGISTER_CALIBRATIONWATERLEVEL | 重复触发返回无效指令 | 已实现 | COMMAND_CALWATER_START | 先执行水位测量，再按 HOLDREGISTER_CALIBRATIONWATERLEVEL 目标值修正 real_water_level_correct
2 | 0x0109 | COM_SELF_CHECK | 自检 | 无 | 仅待机/故障/读取参数完成 | 已实现（占位版） | COMMAND_SELFCHECK_START | 当前仅打通协议入口和状态流转，尚未接入完整硬件自检逻辑
2 | 0x0110 | COM_CAL_TANKHIGH | 标定罐高 | HOLDREGISTER_CALIBRATIONTANKHIGH | 重复触发返回无效指令 | 已实现 | 待新增 COMMAND_CALTANKHIGH_START | 读取 HOLDREGISTER_CALIBRATIONTANKHIGH 作为目标值，仅适用于二代计量仪器
3 | 0x0200 | COM_RESTOR_EFACTORYSETTING | 恢复出厂设置 | 无 | 仅待机或下行完成 | 已实现 | COMMAND_RESTOREFACTORYSETTING | 恢复出厂设置流程
3 | 0x0201 | COM_BACKUP_FILE | 备份配置文件 | 无 | 仅待机 | 兼容保留，当前无实际备份动作 | COMMAND_BACKUPFILE -> dispatch 返回 MEASURE_OK | 兼容保留线圈：当前仅进入备份状态流程，不执行真实备份动作
3 | 0x0202 | COM_RESTORY_FILE | 恢复配置文件 | 无 | 无 | 协议保留，当前未实现 | RETURN_UNDEFDATEORDER | 协议保留线圈：当前未实现恢复配置文件动作，写入后返回无效指令

## 输入寄存器主表
区块 | 寄存器类型 | 起始地址 | 长度 | 结束地址 | 名称 | 默认值 | 范围 | 偏移量 | 缩放/倍率 | 数据来源结构 | 对应成员 | 代码宏名 | 备注
主结果区 | Input | 0x0000 | 1 | 0x0000 | 工作模式 | 0 | [ 0,2 ] | - | - | input_register_report.main_result | PatternOfWork | INPUTREGISTER_WORK_PATTERN | 主结果
主结果区 | Input | 0x0001 | 1 | 0x0001 | 设备状态 | 0 | 详见伺服密度计状态 | - | - | input_register_report.main_result | EquipmentState | INPUTREGISTER_SYSTEM_STATE | 主结果
主结果区 | Input | 0x0002 | 2 | 0x0003 | 故障代码 | 0 | 详见故障代码说明 | - | - | input_register_report.main_result | EquipmentErrorCode | INPUTREGISTER_ERROR_CODE | 主结果
主结果区 | Input | 0x0004 | 1 | 0x0004 | 单点测量温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.main_result | Measure_TempOnePoint | INPUTREGISTER_SP_TEMPERATURE | 主结果
主结果区 | Input | 0x0005 | 1 | 0x0005 | 单点测量密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.main_result | Measure_DensityOnePoint | INPUTREGISTER_SP_DENSITY | 主结果
主结果区 | Input | 0x0006 | 1 | 0x0006 | 单点测量温密状态 | 数据无效 | 详见数据状态 | - | - | input_register_report.main_result | Measure_OnePointState（当前未上报） | INPUTREGISTER_SP_TDSTATE | 协议预留状态位，当前未在 Input_Write() 中写入
主结果区 | Input | 0x0007 | 2 | 0x0008 | 单点测量位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.main_result | Measure_OnePointPosition | INPUTREGISTER_SP_POSITION | 主结果
主结果区 | Input | 0x0009 | 1 | 0x0009 | 单点测量标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.main_result | Measure_Density20OnePoint | INPUTREGISTER_SP_STANDARDDENSITY | 主结果
主结果区 | Input | 0x000A | 2 | 0x000B | 单点测量VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.main_result | Measure_VCF20OnePoint | INPUTREGISTER_SP_VCF20 | 主结果
主结果区 | Input | 0x000C | 1 | 0x000C | 单点测量计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.main_result | Measure_DensityTOnePoint | INPUTREGISTER_SP_WEIGHTDENSITY | 主结果
主结果区 | Input | 0x000D | 1 | 0x000D | 单点监测温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.main_result | Monitor_TempOnePoint | INPUTREGISTER_SPT_TEMPERATURE | 主结果
主结果区 | Input | 0x000E | 1 | 0x000E | 单点监测密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.main_result | Monitor_DensityOnePoint | INPUTREGISTER_SPT_DENSITY | 主结果
主结果区 | Input | 0x000F | 1 | 0x000F | 单点监测温密状态 | 数据无效 | 详见数据状态 | - | - | input_register_report.main_result | Monitor_OnePointState（当前未上报） | INPUTREGISTER_SPT_TDSTATE | 协议预留状态位，当前未在 Input_Write() 中写入
主结果区 | Input | 0x0010 | 2 | 0x0011 | 单点监测位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.main_result | Monitor_OnePointPosition | INPUTREGISTER_SPT_POSITION | 主结果
主结果区 | Input | 0x0012 | 1 | 0x0012 | 单点监测标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.main_result | Monitor_Density20OnePoint | INPUTREGISTER_SPT_STANDARDDENSITY | 主结果
主结果区 | Input | 0x0013 | 2 | 0x0014 | 单点监测VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.main_result | Monitor_VCF20OnePoint | INPUTREGISTER_SPT_VCF20 | 主结果
主结果区 | Input | 0x0015 | 1 | 0x0015 | 单点监测计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.main_result | Monitor_DensityTOnePoint | INPUTREGISTER_SPT_WEIGHTDENSITY | 主结果
主结果区 | Input | 0x0016 | 1 | 0x0016 | 分布测量平均温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.main_result | Spread_TempAverage | INPUTREGISTER_SPREAD_AVERAGETEMPERATURE | 主结果
主结果区 | Input | 0x0017 | 1 | 0x0017 | 分布测量平均密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.main_result | Spread_DensityAverage | INPUTREGISTER_SPREAD_AVERAGEDENSITY | 主结果
主结果区 | Input | 0x0018 | 1 | 0x0018 | 分布测量平均温密状态 | 数据无效 | 详见数据状态 | - | - | input_register_report.main_result | Spread_TempDensityAverageState（当前未上报） | INPUTREGISTER_SPREAD_AVERAGETDSTATE | 协议预留状态位，当前未在 Input_Write() 中写入
主结果区 | Input | 0x0019 | 1 | 0x0019 | 分布测量平均标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.main_result | Spread_Density20Average | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY | 主结果
主结果区 | Input | 0x001A | 2 | 0x001B | 分布测量平均VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.main_result | Spread_Vcf20Average | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF20 | 主结果
主结果区 | Input | 0x001C | 1 | 0x001C | 分布测量平均计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.main_result | Spread_DensityTAverage | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY | 主结果
主结果区 | Input | 0x001D | 1 | 0x001D | 分布测量点数 | 0 | [1,16] | - | - | input_register_report.main_result | Spread_Points | INPUTREGISTER_SPREAD_NUMOFDENSITY | 主结果
主结果区 | Input | 0x001E | 2 | 0x001F | 分布测量液位 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.main_result | Spread_OilLevel | INPUTREGISTER_LIQUIDLEVEL | 主结果
主结果区 | Input | 0x0020 | 2 | 0x0021 | 液位 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.main_result | MeasureOil_Level | INPUTREGISTER_OILLEVEL | 主结果
主结果区 | Input | 0x0022 | 2 | 0x0023 | 水位 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.main_result | MeasureWater_Level | INPUTREGISTER_WATERLEVEL | 主结果
主结果区 | Input | 0x0024 | 2 | 0x0025 | 罐底高度 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.main_result | MeasureBottom_Level | INPUTREGISTER_BOTTOMHIGH | 主结果
主结果区 | Input | 0x0026 | 2 | 0x0027 | 实时位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.main_result | Read_AM4096_Position | INPUTREGISTER_REALTIME_POSITION | 主结果
主结果区 | Input | 0x0028 | 2 | 0x0029 | 液相压力 | 0 | (0,+∞) | - | - | input_register_report.main_result | PressValue1 | INPUTREGISTER_LIQUID_PRESSURE | 主结果
主结果区 | Input | 0x002A | 2 | 0x002B | 预留气相压力（当前版本未启用） | 0 | 默认返回0 | - | - | input_register_report.main_result | PressValue3 | INPUTREGISTER_GAS_PRESSURE | 协议保留项，当前程序未接入真实数据，固定返回0
分布测量逐点区 | Input | 0x0084 | 1 | 0x0084 | 分布测点1标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[1] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY1 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x0085 | 2 | 0x0086 | 分布测点1VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[1] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF1 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x0087 | 1 | 0x0087 | 分布测点1计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[1] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY1 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x0088 | 1 | 0x0088 | 分布测点2温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE2 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x0089 | 1 | 0x0089 | 分布测点2密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY2 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x008A | 2 | 0x008B | 分布测点2位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION2 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x008C | 1 | 0x008C | 分布测点2标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY2 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x008D | 2 | 0x008E | 分布测点2VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF2 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x008F | 1 | 0x008F | 分布测点2计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY2 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x0090 | 1 | 0x0090 | 分布测点3温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE3 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x0091 | 1 | 0x0091 | 分布测点3密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY3 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x0092 | 2 | 0x0093 | 分布测点3位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION3 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x0094 | 1 | 0x0094 | 分布测点3标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY3 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x0095 | 2 | 0x0096 | 分布测点3VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF3 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x0097 | 1 | 0x0097 | 分布测点3计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY3 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x0098 | 1 | 0x0098 | 分布测点4温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE4 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x0099 | 1 | 0x0099 | 分布测点4密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY4 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x009A | 2 | 0x009B | 分布测点4位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION4 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x009C | 1 | 0x009C | 分布测点4标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY4 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x009D | 2 | 0x009E | 分布测点4VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF4 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x009F | 1 | 0x009F | 分布测点4计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY4 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00A0 | 1 | 0x00A0 | 分布测点5温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE5 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00A1 | 1 | 0x00A1 | 分布测点5密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY5 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00A2 | 2 | 0x00A3 | 分布测点5位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION5 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00A4 | 1 | 0x00A4 | 分布测点5标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY5 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00A5 | 2 | 0x00A6 | 分布测点5VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF5 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00A7 | 1 | 0x00A7 | 分布测点5计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY5 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00A8 | 1 | 0x00A8 | 分布测点6温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE6 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00A9 | 1 | 0x00A9 | 分布测点6密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY6 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00AA | 2 | 0x00AB | 分布测点6位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION6 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00AC | 1 | 0x00AC | 分布测点6标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY6 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00AD | 2 | 0x00AE | 分布测点6VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF6 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00AF | 1 | 0x00AF | 分布测点6计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY6 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00B0 | 1 | 0x00B0 | 分布测点7温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE7 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00B1 | 1 | 0x00B1 | 分布测点7密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY7 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00B2 | 2 | 0x00B3 | 分布测点7位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION7 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00B4 | 1 | 0x00B4 | 分布测点7标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY7 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00B5 | 2 | 0x00B6 | 分布测点7VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF7 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00B7 | 1 | 0x00B7 | 分布测点7计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY7 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00B8 | 1 | 0x00B8 | 分布测点8温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE8 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00B9 | 1 | 0x00B9 | 分布测点8密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY8 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00BA | 2 | 0x00BB | 分布测点8位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION8 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00BC | 1 | 0x00BC | 分布测点8标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY8 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00BD | 2 | 0x00BE | 分布测点8VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF8 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00BF | 1 | 0x00BF | 分布测点8计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY8 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00C0 | 1 | 0x00C0 | 分布测点9温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE9 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00C1 | 1 | 0x00C1 | 分布测点9密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY9 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00C2 | 2 | 0x00C3 | 分布测点9位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION9 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00C4 | 1 | 0x00C4 | 分布测点9标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY9 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00C5 | 2 | 0x00C6 | 分布测点9VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF9 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00C7 | 1 | 0x00C7 | 分布测点9计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY9 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00C8 | 1 | 0x00C8 | 分布测点10温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE10 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00C9 | 1 | 0x00C9 | 分布测点10密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY10 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00CA | 2 | 0x00CB | 分布测点10位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION10 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00CC | 1 | 0x00CC | 分布测点10标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF10 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00CD | 2 | 0x00CE | 分布测点10VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF10 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00CF | 1 | 0x00CF | 分布测点10计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY10 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00D0 | 1 | 0x00D0 | 分布测点11温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE11 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00D1 | 1 | 0x00D1 | 分布测点11密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY11 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00D2 | 2 | 0x00D3 | 分布测点11位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION11 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00D4 | 1 | 0x00D4 | 分布测点11标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY11 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00D5 | 2 | 0x00D6 | 分布测点11VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF11 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00D7 | 1 | 0x00D7 | 分布测点11计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY11 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00D8 | 1 | 0x00D8 | 分布测点12温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE12 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00D9 | 1 | 0x00D9 | 分布测点12密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY12 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00DA | 2 | 0x00DB | 分布测点12位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION12 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00DC | 1 | 0x00DC | 分布测点12标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY12 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00DD | 2 | 0x00DE | 分布测点12VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF12 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00DF | 1 | 0x00DF | 分布测点12计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY12 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00E0 | 1 | 0x00E0 | 分布测点13温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE13 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00E1 | 1 | 0x00E1 | 分布测点13密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY13 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00E2 | 2 | 0x00E3 | 分布测点13位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION13 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00E4 | 1 | 0x00E4 | 分布测点13标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY13 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00E5 | 2 | 0x00E6 | 分布测点13VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF13 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00E7 | 1 | 0x00E7 | 分布测点13计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY13 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00E8 | 1 | 0x00E8 | 分布测点14温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE14 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00E9 | 1 | 0x00E9 | 分布测点14密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY14 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00EA | 2 | 0x00EB | 分布测点14位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION14 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00EC | 1 | 0x00EC | 分布测点14标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY14 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00ED | 2 | 0x00EE | 分布测点14VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF14 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00EF | 1 | 0x00EF | 分布测点14计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY14 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00F0 | 1 | 0x00F0 | 分布测点15温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE15 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00F1 | 1 | 0x00F1 | 分布测点15密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY15 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00F2 | 2 | 0x00F3 | 分布测点15位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION15 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00F4 | 1 | 0x00F4 | 分布测点15标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY15 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00F5 | 2 | 0x00F6 | 分布测点15VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF15 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00F7 | 1 | 0x00F7 | 分布测点15计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY15 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00F8 | 1 | 0x00F8 | 分布测点16温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE16 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00F9 | 1 | 0x00F9 | 分布测点16密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY16 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00FA | 2 | 0x00FB | 分布测点16位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION16 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00FC | 1 | 0x00FC | 分布测点16标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY16 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x00FD | 2 | 0x00FE | 分布测点16VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF16 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x00FF | 1 | 0x00FF | 分布测点16计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY16 | 分布逐点
调试结果区 | Input | 0x0100 | 1 | 0x0100 | 零点圈数 | 0 | [0,65535] | - | - | input_register_report.debug_result | Am4096_Setzero_Circle | INPUTREGISTER_ZEROCIRCLE | 当前版本未接入真实零点圈数，固定返回0
调试结果区 | Input | 0x0101 | 1 | 0x0101 | 零点角度 | 0 | [0,4095] | - | - | input_register_report.debug_result | Am4096_Setzero_Angle | INPUTREGISTER_ZEROANGLE | 当前版本未接入真实零点角度，固定返回0
调试结果区 | Input | 0x0102 | 2 | 0x0103 | 修正后罐高 | 0 | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.debug_result | TankHigh_LevelCorrection | INPUTREGISTER_TANK_HEIGHT | 调试区 / 双寄存器
调试结果区 | Input | 0x0104 | 1 | 0x0104 | 传感器X轴角度值 | 0 | [0,65535] | +32768 | *100 | input_register_report.debug_result | Am4096_Circle | INPUTREGISTER_SENSOR_X_ANGLE_VALUE | 当前程序实际通过该寄存器上报传感器X轴角度值
调试结果区 | Input | 0x0105 | 1 | 0x0105 | 传感器Y轴角度值 | 0 | [0,4095] | +10000 | *100 | input_register_report.debug_result | Am4096_Angle | INPUTREGISTER_SENSOR_Y_ANGLE_VALUE | 当前程序实际通过该寄存器上报传感器Y轴角度值
调试结果区 | Input | 0x0106 | 2 | 0x0107 | 编码器位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.debug_result | Am4096_Position | INPUTREGISTER_SENSORPOSITION | 调试区 / 双寄存器
调试结果区 | Input | 0x0108 | 2 | 0x0109 | 传感器频率 | 0 | [350000,650000] | - | *100 | input_register_report.debug_result | Sensor_Fre | INPUTREGISTER_FREQUENCY | 调试区 / 双寄存器
调试结果区 | Input | 0x010A | 1 | 0x010A | 传感器温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.debug_result | Sensor_Temp | INPUTREGISTER_TEMPERATURE | 调试区
调试结果区 | Input | 0x010B | 1 | 0x010B | 传感器幅值 | 0 | [0,255] | - | - | input_register_report.debug_result | Hall_State | INPUTREGISTER_SENSOR_AMPLITUDE | 当前程序通过该寄存器上报传感器幅值
调试结果区 | Input | 0x010C | 2 | 0x010D | 水位传感器电压 | 0 | [350000,650000] | - | *100 | input_register_report.debug_result | Air_Fre | INPUTREGISTER_WATER_SENSOR_VOLTAGE | 当前程序通过该寄存器上报水位电压
调试结果区 | Input | 0x010E | 1 | 0x010E | 预留参数1 | 0 | 0-10 | - | - | input_register_report.debug_result | Amplitude | INPUTREGISTER_RESERVED_PARAM1 | 协议预留项，当前固定返回0
调试结果区 | Input | 0x010F | 1 | 0x010F | 预留参数2 | 0 | 0-36000 | - | - | input_register_report.debug_result | X_Angele | INPUTREGISTER_RESERVED_PARAM2 | 协议预留项，当前固定返回0
调试结果区 | Input | 0x0110 | 1 | 0x0110 | 预留参数3 | 0 | 0-36000 | - | - | input_register_report.debug_result | Y_Angele | INPUTREGISTER_RESERVED_PARAM3 | 协议预留项，当前固定返回0
调试结果区 | Input | 0x0111 | 1 | 0x0111 | 预留参数4 | 0 | 0-330 | - | - | input_register_report.debug_result | Water_Voltage | INPUTREGISTER_RESERVED_PARAM4 | 协议预留项，当前固定返回0
系统参数快照区 | Input | 0x0112 | 2 | 0x0113 | 初始实高 | 0 | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.system_snapshot | real_tankhigh_origin | INPUTREGISTER_REAL_TANKHIGH_ORIGIN | 系统参数快照
系统参数快照区 | Input | 0x0114 | 2 | 0x0115 | 当前实高 | 0 | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.system_snapshot | real_tankhigh_now | INPUTREGISTER_REAL_TANKHIGH_NOW | 系统参数快照
分布测量逐点区 | Input | 0x1000 | 1 | 0x1000 | 分布测点17温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE17 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1001 | 1 | 0x1001 | 分布测点17密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY17 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1002 | 2 | 0x1003 | 分布测点17位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION17 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1004 | 1 | 0x1004 | 分布测点17标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY17 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1005 | 2 | 0x1006 | 分布测点17VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF17 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1007 | 1 | 0x1007 | 分布测点17计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY17 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1008 | 1 | 0x1008 | 分布测点18温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE18 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1009 | 1 | 0x1009 | 分布测点18密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY18 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x100A | 2 | 0x100B | 分布测点18位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION18 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x100C | 1 | 0x100C | 分布测点18标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY18 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x100D | 2 | 0x100E | 分布测点18VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF18 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x100F | 1 | 0x100F | 分布测点18计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY18 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1010 | 1 | 0x1010 | 分布测点19温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE19 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1011 | 1 | 0x1011 | 分布测点19密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY19 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1012 | 2 | 0x1013 | 分布测点19位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION19 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1014 | 1 | 0x1014 | 分布测点19标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY19 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1015 | 2 | 0x1016 | 分布测点19VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF19 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1017 | 1 | 0x1017 | 分布测点19计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY19 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1018 | 1 | 0x1018 | 分布测点20温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE20 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1019 | 1 | 0x1019 | 分布测点20密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY20 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x101A | 2 | 0x101B | 分布测点20位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION20 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x101C | 1 | 0x101C | 分布测点20标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY20 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x101D | 2 | 0x101E | 分布测点20VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF20A | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x101F | 1 | 0x101F | 分布测点20计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY20 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1020 | 1 | 0x1020 | 分布测点21温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE21 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1021 | 1 | 0x1021 | 分布测点21密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY21 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1022 | 2 | 0x1023 | 分布测点21位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION21 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1024 | 1 | 0x1024 | 分布测点21标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY21 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1025 | 2 | 0x1026 | 分布测点21VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF21 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1027 | 1 | 0x1027 | 分布测点21计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY21 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1028 | 1 | 0x1028 | 分布测点22温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE22 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1029 | 1 | 0x1029 | 分布测点22密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY22 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x102A | 2 | 0x102B | 分布测点22位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION22 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x102C | 1 | 0x102C | 分布测点22标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY22 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x102D | 2 | 0x102E | 分布测点22VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF22 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x102F | 1 | 0x102F | 分布测点22计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY22 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1030 | 1 | 0x1030 | 分布测点23温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE23 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1031 | 1 | 0x1031 | 分布测点23密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY23 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1032 | 2 | 0x1033 | 分布测点23位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION23 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1034 | 1 | 0x1034 | 分布测点23标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY23 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1035 | 2 | 0x1036 | 分布测点23VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF23 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1037 | 1 | 0x1037 | 分布测点23计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY23 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1038 | 1 | 0x1038 | 分布测点24温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE24 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1039 | 1 | 0x1039 | 分布测点24密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY24 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x103A | 2 | 0x103B | 分布测点24位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION24 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x103C | 1 | 0x103C | 分布测点24标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY24 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x103D | 2 | 0x103E | 分布测点24VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF24 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x103F | 1 | 0x103F | 分布测点24计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY24 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1040 | 1 | 0x1040 | 分布测点25温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE25 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1041 | 1 | 0x1041 | 分布测点25密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY25 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1042 | 2 | 0x1043 | 分布测点25位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION25 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1044 | 1 | 0x1044 | 分布测点25标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY25 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1045 | 2 | 0x1046 | 分布测点25VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF25 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1047 | 1 | 0x1047 | 分布测点25计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY25 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1048 | 1 | 0x1048 | 分布测点26温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE26 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1049 | 1 | 0x1049 | 分布测点26密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY26 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x104A | 2 | 0x104B | 分布测点26位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION26 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x104C | 1 | 0x104C | 分布测点26标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY26 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x104D | 2 | 0x104E | 分布测点26VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF26 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x104F | 1 | 0x104F | 分布测点26计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY26 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1050 | 1 | 0x1050 | 分布测点27温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE27 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1051 | 1 | 0x1051 | 分布测点27密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY27 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1052 | 2 | 0x1053 | 分布测点27位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION27 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1054 | 1 | 0x1054 | 分布测点27标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY27 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1055 | 2 | 0x1056 | 分布测点27VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF27 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1057 | 1 | 0x1057 | 分布测点27计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY27 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1058 | 1 | 0x1058 | 分布测点28温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE28 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1059 | 1 | 0x1059 | 分布测点28密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY28 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x105A | 2 | 0x105B | 分布测点28位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION28 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x105C | 1 | 0x105C | 分布测点28标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY28 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x105D | 2 | 0x105E | 分布测点28VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF28 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x105F | 1 | 0x105F | 分布测点28计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY28 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1060 | 1 | 0x1060 | 分布测点29温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE29 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1061 | 1 | 0x1061 | 分布测点29密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY29 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1062 | 2 | 0x1063 | 分布测点29位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION29 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1064 | 1 | 0x1064 | 分布测点29标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY29 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1065 | 2 | 0x1066 | 分布测点29VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF29 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1067 | 1 | 0x1067 | 分布测点29计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY29 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1068 | 1 | 0x1068 | 分布测点30温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE30 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1069 | 1 | 0x1069 | 分布测点30密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY30 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x106A | 2 | 0x106B | 分布测点30位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION30 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x106C | 1 | 0x106C | 分布测点30标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY30 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x106D | 2 | 0x106E | 分布测点30VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF30 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x106F | 1 | 0x106F | 分布测点30计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY30 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1070 | 1 | 0x1070 | 分布测点31温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE31 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1071 | 1 | 0x1071 | 分布测点31密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY31 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1072 | 2 | 0x1073 | 分布测点31位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION31 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1074 | 1 | 0x1074 | 分布测点31标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY31 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1075 | 2 | 0x1076 | 分布测点31VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF31 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1077 | 1 | 0x1077 | 分布测点31计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY31 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1078 | 1 | 0x1078 | 分布测点32温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE32 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1079 | 1 | 0x1079 | 分布测点32密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY32 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x107A | 2 | 0x107B | 分布测点32位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION32 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x107C | 1 | 0x107C | 分布测点32标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY32 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x107D | 2 | 0x107E | 分布测点32VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF32 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x107F | 1 | 0x107F | 分布测点32计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY32 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1080 | 1 | 0x1080 | 分布测点33温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE33 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1081 | 1 | 0x1081 | 分布测点33密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY33 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1082 | 2 | 0x1083 | 分布测点33位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION33 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1084 | 1 | 0x1084 | 分布测点33标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY33 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1085 | 2 | 0x1086 | 分布测点33VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF33 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1087 | 1 | 0x1087 | 分布测点33计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY33 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1088 | 1 | 0x1088 | 分布测点34温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE34 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1089 | 1 | 0x1089 | 分布测点34密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY34 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x108A | 2 | 0x108B | 分布测点34位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION34 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x108C | 1 | 0x108C | 分布测点34标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY34 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x108D | 2 | 0x108E | 分布测点34VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF34 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x108F | 1 | 0x108F | 分布测点34计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY34 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1090 | 1 | 0x1090 | 分布测点35温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE35 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1091 | 1 | 0x1091 | 分布测点35密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY35 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1092 | 2 | 0x1093 | 分布测点35位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION35 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1094 | 1 | 0x1094 | 分布测点35标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY35 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1095 | 2 | 0x1096 | 分布测点35VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF35 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1097 | 1 | 0x1097 | 分布测点35计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY35 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1098 | 1 | 0x1098 | 分布测点36温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE36 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1099 | 1 | 0x1099 | 分布测点36密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY36 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x109A | 2 | 0x109B | 分布测点36位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION36 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x109C | 1 | 0x109C | 分布测点36标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY36 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x109D | 2 | 0x109E | 分布测点36VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF36 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x109F | 1 | 0x109F | 分布测点36计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY36 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10A0 | 1 | 0x10A0 | 分布测点37温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE37 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10A1 | 1 | 0x10A1 | 分布测点37密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY37 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10A2 | 2 | 0x10A3 | 分布测点37位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION37 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10A4 | 1 | 0x10A4 | 分布测点37标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY37 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10A5 | 2 | 0x10A6 | 分布测点37VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF37 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10A7 | 1 | 0x10A7 | 分布测点37计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY37 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10A8 | 1 | 0x10A8 | 分布测点38温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE38 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10A9 | 1 | 0x10A9 | 分布测点38密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY38 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10AA | 2 | 0x10AB | 分布测点38位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION38 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10AC | 1 | 0x10AC | 分布测点38标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY38 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10AD | 2 | 0x10AE | 分布测点38VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF38 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10AF | 1 | 0x10AF | 分布测点38计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY38 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10B0 | 1 | 0x10B0 | 分布测点39温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE39 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10B1 | 1 | 0x10B1 | 分布测点39密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY39 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10B2 | 2 | 0x10B3 | 分布测点39位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION39 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10B4 | 1 | 0x10B4 | 分布测点39标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY39 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10B5 | 2 | 0x10B6 | 分布测点39VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF39 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10B7 | 1 | 0x10B7 | 分布测点39计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY39 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10B8 | 1 | 0x10B8 | 分布测点40温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE40 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10B9 | 1 | 0x10B9 | 分布测点40密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY40 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10BA | 2 | 0x10BB | 分布测点40位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION40 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10BC | 1 | 0x10BC | 分布测点40标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY40 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10BD | 2 | 0x10BE | 分布测点40VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF40 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10BF | 1 | 0x10BF | 分布测点40计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY40 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10C0 | 1 | 0x10C0 | 分布测点41温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE41 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10C1 | 1 | 0x10C1 | 分布测点41密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY41 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10C2 | 2 | 0x10C3 | 分布测点41位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION41 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10C4 | 1 | 0x10C4 | 分布测点41标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY41 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10C5 | 2 | 0x10C6 | 分布测点41VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF41 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10C7 | 1 | 0x10C7 | 分布测点41计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY41 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10C8 | 1 | 0x10C8 | 分布测点42温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE42 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10C9 | 1 | 0x10C9 | 分布测点42密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY42 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10CA | 2 | 0x10CB | 分布测点42位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION42 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10CC | 1 | 0x10CC | 分布测点42标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY42 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10CD | 2 | 0x10CE | 分布测点42VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF42 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10CF | 1 | 0x10CF | 分布测点42计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY42 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10D0 | 1 | 0x10D0 | 分布测点43温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE43 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10D1 | 1 | 0x10D1 | 分布测点43密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY43 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10D2 | 2 | 0x10D3 | 分布测点43位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION43 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10D4 | 1 | 0x10D4 | 分布测点43标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY43 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10D5 | 2 | 0x10D6 | 分布测点43VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF43 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10D7 | 1 | 0x10D7 | 分布测点43计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY43 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10D8 | 1 | 0x10D8 | 分布测点44温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE44 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10D9 | 1 | 0x10D9 | 分布测点44密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY44 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10DA | 2 | 0x10DB | 分布测点44位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION44 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10DC | 1 | 0x10DC | 分布测点44标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY44 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10DD | 2 | 0x10DE | 分布测点44VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF44 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10DF | 1 | 0x10DF | 分布测点44计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY44 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10E0 | 1 | 0x10E0 | 分布测点45温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE45 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10E1 | 1 | 0x10E1 | 分布测点45密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY45 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10E2 | 2 | 0x10E3 | 分布测点45位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION45 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10E4 | 1 | 0x10E4 | 分布测点45标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY45 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10E5 | 2 | 0x10E6 | 分布测点45VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF45 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10E7 | 1 | 0x10E7 | 分布测点45计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY45 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10E8 | 1 | 0x10E8 | 分布测点46温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE46 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10E9 | 1 | 0x10E9 | 分布测点46密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY46 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10EA | 2 | 0x10EB | 分布测点46位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION46 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10EC | 1 | 0x10EC | 分布测点46标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY46 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10ED | 2 | 0x10EE | 分布测点46VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF46 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10EF | 1 | 0x10EF | 分布测点46计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY46 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10F0 | 1 | 0x10F0 | 分布测点47温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE47 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10F1 | 1 | 0x10F1 | 分布测点47密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY47 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10F2 | 2 | 0x10F3 | 分布测点47位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION47 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10F4 | 1 | 0x10F4 | 分布测点47标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY47 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10F5 | 2 | 0x10F6 | 分布测点47VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF47 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10F7 | 1 | 0x10F7 | 分布测点47计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY47 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10F8 | 1 | 0x10F8 | 分布测点48温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE48 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10F9 | 1 | 0x10F9 | 分布测点48密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY48 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10FA | 2 | 0x10FB | 分布测点48位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION48 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10FC | 1 | 0x10FC | 分布测点48标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY48 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x10FD | 2 | 0x10FE | 分布测点48VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF48 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x10FF | 1 | 0x10FF | 分布测点48计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY48 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1100 | 1 | 0x1100 | 分布测点49温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE49 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1101 | 1 | 0x1101 | 分布测点49密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY49 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1102 | 2 | 0x1103 | 分布测点49位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION49 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1104 | 1 | 0x1104 | 分布测点49标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY49 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1105 | 2 | 0x1106 | 分布测点49VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF49 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1107 | 1 | 0x1107 | 分布测点49计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY49 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1108 | 1 | 0x1108 | 分布测点50温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE50 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1109 | 1 | 0x1109 | 分布测点50密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY50 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x110A | 2 | 0x110B | 分布测点50位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION50 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x110C | 1 | 0x110C | 分布测点50标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY50 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x110D | 2 | 0x110E | 分布测点50VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF50 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x110F | 1 | 0x110F | 分布测点50计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY50 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1110 | 1 | 0x1110 | 分布测点51温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE51 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1111 | 1 | 0x1111 | 分布测点51密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY51 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1112 | 2 | 0x1113 | 分布测点51位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION51 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1114 | 1 | 0x1114 | 分布测点51标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY51 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1115 | 2 | 0x1116 | 分布测点51VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF51 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1117 | 1 | 0x1117 | 分布测点51计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY51 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1118 | 1 | 0x1118 | 分布测点52温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE52 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1119 | 1 | 0x1119 | 分布测点52密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY52 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x111A | 2 | 0x111B | 分布测点52位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION52 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x111C | 1 | 0x111C | 分布测点52标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY52 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x111D | 2 | 0x111E | 分布测点52VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF52 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x111F | 1 | 0x111F | 分布测点52计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY52 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1120 | 1 | 0x1120 | 分布测点53温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE53 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1121 | 1 | 0x1121 | 分布测点53密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY53 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1122 | 2 | 0x1123 | 分布测点53位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION53 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1124 | 1 | 0x1124 | 分布测点53标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY53 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1125 | 2 | 0x1126 | 分布测点53VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF53 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1127 | 1 | 0x1127 | 分布测点53计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY53 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1128 | 1 | 0x1128 | 分布测点54温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE54 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1129 | 1 | 0x1129 | 分布测点54密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY54 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x112A | 2 | 0x112B | 分布测点54位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION54 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x112C | 1 | 0x112C | 分布测点54标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY54 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x112D | 2 | 0x112E | 分布测点54VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF54 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x112F | 1 | 0x112F | 分布测点54计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY54 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1130 | 1 | 0x1130 | 分布测点55温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE55 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1131 | 1 | 0x1131 | 分布测点55密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY55 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1132 | 2 | 0x1133 | 分布测点55位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION55 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1134 | 1 | 0x1134 | 分布测点55标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY55 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1135 | 2 | 0x1136 | 分布测点55VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF55 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1137 | 1 | 0x1137 | 分布测点55计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY55 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1138 | 1 | 0x1138 | 分布测点56温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE56 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1139 | 1 | 0x1139 | 分布测点56密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY56 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x113A | 2 | 0x113B | 分布测点56位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION56 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x113C | 1 | 0x113C | 分布测点56标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY56 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x113D | 2 | 0x113E | 分布测点56VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF56 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x113F | 1 | 0x113F | 分布测点56计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY56 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1140 | 1 | 0x1140 | 分布测点57温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE57 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1141 | 1 | 0x1141 | 分布测点57密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY57 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1142 | 2 | 0x1143 | 分布测点57位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION57 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1144 | 1 | 0x1144 | 分布测点57标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY57 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1145 | 2 | 0x1146 | 分布测点57VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF57 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1147 | 1 | 0x1147 | 分布测点57计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY57 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1148 | 1 | 0x1148 | 分布测点58温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE58 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1149 | 1 | 0x1149 | 分布测点58密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY58 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x114A | 2 | 0x114B | 分布测点58位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION58 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x114C | 1 | 0x114C | 分布测点58标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY58 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x114D | 2 | 0x114E | 分布测点58VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF58 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x114F | 1 | 0x114F | 分布测点58计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY58 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1150 | 1 | 0x1150 | 分布测点59温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE59 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1151 | 1 | 0x1151 | 分布测点59密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY59 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1152 | 2 | 0x1153 | 分布测点59位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION59 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1154 | 1 | 0x1154 | 分布测点59标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY59 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1155 | 2 | 0x1156 | 分布测点59VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF59 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1157 | 1 | 0x1157 | 分布测点59计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY59 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1158 | 1 | 0x1158 | 分布测点60温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE60 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1159 | 1 | 0x1159 | 分布测点60密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY60 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x115A | 2 | 0x115B | 分布测点60位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION60 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x115C | 1 | 0x115C | 分布测点60标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY60 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x115D | 2 | 0x115E | 分布测点60VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF60 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x115F | 1 | 0x115F | 分布测点60计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY60 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1160 | 1 | 0x1160 | 分布测点61温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE61 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1161 | 1 | 0x1161 | 分布测点61密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY61 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1162 | 2 | 0x1163 | 分布测点61位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION61 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1164 | 1 | 0x1164 | 分布测点61标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY61 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1165 | 2 | 0x1166 | 分布测点61VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF61 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1167 | 1 | 0x1167 | 分布测点61计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY61 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1168 | 1 | 0x1168 | 分布测点62温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE62 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1169 | 1 | 0x1169 | 分布测点62密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY62 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x116A | 2 | 0x116B | 分布测点62位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION62 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x116C | 1 | 0x116C | 分布测点62标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY62 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x116D | 2 | 0x116E | 分布测点62VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF62 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x116F | 1 | 0x116F | 分布测点62计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY62 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1170 | 1 | 0x1170 | 分布测点63温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE63 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1171 | 1 | 0x1171 | 分布测点63密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY63 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1172 | 2 | 0x1173 | 分布测点63位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION63 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1174 | 1 | 0x1174 | 分布测点63标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY63 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1175 | 2 | 0x1176 | 分布测点63VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF63 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1177 | 1 | 0x1177 | 分布测点63计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY63 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1178 | 1 | 0x1178 | 分布测点64温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE64 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1179 | 1 | 0x1179 | 分布测点64密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY64 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x117A | 2 | 0x117B | 分布测点64位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION64 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x117C | 1 | 0x117C | 分布测点64标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY64 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x117D | 2 | 0x117E | 分布测点64VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF64 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x117F | 1 | 0x117F | 分布测点64计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY64 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1180 | 1 | 0x1180 | 分布测点65温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE65 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1181 | 1 | 0x1181 | 分布测点65密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY65 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1182 | 2 | 0x1183 | 分布测点65位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION65 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1184 | 1 | 0x1184 | 分布测点65标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY65 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1185 | 2 | 0x1186 | 分布测点65VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF65 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1187 | 1 | 0x1187 | 分布测点65计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY65 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1188 | 1 | 0x1188 | 分布测点66温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE66 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1189 | 1 | 0x1189 | 分布测点66密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY66 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x118A | 2 | 0x118B | 分布测点66位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION66 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x118C | 1 | 0x118C | 分布测点66标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY66 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x118D | 2 | 0x118E | 分布测点66VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF66 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x118F | 1 | 0x118F | 分布测点66计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY66 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1190 | 1 | 0x1190 | 分布测点67温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE67 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1191 | 1 | 0x1191 | 分布测点67密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY67 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1192 | 2 | 0x1193 | 分布测点67位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION67 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1194 | 1 | 0x1194 | 分布测点67标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY67 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1195 | 2 | 0x1196 | 分布测点67VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF67 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1197 | 1 | 0x1197 | 分布测点67计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY67 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1198 | 1 | 0x1198 | 分布测点68温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE68 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1199 | 1 | 0x1199 | 分布测点68密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY68 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x119A | 2 | 0x119B | 分布测点68位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION68 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x119C | 1 | 0x119C | 分布测点68标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY68 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x119D | 2 | 0x119E | 分布测点68VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF68 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x119F | 1 | 0x119F | 分布测点68计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY68 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11A0 | 1 | 0x11A0 | 分布测点69温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE69 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11A1 | 1 | 0x11A1 | 分布测点69密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY69 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11A2 | 2 | 0x11A3 | 分布测点69位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION69 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11A4 | 1 | 0x11A4 | 分布测点69标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY69 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11A5 | 2 | 0x11A6 | 分布测点69VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF69 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11A7 | 1 | 0x11A7 | 分布测点69计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY69 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11A8 | 1 | 0x11A8 | 分布测点70温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE70 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11A9 | 1 | 0x11A9 | 分布测点70密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY70 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11AA | 2 | 0x11AB | 分布测点70位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION70 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11AC | 1 | 0x11AC | 分布测点70标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY70 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11AD | 2 | 0x11AE | 分布测点70VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF70 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11AF | 1 | 0x11AF | 分布测点70计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY70 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11B0 | 1 | 0x11B0 | 分布测点71温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE71 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11B1 | 1 | 0x11B1 | 分布测点71密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY71 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11B2 | 2 | 0x11B3 | 分布测点71位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION71 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11B4 | 1 | 0x11B4 | 分布测点71标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY71 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11B5 | 2 | 0x11B6 | 分布测点71VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF71 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11B7 | 1 | 0x11B7 | 分布测点71计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY71 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11B8 | 1 | 0x11B8 | 分布测点72温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE72 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11B9 | 1 | 0x11B9 | 分布测点72密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY72 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11BA | 2 | 0x11BB | 分布测点72位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION72 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11BC | 1 | 0x11BC | 分布测点72标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY72 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11BD | 2 | 0x11BE | 分布测点72VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF72 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11BF | 1 | 0x11BF | 分布测点72计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY72 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11C0 | 1 | 0x11C0 | 分布测点73温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE73 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11C1 | 1 | 0x11C1 | 分布测点73密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY73 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11C2 | 2 | 0x11C3 | 分布测点73位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION73 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11C4 | 1 | 0x11C4 | 分布测点73标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY73 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11C5 | 2 | 0x11C6 | 分布测点73VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF73 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11C7 | 1 | 0x11C7 | 分布测点73计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY73 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11C8 | 1 | 0x11C8 | 分布测点74温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE74 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11C9 | 1 | 0x11C9 | 分布测点74密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY74 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11CA | 2 | 0x11CB | 分布测点74位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION74 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11CC | 1 | 0x11CC | 分布测点74标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY74 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11CD | 2 | 0x11CE | 分布测点74VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF74 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11CF | 1 | 0x11CF | 分布测点74计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY74 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11D0 | 1 | 0x11D0 | 分布测点75温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE75 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11D1 | 1 | 0x11D1 | 分布测点75密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY75 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11D2 | 2 | 0x11D3 | 分布测点75位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION75 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11D4 | 1 | 0x11D4 | 分布测点75标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY75 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11D5 | 2 | 0x11D6 | 分布测点75VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF75 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11D7 | 1 | 0x11D7 | 分布测点75计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY75 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11D8 | 1 | 0x11D8 | 分布测点76温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE76 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11D9 | 1 | 0x11D9 | 分布测点76密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY76 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11DA | 2 | 0x11DB | 分布测点76位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION76 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11DC | 1 | 0x11DC | 分布测点76标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY76 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11DD | 2 | 0x11DE | 分布测点76VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF76 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11DF | 1 | 0x11DF | 分布测点76计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY76 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11E0 | 1 | 0x11E0 | 分布测点77温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE77 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11E1 | 1 | 0x11E1 | 分布测点77密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY77 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11E2 | 2 | 0x11E3 | 分布测点77位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION77 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11E4 | 1 | 0x11E4 | 分布测点77标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY77 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11E5 | 2 | 0x11E6 | 分布测点77VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF77 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11E7 | 1 | 0x11E7 | 分布测点77计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY77 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11E8 | 1 | 0x11E8 | 分布测点78温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE78 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11E9 | 1 | 0x11E9 | 分布测点78密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY78 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11EA | 2 | 0x11EB | 分布测点78位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION78 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11EC | 1 | 0x11EC | 分布测点78标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY78 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11ED | 2 | 0x11EE | 分布测点78VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF78 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11EF | 1 | 0x11EF | 分布测点78计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY78 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11F0 | 1 | 0x11F0 | 分布测点79温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE79 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11F1 | 1 | 0x11F1 | 分布测点79密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY79 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11F2 | 2 | 0x11F3 | 分布测点79位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION79 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11F4 | 1 | 0x11F4 | 分布测点79标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY79 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11F5 | 2 | 0x11F6 | 分布测点79VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF79 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11F7 | 1 | 0x11F7 | 分布测点79计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY79 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11F8 | 1 | 0x11F8 | 分布测点80温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE80 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11F9 | 1 | 0x11F9 | 分布测点80密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY80 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11FA | 2 | 0x11FB | 分布测点80位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION80 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11FC | 1 | 0x11FC | 分布测点80标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY80 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x11FD | 2 | 0x11FE | 分布测点80VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF80 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x11FF | 1 | 0x11FF | 分布测点80计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY80 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1200 | 1 | 0x1200 | 分布测点81温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE81 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1201 | 1 | 0x1201 | 分布测点81密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY81 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1202 | 2 | 0x1203 | 分布测点81位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION81 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1204 | 1 | 0x1204 | 分布测点81标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY81 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1205 | 2 | 0x1206 | 分布测点81VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF81 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1207 | 1 | 0x1207 | 分布测点81计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY81 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1208 | 1 | 0x1208 | 分布测点82温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE82 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1209 | 1 | 0x1209 | 分布测点82密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY82 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x120A | 2 | 0x120B | 分布测点82位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION82 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x120C | 1 | 0x120C | 分布测点82标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY82 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x120D | 2 | 0x120E | 分布测点82VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF82 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x120F | 1 | 0x120F | 分布测点82计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY82 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1210 | 1 | 0x1210 | 分布测点83温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE83 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1211 | 1 | 0x1211 | 分布测点83密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY83 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1212 | 2 | 0x1213 | 分布测点83位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION83 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1214 | 1 | 0x1214 | 分布测点83标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY83 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1215 | 2 | 0x1216 | 分布测点83VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF83 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1217 | 1 | 0x1217 | 分布测点83计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY83 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1218 | 1 | 0x1218 | 分布测点84温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE84 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1219 | 1 | 0x1219 | 分布测点84密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY84 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x121A | 2 | 0x121B | 分布测点84位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION84 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x121C | 1 | 0x121C | 分布测点84标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY84 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x121D | 2 | 0x121E | 分布测点84VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF84 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x121F | 1 | 0x121F | 分布测点84计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY84 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1220 | 1 | 0x1220 | 分布测点85温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE85 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1221 | 1 | 0x1221 | 分布测点85密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY85 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1222 | 2 | 0x1223 | 分布测点85位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION85 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1224 | 1 | 0x1224 | 分布测点85标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY85 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1225 | 2 | 0x1226 | 分布测点85VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF85 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1227 | 1 | 0x1227 | 分布测点85计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY85 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1228 | 1 | 0x1228 | 分布测点86温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE86 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1229 | 1 | 0x1229 | 分布测点86密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY86 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x122A | 2 | 0x122B | 分布测点86位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION86 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x122C | 1 | 0x122C | 分布测点86标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY86 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x122D | 2 | 0x122E | 分布测点86VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF86 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x122F | 1 | 0x122F | 分布测点86计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY86 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1230 | 1 | 0x1230 | 分布测点87温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE87 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1231 | 1 | 0x1231 | 分布测点87密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY87 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1232 | 2 | 0x1233 | 分布测点87位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[487] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION487 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1234 | 1 | 0x1234 | 分布测点87标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY87 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1235 | 2 | 0x1236 | 分布测点87VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF87 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1237 | 1 | 0x1237 | 分布测点87计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY87 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1238 | 1 | 0x1238 | 分布测点88温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE88 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1239 | 1 | 0x1239 | 分布测点88密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY88 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x123A | 2 | 0x123B | 分布测点88位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION88 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x123C | 1 | 0x123C | 分布测点88标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY88 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x123D | 2 | 0x123E | 分布测点88VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF88 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x123F | 1 | 0x123F | 分布测点88计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY88 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1240 | 1 | 0x1240 | 分布测点89温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE89 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1241 | 1 | 0x1241 | 分布测点89密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY89 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1242 | 2 | 0x1243 | 分布测点89位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION89 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1244 | 1 | 0x1244 | 分布测点89标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY89 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1245 | 2 | 0x1246 | 分布测点89VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF89 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1247 | 1 | 0x1247 | 分布测点89计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY89 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1248 | 1 | 0x1248 | 分布测点90温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE90 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1249 | 1 | 0x1249 | 分布测点90密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY90 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x124A | 2 | 0x124B | 分布测点90位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION90 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x124C | 1 | 0x124C | 分布测点90标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY90 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x124D | 2 | 0x124E | 分布测点90VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF90 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x124F | 1 | 0x124F | 分布测点90计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY90 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1250 | 1 | 0x1250 | 分布测点91温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE91 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1251 | 1 | 0x1251 | 分布测点91密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY91 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1252 | 2 | 0x1253 | 分布测点91位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION91 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1254 | 1 | 0x1254 | 分布测点91标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY91 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1255 | 2 | 0x1256 | 分布测点91VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF91 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1257 | 1 | 0x1257 | 分布测点91计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY91 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1258 | 1 | 0x1258 | 分布测点92温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE92 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1259 | 1 | 0x1259 | 分布测点92密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY92 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x125A | 2 | 0x125B | 分布测点92位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION92 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x125C | 1 | 0x125C | 分布测点92标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY92 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x125D | 2 | 0x125E | 分布测点92VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF92 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x125F | 1 | 0x125F | 分布测点92计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY92 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1260 | 1 | 0x1260 | 分布测点93温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE93 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1261 | 1 | 0x1261 | 分布测点93密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY93 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1262 | 2 | 0x1263 | 分布测点93位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION93 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1264 | 1 | 0x1264 | 分布测点93标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY93 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1265 | 2 | 0x1266 | 分布测点93VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF93 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1267 | 1 | 0x1267 | 分布测点93计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY93 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1268 | 1 | 0x1268 | 分布测点94温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE94 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1269 | 1 | 0x1269 | 分布测点94密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY94 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x126A | 2 | 0x126B | 分布测点94位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION94 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x126C | 1 | 0x126C | 分布测点94标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY94 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x126D | 2 | 0x126E | 分布测点94VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF94 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x126F | 1 | 0x126F | 分布测点94计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY94 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1270 | 1 | 0x1270 | 分布测点95温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE95 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1271 | 1 | 0x1271 | 分布测点95密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY95 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1272 | 2 | 0x1273 | 分布测点95位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION95 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1274 | 1 | 0x1274 | 分布测点95标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY95 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1275 | 2 | 0x1276 | 分布测点95VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF95 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1277 | 1 | 0x1277 | 分布测点95计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY95 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1278 | 1 | 0x1278 | 分布测点96温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE96 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1279 | 1 | 0x1279 | 分布测点96密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY96 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x127A | 2 | 0x127B | 分布测点96位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION96 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x127C | 1 | 0x127C | 分布测点96标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY96 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x127D | 2 | 0x127E | 分布测点96VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF96 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x127F | 1 | 0x127F | 分布测点96计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY96 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1280 | 1 | 0x1280 | 分布测点97温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE97 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1281 | 1 | 0x1281 | 分布测点97密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY97 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1282 | 2 | 0x1283 | 分布测点97位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION97 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1284 | 1 | 0x1284 | 分布测点97标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY97 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1285 | 2 | 0x1286 | 分布测点97VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF97 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1287 | 1 | 0x1287 | 分布测点97计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY97 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1288 | 1 | 0x1288 | 分布测点98温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE98 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1289 | 1 | 0x1289 | 分布测点98密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY98 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x128A | 2 | 0x128B | 分布测点98位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION98 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x128C | 1 | 0x128C | 分布测点98标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY98 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x128D | 2 | 0x128E | 分布测点98VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF98 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x128F | 1 | 0x128F | 分布测点98计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY98 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1290 | 1 | 0x1290 | 分布测点99温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE99 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1291 | 1 | 0x1291 | 分布测点99密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY99 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1292 | 2 | 0x1293 | 分布测点99位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION99 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1294 | 1 | 0x1294 | 分布测点99标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY99 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1295 | 2 | 0x1296 | 分布测点99VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF99 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x1297 | 1 | 0x1297 | 分布测点99计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY99 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1298 | 1 | 0x1298 | 分布测点100温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.spread_point_report | Temperature[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE100 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x1299 | 1 | 0x1299 | 分布测点100密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY100 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x129A | 2 | 0x129B | 分布测点100位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.spread_point_report | Postion[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION100 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x129C | 1 | 0x129C | 分布测点100标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | Density20[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY100 | 分布逐点
分布测量逐点区 | Input | 0x129D | 2 | 0x129E | 分布测点100VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.spread_point_report | Vcf[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF100 | 分布逐点 / 双寄存器
分布测量逐点区 | Input | 0x129F | 1 | 0x129F | 分布测点100计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.spread_point_report | DensityT[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY100 | 分布逐点
每米测量汇总区 | Input | 0x12A0 | 1 | 0x12A0 | 每米测量平均温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_summary | Spread_TempAverage | INPUTREGISTER_SPREAD_AVERAGETEMPERATURE_M | 每米汇总
每米测量汇总区 | Input | 0x12A1 | 1 | 0x12A1 | 每米测量平均密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_summary | Spread_DensityAverage | INPUTREGISTER_SPREAD_AVERAGEDENSITY_M | 每米汇总
每米测量汇总区 | Input | 0x12A2 | 1 | 0x12A2 | 每米测量平均温密状态 | 数据无效 | 详见数据状态 | - | - | input_register_report.meter_summary | Spread_TempDensityAverageState（当前未上报） | INPUTREGISTER_SPREAD_AVERAGETDSTATE_M | 协议预留状态位，当前未在 Input_Write() 中写入
每米测量汇总区 | Input | 0x12A3 | 1 | 0x12A3 | 每米测量平均标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_summary | Spread_Density20Average | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M | 每米汇总
每米测量汇总区 | Input | 0x12A4 | 2 | 0x12A5 | 每米测量平均VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_summary | Spread_Vcf20Average | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF20_M | 每米汇总
每米测量汇总区 | Input | 0x12A6 | 1 | 0x12A6 | 每米测量平均计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_summary | Spread_DensityTAverage | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M | 每米汇总
每米测量汇总区 | Input | 0x12A7 | 1 | 0x12A7 | 每米测量点数 | 0 | [1,16] | - | - | input_register_report.meter_summary | Spread_Points | INPUTREGISTER_SPREAD_NUMOFDENSITY_M | 每米汇总
每米测量汇总区 | Input | 0x12A8 | 2 | 0x12A9 | 每米测量液位 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_summary | Spread_OilLevel | INPUTREGISTER_LIQUIDLEVEL_M | 每米汇总
每米测量逐点区 | Input | 0x12AA | 1 | 0x12AA | 每米测点1温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[1] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M1 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12AB | 1 | 0x12AB | 每米测点1密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[1] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M1 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12AC | 2 | 0x12AD | 每米测点1位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[1] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M1 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12AE | 1 | 0x12AE | 每米测点1标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[1] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M1 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12AF | 2 | 0x12B0 | 每米测点1VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[1] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M1 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12B1 | 1 | 0x12B1 | 每米测点1计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[1] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M1 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12B2 | 1 | 0x12B2 | 每米测点2温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M2 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12B3 | 1 | 0x12B3 | 每米测点2密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M2 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12B4 | 2 | 0x12B5 | 每米测点2位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M2 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12B6 | 1 | 0x12B6 | 每米测点2标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M2 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12B7 | 2 | 0x12B8 | 每米测点2VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M2 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12B9 | 1 | 0x12B9 | 每米测点2计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[2] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M2 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12BA | 1 | 0x12BA | 每米测点3温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M3 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12BB | 1 | 0x12BB | 每米测点3密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M3 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12BC | 2 | 0x12BD | 每米测点3位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M3 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12BE | 1 | 0x12BE | 每米测点3标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M3 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12BF | 2 | 0x12C0 | 每米测点3VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M3 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12C1 | 1 | 0x12C1 | 每米测点3计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[3] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M3 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12C2 | 1 | 0x12C2 | 每米测点4温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M4 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12C3 | 1 | 0x12C3 | 每米测点4密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M4 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12C4 | 2 | 0x12C5 | 每米测点4位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M4 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12C6 | 1 | 0x12C6 | 每米测点4标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M4 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12C7 | 2 | 0x12C8 | 每米测点4VCF20 | 0 | [1,20000] | - | - | input_register_report.meter_point_report | Vcf[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M4A | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12C9 | 1 | 0x12C9 | 每米测点4计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[4] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M4 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12CA | 1 | 0x12CA | 每米测点5温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M5 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12CB | 1 | 0x12CB | 每米测点5密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M5 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12CC | 2 | 0x12CD | 每米测点5位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M5 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12CE | 1 | 0x12CE | 每米测点5标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M5 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12CF | 2 | 0x12D0 | 每米测点5VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M5 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12D1 | 1 | 0x12D1 | 每米测点5计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[5] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M5 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12D2 | 1 | 0x12D2 | 每米测点6温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M6 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12D3 | 1 | 0x12D3 | 每米测点6密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M6 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12D4 | 2 | 0x12D5 | 每米测点6位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M6 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12D6 | 1 | 0x12D6 | 每米测点6标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M6 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12D7 | 2 | 0x12D8 | 每米测点6VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M6 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12D9 | 1 | 0x12D9 | 每米测点6计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[6] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M6 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12DA | 1 | 0x12DA | 每米测点7温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M7 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12DB | 1 | 0x12DB | 每米测点7密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M7 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12DC | 2 | 0x12DD | 每米测点7位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M7 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12DE | 1 | 0x12DE | 每米测点7标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M7 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12DF | 2 | 0x12E0 | 每米测点7VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M7 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12E1 | 1 | 0x12E1 | 每米测点7计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[7] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M7 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12E2 | 1 | 0x12E2 | 每米测点8温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M8 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12E3 | 1 | 0x12E3 | 每米测点8密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M8 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12E4 | 2 | 0x12E5 | 每米测点8位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M8 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12E6 | 1 | 0x12E6 | 每米测点8标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M8 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12E7 | 2 | 0x12E8 | 每米测点8VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M8 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12E9 | 1 | 0x12E9 | 每米测点8计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[8] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M8 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12EA | 1 | 0x12EA | 每米测点9温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M9 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12EB | 1 | 0x12EB | 每米测点9密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M9 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12EC | 2 | 0x12ED | 每米测点9位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M9 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12EE | 1 | 0x12EE | 每米测点9标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M9 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12EF | 2 | 0x12F0 | 每米测点9VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M9 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12F1 | 1 | 0x12F1 | 每米测点9计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[9] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M9 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12F2 | 1 | 0x12F2 | 每米测点10温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M10 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12F3 | 1 | 0x12F3 | 每米测点10密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M10 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12F4 | 2 | 0x12F5 | 每米测点10位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M10 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12F6 | 1 | 0x12F6 | 每米测点10标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M10 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12F7 | 2 | 0x12F8 | 每米测点10VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M10 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12F9 | 1 | 0x12F9 | 每米测点10计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[10] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M10 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12FA | 1 | 0x12FA | 每米测点11温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M11 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12FB | 1 | 0x12FB | 每米测点11密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M11 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12FC | 2 | 0x12FD | 每米测点11位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M11 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x12FE | 1 | 0x12FE | 每米测点11标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M11 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x12FF | 2 | 0x1300 | 每米测点11VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M11 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1301 | 1 | 0x1301 | 每米测点11计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[11] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M11 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1302 | 1 | 0x1302 | 每米测点12温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M12 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1303 | 1 | 0x1303 | 每米测点12密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M12 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1304 | 2 | 0x1305 | 每米测点12位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M12 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1306 | 1 | 0x1306 | 每米测点12标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M12 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1307 | 2 | 0x1308 | 每米测点12VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M12 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1309 | 1 | 0x1309 | 每米测点12计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[12] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M12 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x130A | 1 | 0x130A | 每米测点13温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M13 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x130B | 1 | 0x130B | 每米测点13密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M13 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x130C | 2 | 0x130D | 每米测点13位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M13 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x130E | 1 | 0x130E | 每米测点13标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M13 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x130F | 2 | 0x1310 | 每米测点13VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M13 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1311 | 1 | 0x1311 | 每米测点13计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[13] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M13 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1312 | 1 | 0x1312 | 每米测点14温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M14 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1313 | 1 | 0x1313 | 每米测点14密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M14 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1314 | 2 | 0x1315 | 每米测点14位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M14 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1316 | 1 | 0x1316 | 每米测点14标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M14 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1317 | 2 | 0x1318 | 每米测点14VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M14 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1319 | 1 | 0x1319 | 每米测点14计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[14] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M14 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x131A | 1 | 0x131A | 每米测点15温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M15 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x131B | 1 | 0x131B | 每米测点15密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M15 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x131C | 2 | 0x131D | 每米测点15位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M15 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x131E | 1 | 0x131E | 每米测点15标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M15 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x131F | 2 | 0x1320 | 每米测点15VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M15 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1321 | 1 | 0x1321 | 每米测点15计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[15] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M15 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1322 | 1 | 0x1322 | 每米测点16温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M16 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1323 | 1 | 0x1323 | 每米测点16密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M16 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1324 | 2 | 0x1325 | 每米测点16位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M16 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1326 | 1 | 0x1326 | 每米测点16标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M16 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1327 | 2 | 0x1328 | 每米测点16VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M16 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1329 | 1 | 0x1329 | 每米测点16计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[16] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M16 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x132A | 1 | 0x132A | 每米测点17温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M17 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x132B | 1 | 0x132B | 每米测点17密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M17 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x132C | 2 | 0x132D | 每米测点17位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M17 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x132E | 1 | 0x132E | 每米测点17标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M17 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x132F | 2 | 0x1330 | 每米测点17VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M17 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1331 | 1 | 0x1331 | 每米测点17计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[17] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M17 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1332 | 1 | 0x1332 | 每米测点18温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M18 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1333 | 1 | 0x1333 | 每米测点18密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M18 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1334 | 2 | 0x1335 | 每米测点18位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M18 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1336 | 1 | 0x1336 | 每米测点18标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M18 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1337 | 2 | 0x1338 | 每米测点18VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M18 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1339 | 1 | 0x1339 | 每米测点18计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[18] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M18 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x133A | 1 | 0x133A | 每米测点19温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M19 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x133B | 1 | 0x133B | 每米测点19密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M19 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x133C | 2 | 0x133D | 每米测点19位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M19 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x133E | 1 | 0x133E | 每米测点19标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M19 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x133F | 2 | 0x1340 | 每米测点19VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M19 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1341 | 1 | 0x1341 | 每米测点19计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[19] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M19 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1342 | 1 | 0x1342 | 每米测点20温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M20 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1343 | 1 | 0x1343 | 每米测点20密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M20 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1344 | 2 | 0x1345 | 每米测点20位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M20 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1346 | 1 | 0x1346 | 每米测点20标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M20 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1347 | 2 | 0x1348 | 每米测点20VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M20 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1349 | 1 | 0x1349 | 每米测点20计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[20] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M20 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x134A | 1 | 0x134A | 每米测点21温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M21 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x134B | 1 | 0x134B | 每米测点21密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M21 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x134C | 2 | 0x134D | 每米测点21位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M21 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x134E | 1 | 0x134E | 每米测点21标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M21 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x134F | 2 | 0x1350 | 每米测点21VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M21 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1351 | 1 | 0x1351 | 每米测点21计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[21] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M21 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1352 | 1 | 0x1352 | 每米测点22温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M22 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1353 | 1 | 0x1353 | 每米测点22密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M22 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1354 | 2 | 0x1355 | 每米测点22位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M22 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1356 | 1 | 0x1356 | 每米测点22标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M22 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1357 | 2 | 0x1358 | 每米测点22VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M22 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1359 | 1 | 0x1359 | 每米测点22计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[22] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M22 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x135A | 1 | 0x135A | 每米测点23温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M23 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x135B | 1 | 0x135B | 每米测点23密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M23 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x135C | 2 | 0x135D | 每米测点23位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M23 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x135E | 1 | 0x135E | 每米测点23标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M23 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x135F | 2 | 0x1360 | 每米测点23VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M23 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1361 | 1 | 0x1361 | 每米测点23计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[23] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M23 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1362 | 1 | 0x1362 | 每米测点24温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M24 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1363 | 1 | 0x1363 | 每米测点24密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M24 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1364 | 2 | 0x1365 | 每米测点24位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M24 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1366 | 1 | 0x1366 | 每米测点24标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M24 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1367 | 2 | 0x1368 | 每米测点24VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M24 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1369 | 1 | 0x1369 | 每米测点24计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[24] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M24 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x136A | 1 | 0x136A | 每米测点25温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M25 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x136B | 1 | 0x136B | 每米测点25密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M25 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x136C | 2 | 0x136D | 每米测点25位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M25 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x136E | 1 | 0x136E | 每米测点25标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M25 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x136F | 2 | 0x1370 | 每米测点25VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M25 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1371 | 1 | 0x1371 | 每米测点25计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[25] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M25 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1372 | 1 | 0x1372 | 每米测点26温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M26 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1373 | 1 | 0x1373 | 每米测点26密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M26 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1374 | 2 | 0x1375 | 每米测点26位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M26 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1376 | 1 | 0x1376 | 每米测点26标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M26 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1377 | 2 | 0x1378 | 每米测点26VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M26 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1379 | 1 | 0x1379 | 每米测点26计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[26] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M26 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x137A | 1 | 0x137A | 每米测点27温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M27 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x137B | 1 | 0x137B | 每米测点27密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M27 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x137C | 2 | 0x137D | 每米测点27位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M27 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x137E | 1 | 0x137E | 每米测点27标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M27 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x137F | 2 | 0x1380 | 每米测点27VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M27 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1381 | 1 | 0x1381 | 每米测点27计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[27] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M27 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1382 | 1 | 0x1382 | 每米测点28温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M28 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1383 | 1 | 0x1383 | 每米测点28密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M28 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1384 | 2 | 0x1385 | 每米测点28位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M28 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1386 | 1 | 0x1386 | 每米测点28标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M28 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1387 | 2 | 0x1388 | 每米测点28VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M28 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1389 | 1 | 0x1389 | 每米测点28计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[28] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M28 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x138A | 1 | 0x138A | 每米测点29温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M29 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x138B | 1 | 0x138B | 每米测点29密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M29 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x138C | 2 | 0x138D | 每米测点29位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M29 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x138E | 1 | 0x138E | 每米测点29标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M29 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x138F | 2 | 0x1390 | 每米测点29VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M29 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1391 | 1 | 0x1391 | 每米测点29计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[29] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M29 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1392 | 1 | 0x1392 | 每米测点30温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M30 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1393 | 1 | 0x1393 | 每米测点30密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M30 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1394 | 2 | 0x1395 | 每米测点30位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M30 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1396 | 1 | 0x1396 | 每米测点30标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M30 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1397 | 2 | 0x1398 | 每米测点30VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M30 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1399 | 1 | 0x1399 | 每米测点30计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[30] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M30 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x139A | 1 | 0x139A | 每米测点31温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M31 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x139B | 1 | 0x139B | 每米测点31密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M31 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x139C | 2 | 0x139D | 每米测点31位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M31 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x139E | 1 | 0x139E | 每米测点31标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M31 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x139F | 2 | 0x13A0 | 每米测点31VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M31 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13A1 | 1 | 0x13A1 | 每米测点31计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[31] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M31 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13A2 | 1 | 0x13A2 | 每米测点32温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M32 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13A3 | 1 | 0x13A3 | 每米测点32密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M32 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13A4 | 2 | 0x13A5 | 每米测点32位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M32 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13A6 | 1 | 0x13A6 | 每米测点32标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M32 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13A7 | 2 | 0x13A8 | 每米测点32VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M32 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13A9 | 1 | 0x13A9 | 每米测点32计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[32] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M32 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13AA | 1 | 0x13AA | 每米测点33温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M33 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13AB | 1 | 0x13AB | 每米测点33密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M33 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13AC | 2 | 0x13AD | 每米测点33位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M33 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13AE | 1 | 0x13AE | 每米测点33标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M33 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13AF | 2 | 0x13B0 | 每米测点33VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M33 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13B1 | 1 | 0x13B1 | 每米测点33计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[33] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M33 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13B2 | 1 | 0x13B2 | 每米测点34温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M34 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13B3 | 1 | 0x13B3 | 每米测点34密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M34 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13B4 | 2 | 0x13B5 | 每米测点34位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M34 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13B6 | 1 | 0x13B6 | 每米测点34标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M34 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13B7 | 2 | 0x13B8 | 每米测点34VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M34 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13B9 | 1 | 0x13B9 | 每米测点34计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[34] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M34 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13BA | 1 | 0x13BA | 每米测点35温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M35 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13BB | 1 | 0x13BB | 每米测点35密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M35 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13BC | 2 | 0x13BD | 每米测点35位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M35 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13BE | 1 | 0x13BE | 每米测点35标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M35 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13BF | 2 | 0x13C0 | 每米测点35VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M35 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13C1 | 1 | 0x13C1 | 每米测点35计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[35] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M35 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13C2 | 1 | 0x13C2 | 每米测点36温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M36 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13C3 | 1 | 0x13C3 | 每米测点36密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M36 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13C4 | 2 | 0x13C5 | 每米测点36位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M36 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13C6 | 1 | 0x13C6 | 每米测点36标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M36 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13C7 | 2 | 0x13C8 | 每米测点36VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M36 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13C9 | 1 | 0x13C9 | 每米测点36计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[36] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M36 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13CA | 1 | 0x13CA | 每米测点37温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M37 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13CB | 1 | 0x13CB | 每米测点37密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M37 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13CC | 2 | 0x13CD | 每米测点37位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M37 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13CE | 1 | 0x13CE | 每米测点37标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M37 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13CF | 2 | 0x13D0 | 每米测点37VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M37 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13D1 | 1 | 0x13D1 | 每米测点37计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[37] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M37 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13D2 | 1 | 0x13D2 | 每米测点38温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M38 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13D3 | 1 | 0x13D3 | 每米测点38密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M38 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13D4 | 2 | 0x13D5 | 每米测点38位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M38 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13D6 | 1 | 0x13D6 | 每米测点38标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M38 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13D7 | 2 | 0x13D8 | 每米测点38VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M38 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13D9 | 1 | 0x13D9 | 每米测点38计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[38] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M38 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13DA | 1 | 0x13DA | 每米测点39温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M39 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13DB | 1 | 0x13DB | 每米测点39密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M39 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13DC | 2 | 0x13DD | 每米测点39位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M39 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13DE | 1 | 0x13DE | 每米测点39标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M39 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13DF | 2 | 0x13E0 | 每米测点39VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M39 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13E1 | 1 | 0x13E1 | 每米测点39计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[39] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M39 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13E2 | 1 | 0x13E2 | 每米测点40温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M40 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13E3 | 1 | 0x13E3 | 每米测点40密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M40 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13E4 | 2 | 0x13E5 | 每米测点40位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M40 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13E6 | 1 | 0x13E6 | 每米测点40标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M40 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13E7 | 2 | 0x13E8 | 每米测点40VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M40 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13E9 | 1 | 0x13E9 | 每米测点40计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[40] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M40 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13EA | 1 | 0x13EA | 每米测点41温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M41 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13EB | 1 | 0x13EB | 每米测点41密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M41 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13EC | 2 | 0x13ED | 每米测点41位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M41 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13EE | 1 | 0x13EE | 每米测点41标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M41 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13EF | 2 | 0x13F0 | 每米测点41VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M41 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13F1 | 1 | 0x13F1 | 每米测点41计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[41] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M41 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13F2 | 1 | 0x13F2 | 每米测点42温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M42 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13F3 | 1 | 0x13F3 | 每米测点42密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M42 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13F4 | 2 | 0x13F5 | 每米测点42位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M42 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13F6 | 1 | 0x13F6 | 每米测点42标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M42 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13F7 | 2 | 0x13F8 | 每米测点42VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M42 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13F9 | 1 | 0x13F9 | 每米测点42计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[42] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M42 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13FA | 1 | 0x13FA | 每米测点43温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M43 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13FB | 1 | 0x13FB | 每米测点43密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M43 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13FC | 2 | 0x13FD | 每米测点43位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M43 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x13FE | 1 | 0x13FE | 每米测点43标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M43 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x13FF | 2 | 0x1400 | 每米测点43VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M43 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1401 | 1 | 0x1401 | 每米测点43计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[43] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M43 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1402 | 1 | 0x1402 | 每米测点44温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M44 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1403 | 1 | 0x1403 | 每米测点44密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M44 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1404 | 2 | 0x1405 | 每米测点44位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M44 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1406 | 1 | 0x1406 | 每米测点44标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M44 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1407 | 2 | 0x1408 | 每米测点44VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M44 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1409 | 1 | 0x1409 | 每米测点44计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[44] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M44 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x140A | 1 | 0x140A | 每米测点45温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M45 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x140B | 1 | 0x140B | 每米测点45密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M45 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x140C | 2 | 0x140D | 每米测点45位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M45 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x140E | 1 | 0x140E | 每米测点45标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M45 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x140F | 2 | 0x1410 | 每米测点45VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M45 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1411 | 1 | 0x1411 | 每米测点45计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[45] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M45 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1412 | 1 | 0x1412 | 每米测点46温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M46 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1413 | 1 | 0x1413 | 每米测点46密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M46 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1414 | 2 | 0x1415 | 每米测点46位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M46 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1416 | 1 | 0x1416 | 每米测点46标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M46 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1417 | 2 | 0x1418 | 每米测点46VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M46 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1419 | 1 | 0x1419 | 每米测点46计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[46] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M46 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x141A | 1 | 0x141A | 每米测点47温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M47 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x141B | 1 | 0x141B | 每米测点47密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M47 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x141C | 2 | 0x141D | 每米测点47位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M47 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x141E | 1 | 0x141E | 每米测点47标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M47 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x141F | 2 | 0x1420 | 每米测点47VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M47 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1421 | 1 | 0x1421 | 每米测点47计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[47] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M47 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1422 | 1 | 0x1422 | 每米测点48温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M48 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1423 | 1 | 0x1423 | 每米测点48密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M48 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1424 | 2 | 0x1425 | 每米测点48位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M48 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1426 | 1 | 0x1426 | 每米测点48标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M48 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1427 | 2 | 0x1428 | 每米测点48VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M48 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1429 | 1 | 0x1429 | 每米测点48计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[48] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M48 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x142A | 1 | 0x142A | 每米测点49温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M49 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x142B | 1 | 0x142B | 每米测点49密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M49 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x142C | 2 | 0x142D | 每米测点49位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M49 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x142E | 1 | 0x142E | 每米测点49标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M49 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x142F | 2 | 0x1430 | 每米测点49VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M49 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1431 | 1 | 0x1431 | 每米测点49计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[49] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M49 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1432 | 1 | 0x1432 | 每米测点50温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M50 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1433 | 1 | 0x1433 | 每米测点50密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M50 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1434 | 2 | 0x1435 | 每米测点50位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M50 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1436 | 1 | 0x1436 | 每米测点50标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M50 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1437 | 2 | 0x1438 | 每米测点50VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M50 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1439 | 1 | 0x1439 | 每米测点50计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[50] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M50 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x143A | 1 | 0x143A | 每米测点51温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M51 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x143B | 1 | 0x143B | 每米测点51密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M51 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x143C | 2 | 0x143D | 每米测点51位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M51 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x143E | 1 | 0x143E | 每米测点51标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M51 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x143F | 2 | 0x1440 | 每米测点51VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M51 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1441 | 1 | 0x1441 | 每米测点51计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[51] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M51 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1442 | 1 | 0x1442 | 每米测点52温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M52 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1443 | 1 | 0x1443 | 每米测点52密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M52 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1444 | 2 | 0x1445 | 每米测点52位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M52 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1446 | 1 | 0x1446 | 每米测点52标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M52 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1447 | 2 | 0x1448 | 每米测点52VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M52 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1449 | 1 | 0x1449 | 每米测点52计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[52] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M52 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x144A | 1 | 0x144A | 每米测点53温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M53 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x144B | 1 | 0x144B | 每米测点53密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M53 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x144C | 2 | 0x144D | 每米测点53位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M53 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x144E | 1 | 0x144E | 每米测点53标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M53 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x144F | 2 | 0x1450 | 每米测点53VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M53 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1451 | 1 | 0x1451 | 每米测点53计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[53] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M53 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1452 | 1 | 0x1452 | 每米测点54温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M54 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1453 | 1 | 0x1453 | 每米测点54密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M54 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1454 | 2 | 0x1455 | 每米测点54位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M54 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1456 | 1 | 0x1456 | 每米测点54标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M54 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1457 | 2 | 0x1458 | 每米测点54VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M54 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1459 | 1 | 0x1459 | 每米测点54计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[54] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M54 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x145A | 1 | 0x145A | 每米测点55温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M55 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x145B | 1 | 0x145B | 每米测点55密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M55 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x145C | 2 | 0x145D | 每米测点55位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M55 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x145E | 1 | 0x145E | 每米测点55标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M55 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x145F | 2 | 0x1460 | 每米测点55VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M55 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1461 | 1 | 0x1461 | 每米测点55计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[55] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M55 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1462 | 1 | 0x1462 | 每米测点56温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M56 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1463 | 1 | 0x1463 | 每米测点56密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M56 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1464 | 2 | 0x1465 | 每米测点56位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M56 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1466 | 1 | 0x1466 | 每米测点56标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M56 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1467 | 2 | 0x1468 | 每米测点56VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M56 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1469 | 1 | 0x1469 | 每米测点56计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[56] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M56 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x146A | 1 | 0x146A | 每米测点57温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M57 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x146B | 1 | 0x146B | 每米测点57密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M57 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x146C | 2 | 0x146D | 每米测点57位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M57 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x146E | 1 | 0x146E | 每米测点57标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M57 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x146F | 2 | 0x1470 | 每米测点57VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M57 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1471 | 1 | 0x1471 | 每米测点57计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[57] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M57 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1472 | 1 | 0x1472 | 每米测点58温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M58 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1473 | 1 | 0x1473 | 每米测点58密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M58 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1474 | 2 | 0x1475 | 每米测点58位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M58 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1476 | 1 | 0x1476 | 每米测点58标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M58 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1477 | 2 | 0x1478 | 每米测点58VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M58 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1479 | 1 | 0x1479 | 每米测点58计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[58] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M58 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x147A | 1 | 0x147A | 每米测点59温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M59 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x147B | 1 | 0x147B | 每米测点59密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M59 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x147C | 2 | 0x147D | 每米测点59位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M59 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x147E | 1 | 0x147E | 每米测点59标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M59 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x147F | 2 | 0x1480 | 每米测点59VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M59 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1481 | 1 | 0x1481 | 每米测点59计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[59] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M59 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1482 | 1 | 0x1482 | 每米测点60温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M60 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1483 | 1 | 0x1483 | 每米测点60密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M60 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1484 | 2 | 0x1485 | 每米测点60位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M60 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1486 | 1 | 0x1486 | 每米测点60标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M60 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1487 | 2 | 0x1488 | 每米测点60VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M60 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1489 | 1 | 0x1489 | 每米测点60计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[60] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M60 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x148A | 1 | 0x148A | 每米测点61温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M61 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x148B | 1 | 0x148B | 每米测点61密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M61 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x148C | 2 | 0x148D | 每米测点61位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M61 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x148E | 1 | 0x148E | 每米测点61标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M61 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x148F | 2 | 0x1490 | 每米测点61VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M61 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1491 | 1 | 0x1491 | 每米测点61计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[61] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M61 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1492 | 1 | 0x1492 | 每米测点62温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M62 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1493 | 1 | 0x1493 | 每米测点62密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M62 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1494 | 2 | 0x1495 | 每米测点62位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M62 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1496 | 1 | 0x1496 | 每米测点62标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M62 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1497 | 2 | 0x1498 | 每米测点62VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M62 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1499 | 1 | 0x1499 | 每米测点62计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[62] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M62 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x149A | 1 | 0x149A | 每米测点63温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M63 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x149B | 1 | 0x149B | 每米测点63密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M63 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x149C | 2 | 0x149D | 每米测点63位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M63 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x149E | 1 | 0x149E | 每米测点63标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M63 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x149F | 2 | 0x14A0 | 每米测点63VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M63 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14A1 | 1 | 0x14A1 | 每米测点63计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[63] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M63 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14A2 | 1 | 0x14A2 | 每米测点64温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M64 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14A3 | 1 | 0x14A3 | 每米测点64密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M64 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14A4 | 2 | 0x14A5 | 每米测点64位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M64 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14A6 | 1 | 0x14A6 | 每米测点64标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M64 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14A7 | 2 | 0x14A8 | 每米测点64VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M64 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14A9 | 1 | 0x14A9 | 每米测点64计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[64] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M64 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14AA | 1 | 0x14AA | 每米测点65温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M65 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14AB | 1 | 0x14AB | 每米测点65密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M65 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14AC | 2 | 0x14AD | 每米测点65位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M65 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14AE | 1 | 0x14AE | 每米测点65标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M65 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14AF | 2 | 0x14B0 | 每米测点65VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M65 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14B1 | 1 | 0x14B1 | 每米测点65计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[65] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M65 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14B2 | 1 | 0x14B2 | 每米测点66温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M66 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14B3 | 1 | 0x14B3 | 每米测点66密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M66 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14B4 | 2 | 0x14B5 | 每米测点66位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M66 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14B6 | 1 | 0x14B6 | 每米测点66标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M66 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14B7 | 2 | 0x14B8 | 每米测点66VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M66 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14B9 | 1 | 0x14B9 | 每米测点66计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[66] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M66 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14BA | 1 | 0x14BA | 每米测点67温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M67 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14BB | 1 | 0x14BB | 每米测点67密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M67 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14BC | 2 | 0x14BD | 每米测点67位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M67 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14BE | 1 | 0x14BE | 每米测点67标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M67 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14BF | 2 | 0x14C0 | 每米测点67VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M67 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14C1 | 1 | 0x14C1 | 每米测点67计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[67] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M67 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14C2 | 1 | 0x14C2 | 每米测点68温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M68 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14C3 | 1 | 0x14C3 | 每米测点68密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M68 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14C4 | 2 | 0x14C5 | 每米测点68位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M68 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14C6 | 1 | 0x14C6 | 每米测点68标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M68 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14C7 | 2 | 0x14C8 | 每米测点68VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M68 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14C9 | 1 | 0x14C9 | 每米测点68计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[68] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M68 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14CA | 1 | 0x14CA | 每米测点69温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M69 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14CB | 1 | 0x14CB | 每米测点69密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M69 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14CC | 2 | 0x14CD | 每米测点69位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M69 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14CE | 1 | 0x14CE | 每米测点69标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M69 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14CF | 2 | 0x14D0 | 每米测点69VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M69 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14D1 | 1 | 0x14D1 | 每米测点69计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[69] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M69 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14D2 | 1 | 0x14D2 | 每米测点70温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M70 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14D3 | 1 | 0x14D3 | 每米测点70密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M70 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14D4 | 2 | 0x14D5 | 每米测点70位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M70 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14D6 | 1 | 0x14D6 | 每米测点70标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M70 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14D7 | 2 | 0x14D8 | 每米测点70VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M70 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14D9 | 1 | 0x14D9 | 每米测点70计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[70] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M70 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14DA | 1 | 0x14DA | 每米测点71温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M71 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14DB | 1 | 0x14DB | 每米测点71密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M71 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14DC | 2 | 0x14DD | 每米测点71位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[471] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M471 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14DE | 1 | 0x14DE | 每米测点71标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M71 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14DF | 2 | 0x14E0 | 每米测点71VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M71 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14E1 | 1 | 0x14E1 | 每米测点71计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[71] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M71 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14E2 | 1 | 0x14E2 | 每米测点72温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M72 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14E3 | 1 | 0x14E3 | 每米测点72密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M72 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14E4 | 2 | 0x14E5 | 每米测点72位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M72 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14E6 | 1 | 0x14E6 | 每米测点72标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M72 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14E7 | 2 | 0x14E8 | 每米测点72VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M72 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14E9 | 1 | 0x14E9 | 每米测点72计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[72] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M72 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14EA | 1 | 0x14EA | 每米测点73温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M73 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14EB | 1 | 0x14EB | 每米测点73密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M73 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14EC | 2 | 0x14ED | 每米测点73位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M73 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14EE | 1 | 0x14EE | 每米测点73标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M73 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14EF | 2 | 0x14F0 | 每米测点73VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M73 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14F1 | 1 | 0x14F1 | 每米测点73计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[73] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M73 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14F2 | 1 | 0x14F2 | 每米测点74温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M74 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14F3 | 1 | 0x14F3 | 每米测点74密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M74 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14F4 | 2 | 0x14F5 | 每米测点74位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M74 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14F6 | 1 | 0x14F6 | 每米测点74标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M74 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14F7 | 2 | 0x14F8 | 每米测点74VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M74 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14F9 | 1 | 0x14F9 | 每米测点74计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[74] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M74 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14FA | 1 | 0x14FA | 每米测点75温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M75 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14FB | 1 | 0x14FB | 每米测点75密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M75 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14FC | 2 | 0x14FD | 每米测点75位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M75 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x14FE | 1 | 0x14FE | 每米测点75标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M75 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x14FF | 2 | 0x1500 | 每米测点75VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M75 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1501 | 1 | 0x1501 | 每米测点75计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[75] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M75 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1502 | 1 | 0x1502 | 每米测点76温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M76 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1503 | 1 | 0x1503 | 每米测点76密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M76 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1504 | 2 | 0x1505 | 每米测点76位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M76 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1506 | 1 | 0x1506 | 每米测点76标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M76 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1507 | 2 | 0x1508 | 每米测点76VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M76 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1509 | 1 | 0x1509 | 每米测点76计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[76] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M76 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x150A | 1 | 0x150A | 每米测点77温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M77 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x150B | 1 | 0x150B | 每米测点77密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M77 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x150C | 2 | 0x150D | 每米测点77位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M77 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x150E | 1 | 0x150E | 每米测点77标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M77 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x150F | 2 | 0x1510 | 每米测点77VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M77 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1511 | 1 | 0x1511 | 每米测点77计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[77] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M77 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1512 | 1 | 0x1512 | 每米测点78温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M78 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1513 | 1 | 0x1513 | 每米测点78密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M78 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1514 | 2 | 0x1515 | 每米测点78位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M78 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1516 | 1 | 0x1516 | 每米测点78标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M78 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1517 | 2 | 0x1518 | 每米测点78VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M78 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1519 | 1 | 0x1519 | 每米测点78计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[78] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M78 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x151A | 1 | 0x151A | 每米测点79温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M79 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x151B | 1 | 0x151B | 每米测点79密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M79 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x151C | 2 | 0x151D | 每米测点79位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M79 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x151E | 1 | 0x151E | 每米测点79标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M79 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x151F | 2 | 0x1520 | 每米测点79VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M79 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1521 | 1 | 0x1521 | 每米测点79计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[79] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M79 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1522 | 1 | 0x1522 | 每米测点80温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M80 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1523 | 1 | 0x1523 | 每米测点80密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M80 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1524 | 2 | 0x1525 | 每米测点80位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M80 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1526 | 1 | 0x1526 | 每米测点80标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M80 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1527 | 2 | 0x1528 | 每米测点80VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M80 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1529 | 1 | 0x1529 | 每米测点80计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[80] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M80 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x152A | 1 | 0x152A | 每米测点81温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M81 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x152B | 1 | 0x152B | 每米测点81密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M81 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x152C | 2 | 0x152D | 每米测点81位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M81 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x152E | 1 | 0x152E | 每米测点81标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M81 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x152F | 2 | 0x1530 | 每米测点81VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M81 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1531 | 1 | 0x1531 | 每米测点81计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[81] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M81 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1532 | 1 | 0x1532 | 每米测点82温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M82 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1533 | 1 | 0x1533 | 每米测点82密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M82 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1534 | 2 | 0x1535 | 每米测点82位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M82 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1536 | 1 | 0x1536 | 每米测点82标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M82 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1537 | 2 | 0x1538 | 每米测点82VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M82 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1539 | 1 | 0x1539 | 每米测点82计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[82] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M82 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x153A | 1 | 0x153A | 每米测点83温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M83 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x153B | 1 | 0x153B | 每米测点83密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M83 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x153C | 2 | 0x153D | 每米测点83位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M83 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x153E | 1 | 0x153E | 每米测点83标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M83 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x153F | 2 | 0x1540 | 每米测点83VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M83 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1541 | 1 | 0x1541 | 每米测点83计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[83] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M83 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1542 | 1 | 0x1542 | 每米测点84温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M84 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1543 | 1 | 0x1543 | 每米测点84密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M84 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1544 | 2 | 0x1545 | 每米测点84位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M84 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1546 | 1 | 0x1546 | 每米测点84标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M84 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1547 | 2 | 0x1548 | 每米测点84VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M84 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1549 | 1 | 0x1549 | 每米测点84计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[84] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M84 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x154A | 1 | 0x154A | 每米测点85温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M85 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x154B | 1 | 0x154B | 每米测点85密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M85 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x154C | 2 | 0x154D | 每米测点85位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M85 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x154E | 1 | 0x154E | 每米测点85标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M85 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x154F | 2 | 0x1550 | 每米测点85VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M85 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1551 | 1 | 0x1551 | 每米测点85计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[85] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M85 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1552 | 1 | 0x1552 | 每米测点86温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M86 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1553 | 1 | 0x1553 | 每米测点86密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M86 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1554 | 2 | 0x1555 | 每米测点86位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M86 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1556 | 1 | 0x1556 | 每米测点86标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M86 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1557 | 2 | 0x1558 | 每米测点86VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M86 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1559 | 1 | 0x1559 | 每米测点86计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[86] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M86 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x155A | 1 | 0x155A | 每米测点87温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M87 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x155B | 1 | 0x155B | 每米测点87密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M87 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x155C | 2 | 0x155D | 每米测点87位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M87 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x155E | 1 | 0x155E | 每米测点87标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M87 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x155F | 2 | 0x1560 | 每米测点87VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M87 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1561 | 1 | 0x1561 | 每米测点87计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[87] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M87 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1562 | 1 | 0x1562 | 每米测点88温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M88 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1563 | 1 | 0x1563 | 每米测点88密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M88 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1564 | 2 | 0x1565 | 每米测点88位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M88 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1566 | 1 | 0x1566 | 每米测点88标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M88 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1567 | 2 | 0x1568 | 每米测点88VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M88 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1569 | 1 | 0x1569 | 每米测点88计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[88] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M88 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x156A | 1 | 0x156A | 每米测点89温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M89 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x156B | 1 | 0x156B | 每米测点89密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M89 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x156C | 2 | 0x156D | 每米测点89位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M89 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x156E | 1 | 0x156E | 每米测点89标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M89 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x156F | 2 | 0x1570 | 每米测点89VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M89 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1571 | 1 | 0x1571 | 每米测点89计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[89] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M89 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1572 | 1 | 0x1572 | 每米测点90温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M90 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1573 | 1 | 0x1573 | 每米测点90密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M90 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1574 | 2 | 0x1575 | 每米测点90位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M90 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1576 | 1 | 0x1576 | 每米测点90标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M90 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1577 | 2 | 0x1578 | 每米测点90VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M90 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1579 | 1 | 0x1579 | 每米测点90计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[90] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M90 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x157A | 1 | 0x157A | 每米测点91温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M91 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x157B | 1 | 0x157B | 每米测点91密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M91 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x157C | 2 | 0x157D | 每米测点91位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M91 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x157E | 1 | 0x157E | 每米测点91标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M91 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x157F | 2 | 0x1580 | 每米测点91VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M91 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1581 | 1 | 0x1581 | 每米测点91计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[91] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M91 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1582 | 1 | 0x1582 | 每米测点92温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M92 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1583 | 1 | 0x1583 | 每米测点92密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M92 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1584 | 2 | 0x1585 | 每米测点92位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M92 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1586 | 1 | 0x1586 | 每米测点92标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M92 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1587 | 2 | 0x1588 | 每米测点92VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M92 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1589 | 1 | 0x1589 | 每米测点92计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[92] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M92 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x158A | 1 | 0x158A | 每米测点93温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M93 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x158B | 1 | 0x158B | 每米测点93密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M93 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x158C | 2 | 0x158D | 每米测点93位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M93 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x158E | 1 | 0x158E | 每米测点93标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M93 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x158F | 2 | 0x1590 | 每米测点93VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M93 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1591 | 1 | 0x1591 | 每米测点93计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[93] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M93 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1592 | 1 | 0x1592 | 每米测点94温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M94 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1593 | 1 | 0x1593 | 每米测点94密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M94 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1594 | 2 | 0x1595 | 每米测点94位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M94 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1596 | 1 | 0x1596 | 每米测点94标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M94 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x1597 | 2 | 0x1598 | 每米测点94VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M94 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x1599 | 1 | 0x1599 | 每米测点94计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[94] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M94 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x159A | 1 | 0x159A | 每米测点95温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M95 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x159B | 1 | 0x159B | 每米测点95密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M95 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x159C | 2 | 0x159D | 每米测点95位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M95 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x159E | 1 | 0x159E | 每米测点95标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M95 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x159F | 2 | 0x15A0 | 每米测点95VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M95 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15A1 | 1 | 0x15A1 | 每米测点95计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[95] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M95 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15A2 | 1 | 0x15A2 | 每米测点96温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M96 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15A3 | 1 | 0x15A3 | 每米测点96密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M96 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15A4 | 2 | 0x15A5 | 每米测点96位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M96 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15A6 | 1 | 0x15A6 | 每米测点96标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M96 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15A7 | 2 | 0x15A8 | 每米测点96VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M96 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15A9 | 1 | 0x15A9 | 每米测点96计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[96] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M96 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15AA | 1 | 0x15AA | 每米测点97温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M97 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15AB | 1 | 0x15AB | 每米测点97密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M97 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15AC | 2 | 0x15AD | 每米测点97位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M97 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15AE | 1 | 0x15AE | 每米测点97标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M97 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15AF | 2 | 0x15B0 | 每米测点97VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M97 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15B1 | 1 | 0x15B1 | 每米测点97计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[97] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M97 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15B2 | 1 | 0x15B2 | 每米测点98温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M98 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15B3 | 1 | 0x15B3 | 每米测点98密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M98 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15B4 | 2 | 0x15B5 | 每米测点98位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M98 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15B6 | 1 | 0x15B6 | 每米测点98标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M98 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15B7 | 2 | 0x15B8 | 每米测点98VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M98 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15B9 | 1 | 0x15B9 | 每米测点98计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[98] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M98 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15BA | 1 | 0x15BA | 每米测点99温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M99 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15BB | 1 | 0x15BB | 每米测点99密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M99 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15BC | 2 | 0x15BD | 每米测点99位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M99 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15BE | 1 | 0x15BE | 每米测点99标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M99 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15BF | 2 | 0x15C0 | 每米测点99VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M99 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15C1 | 1 | 0x15C1 | 每米测点99计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[99] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M99 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15C2 | 1 | 0x15C2 | 每米测点100温度 | 0XFFFF | [0,60000] | +20000 | *100 | input_register_report.meter_point_report | Temperature[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_TEMPERATURE_M100 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15C3 | 1 | 0x15C3 | 每米测点100密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_DENSITY_M100 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15C4 | 2 | 0x15C5 | 每米测点100位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | input_register_report.meter_point_report | Postion[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_POSITION_M100 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15C6 | 1 | 0x15C6 | 每米测点100标准密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | Density20[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_STANDARDDENSITY_M100 | 每米逐点
每米测量逐点区 | Input | 0x15C7 | 2 | 0x15C8 | 每米测点100VCF20 | 0 | [1,20000] | - | *10000 | input_register_report.meter_point_report | Vcf[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_VCF_M100 | 每米逐点 / 双寄存器
每米测量逐点区 | Input | 0x15C9 | 1 | 0x15C9 | 每米测点100计重密度 | 0 | [5000,20000] | - | *10 | input_register_report.meter_point_report | DensityT[100] | INPUTREGISTER_SPREAD_WEIGHTDENSITY_M100 | 每米逐点

## 保持寄存器主表
分段 | 寄存器类型 | 起始地址 | 长度 | 结束地址 | 名称 | 默认值 | 范围 | 偏移量 | 缩放/倍率 | 是否上位机可写 | EEPROM地址 | 代码宏名 | 对应结构体成员 | 备注
1 | Holding | 0x0000 | 6 | 0x0005 | 工作模式密码 | A | 六位数字&#10;与字母组合 | - | - |  |  | HOLDREGISTER_WORKPATTER_PASSWORD | 无（协议密码缓冲，仅用于模式切换） | 调试
1 | Holding | 0x0006 | 2 | 0x0007 | 单点测量位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SP_POSITION | System_measure_parameter.Density_Single_St_High | 单点测量
1 | Holding | 0x0008 | 2 | 0x0009 | 单点监测位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SPT_POSITION | System_measure_parameter.Density_Single_Mm_High | 单点监测
1 | Holding | 0x000A | 2 | 0x000B | 分布测量液位位置 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - |  |  | HOLDREGISTER_SPREAD_POSITION | System_measure_parameter.Density_Single_St_High | 密度分布
1 | Holding | 0x000C | 1 | 0x000C | 综合测量是否测罐底 | 0 | 0或1 | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SYNTHETIC_BOTTOM_FREE | System_measure_parameter.Synthetic_Need_FindBottom | 综合指令
1 | Holding | 0x000D | 1 | 0x000D | 综合测量是否测水位 | 0 | 0或1 | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SYNTHETIC_WATER_FREE | System_measure_parameter.Synthetic_Need_FindWater | 运行期参数 / 部分无需权限
1 | Holding | 0x000E | 1 | 0x000E | 综合测量是否测单点密度 | 0 | 0或1 | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SYNTHETIC_SINGLEPOINT_FREE | System_measure_parameter.Synthetic_Need_SinglePoint | 运行期参数 / 部分无需权限
1 | Holding | 0x000F | 1 | 0x000F | 综合测量分布模式 | 1 | [1,3] | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SPREAD_STATE_FREE | System_measure_parameter.SpredState | 运行期参数 / 部分无需权限
1 | Holding | 0x0010 | 1 | 0x0010 | 分布测量点数 | 3 | [1,16] | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SPREAD_NUM_FREE | System_measure_parameter.SpredNum | 运行期参数 / 部分无需权限
1 | Holding | 0x0011 | 2 | 0x0012 | 分布测量点间距 | 10000 | (0,+∞) | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SPREAD_DISTANCE_FREE | System_measure_parameter.SpredDistance | 运行期参数 / 部分无需权限
1 | Holding | 0x0013 | 2 | 0x0014 | 分布测量上限距液位 | 10000 | (1000,+∞) | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SPREAD_TOPLIMIT_FREE | System_measure_parameter.SpredTopLimit | 运行期参数 / 部分无需权限
1 | Holding | 0x0015 | 2 | 0x0016 | 分布测量下限距罐底 | 10000 | (盲区,+∞) | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SPREAD_FLOORLIMIT_FREE | System_measure_parameter.SpredFloorLimit | 运行期参数 / 部分无需权限
1 | Holding | 0x0017 | 2 | 0x0018 | 综合测量单点位置 | 4500 | (盲区,+∞) | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_SPSYNTHETIC_POSITION | System_measure_parameter.Density_Single_Synthetic_High | 运行期参数 / 部分无需权限
1 | Holding | 0x0019 | 1 | 0x0019 | 无权限每米测量方向 | 0 | [0,1] | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_MEASUREMENT_METER | System_measure_parameter.Measrement_Meter | 密度每米测量
1 | Holding | 0x001A | 1 | 0x001A | 无权限区间测量点数 | 0 | [1,100] | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_INTERVAL_POINT | System_measure_parameter.Interval_Point | 区间密度测量
1 | Holding | 0x001B | 1 | 0x001B | 无权限区间测量方向 | 0 | [0,1] | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_INTERVAL_DIRECTION | System_measure_parameter.Interval_Diredion | 运行期参数 / 部分无需权限
1 | Holding | 0x001C | 2 | 0x001D | 无权限区间液位A | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_INTERVAL_OIL_A | System_measure_parameter.Interval_Oil_A | 运行期参数 / 部分无需权限
1 | Holding | 0x001E | 2 | 0x001F | 无权限区间液位B | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | 是（运行期） |  | HOLDREGISTER_INTERVAL_OIL_B | System_measure_parameter.Interval_Oil_B | 运行期参数 / 部分无需权限
2 | Holding | 0x0100 | 2 | 0x0101 | 罐高 | 200000 | (盲区,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x00004 | HOLDREGISTER_TANK_HEIGHT | systemunion.systemparameter.TankHigh | 标定液位
2 | Holding | 0x0102 | 2 | 0x0103 | 标定液位 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | 是（解锁后） |  | HOLDREGISTER_CALIBRATIONLIQUIDLEVEL | System_measure_parameter.LevelCorrection | 系统参数 area0
2 | Holding | 0x0104 | 1 | 0x0104 | 分布测量顺序 | 0 | [0,1] | - | - | 是（解锁后） | 0x00008 | HOLDREGISTER_SPREAD_MEASURE_TURN | systemunion.systemparameter.SpredMeasureTurn | 密度分布
2 | Holding | 0x0105 | 1 | 0x0105 | 分布测量模式 | 1 | [1,3] | - | - | 是（解锁后） | 0x0000C | HOLDREGISTER_SPREAD_STATE | systemunion.systemparameter.SpredState | 系统参数 area0
2 | Holding | 0x0106 | 1 | 0x0106 | 分布测量点数 | 3 | [1,16] | - | - | 是（解锁后） | 0x00010 | HOLDREGISTER_SPREAD_NUM | systemunion.systemparameter.SpredNum | 现有方式
2 | Holding | 0x0107 | 2 | 0x0108 | 分布测量点间距 | 10000 | (0,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x00014 | HOLDREGISTER_SPREAD_DISTANCE | systemunion.systemparameter.SpredDistance | 系统参数 area0
2 | Holding | 0x0109 | 2 | 0x010A | 分布测量上限距液位 | 10000 | (1000,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x00018 | HOLDREGISTER_SPREAD_TOPLIMIT | systemunion.systemparameter.SpredTopLimit | 系统参数 area0
2 | Holding | 0x010B | 2 | 0x010C | 分布测量下限距罐底 | 10000 | (盲区,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x0001C | HOLDREGISTER_SPREAD_FLOORLIMIT | systemunion.systemparameter.SpredFloorLimit | 系统参数 area0
2 | Holding | 0x010D | 2 | 0x010E | 单点阈值高度（历史参数） | 30000 | (盲区,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x00020 | HOLDREGISTER_SPREAD_1POINTTHRESHOLD | systemunion.systemparameter.Spred1PointThreshold | 历史参数：当前未参与分布测量算法，仅保留协议兼容
2 | Holding | 0x010F | 2 | 0x0110 | 五点阈值高度（历史参数） | 150000 | (盲区,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x00024 | HOLDREGISTER_SPREAD_5POINTTHRESHOLD | systemunion.systemparameter.Spred5PointThreshold | 历史参数：当前未参与分布测量算法，仅保留协议兼容
2 | Holding | 0x0111 | 1 | 0x0111 | 其他情况点数（历史参数） | 6 | 6~16 | - | - | 是（解锁后） | 0x00028 | HOLDREGISTER_SPREAD_OTHERNUM | systemunion.systemparameter.SpredOtherNum | 历史参数：当前未参与分布测量算法，仅保留协议兼容
2 | Holding | 0x0112 | 2 | 0x0113 | 固定间距点间距（历史参数） | 10000 | (0,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x0002C | HOLDREGISTER_SPREAD_FIXEDDISTANCE | systemunion.systemparameter.SpredFixedDistance | 历史参数：当前未参与分布测量算法，仅保留协议兼容
2 | Holding | 0x0114 | 2 | 0x0115 | 固定间距上限距液位（历史参数） | 10000 | (1000,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x00030 | HOLDREGISTER_SPREAD_FIXEDTOP | systemunion.systemparameter.SpredFixTop | 历史参数：当前未参与分布测量算法，仅保留协议兼容
2 | Holding | 0x0116 | 2 | 0x0117 | 固定间距下限距罐底（历史参数） | 10000 | (盲区,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x00034 | HOLDREGISTER_SPREAD_FIXEDBASE | systemunion.systemparameter.SpredFixBase | 历史参数：当前未参与分布测量算法，仅保留协议兼容
2 | Holding | 0x0118 | 1 | 0x0118 | 分层加测阈值A |  |  | - | - | 是（解锁后） |  | HOLDREGISTER_THRESHOLD_A | systemunion.systemparameter.Oil_Add_A | 密度分布
2 | Holding | 0x0119 | 1 | 0x0119 | 分层加测阈值B |  |  | - | - | 是（解锁后） |  | HOLDREGISTER_THRESHOLD_B | systemunion.systemparameter.Oil_Add_B | 系统参数 area0
2 | Holding | 0x011A | 1 | 0x011A | 显示点数阈值 |  |  | - | - | 是（解锁后） |  | HOLDREGISTER_THRESHOLD_STANDARD | systemunion.systemparameter.Oil_Standard | 国标密度阈值
2 | Holding | 0x011B | 1 | 0x011B | 水位是否按实高测量 | 0 | [0,1] | - | - | 是（解锁后） | 0x00078 | HOLDREGISTER_WATER_IS_REAL_HIGH | systemunion.systemparameter.water_is_realhigh | 实高测量
2 | Holding | 0x011C | 1 | 0x011C | 实高水位修正值 | 1000 | 0-2000 | - | - | 是（解锁后） | 0x0007C | HOLDREGISTER_REAL_WATER_LEVEL_CORRECT | systemunion.systemparameter.real_water_level_correct | 系统参数 area0
2 | Holding | 0x011D | 1 | 0x011D | 是否自动更新罐高 | 0 | [0,1] | - | - | 是（解锁后） | 0x00080 | HOLDREGISTER_IF_REFRESH_TANKHIGH | systemunion.systemparameter.if_refresh_tankhigh | 系统参数 area0
2 | Holding | 0x011E | 1 | 0x011E | 实高最大偏差阈值 | 100 | [0,65535] | - | - | 是（解锁后） | 0x00084 | HOLDREGISTER_REAL_TANKHIGH_MAX_DIFF | systemunion.systemparameter.real_tankhigh_max_diff | 系统参数 area0
2 | Holding | 0x011F | 1 | 0x011F | 液位测量方式 | 0 | [0,1] | - | - | 是（解锁后） | 0x00090 | HOLDREGISTER_LEVEL_MEASURE_METHOD | systemunion.systemparameter.level_masure_method | 液位测量方式
2 | Holding | 0x0120 | 1 | 0x0120 | 单温模式开关 | 0 | [0,1] | - | - | 是（解锁后） | 0x00094 | HOLDREGISTER_TEMPERATURE_MODE | systemunion.systemparameter.synthetic_temperature_mode | 单温度模式
2 | Holding | 0x0121 | 1 | 0x0121 | 单温模式密度 | 0 | [0,2000] | - | - | 是（解锁后） | 0x00098 | HOLDREGISTER_TEMPERATURE_MODE_D | systemunion.systemparameter.synthetic_temperature_mode_density | 系统参数 area0
2 | Holding | 0x0122 | 1 | 0x0122 | 水位与零点最小距离 | 0 | [0,65535] | - | - | 是（解锁后） | 0x0104C | HOLDREGISTER_WATER_ZERO_MIN_DISTANCE | systemunion.systemparameter.Water_zero_min_disance | 电容测水
2 | Holding | 0x0123 | 1 | 0x0123 | 上电自动找液位 | 0 | [0,1] | - | - | 是（解锁后） | 0x01050 | HOLDREGISTER_IF_FINDOIL_POWERON | systemunion.systemparameter.If_findoil_poweron | 液位测量
2 | Holding | 0x0124 | 1 | 0x0124 | 密度测量前提出油面时间 | 0 | [0,60] | - | - | 是（解锁后） | 0x01054 | HOLDREGISTER_DENSITY_TIME | systemunion.systemparameter.Density_air_time | 密度测量
2 | Holding | 0x0125 | 2 | 0x0126 | 标定水位值 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | 是（解锁后） |  | HOLDREGISTER_CALIBRATIONWATERLEVEL | System_measure_parameter.Calibration_Water_Level | 新增协议参数 / 标定水位命令目标值
2 | Holding | 0x0127 | 2 | 0x0128 | 标定罐高值 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | 是（解锁后） |  | HOLDREGISTER_CALIBRATIONTANKHIGH | System_measure_parameter.Calibration_TankHigh | 新增协议参数 / 标定罐高命令目标值
3 | Holding | 0x0180 | 2 | 0x0181 | 电机运行距离 | 0 | [0,+∞] | - | - | 是（解锁后） |  | HOLDREGISTER_RUNTODISTANCE | System_measure_parameter.UpOrDown_Need_Run | 调试
3 | Holding | 0x0182 | 1 | 0x0182 | 零点圈数（历史参数） | 0 | [0,65535] | - | - | 是（解锁后） | 0x00038 | HOLDREGISTER_ZEROCIRCLE | systemunion.systemparameter.ZeroCircle | 历史参数：当前未进入零点算法，仅保留协议兼容
3 | Holding | 0x0183 | 1 | 0x0183 | 零点角度（历史参数） | 0 | [0,4095] | - | - | 是（解锁后） | 0x0003C | HOLDREGISTER_ZEROANGLE | systemunion.systemparameter.ZeroAngle | 历史参数：当前未进入零点算法，仅保留协议兼容
3 | Holding | 0x0184 | 1 | 0x0184 | 导轮周长 | 200 | [1,65535] | - | - | 是（解锁后） | 0x00040 | HOLDREGISTER_GIRTH_USELESS | systemunion.systemparameter.Girth | 历史兼容寄存器，当前仅做范围校验，写入不生效
3 | Holding | 0x0185 | 1 | 0x0185 | 减速比 | 26 | [26,32] | - | - | 是（解锁后） | 0x00044 | HOLDREGISTER_REDUCTIONRATIO | systemunion.systemparameter.ReductionRatio | 系统参数 area0/area1 过渡段
3 | Holding | 0x0186 | 1 | 0x0186 | 传感器类型 | 1 | [1,10] | - | - | 是（解锁后） | 0x00048 | HOLDREGISTER_TYPEOFSENSOR | systemunion.systemparameter.TypeOfSensor | 系统参数 area0/area1 过渡段
3 | Holding | 0x0187 | 1 | 0x0187 | 传感器长度 | 33 | [1,1000] | - | - | 是（解锁后） | 0x0004C | HOLDREGISTER_LENGTHOFSENSOR | systemunion.systemparameter.LengthOfSensor | 系统参数 area0/area1 过渡段
3 | Holding | 0x0188 | 2 | 0x0189 | 盲区 | 450 | （0,+∞） | - | - | 是（解锁后） | 0x00050 | HOLDREGISTER_FADEZERO | systemunion.systemparameter.FadeZero | 系统参数 area0/area1 过渡段
3 | Holding | 0x018A | 4 | 0x018D | 软件版本 |  |  | - | - |  | 0x02000 | HOLDREGISTER_SOFTOFVERSION | systemunion.systemparameter.SoftOfversion_H / systemunion.systemparameter.SoftOfversion_L | 系统参数 area0/area1 过渡段
3 | Holding | 0x018E | 2 | 0x018F | 标定液位 | 0XFFFF FFFF | (盲区,+∞) | - | - | 是（解锁后） |  | HOLDREGISTER_CORRECTION_OIL | System_measure_parameter.Calibration_Oil_Level | 修正液位
3 | Holding | 0x0190 | 2 | 0x0191 | 一体机导轮周长 | 2 | [0.001,+∞] | - | - | 是（解锁后） | 0x00040 | HOLDREGISTER_GIRTH_YITI | systemunion.systemparameter.Girth | 调试类
3 | Holding | 0x0192 | 1 | 0x0192 | 液位到水位探头距离 | 700 | (0,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x0005C | HOLDREGISTER_LEVELTOWATER_HIGH | systemunion.systemparameter.Dis_Leveltowater | 系统参数 area0/area1 过渡段
3 | Holding | 0x0193 | 1 | 0x0193 | 水位/罐底最大下行距离 | 0 | (0,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x00060 | HOLDREGISTER_MAXDOWN_DIS | systemunion.systemparameter.Dis_Maxdown | 系统参数 area0/area1 过渡段
3 | Holding | 0x0194 | 1 | 0x0194 | 综合测量是否测罐底 | 0 | 0或1 | - | - | 是（解锁后） | 0x01040 | HOLDREGISTER_SYNTHETIC_BOTTOM | systemunion.systemparameter.Synthetic_Need_FindBottom | 综合指令
3 | Holding | 0x0195 | 1 | 0x0195 | 综合测量是否测水位 | 0 | 0或1 | - | - | 是（解锁后） | 0x01044 | HOLDREGISTER_SYNTHETIC_WATER | systemunion.systemparameter.Synthetic_Need_FindWater | 系统参数 area0/area1 过渡段
3 | Holding | 0x0196 | 1 | 0x0196 | 综合测量是否测单点密度 | 0 | 0或1 | - | - | 是（解锁后） | 0x01048 | HOLDREGISTER_SYNTHETIC_SINGLEPOINT | systemunion.systemparameter.Synthetic_Need_SinglePoint | 系统参数 area0/area1 过渡段
3 | Holding | 0x0197 | 1 | 0x0197 | 温度小数位数 | 2 | 2或1 | - | - | 是（解锁后） | 0x01034 | HOLDREGISTER_NUMOFDECIMALS | systemunion.systemparameter.Temperature_Decimals | 温度小数点
3 | Holding | 0x0198 | 1 | 0x0198 | 温度修正值 | 0 | 0-2000 | +1000 | /10 |  | 0x01038 | HOLDREGISTER_TEMPERATURE_CORRECTION_VALUE | systemunion.systemparameter.Temperature_Correct | 精度类
3 | Holding | 0x0199 | 1 | 0x0199 | 密度修正值 | 0 | 0-20000 | +10000 | /10 | 是（解锁后） | 0x0103C | HOLDREGISTER_DENSITY_CORRECTION_VALUE | systemunion.systemparameter.Density_Correct | 系统参数 area0/area1 过渡段
3 | Holding | 0x019A | 2 | 0x019B | 传感器编号 | 0 | (0,+∞) | - | - | 否 | 0x01030 | HOLDREGISTER_DEVICENUM | systemunion.systemparameter.DeviceNum | 只读显示当前传感器编号，上位机写入返回参数错误
3 | Holding | 0x019C | 2 | 0x019D | 综合测量发油位置 | 4500 | (0,+∞) | - | - | 是（解锁后） | 0x00074 | HOLDREGISTER_OIL_MEASUR_POSITION | systemunion.systemparameter.Oil_Measure_Position | 综合指令
4 | Holding | 0x0200 | 1 | 0x0200 | 霍尔类型（历史参数） | 1 | [1,10] | - | - | 是（解锁后） | 0x01000 | HOLDREGISTER_TYPEOFEINDUCTION | systemunion.systemparameter.TypeOfEinduction | 历史参数：当前未进入算法，仅保留协议兼容
4 | Holding | 0x0201 | 1 | 0x0201 | 霍尔数量（历史参数） | 3 | [1,8] | - | - | 是（解锁后） | 0x01004 | HOLDREGISTER_NUMOFEINDUCTION | systemunion.systemparameter.NumOfEinduction | 历史参数：当前未进入算法，仅保留协议兼容
4 | Holding | 0x0202 | 1 | 0x0202 | 有效霍尔数量（历史参数） | 2 | [1,8] | - | - | 是（解锁后） | 0x01008 | HOLDREGISTER_USEFULNUMOFEINDUCTION | systemunion.systemparameter.UsefulNumOfEinduction | 历史参数：当前未进入算法，仅保留协议兼容
4 | Holding | 0x0203 | 1 | 0x0203 | 找到磁零点后上行距离 | 500 | [0,3000] | - | - | 是（解锁后） | 0x0100C | HOLDREGISTER_DIATANCEFROMEINDUCTION | systemunion.systemparameter.DiatanceFromEinduction | 系统参数 area1
4 | Holding | 0x0204 | 1 | 0x0204 | 位置修正系数（历史参数） | 1000 | [500,5000] | - | - | 是（解锁后） | 0x01010 | HOLDREGISTER_CORRECTIONFACTOR | systemunion.systemparameter.CorrectionFactor | 历史参数：当前未进入算法，仅保留协议兼容
4 | Holding | 0x0205 | 2 | 0x0206 | 频率阈值 | 500000 | [350000,650000] | - | - | 是（解锁后） | 0x01014 | HOLDREGISTER_THRESHOLDOFFREQUENCE | systemunion.systemparameter.FrequenceThreshold | 系统参数 area1
4 | Holding | 0x0207 | 1 | 0x0207 | 精找液位频率范围 | 500 | [1,50000] | - | - | 是（解锁后） | 0x01018 | HOLDREGISTER_RANGE_FREQUENCE | systemunion.systemparameter.RangeOfFrequenceThreshold | 系统参数 area1
4 | Holding | 0x0208 | 1 | 0x0208 | 位置阈值范围 | 1 | [1,1000] | - | - | 是（解锁后） |  | HOLDREGISTER_RANGE_POSITION | systemunion.systemparameter.RangeOfPosition | 系统参数 area1
4 | Holding | 0x0209 | 1 | 0x0209 | 频率稳定范围 | 10 | [1,10000] | - | - | 是（解锁后） | 0x01020 | HOLDREGISTER_RANGE_STABLEFREQUENCE | systemunion.systemparameter.RangeOfFrequence | 单点测量&#10;、单点监测和密度分布
4 | Holding | 0x020A | 1 | 0x020A | 温度稳定范围 | 1 | [1,100] | - | - | 是（解锁后） | 0x01024 | HOLDREGISTER_RANGE_STABLETEMPERATURE | systemunion.systemparameter.RangeOfTemperature | 系统参数 area1
4 | Holding | 0x020B | 1 | 0x020B | 温度平衡点数 | 8 | [1,100] | - | - | 是（解锁后） | 0x01028 | HOLDREGISTER_NUMOFSTABLEHITS | systemunion.systemparameter.NumOfStableHits | 系统参数 area1
4 | Holding | 0x020C | 1 | 0x020C | 第一点温平时间 | 20 | [1,100] | - | - | 是（解锁后） | 0x0102C | HOLDREGISTER_NUMOFHITS | systemunion.systemparameter.NumOfHits | 系统参数 area1
5 | Holding | 0x0280 | 4 | 0x0283 | 标定系数K0 | 0 | 64位浮点 | - | - | 是（解锁后） | 0x02008 | HOLDREGISTER_K0 | systemunion.systemparameter.K0_H / systemunion.systemparameter.K0_L | 传感器系数
5 | Holding | 0x0284 | 4 | 0x0287 | 标定系数K1 | 0 | 64位浮点 | - | - | 是（解锁后） | 0x02010 | HOLDREGISTER_K1 | systemunion.systemparameter.K1_H / systemunion.systemparameter.K1_L | 系统参数 area2 / 复合系数
5 | Holding | 0x0288 | 4 | 0x028B | 标定系数K2 | 0 | 64位浮点 | - | - | 是（解锁后） | 0x02018 | HOLDREGISTER_K2 | systemunion.systemparameter.K2_H / systemunion.systemparameter.K2_L | 系统参数 area2 / 复合系数
5 | Holding | 0x028C | 4 | 0x028F | 标定系数K3 | 0 | 64位浮点 | - | - | 是（解锁后） | 0x02020 | HOLDREGISTER_K3 | systemunion.systemparameter.K3_H / systemunion.systemparameter.K3_L | 系统参数 area2 / 复合系数
5 | Holding | 0x0290 | 4 | 0x0293 | 标定系数K18 | 0 | 64位浮点 | - | - | 是（解锁后） | 0x02028 | HOLDREGISTER_K18 | systemunion.systemparameter.K18_H / systemunion.systemparameter.K18_L | 系统参数 area2 / 复合系数
5 | Holding | 0x0294 | 4 | 0x0297 | 标定系数K19 | 0 | 64位浮点 | - | - | 是（解锁后） | 0x02030 | HOLDREGISTER_K19 | systemunion.systemparameter.K19_H / systemunion.systemparameter.K19_L | 系统参数 area2 / 复合系数
5 | Holding | 0x0298 | 4 | 0x029B | 标定系数V1 | 0 | 64位浮点 | - | - | 是（解锁后） | 0x02068 | HOLDREGISTER_V1 | systemunion.systemparameter.v1_H / v1_L | 系统参数 area2 / 复合系数
5 | Holding | 0x029C | 4 | 0x029F | 标定系数V2 | 0 | 64位浮点 | - | - | 是（解锁后） | 0x02070 | HOLDREGISTER_V2 | systemunion.systemparameter.v2_H / v2_L | 系统参数 area2 / 复合系数
5 | Holding | 0x02A0 | 4 | 0x02A3 | 标定系数V3 | 0 | 64位浮点 | - | - | 是（解锁后） | 0x02078 | HOLDREGISTER_V3 | systemunion.systemparameter.v3_H / v3_L | 系统参数 area2 / 复合系数
6 | Holding | 0x0300 | 1 | 0x0300 | 密度-温度分段阈值1 | 32948 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x03000 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM1 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[0] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0301 | 1 | 0x0301 | 密度-温度分段阈值2 | 32953 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x03004 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM2 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[1] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0302 | 1 | 0x0302 | 密度-温度分段阈值3 | 32958 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x03008 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM3 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[2] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0303 | 1 | 0x0303 | 密度-温度分段阈值4 | 32963 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x0300C | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM4 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[3] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0304 | 1 | 0x0304 | 密度-温度分段阈值5 | 32968 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x03010 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM5 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[4] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0305 | 1 | 0x0305 | 密度-温度分段阈值6 | 32973 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x03014 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM6 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[5] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0306 | 1 | 0x0306 | 密度-温度分段阈值7 | 32978 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x03018 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM7 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[6] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0307 | 1 | 0x0307 | 密度-温度分段阈值8 | 32983 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x0301C | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM8 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[7] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0308 | 1 | 0x0308 | 密度-温度分段阈值9 | 32988 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x03020 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM9 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[8] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0309 | 1 | 0x0309 | 密度-温度分段阈值10 | 32993 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x03024 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM10 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[9] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x030A | 1 | 0x030A | 密度-温度分段阈值11 | 32998 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x03028 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_TEM11 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Temperature[10] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x030B | 1 | 0x030B | 密度-温度分段修正值1 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x0302C | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_1 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[0] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x030C | 1 | 0x030C | 密度-温度分段修正值2 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03030 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_2 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[1] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x030D | 1 | 0x030D | 密度-温度分段修正值3 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03034 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_3 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[2] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x030E | 1 | 0x030E | 密度-温度分段修正值4 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03038 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_4 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[3] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x030F | 1 | 0x030F | 密度-温度分段修正值5 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x0303C | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_5 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[4] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0310 | 1 | 0x0310 | 密度-温度分段修正值6 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03040 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_6 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[5] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0311 | 1 | 0x0311 | 密度-温度分段修正值7 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03044 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_7 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[6] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0312 | 1 | 0x0312 | 密度-温度分段修正值8 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03048 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_8 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[7] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0313 | 1 | 0x0313 | 密度-温度分段修正值9 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x0304C | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_9 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[8] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0314 | 1 | 0x0314 | 密度-温度分段修正值10 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03050 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_10 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[9] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0315 | 1 | 0x0315 | 密度-温度分段修正值11 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03054 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_11 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[10] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0316 | 1 | 0x0316 | 密度-温度分段修正值12 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03058 | HOLDREGISTER_D_CORRECTION_12 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Correction_Value[11] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0317 | 2 | 0x0318 | 液位分段区间1 | 0 | [0,300000] | - | - | 是（解锁后） | 0x0305C | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_SECTION_1 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Section | 修正参数专用段 / 双寄存器
6 | Holding | 0x0319 | 2 | 0x031A | 液位分段区间2 | 0 | [0,300000] | - | - | 是 | 0x03060 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_SECTION_2 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Section[1] | 修正参数专用段 / 双寄存器
6 | Holding | 0x031B | 2 | 0x031C | 液位分段区间3 | 0 | [0,300000] | - | - | 是 | 0x03064 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_SECTION_3 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Section[2] | 修正参数专用段 / 双寄存器
6 | Holding | 0x031D | 2 | 0x031E | 液位分段区间4 | 0 | [0,300000] | - | - | 是 | 0x03068 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_SECTION_4 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Section[3] | 修正参数专用段 / 双寄存器
6 | Holding | 0x031F | 2 | 0x0320 | 液位分段区间5 | 0 | [0,300000] | - | - | 是 | 0x0306C | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_SECTION_5 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Section[4] | 修正参数专用段 / 双寄存器
6 | Holding | 0x0321 | 2 | 0x0322 | 液位分段区间6 | 0 | [0,300000] | - | - | 是 | 0x03070 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_SECTION_6 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Section[5] | 修正参数专用段 / 双寄存器
6 | Holding | 0x0323 | 2 | 0x0324 | 液位分段区间7 | 0 | [0,300000] | - | - | 是 | 0x03074 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_SECTION_7 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Section[6] | 修正参数专用段 / 双寄存器
6 | Holding | 0x0325 | 2 | 0x0326 | 液位分段区间8 | 0 | [0,300000] | - | - | 是 | 0x03078 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_SECTION_8 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Section[7] | 修正参数专用段 / 双寄存器
6 | Holding | 0x0327 | 2 | 0x0328 | 液位分段区间9 | 0 | [0,300000] | - | - | 是 | 0x0307C | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_SECTION_9 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Section[8] | 修正参数专用段 / 双寄存器
6 | Holding | 0x0329 | 2 | 0x032A | 液位分段区间10 | 0 | [0,300000] | - | - | 是 | 0x03080 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_SECTION_10 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Section[9] | 修正参数专用段 / 双寄存器
6 | Holding | 0x032B | 1 | 0x032B | 液位分段修正值1 | 32768 | [0,65535] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03084 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_DATA_1 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Data | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x032C | 1 | 0x032C | 液位分段修正值2 | 32768 | [0,65535] | +32768 | /10 | 是 | 0x03088 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_DATA_2 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Data[1] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x032D | 1 | 0x032D | 液位分段修正值3 | 32768 | [0,65535] | +32768 | /10 | 是 | 0x0308C | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_DATA_3 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Data[2] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x032E | 1 | 0x032E | 液位分段修正值4 | 32768 | [0,65535] | +32768 | /10 | 是 | 0x03090 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_DATA_4 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Data[3] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x032F | 1 | 0x032F | 液位分段修正值5 | 32768 | [0,65535] | +32768 | /10 | 是 | 0x03094 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_DATA_5 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Data[4] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0330 | 1 | 0x0330 | 液位分段修正值6 | 32768 | [0,65535] | +32768 | /10 | 是 | 0x03098 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_DATA_6 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Data[5] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0331 | 1 | 0x0331 | 液位分段修正值7 | 32768 | [0,65535] | +32768 | /10 | 是 | 0x0309C | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_DATA_7 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Data[6] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0332 | 1 | 0x0332 | 液位分段修正值8 | 32768 | [0,65535] | +32768 | /10 | 是 | 0x030A0 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_DATA_8 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Data[7] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0333 | 1 | 0x0333 | 液位分段修正值9 | 32768 | [0,65535] | +32768 | /10 | 是 | 0x030A4 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_DATA_9 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Data[8] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0334 | 1 | 0x0334 | 液位分段修正值10 | 32768 | [0,65535] | +32768 | /10 | 是 | 0x030A8 | HOLDREGISTER_LEVEL_CORRECT_DATA_10 | systemcorrectionunion.correctionparameter.measure_correct.Level_Correct_Data[9] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0335 | 1 | 0x0335 | 温度分段阈值1 | 32948 | [32768,33168] | +32768 | - | 是（解锁后） | 0x030AC | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM1 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0336 | 1 | 0x0336 | 温度分段阈值2 | 32953 | [32768,33168] | +32768 | - | 是 | 0x030B0 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM2 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature[1] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0337 | 1 | 0x0337 | 温度分段阈值3 | 32958 | [32768,33168] | +32768 | - | 是 | 0x030B4 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM3 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature[2] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0338 | 1 | 0x0338 | 温度分段阈值4 | 32963 | [32768,33168] | +32768 | - | 是 | 0x030B8 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM4 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature[3] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0339 | 1 | 0x0339 | 温度分段阈值5 | 32968 | [32768,33168] | +32768 | - | 是 | 0x030BC | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM5 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature[4] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x033A | 1 | 0x033A | 温度分段阈值6 | 32973 | [32768,33168] | +32768 | - | 是 | 0x030C0 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM6 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature[5] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x033B | 1 | 0x033B | 温度分段阈值7 | 32978 | [32768,33168] | +32768 | - | 是 | 0x030C4 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM7 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature[6] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x033C | 1 | 0x033C | 温度分段阈值8 | 32983 | [32768,33168] | +32768 | - | 是 | 0x030C8 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM8 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature[7] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x033D | 1 | 0x033D | 温度分段阈值9 | 32988 | [32768,33168] | +32768 | - | 是 | 0x030CC | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM9 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature[8] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x033E | 1 | 0x033E | 温度分段阈值10 | 32993 | [32768,33168] | +32768 | - | 是 | 0x030D0 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM10 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature[9] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x033F | 1 | 0x033F | 温度分段阈值11 | 32998 | [32768,33168] | +32768 | - | 是 | 0x030D4 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_TEM11 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Temperature[10] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0340 | 1 | 0x0340 | 温度分段修正值1 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x030D8 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_1 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0341 | 1 | 0x0341 | 温度分段修正值2 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x030DC | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_2 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[1] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0342 | 1 | 0x0342 | 温度分段修正值3 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x030E0 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_3 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[2] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0343 | 1 | 0x0343 | 温度分段修正值4 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x030E4 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_4 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[3] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0344 | 1 | 0x0344 | 温度分段修正值5 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x030E8 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_5 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[4] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0345 | 1 | 0x0345 | 温度分段修正值6 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x030EC | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_6 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[5] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0346 | 1 | 0x0346 | 温度分段修正值7 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x030F0 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_7 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[6] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0347 | 1 | 0x0347 | 温度分段修正值8 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x030F4 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_8 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[7] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0348 | 1 | 0x0348 | 温度分段修正值9 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x030F8 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_9 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[8] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0349 | 1 | 0x0349 | 温度分段修正值10 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x030FC | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_10 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[9] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x034A | 1 | 0x034A | 温度分段修正值11 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x03100 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_11 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[10] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x034B | 1 | 0x034B | 温度分段修正值12 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x03104 | HOLDREGISTER_T_SEG_CORRECTION_12 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Temperature_Segment_Correction_Value[11] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x034C | 1 | 0x034C | 密度分段阈值1 | 5000 | [0,20000] | - | *10 | 是（解锁后） | 0x03108 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN1 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x034D | 1 | 0x034D | 密度分段阈值2 | 6000 | [0,20000] | - | *10 | 是 | 0x0310C | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN2 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density[1] | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x034E | 1 | 0x034E | 密度分段阈值3 | 7000 | [0,20000] | - | *10 | 是 | 0x03110 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN3 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density[2] | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x034F | 1 | 0x034F | 密度分段阈值4 | 8000 | [0,20000] | - | *10 | 是 | 0x03114 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN4 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density[3] | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x0350 | 1 | 0x0350 | 密度分段阈值5 | 9000 | [0,20000] | - | *10 | 是 | 0x03118 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN5 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density[4] | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x0351 | 1 | 0x0351 | 密度分段阈值6 | 10000 | [0,20000] | - | *10 | 是 | 0x0311C | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN6 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density[5] | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x0352 | 1 | 0x0352 | 密度分段阈值7 | 11000 | [0,20000] | - | *10 | 是 | 0x03120 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN7 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density[6] | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x0353 | 1 | 0x0353 | 密度分段阈值8 | 12000 | [0,20000] | - | *10 | 是 | 0x03124 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN8 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density[7] | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x0354 | 1 | 0x0354 | 密度分段阈值9 | 13000 | [0,20000] | - | *10 | 是 | 0x03128 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN9 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density[8] | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x0355 | 1 | 0x0355 | 密度分段阈值10 | 14000 | [0,20000] | - | *10 | 是 | 0x0312C | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN10 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density[9] | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x0356 | 1 | 0x0356 | 密度分段阈值11 | 15000 | [0,20000] | - | *10 | 是 | 0x03130 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_DEN11 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Density[10] | 修正参数专用段 / 单寄存器
6 | Holding | 0x0357 | 1 | 0x0357 | 密度分段修正值1 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是（解锁后） | 0x03134 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_1 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0358 | 1 | 0x0358 | 密度分段修正值2 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x03138 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_2 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[1] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0359 | 1 | 0x0359 | 密度分段修正值3 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x0313C | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_3 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[2] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x035A | 1 | 0x035A | 密度分段修正值4 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x03140 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_4 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[3] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x035B | 1 | 0x035B | 密度分段修正值5 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x03144 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_5 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[4] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x035C | 1 | 0x035C | 密度分段修正值6 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x03148 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_6 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[5] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x035D | 1 | 0x035D | 密度分段修正值7 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x0314C | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_7 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[6] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x035E | 1 | 0x035E | 密度分段修正值8 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x03150 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_8 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[7] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x035F | 1 | 0x035F | 密度分段修正值9 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x03154 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_9 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[8] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0360 | 1 | 0x0360 | 密度分段修正值10 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x03158 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_10 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[9] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0361 | 1 | 0x0361 | 密度分段修正值11 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x0315C | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_11 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[10] | offset encoded; actual=register-32768
6 | Holding | 0x0362 | 1 | 0x0362 | 密度分段修正值12 | 33768 | [32768,34768] | +32768 | /10 | 是 | 0x03160 | HOLDREGISTER_DEN_SEG_CORRECTION_12 | systemcorrectionunion.correctionparameter.Density_Segment_Correction_Value[11] | offset encoded; actual=register-32768

## 伺服密度计状态
伺服密度计状态表（按当前程序整理）
本表以 firmware/DATA/comm.h 中当前状态码定义为准；其中部分状态码仍保留协议兼容，但对应线圈命令当前未实现。
功能/命令 | 执行中状态 | 完成后状态 | 状态码（执行中 -> 完成） | 当前实现情况 | 备注
系统初始化 | 初始化 | 待机 | 0x0001 -> 0x0000 | 已实现 | 上电初始化完成后回待机
回零点 | 回零点中 | 待机 | 0x0002 -> 0x0000 | 已实现 | 完成后回待机，不单独上报完成态
标定零点 | 标定零点中 | 标定零点完成 | 0x0010 -> 0x8010 | 协议保留，当前未实现 | 线圈写入返回无效指令，状态码定义仍保留
单点测量 | 单点测量中 | 单点测量完成 | 0x0011 -> 0x8011 | 已实现 | 正常单点测量流程
单点监测 | 运行到测量点中 | 正在单点监测 | 0x0012 -> 0x8012 | 已实现 | 完成后进入监测态
分布测量（有参） | 分布测量中 | 分布测量完成 | 0x0013 -> 0x8013 | 已实现 | 带参数的分布测量
分布测量（自动） | 无参分布测量中 | 无参分布测量完成 | 0x0014 -> 0x8014 | 已实现 | 自动液位 + 分布测量
标定液位 | 标定液位中 | 标定液位完成 | 0x0015 -> 0x8015 | 已实现 | 液位标定流程
读取部件参数 | 读取参数中 | 读取参数完成 | 0x0016 -> 0x8016 | 已实现 | 读取部件参数
向上运行 | 向上运行中 | 向上运行完成 | 0x0017 -> 0x8017 | 已实现 | 按目标距离上行
向下运行 | 向下运行中 | 向下运行完成 | 0x0018 -> 0x8018 | 已实现 | 按目标距离下行
设置零点圈数 | 设置零点编码值 | 设置零点编码值完成 | 0x0019 -> 0x8019 | 协议保留，当前未实现 | 线圈写入返回无效指令，状态码定义仍保留
设置零点角度 | 设置零点编码值 | 设置零点编码值完成 | 0x001A -> 0x801A | 协议保留，当前未实现 | 线圈写入返回无效指令，状态码定义仍保留
恢复出厂设置 | 恢复出厂设置中 | 恢复出厂设置完成 | 0x001B -> 0x801B | 已实现 | 恢复出厂设置流程
备份配置文件 | 备份配置文件中 | 备份配置文件完成 | 0x001C -> 0x801C | 兼容保留，占位实现 | 当前仅进入备份状态流程，不执行真实备份动作
恢复配置文件 | 恢复配置文件中 | 恢复配置文件完成 | 0x001D -> 0x801D | 协议保留，当前未实现 | 线圈写入返回无效指令，状态码定义仍保留
寻找液位 | 寻找液位中 | 液位跟随中 | 0x001E -> 0x801E | 已实现 | 完成后进入液位跟随态
寻找水位 | 寻找水位中 | 寻找水位完成 | 0x001F -> 0x801F | 已实现 | 水位测量完成态
寻找罐底 | 寻找罐底中 | 寻找罐底完成 | 0x0020 -> 0x8020 | 已实现 | 罐底测量完成态
强制零点 | 设置电机零点中 | 设置电机零点完成 | 0x0021 -> 0x8021 | 已实现 | 强制设置电机零点
罐上仪表操作 | 罐上仪表操作中 | 罐上仪表操作完成 | 0x0022 -> 0x8022 | 已实现 | 该状态下不允许 03/05/10 功能码正常写入
综合测量 | 综合指令测量中 | 综合指令完成 | 0x0023 -> 0x8023 | 已实现 | 综合测量流程
密度每米测量 | 密度每米测量中 | 密度每米测量完成 | 0x0024 -> 0x8024 | 已实现 | 旧表中此项常被写错，当前程序为每米测量
液位区间测量 | 液位区间测量中 | 液位区间测量完成 | 0x0025 -> 0x8025 | 已实现 | 区间密度测量
标定水位 | 标定水位中 | 标定水位完成 | 0x0026 -> 0x8026 | 已实现 | 新增命令：标定水位
自检 | 自检中 | 自检完成 | 0x0027 -> 0x8027 | 已实现（占位版） | 当前仅打通协议入口和状态流转，未接入完整硬件自检逻辑
标定罐高 | 标定罐高中 | 标定罐高完成 | 0x0028 -> 0x8028 | 规划新增 | 新增命令：标定罐高（线圈 0x0110，仅适用于二代计量仪器）
故障 | 故障 | 故障 | 0xFFFF | 已实现 | 统一故障收口状态
状态名称 | 完整值 | 高字节 | 低字节 | 说明
待机 | 0x0000 | 0 | 0 | 空闲可响应大多数命令
初始化 | 0x0001 | 0 | 1 | 上电初始化过程中
回零点中 | 0x0002 | 0 | 2 | 回零流程执行中
标定零点中 | 0x0010 | 0 | 10 | 状态码保留，当前命令未实现
单点测量中 | 0x0011 | 0 | 11 | 单点测量执行中
运行到测量点中 | 0x0012 | 0 | 12 | 单点监测前的运行过程
分布测量中 | 0x0013 | 0 | 13 | 有参分布测量执行中
无参分布测量中 | 0x0014 | 0 | 14 | 自动分布测量执行中
标定液位中 | 0x0015 | 0 | 15 | 液位标定执行中
读取参数中 | 0x0016 | 0 | 16 | 读取部件参数执行中
向上运行中 | 0x0017 | 0 | 17 | 电机上行执行中
向下运行中 | 0x0018 | 0 | 18 | 电机下行执行中
设置零点编码值中 | 0x0019 | 0 | 19 | 状态码保留，当前命令未实现
设置零点角度中 | 0x001A | 0 | 1A | 状态码保留，当前命令未实现
恢复出厂设置中 | 0x001B | 0 | 1B | 恢复出厂设置流程中
备份配置文件中 | 0x001C | 0 | 1C | 兼容保留，占位状态
恢复配置文件中 | 0x001D | 0 | 1D | 状态码保留，当前命令未实现
寻找液位中 | 0x001E | 0 | 1E | 液位查找执行中
寻找水位中 | 0x001F | 0 | 1F | 水位查找执行中
寻找罐底中 | 0x0020 | 0 | 20 | 罐底查找执行中
设置电机零点中 | 0x0021 | 0 | 21 | 强制零点执行中
罐上仪表操作中 | 0x0022 | 0 | 22 | 罐上操作专用状态
综合测量中 | 0x0023 | 0 | 23 | 综合测量流程中
密度每米测量中 | 0x0024 | 0 | 24 | 每米测量流程中
液位区间测量中 | 0x0025 | 0 | 25 | 区间密度测量流程中
标定水位中 | 0x0026 | 0 | 26 | 新增：标定水位流程中
自检中 | 0x0027 | 0 | 27 | 新增：自检流程中（占位版）
标定罐高中 | 0x0028 | 0 | 28 | 新增：标定罐高流程中（仅适用于二代计量仪器）
标定零点完成 | 0x8010 | 80 | 10 | 状态码保留，当前命令未实现
单点测量完成 | 0x8011 | 80 | 11 | 单点测量完成
正在单点监测 | 0x8012 | 80 | 12 | 监测态，不是普通结束态
分布测量完成 | 0x8013 | 80 | 13 | 有参分布测量完成
无参分布测量完成 | 0x8014 | 80 | 14 | 自动分布测量完成
标定液位完成 | 0x8015 | 80 | 15 | 液位标定完成
读取参数完成 | 0x8016 | 80 | 16 | 读取部件参数完成
向上运行完成 | 0x8017 | 80 | 17 | 电机上行完成
向下运行完成 | 0x8018 | 80 | 18 | 电机下行完成
设置零点编码值完成 | 0x8019 | 80 | 19 | 状态码保留，当前命令未实现
设置零点角度完成 | 0x801A | 80 | 1A | 状态码保留，当前命令未实现
恢复出厂设置完成 | 0x801B | 80 | 1B | 恢复出厂设置完成
备份配置文件完成 | 0x801C | 80 | 1C | 兼容保留，占位状态
恢复配置文件完成 | 0x801D | 80 | 1D | 状态码保留，当前未实现
液位跟随中 | 0x801E | 80 | 1E | 液位查找完成后进入跟随态
寻找水位完成 | 0x801F | 80 | 1F | 水位测量完成
寻找罐底完成 | 0x8020 | 80 | 20 | 罐底测量完成
设置电机零点完成 | 0x8021 | 80 | 21 | 强制零点完成
罐上仪表操作完成 | 0x8022 | 80 | 22 | 罐上操作完成
综合指令完成 | 0x8023 | 80 | 23 | 综合测量完成
密度每米测量完成 | 0x8024 | 80 | 24 | 每米测量完成
液位区间测量完成 | 0x8025 | 80 | 25 | 区间密度测量完成
标定水位完成 | 0x8026 | 80 | 26 | 新增：标定水位完成
自检完成 | 0x8027 | 80 | 27 | 新增：自检完成（占位版）
标定罐高完成 | 0x8028 | 80 | 28 | 新增：标定罐高完成（仅适用于二代计量仪器）
故障 | 0xFFFF | FF | FF | 统一故障态

## 通信类故障代码
通信类故障代码表（按当前程序整理）
本表区分“文档报码”“Modbus 异常码”和“程序内部返回值”，便于上位机联调时统一口径。
文档报码 | Modbus异常码 | 代码宏名 | 含义 | 典型触发场景 | 程序来源/返回值
102 | 0x01 | EXCEPTIONCODE_ERRORFUNCTION | 功能码错误 | 主站发送了液位计不支持的功能码 | 协议层直接返回；支持功能码为 0x01 / 0x03 / 0x04 / 0x05 / 0x10
103 | 0x02 | EXCEPTIONCODE_ERRORADDRESS | 数据地址错误 | 寄存器/线圈地址越界，或写单线圈值不是 FF00/0000 | 对应 RETURN_UNDEFADDRESS
104 | 0x03 | EXCEPTIONCODE_ERRORDATA | 无效命令或参数 | 无效线圈命令、保留线圈、参数越界、非法数据 | 对应 RETURN_UNDEFDATEORDER 或 RETURN_UNSUPPORTED
105 | 0x04 | EXCEPTIONCODE_ERRORDEVICEFAIL | 从设备故障 | 从设备在执行请求功能时产生不可恢复故障 | 对应 RETURN_SLAVEFAIL
106 | 0x06 | EXCEPTIONCODE_ERRORDEVIVEBUSY | 从设备忙 | 设备忙、状态不允许写、当前流程不可重入 | 对应 RETURN_SLAVEBUSY
程序内部返回值与异常码映射
内部返回值 | 数值 | 最终对应的 Modbus 异常码 | 说明
RETURN_OK | 0 | 无异常 | 指令正常执行
RETURN_SLAVEFAIL | -1 | 0x04 | 从设备故障
RETURN_UNSUPPORTED | -2 | 0x03 | 无效数据或协议不支持的内容
RETURN_UNDEFADDRESS | -3 | 0x02 | 地址越界
RETURN_UNDEFDATEORDER | -4 | 0x03 | 无效命令或无效参数
RETURN_SLAVEBUSY | -5 | 0x06 | 从设备忙
联调注意
1. 文档报码 102~106 是手册口径，真正回包中的异常码仍然是 0x01 / 0x02 / 0x03 / 0x04 / 0x06。
2. 当前保留但未实现的线圈命令，通常会落到 104（无效命令或参数）。
3. 设备忙、状态不允许写、流程不可重入，通常会落到 106（从设备忙）。