二代储罐在线自动计量仪

软件架构设计

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | 二代储罐在线自动计量仪软件架构设计 | 日期 | 2026-08-08 |
| 作者 | 软件设计组 | 批准 |  |
| 文件版本 | V0.2 | 文档编号 | ER02 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 依据当时资料形成二代软件架构中期评审稿 | 软件设计组 |  | 2026.08.05 |
| V0.2 | 按确认后的处理器、传感器、安全链路和扭力架构重编中期评审稿 | 软件设计组 |  | 2026.08.07 |
| V0.2-R1 | 同步系统架构最新状态模型：配置模式默认待命，分离界位安全测量与非安全流程 | 软件设计组 |  | 2026.08.08 |
| V0.2-R2 | 细化 CPU2 状态模型：界位安全测量、受控维护、独立监督及共享资源故障升级 | 软件设计组 |  | 2026.08.08 |

目录

1. 概述	1

1.1 编写目标	1

1.2 适用范围	1

1.3 术语和缩略语	1

1.4 相关文件清单	1

1.5 设计依据与证据状态	2

2. 软件整体架构	2

2.1 处理器间接口和权威边界	3

3. CPU1 的软件架构	4

3.1 静态结构	4

3.1.1 软件架构图	4

3.1.2 模块关系图	4

3.1.3 传感器配置和接口	4

3.1.4 软件功能关系定义	5

3.2 通信和配置状态	5

3.2.1 传感器选择与协议边界	5

3.3 证据边界与开放项	6

4. CPU2 软件架构	6

4.1 静态结构	6

4.1.1 软件架构图	6

4.1.2 模块关系图	7

4.1.3 外部接口	7

4.1.4 软件功能关系定义	8

4.2 状态与转移	8

4.2.1 状态定义	8

4.2.2 状态转化描述	9

4.3 调度、权威数据和安全动作边界	10

5. CPU3 的软件架构	10

5.1 静态结构	10

5.1.1 软件架构图	10

5.1.2 模块关系图	11

5.1.3 外部接口	11

5.1.4 软件功能关系定义	11

5.2 状态与转移	12

5.2.1 状态与功能关系表	12

5.2.2 状态转化描述	12

5.3 快照、ACK 和网关边界	13

6. CPUW（扭力）的软件架构	13

6.1 静态结构	13

6.1.1 软件架构图	13

6.1.2 模块关系图	14

6.1.3 外部接口	14

6.1.4 软件功能关系定义	14

6.2 运行、超时与故障传播	15

6.2.1 CPUW 到 CPU2 的数据流	15

6.2.2 当前 22 字节帧	15

6.2.3 异常和传播边界	16

6.3 诊断缺口和关闭条件	16

7. CPU4 未来扩展边界	16

8. 处理器通信与数据一致性	17

8.1 接口矩阵	17

8.2 权威数据、快照与写事务	17

8.3 故障隔离与恢复原则	17

9. 架构约束与后续验证	18

9.1 安全声明边界	18

9.2 性能与时序约束	18

9.3 待确认项与详细设计恢复条件	18

概述

编写目标

描述二代储罐在线自动计量仪的软件整体结构、处理器职责、传感器配置、模块组成、接口、运行状态、数据权威边界和故障传播边界；为后续软件详细设计、集成验证和功能安全论证提供上位架构基线。

适用范围

本文覆盖当前产品中的 CPU1、CPU2、CPU3、CPUW（扭力），以及 CPU4 的未来非安全扩展边界。CPU1 按 DSM、LTD、DM4 三选一配置；无线两端仅作为蓝牙透明传输载体，不设置独立 CPU 软件架构。

本版为 V0.2 中期评审稿，不替代已批准的软件安全需求规格、硬件安全分析、协议冻结记录、集成测试报告或 SIL 认证结论。

术语和缩略语

| 术语/缩略语 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU1 | 传感器端处理单元。整机在 DSM、LTD、DM4 中三选一，任一配置均向 CPU2 上传原始数据和计算结果。 |
| CPU2 | 主控处理器，承担测量、运动、参数、故障和安全动作，是业务数据与动作权威端；AO/HART、继电器和电机均归 CPU2。 |
| CPU3 | 显示与对外协议处理器，负责显示、按键、CPU2 数据同步和全部外部数字协议网关。 |
| CPUW | 每台必装的扭力处理器；负责扭力采集、基础自检和非安全串口上报。源码位于 D:\CSS_workspace\newhall。 |
| CPU4 | 当前未设计的未来扩展处理器，目标路径为外部实时温度计→CPU4→CPU3→上位机，属于非安全相关扩展。 |
| DM4 安全协议 | DM4 用于 SIL 配置的协议版本。协议正在添加、尚未冻结；使用该版本时仅 CPU1（DM4）↔CPU2 为安全通信链路。 |
| 权威端 | 对业务数据、命令完成和动作结果具有最终解释权的处理器；本架构中为 CPU2。 |
| 快照 | CPU3 从 CPU2 完整同步并通过一致性门禁后，向显示或外部协议发布的数据集合。 |
| ACK | CPU2 对参数写或业务命令返回的合法确认；长事务的 ACK 只表示受理，最终完成还需后续状态与重同步。 |
| FTTI | Fault Tolerant Time Interval，故障容忍时间间隔。 |

相关文件清单

《CG01.系统架构设计-V1.2》

《处理器与传感器架构确认基线》及《二代软件架构编制依据与差异分析》

DSM、LTD、DM4 现行或在编协议资料；DM4 安全/非安全协议尚未冻结

CPU2 V1.36.3.0、CPU3 V1.36.0.0 当前源码和共享协议 31

CPUW 源码 D:\CSS_workspace\newhall，master / 0ad50ed1099b

一代《ER02.软件架构设计V1.1》（仅作版式、章节和图形风格参考）

设计依据与证据状态

| 状态 | 定义 | 本文使用规则 |
| --- | --- | --- |
| 用户已确认 | 用户已经明确给出的产品处理器、传感器、通信和安全边界。 | 优先于旧稿推断；仍需对应实现和验证证据。 |
| 源码已核对 | 当前 CPU2、CPU3 或 CPUW 工作树存在直接代码证据。 | 可以描述当前实现；不得代替目标板、现场或认证验证。 |
| 资料/协议已核对 | 系统架构、硬件分析或协议资料提供合同和边界。 | 可以描述接口合同；不得据此声称对端已经完整实现。 |
| 正在添加 | 产品方向已确认，但协议、字段、版本或代码仍在形成。 | 必须写明未冻结，不得写成已完成或已通过认证。 |
| 未来预留 | 数据方向已经确认，处理器、接口和协议尚未设计。 | 只描述边界与开放项，不编造模块和状态。 |
| 未验证 | 没有目标板、长线、故障注入、现场或认证证据。 | 不能使用“已满足 SIL”或同等结论。 |

软件整体架构

当前二代计量仪由 CPU1、CPU2、CPU3 和每台必装的 CPUW 构成，CPU4 仅保留未来外部实时温度计扩展位置。CPU2 是测量、运动、故障和安全动作权威端；CPU3 是显示、按键、CPU2 数据同步和全部外部数字协议网关。

◆  CPU1 在 DSM、LTD、DM4 中三选一；三种配置均上传原始数据和计算结果，具体字段、单位、倍率和诊断项由相应协议冻结。

◆  DSM、LTD 和 DM4 非安全协议均为非安全通信。SIL 配置使用 DM4 安全协议时，仅 CPU1（DM4）↔CPU2 的端到端通信为安全通信链路。

◆  蓝牙主机/从机仅透明承载 CPU1 与 CPU2 之间的数据，不是 CPU，也不是安全通信处理端点。

◆  CPUW 通过非安全串口主动向 CPU2 上报扭力。

◆  CPU4 的未来温度路径直接进入 CPU3，不经过 CPU2。

| 序号 | 对象 | 主要职责 | 当前状态 | 安全边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU1 | 传感器侧采集、计算和协议上报；DSM/LTD/DM4 三选一。 | DSM/LTD 路径已存在；DM4 两版协议正在添加 | 仅 DM4 安全协议配置的 CPU1↔CPU2 链路为安全通信 |
| 2 | CPU2 | 命令仲裁、测量、运动、参数/FRAM、故障、安全动作、AO/HART、继电器和电机。 | V1.36.3.0 源码已核对 | 安全相关业务与动作权威端 |
| 3 | CPU3 | 显示、按键、CPU2 快照、普通写 ACK、长事务确认和所有外部数字协议。 | V1.36.0.0 源码已核对 | 非安全相关处理器 |
| 4 | CPUW（扭力） | ADS1220 扭力采集、温度/电压采集、基础自检、看门狗和串口全量帧发送。 | 当前源码已核对；独立诊断上报未闭环 | 非安全相关处理器 |
| 5 | CPU4 | 未来连接铂电阻温度计等外部实时温度计，并经 CPU3 上传上位机。 | 具体处理器、接口和协议尚未设计 | 非安全未来扩展 |
| 6 | 蓝牙透明链路 | 只转发 CPU1 与 CPU2 之间的逻辑协议帧。 | 硬件型号、配对和断链证据待冻结 | 不是 CPU；不改变端到端安全协议端点 |

处理器间接口和权威边界

| 链路 | 方向/载体 | 当前协议或状态 | 权威与一致性规则 | 开放证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU1↔CPU2 | 逻辑双端；蓝牙透明传输 | DSM/LTD 现行协议；DM4 安全/非安全协议正在添加 | CPU2 只采用完整校验并满足所选协议条件的数据；SIL 配置仅 DM4 安全协议端到端链路为安全通信。 | DM4 字段、版本、实现映射、长线和故障注入 |
| CPUW→CPU2 | UART，19200 8N1，主动推送 | 包含末尾 BCC 在内共 22 字节的 CC 03 83 帧；前 21 字节异或得到第 22 字节 BCC | CPU2 校验后先由原始扭力计算 current_weight，再形成稳定业务扭力；1000 ms 无合法帧进入统一错误处理，电机驱动有效时调用慢停流程，错误状态由 CPU3 轮询同步。 | CPUW 诊断码闭环、正式版本和硬件验证 |
| CPU2↔CPU3 | UART5/RS485，115200 8N1 | 共享 Modbus 协议 31 | CPU2 为权威端；CPU3 只发布完整确认快照。普通写等待合法 ACK，长事务继续等待完成状态。 | 总线波形、负载和断线恢复 |
| CPU3↔外部系统 | COM1/COM2/COM3 | 全部外部数字协议由 CPU3 适配 | 协议转换不改变 CPU2 业务权威；快照无效时返回忙、失败或不可用。 | 真实设备抓包和联调 |
| 温度计→CPU4→CPU3→上位机 | 未来单向业务路径 | 接口、协议和字段尚未设计 | 该数据不经过 CPU2，CPU3 只按未来冻结合同转发。 | 处理器、接线、更新周期和字段映射 |

CPU1 的软件架构

CPU1 是整机传感器端处理类别，不是固定为某一种传感器。每台整机只选择 DSM、LTD、DM4 之一；DM4 是 CPU1 的一种配置，不能与 CPU1 并列成独立处理器。

静态结构

软件架构图

| 产品配置层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSM 配置 | LTD 配置 | DM4 非安全配置 | DM4 安全配置 | 三选一装配 |
| 数据服务层 |  |  |  |  |
| 原始数据 | 计算结果 | 状态/诊断 | 数据质量 | 协议映射 |
| 协议与链路层 |  |  |  |  |
| DSM 协议 | LTD/LTD V2 | DM4 非安全协议 | DM4 安全协议 | 蓝牙透明传输 |
| 实现与证据层 |  |  |  |  |
| 当前识别/调用 | 参数与倍率 | 完整性检查 | 恢复与错误 | 真实联调证据 |

模块关系图

传感器配置和接口

| 配置 | 上传内容 | 协议形态 | 安全属性 | 当前文档口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSM | 原始数据和计算结果；字段以 DSM 协议为准 | 现有 DSM 协议 | 非安全通信 | CPU2 的 DSM 识别、通信和测量路径已存在；真实链路另行验证 |
| LTD | 原始数据和计算结果；字段以 LTD 协议为准 | 现有 LTD/LTD V2 协议 | 非安全通信 | CPU2 的 LTD/V2 识别、通信和测量路径已存在；真实链路另行验证 |
| DM4 非安全版 | 原始数据和计算结果；最终字段待冻结 | 组织方向类似 LTD，正在添加 | 非安全通信 | 不得把在编协议或候选代码写成已完成实现 |
| DM4 安全版 | 原始数据、计算结果及最终安全完整性/诊断字段 | 用于 SIL 配置，正在添加 | 仅 CPU1（DM4）↔CPU2 为安全通信 | 最终物理参数、命令、版本、映射和联调证据待冻结 |

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 软件功能 | 适用配置 | 功能描述 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型选择 | 上电识别与适配 | DSM/LTD/DM4 三选一 | CPU2 根据产品配置和探测结果进入对应传感器适配路径。 | 不得把多个传感器同时当作有效业务源 |
| 2 | 数据上报 | 原始数据传输 | 全部配置 | 按所选协议上传原始测量量。 | 字段、单位和倍率以协议为准 |
| 3 | 数据上报 | 计算结果传输 | 全部配置 | 按所选协议上传传感器侧计算结果。 | CPU2 仍负责业务采用和动作 |
| 4 | 安全通信 | 完整性和诊断保护 | 仅 DM4 安全版 | 按最终安全协议处理身份、序号、完整性、数据新鲜度和诊断。 | 正在添加，尚未形成 SIL 证据闭环 |
| 5 | 链路承载 | 蓝牙透明传输 | 全部配置的无线连接 | 不解析业务语义，只透明承载端到端协议帧。 | 主从两端不是 CPU |

通信和配置状态

传感器选择与协议边界

图中三种传感器配置互斥。DSM、LTD 和 DM4 非安全版使用非安全通信；只有 SIL 配置选择 DM4 安全版时，CPU1（DM4）与 CPU2 才构成端到端安全通信链路。

蓝牙透明载体、CPUW、CPU2↔CPU3 和 CPU3 对外协议均不属于该安全链路。

证据边界与开放项

| 项目 | 已确认 | 尚未关闭 |
| --- | --- | --- |
| 产品选择 | DSM、LTD、DM4 三选一；三者均传原始数据和计算结果。 | 各协议最终字段、倍率和诊断表需分别冻结。 |
| DM4 版本 | 存在安全和非安全两种协议；SIL 配置使用安全版。 | 物理参数、帧、命令、错误处理、版本和兼容矩阵。 |
| 实现映射 | CPU2 存在 SAFE_SENSOR 候选代码。 | 与 DM4 最终安全协议的映射和完整双端调用链。 |
| 验证 | 本架构已区分安全和非安全边界。 | DM4 端源码、真实蓝牙、长线、故障注入和认证证据。 |

CPU2 软件架构

CPU2 是二代计量仪的业务数据、命令执行、测量结果、运动控制、故障判断和安全动作权威端。CPU2 采用无 RTOS 的前台超级循环，并将部分收帧和采集工作由 ISR 投递到 PendSV 延后处理。主循环分支尾部包含 50 ms 延时，但同步测量、运动和通信可能延长实际循环。

静态结构

软件架构图

| 应用层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令仲裁 | 测量与结果 | 运动与位置 | 故障与恢复 | 安全动作 |
| 业务服务层 |  |  |  |  |
| 传感器适配 | 电机控制 | 编码器/扭力 | 参数与 FRAM | AO/HART/继电器 |
| 通信与并发层 |  |  |  |  |
| CPU3 Modbus | CPU1 接口 | CPUW UART4 | ISR 投递 | PendSV 延后解析 |
| 驱动层 |  |  |  |  |
| UART/RS485 | SPI/I2C | GPIO/Timer | ADC/DMA | 看门狗/电源监测 |

模块关系图

外部接口

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 设计描述 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器适配 | CPU1 | 逻辑串口/蓝牙透传 | 按 DSM、LTD、DM4 三选一进入对应协议。 | DSM/LTD 源码已核对；DM4 正在添加 |
| 2 | CPU3 通信 | CPU3 | UART5/RS485 | 115200 8N1；Modbus 共享协议 31。 | 双端源码已核对 |
| 3 | 扭力服务 | CPUW | UART4，19200 8N1 | 被动接收包含末尾 BCC 在内共 22 字节的 0x83 帧，校验后消费温度和原始扭力。 | 双端源码已核对 |
| 4 | 运动控制 | 电机、编码器 | SPI/Timer/IO | 执行回零、移动、跟随、停止和位置诊断。 | 源码已核对；硬件待验证 |
| 5 | 参数存储 | FRAM | SPI | A/B 镜像、结构版本、CRC、迁移、读回和延迟保存。 | 源码已核对；掉电待验证 |
| 6 | 物理输出 | AO、HART、继电器 | SPI/IO | 把权威业务结果和故障状态映射到物理输出。 | 源码已核对；物理输出待验证 |

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 软件功能 | 分类 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始化 | 参数、外设和传感器初始化 | 安全相关设计 | 初始化电源、参数、通信、输出、运动、故障和传感器适配。 | 失败按模块进入故障或降级 |
| 2 | 命令仲裁 | 命令邮箱与完成反馈 | 安全相关设计 | 同轮选择一个正式主动作，并发布完成、持续或具体失败。 | CPU2 权威 |
| 3 | 测量 | 界位安全测量；液面、密度、温度、罐底等其他测量 | 界位安全；其余非安全 | 界位流程仅在 SIL 配置的 DM4 安全会话有效且入口检查通过时形成安全结果；其余流程按非安全功能执行。 | 两类测量共享资源、互斥执行；非安全流程不得形成界位安全有效结果 |
| 4 | 运动 | 电机、编码器和扭力 | 安全相关设计 | 控制移动和停止，监视位置、编码器和 CPUW 扭力。 | 目标板待验证 |
| 5 | 参数 | FRAM 持久化 | 安全相关设计 | 管理版本 3、A/B 镜像、CRC、迁移和写后读回。 | 掉电窗口待验证 |
| 6 | 故障 | 检测、锁存和受控恢复 | 安全相关设计 | 保留具体故障，执行停止电机等安全动作并决定恢复出口。 | FTTI 和次数待批准 |
| 7 | 输出 | AO/HART/继电器 | 安全相关设计 | 根据权威状态输出模拟量、数字状态和通信信息。 | 物理值待验证 |
| 8 | 通信 | CPU3 Modbus 和 ISR/PendSV | 接口/并发服务 | 提供状态、参数、命令、ACK，并将中断事件延后解析。 | 协议 31 |

状态与转移

状态定义

| 状态 | 主要功能 | 调度/时间口径 | 故障和退出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化模式 | 完成电源门禁、参数、通信、输出、运动、故障和传感器初始化与安全自检；安全输出先进入定义的安全态。 | 仅在上电、软件重启或严重故障重启后执行启动序列。 | 全部通过后进入配置模式；关键自检失败进入安全故障状态。 |
| 配置模式 | 默认待命，接收并仲裁命令、配置参数；安全参数默认锁定，独立安全监督持续有效。 | 持续推进健康任务；空闲分支尾部延时 50 ms，不代表严格 20 Hz。 | 按入口门禁进入界位安全测量、其他测量或安全受控维护；安全相关故障进入安全故障状态。 |
| 界位安全测量模式 | 执行油水界位定位／跟随，是唯一安全测量模式。 | 仅 SIL 配置的 DM4 安全会话有效且入口检查通过时进入；数据新鲜度和 FTTI 持续有效。 | 正常结束或受控停止后返回配置模式；安全测量故障进入安全故障状态。 |
| 其他测量模式 | 执行液面、密度、温度、罐底等非安全测量。 | 界位安全功能当前未被要求时运行；与界位流程共享电机、编码器和传感器资源，互斥执行。 | 完成或普通业务错误后返回配置模式；影响共享安全资源或安全输出时进入安全故障状态。 |
| 安全受控维护状态 | 执行经授权的维护、检修和诊断；安全功能可能不可用。 | 进入前建立经批准的替代保护；从安全故障状态进入时，故障锁存和安全输出持续有效，不视为故障恢复；维护期间不得宣告界位安全功能有效。 | 配置重锁、自检和界位功能复验通过后返回配置模式；恢复检查失败进入安全故障状态。 |
| 安全故障状态 | 锁存安全故障原因，停止运动、使界位数据无效并执行定义的安全输出。 | 故障响应应在批准 FTTI 内完成，优先于普通业务。 | 授权、替代保护已建立且故障锁存和安全输出持续有效时，可进入安全受控维护状态，该转换不视为故障恢复；故障消除、人工复位、诊断和复验通过后返回配置模式；仅必须重启的严重故障返回上电流程。 |

状态转化描述

CPU2 上电或软件重启后进入初始化与安全自检，安全输出先进入定义的安全态；全部通过后进入配置模式。配置模式是默认待命状态，安全参数默认锁定，独立安全监督层持续覆盖 CPU、供电、DM4 安全通信、运动与位置、安全参数和安全输出。

SIL 配置仅在 DM4 安全会话有效且入口检查通过时进入界位安全测量模式；当前命令语义中 CMD_FIND_WATER、CMD_FOLLOW_WATER 及 measure_waterLevel.c 对应油水界位路径，CMD_FIND_OIL 及 measure_oilLevel.c 对应油—空气液面并归入其他测量。两类流程共享电机、编码器和传感器资源，按当前单命令同步架构互斥执行。其他测量完成或普通业务错误返回配置模式；若影响共享安全资源或安全输出则进入安全故障状态。安全受控维护状态仅在授权且替代保护已建立后进入；从安全故障状态转入时，故障锁存和安全输出持续有效，不视为故障恢复。退出前必须完成配置重锁、自检和界位功能复验，恢复检查失败返回安全故障状态。安全故障消除、人工复位、诊断和复验通过后返回配置模式，仅必须重启的严重故障返回上电流程。本图按界位安全功能按需执行建立；若批准 SRS 后续要求持续在线，其他测量必须改经维护／旁路和替代保护进入。上述为 SIL2 目标架构，不等同于已满足 SIL2。

调度、权威数据和安全动作边界

| 对象/上下文 | 职责 | 关键门禁 | 架构约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISR | 完成接收、采集和最小投递。 | 复制必要数据、置事件。 | 不执行长时业务、阻塞通信或动态分配。 |
| PendSV | 延后解析 UART5/HART 等帧。 | 完整帧解析后投递前台。 | 仍是异常上下文，共享数据需要门禁。 |
| 前台主循环 | 健康任务、命令仲裁和业务执行。 | 同轮只执行一个正式主动作。 | 50 ms 是尾部节拍，不是严格 20 Hz。 |
| 业务状态/命令结果 | CPU2 形成并发布权威结果。 | CPU3 只消费已确认状态。 | 忙、断线或失败时不得发布伪完成。 |
| AO/HART/继电器/电机 | CPU2 直接控制。 | 依据批准状态和安全输出策略。 | 责任分配不设置例外。 |

CPU3 的软件架构

CPU3 是显示、人机配置、CPU2 数据镜像和外部协议网关节点。CPU3 具有三路可配置外部 COM 端口，并以 UART5/RS485 轮询 CPU2。CPU3 负责全部外部数字协议，无例外；未完成协议匹配和完整同步时，不得向显示或外部接口发布陈旧缓存。

静态结构

软件架构图

| 应用层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OLED 状态显示 | 菜单与按键 | 参数配置 | 外部数字协议网关 | CPU4 温度转发预留 |
| 数据与事务层 |  |  |  |  |
| CPU2 状态快照 | 参数快照 | 固定点快照 | 写 ACK/长事务 | 失效与补读 |
| 协议与调度层 |  |  |  |  |
| CPU2 轮询 | DSM/Wartsila | SI/LTD/LH | COM 队列/DMA | 端口恢复 |
| 驱动与存储层 |  |  |  |  |
| OLED/按键 | UART5 RS485 | USART6/2/3 | 本机 FRAM | 定时与 DMA |

模块关系图

外部接口

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 设计描述 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU2 通信 | CPU2 | UART5/RS485 | 115200 8N1；版本探测、轮询、快照、普通写 ACK 和长事务完成跟踪。 | 双端源码已核对 |
| 2 | 显示和按键 | OLED/操作者 | 显示/GPIO | 显示确认数据，生成受控配置或命令请求。 | 源码已核对 |
| 3 | COM1/2/3 网关 | 上位机/外部设备 | USART6/2/3 | 全部外部数字协议在 CPU3 适配、排队、响应和恢复。 | 源码已核对；联调待验证 |
| 4 | 本机参数 | FRAM | 存储接口 | 保存端口协议和串口配置，启动时重建端口。 | 源码已核对；掉电待验证 |
| 5 | CPU4 温度输入预留 | CPU4 | 待设计 | 未来接收外部实时温度计数据并向上位机转发。 | 仅方向已确认 |

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 软件功能 | 分类 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示/按键 | 状态、测量和菜单 | 人机交互 | 显示经确认的 CPU2 数据并形成受控请求。 | 快照无效时提示不可用 |
| 2 | CPU2 同步 | 版本、快照、ACK 和补读 | 接口服务 | 严格匹配协议 31；普通写等待合法 ACK，长事务继续等待完成状态。 | 禁止本地伪成功 |
| 3 | 协议网关 | 三路端口适配 | 通信服务 | 注册并调度 DSM、Wartsila、SI、LTD、LH 等外部协议。 | 所有外部数字协议归 CPU3 |
| 4 | 通信恢复 | DMA/队列与 UART 重建 | 通信服务 | 收帧、分发、响应排队和端口恢复。 | 压力和异常待验证 |
| 5 | CPU4 扩展 | 温度数据转发 | 未来目标 | 接收 CPU4 实时温度并上传上位机。 | 协议和字段待设计 |

状态与转移

状态与功能关系表

| 状态 | 功能1 | 功能2 | 功能3 | 对外行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动保护 | 加载本机参数 | 初始化 OLED/按键 | 初始化三路外部端口 | 不发布 CPU2 业务快照 |
| 版本探测 | 读取协议版本 | 保持基础 UI | 限制外部业务 | 协议不匹配返回不可用 |
| 完整同步 | 同步状态 | 同步参数 | 同步固定点/测量 | 完成前快照无效 |
| 正常服务 | 显示与菜单 | CPU2 轮询 | 全部外部数字协议网关 | 从确认快照响应 |
| 写事务 | 接收外部写 | 等待 CPU2 ACK/完成 | 失效并补读 | 确认前不宣告成功 |
| 断线/失配 | 快照失效 | 继续探测 | 端口受控服务 | 返回忙、失败或不可用 |
| CPU4 温度转发 | 未来接收温度 | 独立有效性门禁 | 上传上位机 | 具体状态待接口设计 |

状态转化描述

CPU3 启动后先建立本机显示和端口配置，再探测 CPU2 共享协议。

版本严格匹配并完成完整同步后才开放业务读取。普通写必须等待 CPU2 合法 ACK 并补读；恢复出厂等长事务还必须等待后续完成状态。CPU4 温度转发是未来独立的非安全输入路径，不改变 CPU2 权威快照规则。

快照、ACK 和网关边界

| 场景 | CPU3 行为 | 对外结果 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议未确认/不匹配 | 只保留版本探测和基础 UI。 | 忙、失败或不可用。 | 不得返回历史业务缓存。 |
| 完整同步 | 按单请求轮询建立完整代际。 | 完成前快照无效。 | 不得拼接不同代际数据。 |
| 外部读 | 从已确认快照响应。 | 返回当前确认值。 | 不得伪造 CPU2 数据。 |
| 普通外部写 | 转发 CPU2 并等待合法 ACK，随后失效和补读。 | 按协议返回成功或异常。 | 不得先改本地镜像。 |
| 长事务 | ACK 后继续跟踪 CPU2 完成状态并重同步。 | 完成确认前保持进行中/不可用。 | 不得把受理 ACK 当最终完成。 |
| CPU4 温度 | 未来按独立合同校验并转发。 | 向上位机发布未来字段。 | 不得并入 CPU2 权威测量快照。 |

CPUW（扭力）的软件架构

CPUW 是每台必装的非安全扭力处理器，当前工程使用 MSP430FR2476。CPUW 主循环读取 ADS1220 原始扭力，并主动通过 UCA1 向 CPU2 UART4 发送包含末尾 BCC 在内共 22 字节的全量帧。CPU2 当前没有向 CPUW 发起业务查询的生产调用。

静态结构

软件架构图

| 业务层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扭力采样 | 温度采样 | 监测量采样 | 全量帧上报 | 看门狗 |
| 采集与处理层 |  |  |  |  |
| ADS1220 读取 | 扭力滤波 | 温度接口 | IA/IB/VIN/AVCC/VREF | BCC 组帧 |
| 自检与诊断层 |  |  |  |  |
| ADS1220 回读 | 温度初始化检查 | 喂狗 | CPU2 帧/超时诊断 | 独立诊断码缺口 |
| 驱动层 |  |  |  |  |
| SPI | ADC | eUSCI_A1 | GPIO/Clock | WDT |

模块关系图

外部接口

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 当前设计描述 | 限制/待完善 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力采集 | ADS1220 | SPI | 读取原始扭力并在 CPUW 内形成滤波值。 | CPU2 当前采用原始扭力，不采用帧内滤波扭力 |
| 2 | 温度采集 | 温度接口 | 板内接口 | 初始化检查后采集 4 字节 IEEE 754 原始位。 | NaN/Inf 在 CPU2 侧不更新 |
| 3 | 监测量采集 | IA/IB/VIN/AVCC/VREF | ADC | 五路原始量进入 0x83 帧并参与 BCC。 | 当前无阈值和故障状态生成 |
| 4 | 串口上报 | CPU2 UART4 | UCA1，19200 8N1 | 每轮扭力采样后主动发送包含末尾 BCC 在内共 22 字节的 CC 03 83 帧。 | 当前为单向业务数据流 |
| 5 | 本地监督 | 看门狗 | WDT | 每次扭力读取后喂狗。 | 不等于完整诊断覆盖 |

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 软件功能 | 状态 | 功能描述 | 证据边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始化 | ADS1220 回读检查 | 当前已实现 | 配置后回读寄存器并比较。 | 失败只发送单字节错误 |
| 2 | 初始化 | 温度接口检查 | 当前已实现 | 最多尝试 4 次初始化并判断 ACK。 | 失败只发送单字节错误 |
| 3 | 采集 | 原始扭力和温度 | 当前已实现 | 周期读取并更新全量帧字段。 | 真实采样精度待硬件验证 |
| 4 | 采集 | 五路电气监测量 | 当前已实现 | 采集 IA、IB、VIN、AVCC、VREF。 | 尚无阈值和诊断状态 |
| 5 | 通信 | CC 03 83 全量帧 | 当前已实现 | 先组织前 21 字节的帧头和载荷，再追加第 22 字节 XOR BCC。 | 无独立诊断码字段 |
| 6 | 诊断 | 独立诊断状态上报 | 尚未闭环 | 定义诊断码、组帧、CPU2 解析、故障映射和 CPU3 发布。 | 属于后续设计项 |

运行、超时与故障传播

CPUW 到 CPU2 的数据流

当前 22 字节帧

| 0 基索引 | CPUW 发送内容 | CPU2 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| 0～2 | CC 03 83 | 校验固定帧头 |
| 3～12 | IA、IB、VIN、AVCC、VREF | 当前不解释业务含义，仅参与整帧 BCC |
| 13～14 | CPUW 滤波扭力 | 当前不消费，仅参与整帧 BCC |
| 15～18 | 温度 IEEE 754 原始位 | 组合为 32 位温度快照；NaN/Inf 不更新 |
| 19～20 | 原始扭力，高字节在前 | 组合为有符号 16 位，并计算 empty_weight - raw_weight |
| 21 | 前 21 字节异或 BCC | 更新数据前校验 |

CPU2 解析原始扭力后，先计算 current_weight = empty_weight - raw_weight，再调用 Weight_Update 形成稳定业务扭力；CPUW 帧内滤波扭力不是当前 CPU2 控制依据。

异常和传播边界

| 异常/状态 | 当前检测位置 | 处理 | 向后传播 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、帧头或 BCC 错误 | CPU2 UART4 接收层 | 丢弃，不更新扭力、温度或有效帧时间。 | 不立即形成独立坏帧错误码 |
| 1000 ms 无合法帧 | CPU2 扭力服务 | 置 WEIGHT_COMM_TIMEOUT 并进入统一错误处理；电机驱动有效时调用慢停流程。 | 错误状态进入 CPU2 共享状态，由 CPU3 轮询同步 |
| 扭力量程/漂移/碰撞 | CPU2 上层业务 | 依据当前值、运动方向和阈值判断。 | 形成具体扭力故障并进入 CPU2 故障管理 |
| CPUW 启动自检失败 | CPUW | 当前发送单字节错误值。 | 不能通过 CPU2 的 22 字节合法帧检查，独立诊断未闭环 |
| CPUW 监测量异常 | 当前仅采集 | 尚无阈值判断和故障状态。 | 无独立诊断状态上报 |

诊断缺口和关闭条件

| 编号 | 缺口 | 架构要求 | 关闭证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPUW-G01 | 0x83 帧无独立诊断状态码。 | 冻结诊断码和有效帧承载字段。 | CPUW 协议、源码和 golden frame |
| CPUW-G02 | CPU2 无 CPUW 独立诊断码解析。 | 增加接收、故障映射和向 CPU3 发布闭环。 | 双端契约测试和目标板验证 |
| CPUW-G03 | 五路监测量无阈值和状态生成。 | 由产品需求确定阈值、滤波、锁存和恢复。 | 批准需求、标定和故障注入 |
| CPUW-G04 | 正式版本和 CPU2 兼容矩阵缺失。 | 建立独立版本、发布和兼容合同。 | 版本文件、发布记录和联调矩阵 |

CPU4 未来扩展边界

CPU4 当前尚未设计，不存在可据此编写的已实现软件模块、调度或状态机。已经确认的产品方向仅为：外部实时温度计（如铂电阻温度计）→CPU4→CPU3→上位机；CPU3 和 CPU4 均为非安全相关，该路径不经过 CPU2。

| 边界项 | 已确认 | 待设计/待验证 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 外部实时温度计，可包括铂电阻温度计。 | 具体传感器、接线、供电、量程、精度和采样要求。 |
| CPU4 | 承担外部温度采集和向 CPU3 上传。 | 处理器、驱动、诊断、存储、看门狗和版本。 |
| CPU4→CPU3 | 非安全数据路径，不经过 CPU2。 | 物理接口、协议、更新周期、错误和恢复。 |
| CPU3→上位机 | 由 CPU3 对外数字协议网关转发。 | 字段、单位、倍率、无效值和兼容映射。 |

处理器通信与数据一致性

接口矩阵

| 源 | 目的 | 数据/命令 | 协议/方向 | 成功条件 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU1 | CPU2 | 原始数据、计算结果、状态/诊断 | 所选 DSM/LTD/DM4 协议；蓝牙透传 | 满足所选协议的长度、完整性、版本和新鲜度门禁 | 丢弃、失效、重建或进入具体故障 |
| CPUW | CPU2 | 温度、原始扭力及当前未消费监测量 | 19200 8N1；包含末尾 BCC 在内共 22 字节的帧主动推送 | 长度、CC 03 83 帧头和 BCC 合法 | 丢弃；1000 ms 无合法帧形成超时故障 |
| CPU2 | CPU3 | 状态、参数、固定点、测量和 ACK | UART5/RS485；协议 31 | 完整响应、协议严格匹配、快照代际完整 | 快照失效，返回忙/失败并继续探测 |
| CPU3 | CPU2 | 参数写、控制命令和补读 | Modbus 单请求调度 | 普通写合法 ACK；长事务后续完成状态 | 不修改本地权威值，向外返回异常/忙 |
| 外部系统 | CPU3 | 全部外部数字协议读写 | COM1/2/3 | 解析合法且 CPU2 权威链路满足 | 异常响应、忙、超时或端口恢复 |
| CPU4 | CPU3/上位机 | 未来实时温度 | 非安全；接口待设计 | 未来合同规定的完整性和有效性 | 未来定义无效值、告警和恢复 |

权威数据、快照与写事务

| 对象 | 来源/权威端 | 采用和发布规则 | 失效/恢复规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器原始量和计算结果 | CPU1 生成，CPU2 采用 | CPU2 按所选协议完整校验后形成业务结果。 | 坏帧、陈旧、版本或会话失败时失效。 |
| 扭力 | CPUW 生成原始值，CPU2 计算和诊断 | CPU2 只在合法 0x83 帧后更新；先计算 current_weight，再形成稳定业务扭力。 | 1000 ms 超时进入统一错误处理；电机驱动有效时调用慢停流程。 |
| 业务状态、动作和输出 | CPU2 | CPU3 和外部系统只消费 CPU2 确认结果。 | 忙、断线、失败时不得发布伪完成。 |
| CPU3 快照 | CPU2 权威数据的确认镜像 | 完整代际后才显示或对外发布。 | 断线、失配、写后刷新时失效并重同步。 |
| 普通写/长事务 | CPU2 执行 | 普通写等待 ACK；长事务还等待完成状态和重同步。 | 失败不先改 CPU3 本地镜像。 |
| 未来 CPU4 温度 | CPU4 按未来合同产生 | CPU3 独立校验后转发上位机。 | 不得并入 CPU2 权威业务快照。 |

故障隔离与恢复原则

◆  CPU1 链路故障必须保留所选协议的具体原因；DM4 安全版恢复后重新确认会话、配置身份和数据新鲜度。

◆  CPUW 坏帧先丢弃，连续 1000 ms 无合法帧时 CPU2 锁存通信超时并进入统一错误处理；电机驱动有效时调用慢停流程，错误状态进入 CPU2 共享状态并由 CPU3 轮询同步。CPUW 内部诊断上报仍需另行闭环。

◆  CPU2 负责业务故障锁存和安全动作。

界位安全测量故障，以及其他测量、维护或诊断对共享电机、编码器、DM4 安全通信、安全参数或安全输出造成的影响，均按安全相关故障进入安全故障状态；普通业务错误返回配置模式。安全故障消除、人工复位、诊断和界位功能复验通过后返回配置模式，只有必须重启的严重故障才返回上电流程。FTTI、替代保护、维护授权和最终安全输出仍必须由批准 SRS 与故障注入关闭。

◆  CPU3 在 CPU2 断线、协议不匹配、快照未建立或刷新中时，对外返回忙、失败或不可用，不发布旧值。

◆  CPU4 只有未来边界，不得在接口冻结前假定故障码、恢复次数或上位机行为。

架构约束与后续验证

安全声明边界

| 主题 | 本 ER02 可以证明 | 本 ER02 不能证明 | 所需后续证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件结构 | 处理器职责、模块、接口、状态和权威边界。 | 实际目标板执行和最坏时序。 | 详细设计、实现评审、构建和目标板测试 |
| DM4 安全通信 | 产品选型和唯一端到端安全通信边界。 | 协议已冻结、双端已完成、长线故障覆盖和 SIL。 | 最终协议、双端源码、golden frame、长线和故障注入 |
| CPUW | 当前主动上报、帧字段、CPU2 消费和超时传播。 | 内部诊断已完整上报或属于安全链路。 | 诊断协议、双端实现、目标板和兼容矩阵 |
| CPU2/CPU3 | 协议 31、权威快照、普通写 ACK 和长事务完成边界。 | 真实 RS485、FRAM、显示和外设全部验证通过。 | 双端构建、联调、掉电和压力测试 |
| CPU4 | 未来温度数据方向和非安全分类。 | 处理器、接口、协议和状态已实现。 | 正式设计、源码、接线、构建和联调 |
| SIL | 按安全通信和故障处理原则定义部分架构。 | 系统已满足 SIL 等级。 | 危害分析、SRS、独立性、FTTI、覆盖率和认证证据 |

性能与时序约束

| 对象 | 已知口径 | 禁止误读 | 验证要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU2 主循环 | 分支尾部包含 50 ms 延时。 | 不是严格 20 Hz 硬实时周期。 | 测量、运动、通信和故障最坏执行时间 |
| CPU3 轮询 | 可调度时按不小于 100 ms 门限发起单请求。 | 不是严格 10 Hz；同步请求可拉长。 | 显示、外部负载和断线组合压力 |
| CPUW 链路 | 19200 8N1；1000 ms 无合法帧形成超时。 | 不代表每帧周期或完整诊断覆盖已经验证。 | 目标板周期、坏帧、断线和恢复 |
| DM4 协议 | 安全/非安全版本正在添加。 | 不能从候选代码推导最终响应或 FTTI。 | 冻结帧长、重试、时序、长线和传感器重启 |
| CPU4 温度 | 只有未来数据方向。 | 不能给出采样周期、时延或精度。 | 正式接口、协议和端到端联调 |

待确认项与详细设计恢复条件

| 编号 | 待确认/关闭项 | 影响 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ER02-O01 | DM4 两版协议的物理参数、帧、命令、数据项、错误、安全机制、版本和兼容矩阵。 | CPU1/DM4 详细设计不能称已冻结。 | 最终协议、映射、双端源码和联调记录 |
| ER02-O02 | SAFE_SENSOR 候选代码与 DM4 最终安全协议映射。 | 安全实现调用链仍不完整。 | 代码评审、契约测试和目标板验证 |
| ER02-O03 | CPUW 独立诊断码、组帧、CPU2 故障映射和 CPU3 发布。 | CPUW 产品自诊断责任尚未形成上报闭环。 | 协议、双端实现、故障注入和兼容矩阵 |
| ER02-O04 | CPU4 处理器、接线、供电、接口、字段和错误恢复。 | 只能保留未来边界，不能进入软件详细设计。 | 正式架构、接口协议、源码和联调 |
| ER02-O05 | 批准 SRS 中的 FTTI、安全输出、锁存和恢复策略。 | CPU2 故障动作不能由本 ER02 重新批准。 | 批准 SRS 和安全评审结论 |
| ER02-O06 | 本 V0.2 的用户中期评审结论。 | CPU2 软件详细设计继续冻结。 | 用户给出通过、有条件通过或整改意见 |
| ER02-O07 | 界位安全功能最终采用按需执行还是持续在线；当前状态图按按需执行。 | 若改为持续在线，其他测量不能直接从配置模式进入。 | 批准 SRS，以及旁路／替代保护和恢复验证 |

CPU2 软件详细设计只有在本 ER02 的处理器职责、三选一传感器配置、安全通信边界、CPUW 数据与诊断边界、CPU4 未来路径、接口方向和数据权威规则完成用户评审后恢复。