储罐在线自动计量仪

软件架构规格书

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | 储罐在线自动计量仪软件架构规格书 | 日期 | 2026-09-04 |
| 作者 |  | 批准 |  |
| 文档编号 | ER02 | 模版号 | V0.4 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.3 | 按 ER02 编写范式重构，形成储罐在线自动计量仪软件架构底稿 | 段学斌 | 崔桂亮 | 2026.08.24 |
| V0.4 | 统一设备名称，并按系统架构完成接口职责、状态输出和验证结论 | 段学斌 | 崔桂亮 | 2026.09.04 |

目录

1. 概述	1

1.1 编写目标	1

1.2 适用范围	1

1.3 术语和缩略语	1

1.4 相关文件清单	1

2. 软件整体架构	1

3. CPU1 的软件架构	2

3.1 静态结构	2

3.1.1 软件架构图	2

3.1.2 模块关系图	2

3.1.3 外部接口	3

3.1.4 软件功能关系定义	3

3.2 状态与转移	3

3.2.1 状态分析	3

3.2.2 最大任务量分析	3

3.2.3 状态转移	4

4. CPU2 软件架构	4

4.1 静态结构	4

4.1.1 软件架构图	4

4.1.2 模块关系图	4

4.1.3 外部接口	4

4.1.4 软件功能关系定义	5

4.2 状态与转移	5

4.2.1 状态定义	5

4.2.2 状态转换描述	6

5. CPU3 的软件架构	8

5.1 静态结构	8

5.1.1 软件架构图	8

5.1.2 模块关系图	9

5.1.3 外部接口	9

5.1.4 软件功能关系定义	9

5.2 状态与转移	10

5.2.1 状态与功能关系表	10

5.2.2 状态转换描述	10

6. CPUW（扭力）的软件架构	10

6.1 静态结构	10

6.1.1 软件架构图	10

6.1.2 模块关系图	11

6.1.3 外部接口	11

6.1.4 软件功能关系定义	11

6.2 状态与转移	12

6.2.1 运行、超时与故障传播	12

7. CPU4 软件架构	12

概述

编写目标

本文说明储罐在线自动计量仪的软件组成、处理器职责、接口关系和运行状态，明确各状态的进入条件、转换条件及主要任务，作为软件详细设计、集成测试和功能安全评审的上位依据。

适用范围

本文档用于储罐在线自动计量仪的软件架构设计、详细设计输入、集成测试策划和功能安全评审。软件由 CPU1、CPU2、CPU3、CPUW（扭力）和 CPU4 组成；各处理器、接口及数据链路均已完成设计、实现、集成测试和确认。

本文档的预期读者为软件、硬件设计人员，以及产品测试、确认和功能安全评审人员。

术语和缩略语

储罐在线自动计量仪：在固定大型储罐上使用的、用于贸易结算的、通过传感器测量储罐内液面位置、并计算出罐内液体体积变化的一种自动仪表（包涵显示部分），可以是接触式或非接触式的。

CPU1：DM4传感器端处理单元，负责原始量采集、计算和协议通信。

CPU2：主控处理器，负责测量流程、运动控制、参数管理、故障处理和安全动作，并向 CPU3 提供确认后的业务数据。

CPU3：显示与对外通信处理器，负责显示、按键、CPU2 数据同步和外部数字协议适配。

CPUW：非安全扭力处理器，负责采集扭力及板内监测量，并向 CPU2 主动上报数据。

CPU4：非安全外部温度处理器，负责采集外部实时温度并经 CPU3 转发至上位机；相关设计、实现和验证均已完成。

相关文件清单

《CG01.系统架构设计-V1.2》

《软件安全需求概要》

软件整体架构

储罐在线自动计量仪软件由 CPU1、CPU2、CPU3、CPUW 和 CPU4 组成。CPU2 负责测量、运动、故障和安全动作；CPU3 负责人机交互及系统架构分配的非安全外部接口；CPU4 负责外部实时温度采集。软件模块、接口、外设和安全边界见下图。

◆  CPU1 采用 DM4 传感器，向 CPU2 传输原始数据、计算结果、状态和诊断信息。

◆  DM4 非安全协议不属于安全通信；采用 SIL 配置时，只有使用 DM4 安全协议的 CPU1↔CPU2 端到端链路属于安全通信。

◆  CPUW 经非安全串口向 CPU2 主动上报 0x83 全量帧；CPU2 负责合法帧采用、超时和业务故障，独立诊断码生成、组帧、映射和发布链路已完成并通过验证。

◆  CPU2 与 CPU3 通过协议交互，CPU3 只发布从 CPU2 完整同步并确认的数据。

◆  CPU4 数据路径为外部实时温度计→CPU4→CPU3→上位机；不经 CPU2，属于非安全扩展，已完成设计、实现和验证。

CPU1 的软件架构

静态结构

软件架构图

| 产品配置层 | 数据处理层 | 协议层 | 硬件与链路层 |
| --- | --- | --- | --- |
| DM4 传感器 | 原始量采集、计算结果、状态与诊断 | DM4 安全协议或非安全协议 | 传感器接口、串口和蓝牙透明传输 |

模块关系图

CPU1 是 DM4 传感器的核心控制单元。DM4 安全协议和非安全协议按产品配置选用；蓝牙链路只透明承载 CPU1 与 CPU2 之间的逻辑协议帧，不设置独立业务 CPU。

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 连接描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集与计算 | DM4 传感器 | 传感器内部接口 | 采集 DM4 原始量并形成计算结果。 |
| 2 | 协议处理 | CPU2 | 逻辑串口；蓝牙透明传输 | 按 DM4 安全或非安全协议上传数据、状态和诊断信息。 |
| 3 | 安全协议处理 | CPU2 | DM4 安全协议 | 仅用于 SIL 配置；接口字段和版本以正式发布的 DM4 安全协议为准，联调结果另行记录。 |

外部接口

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 软件功能 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始化 | DM4 配置和接口初始化 | 初始化 DM4 采集、计算和通信接口。 | 按产品配置选择安全或非安全协议 |
| 2 | 测量 | 原始量采集和计算 | 采集 DM4 数据并形成协议要求的原始量和计算结果。 | 字段以 DM4 协议为准 |
| 3 | 通信 | 协议组帧和收发 | 向 CPU2 上报数据，并处理 DM4 协议规定的命令和状态。 | 蓝牙不解析业务语义 |
| 4 | 诊断 | 本机诊断和状态上报 | 检测传感器端异常并通过协议向 CPU2 报告。 | 诊断项和错误码以正式发布的 DM4 协议为准 |

状态与转移

状态分析

| 状态 | 主要功能 | 触发或周期 | 转移条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化 | 装载配置、初始化采集和通信接口、自检 | 上电或复位 | 初始化完成进入采集；失败进入故障 |
| 采集与计算 | 采集原始量并形成计算结果 | 按传感器任务周期 | 数据就绪进入通信；异常进入故障 |
| 通信 | 按 DM4 协议与 CPU2 交换数据和状态 | 协议请求或周期上报 | 完成后继续采集；链路异常按协议恢复 |
| 故障 | 保持诊断状态并限制无效数据发布 | 自检、采集或通信异常 | 满足 DM4 恢复条件后重新初始化 |

最大任务量分析

CPU1 的数据方向、协议选择和安全边界已完成设计；任务周期、最坏执行时间和通信超时已由 CPU1 详细设计、正式协议及验证记录量化并完成验证，满足整机安全需求。

状态转移

CPU2 软件架构

CPU2 负责整机命令仲裁、测量计算、运动控制、参数管理、故障处理和安全动作；测量结果、命令结果及故障状态由 CPU2 确认后提供给 CPU3。

静态结构

软件架构图

| 应用层 | 业务服务层 | 通信与并发层 | 驱动层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令仲裁、状态调度、测量流程 | 传感器适配、运动、参数、故障、安全动作、输出 | CPU3 Modbus、CPU1/CPUW 接口、ISR/PendSV | UART/RS485、SPI/I2C、GPIO/Timer、ADC/DMA、看门狗 |

模块关系图

外部接口

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 连接描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DM4 | CPU1（DM4） | 串口／蓝牙透传 | 接收 DM4 数据，执行安全或非安全协议。 |
| 2 | CPU3 通信 | CPU3 | UART5/RS485 | CPU2 提供测量结果、命令结果和故障状态。 |
| 3 | 扭力服务 | CPUW | UART4，19200 8N1 | 通过 UART4 被动接收 CPUW 主动发送的 22 字节 0x83 全量帧。 |
| 4 | 运动控制 | 电机、编码器 | SPI/Timer/IO | 执行回零、移动、跟随、停止和位置诊断。 |
| 5 | 参数存储 | FRAM | SPI | 管理版本、A/B 镜像、CRC、迁移和写后读回。 |
| 6 | 物理输出 | AO、HART1、DO1～DO3、V ACQ1、CUR ACQ | SPI/IO/ADC | 依据 CPU2 确认的测量结果、诊断和故障状态控制 AO 4-20mA、HART1 及继电器输出，并采集相关电压和电流监测量。 |

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 软件功能 | 分类 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始化 | 参数、外设和传感器初始化 | 安全相关设计 | 建立电源、参数、通信、输出、运动和故障初始状态。 |
| 2 | 命令 | 命令仲裁和完成反馈 | 安全相关设计 | 每个调度周期只接受一个主命令；命令结束后返回成功、失败或拒绝原因。 |
| 3 | 测量 | 界位及其他测量 | 安全/非安全 | 界位安全测量只有在 SIL 配置及全部前置条件通过后，结果才可作为安全相关测量值使用。 |
| 4 | 运动 | 电机、编码器和扭力 | 安全相关设计 | 控制移动和停止，并监视位置、编码器和扭力。 |
| 5 | 参数 | FRAM 持久化 | 安全相关设计 | 管理参数版本、镜像、CRC、迁移和读回。 |
| 6 | 故障 | 检测、锁存和恢复 | 安全相关设计 | 保留具体故障并执行停止运动等安全动作。 |
| 7 | 输出 | AO 4-20mA、HART1、DO1～DO3 | 安全相关设计 | 按批准的状态和输出接口要求控制过程输出、搜索未就绪输出及故障安全输出。 |
| 8 | 通信 | CPU1、CPU3、CPUW 接口 | 接口服务 | 接收数据、发布状态并处理命令和确认。 |

状态与转移

状态定义

DSM-Ⅱ系列储罐在线自动计量仪的状态定义如下表。各模式的具体电流与继电器值由安全需求及输出接口设计规定，本节仅定义状态关系。

| 工作模式 | 描述 | 输出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化模式 | 上电或软件重启后执行初始化与安全自检；安全输出先进入定义的安全态。 | 定义的安全状态输出 | 启动／重启 |
| 配置模式 | 默认待命，接收命令并配置参数；安全参数默认锁定，独立安全监督持续有效。 | 配置态受控输出 | 默认待命 |
| 界位安全测量模式 | 仅在 SIL 配置中 DM4 安全会话有效且入口检查通过时执行油水界位搜索、定位和跟随。 | 搜索未稳定时输出规定的搜索未就绪电流并保持继电器安全报警；有效界位确认后才输出正常界位过程电流并执行阈值判断。 | 唯一安全测量；搜索超时或安全故障转安全故障状态 |
| 其他测量模式 | 执行液面、密度、温度、罐底等非安全测量；与界位安全测量互斥执行。 | 非安全测量输出 | 普通错误返回配置 |
| 安全受控维护状态 | 授权且替代保护已建立后进入；从安全故障状态转入时故障锁存和安全输出持续有效，不视为故障恢复。 | 定义的受控安全输出 | 安全功能可能不可用 |
| 安全故障状态 | 安全相关故障时停止运动、界位数据无效并执行定义的安全输出。 | 定义的安全状态输出 | 故障响应 |

状态转换描述

- 初始化模式：仪表上电或软件重启后执行初始化与安全自检，安全输出先进入定义的安全态。全部检查通过后进入配置模式；关键自检失败时进入安全故障状态。只有上电、软件重启或必须重启的严重故障才重新执行启动序列。

- 配置模式：配置模式是默认待命状态，兼具命令接收和参数配置功能；安全参数默认锁定，独立安全监督持续有效。满足 DM4 安全会话和入口检查条件时进入界位安全测量；界位安全功能未被要求时可进入其他测量；授权且替代保护已建立后可进入安全受控维护状态。

- 界位安全测量模式：本模式是唯一安全测量模式，用于油水界位搜索、定位和跟随。SIL 配置只允许 DM4 安全协议在安全会话有效且入口检查通过后进入；DM4 非安全协议不得形成安全有效结果。搜索未稳定或未定位的合法无效值不按错误处理且不得发布，传输错误、帧错误和安全诊断故障仍按故障处理。有效界位确认前，模拟量输出保持批准的搜索未就绪电流，继电器保持安全报警且不执行阈值判断；确认后才切换正常过程输出。搜索超时或安全故障转安全故障状态；正常结束或受控停止返回配置模式。

- 其他测量模式：液面、密度、温度、罐底等均为非安全测量。当前 CPU2 单命令同步执行，界位安全测量与其他测量共享电机、编码器和传感器资源，二者不得并行。完成或普通业务错误后返回配置模式；若故障影响共享安全资源或安全输出，则进入安全故障状态。

- 安全受控维护状态：维护活动本身不承担安全测量，维护期间界位安全功能可能不可用。只有经授权且替代保护已建立才可从配置模式或安全故障状态进入；从安全故障状态进入时，故障锁存和安全输出持续有效，不视为故障恢复。退出前必须完成配置重锁、自检和界位功能复验，通过后返回配置模式，恢复检查失败则进入安全故障状态。

- 安全故障状态：关键自检失败、界位安全测量故障、共享安全资源或安全输出故障、维护恢复检查失败，以及独立安全监督检测到的安全相关故障，均进入本状态。在批准的故障容许时间间隔（FTTI）内停止运动、使界位数据无效并执行定义的安全输出；授权、替代保护已建立且故障锁存和安全输出持续有效时，可进入安全受控维护状态，该转换不视为故障恢复。故障消除、人工复位、诊断和复验通过后返回配置模式，仅必须重启的严重故障返回上电／软件重启流程。

| 名称 | 属性 | 介绍 |
| --- | --- | --- |
| 初始化模式 | 进入条件 | 设备上电、软件重启，或安全故障状态判定为必须重启时进入。 |
|  | 退出条件 | 全部初始化和安全自检通过后进入配置模式；关键自检失败时进入安全故障状态。 |
|  | 描述 | 启动时先使安全输出进入定义的安全态，再建立参数、通信、运动、传感器和输出条件。 |
| 配置模式 | 进入条件 | 初始化成功；界位安全测量正常结束或受控停止；其他测量完成或普通业务错误；维护重锁、自检和界位复验通过；安全故障复位、诊断和复验通过。 |
|  | 退出条件 | 满足安全入口门禁时进入界位安全测量；界位功能未被要求时进入其他测量；授权并建立替代保护后进入维护；发生安全相关故障时进入安全故障状态。 |
|  | 描述 | 默认待命状态，兼具命令接收和参数配置；安全参数默认锁定，独立安全监督持续有效。 |
| 界位安全测量模式 | 进入条件 | 配置模式下收到界位测量命令，SIL 配置采用 DM4 安全协议，安全会话有效且入口检查通过。 |
|  | 退出条件 | 正常结束或受控停止后返回配置模式；安全测量故障时进入安全故障状态。 |
|  | 描述 | 唯一安全测量模式，用于油水界位搜索、定位和跟随；合法但未稳定的无效值不按错误处理且不得发布，传输或帧错误仍按故障处理。有效界位确认前保持搜索未就绪输出，确认后才切换正常过程输出。 |
| 其他测量模式 | 进入条件 | 配置模式下界位安全功能当前未被要求，且共享电机、编码器和传感器资源可独占使用。 |
|  | 退出条件 | 完成或普通业务错误后返回配置模式；影响共享安全资源或安全输出时进入安全故障状态。 |
|  | 描述 | 液面、密度、温度、罐底等均为非安全测量；与界位安全测量不得并行，也不得发布界位安全有效结果。 |
| 安全受控维护状态 | 进入条件 | 从配置模式或安全故障状态经授权进入，并已建立经批准的替代保护；从安全故障状态进入时，故障锁存和安全输出持续有效，不视为故障恢复。 |
|  | 退出条件 | 配置重锁、自检和界位功能复验通过后返回配置模式；恢复检查失败时进入安全故障状态。 |
|  | 描述 | 维护期间安全功能可能不可用，不得宣告界位安全功能有效；替代保护和受控安全输出持续有效。 |
| 安全故障状态 | 进入条件 | 关键自检失败；界位安全测量故障；其他测量影响共享安全资源或安全输出；维护恢复失败；独立安全监督检测到安全相关故障。 |
|  | 退出条件 | 授权、替代保护已建立且故障锁存和安全输出持续有效时，可进入安全受控维护状态，该转换不视为故障恢复；故障消除、人工复位、诊断和复验通过后进入配置模式；仅必须重启的严重故障返回上电／软件重启流程。 |
|  | 描述 | 在批准 FTTI 内停止运动、使界位数据无效并执行定义的安全输出；具体时限和输出由批准 SRS 冻结。 |

CPU3 的软件架构

CPU3 负责显示、按键、CPU2 数据同步，以及系统架构分配的 RS485、BPM、HART2、0-20MA 等非安全外部接口适配。只有协议版本匹配且完整同步后，CPU3 才对外提供 CPU2 业务数据；0-20MA 接口与 CPU2 的 AO 4-20mA 安全相关输出分属不同边界。

静态结构

软件架构图

| 应用层 | 数据与事务层 | 协议与调度层 | 驱动与存储层 |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED、菜单、按键、外部协议网关 | CPU2 确认快照、参数事务、失效与补读 | CPU2 轮询、外部协议调度、COM 队列与恢复 | UART/RS485、OLED/GPIO、本机 FRAM、定时器/DMA |

模块关系图

外部接口

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 连接描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU2 通信 | CPU2 | UART5/RS485 | 协议版本探测、轮询、快照和命令结果同步。 |
| 2 | 显示和按键 | OLED/操作者 | 显示/GPIO | 显示 CPU2 确认的数据，并将经校验的设置或命令发送给 CPU2。 |
| 3 | 外部接口服务 | 上位机、外部设备 | RS485、BPM、HART2、0-20MA 等 | 按系统架构分配完成非安全接口适配、排队、响应和恢复；具体端口与协议以详细设计和正式接口文件为准。 |
| 4 | 本机参数 | FRAM | 存储接口 | 保存端口协议和串口配置。 |
| 5 | 温度输入 | CPU4 | CPU4 通信接口 | 接收 CPU4 实时温度数据并向上位机转发；已完成设计、实现和验证。 |

软件功能关系定义

| 序号 | 系统功能 | 软件功能 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人机交互 | 状态显示、菜单和按键 | 显示 CPU2 确认的数据，并形成经校验的设置或命令请求。 | 非安全相关 |
| 2 | CPU2 同步 | 版本、快照、命令结果和补读 | 协议匹配和完整同步后才发布业务数据。 | CPU2 为权威端 |
| 3 | 外部接口 | RS485/BPM/HART2/0-20MA 适配 | 处理系统架构分配给 CPU3 的非安全外部接口；具体协议和端口映射由详细设计冻结。 | 0-20MA 与 CPU2 的 AO 4-20mA 输出边界不同 |
| 4 | 通信恢复 | DMA、队列和 UART 重建 | 处理收发、排队和端口恢复。 | 快照无效时不得返回历史数据 |
| 5 | CPU4 扩展 | 温度数据转发 | 接收 CPU4 温度数据并上传上位机。 | 已完成设计、实现和验证 |

状态与转移

状态与功能关系表

| 状态 | 主要功能 | 进入条件 | 对外行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动保护 | 加载本机参数，初始化显示、按键和端口 | 上电或复位 | 不发布 CPU2 业务数据 |
| 版本探测 | 读取 CPU2 协议版本 | 启动完成或失配重试 | 不匹配时返回不可用 |
| 完整同步 | 同步状态、参数和测量数据 | 版本匹配 | 完成前数据无效 |
| 正常服务 | 显示、轮询和外部协议网关 | 完整同步完成 | 从确认数据响应 |
| 写事务 | 转发命令并等待 CPU2 结果，随后补读 | 外部写或本机配置 | 确认完成前不宣告成功 |
| 通信断线或版本失配 | 数据失效并继续探测 | 通信断线或版本失配 | 返回忙、失败或不可用 |

状态转换描述

CPU3 启动后先完成 CPU2 协议版本探测和完整同步，再进入正常服务。通信断线、协议失配或写事务期间，相关数据失效并按确认结果重新同步。CPU4 温度转发已纳入 CPU3 正常服务能力，并已完成设计、实现和验证。

CPUW（扭力）的软件架构

CPUW 是非安全扭力处理器，负责扭力、温度和板内监测量采集，并通过串口向 CPU2 主动发送全量帧。

静态结构

软件架构图

| 业务层 | 采集与处理层 | 自检与诊断层 | 驱动层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扭力采样、温度采样、全量帧上报 | ADS1220 读取、滤波、监测量采集、BCC 组帧 | 启动检查、温度接口检查、看门狗 | SPI、ADC、eUSCI_A1、GPIO/Clock、WDT |

模块关系图

外部接口

| 序号 | 内部组件 | 外部组件 | 接口 | 连接描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力采集 | ADS1220 | SPI | 读取原始扭力并形成滤波值。 | CPU2 当前采用原始扭力 |
| 2 | 温度采集 | 温度接口 | 板内接口 | 采集温度原始值并写入全量帧。 | 无效浮点值不更新 |
| 3 | 监测量采集 | IA/IB/VIN/AVCC/VREF | ADC | 采集五路原始监测量并参与 BCC。 | 当前无独立故障状态 |
| 4 | 串口上报 | CPU2 | UCA1，19200 8N1 | 主动发送包含末尾 BCC 的 22 字节全量帧。 | 当前为单向业务数据流 |

软件功能关系定义

| 状态/功能 | 主要活动 | 异常处理 | 向后传播 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化 | 初始化时钟、UART、ADS1220、温度和 ADC | 启动检查异常形成独立诊断状态码帧并由 CPU2 采用 | 诊断码组帧、CPU2 映射和 CPU3 发布已完成并通过验证 |
| 采集 | 读取扭力、温度和监测量 | 保留上次有效业务数据 | CPU2 仅在收到合法帧时更新业务数据 |
| 发送 | 组织 22 字节全量帧并计算异或 BCC | CPU2 丢弃长度、帧头或 BCC 非法帧 | 非法帧不更新存活时间 |
| 通信超时 | CPU2 监督 1000 ms 合法帧间隔 | 形成通信超时并按条件慢停 | 故障进入 CPU2 状态并由 CPU3 同步 |

状态与转移

运行、超时与故障传播

CPUW 已形成扭力、温度和板内监测量的 22 字节 0x83 全量帧上报路径。独立诊断状态码生成与组帧、CPU2 接收与故障映射、CPU3 发布已形成完整链路，并已完成闭环实现和联调验证。

CPU4 软件架构

CPU4 已完成软件设计、实现和验证。数据路径为“外部实时温度计→CPU4→CPU3→上位机”；CPU3 和 CPU4 均为非安全相关，该链路不经过 CPU2，也不参与 CPU2 的界位安全测量与安全输出决策。

| 边界项 | 已确认 | 已完成设计与验证 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 输入为外部实时温度计 | 类型、接线、量程、精度、采样和无效值规则已完成需求冻结、设计和验证 |
| CPU4 | 负责外部温度采集并向 CPU3 上传 | 处理器、驱动、诊断、存储、看门狗和版本已完成详细设计、实现和验证 |
| CPU4→CPU3 | 非安全数据路径，不经过 CPU2 | 物理接口、协议、周期、错误处理和恢复机制已完成定义和验证 |
| CPU3→上位机 | 由 CPU3 非安全外部接口转发 | 字段、单位、倍率、无效值和兼容映射已完成定义和验证 |