Modbus通讯协议服务手册

青岛澳邦量器有限责任公司

修订时间：2025 - 07

版权声明

本手册内容为青岛澳邦量器有限责任公司版权所有。青岛澳邦量器有限责任公司保留不经公告对本手册内容进行更新、修改的权利。

青岛澳邦量器有限责任公司对本文内容做详细校对，力求准确。如仍有疏漏敬请谅解，恕青岛澳邦量器有限责任公司不承担相关责任。

欲了解本手册相关产品的最新资料，请与青岛澳邦量器有限责任公司联系。

电话：0532-86766571   传真：0532-86768392

目       录

一、 概述	4

二、 Modbus通讯配置	4

三、 硬件要求	5

四、 功能码和数据类型	5

五、 ModBus异常响应	6

六、 写线圈控制协议 [仅支持功能码 0x05 请求]	7

七、 计量仪测量数据	8

八、 计量仪第三方读取建议	12

附录	14

- 概述

本服务手册用于说明DSM伺服密度计Modbus协议的使用，符合PI-MBUS-300，Rev.B定义的标准Modbus协议（仅支持RTU模式）；本协议定义了数据类型和数据流控制技术。通讯中，数据通信的两个设备处于主从关系(伺服密度计作为从设备)，此协议支持传统的RS-232、RS-485和以太网设备等。

在Modbus网络中，可有2～248个设备，即1个主设备和247个从设备（最多）。澳邦伺服密度计设备被赋129～247范围中唯一的地址(前128地址留给澳邦伺服液位计)。

Modbus通信总是由主设备发起，从设备在没有收到来自主设备的请求时，从不会发送数据；从设备之间从不会互相通信；主设备向设备发送请求时，设备必须响应；主设备在同一时刻只会发起一个Modbus事务处理。

- Modbus通讯配置

- 通讯参数

传输模式：RTU模式

起始位：1；

波特率：4800；

数据位：8；

停止位：2；

校验位：None；

TX/RX 模式：半双工

转向时间：>=150ms

- 从设备地址

范围：129～247

- 硬件要求

设备使用一个两线的RS-485硬件接口与Modbus主设备通信。RS-485是一种高速差分通信网络，它允许多达32个设备运行在同一个网络中。设备与Modbus主设备共用一条双绞线进行通信。

- RS-485 Modbus接口

电脑RS485是必须的，建议提供电隔离和防雷的工业规格接口卡（如ISA、PCI、PCMCIA），而不是通过外部的RS232转RS485的转换器。

- Modbus通信传输序列

设备的主机接收Modbus通信序列，要保证进行数据传输的同时，能避免不必要的数据丢失。

注释：Modbus主机发送“请求”和设备返回“应答”间隔的300ms是为了确保获得准确的数据，特别是当传输距离较远时（最远距离不能超过1200m）。

- 功能码和数据类型

- 数据类型

每个寄存器的数据类型是无符号整型，取值范围是0 ~ 65535。

对于多个寄存器合成的数据：

| 数据值 |  |
| --- | --- |
| 低地址寄存器的值 | 高地址寄存器的值 |

- 功能码

本协议仅支持功能码 0x03，0x04，0x05，0x10，且均不支持广播；

(1)功能码0x03：读取保持寄存器

读取从设备保持寄存器连续块的内容，不支持广播，最大请求寄存器数量0x7D(125)。

请求包格式：定义要读取的保持寄存器的起始地址和寄存器数量；

| 从设备地址 | 功能码0x03 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：数据域的每两个字节表示一个寄存器；

| 从设备地址 | 功能码0x03 | 字节数（N） | 数据域 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | (N)*8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(2)功能码0x04：读取输入寄存器

读取从设备输入寄存器连续块的内容，不支持广播,最大请求寄存器数量为0x7D(125)。

请求包格式：定义要读取的输入寄存器的起始地址和寄存器数量;

| 从设备地址 | 功能码0x04 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：数据域的每两个字节表示一个寄存器;

| 从设备地址 | 功能码0x04 | 字节数（N） | 数据域 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | (N)*8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(3)功能码0x05：强置单线圈

强置一个逻辑线圈的通断状态为ON(0xFF00) 或者OFF(0x0000)。

请求包格式：定义了要强置的线圈地址和强置数据;

| 从设备地址 | 功能码0x05 | 线圈地址 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：正常的响应信息在线圈被强置后返回;

| 从设备地址 | 功能码0x05 | 线圈地址 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(4)功能码0x10：写多寄存器

写多个连续保持寄存器块, 最大请求寄存器数量为0x78(120);

请求包格式：定义要写的寄存器的起始地址、数量、字节数、强置数据；

| 从设备地址 | 功能码0x10 | 起始地址 | 寄存器数量 | 字节数 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | 8 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：正常的响应信息包括从设备地址、功能码、起始地址及写寄存器数量；

| 从设备地址 | 功能码0x10 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

- ModBus异常响应

当主设备给从设备发送了一个请求，期望收到正常的响应。主设备的请求有可能出现下列四种情况之一：

- 从设备接收到主设备的请求，没有检测到通信错误，并正常处理，则从设备返回正常响应；

- 从设备因为通信故障没有接收到主设备的请求，则从设备不响应。主设备程序将最终处于请求超时状态；

- 从设备接收到主设备的请求，但是检测到通信错误（校验错误），则从设备不响应。主设备程序将最终处于请求超时状态；

- 从设备接收到主设备的请求，没有检测到通信错误，但是无法正常处理（例如主设备要求读取一个并不存在的寄存器地址），从设备将返回一个异常响应，告诉主设备异常的本质。

异常响应包格式：

| 从设备地址 | 异常功能码 | 异常码 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

异常响应功能码：异常响应的功能码是把请求的功能码的最高位置为1；例如：功能码0x03的异常功能码0x83；

异常响应数据域：异常响应的数据域为异常码，该异常码定义如下：

(1)异常码 0x01：非法功能

请求中的功能码对于从设备来说是不允许的操作。该异常码在下列情况下产生：

  - 当一个无效的功能码被请求

  - 本协议仅支持功能码0x03、0x04、0X05、0x10

(2)异常码 0x02：非法数据地址

请求中的数据地址对于从设备来说是不允许。该异常码在下列情况下产生：

  - 超出自定义线圈或寄存器的地址范围

  - 写线圈的值为非法值，即不是0x0000、0xFF00

(3)异常码 0x03：非法数据值

请求中的数据值对于从设备来说是不允许的值。该异常码在下列情况下产生：

  - 无效的设备命令

  - 无效的设备参数

(4)异常码 0x04：从设备故障

  - 从设备在执行请求的功能时产生了不可恢复的故障

(5)异常码 0x06：从设备忙

从设备正在执行持续长时间的程序命令。主设备需在从设备空闲时重新发送指令。该异常码在下列情况下产生：

  - 从设备忙

  - 从设备不能产生响应

  - 从设备不能在超时时间内产生正确的响应

- 写线圈控制协议 [仅支持功能码 0x05 请求]

密度计命令通过写线圈执行;

- 写线圈功能码 0x05；

- 线圈地址从 0x0A 开始，置值 ON(0xFF00)执行命令；

- 附带参数的命令，执行时参数必须先于命令发送；

- 发送读取部件参数指令后，需等待读取部件参数完成后再读取对应输入寄存器

| 线圈地址 | 功能 | 参数 | 描述 | 强制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | 跟随液位 | 无参 | 找到液位后，一直精准跟随液位； | 置 ON |
| 0x12 | 水位测量 | 无参 | 测量水位 | 置 ON |
| 0x0B | 提浮子至零点 | 无参 | 提拉浮子至零点位置； | 置 ON |
| 0x10 | 密度分布测量 | 无参 | 执行密度分布测量 | 置 ON |
| 0x17 | 水位跟随 | 无参 | 测量并跟随水位，数据保存在0X0022~0X0023 | 置 ON |
| 0x0101 | 读取部件参数 | 无参 | 读取当前位置设备参数，数据保存在0X0106~0X010D | 置 ON |
| 0x0100 | 标定液位 | 先写 0x0102~0x0103 | 写入现场实际液位高度，设备自动计算并保存液位补偿参数 | 置 ON |
| 0x0108 | 标定水位 | 先写 0x0125~0x0126 | 写入现场实际水位高度，设备自动计算并保存水位补偿参数 | 置 ON |
| 0x0110 | 标定罐高 | 先写 0x0127~0x0128 | 写入现场实际罐高值，设备自动计算并保存罐高补偿参数 | 置 ON |

应用实例：

- 1号储罐设备执行跟随液位

发送：0x01 0x05 0x00 0x11 0xFF 0x00 0xDC 0x3F

返回：0x01 0x05 0x00 0x11 0xFF 0x00 0xDC 0x3F

- 计量仪测量数据

计量仪测量数据存放在输入寄存器中；

- 读输入寄存器功能码0x04；

- 输入寄存器起始地址0x00；

计量仪实时数据

| 编号 | 寄存器地址 | 描述 | 数据范围 | 单位 | 缩放 | 偏移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 计量仪状态 | 见附录A |  |  |  |
| 2 | 02 | 故障代码 | (0 ~ + ∞) |  |  |  |
| 3 | 03 |  |  |  |  |  |
| 4 | 16 | 平均温度 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 5 | 17 | 平均密度 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 6 | 18 | 平均密度温度状态 | 数据无效 | 详见数据状态 |  |  |
| 7 | 19 | 标准密度 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 8 | 1A | VCF20 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 9 | 1B |  |  |  |  |  |
| 10 | 1C | 计重密度 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 | 1000 |
| 11 | 1D | 实际测量点数 | [1,16] |  |  |  |
| 12 | 1E | 液位值 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 13 | 1F |  |  |  |  |  |
| 14 | 20 | 液位跟随液位值 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 15 | 21 |  |  |  |  |  |
| 16 | 22 | 测量水位的值 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 17 | 23 |  |  |  |  |  |

计量仪多点密度数据

| 寄存器高位 | 寄存器低位 | 描述 | 数据范围 | 单位 | 缩放 | 偏移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 80 | 温度2 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | 81 | 密度2 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 82 | 温度密度位置2 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | 83 |  |  |  |  |  |
| 00 | 84 | 标准密度1 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 85 | VCF20-1 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | 86 |  |  |  |  |  |
| 00 | 87 | 计重密度1 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 88 | 温度2 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | 89 | 密度2 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 8A | 温度密度位置2 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | 8B |  |  |  |  |  |
| 00 | 8C | 标准密度2 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 8D | VCF20-2 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | 8E |  |  |  |  |  |
| 00 | 8F | 计重密度2 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 90 | 温度3 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | 91 | 密度3 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 92 | 温度密度位置3 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | 93 |  |  |  |  |  |
| 00 | 94 | 标准密度3 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 95 | VCF20-3 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | 96 |  |  |  |  |  |
| 00 | 97 | 计重密度3 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 98 | 温度4 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | 99 | 密度4 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 9A | 温度密度位置4 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | 9B |  |  |  |  |  |
| 00 | 9C | 标准密度4 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | 9D | VCF20-4 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | 9E |  |  |  |  |  |
| 00 | 9F | 计重密度4 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | A0 | 温度5 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | A1 | 密度5 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | A2 | 温度密度位置5 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | A3 |  |  |  |  |  |
| 00 | A4 | 标准密度5 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | A5 | VCF20-5 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | A6 |  |  |  |  |  |
| 00 | A7 | 计重密度5 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | A8 | 温度6 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | A9 | 密度6 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | AA | 温度密度位置6 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | AB |  |  |  |  |  |
| 00 | AC | 标准密度6 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | AD | VCF20-6 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | AE |  |  |  |  |  |
| 00 | AF | 计重密度6 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | B0 | 温度7 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | B1 | 密度7 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | B2 | 温度密度位置7 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | B3 |  |  |  |  |  |
| 00 | B4 | 标准密度7 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | B5 | VCF20-7 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | B6 |  |  |  |  |  |
| 00 | B7 | 计重密度7 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | B8 | 温度8 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | B9 | 密度8 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | BA | 温度密度位置8 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | BB |  |  |  |  |  |
| 00 | BC | 标准密度8 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | BD | VCF20-8 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | BE |  |  |  |  |  |
| 00 | BF | 计重密度8 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | C0 | 温度9 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | C1 | 密度9 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | C2 | 温度密度位置9 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | C3 |  |  |  |  |  |
| 00 | C4 | 标准密度9 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | C5 | VCF20-9 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | C6 |  |  |  |  |  |
| 00 | C7 | 计重密度9 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | C8 | 温度10 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | C9 | 密度10 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | CA | 温度密度位置10 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | CB |  |  |  |  |  |
| 00 | CC | 标准密度10 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | CD | VCF20-10 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | CE |  |  |  |  |  |
| 00 | CF | 计重密度10 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | D0 | 温度11 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | D1 | 密度11 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | D2 | 温度密度位置11 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | D3 |  |  |  |  |  |
| 00 | D4 | 标准密度11 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | D5 | VCF20-11 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | D6 |  |  |  |  |  |
| 00 | D7 | 计重密度11 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | D8 | 温度12 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | D9 | 密度12 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | DA | 温度密度位置12 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | DB |  |  |  |  |  |
| 00 | DC | 标准密度12 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | DD | VCF20-12 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | DE |  |  |  |  |  |
| 00 | DF | 计重密度12 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | E0 | 温度13 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | E1 | 密度13 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | E2 | 温度密度位置13 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | E3 |  |  |  |  |  |
| 00 | E4 | 标准密度13 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | E5 | VCF20-13 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | E6 |  |  |  |  |  |
| 00 | E7 | 计重密度13 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | E8 | 温度14 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | E9 | 密度14 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | EA | 温度密度位置14 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | EB |  |  |  |  |  |
| 00 | EC | 标准密度14 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | ED | VCF20-14 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | EE |  |  |  |  |  |
| 00 | EF | 计重密度14 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | F0 | 温度15 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | F1 | 密度15 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | F2 | 温度密度位置15 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | F3 |  |  |  |  |  |
| 00 | F4 | 标准密度15 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | F5 | VCF20-15 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | F6 |  |  |  |  |  |
| 00 | F7 | 计重密度15 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | F8 | 温度16 | [-200.00,400.00] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 00 | F9 | 密度16 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | FA | 温度密度位置16 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 00 | FB |  |  |  |  |  |
| 00 | FC | 标准密度16 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 00 | FD | VCF20-16 | [0.0001,2] |  | 10-4 |  |
| 00 | FE |  |  |  |  |  |
| 00 | FF | 计重密度16 | [0.5000,2.0000] | g/ml | 10-4 |  |
| 01 | 04 | 当前编码器圈数 | [0,65535] |  |  | 32768 |
| 01 | 05 | 当前编码值 | [0,4095] |  |  |  |
| 01 | 06 | 传感器位置 | (盲区,+∞) | mm | 10-1 |  |
| 01 | 07 |  |  |  |  |  |
| 01 | 08 | 频率 | [350000,650000] | Hz | 10-2 |  |
| 01 | 09 |  |  |  |  |  |
| 01 | 0A | 温度 | [0,60000] | ℃ | 10-2 | 20000 |
| 01 | 0B | 霍尔开关状态 | [0,255] |  |  |  |
| 01 | 0C | 空气中频率 | [350000,650000] | Hz | 10-2 |  |
| 01 | 0D |  |  |  |  |  |
| 01 | 0E | 当前幅值 | 0-10 | V | 10-2 |  |
| 01 | 0F | 当前X轴的角度 | 0-36000 | 度 | 10-2 |  |
| 01 | 10 | 当前Y轴的角度 | 0-36000 | 度 | 10-2 |  |
| 01 | 11 | 水位电压值 | 0-330 | V | 10-2 |  |

数据计算规则：

数据真实值(单位) = （寄存器值 – 偏移量）*缩放

| 寄存器数据含义 | 值 |
| --- | --- |
| 无效液位值 | 999999 |
| 液位低于盲区 | 0 |
| 无效水位值 | 999999 |
| 水位低于盲区 | 0 |
| 无效密度值 | 0 |
| 无效温度值 | 10999 |
| 无效VCF | 0 |
| 无效体积 | 0 |
| 无效质量 | 0 |
| 无效压力值 | 9999999 |

- 标定类命令参数寄存器定义

标定类命令为带参数命令，主设备需先通过功能码 0x10 写入对应保持寄存器，再通过功能码 0x05 写线圈执行命令。
参数采用 32 位无符号数，高字在前，单位为 mm，缩放为 10^-1。

| 保持寄存器地址 | 参数名称 | 数据类型 | 单位/缩放 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0102~0x0103 | 标定液位值 | uint32 | mm / 10^-1 | 写入现场实际液位高度，设备根据当前测量液位自动计算并保存液位补偿值 |
| 0x0125~0x0126 | 标定水位值 | uint32 | mm / 10^-1 | 写入现场实际水位高度，设备根据当前测量水位自动计算并保存水位补偿值 |
| 0x0127~0x0128 | 标定罐高值 | uint32 | mm / 10^-1 | 写入现场实际罐高值，设备根据当前罐高参数自动计算并保存罐高补偿值 |

标定类命令执行说明

标定类命令采用“先写参数，再执行命令”的方式。

- 主设备先通过功能码 0x10 向对应保持寄存器写入现场实际高度值。

- 参数写入成功后，再通过功能码 0x05 写对应命令线圈为 ON（0xFF00），触发设备执行标定。

- 设备执行标定时，应读取当前测量值或当前参数值，并与主设备写入的实际高度值进行比较，自动计算对应补偿值并保存。

- 标定完成后，后续输出结果均应自动带入该补偿值进行计算。

- 计量仪第三方读取建议

- 设备的密度温度需要发送指令进行一次测量才能更新，否则读取出来的数据为无效值或者上一次测量值；

- 设备安装在计量口时需要注意，下发指令的时间务必不能与人工作业的时间重叠，否则造成设备损坏；

- 罐底显示单元集成方案：

  - 通过抓包监测数据的方式：只需要对监测到的功能码为04，并且通信寄存器地址在0x0D之内的数据进行解析，即可获取全部有效测量数据；

  - 通过转发数据包的方式：若上位机软件与设备默认轮训指令为读取04功能码，且读取寄存器数量在13个之内，在这个通信中，可以解析必要的测量值。其他功能码或04功能码超过0x0D寄存器地址的都需要通过透传转包保证通信正常。

- 示例中，以01为安装的设备地址，其余地址要对数据包的地址与CRC进行替换。

- 通常状态下，读取设备状态及错误代码

  - 发送：01 04 00 01 00 03 E1 CB

  - 若设备上电后，没有进行过测量，则返回无效值数据：

  - 01 04 06 80 1E 00 00 00 00 D7 51

| - 计量仪返回数据解析： |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 01 | - 设备从机地址 |  |
| - 04 | - 读取功能码 | - 读输入寄存器 |
| - 06 | - 字节总数 | - 返回数据为6个字节 |
| - 80 1E | - 设备状态 | - 液位跟随中 |
| - 00 00 00 00 | - 设备故障码 | - 无故障 |
| - D7 51 | - CRC16校验 |  |

- 接收到设备返回指令后，需要对错误码进行判断，如果是00 00，则无故障错误存在；

- 读取液位值时，需要先判断设备状态，只有为80 1E时，表示液位值实时更新，其他状态下的液位值均为无效。

- 设备上电后，下发指令执行液位跟随。

- 首先下发液位跟随的测量指令

- 发送：01 05 00 11 FF 00 DC 3F

- 返回：01 05 00 11 FF 00 DC 3F

- 测量指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

  - 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 80 1E 58 F8

- 当读取的计量仪状态码为 80 1E 时，表示设备正在寻找液位的过程中，这时还没有找到准确液位的，液位值没有更新；

- 轮询读取设备状态及测量数据

- 发送：01 04 00 20 00 02 70 01

  - 返回：01 04 04 00 00 00 0A 7B 83

  - 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 80 1E 58 F8

- 当读取的计量仪状态码为 80 1E时，表示设备已经找到准确液位并持续跟随液位，可以实时读取更新液位值。

- 如需要将浮子提升到零点位置，需要下发指令。

- 首先下发提浮子的指令

- 发送：01 05 00 0B FF 00 FD F8

- 返回：01 05 00 0B FF 00 FD F8

- 指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 02 38 F1

- 当读取的计量仪状态码为00 02 时，表示设备正在提升浮子至零点位置；

- 当读取的计量仪状态码为00 00 时，表示设备提升浮子完成，浮子位于零点；

- 需要设备执行密度分布测量命令，需要下发指令。

- 首先下发密度分布测量的指令

- 发送：01 05 00 10 FF 00 8D FF

- 返回：01 05 00 10 FF 00 8D FF

- 指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 13 F8 FD

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 00 B9 30

- 当读取的伺服密度计状态码为00 13 时，表示设备正在按照设备设置参数进行多点密度温度的分布测量；

- 当读取的伺服密度计状态码为80 13 时，表示设备完成密度分布测量，多点测量数据将更新到寄存器中；

- 读取测量完成的计算平均数据

- 发送：01 04 00 16 00 0A 60 0A

- 返回：01 04 14 57 33 20 0B 00 01 20 22 00 00 27 01 20 17 00 01 00 00 13 88 EB BF

- 数据含义：

| - 通信数据 | - 含义 | - 数值 |
| --- | --- | --- |
| - 01 | - 设备地址 | - 地址01 |
| - 04 | - 功能码 | - 输入寄存器 |
| - 14 | - 返回字节数 | - 20个 |
| - 57 33 | - 平均温度 | - 23.23℃ |
| - 20 0B | - 平均密度 | - 820.3 kg/m³ |
| - 00 01 | - 平均密度温度状态 | - 有效 |
| - 20 22 | - 标准密度 | - 822.6 kg/m³ |
| - 00 00 27 01 | - VCF20 | - 0.9985 |
| - 2017 | - 计重密度 | - 821.5 kg/m³ |
| - 00 00 13 88 | - 浮子位置 | - 500.0mm |

- 读取测量完成的多点位的数据（按照第一个点数据有效模拟）

- 发送：01 04 00 80 00 20 F0 3A

- 返回：01 04 40 57 33 20 0B 00 00 13 88 20 22 00 00 27 01 20 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 96

- 当设备处在故障状态时，需要设备执行读取部件参数，需要下发指令。

- 首先下发密度分布测量的指令

- 发送：01 05 01 01 FF 00 DC 06

- 返回：01 05 00 01 FF 00 DC 06

- 指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 16 38 FE

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 80 16 59 3E

- 当读取的伺服密度计状态码为00 16 时，表示设备正在读取部件参数；

- 当读取的伺服密度计状态码为80 16 时，表示设备读取部件参数完成，数据将更新到寄存器中；

- 读取测量完成的参数值

- 发送：01 04 01 04 00 0E 31 F3

- 返回：01 04 1C 57 33 20 0B 00 01 20 22 00 00 27 01 20 17 00 01 00 00 13 88 EB BF

# 附录

附录A [计量仪状态]

| 状态 | 数值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高8位 | 低8位 |
| 待机中 | 00 | 00 |
| 初始化 | 00 | 01 |
| 回零点中 | 00 | 02 |
| 密度分布测量中 | 00 | 13 |
| 读取部件参数 | 00 | 16 |
| 寻找液位中 | 00 | 1E |
| 寻找水位中 | 00 | 1F |
| 寻找水位跟随点 | 00 | 24 |
| 密度分布测量完成 | 80 | 13 |
| 读取部件参数 | 80 | 16 |
| 液位跟随中 | 80 | 1E |
| 寻找水位完成 | 80 | 1F |
| 水位跟随中 | 80 | 24 |
| 故障 | FF | FF |