LNG计量仪屏幕菜单整理

依据当前设备程序重新整理，适用于对外说明屏幕菜单结构、参数含义和现场设置值。

本版按对外说明口径整理，仅保留菜单名称、参数含义、权限范围、单位和现场设置值。生成日期：2026-05-09。

# 一、进入方式与按键逻辑

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 菜单入口 | 非罐区操作界面下长按确认键约 3 秒进入菜单。 |
| 密码 | 进入菜单后输入屏幕密码，通过后进入主菜单。 |
| 方向键 | 菜单中上下键切换条目；参数页用于移动光标、修改数值或切换候选项。 |
| 确认键 | 进入当前菜单项、执行命令或保存当前编辑。 |
| 返回/退出 | 各级菜单包含“退出”或“返回主菜单”条目，用于返回上级或退出菜单。 |

# 二、主界面显示项

| 显示项 | 说明 |
| --- | --- |
| 运行状态 | 默认主界面显示设备状态。 |
| 油高 | 显示液位/油高。 |
| 水高 | 显示水位，不满足条件时显示横线。 |
| 密度 | 显示密度或修正密度。 |
| 温度 | 显示平均温度。 |
| 位置 | 显示浮子/设备当前位置。 |
| 称重 | 显示称重值。 |
| 频率/电容 | 依据设备参数切换显示频率或电容。 |
| X轴角度 | 显示 X 轴角度。 |
| Y轴角度 | 显示 Y 轴角度。 |
| 罐高 | 罐高数据有效时显示罐高。 |

# 三、菜单总览

| 一级菜单 | 下级内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测量命令 | 16 个测量命令 | 液位、水位、罐高、密度、区间密度和读取部件参数等测量流程。 |
| 参数配置 | 20 个参数组，131 个当前可见参数 | 参数明细按设备功能分组展示，便于现场查看和配置。 |
| 调试指令 | 15 个调试/标定命令 | 上/下行、强制控制、零点/液位/水位/罐高标定、称重采集和维护模式。 |
| 语言 | 中文、英文、退出 | 切换屏幕显示语言。 |
| 退出 | 无下级菜单 | 退出屏幕菜单。 |

# 四、测量命令菜单

| 菜单项 | 说明/现场设置值 |
| --- | --- |
| 提零点 | 执行零点提升流程。 |
| 液位测量 | 启动液位单次测量。 |
| 水位单次测量 | 启动水位单次测量。 |
| 罐高测量 | 启动罐高测量流程。 |
| 密度单点测量 | 在指定位置执行一次密度测量。 |
| 密度单点监测 | 对单点密度执行连续监测。 |
| 综合测量 | 综合执行液位、水位、密度等测量任务。 |
| 水位跟随 | 启动水位跟随测量。 |
| 浮子运行到高度 | 控制浮子运行到指定高度。 |
| 分布测量 | 执行密度分布测量。 |
| 国标分布测量 | 执行国标密度分布测量。 |
| 密度每米测量 | 按每米间隔执行密度测量。 |
| 区间密度测量 | 按设定区间执行密度测量。 |
| 瓦锡兰区间密度 | 执行瓦锡兰区间密度测量流程。 |
| 读取部件参数 | 读取部件参数信息。 |
| 退出 | 返回主菜单。 |

# 五、调试指令菜单

| 菜单项 | 说明/现场设置值 |
| --- | --- |
| 上行 | 点动/执行上行控制。 |
| 下行 | 点动/执行下行控制。 |
| 强制上行 | 强制执行上行控制。 |
| 强制下行 | 强制执行下行控制。 |
| 强制提零点 | 强制执行提零点控制。 |
| 标定零点 | 进入零点标定流程。 |
| 标定液位 | 进入液位标定流程。 |
| 修正液位 | 进入液位修正流程。 |
| 标定水位 | 进入水位标定流程。 |
| 标定罐高 | 进入罐高标定流程。 |
| 获取空载称重 | 采集空载称重值。 |
| 获取满载称重 | 采集满载称重值。 |
| 恢复出厂设置 | 执行恢复出厂设置。 |
| 进入维护模式 | 进入维护/工厂模式。 |
| 退出 | 返回主菜单。 |

# 六、参数配置菜单

参数配置按设备功能分组展示；本文件仅保留对外可见的参数名称、参数含义、权限、范围、单位和现场设置值。

## 基础信息

设备版本、默认命令、标定值和调试运行输入等基础/命令相关参数。（当前可见参数 18 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 用于识别当前传感器类别，程序按该类别解释测量数据并辅助维护判断。 | 只读 |  | - / 整数 |  |
| 传感器编号 | 记录传感器身份，用于现场追溯和通讯识别。 | 只读 |  | - / 整数 |  |
| 传感器软件版本 | 显示传感器端程序版本，便于维护核对。 | 只读 |  | - / 小数3位 |  |
| 软件版本 | 显示主控程序版本，便于版本核对。 | 只读 |  | - / 小数3位 |  |
| 上电默认指令 | 设定设备上电后默认进入或保持的工作命令。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 故障自动回零 | 控制故障处理后是否自动执行回零流程。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |
| 故障停止测量 | 控制发生故障时是否中止当前测量流程。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |
| 标定液位值 | 液位标定时使用的现场基准值，用于校正液位结果。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 标定水位值 | 水位标定时使用的现场基准值，用于校正水位结果。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 标定罐高值 | 罐高标定时使用的现场基准值，用于更新罐高。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 单点测量位置 | 单点密度测量时传感器移动到的目标高度。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 单点监测位置 | 单点监测模式下传感器长期停留的监测高度。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 修正液位值 | 液位修正流程使用的参考液位，用于位置补偿。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 电机运行位置 | 定点运行命令使用的目标位置。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 电机上行距离 | 上行调试命令使用的移动距离。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 电机下行距离 | 下行调试命令使用的移动距离。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 电机上行距离 | 上行调试命令使用的移动距离。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 电机下行距离 | 下行调试命令使用的移动距离。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |

## 电机与编码参数

电机运行限值、速度、编码器和位置计算参数。（当前可见参数 8 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置源自动切换 | 控制测量流程是否在编码轮和电机步进位置源之间自动切换。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |
| 电机运行电流 | 设置电机驱动运行电流，影响电机力矩和发热。 | 可写 | 1 ~ 31 | - / 整数 |  |
| 编码轮周长mm | 用于把编码轮脉冲换算为尺带移动长度。 | 可写 |  | - / 小数3位 |  |
| 电机最大速度 | 限制电机运行速度，供自动测量和调试运动使用。 | 可写 |  | - / 小数2位 |  |
| 首圈周长mm | 尺带模型的首圈周长，用于卷绕长度补偿。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 尺带厚度mm | 尺带模型的厚度参数，用于卷绕半径补偿。 | 可写 |  | - / 小数3位 |  |
| 记步模式 | 选择位置计算来源，使用编码轮或电机步进计数。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |
| 电机局部周长 | 电机步进记步模式下使用的局部尺带周长。 | 可写 | 50000 ~ 5000000 | mm / 小数3位 |  |

## 称重参数

称重基准、上下限和碰撞保护判断参数。（当前可见参数 8 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载重量 | 记录空载称重基准，用于判断浮子和探头状态。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 空载重量上限 | 空载标定或检查时允许的最大值。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 空载重量下限 | 空载标定或检查时允许的最小值。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 满载重量 | 记录满载称重基准，碰撞和零点判断以此为参考。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 满载重量上限 | 满载标定或检查时允许的最大值。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 满载重量下限 | 满载标定或检查时允许的最小值。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 碰撞上限比率 | 上行时重量变重判定的比例阈值，用于碰撞保护。 | 可写 |  | % / 整数 |  |
| 碰撞下限比率 | 下行时重量变轻判定的比例阈值，用于碰撞或失重保护。 | 可写 |  | % / 整数 |  |

## 零点参数

零点判断、零点偏差和找零后动作参数。（当前可见参数 4 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点阈值比例 | 在满载重量基础上形成零点判断阈值。 | 可写 | 0 ~ 100 | % / 整数 |  |
| 称重忽略区 | 靠近零点的距离范围内不做碰撞称重判断。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 零点最大偏差 | 回零后允许的位置偏差，超出时提示零点异常。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 找零下行距离 | 找零结束后向下移动的距离，用于离开零点区域。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |

## 液位参数

液位测量、跟随判断、盲区和稳定确认参数。（当前可见参数 9 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液位罐高 | 液位计算使用的罐高基准，位置换算以此为上限。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 液位探头距差 | 修正液位传感器与实际测点之间的距离差。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 液位盲区 | 罐底附近不可作为有效液位的区域，同时限制密度测点下限。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 找油阈值 | 判断探头进入液体时的频率或信号变化阈值。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 滞后阈值 | 判断液位信号稳定的滞后阈值，减少抖动误判。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 液位测量方式 | 选择液位跟随算法，决定按频率、密度或振动管方式判断。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 液位跟随频率 | 固定频率跟随方式下使用的目标频率。 | 可写 |  | HZ / 整数 |  |
| 液位跟随密度 | 密度换算跟随方式下使用的目标密度。 | 可写 |  | kg/m3 / 小数1位 |  |
| 液位滞后时间 | 液位跟随稳定后等待确认的时间。 | 可写 |  | s / 整数 |  |

## 水位参数

水位测量、盲区、电容阈值和结果修正参数。（当前可见参数 9 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位罐高 | 水位测量使用的罐高基准。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 水位测量方式 | 选择水位判断方式，决定水位传感信号的处理逻辑。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 水位盲区 | 罐底附近不作为有效水位判断的区域。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 水位电容阈值 | 判断到水界面时的电容变化阈值。 | 可写 |  | - / 小数3位 |  |
| 水位电容滞回 | 水位判断的回差阈值，避免临界点反复跳变。 | 可写 |  | - / 小数3位 |  |
| 最大下行距离 | 水位测量时允许向下搜索的最大距离。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 零点电容 | 水位传感器零点电容基准，用于相对变化判断。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 水位稳定阈值 | 判断水位结果稳定所需的波动范围。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 水位修正值 | 对最终水位结果进行现场偏差修正。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |

## 罐高参数

罐底检测、罐高更新和编码器修正参数。（当前可见参数 8 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐底检测模式 | 选择罐底识别方式，决定使用角度、称重或组合判断。 | 可写 | 0 ~ 3 | - / 整数 |  |
| 罐底角度阈值 | 角度方式检测罐底时使用的触发阈值。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 罐底称重阈值 | 称重方式检测罐底时使用的触发阈值。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 更新罐高标志 | 控制罐底测量完成后是否更新罐高参数。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |
| 实高最大偏差 | 实测罐高与已有罐高允许的最大偏差。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 初始罐高 | 保存测量前的罐高基准，便于比较实测结果。 | 只读 |  | - / 小数1位 |  |
| 当前罐高 | 保存最近一次测得或使用的罐高值。 | 只读 |  | - / 小数1位 |  |
| 罐底后编码器修正 | 控制罐底测量完成后是否修正编码器位置。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |

## 磁通量参数

密度/温度修正和尺带温度补偿参数。（当前可见参数 6 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁通量D | 密度测量的磁通量或密度修正值，用于修正密度结果。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 磁通量T | 温度测量的磁通量或温度修正值，用于修正温度结果。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 上次液位修正液位 | 记录上次液位修正时的液位，用于尺带补偿参考。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 气相温度 | 尺带温度补偿使用的罐内气相温度。 | 可写 |  | C / 小数1位 |  |
| 尺带伸缩率 | 尺带热胀冷缩补偿系数，用于修正长度换算。 | 可写 |  | - / 小数6位 |  |
| 标定尺带温度 | 尺带标定时的基准温度，用于温度补偿计算。 | 可写 |  | C / 小数1位 |  |

## 密度测量参数

密度分布、区间测量和测点生成参数。（当前可见参数 12 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否测罐底 | 控制密度分布或区间流程前是否先测罐底。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |
| 是否测水位 | 控制密度分布或区间流程中是否同时测水位。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |
| 是否测单点密度 | 控制分布测量流程是否包含单点密度测量。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |
| 分布测顺序 | 设置分布测量点的执行顺序。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 分布测模式 | 选择分布密度测量的点位生成方式。 | 可写 |  | - / 整数 |  |
| 分布测点数 | 设置分布密度测量的测点数量。 | 可写 | 1 ~ 99 | - / 整数 |  |
| 分布点间距 | 按等距方式生成测点时使用的点间距离。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 顶点距液面 | 限定分布测量最高点与液面的距离。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 底点距罐底 | 限定分布测量最低点与罐底的距离。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 分布点悬停(s) | 每个密度测点到位后的稳定等待时间。 | 可写 | 0 ~ 600 | s / 整数 |  |
| 区间测量上限 | 区间密度测量的上边界位置。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |
| 区间测量下限 | 区间密度测量的下边界位置。 | 可写 |  | mm / 小数1位 |  |

## 瓦锡兰参数

瓦锡兰区间测量和分段密度计算参数。（当前可见参数 4 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度点上限 | 瓦锡兰区间密度测量的最高测点位置。 | 可写 |  | mm / 整数 |  |
| 密度点下限 | 瓦锡兰区间密度测量的最低测点位置。 | 可写 |  | mm / 整数 |  |
| 密度点间距 | 瓦锡兰区间测量各密度点之间的间隔。 | 可写 |  | mm / 整数 |  |
| 最高点距液面 | 限制最高密度测点与液面的安全距离。 | 可写 |  | mm / 整数 |  |

## 开关量报警

开关量高低液位报警和第三状态阈值。（当前可见参数 3 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高液位报警（DO） | 设置开关量高液位报警触发值。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 低液位报警（DO） | 设置开关量低液位报警触发值。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |
| 第三状态阈值 | 设置开关量第三状态判断阈值。 | 可写 |  | - / 小数1位 |  |

## 模拟量输出

模拟量输出量程、报警电流和状态电流参数。（当前可见参数 9 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出范围起点电流 | 模拟量输出量程下限对应的电流值。 | 可写 | 0 ~ 3000 | mA / 小数2位 |  |
| 输出范围终点电流 | 模拟量输出量程上限对应的电流值。 | 可写 | 0 ~ 3000 | mA / 小数2位 |  |
| 高限报警（AO） | 模拟量高限报警对应的电流值。 | 可写 | 0 ~ 3000 | mA / 小数2位 |  |
| 低限报警（AO） | 模拟量低限报警对应的电流值。 | 可写 | 0 ~ 3000 | mA / 小数2位 |  |
| 初始电流 | 设备启动或未进入测量前输出的初始电流。 | 可写 | 0 ~ 3000 | mA / 小数2位 |  |
| 高位电流 | 高位状态下模拟输出的电流值。 | 可写 | 0 ~ 3000 | mA / 小数2位 |  |
| 低位电流 | 低位状态下模拟输出的电流值。 | 可写 | 0 ~ 3000 | mA / 小数2位 |  |
| 故障电流 | 故障状态下模拟输出的电流值。 | 可写 | 0 ~ 3000 | mA / 小数2位 |  |
| 调试电流 | 调试模式下指定输出的电流值。 | 可写 | 0 ~ 3000 | mA / 小数2位 |  |

## 校验信息

参数版本、结构大小和存储校验信息。（当前可见参数 4 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数版本号 | 用于判断参数结构版本是否匹配。 | 只读 |  | - / 整数 |  |
| 结构体大小 | 用于校验参数区长度是否与程序一致。 | 只读 |  | - / 整数 |  |
| 魔术字 | 用于判断参数存储区是否有效。 | 只读 |  | - / 整数 |  |
| 参数CRC32 | 用于校验参数内容是否被破坏。 | 只读 |  | - / 整数 |  |

## 显示屏版本信息

显示屏本机程序和语言配置。（当前可见参数 2 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏幕程序版本 | 显示屏本机程序版本，用于维护核对。 | 只读 |  | - / 整数 |  |
| 语言 | 选择屏幕显示语言。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |

## 数据源设置

显示屏各测量量的数据来源设置。（当前可见参数 4 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液位数据源 | 选择液位显示和上传数据来自实测值或手输值。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 | 0（CPU3） |
| 水位数据源 | 选择水位显示和上传数据来自实测值或手输值。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 | 0（CPU3） |
| 密度数据源 | 选择密度显示和上传数据来自实测值或手输值。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 | 0（CPU3） |
| 温度数据源 | 选择温度显示和上传数据来自实测值或手输值。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 | 0（CPU3） |

## 数据源手输值

手动数据源模式下使用的显示值。（当前可见参数 5 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液位手输值 | 液位数据源选择手输时使用的显示和上传值。 | 可写 | -999999 ~ 999999 | mm / 小数1位 |  |
| 水位手输值 | 水位数据源选择手输时使用的显示和上传值。 | 可写 | -999999 ~ 999999 | mm / 小数1位 |  |
| 密度手输值 | 密度数据源选择手输时使用的显示和上传值。 | 可写 | 0 ~ 2000 | kg/m3 / 小数3位 |  |
| 密度手输上传 | 控制手输密度值是否参与上传。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |
| 温度手输值 | 温度数据源选择手输时使用的显示和上传值。 | 可写 | -500 ~ 2000 | ℃ / 小数1位 |  |

## 显示设置

屏幕密码、语言和小数位数。（当前可见参数 3 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小数点位数 | 设置屏幕显示数值的小数位数。 | 可写 | 0 ~ 4 | - / 整数 |  |
| 屏幕密码 | 设置进入屏幕菜单时使用的密码。 | 可写 | 0 ~ 9999 | - / 整数 | 按现场配置填写。 |
| 是否息屏 | 控制屏幕是否启用息屏功能。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 |  |

## COM1配置

COM1通讯参数。（当前可见参数 5 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM1波特率 | 设置COM1的通讯速率。 | 可写 | 0 ~ 5 | - / 整数 | 4800 |
| COM1数据位 | 设置COM1的数据位长度。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 | 8 |
| COM1校验 | 设置COM1的校验方式。 | 可写 | 0 ~ 2 | - / 整数 | 0（无） |
| COM1停止位 | 设置COM1的停止位。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 | 0（1位） |
| COM1协议 | 设置COM1使用的通讯协议。 | 可写 | 0 ~ 4 | - / 整数 | 1（DSM） |

## COM2配置

COM2通讯参数。（当前可见参数 5 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM2波特率 | 设置COM2的通讯速率。 | 可写 | 0 ~ 5 | - / 整数 | 4800 |
| COM2数据位 | 设置COM2的数据位长度。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 | 8 |
| COM2校验 | 设置COM2的校验方式。 | 可写 | 0 ~ 2 | - / 整数 | 0（无） |
| COM2停止位 | 设置COM2的停止位。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 | 0（1位） |
| COM2协议 | 设置COM2使用的通讯协议。 | 可写 | 0 ~ 4 | - / 整数 | 2（Wartsila） |

## COM3配置

COM3通讯参数。（当前可见参数 5 项）

| 参数名称 | 参数含义 | 权限 | 范围/选项 | 单位/小数 | 现场设置值/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM3波特率 | 设置COM3的通讯速率。 | 可写 | 0 ~ 5 | - / 整数 | 4800 |
| COM3数据位 | 设置COM3的数据位长度。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 | 8 |
| COM3校验 | 设置COM3的校验方式。 | 可写 | 0 ~ 2 | - / 整数 | 0（无） |
| COM3停止位 | 设置COM3的停止位。 | 可写 | 0 ~ 1 | - / 整数 | 2（2位） |
| COM3协议 | 设置COM3使用的通讯协议。 | 可写 | 0 ~ 4 | - / 整数 | 2（Wartsila） |

# 七、语言菜单

| 菜单项 | 说明 |
| --- | --- |
| 中文 | 切换为中文显示。 |
| 英文 | 切换为英文显示。 |
| 退出 | 返回主菜单。 |

# 八、整理口径

本文件以当前设备实际可见菜单为准。

参数列表按屏幕菜单顺序排列。

“现场设置值/备注”优先保留原文档内容；没有对应项时补充默认值、选项或用途说明。