## 故障代码
类别 | 故障代码 | 故障名称 | 故障说明 | 故障原因 | 处理方法 | 状态 | 产生端/适用范围
电机驱动 | 11-2 | 电机驱动通信异常 | 主控与电机驱动器之间的信息传递不正常，无法可靠控制电机。 | 1、【初始化与配置】初始化TMC5130、写入驱动配置或回读配置时，SPI寄存器访问失败。 2、【运行控制】启动、调速、定位、停止或恢复过程中，读取或写入电机位置、速度、电流及状态寄存器失败。 3、【运行健康检查】周期检查驱动状态时，连续寄存器访问不能完成。 说明：能够读到驱动状态且状态位指向短路、断线、过温、堵转等明确故障时，触发相应的11-x代码，不归入11-2。 | 1、停止运动，检查驱动板供电和板间连接。 2、观察故障是否总在电机启动时出现，确认驱动状态可以连续读到后再试运行。 3、仍报错时保存驱动通信日志，再检查主控和驱动板。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-3 | 电机驱动配置丢失 | 电机驱动器曾意外复位或原有设置丢失，当前设置不再可信。 | 1、【配置读回】运行期读取TMC5130的GSTAT和CHOPCONF时，两者同时为0，程序判定已写入的驱动配置丢失。 2、【驱动复位】运行期读取GSTAT时发现reset状态位置位，表明驱动器在初始化后又发生复位，现有配置不再可信。 说明：寄存器本身读写失败触发11-2；只有通信成功但内容表明配置丢失或驱动复位时触发11-3。 | 1、停止操作，记录故障前是否发生掉电或重启。 2、检查驱动供电和连接，排除问题后重新上电完成驱动初始化。 3、确认设置不再丢失后短程试运行；再次丢失时检修驱动板。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-4 | 电机驱动电流未建立 | 电机驱动器已经连接，但驱动电流没有建立，电机不能正常动作。 | 1、【驱动输出检查】TMC5130通信正常、DRV_STATUS能够读回，但CS_ACTUAL为0，说明驱动电流尚未建立或输出未使能。 说明：通信失败触发11-2；驱动器尚未初始化触发11-22。 | 1、停止运动，先检查是否同时出现过温、短路等驱动故障。 2、检查驱动供电和使能连接，确认初始化完成。 3、保护原因排除、驱动就绪后再短程测试，不要靠反复启动碰运气。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-5 | 电机驱动故障类型未知 | 电机驱动器确认自身有故障，但当前程序无法判断具体属于哪一类。 | 1、【驱动故障解码】GSTAT报告driver_error，DRV_STATUS也能正常读回，但程序没有在该状态中识别出堵转、过温、相线短路或相线断路等已定义故障位。 说明：该代码是“驱动器明确报告故障但无法归入现有类型”的兜底，不表示通信失败。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、保持停机，先保存驱动器返回的原始状态。 2、检查驱动供电、电机接线和机构是否卡阻。 3、不要直接认定为某一种硬件损坏；由技术人员结合状态记录定位后再运行。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-10 | 电机无有效位移 | 发出运动指令后没有看到应有的位置变化，无法确认电机完成了动作。 | 1、【步进动作检查】发出步进动作后等待500 ms，TMC5130的XACTUAL与动作前相同，没有形成可确认的驱动位置变化。 2、【运动过程检查】已下发运动命令，但后续位置检查始终没有达到该动作要求的有效位移。 说明：该代码依据驱动位置记录判定，不能单独证明电机轴、卷筒或尺带是否实际移动。 | 1、停止重复启动，对照运动指令、位置记录和机构实际动作。 2、检查驱动供电、运动距离及相关位置反馈。 3、排除问题后做受控短程测试，确认实际运动与位置记录一致。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-11 | 电机堵转 | 电机驱动器判断运行阻力过大或电机转不动，因此停止当前动作。 | 1、【运行状态检查】读取TMC5130的DRV_STATUS时，StallGuard/堵转状态位被置位。 说明：该代码表示驱动器作出了堵转判定；机械卡阻、负载过大和检测参数不合适都可能形成该状态，不能仅凭代码确认物理堵转。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、不要反复强行启动，先停机并确认机构可以安全检查。 2、检查浮子、尺带、卷筒和导向机构，再核对驱动设置。 3、排除卡阻和设置问题后做短程测试；仍报错时保存驱动状态和运动日志。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-16 | 电机驱动内部升压不足 | 电机驱动器内部工作电压不足，不能稳定带动电机。 | 1、【驱动状态检查】TMC5130的GSTAT报告内部电荷泵欠压，驱动内部升压电源未达到正常工作条件。 | 1、停止运动，测量驱动板输入端电压，重点观察启动瞬间。 2、检查电源容量、端子和线缆，再检查机构负载。 3、供电稳定后短程测试；输入正常仍报错时检修驱动板。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-17 | 电机驱动过温关断 | 电机驱动器温度过高，已经进入保护并停止输出。 | 1、【驱动状态检查】TMC5130的DRV_STATUS报告过温关断状态，驱动输出已经因温度保护停止。 说明：只有预警位而尚未关断时触发11-21。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、保持停机并等待冷却，不要反复上电强行运行。 2、检查机构阻力、驱动电流设置和散热条件。 3、温度恢复且原因排除后短程测试；很快再次过温时停用检修。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-18 | 电机整段运行超时 | 电机运行时间超过本次动作的允许时间，仍未完成任务。 | 1、【整段运动超时】电机从动作开始到当前时刻已超过该次运动允许的总时长，仍未完成目标或进入正常结束状态。 说明：等待停止本身超过15 s触发11-23；等待精确到位超过15 s触发11-24。 | 1、停止运动，记录起点、目标位置、速度和已运行时间。 2、检查尺带、卷筒及导向机构，核对距离和速度设置。 3、排除原因后重新执行；不要仅放宽超时来掩盖机构问题。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-19 | 电机相线短路 | 电机线路之间出现异常导通，继续运行可能损坏驱动器或电机。 | 1、【驱动状态检查】TMC5130的DRV_STATUS报告A相或B相对地短路、对电源短路等相线短路状态。 说明：相线开路状态触发11-20。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、断电后检查相线、端子和绝缘，不要带故障继续送电。 2、绝缘测试前按检修规程断开电子板，分别检查线缆和电机。 3、确认没有短路后再接回驱动器测试；仍异常时检修驱动板。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-20 | 电机相线断路 | 电机线路没有形成完整通路，驱动器无法正常带动电机。 | 1、【驱动状态检查】TMC5130的DRV_STATUS报告A相或B相开路状态。 说明：相线短路状态触发11-19。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、断电后检查各相线和接插件是否松脱。 2、按检修规程检查线缆与绕组连续性，排除间歇性断线。 3、修复后低速短程测试；仍报错时检查驱动输出。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-21 | 电机驱动过温预警 | 电机驱动器温度已经偏高，但尚未达到停止输出的程度。 | 1、【驱动状态检查】TMC5130的DRV_STATUS报告过温预警，但尚未达到过温关断状态。 说明：达到关断状态时触发11-17。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、暂停运行，检查驱动器温度，不要等到过温关断。 2、检查机构阻力、电流设置及散热条件。 3、冷却并排除原因后短程测试；短时间内再次预警时检修。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-22 | 电机驱动未初始化 | 电机驱动器还没有准备完成，当前不能执行运动或位置读取。 | 1、【运行前置检查】调用电机健康检查、位置读取或运动控制接口时，电机驱动初始化标志仍为未完成。 说明：已经初始化但驱动电流未建立触发11-4。 | 1、停止下发运动命令，查看启动过程中的首个驱动故障。 2、检查驱动供电和连接，排除问题后重新上电。 3、确认初始化完成后再运行；不能完成时保存启动日志。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-23 | 电机未按时停下 | 已经要求电机停止，但在规定时间内仍未确认电机停下。 | 1、【停止等待】已经下发停止命令，但在15 s内仍未确认驱动器进入停止状态。 说明：该代码针对停止状态等待超时，不等同于整段运动超时11-18。 | 1、先确认机构实际是否已经停下，不要立即继续测量。 2、记录停止前后的速度、位置和驱动状态，检查减速和传动。 3、确认停止响应正常后再测试；仍不能停稳时停用检修。 | 使用中 | CPU2共享故障
电机驱动 | 11-24 | 电机未按时到位 | 电机在规定时间内没有到达指定位置，当前动作未能正常完成。 | 1、【精确到位等待】精确位置动作开始后15 s内，TMC5130实际位置仍未进入目标位置正负1024脉冲的允许窗口。 说明：运动越过目标超过1 mm触发14-13；最终位置偏差超过10 mm触发14-14。 | 1、停止运动，记录目标位置、实际位置和等待时间。 2、检查传动、位置反馈和周长参数，确认标定行程没有受阻。 3、排除原因后重新执行该标定或定位，确认能够按时到位。 | 使用中 | CPU2共享故障；精确位置运动/标定
编码器 | 12-1 | 编码器没有有效位置数据 | 设备长时间没有取得新的编码器位置，当前位置无法确认。 | 1、【采样启动】AS5145编码器SPI/DMA采样不能正常启动。 2、【采样完成】采样启动后在允许时间内没有收到完整的新位置帧。 3、【运行取数】需要刷新位置时，始终没有取得一帧可用的新编码器数据。 说明：收到帧但奇偶校验失败触发12-2；上电保存位置不可用触发12-5。 | 1、停止相关运动，检查编码器供电和接线。 2、查看位置数据是否能够连续取得，不能把固定旧值当作采集正常。 3、仍无数据时检查采集链路；位置基准不可信时先重新建立基准。 | 使用中 | CPU2共享故障
编码器 | 12-2 | 编码器数据校验失败 | 收到了编码器数据，但数据在传输过程中出现差错，不能使用。 | 1、【帧校验】收到AS5145位置帧后，按协议计算的奇偶校验结果与帧内校验位不一致。 | 1、检查故障是否与电机启停同时出现。 2、停机检查编码器连接、供电及信号线布置。 3、确认连续采样不再校验失败后再运行；反复出现时保存编码器诊断记录。 | 使用中 | CPU2共享故障
编码器 | 12-3 | 编码器记录位移不足 | 电机已经动作，但编码轮记录到的尺带位移明显不足。 | 1、【运行丢步检查】连续6个采样构成约5 s观察窗，电机位置有进展，但编码轮速度低于指令速度的20%，且低于检查采用的最小0.5 mm/s要求。 2、【周长标定下限】按一次整圈运动计算的编码轮周长小于50 mm。 说明：运行检查只在规定的中间位置区间进行；周长大于5000 mm触发12-10。 | 1、停止运动，核对电机动作和编码器记录位移是否一致。 2、检查编码轮压紧、轮面、尺带和传动连接。 3、排除打滑后再测试；若发生在周长标定中，按规定行程重新标定。 | 使用中 | CPU2共享故障
编码器 | 12-5 | 编码器位置记录不可用 | 设备保存的编码器位置记录不可用，无法可靠恢复上次位置。 | 1、【上电恢复】开机读取编码器位置记录时，A、B两份持久化记录都无效，无法建立可信上电位置。 2、【位置保存】保存当前编码器位置时连续3次提交仍未得到有效记录。 3、【位置可信度】需要使用上电位置，但当前编码器位置已被标记为不可信且没有可恢复记录。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、不要按默认位置直接继续运行，先确认机构实际位置。 2、检查是否同时有掉电保存或存储故障，先处理这些问题。 3、通过回零或零点标定重新建立位置，确认位置记录能保存后再恢复普通运动。 | 使用中 | CPU2共享故障
编码器 | 12-6 | 编码器上电位置跳变 | 重新上电后，编码器位置与断电前保存的位置相差过大。 | 1、【上电位置比对】先取得连续3帧稳定位置，帧间差均不超过16个原始计数；随后将稳定角度与掉电前保存角度比较，差值超过320个原始计数。 说明：未取得首个有效样本触发12-15；保存记录本身无效触发12-5。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、不要按断电前位置继续运动，先人工确认机构位置。 2、检查编码器、磁铁、尺带和固定件。 3、排除问题后执行回零或零点标定，重新建立位置基准；反复出现时检查位置保存。 | 使用中 | CPU2共享故障；协议34启用
编码器 | 12-10 | 编码轮周长标定值过大 | 标定得到的编码轮周长明显过大，不能作为位置计算依据。 | 1、【周长标定上限】按一次整圈运动计算的编码轮周长大于5000 mm。 说明：标定周长小于50 mm触发12-3；运行中的连续位置跳变触发12-17。 | 1、停止重复标定，记录本次测得周长和允许范围。 2、检查尺带、编码轮压紧、传动及相关周长参数。 3、按规定流程重新标定；运行中突然跳变应另查12-17。 | 使用中 | CPU2共享故障
编码器 | 12-12 | 编码器角度计算超限 | 编码器内部无法正常算出角度，当前角度数据不可用。 | 1、【编码器状态位】AS5145返回帧中的CORDIC overflow状态位置位，角度计算结果超出器件可正常处理的范围。 | 1、停机检查磁铁与编码器的同心度、间隙和固定情况。 2、排除附近金属碎屑或异常磁场，并检查供电。 3、确认角度状态和位置采样恢复正常后再运行。 | 使用中 | CPU2共享故障
编码器 | 12-13 | 编码器角度线性异常 | 当前程序不会主动报出此故障，该编号仅保留。 | 1、【保留代码】当前程序不主动触发此代码。 说明：AS5145线性度状态当前只进入诊断统计，故障枚举和显示文本保留用于兼容。 | 1、当前程序不会主动报出12-13，不要仅凭线性度诊断记录判定停机故障。 2、由技术人员查看编码器线性度统计，同时检查安装和磁铁间隙。 3、若同时出现位置跳变、校验或通信故障，按实际报出的故障处理。 | 保留 | CPU2/CPU3保留定义；当前仅诊断统计
编码器 | 12-14 | 编码器角度计算未完成 | 编码器还没有完成角度计算，当前读数不能作为有效位置。 | 1、【编码器状态位】AS5145返回帧中的OCF未完成状态有效，器件尚未完成角度计算，当前角度不能作为有效位置使用。 | 1、等待编码器启动完成，观察是否仍持续报错。 2、反复出现时停机检查供电、磁铁位置和间隙。 3、确认角度计算状态正常、位置数据连续可用后再运行。 | 使用中 | CPU2共享故障
编码器 | 12-15 | 编码器首个位置等待超时 | 设备启动后一直没有等到第一笔可用的编码器位置。 | 1、【启动首样本】编码器启动后的首样本等待期结束，仍没有取得第一帧有效位置数据。 说明：等待过程中若已经识别出超时、奇偶校验、CORDIC或OCF等具体故障，则返回对应12-x代码。 | 1、检查编码器供电、接线和磁铁安装。 2、查看启动日志中是否先出现校验或角度状态异常，优先处理首个故障。 3、重新启动位置采集，确认取得可靠起始位置后再执行运动。 | 使用中 | CPU2共享故障
编码器 | 12-16 | 编码轮周长标定异常 | 编码轮周长标定所用数据或计算结果不合理，无法完成标定。 | 1、【整圈标定输入】尺带厚度、每圈脉冲数或运动前后长度差为0、负值或不可用于计算。 2、【整圈标定结果】计算出的首圈周长不是有限正数，或不在50至5000 mm范围内。 3、【多点拟合】标定样本不足、样本跨度不够、拟合矩阵不可解，或拟合得到的周长/尺带厚度不是有限正数。 4、【局部周长标定】位置源不是电机计数、运动量不足1/16圈、尺带长度变化方向与电机圈数方向矛盾，或算出的局部周长不在50至5000 mm范围内。 5、【应用标定】局部拟合结果被错误地用于覆盖全局首圈周长，计算值取整后小于等于0，未选择任何可写参数，或回零后重建周长基准失败。 | 1、停止重复标定，记录本次结果和标定行程。 2、检查编码轮、尺带和位置反馈，核对标定方向及参数。 3、按规定流程重新标定，确认结果有效后再用于位置换算。 | 使用中 | CPU2共享故障
编码器 | 12-17 | 编码器运行位置跳变 | 运行中编码器位置连续出现不合理的大幅跳变，当前位置不可信。 | 1、【运行位置跳变】运行中连续3个候选编码器增量都超过依据最大允许速度、实际采样间隔和当前编码轮周长计算出的物理上限。 说明：超限候选增量不会累计到正式位置；方向不一致只用于诊断统计，不会单独触发12-17。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、停止运动并人工确认机构位置，不要直接继续原行程。 2、检查磁铁、编码器、尺带压紧、连接和周长参数。 3、位置基准不可信时先重新回零；确认位置可靠后再短程测试，仍报错时保存编码器诊断和运动日志。 | 使用中 | CPU2共享故障；协议34起启用
传感器与密度 | 13-1 | 传感器数据校验失败 | 收到了传感器数据，但内容在传输过程中出现差错，不能确认可靠。 | 1、【DSM】文本应答的BCC与程序按协议计算的BCC不一致。 2、【多参数V3】8字节应答的累加校验值与帧内校验字节不一致。 3、【多参数V4】交互应答或主动上报帧的CRC/BCC校验失败。 4、【Safe】本地协议层或传感器返回BAD_CRC，适配层映射为13-1。 说明：帧长度、起止符、命令或数值字段错误触发13-27。 | 1、保存报错前后的通信记录，确认是校验失败而不是完全无应答。 2、检查传感器供电、接头和滑环链路。 3、连续应答校验正常后再测量；反复出现时由技术人员对照原始报文。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-2 | 振动管频率异常 | 传感器给出的振动频率长期不在可用范围，测量无法完成。 | 1、【找液位、液位跟随】读到的频率非零且超过6500 Hz，经过多次读取和模式恢复，仍不能取得有效频率。 2、【V4/Safe液位读频】V4频率无法正常解码，或Safe协议判定频率数据无效，直接向上返回13-2。 3、【瓦锡兰分布密度测量】单个测点等待达到5分钟，期间从未获得正频率，或者最后一次频率仍为零或负值。 4、【SI分布密度测量】单个测点等待达到5分钟，没有保存过可用液体样本，同时从未获得有效频率，或者最后频率仍无效。 说明：普通液位测量中，频率为0表示未稳定，当前程序不会仅因为0就直接报13-2。密度测量中，长期读到频率0，SI和瓦锡兰仍可能在等待满5分钟后报13-2。 | 1、记录传感器型号、测量模式和故障前的频率。 2、液位流程中的0值先按未稳定等待，不要直接当作损坏；非零异常需核对供电、探头状态和模式。 3、异常排除后重新测量；仍报错时保存原始应答及重试日志。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-3 | 传感器通信超时 | 设备向传感器发出请求后，长时间没有收到回应。 | 1、【DSM/V3/V4/Safe交互读】命令已经发送，但在单次等待及协议规定的重试完成后仍没有收到任何应答字节。 2、【V4/Safe主动上报】已进入主动测量状态，但在允许时间内没有出现新的完整数据帧。 3、【协议探测】检测传感器类型时，各候选协议均因无应答结束，或UART6持续处于忙/脏状态直到总等待时限耗尽。 说明：收到部分字节或收到结构错误的帧触发13-27；UART/DMA启动、发送或接收操作本身失败触发20-1。 | 1、检查传感器是否上电，以及滑环主从机是否已连接。 2、核对目标设备、接插件、天线和遮挡情况。 3、确认能连续收到完整应答后再测量；仍超时则保存请求、应答和连接状态。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-5 | 传感器内部通信超时 | 传感器内部的两个控制部分长时间无法互相联系。 | 1、【DSM专用】DSM应答中的A、B字段同时为+888.88，程序按约定将该特征码解释为传感器内部CPU通信超时。 说明：V3、V4和Safe没有通过该特征值触发13-5的路径。 | 1、先确认收到的是传感器内部超时应答，不要只查外部无线链路。 2、检查传感器外部供电，按允许流程重新启动并观察自检。 3、仍报错时记录型号、版本和应答，由厂家检查内部单元。 | 使用中 | CPU2共享故障；DSM传感器
传感器与密度 | 13-14 | 传感器姿态角异常 | 传感器给出的倾斜角度不合理，不能用于当前测量。 | 1、【DSM】DSM应答中的A、B字段同时为+444.44，程序按约定判定姿态角异常。 2、【Safe】Safe协议返回“姿态数据无效”，液位/姿态适配层映射为13-14。 | 1、检查探头安装和活动空间，查看姿态数据能否正常更新。 2、传感器仍报告姿态异常时，先检修姿态链路，不要只反复回零。 3、姿态数据恢复有效后，再按当前测量流程建立所需基准。 | 使用中 | CPU2共享故障；DSM/安全传感器
传感器与密度 | 13-16 | 传感器内部通信校验失败 | 传感器内部传递数据时出现差错，前后结果无法对上。 | 1、【DSM专用】DSM应答中的A、B字段同时为+999.99，程序按约定判定传感器内部通信校验失败。 | 1、保存传感器返回的内部校验错误记录。 2、检查外部供电，按允许流程重新启动后复测。 3、持续出现时由厂家检查内部连接和板件，不要仅更换外部通信线。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-21 | 传感器无谐振 | 传感器没有检测到振动管正常振动，无法取得测量数据。 | 1、【DSM专用】DSM应答中的A、B字段同时为+111.11，程序按约定判定振动管未形成谐振。 | 1、核对故障发生时探头所在位置和测量模式。 2、按检修规程检查探头附着物和供电，不要为消除故障盲目下放探头。 3、在已知正常条件下复测；仍返回无谐振时保存DSM应答并联系厂家。 | 使用中 | CPU2共享故障；DSM传感器
传感器与密度 | 13-26 | 密度值超出有效范围 | 传感器给出的密度数值明显不合理，不能用于测量。 | 1、【密度法找液位】单次密度读数小于等于0或大于3000 kg/m³，连续无效次数达到5次。 2、【Safe密度读数】Safe协议明确返回“密度数据无效”，适配层直接映射为13-26。 说明：V4密度模式尚未扫到或尚未稳定时可能返回0且底层不立即报错；当前密度法找液位会在上层累计该0值，达到5次后仍可触发13-26。 | 1、记录密度、温度、探头位置和传感器类型。 2、0值也可能表示传感器尚未稳定，先结合协议状态和测点条件判断，不直接认定为硬件损坏。 3、稳定液体点仍越界时核对标定和原始数据，不要通过放宽范围接受异常值。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-27 | 传感器响应格式异常 | 收到了传感器回应，但内容不完整或排列方式不符合要求。 | 1、【DSM】收到应答，但长度、起止标记、命令回显、字段分隔或数字格式不符合DSM协议。 2、【多参数V3】收到的数据长度或固定帧结构不符合8字节应答格式。 3、【多参数V4】交互应答或主动上报帧的长度、帧头、帧尾、命令、字段布局或解码格式不合法。 4、【Safe】协议层返回BAD_LENGTH、未知结果类型或无法解析的响应格式。 说明：等待到超时且一个字节都未收到触发13-3；已收到部分帧但直到超时仍不完整，按格式异常处理。 | 1、保存当前请求和完整原始应答。 2、检查传感器型号、协议配置及通信链路。 3、确认应答与本次命令一致后再测量；持续异常时交由技术人员分析格式。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-28 | 传感器供电异常 | 传感器检测到自身供电不正常，当前测量结果不可靠。 | 1、【DSM】DSM应答中的A、B字段同时为+222.22，程序按约定判定传感器供电异常。 2、【Safe】传感器返回POWER_ERROR，适配层映射为13-28。 | 1、按现场电气规程测量传感器端实际供电。 2、检查端子、线缆压降及安全栅等供电环节。 3、电压回到该型号允许范围且稳定后再测量；仍报警时检修传感器。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-29 | 姿态模块通信超时 | 传感器内部负责检测姿态的部分长时间没有回应。 | 1、【DSM专用】DSM应答中的A、B字段同时为+333.33，程序按约定判定姿态模块通信超时。 | 1、确认是否只有角度通道无数据，保存传感器状态。 2、检查传感器供电，按允许流程重新启动。 3、角度数据仍不更新时联系厂家检查姿态模块；恢复前不要依赖姿态探底。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-30 | 传感器自检失败 | 传感器自我检查没有通过，不能确认设备工作正常。 | 1、【DSM】DSM应答中的A、B字段同时为+555.55，程序按约定判定传感器自检失败。 2、【Safe】传感器返回SELF_TEST_FAILED，适配层映射为13-30。 | 1、停止使用本次测量值，记录具体自检信息。 2、检查外部供电和连接，再按允许流程重新启动等待自检。 3、仍不通过时联系厂家，不要跳过自检继续测量。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-31 | 传感器身份不匹配 | 当前连接的传感器与设备预期使用的传感器不是同一个。 | 1、【Safe身份校验】握手或服务调用返回BAD_SENSOR/身份不一致，传感器标识与当前会话所选设备不匹配。 | 1、核对传感器实物型号、编号和当前连接对象。 2、更换过传感器时，按调试流程重新确认连接和配置。 3、身份一致后再测量；不要通过跳过身份检查继续使用。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-32 | 传感器协议版本不兼容 | 传感器和主控使用的通信版本不匹配，双方无法正常配合。 | 1、【V4】协议探测或应答帧中的版本不在当前主控支持范围内。 2、【Safe】本地协议层返回BAD_VERSION，或传感器返回UNSUPPORTED_VERSION，适配层映射为13-32。 | 1、记录主控及传感器的软件版本和型号。 2、按配套说明确认兼容组合，由技术人员决定是否升级或恢复版本。 3、版本确认通过后再建立连接，反复重启不能解决不兼容。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-33 | 传感器模式未就绪 | 传感器或共用通信线路还没有准备好，当前操作暂时不能执行。 | 1、【DSM/V3/V4交互】UART6正被其它传感器、主动流、Safe或无线AT事务占用，当前测量命令不能取得链路所有权；DSM透明链路恢复后仍未就绪时也返回13-33。 2、【V4主动模式】进入主动测量、切换交互/主动所有权或启动DMA接收时，所需模式尚未准备完成。 3、【Safe】传感器明确返回MODE_NOT_READY，适配层映射为13-33。 4、【无线AT共用链路】无线AT操作无法取得UART6所有权时，也复用13-33表示链路模式未就绪。 说明：该代码也用于串口共享状态未就绪，不只表示传感器内部测量模式异常。 | 1、停止重复下发命令，等待传感器完成当前准备。 2、检查供电、通信和当前模式是否正确。 3、模式就绪后再测量；长时间不就绪时保存状态和切换日志。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-34 | 传感器配置批次不一致 | 主控保存的传感器设置与传感器当前实际设置不是同一批。 | 1、【Safe专用】协议层返回BAD_CONFIG_EPOCH，或传感器返回CONFIG_MISMATCH，表示本次会话记录的配置批次与传感器当前批次不同。 | 1、停止测量，确认是否有人修改参数或更换传感器。 2、重新建立连接并读取当前配置，核对型号和参数。 3、双方配置一致后再测量；无操作也反复变化时检查供电和存储。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-35 | 传感器上报状态不一致 | 主控认为的连续上报状态与传感器实际状态不一致。 | 1、【V4】启动、停止或读取主动上报时，本地登记的流状态与实际交互结果不一致。 2、【Safe】协议层返回BAD_STREAM_STATE，表示当前会话的周期上报状态与预期不一致。 | 1、停止本轮测量，查看周期上报的实际状态。 2、检查供电和通信，重新建立连接并按流程启动测量。 3、确认上报状态一致、连续收到新数据后再运行。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-36 | 传感器数据过期 | 当前拿到的是较早的传感器数据，不能代表现在的测量状态。 | 1、【V4主动数据】最新快照的时间戳超过主动数据允许时限，或所需字段没有新的采样代次/NEW标志。 2、【Safe】协议层返回DATA_STALE，或传感器返回STALE_DATA，适配层映射为13-36。 说明：该代码表示收到或保留的数据已过期，不等同于完全没有收到帧的13-3。 | 1、不要继续使用旧读数，检查采样时间或更新状态。 2、检查供电、连接和周期上报是否仍在运行。 3、重新连接后确认持续收到新样本；数值不变本身不能证明数据过期。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-37 | 传感器温度超限 | 传感器内部温度超出允许范围，当前数据不能继续使用。 | 1、【Safe专用】传感器返回TEMPERATURE_ERROR，表示内部温度不在允许范围，适配层映射为13-37。 | 1、核对现场温度和该型号允许范围。 2、超范围时先恢复适合的测量条件，不要只重启设备。 3、现场温度正常但读数异常时，保存温度记录并检修传感器。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-38 | 传感器内部故障 | 传感器确认自身有故障，但没有给出可进一步区分的原因。 | 1、【DSM】DSM应答中的A、B字段同时为+666.66或+777.88，程序按约定归入传感器内部故障。 2、【多参数V3】应答中的远端状态字节为0xFF。 3、【V4】交互应答明确表示远端内部错误，且没有更具体的13-x分类。 4、【Safe】收到未知远端错误或无法映射到既有故障码的wire error，适配层使用13-38兜底。 | 1、停止使用本次数据，保存传感器同时返回的详细状态。 2、检查外部供电和连接，按允许流程重新启动复测。 3、仍报错时按详细状态联系厂家，不要只凭该通用码指定更换部件。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-39 | 传感器地址不匹配 | 收到的回应来自另一台传感器，不是本次请求的目标设备。 | 1、【V4】收到的应答地址与本次请求的目标传感器地址不一致。 2、【Safe】协议层或传感器返回BAD_ADDRESS，适配层映射为13-39。 说明：广播请求允许按协议返回设备自身地址，不按单播地址回显规则误判。 | 1、核对当前请求的目标地址、传感器地址和实际连接对象。 2、排除地址冲突或错误配对，保存请求与应答。 3、重新确认连接后再测量；广播应答由技术人员按对应协议核对。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-40 | 传感器连接状态失效 | 传感器已经不再认可当前连接，需要重新建立连接。 | 1、【Safe会话】协议层或传感器返回BAD_SESSION，当前会话号、握手状态或连接上下文已失效。 2、【Safe恢复兜底】会话恢复失败且没有可映射的更具体原因时，适配层以13-40返回。 | 1、停止沿用当前测量数据，确认两端是否发生重启或更换。 2、检查供电和链路，重新建立传感器连接。 3、连接确认成功并取得新数据后重新测量。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-41 | 传感器应答序号不一致 | 传感器回应的先后顺序不正确，可能存在丢失、重复或错序。 | 1、【V4主动上报】帧序号重复、倒退或出现不符合当前连续接收规则的跳变。 2、【Safe】协议层或传感器返回BAD_SEQUENCE，适配层映射为13-41。 | 1、停止重复下发，保存故障前后的请求与应答序号。 2、检查链路延迟、供电和是否存在多端同时操作。 3、重新建立连接后再测量；反复出现时交由技术人员分析通信记录。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-42 | 传感器需要重新确认连接 | 传感器要求先重新确认连接，当前操作不能直接继续。 | 1、【Safe专用】协议层返回NEEDS_HELLO，当前操作要求先重新执行HELLO握手。 | 1、停止本轮操作，重新执行传感器连接确认。 2、核对身份、能力和配置，不沿用旧测量值。 3、连接成功后重新发起原操作；频繁发生时检查供电和掉线记录。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-43 | 收到重复的传感器数据 | 设备收到了已经处理过的旧数据或重复数据。 | 1、【V4主动上报】收到已经处理过的旧帧或相同采样序号的重复帧。 2、【Safe】协议层返回REPLAY，适配层映射为13-43。 说明：一般序号连续性错误触发13-41；明确识别为旧数据重放时触发13-43。 | 1、不采用本次重复数据，保存连续应答记录。 2、检查无线链路和是否有重复操作。 3、重新建立连接并取得新样本后再测量；持续重复时检查传感器和通信模块。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-44 | 传感器不支持所需功能 | 当前传感器不具备所要求的测量或维护功能，本次操作无法执行。 | 1、【V4/传感器服务】当前驱动没有实现所请求的测量能力，或探测到的传感器能力表不包含该功能。 2、【Safe】协议层返回BAD_CAPABILITY或服务层返回UNSUPPORTED，适配层映射为13-44。 说明：13-44表示传感器或驱动能力不具备；设备参数选择的业务功能不适用时触发17-9。 | 1、核对传感器型号、软件版本和所选功能。 2、按配套说明改用支持的功能，或由技术人员确认升级、更换方案。 3、能力确认通过后再操作，不要强行跳过检查。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-45 | 传感器命令不支持 | 传感器能够通信，但不认识或不支持本次操作命令。 | 1、【Safe专用】传感器返回UNSUPPORTED_COMMAND，表示协议版本可通信，但不支持本次命令。 | 1、记录被拒绝的操作及两端版本。 2、确认该型号是否支持此命令，排除错误连接对象。 3、按配套流程调整后再操作；不要持续重复发送同一不支持命令。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-46 | 传感器不接受当前参数 | 传感器能够识别命令，但不接受本次设置内容。 | 1、【Safe专用】传感器返回BAD_ARGUMENT，表示命令可以识别，但不接受本次参数内容。 | 1、记录被拒绝的参数名称、数值和单位。 2、对照该型号说明检查范围和组合，不盲目套用其它设备的默认值。 3、修正并确认传感器接受设置后再测量。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-47 | 传感器测量模式不一致 | 传感器返回的数据属于另一种测量模式，不能用于当前任务。 | 1、【V4】主动快照或交互数据所属测量模式与本次请求的液位、密度、水位或姿态模式不一致。 2、【Safe】协议层返回MODE_MISMATCH，适配层映射为13-47。 | 1、停止使用本次数据，核对需要的模式和实际返回模式。 2、重新建立连接并按流程选择测量模式，等待就绪。 3、收到对应模式的新数据后再测量；反复不一致时保存切换记录。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-48 | 传感器当前模式不允许操作 | 传感器当前所处状态不允许执行这项操作，需要先退出当前状态。 | 1、【Safe专用】传感器返回MODE_NOT_ALLOWED，当前状态下禁止切换到所请求模式或执行该操作。 | 1、先完成或正常退出上一项操作。 2、确认当前模式允许执行目标命令，再按正常顺序操作。 3、仍被拒绝时保存模式和命令记录，交由技术人员确认。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-49 | 上一次传感器操作尚未完成 | 传感器上一项操作还没有结束，暂时不能开始新操作。 | 1、【Safe专用】协议层返回TRANSACTION_PENDING，上一项传感器事务尚未结束。 | 1、停止重复下发，先等待上一项操作完成。 2、若超过正常等待时间，检查完成应答和通信链路。 3、确认上一项已结束后再操作；状态无法确认时重新建立连接。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-50 | 传感器设备忙 | 传感器正在忙于其他任务，暂时不能处理本次请求。 | 1、【Safe专用】传感器返回DEVICE_BUSY，设备正在执行其它测量、保存或自检事务，暂不能接受当前操作。 | 1、不要连续重复操作，先等待当前任务结束。 2、长期忙碌时查看任务状态、供电和重启记录。 3、按允许流程重新连接或重启；仍忙碌时保存状态联系厂家。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-51 | 传感器参数校验失败 | 传感器保存的参数内容不完整或已经损坏，不能继续使用。 | 1、【Safe专用】协议层返回BAD_PARAM_CRC，或参数读取/校验流程确认传感器参数CRC不正确。 | 1、先重新读取参数，并保存失败应答。 2、检查通信、供电和两端版本，核对已有有效参数备份。 3、需要重新写入时只使用已确认的参数；读回校验正常后再测量。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-52 | 传感器采样序号异常 | 传感器数据的先后编号不符合预期，不能确认数据连续可靠。 | 1、【Safe专用】协议层返回BAD_SAMPLE_COUNTER，收到的采样计数不符合当前会话预期。 | 1、停止使用本轮连续数据，保存故障前后的采样编号。 2、检查供电、通信和传感器重启记录。 3、重新开始测量，确认采样编号按规则更新后再采用结果。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-53 | 传感器周期上报意外停止 | 传感器原本正在连续发送数据，但该过程意外停止。 | 1、【Safe专用】协议层返回STREAM_STOPPED，原本应持续运行的周期上报已由传感器意外停止。 | 1、停止依赖旧数据，检查供电、连接和停止原因。 2、重新建立连接，按流程启动周期测量。 3、确认连续收到新样本后再运行；再次中断时保存上报及重启记录。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-54 | 传感器周期上报未启动 | 设备准备读取连续数据时，发现传感器尚未开始连续发送。 | 1、【V4】按主动模式读取数据时，本地流状态表明周期上报尚未启动。 2、【Safe】传感器返回STREAM_NOT_ACTIVE，适配层映射为13-54。 | 1、核对启动应答和当前模式，不要直接等待不存在的数据流。 2、按正常流程重新启动周期测量。 3、确认启动成功且收到新样本后再测量；仍失败时检查供电和通信。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-55 | 传感器周期上报重复启动 | 传感器已经在连续发送数据，又收到了重复的启动要求。 | 1、【Safe专用】周期上报已经处于活动状态时再次发送启动命令，传感器返回STREAM_ALREADY_ACTIVE。 | 1、停止重复启动，先确认传感器是否已经在上报。 2、需要重新开始时先正常停止上一轮，再按流程启动。 3、确认本轮状态和新样本对应后再使用结果。 | 使用中 | CPU2共享故障
传感器与密度 | 13-56 | 传感器周期上报退出失败 | 设备要求传感器停止连续发送数据，但传感器没有正常退出。 | 1、【Safe专用】发送停止周期上报命令后，传感器返回STREAM_EXIT_FAILED，未能正常退出连续上报状态。 | 1、暂停后续模式切换，先确认停止命令及应答。 2、按允许流程重新停止或重新建立连接。 3、确认周期上报已退出后再切换模式；仍失败时保存记录联系检修。 | 使用中 | CPU2共享故障
零点与位置检测 | 14-9 | 零点位置超出允许范围 | 找到零点后，测得位置仍离允许的零点范围太远。 | 1、【粗找零点后检查】粗找零点成功后，当前绝对尺带位置超过配置的最大零点偏差；流程最多重试3轮，仍超限时返回14-9。 2、【精找零点后检查】精确零点动作完成后，最终位置仍超出最大零点偏差。 说明：精找过程中已经越过允许范围但扭力仍未恢复为零点特征时触发15-21。 | 1、停止重复找零，记录本次最终位置及允许范围。 2、检查零点机构、尺带、编码器和相关参数。 3、排除原因后重新回零或零点标定，确认最终位置在允许范围内。 | 使用中 | CPU2共享故障
零点与位置检测 | 14-11 | 陀螺仪基准无效或不稳定 | 倾斜角基准尚未建立，或多次采样变化太大，不能作为稳定基准。 | 1、【角度探底前置条件】选择姿态角探底时，当前陀螺仪零点基准无效或尚未建立。 2、【回零后建立基准】连续采集5次姿态角，任一轴的最大值与最小值之差超过2°，基准被判为不稳定。 说明：姿态基准在回零后的采样位置建立，不要求探头位于罐底。 | 1、停止相关测量，检查探头是否还在晃动、姿态安装是否牢固。 2、确认角度数据有效后，按回零流程重新建立基准，不要求把探头压在罐底。 3、确认基准建立成功、采样波动符合要求后再探底；仍失败时保存角度采样日志。 | 使用中 | CPU2共享故障；角度探底；屏幕名称仍为“陀螺仪基准不稳定”
零点与位置检测 | 14-12 | 当前位置数据无效 | 当前位置信息缺失或数值不合理，无法继续计算和运动。 | 1、【运动规划】准备计算目标位置时，当前起点或位置换算结果为NaN、无穷值或其它无效值。 2、【运行刷新】点动或连续运动中刷新位置快照失败，无法得到有效当前位置。 3、【探底释放】向上释放罐底后，停止位置仍小于0。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、停止运动，先确认机构实际位置，不依赖当前无效读数。 2、检查是否同时存在编码器、掉电保存或零点故障，先处理对应原因。 3、重新建立可靠位置基准后再执行运动或测量。 | 使用中 | CPU2共享故障
零点与位置检测 | 14-13 | 运动越过目标位置 | 电机运动时越过了目标位置，并超过允许偏差。 | 1、【点动越界】点动过程中，实际位置沿运动方向越过目标位置超过1 mm。 | 1、停止运动，记录目标位置、实际位置和速度。 2、检查制动响应、传动和位置反馈，再核对运动参数。 3、在安全行程内做低速短程测试，确认不再越过目标后恢复使用。 | 使用中 | CPU2共享故障
零点与位置检测 | 14-14 | 电机到位偏差过大 | 电机停止后离目标位置仍然太远，不能认为已经到位。 | 1、【通用点动到位】电机停止后，最终位置与目标位置的绝对偏差超过10 mm。 2、【瓦锡兰测点定位】移动到分布密度测点后，经过允许的定位重试仍未进入瓦锡兰流程规定的到位容差。 | 1、确认已经停稳，记录目标与实际位置的差值。 2、检查尺带、编码轮及运动参数，不只放宽允许偏差。 3、修复或按需重新标定后测试，确认到位偏差符合要求。 | 使用中 | CPU2共享故障
零点与位置检测 | 14-15 | 结果提交时电机未停 | 准备提交测量结果时，系统记录的电机状态仍不是停止。 | 1、【SI结果提交】SI流程已经形成可提交的液位候选且液位稳定，但提交前读取到的程序电机状态不为停止。 说明：该代码反映程序状态记录，不直接证明机构仍在运动。 | 1、先确认机构实际是否停止，再查看设备记录的电机状态。 2、机构已停但状态未恢复时，保存停止前后的日志交技术人员检查。 3、状态恢复正常后重新执行测量；不要把未提交结果当成本次有效结果。 | 使用中 | CPU2共享故障；SI结果提交
测量过程 | 15-6 | 上行找液位到达位置上限 | 向上寻找液面时已经接近罐体上限，仍未找到液面。 | 1、【上行找液位】探头向上寻找液面时到达罐高上限，仍未识别到液体到空气的有效转换。 2、【液位基准刷新】刷新流程计算出的上行目标达到或超过罐高减100 mm的保护边界。 | 1、停止继续上行，核对现场液位和当前搜索范围。 2、检查罐高、零点、位置显示及液面信号。 3、确认液面在允许范围内后重新搜索，不要盲目扩大上限。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-15 | 液位变化过快 | 液位连续多次偏离目标范围，设备无法及时跟上液位变化。 | 1、【步进液位跟随】每次精确移动后，频率仍反复高于或低于目标窗口，使上偏或下偏累计次数超过配置上限。 说明：代码名称为“液位变化过快”，实际触发依据是连续多次移动后的频率越窗计数。 | 1、先核对现场是否正在快速进出料或液面剧烈波动。 2、检查频率变化、实际运动和跟随设置，排除卡涩及信号异常。 3、条件恢复适合测量后重新找液位，再进入跟随。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-16 | 实高偏差过大 | 当前程序不会主动报出此故障，该编号仅保留。 | 1、【保留代码】当前程序不主动触发此代码。 说明：该编号仅作历史兼容保留。 | 1、当前设备不会主动报出；旧设备日志请按对应固件历史资料查询。 | 保留 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-17 | 密度找液位超时 | 使用密度寻找液面时等待过久，仍未确定稳定液面。 | 1、【密度闭环初次找液位】密度法初次寻找液面从开始计时已超过600000 ms，仍未形成稳定的液面边界。 说明：进入正常跟随后的过程不使用此初找超时条件。 | 1、记录搜索起止位置、密度和超时前的动作。 2、核对液面是否在范围内，检查探头状态及实际运动。 3、液面和读数稳定后重新搜索；持续超时需分析过程日志，不只延长时间。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-18 | 下行未找到液位 | 向下寻找液面时已经到达允许下限，仍未找到液面。 | 1、【普通下行找液位】频率法或步进法下行搜索到盲区/下限，仍未识别到空气进入液体的稳定转换。 2、【瓦锡兰液面搜索】向下寻找液面到达下限，仍没有确认有效液体。 3、【液位基准刷新】刷新流程的下行目标到达盲区，或下行恢复过程中触及下边界。 说明：某些跟随流程会先把15-18作为本轮搜索结果并尝试恢复；只有恢复后仍无法继续时才作为最终故障上报。 | 1、停止继续下放，确认现场液位及盲区。 2、核对罐高、零点和搜索下限，检查入液时频率或密度变化。 3、确认位置及信号正常后重新搜索；液面在盲区内时不能靠扩大行程解决。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-19 | 上行未找到液位 | 向上寻找液面或返回液面时，始终没有确认到稳定液面。 | 1、【普通上行找液位】粗找和精找过程结束，仍未识别到液体进入空气的稳定转换。 2、【SI返回液位】SI完成测点后返回液面位置，但probe_at_liquid_level为0或liquid_stable为0，未确认探头回到稳定液面。 | 1、确认探头是否实际向上移动、是否经过液面。 2、核对罐高和起始位置，检查液面附近的信号变化。 3、位置及信号恢复正常后重新搜索，不要继续无边界上行。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-20 | 下行未找到罐底 | 向下寻找罐底时走完允许范围，仍未可靠确认罐底。 | 1、【罐高探底边界】探底过程中当前下垂长度已超过允许的最大罐高，仍没有确认罐底。 2、【称重探底】粗找或精找罐底耗尽规定的运动范围/尝试次数，扭力判据仍未确认罐底。 3、【姿态角探底】在允许搜索距离内没有形成有效的角度触底判据。 说明：本代码表示所选探底流程未找到罐底；底部释放失败另报15-26。 | 1、停止继续下探，记录最后位置和当前探底方式。 2、称重探底检查受力数据，角度探底检查姿态基准；同时核对尺带和行程。 3、排除问题并确认允许范围后重新探底，不要仅扩大下行范围。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-21 | 上行未找到零点 | 从罐底向上寻找零点时超过允许范围，仍未找到零点。 | 1、【精确找零点】从罐底向上精找零点时，位置已经超过“零点位置减最大零点偏差”的允许边界，扭力状态仍未恢复为ZERO；快速停车成功后返回15-21。 | 1、停止反复上拉，检查浮子、尺带和导向机构。 2、核对上行实际位移、扭力变化和零点相关设置。 3、排除卡阻并确认离底响应正常后，再按流程回零。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-22 | 下行未找到水位 | 多次向下寻找和确认后，仍未找到稳定水位。 | 1、【快速下行找水位】向下搜索到接近零点/下限，仍未检测到水位。 2、【粗找水位】连续3次粗找均未确认稳定水位。 3、【精找水位】连续3次精找或停车复核仍不能确认稳定水位；流程上提100 mm后返回15-22。 | 1、核对现场是否存在可测水层及预计水位。 2、检查水位电容变化、探头附着物、标定值和搜索范围。 3、条件满足后重新测水；不要把未找到水位直接当作水位为零。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-23 | 密度测量无有效点 | 密度测量结束后没有留下任何可用测点，无法形成结果。 | 1、【通用密度汇总】密度点筛选后有效点数为0，无法计算分布结果。 2、【SI测量】流程结束时没有形成候选液位/密度点，或采样期间没有保存任何有效液体样本。 3、【瓦锡兰测量】所有测点均无效，最终可输出点数为0。 | 1、查看各测点的位置、读数和被舍弃原因。 2、确认测点落在有效液体范围内，检查传感器状态和运动到位。 3、修正条件后重新测量，确认有有效点再使用平均结果。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-24 | 密度测量未找到油面 | 分布密度测量中没有找到油面，无法确定测量范围。 | 1、【瓦锡兰分布密度】向上寻找油面到达最高允许位置，仍未检测到空气界面。 2、【瓦锡兰分布密度】测点记录中没有任何有效液体点，无法据此确定油面。 | 1、核对最高测点、现场油面和有效液体点记录。 2、检查测量范围、罐高、位置及液面附近的密度变化。 3、确认范围和信号能覆盖油面后重新测量，不沿用未确认的油面结果。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-25 | 频率找液位超时 | 使用振动频率寻找液面时等待过久，仍未完成定位。 | 1、【频率闭环找液位】频率法找液位从开始计时超过600000 ms，包含读频、等待未稳定值和模式恢复时间，仍未完成液面定位。 说明：多次读到非零且超过6500 Hz并耗尽读频恢复时先触发13-2；合法的0值可继续等待，最终可能因总时长达到10分钟触发15-25。 | 1、保存超时前的频率、位置和搜索动作。 2、检查液面是否在搜索范围内，核对探头状态及空气、液体频率。 3、条件恢复后重新找液位；0值未稳定应与通信失败、非零越界分开排查。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-26 | 探底前未能离开罐底 | 开始找罐底前未能解除原有受力或触底状态，不能安全继续下行。 | 1、【称重探底前释放】开始找罐底前扭力已经处于触底/碰撞状态，向上移动规定释放距离并完成允许尝试后仍未解除。 2、【姿态角探底前释放】开始找罐底前姿态角已经满足触底条件，向上释放后仍不能恢复到未触底状态。 说明：释放后的停止位置无效触发14-12；电机或通信错误直接返回对应代码，只有释放尝试耗尽才触发15-26。 | 1、停止继续下探，先确认上行动作是否实际发生。 2、检查浮子、尺带和导向机构，核对上行位移与受力变化。 3、确认能可靠离底并恢复正常基准后再探底，不要盲目增加拉力。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-27 | 未设置罐高标定值 | 执行罐高标定时没有提供有效的罐高数值，标定流程无法开始。 | 1、【罐高标定命令】进入罐高标定流程时，命令参数中的标定罐高为0，程序在执行SearchBottom之前直接触发15-27。 | 1、核对当前储罐和真实罐高，确认单位。 2、录入并保存已确认的标定值，再执行罐高标定。 3、若保存后又变为零，先检查参数存储故障。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-28 | 未设置水位标定值 | 执行水位标定时没有提供有效的水位真值，标定流程无法开始。 | 1、【水位标定命令】进入水位标定流程时，命令参数中的标定水位真值为0，程序不再执行找水位和标定计算，直接触发15-28。 | 1、确认现场实测水位、单位及本次标定项目。 2、输入已确认的真值并保存，再执行水位标定。 3、没有可靠真值时先停止标定，不为消除故障随意填写数值。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-29 | 密度测点规划失败 | 设置的测量范围、间隔或点数无法组成一套有效测点。 | 1、【公共点数检查】最终规划点数为0或超过最大测点容量。 2、【等分规划】可测高度小于等于0，或请求点数为0，无法生成任何测点。 3、【每米一点】可测高度不足1 m，或计算后得到0个测点。 4、【固定间隔】下端点大于等于上端点、点数为0/超容量，或端点越过罐高与盲区边界。 5、【GB/模式规划】所选GB规划算法生成0个点，或当前规划模式没有实现。 | 1、记录本次起止位置、间距、点数和罐高。 2、核对单位、位置基准及范围，确认至少能形成一个允许测点。 3、修正参数或先取得有效液位后重新启动，不通过强行增加点数绕过检查。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-30 | 罐高测量结果无效 | 找到罐底后仍没有得到可用的实际罐高，无法保存标定结果。 | 1、【罐高标定结果】SearchBottom成功结束后，优先读取的罐底下垂长度和备用调试下垂长度仍均为0，无法得到原始实高。 说明：输入的标定罐高为0触发15-27；探底过程失败则返回对应探底故障，不进入15-30。 | 1、不要保存本次无效实高，先检查探底和位置日志。 2、确认零点、实际触底位置和位置记录可靠。 3、重新探底得到有效实高后再标定罐高；仍异常时交技术人员分析。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-31 | 水位标定计算结果越界 | 根据当前位置和标定值算出的水位罐高明显不合理。 | 1、【水位标定计算】“当前探头下垂长度 + 命令输入的标定水位”计算结果小于等于0，或大于5000000个0.1 mm单位（500 m）。 说明：输入的标定水位本身为0时先触发15-28。 | 1、核对水位真值的单位及当前缆长。 2、检查零点、编码轮周长和实际水位位置。 3、修正并重新定位后再标定，确认结果在允许范围内再采用。 | 使用中 | CPU2共享故障
参数与存储 | 17-1 | 参数存储访问失败 | 设备无法正常读取或保存参数，当前设置可能不完整。 | 1、【启动加载】A、B两份参数记录都不能作为有效记录使用，且失败不属于未初始化、CRC错误、结构长度不匹配或版本不匹配等已定义类型。 2、【运行访问】参数存储器读、写或提交操作失败，无法完成指定参数记录访问。 | 1、先记录现有参数和报错过程，不要立即恢复出厂。 2、检查主板供电和存储器；读取到的异常参数不能当作可靠备份。 3、访问恢复后用已核实的参数重新配置并验证保存，仍失败时检修主板。 | 使用中 | CPU2共享故障
参数与存储 | 17-2 | 参数未初始化 | 设备中还没有完成初始化的参数记录，只能使用初始设置。 | 1、【启动加载】A、B两份参数记录都没有有效的初始化标记，程序判定设备参数从未完成初始化。 | 1、确认是否为新机、换板或恢复参数后的首次启动。 2、按现场配置重新设置并保存参数，不直接用出厂值开始测量。 3、在安全停机条件下重新上电复查，确认参数完整保留后再调试。 | 使用中 | CPU2共享故障
参数与存储 | 17-5 | 参数值超出范围 | 输入的参数或目标值超出设备允许范围，当前设置不能执行。 | 1、【参数写入】外部写入值低于该参数最小值或高于最大值。 2、【运动命令】移动距离小于等于0、方向值无效，或目标位置不在0至当前罐高范围内。 3、【测量参数】单点密度目标落入盲区/超出罐高，或液位参考值不在业务允许范围。 说明：单个值都合法但相互冲突触发17-8；内部空指针或调用前置条件错误触发22-2。 | 1、查看被拒绝的参数或目标值，核对单位和范围。 2、涉及运动时同时确认当前位置、罐高和盲区。 3、修正后重新操作，不通过放宽安全边界消除报错。 | 使用中 | CPU2共享故障
参数与存储 | 17-6 | 参数完整性校验失败 | 保存的参数内容已损坏或不完整，不能作为有效设置使用。 | 1、【启动加载】A、B参数记录具有可识别的记录结构，但CRC与按内容重新计算的结果不一致，且没有任何一份可作为有效副本。 | 1、不要直接依赖启动后的出厂参数，先核对可靠的现场参数备份。 2、检查供电和存储状态，再恢复已确认的配置。 3、保存后重新读取并复查；再次校验失败时停用检修存储器。 | 使用中 | CPU2共享故障
参数与存储 | 17-7 | 关键参数未设置 | 当前功能所需的重要参数还没有设置，设备无法开始相应操作。 | 1、【测量前检查】当前功能必需的罐高、零点、液位参考、传感器类型或电机标定参数尚未设置。 2、【启动配置检查】关键配置字段仍为缺省/空值，无法建立当前测量流程所需条件。 | 1、根据当前功能和日志定位缺少的参数。 2、核对罐高、零点、传感器类型等相关设置，只补入已确认的值。 3、保存并重新读取确认后，再执行原功能。 | 使用中 | CPU2共享故障
参数与存储 | 17-8 | 参数组合冲突 | 各项参数单独看似正常，但组合在一起相互冲突。 | 1、【组合约束】各参数单独均在允许范围内，但组合后违反业务关系，例如下端点不小于上端点、目标落入盲区、测量区间越过罐高，或点数与间隔无法同时满足。 | 1、把相关参数一起核对，不只检查单个数值是否超限。 2、确认单位、位置基准和上下限顺序，再检查点距与数量是否适合范围。 3、修正并保存后重新操作，保留发生冲突的原参数供追查。 | 使用中 | CPU2共享故障
参数与存储 | 17-9 | 当前配置不支持此功能 | 当前选择的传感器、设备类型或工作方式不支持这项功能。 | 1、【业务配置】当前选择的传感器类型、液位测量方法或设备配置不支持所请求功能。 2、【服务选择】业务层请求某项测量，但当前注册驱动没有可用的相应服务路径。 说明：传感器在协议中明确声明能力不支持时触发13-44；17-9表示本机配置与所选业务功能不兼容。 | 1、核对实际安装型号、当前模式和功能要求。 2、配置选错时按实物修正；硬件本身不支持时停止使用该功能。 3、需升级或换件时按配套方案处理，不能只修改型号参数冒充支持。 | 使用中 | CPU2共享故障
参数与存储 | 17-10 | 参数存储结构不匹配 | 保存的参数来自不同的数据结构，当前程序无法正确读取。 | 1、【参数记录加载】持久化记录声明的参数数据长度与当前程序的DeviceParameters结构大小不一致。 | 1、记录当前程序版本和升级、换板经过。 2、查参数兼容说明，并核对已有可靠的现场参数备份。 3、按批准流程迁移或重新配置，保存和读回验证正常后再运行。 | 使用中 | CPU2共享故障
参数与存储 | 17-11 | 参数存储版本不匹配 | 保存的参数版本与当前程序不一致，不能直接使用。 | 1、【参数记录加载】持久化记录中的版本标记与当前程序要求的参数存储版本不一致。 | 1、核对程序版本、参数版本及升级说明。 2、先保留原参数资料，由技术人员确认能否迁移。 3、按配套流程恢复参数并验证，不直接套用另一版本的参数文件。 | 使用中 | CPU2共享故障
参数与存储 | 17-12 | 参数写入后校验失败 | 参数写入后重新检查，发现两份记录不完整或内容不一致。 | 1、【参数保存后验证】参数同时写入A、B两份记录后重新读取，至少一份记录无效，或两份记录内容不一致。 | 1、不要把本次操作当作保存成功，先记录待保存参数。 2、检查供电和存储器，再保存一次并重新读取核对。 3、仍不一致时停用检修，不能依赖重启后可能丢失的设置。 | 使用中 | CPU2共享故障
扭力检测 | 18-1 | 满载标定扭力超过上限 | 满载标定得到的扭力值过高，不能作为正常满载基准。 | 1、【满载标定】满载标定采样达到稳定条件后，得到的满载扭力值高于配置允许的满载上限，不能写入为有效满载基准。 | 1、停止标定，确认使用的是规定载荷，不要继续加重。 2、检查浮子和传动有无卡阻，再核对空载基准及安装受力。 3、载荷和读数正常后重新标定；仍超限时记录原始扭力值检修。 | 使用中 | CPU2共享故障
扭力检测 | 18-2 | 满载标定扭力低于下限 | 满载标定得到的扭力值过低，不能作为正常满载基准。 | 1、【满载标定】满载标定采样达到稳定条件后，得到的满载扭力值低于配置允许的满载下限，不能写入为有效满载基准。 | 1、确认标定载荷已正确加载，机构没有托住或分担载荷。 2、检查钢丝、传动和安装受力，再核对空载基准。 3、受力和读数正常后重新标定，不通过随意增加载荷补偿异常。 | 使用中 | CPU2共享故障
扭力检测 | 18-3 | 扭力变化超过保护值 | 运行中的扭力变化超过保护范围，设备判断可能碰撞或到达机械极限。 | 1、【上行运行保护】当前扭力相对稳定基线的增加量超过“满载扭力×上行限制比例”形成的阈值。 2、【下行运行保护】当前扭力相对稳定基线的下降量超过“满载扭力×下行限制比例”形成的阈值。 3、【零点/底部极限保护】扭力变化达到零点或底部专用极限判据，程序将其作为碰撞/机械极限停止条件。 说明：进入配置的扭力忽略区时不执行该碰撞判定；该代码表示扭力保护条件成立，不单独证明发生了实际碰撞。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、停止运动，不要连续尝试同一方向。 2、检查浮子、尺带、钢丝和导向机构，对照故障前后的扭力变化。 3、确认无卡阻、受力恢复正常后再短程测试；反复触发时保存运动和扭力日志。 | 使用中 | CPU2共享故障
扭力检测 | 18-4 | 空载标定扭力偏离零点 | 空载标定时扭力仍明显偏离零点，不能作为正常空载基准。 | 1、【空载标定】空载扭力稳定后仍偏离零点允许带，不能作为有效空载基准。 | 1、先确认真正满足空载标定条件，不要带载反复清零。 2、检查预紧、安装和读数稳定性。 3、空载读数恢复合理后重新标定；仍偏离时记录原始值并检修称重部件。 | 使用中 | CPU2共享故障
扭力检测 | 18-5 | 扭力传感器饱和 | 当前程序不会主动报出此故障，该编号仅保留。 | 1、【保留代码】当前程序不主动触发此代码。 说明：该编号仅作兼容和未来功能保留。 | 1、当前设备不会主动报出；旧设备日志请按对应固件历史资料查询。 | 保留 | CPU2共享故障
扭力检测 | 18-6 | 扭力通信无响应 | 设备长时间没有收到新的扭力数据，无法判断当前受力情况。 | 1、【扭力数据监测】距最后一帧有效扭力数据已经超过1000 ms，仍没有收到新的有效数据。 说明：若系统已经锁存其它非扭力根故障，通信超时检查不会用18-6覆盖该根故障。 | 1、停止依赖扭力判断的运动，检查模块供电和通信连接。 2、确认收到的扭力样本持续更新，不能只看屏幕是否还有一个数值。 3、数据更新恢复后再执行操作；仍无新样本时保存通信记录并检修模块。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-1 | 串口传输异常 | 主控与外部设备之间的数据发送或接收没有正常完成。 | 1、【UART发送】UART6/DMA发送不能启动，或等待发送完成时HAL返回错误/超时。 2、【UART接收】接收DMA不能启动，或中止/恢复接收时HAL返回错误。 3、【Safe传输】Safe底层传输返回非“无应答超时”类的链路执行错误。 说明：命令发送成功但完全无应答触发13-3；收到传感器坏帧触发13-27；无线AT应答结构错误触发20-6。 | 1、记录发生在传感器还是无线模块通信，以及当时的操作。 2、检查对应模块供电、连接和是否异常重启。 3、链路恢复后单独测试通信；持续出现时保存传输日志定位接口。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-2 | 无线滑环通信失败 | 主控无法完成无线滑环的设置、查询或配对操作。 | 1、【无线滑环AT命令】CH9141返回ERROR，或无线配置/配对命令在排除更具体的UART、超时和格式故障后仍不能完成。 | 1、先检查主控能否正常查询本机无线模块。 2、核对模块供电、板间连接和工作模式，再检查主从链路。 3、查询与连接均正常后再测量；仍失败时保存模块应答。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-3 | 无线配对信号不达标 | 已经找到目标无线设备，但信号太弱，不能保证稳定连接。 | 1、【无线扫描/配对】已经发现目标设备并取得RSSI，但信号值低于配置的接收强度验收阈值。 说明：扫描不到任何设备触发20-8；存在设备但找不到目标名称触发20-12。 | 1、核对目标设备及信号强度记录。 2、按安装要求检查天线、距离和遮挡，排除明显干扰。 3、信号达到要求后再配对；不要只降低判定要求连接不可靠链路。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-4 | 无线主机通信超时 | 长时间无法取得无线主机的有效回应，当前无线状态无法确认。 | 1、【无线主机状态查询】查询无线主机工作状态时，无法取得可用结果，且失败不能归入串口传输、响应格式、非主机模式或从机未连接等更具体代码。 | 1、检查本机无线主机供电和与主控的连接。 2、确认模块启动后能答复查询，不要先把问题归到远端传感器。 3、连续查询正常后再配对；仍超时则检查主机模块和接口。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-5 | 无线从机未连接 | 无线主机工作正常，但目标从机尚未连接，传感器通信无法建立。 | 1、【无线连接状态】无线主机状态查询成功且主机模式有效，但从机连接标志显示未连接。 | 1、确认目标从机上电并处于可连接状态。 2、核对主从设备身份、名称、天线和连接状态。 3、重新连接成功后再测量；频繁掉线时检查供电和现场信号。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-6 | 无线响应格式异常 | 收到了无线模块回应，但内容不完整或无法正确理解。 | 1、【无线AT应答】主机模式、连接状态、RSSI、扫描列表或其它状态应答缺少必需字段、字段格式错误或各字段相互矛盾。 说明：底层UART/DMA操作失败触发20-1；AT命令明确返回ERROR且无更具体分类时触发20-2。 | 1、保存模块查询命令和原始应答。 2、检查供电、连接、型号及模式，再单独查询状态。 3、应答恢复完整后再配对；持续异常时由技术人员核对模块协议。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-7 | 主控单元通信超时 | 显示板连续多次联系不上主控板，无法取得整机最新状态。 | 1、【CPU3本机通信】CPU3向CPU2发送请求后，连续10次未收到合法Modbus响应；失败可来自超时、CRC、地址、功能码、长度、UART或发送DMA异常。 说明：连续3次失败时只丢弃旧快照并请求完整重同步，尚不触发20-7；达到10次才置CPU3本机故障。 | 1、不要把屏幕旧数据当作当前状态，先确认主控实际是否运行。 2、检查两块板的供电、内部通信连接和配套版本。 3、确认状态和结果持续同步后再操作；仍超时时保存两端启动及通信日志。 | 使用中 | CPU3本机故障；CPU2通信
设备通信链路 | 20-8 | 无线扫描未发现设备 | 无线扫描已经完成，但没有发现任何可连接设备。 | 1、【无线扫描】CH9141扫描流程已经正常完成并成功解析扫描结果，但候选设备数量为0，没有发现任何可参与后续名称匹配的从机。 | 1、确认目标从机已经上电且允许被连接。 2、核对天线、距离、遮挡及是否被其它主机占用。 3、调整后重新扫描，找到目标再配对，不随意选择其它设备。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-9 | 无线名称重复 | 发现多个设备使用相同目标名称，无法确定应该连接哪一个。 | 1、【无线名称筛选】扫描结果中至少有2个候选设备的名称与目标名称完全相同，无法唯一确定配对对象。 | 1、核对同名设备的实际身份。 2、按现场协调安排为目标设置唯一名称，不擅自关闭其它运行设备。 3、重新扫描，确认只匹配正确目标后再连接。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-10 | 无线名称无效 | 无线设备名称为空、过长或写法不符合要求。 | 1、【无线名称校验】准备扫描或配对前，目标名称为空、超过允许长度，或包含当前模块不接受的格式。 | 1、核对当前保存名称及该模块允许格式。 2、按实际目标输入唯一、合规的名称并保存。 3、重新读取确认名称正确后再配对；再次丢失时检查参数保存。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-11 | 无线模块非主机模式 | 无线模块没有进入主机工作方式，不能主动搜索和连接从机。 | 1、【无线工作模式】查询模块模式，或尝试切换模式后再次查询，结果仍不是主机模式。 | 1、确认主从模块安装位置，避免把远端从机改成主机。 2、按调试流程将本机模块设置为主机并保存。 3、重新查询确认模式正确后再扫描；重启后丢失时检查模块保存。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-12 | 无线名称未找到 | 扫描到了无线设备，但没有一个名称与目标名称一致。 | 1、【无线目标筛选】扫描结果包含一个或多个设备，但没有任何设备名称与目标名称完全一致。 | 1、核对扫描到的设备和目标从机的实际名称。 2、逐项检查字符、大小写和编号，确认目标已上电。 3、修正名称或恢复目标可见状态后重新扫描配对。 | 使用中 | CPU2共享故障
设备通信链路 | 20-13 | 分布结果读取失败 | 显示板连续多次无法完整读取同一份分布测量结果，结果不能发布。 | 1、【CPU3分布结果读块】读取CPU2的分布结果头、测点块或复核头失败；同一数据块按100/300/1000 ms退避最多重试3次，整轮最多重做3轮后仍失败。 2、【CPU3结果一致性】前后两次分布头中的完成锁存、完成计数、测点数或结果来源不一致，连续3轮仍不能得到同一代完整结果。 3、【CPU3结果有效性】完成锁存为0以外的候选头中，测点数为0/超容量或结果来源超出支持范围，连续3轮仍无有效头。 4、【CPU3同步无进展】分布同步连续20 s没有成功推进阶段或测点偏移，直接发布最终同步故障。 说明：普通单块失败和整轮重试日志不是最终20-13；CPU2整机通信连续失败触发20-7。CPU2已有真实故障时，20-13只保留为CPU3本机同步状态，不覆盖CPU2故障显示。 | 1、暂不采用本轮分布结果，避免同时切换或重复启动测量。 2、检查主控与显示通信、两端版本和测量切换记录。 3、重新执行完整测量，确认点数及完成状态一致后再使用结果；仍失败时保存同步日志。 | 使用中 | CPU3本机故障；分布结果同步
模拟输出与自检 | 21-2 | 模拟量输出初始化失败 | 模拟量输出部件没有正常完成启动准备，当前不能可靠输出电流。 | 1、【启动初始化】AD5421复位或初始控制寄存器写入失败，且没有可上报的更具体SPI传输代码。 2、【初始化确认】初始配置、控制寄存器读回、初始电流设置或诊断检查不能完整完成，驱动保持未就绪。 3、【运行请求】业务请求输出电流时驱动尚未初始化，且当前状态不允许再次初始化。 | 1、先通知使用该信号的控制端，确认后续检查不会引起误动作。 2、检查输出部件供电、连接和回路，保存启动故障阶段。 3、初始化正常后实测输出电流并核对接收端，再恢复使用。 | 使用中 | CPU2共享故障
模拟输出与自检 | 21-6 | 模拟量输出配置校验失败 | 写入模拟量输出设置后，重新读取的内容与原设置不一致。 | 1、【控制寄存器校验】向AD5421写入控制寄存器后重新读取，读回值与期望配置不一致。 | 1、暂停依赖该输出，记录本次配置及校验结果。 2、检查输出部件供电和连接，再按流程重新配置。 3、读回配置一致并实测电流正确后再恢复使用。 | 使用中 | CPU2共享故障
模拟输出与自检 | 21-9 | 模拟输出内部通信异常 | 模拟量输出部件内部的信息传递出现异常，当前输出状态不可靠。 | 1、【AD5421状态位】成功读取AD5421诊断状态后，器件内部通信故障标志被置位。 说明：主控与AD5421的SPI传输失败触发21-13。 | 1、通知接收端不要依赖当前电流值。 2、记录内部故障状态，检查供电、连接和接地。 3、内部诊断恢复正常后实测电流；仍报错时检修输出部件。 | 使用中 | CPU2共享故障
模拟输出与自检 | 21-10 | 模拟输出电流过高 | 模拟量输出回路中的电流高于允许范围，当前输出状态不正常。 | 1、【AD5421状态位】成功读取AD5421诊断状态后，环路电流过高故障标志被置位。 | 1、先协调接收端，再按规程停用并检查回路，避免错误电流引起动作。 2、核对接线、负载和供电，使用合适仪表检查实际电流。 3、排除原因并确认设定值、实测值和接收值一致后再恢复使用。 | 使用中 | CPU2共享故障
模拟输出与自检 | 21-11 | 模拟输出电流过低或断环 | 模拟量输出回路中的电流过低，或线路没有接通。 | 1、【AD5421状态位】成功读取AD5421诊断状态后，环路电流过低/开环故障标志被置位。 | 1、协调接收端后检查回路是否闭合、极性是否正确。 2、测量回路供电，核对负载和端子。 3、修复后实测电流并与目标值、接收端读数核对。 | 使用中 | CPU2共享故障
模拟输出与自检 | 21-12 | 模拟输出环路电压不足 | 模拟量输出回路供电能力不足，无法维持目标电流。 | 1、【AD5421状态位】诊断状态报告环路电压/顺从电压不足，不能维持目标输出。 | 1、核对回路电源及接收设备的连接方式。 2、按规程测量设备端电压，检查端子、线路和负载总阻值。 3、恢复规定工作条件后核对输出电流，不能只确认回路已经接通。 | 使用中 | CPU2共享故障
模拟输出与自检 | 21-13 | 主控与模拟量输出模块通信失败 | 主控与模拟量输出部件之间的数据传递失败。 | 1、【主控与AD5421通信】执行24位SPI命令、寄存器读取或诊断读取时，HAL SPI传输失败。 | 1、记录发生在初始化、设置输出还是读取状态阶段。 2、检查输出部件供电和主控连接，暂停依赖当前输出。 3、通信及诊断恢复后实测电流，确认正确再交回接收端使用。 | 使用中 | CPU2共享故障
模拟输出与自检 | 21-14 | 模拟输出操作冲突 | 模拟量输出部件还在处理上一项操作，当前操作无法开始。 | 1、【访问仲裁】AD5421寄存器读写锁已被上一项操作占用，当前访问不能取得操作权。 | 1、停止连续调整输出，记录触发操作。 2、等待前一项完成后再单独测试；持续冲突时保存日志。 3、由技术人员确认访问状态恢复，实测输出正确后再使用。 | 使用中 | CPU2共享故障
模拟输出与自检 | 21-15 | 模拟输出过温关断 | 模拟量输出部件温度过高，已经停止输出以保护设备。 | 1、【AD5421状态位】诊断状态报告过温关断，模拟输出已因温度保护停止。 说明：只有预警而尚未关断时触发21-16。 | 1、通知接收端并停用该输出，等待冷却。 2、检查环境、散热、回路供电和负载。 3、原因排除、温度及电流恢复正常后再使用；再次关断时检修。 | 使用中 | CPU2共享故障
模拟输出与自检 | 21-16 | 模拟输出过温预警 | 模拟量输出部件温度已经偏高，但尚未停止输出。 | 1、【AD5421状态位】成功读取AD5421诊断状态后，过温预警标志被置位，但过温关断标志尚未置位。 说明：进入过温关断时触发21-15。 | 1、检查部件温度，提醒接收端存在输出关断风险。 2、核对回路供电、负载和散热条件。 3、温度恢复后核对输出电流；预警反复出现时停用检修。 | 使用中 | CPU2共享故障
系统与软件 | 22-1 | 内部数据空间不足 | 设备准备保存、接收或整理数据时，发现预留空间不够。 | 1、【参数存储】编译后的DeviceParameters结构大小超过FRAM单个参数槽容量，加载或保存前即无法容纳。 2、【Safe服务适配】调用方提供的输出缓冲区小于本次传感器服务结果所需长度。 | 1、记录触发功能、数据量和相关参数。 2、仅在参数允许范围内调整测点数量，不随意删除历史数据或恢复出厂。 3、仍失败时保存日志交技术人员定位数据来源和容量限制。 | 使用中 | CPU2共享故障
系统与软件 | 22-2 | 内部执行条件异常 | 程序执行当前操作所需的信息或准备条件不完整，因此中止操作。 | 1、【内部调用参数】内部接口收到NULL指针、无效实例或缺少必需输出对象。 2、【内部服务注册】准备调用传感器/设备服务时，必需回调没有注册。 3、【内部状态前置条件】方向、数量、模式或运行状态不满足该内部接口的调用约束。 说明：外部参数数值越界触发17-5；业务配置缺失触发17-7。 | 1、停止重复操作，记录前一步动作和本次命令。 2、核对该功能需要的配置和前置状态。 3、正常操作仍复现时保存日志交技术人员检查，不直接归咎于现场操作。 | 使用中 | CPU2共享故障
系统与软件 | 22-3 | 内部计算结果异常 | 程序算出的运动位置超过了设备能够表示的范围，结果不能使用。 | 1、【相对运动计算】计算TMC5130目标位置时，“当前XACTUAL + 相对运动脉冲数”超出32位有符号整数范围。 说明：当前源代码中22-3的实际触发点仅见于该相对位置溢出检查。 | 1、记录触发时的位置、目标、比例和测量数据。 2、核对单位、周长及标定值，不使用无法确认的计算结果。 3、修正已确认的输入问题后再测试；仍异常时交技术人员分析计算过程。 | 使用中 | CPU2共享故障
整机供电与电源监控 | 23-1 | 整机24 V欠压 | 整机24 V供电低于安全范围，设备进入欠压保护。 | 1、【24 V在线监测】ADC看门狗或后台采样确认24 V电源换算值低于20 V欠压阈值，立即锁存23-1并禁止相关动作。 说明：恢复判据使用22 V回差阈值，22 V不是触发23-1的门限。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、保持停机，不反复启动电机；先确认现场供电和机构安全。 2、测量设备24 V输入，检查电源容量、端子、线缆和负载。 3、供电和电源监控恢复正常后，确认位置可信再重新发起操作；出现23-6时先处理位置保存。 | 使用中 | CPU2共享故障
整机供电与电源监控 | 23-2 | 电源采样数据处理不及时 | 电源采样来不及处理，新数据覆盖了前一批数据。 | 1、【ADC采样监测】电源监测处于健康运行状态时检测到ADC overrun标志，说明上一批采样尚未处理完又到达了新数据。 | 1、停止相关操作，保存采样故障和恢复记录。 2、检查24 V供电及故障时的系统负载，观察采样能否恢复更新。 3、监控恢复正常并确认位置可靠后再操作；反复出现时检查主控采样处理。 | 使用中 | CPU2共享故障
整机供电与电源监控 | 23-3 | 电源采样传输意外停止 | 电源采样过程意外停止，设备无法继续确认供电状态。 | 1、【DMA采样监测】电源监测处于健康运行状态时发现ADC DMA已停止运行。 | 1、停止相关操作，不把旧电压当作当前值。 2、检查24 V供电，记录采样停止及恢复情况。 3、采样连续更新且电源监控恢复后再操作；重复停止时检修采样链路。 | 使用中 | CPU2共享故障
整机供电与电源监控 | 23-4 | 电源采样启动失败 | 设备启动电源监测失败，或启动后一直没有得到有效电压数据。 | 1、【启动采样】启动ADC DMA失败。 2、【首样本等待】ADC DMA已启动，但5 ms内没有取得第一批有效电源样本。 说明：首样本已经明确证明欠压或其它具体采样故障时，优先返回对应23-x代码。 | 1、先确认设备24 V输入正常，保存启动日志。 2、由技术人员检查电源监控启动及采样回路。 3、确认启动时取得有效电压且持续更新后再运行；未恢复时不要依赖电源保护。 | 使用中 | CPU2共享故障
整机供电与电源监控 | 23-5 | 电源采样连续恢复失败 | 电源采样出现问题后连续多次尝试恢复，仍未恢复正常。 | 1、【采样恢复】ADC overrun或DMA停止后执行本地恢复，连续3次重新启动仍未恢复有效采样。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、保持停机，保存连续恢复失败的记录，不反复发起运动。 2、检查24 V供电、采样回路和主控状态。 3、检修后确认监控持续正常，再按流程重新发起操作；仅故障文字消失不代表已经恢复。 | 使用中 | CPU2共享故障
整机供电与电源监控 | 23-6 | 掉电位置保存失败 | 掉电时未能可靠保存当前位置，重新上电后无法确认实际位置。 | 1、【掉电现场保存】确认真实欠压/掉电事件后，紧急保存编码器位置及配套记录时，A、B两份提交或写后校验不能成功。 2、【下次上电复核】启动时发现上一次掉电位置保存留下失败标记，或保存完成记录无效。 | 注意：先排除风险，再恢复操作。 1、不要按断电前位置继续运动，先人工确认机构实际位置。 2、检查是否伴随编码器或存储故障，由技术人员检查掉电保持和保存记录。 3、排除原因后回零或重新标定位置，确认保存和读回正常；不要反复制造掉电试验。 | 使用中 | CPU2共享故障
测量过程 | 15-34 | 液位定时矫正失败 | 定时重新确认液位基准时连续失败，也无法可靠恢复原有基准。 | 1、【频率法刷新新基准】单轮最多3次重新测量空气/液体端点，始终不能形成端点顺序、间隔和目标频率均有效的新基准。 2、【频率法旧基准失效】新测端点已经证明旧目标无效，或旧端点本身不能重新构成有效候选，无法进入回退定位。 3、【频率法回退失败】刷新总预算300 s内，新基准定位未完成；转用旧基准后，剩余回退时间最多120 s仍未重新定位。 4、【频率法连续失败】使用旧基准恢复后每隔300 s重试，累计3轮刷新失败。 5、【密度法刷新】单轮等待达到300 s时仍未稳定、电机未停止或没有取得连续有效的密度/频率/温度样本，并且累计3轮恢复等待已经耗尽。 说明：刷新过程中的具体电机、通信、传感器或边界故障直接返回各自代码；15-34用于刷新目标本身无法建立或恢复的最终失败。 | 1、保存刷新前后频率、各阶段用时和失败记录。 2、先检查探头、液面工况和运动空间，再停机核对液位方法及目标参数。 3、排除原因后重新找液位；台架确认成功前保持周期刷新关闭。有具体通信或电机故障时先按对应故障处理。 | 使用中 | 协议36开发源码新增；首个正式固件组合待发布

## 历史故障代码_CPU2V1.24.0.0
历史故障代码归档（CPU2 V1.24.0.0）
归档日期｜2026-07-14 CPU2基线｜V1.24.0.0 项目｜75个共享故障＋1个CPU3本机故障
CPU2程序版本与故障码兼容关系
CPU2程序版本 |  |  | 本表适用 |  | 编号特点及查表要求
V1.24.0.0 当前开发基线 |  |  | 适用 |  | 13类为通信链路，14类为传感器与密度；使用本页。
V1.23.x.x |  |  | 不适用 |  | 13类为传感器与密度，14类为通信链路；查询V1.23版本代码表。
V1.21.0.0～V1.22.x.x |  |  | 不适用 |  | 使用责任域重分类前的对应版本代码表。
V1.20.x.x及更早 |  |  | 不适用 |  | 使用各自历史版本代码表，不套用当前编号。
共享故障码按CPU2程序版本选表，不以CPU3版本或共享协议版本代替。CPU3本机13-12按CPU3程序版本单独确认。
CPU2 V1.24.0.0历史故障代码
本页为CPU2 V1.24.0.0归档快照，不随当前故障码表后续删除、合并或重编号而改写。屏幕按十进制“类别代码-故障码”显示。
类别代码 | 故障类别 | 故障码 | 屏幕显示 | 故障名称 | 故障说明 | 处理方法 | 状态
11 | 电机驱动 | 1 | 11-1 | 电机参数设置失败 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于电机速度、电流或运动参数未能正确下发的情况。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 保留
11 | 电机驱动 | 2 | 11-2 | 电机反馈未知 | 电机驱动器已报告全局故障，但读取到的过温、短路、断线和堵转等已知状态均未匹配，故障原因无法进一步分类。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 3 | 11-3 | 电机复位未完成 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于电机驱动器执行复位后仍未恢复正常状态的情况。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 保留
11 | 电机驱动 | 4 | 11-4 | 电机已被禁用 | 电机驱动器可以通信，但实际驱动电流为零，设备判断驱动输出未建立，常见于驱动电源未接通或驱动器未使能。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 5 | 11-5 | 电机驱动报警 | 电机驱动状态检测到堵转、相线对地短路或电机相线开路等硬件报警，设备会停止当前运动。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 6 | 11-6 | 电机步进数错误 | 运动指令已经下发，但规定观察时间内电机位置没有变化，或点动启动后检测不到实际运动。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 7 | 11-7 | 电荷泵电压过低 | 电机驱动器报告内部升压电源欠压，高边驱动能力不足，继续运行可能造成失步或停转。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 8 | 11-8 | 电机驱动过温 | 电机驱动器报告过温预警或过温关断，表示驱动器温度已经达到保护条件。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 9 | 11-9 | 电机运行超时未停 | 电机在限定时间内未到达目标位置、未停止，或连续点动时间超过允许上限。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 10 | 11-10 | 电机驱动通信异常 | 主控单元读取或写入电机驱动寄存器时通信失败，当前驱动状态和运动参数无法确认。 | 停止运动，检查电机驱动供电、通信连接和驱动状态；重新上电后复核。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 11 | 11-11 | 电机驱动配置丢失 | 设备能够读取电机驱动器，但关键运动配置为空或未保持，不能确认电流、速度和运动控制参数有效。 | 停止运动并重新上电；检查电机驱动供电是否中断。若重复出现，记录故障码和发生动作。 | 使用中
12 | 编码器 | 1 | 12-1 | 编码器通信无响应 | 位置编码器通信接口未就绪、接收启动失败，或等待期间始终没有取得一帧有效位置数据。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 2 | 12-2 | 编码器校验位错误 | 编码器返回的位置数据未通过奇偶校验，说明本次位置数据在传输过程中发生错误。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 3 | 12-3 | 编码器检测到丢步 | 电机已产生明显位移，但编码轮的位移变化小于跟随要求，或标定得到的卷筒周长低于允许下限。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 4 | 12-4 | 编码器多次无效数据 | 编码器连续返回无效数据，且数据中没有可归类为校验、未完成、运算溢出或线性报警的明确状态。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 5 | 12-5 | 编码器初始化失败 | 上电读取编码器位置记录时，两个备份区均无有效数据，设备已将位置回退为默认值。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 6 | 12-6 | 编码器上电变化 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于上电前后编码器位置记录发生异常变化的情况。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 保留
12 | 编码器 | 7 | 12-7 | 编码器计算溢出 | 编码器状态表明内部角度运算超出有效范围，本次角度值不能作为可靠位置使用。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 8 | 12-8 | 编码器线性报警 | 编码器状态表明磁场或安装条件导致线性度超差，本次位置值可能存在明显偏差。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 9 | 12-9 | 编码器差值过大 | 相邻位置值变化超过允许范围，或卷筒周长标定结果高于允许上限，位置变化与实际运动不一致。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 10 | 12-10 | 编码器状态未完成 | 编码器尚未完成内部角度计算，返回帧中的位置数据未达到可用状态。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
13 | 传感器通信 | 1 | 13-1 | 传感器数据校验失败 | 传感器已返回完整数据，但接收端计算的校验值与数据中携带的校验值不一致。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器通信 | 2 | 13-2 | 传感器通信超时 | 主控单元向传感器发送指令失败、接收启动失败，或在规定时间和重试次数内没有收到有效响应，当前测量数据无法取得。 | 检查传感器供电、通信连接和滑环链路；确认指令能够发出、接收能够启动并能收到完整响应后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器通信 | 3 | 13-3 | 传感器响应格式异常 | 传感器已经返回数据，但应答长度、起始标志、结束标志、功能码、参数码或数值格式不符合当前指令要求。 | 检查传感器供电和通信连接，记录原始应答后重新操作；重复出现时检查传感器型号和通信设置。 | 使用中
13 | 传感器通信 | 4 | 13-4 | 串口传输异常 | 主控单元与传感器或无线模块通信时，串口或数据传输启动失败、传输过程中出现硬件错误，或发送未在允许时间内完成。 | 检查模块供电、通信线和接插件，重新上电后复测；若重复出现，记录发生模块和操作步骤。 | 使用中
13 | 无线与滑环 | 5 | 13-5 | 滑环通信失败 | 主控单元与无线滑环模块之间的指令发送或状态查询未完成，无法继续执行无线链路操作。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
13 | 无线与滑环 | 6 | 13-6 | 滑环数据校验失败 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于滑环链路收到数据但校验不通过的情况。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 保留
13 | 无线与滑环 | 7 | 13-7 | 滑环数据包丢失 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于滑环链路数据序列不连续或数据包缺失的情况。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 保留
13 | 无线与滑环 | 8 | 13-8 | 信号弱 | 无线配对或链路检查时读取到的信号强度低于设置要求，连接可能不稳定。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
13 | 无线与滑环 | 9 | 13-9 | 无线主机通信超时 | 无线主机指令未能发出、状态查询没有响应，或模块未处于主机工作模式，后续扫描、配对和连接无法继续。 | 检查无线主机供电和通信连接，确认模块处于主机模式并能响应状态查询，再重新建立连接。 | 使用中
13 | 无线与滑环 | 10 | 13-10 | 无线从机未连接 | 无线主机模块能够正常响应，但没有连接到从机，或扫描完成后没有找到可连接设备。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
13 | 无线与滑环 | 11 | 13-11 | 无线响应格式异常 | 无线模块已经应答，但工作模式、连接状态、设备地址、信号强度或扫描结果字段缺失，设备无法确认无线链路状态。 | 检查无线模块供电和连接，重新执行查询或配对；记录模块应答内容和发生步骤。 | 使用中
13 | 主控通信 | 12 | 13-12 | 主控单元通信超时 | 显示单元连续十次未收到主控单元的有效响应，设备状态、测量结果和参数同步被判定中断。 | 检查主控单元与显示单元的供电和内部通信连接。 | 使用中
14 | 传感器与密度 | 1 | 14-1 | 声波频率异常 | 传感器返回的振动频率为零或超过有效上限，多次重新读取和切换测量模式后仍未恢复。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
14 | 传感器与密度 | 2 | 14-2 | 密度值异常无效 | 传感器返回的密度小于等于零或大于二千千克每立方米，连续无效时终止当前液位或密度判断。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
14 | 传感器与密度 | 3 | 14-3 | 传感器温度异常 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于传感器温度超出可测范围或温度数据无效的情况。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 保留
14 | 传感器与密度 | 4 | 14-4 | 传感器电压异常 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于传感器供电电压超出正常范围的情况。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 保留
14 | 传感器与密度 | 5 | 14-5 | 密度不稳定 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于连续密度样本波动超过稳定判定范围的情况。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 保留
14 | 传感器与密度 | 6 | 14-6 | 传感器设备内部错误 | 通信和数据格式正常，但传感器在响应中明确返回设备内部错误状态。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
15 | 位置与标定 | 1 | 15-1 | 定位结果异常 | 位置反馈无效、移动过程中越过目标、停止后的实际位置偏差超过允许值，或罐高标定未取得有效实高，设备无法确认当前位置是否可靠。 | 停止运动，检查位置检测、尺带状态和目标位置；确认当前位置能够正常读取后重新执行。若重复出现，记录目标位置、实际位置和偏差。 | 使用中
15 | 测量流程 | 2 | 15-2 | 测量流程超时 | 液位频率闭环或密度闭环搜索持续超过规定时间，仍未形成满足条件的测量结果。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 零点与标定 | 3 | 15-3 | 零点超出范围 | 粗找、精找或完成回零后，尺带位置与零点的偏差仍大于设备参数中规定的最大零点偏差。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 零点与标定 | 4 | 15-4 | 零点重复性差 | 罐底检测所需的姿态基准未建立或已经失效，或建立基准时多次角度采样的离散程度超过允许值，无法可靠判断罐底。 | 保持设备静止，检查姿态传感器和连接；重新回零建立基准，并确认多次角度采样差值在允许范围内。 | 使用中
15 | 零点与标定 | 5 | 15-5 | 实高偏差过大 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于实高测量结果与设定罐高的偏差超过允许值。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 保留
15 | 液位测量 | 6 | 15-6 | 液位超过罐高 | 液位搜索位置已经到达罐高对应的上限位置，仍未在允许范围内完成液位识别。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 液位测量 | 7 | 15-7 | 下行未找到液位 | 向下搜索液位时已经进入盲区或到达下限位置，仍未识别到有效的液位分界。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 液位测量 | 8 | 15-8 | 上行未找到液位 | 向上搜索液位或重新启用液位测量模式后，仍未识别到满足条件的液位分界。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 寻重测量 | 9 | 15-9 | 下行寻重失败 | 罐底搜索达到最大下行位置、精找越过预期范围，或粗找前上移后仍未离开罐底，未能可靠识别罐底。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 寻重测量 | 10 | 15-10 | 上行寻重失败 | 精确回零过程中向上移动超过允许的零点偏差范围，仍未检测到零点受力特征。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 水位测量 | 11 | 15-11 | 下行未找到水位 | 水位搜索到达零点附近仍处于水区，或粗找、精找重试后仍未找到水油分界。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 液位跟随 | 12 | 15-12 | 液位变化过快 | 液位跟随过程中，传感器频率连续高于或低于目标区间的次数超过上限，无法保持稳定跟随。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 密度分布 | 13 | 15-13 | 密度测量无有效点 | 分布测量计划没有生成可用测点，或全部测点完成后仍没有取得一组有效密度数据。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 密度分布 | 14 | 15-14 | 密度测量未找到油面 | 分布测量移动到最高测点后仍未识别到空气区，或整个过程没有形成可用于确认液面的有效液体点。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 密度分布 | 15 | 15-15 | 密度范围异常 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于密度测量起点、终点或测点范围不符合罐体有效区间。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 保留
16 | 模拟量输出 | 1 | 16-1 | 模拟量输出初始化失败 | 模拟量输出芯片启动时，复位指令未完成、控制配置写入或读取失败，或启动过程被其他访问占用，设备无法建立稳定的模拟量输出状态。 | 检查模拟量输出芯片供电、通信连接和回路负载；重新上电后确认初始化完成，并结合故障日志定位失败阶段。 | 使用中
16 | 模拟量输出 | 2 | 16-2 | 模拟量输出电流设置失败 | 目标输出电流已经计算完成，但电流值未能写入模拟量输出芯片。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载，确认输出恢复正常。 | 使用中
16 | 模拟量输出 | 3 | 16-3 | 模拟量输出硬件报警 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于模拟量输出芯片的硬件故障引脚出现报警电平。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载，确认输出恢复正常。 | 保留
16 | 模拟量输出 | 4 | 16-4 | 模拟量输出故障信息读取失败 | 主控单元无法读取模拟量输出芯片的故障信息，当前输出回路状态不能确认。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载；重新上电后复核输出，重复出现时交由技术人员检查。 | 使用中
16 | 模拟量输出 | 5 | 16-5 | 模拟量输出芯片报警 | 模拟量输出芯片已经返回故障状态，表示输出回路、芯片温度、供电或负载存在异常。 | 检查模拟量回路供电、接线、负载和回路是否开路；排除异常后重新上电复测。 | 使用中
16 | 模拟量输出 | 6 | 16-6 | 模拟量输出配置校验失败 | 控制配置写入模拟量输出芯片后，回读值与写入值不一致，配置结果无法确认。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载；重新上电后复核输出配置。 | 使用中
17 | 参数存储 | 1 | 17-1 | 参数存储读写失败 | 两份设备参数存储区均无法提供可用参数，且原因不能明确归为未初始化或完整性校验失败；可能存在存储内容不兼容、读写异常或严重损坏，设备将改用出厂参数继续启动。 | 记录并备份现场参数，检查存储器供电和连接；重新下发设备参数并断电复查，仍重复出现时进行技术检修。 | 使用中
17 | 参数存储 | 2 | 17-2 | 参数未初始化 | 两份设备参数存储区都没有有效的初始化标志，常见于首次装机、更换存储器、存储区被清空或内容全零，设备将改用出厂参数继续启动。 | 确认是否为首次使用或更换存储器；重新设置并保存设备参数，断电重启后复查参数是否完整保留。 | 使用中
17 | 参数设置 | 3 | 17-3 | 参数值超出范围 | 当前设置值、目标位置或测量范围超出设备允许范围，继续执行可能得到无效结果或触发保护。 | 核对参数名称、单位和允许范围，修正并保存后重新执行。 | 使用中
17 | 参数存储 | 4 | 17-4 | 参数完整性校验失败 | 参数存储区的基本标志、结构和版本有效，但保存内容与完整性校验结果不一致，另一份存储区也无法提供有效备份，设备将改用出厂参数继续启动。 | 记录并备份现场参数，重新设置并保存设备参数；断电重启后复查，仍重复出现时检查存储器和供电。 | 使用中
18 | 扭力检测 | 1 | 18-1 | 扭力超过上限 | 满载扭力标定值高于允许上限，当前载荷、传感器安装或标定条件不符合要求。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
18 | 扭力检测 | 2 | 18-2 | 扭力低于下限 | 满载扭力标定值低于允许下限，可能未正确加载、传感器未受力或标定条件不足。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
18 | 扭力检测 | 3 | 18-3 | 扭力检测到碰撞 | 运动过程中当前扭力相对稳定基准的上升或下降量超过保护阈值，设备判断浮子、尺带或运动机构可能受阻。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
18 | 扭力检测 | 4 | 18-4 | 扭力数据漂移异常 | 空载标定时扭力绝对值超过允许范围，说明零点漂移、传感器预紧或安装受力异常。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
18 | 扭力检测 | 5 | 18-5 | 扭力传感器饱和 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于扭力传感器输出达到量程极限、无法继续区分载荷变化。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 保留
18 | 扭力检测 | 6 | 18-6 | 扭力通信无响应 | 连续一秒没有收到新的有效扭力数据，称重通信被判定中断。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
19 | 系统兜底 | 1 | 19-1 | 未知故障 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码仅作为无法归入现有类别的历史兜底故障保留。 | 检查设备供电和连接，记录故障状态并进行技术处理。 | 保留
19 | 软件内部 | 2 | 19-2 | 数据位置异常 | 设备内部读取状态或写入结果时，没有取得有效的数据位置、输出位置或缓存空间，当前操作不能继续。 | 停止重复操作，记录发生功能和故障码；重新上电后复核。若再次出现，交由技术人员检查软件版本和故障日志。 | 使用中
19 | 软件内部 | 3 | 19-3 | 调用条件异常 | 当前操作所需的方向、速度、测量方法、设备状态或计算条件不完整或不符合要求，程序已中止本次操作以避免产生错误结果。 | 核对当前操作、设置参数和设备状态；修正不符合要求的条件后重试。若重复出现，记录操作步骤和故障日志。 | 使用中
19 | 数据访问 | 4 | 19-4 | 地址读取错误 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于读取外部地址时未取得有效数据的情况。 | 检查设备供电和连接，记录故障状态并进行技术处理。 | 保留
19 | 供电 | 5 | 19-5 | 电源波动异常 | 当前版本未发现运行流程主动产生此码；该码保留用于设备供电波动超过允许范围的情况。 | 检查设备供电和连接，记录故障状态并进行技术处理。 | 保留
19 | 外设配置 | 6 | 19-6 | 外部设备配置失败 | 主控单元访问模拟量输出芯片时，写入、读取指令或读取数据未完成，或同一时刻已有一次访问尚未结束，当前操作无法执行。 | 检查模拟量输出芯片供电和通信连接；根据日志中的访问阶段、读写方向、寄存器和底层状态定位失败环节。 | 使用中

## 一代计量仪历史故障代码
一代计量仪历史故障代码
资料版本｜v1.0 资料日期｜2026-05-23 标准代码｜106项 特殊代码｜1项
适用范围与版本要求
适用设备 |  |  | 一代计量仪
查表依据 |  |  | 按一代计量仪主控程序版本确认；表内版本说明优先。
与当前表关系 |  |  | 本页仅用于一代历史设备，不适用于当前故障代码或CPU2 V1.24.0.0历史代码。
状态说明 |  |  | “已取消”表示后续版本不再使用；“内部判断”表示不作为对外故障上报；“SIL版本”仅用于对应SIL程序。
一代计量仪历史故障代码
按“类别代码-故障码”查询。原表未命名的7类和8类按内容整理为“参数与零点”“模拟输出与自检”。
类别代码 | 故障类别 | 故障码 | 历史编号 | 故障说明 | 可能原因 | 版本说明 | 历史状态
0 | 上位机预留 | 101 | 0-101 | 485通信问题 | 1.液位计没有正常运行 2.通信线路故障 3.设备地址、设备口参数错误 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 102 | 0-102 | 无效功能码 | 请求的功能码对于从设备来说支持液位计支持功能码 0x01、0x03、0x04、0x05、0x10 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 103 | 0-103 | 无效数据地址 | 1.超出自定义线圈或寄存器的地址范围 2.写线圈的值为非法值。 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 104 | 0-104 | 无效液位计命令或参数 | 1.无效的液位计命令 2.无效的液位计参数 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 105 | 0-105 | 从设备故障 | 从设备在执行请求的功能时产生了不可恢复的故障 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 106 | 0-106 | 从设备忙 | 1.从设备忙 2.从设备不能产生响应 3.从设备不能在超时时间内产生正确的响应 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 107 | 0-107 | 通讯串口不存在 | 设置的通讯串口号，在“设备管理器”中，查找不到“端口” | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 108 | 0-108 | 通讯串口被占用 | 设置的通讯串口被其他应用程序占用 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 109 | 0-109 | 串口打开操作错误 | 串口打开时，除串口不存在、串口被占用以外的其他错误；具体错误值记录在运行记录中，根据GetLastError()返回值进一步定位 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 110 | 0-110 | 串口发送操作错误 | 串口发送时，除串口不存在、串口被占用以外的其他错误；具体错误值记录在运行记录中，根据GetLastError()返回值进一步定位 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 111 | 0-111 | 上位机接到的数据包的CRC校验错误 | 信号干扰 | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 112 | 0-112 | 上位机收到无效的功能码 | 总线上挂接非澳邦量器的液位计设备； | 892 | 历史使用
0 | 上位机预留 | 113 | 0-113 | 上位机未收到下位机的响应包 | 下位机程序未运行； 2、下位机地址设置错误； 3、下位机未上电； 4、信号干扰； 5、连接上位机和下位机的通讯线路故障； XIU和现场设备通讯故障 烧写程序跳线帽未更改 | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 0 | 1-0 | 3系列代码，X/Y/频率/温度等无效，代码未报出来 | 892 | 原表注明未实际报出 | 内部判断
1 | 电机 | 1 | 1-1 | 电机通讯超时 | 电机供电故障（主控板损坏导致未对电机上电；端子损坏导致无电） 电机驱动器控制继电器故障 电机驱动器故障 通讯线接触问题（驱动端子信号线序错误、端子未插紧） 通讯芯片故障 6.老式黑匣子导致 | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 2 | 1-2 | 电机通讯错误 | 1.信号干扰 2.通讯线接触问题 3.通讯芯片故障 | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 3 | 1-3 | 电机驱动异常重启 | 1.电机供电故障 2.电机驱动器控制继电器故障 3.驱动器故障 | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 4 | 1-4 | 修改电机使能输入状态后无法运行（上限位） | 1.驱动器问题 | V1.129以后取消 | 已取消
1 | 电机 | 5 | 1-5 | 电机状态异常 | 1.电机状态：除点动、待机、报警等之外的未知状态 2.电机驱动器版本升级 | V1.129以后取消 | 已取消
1 | 电机 | 6 | 1-6 | 设置电机使能输入状态失败 | 1.驱动器问题 | V1.129以后取消 | 已取消
1 | 电机 | 7 | 1-7 | 电机驱动器报警 | 电机驱动器本身检测的故障状态， 如过温、过压、欠压等 | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 8 | 1-8 | 清除电机报警失败 | 1.电机故障状态未消除 2.发生电机无法自动恢复的故障 | V1.129以后取消 | 已取消
1 | 电机 | 9 | 1-9 | 读取电机使能输入状态失败 | 1.驱动器问题 | V1.129以后取消 | 已取消
1 | 电机 | 10 | 1-10 | 输入步进数错误； 下位位置高于当前位置 限制上行时步进数超过零点 | 1.电机重启置异常； | 892 | 历史使用
1 | 电机 | 11 | 1-11 | 电机堵转 | 电机堵转 | SIL版本代码 | SIL版本
1 | 电机 | 12 | 1-12 | 电机丢步 | 1.导轮丢步 2.线脱落，包括转盘和导轮 3.浮子卡住 4.触底 5.导轮半径设置错误 6.磁编码器异常 7.导轮内磁铁问题 | SIL版本代码 | SIL版本
1 | 电机 | 13 | 1-13 | 编码器异常 | 电机运行过程编码不变 电机运行过程编码值变化异常 | SIL版本代码 | SIL版本
1 | 电机 | 14 | 1-14 | 电机电流超限 | 1.电机负载过大 | SIL版本代码 | SIL版本
1 | 电机 | 15 | 1-15 | 电机芯片报警 | 1.电机驱动输入短路、断路 | SIL版本代码 | SIL版本
2 | 磁编码器 | 1 | 2-1 | 与EC板通讯超时 （EC板和主控板通讯问题） | 1.编码器供电故障 2.编码器板故障 3.编码板与底板连接线问题 4.底板与核心板连接线问题 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 2 | 2-2 | 与EC板通讯编码数据校验错误 | 1.编码板与底板连接线问题 2.底板与核心板连接线问题 3.信号干扰 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 3 | 2-3 | 运行过程中丢步 | 1.导轮丢步 2.线脱落，包括转盘和导轮 3.浮子卡住 4.触底 5.导轮半径设置错误 6.磁编码器异常 7.导轮内磁铁问题 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 4 | 2-4 | 编码值圈数清零失败 | 1.编码板与底板连接线问题 2.底板与核心板连接线问题 3.信号干扰1 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 5 | 2-5 | 读取断电编码值失败 | EC板的法拉电容损坏； EC板程序版本比V0.41低； 无磁零点更换主控板传感器后出现，确认传感器位置，点击置零点恢复 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 6 | 2-6 | 上电后编码值变动； | 断电时设备位置变化； 无磁零点更换主控板传感器后出现，确认传感器位置，点击至零点恢复 | 892 | 历史使用
2 | 磁编码器 | 7 | 2-7 | 读取AM4096芯片失败； | 三角编码板损坏； 编码板损坏； | V1.129以后取消 | 已取消
2 | 磁编码器 | 10 | 2-10 | 固定点检测时编码值发生变化 | 892 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 1 | 3-1 | 传感器数据校验错误 | 1.底板与核心板连接线问题 2.信号干扰 3.通讯芯片问题 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 2 | 3-2 | 密度传感器频率异常 | 1.传感器高频 2.测量时未进入液体中 | V1.129以后取消 | 已取消
3 | 传感器 | 3 | 3-3 | 密度传感器通信超时 | 传感器问题，包括数据通讯5s情况 2.安全栅问题 3.线序或者接线问题 4.滑环接触问题 5.底板与核心板连接线问题 如果传感器端子电压为9.3需核实传感器生产日期，如果是19年10月份左右生产的焊接传感器可能存在隐患 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 4 | 3-4 | 测水小管通过频率找到液面再次确认发现不是液面次数大于三次。 | 1.测水小管传感器问题 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 5 | 3-5 | 二代密度传感器：密度传感器组件失效 三代密度传感器：与CPU0通讯超时 | 1.传感器内部电路问题，单片机与AD或者DDS通讯不上； 2. 与震动管CPU0通讯超时（三代密度传感器） | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 6 | 3-6 | 电阻测水的水位电压超出上下限：高出 3.3V 或低于 0V | 1.传感器问题 2.安全栅问题 3.线序或者接线问题 4.滑环接触问题 5.底板与核心板连接线问题 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 7 | 3-7 | 零点电压超出上下限：高出 3.3V 或低于 0V | 1.传感器问题 2.安全栅问题 3.线序或者接线问题 4.滑环接触问题 5.底板与核心板连接线问题 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 8 | 3-8 | 陀螺仪组件未响应； | 陀螺仪接线异常； 陀螺仪模块异常； 浮子排线开裂或异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 9 | 3-9 | 陀螺仪组件响应校验错误； | 1.陀螺仪接线异常； 2.陀螺仪模块异常； | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 10 | 3-10 | 读取陀螺仪时通信超时； | 1.传感器问题，包括数据通讯5s情况 2.安全栅问题 3.线序或者接线问题 4.滑环接触问题 5.底板与核心板连接线问题 6.MPU6050未响应 | V1.129以后取消 | 已取消
3 | 传感器 | 11 | 3-11 | 读取陀螺仪校验错误； | 1.传感器问题 2.安全栅问题 3.线序或者接线问题 4.滑环接触问题 5.底板与核心板连接线问题 | V1.129以后取消 | 已取消
3 | 传感器 | 12 | 3-12 | 固定点监测/固定点测量/分布测量读取密度时不谐振； （1.3-12报错逻辑修改，单点监测5分钟后如果密度不稳定，取平均值。2.增加代码3-26，密度或频率是无效值） | 测量位置没有在油里； 密度传感器供电不稳定； 密度传感器损坏； | V1.161以后取消 | 已取消
3 | 传感器 | 13 | 3-13 | 连续读取陀螺仪角度值为0，陀螺仪死机。 | 1.本来是读到陀螺仪三次零值报错； 2.读取陀螺仪角度值一直为0； | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 14 | 3-14 | 本次确认液体或者空气中角度值与上次差值大; | 浮子中泡沫，浮子卡住； 角度传感器损坏； | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 16 | 3-16 | 与密度管通讯校验错误 | 1.密度管异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 18 | 3-18 | 主控板到超声波传感器通讯不上 | FL版本超声波 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 19 | 3-19 | 主控板到超声波传感器校验错误 | FL版本超声波 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 20 | 3-20 | 超声波传感器ABC值超出0-3.3V | FL版本超声波 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 21 | 3-21 | 传感器扫频无谐振(FS) （探头频率>17900或小于10010） | 1.传感器探头损坏 2.传感器附着异物 3.扫频电路板异常 | V1.155以后取消 | 已取消
3 | 传感器 | 22 | 3-22 | FS传感器扫频空气和油里的频率差小于2000 | 1.传感器探头损坏 2.传感器附着异物 3.扫频电路板异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 23 | 3-23 | 传感器A探头频率过高 | 1.传感器探头损坏 2.传感器附着异物 3.扫频电路板异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 24 | 3-24 | 传感器探头A频率过低 | 1.传感器探头损坏 2.传感器附着异物 3.扫频电路板异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 25 | 3-25 | 传感器探头B频率过高 | 1.传感器探头损坏 2.传感器附着异物 3.扫频电路板异常 | 892 | 历史使用
3 | 传感器 | 26 | 3-26 | 等同于3-12（3-26不会受密度分层影响） 1.二代密度传感器的频率异常 2.三代传感器的密度值异常； 3.温度无效值。 | 震动管故障、进油 油品结蜡 | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 1 | 4-1 | 上限霍尔器件故障 | 配重的磁铁问题； 2.霍尔器件本身问题； （一体机无此代码，没孔伺服密度计有此代码） | V1.129以后取消 | 已取消
4 | 霍尔元件 | 2 | 4-2 | 零点霍尔器件故障 | 配重的磁铁问题； 2.霍尔器件本身问题； （一体机无此代码，没孔伺服密度计有此代码） | V1.129以后取消 | 已取消
4 | 霍尔元件 | 3 | 4-3 | 测量罐底时上行细找找到零点位置； | 1.角度传感器损坏； | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 4 | 4-4 | 测量罐底，下行到达罐高+最大下行位置； | 角度传感器损坏； 计量口和设备安装口底面不平； | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 5 | 4-5 | 识别到磁铁附近脱离磁铁区域后电压异常； 全区域扫描超次数未扫到最大点或最小点 第二阶段 20 次未找到大阈值、 细找磁零点未找到（0.03*70）； | 存在磁场干扰 霍尔传感器工作异常 磁零点安装问题或者磁零点损坏 电机运动异常（小步进不动） | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 6 | 4-6 | 置零点时下行距离异常 | 电机异常（丢步，堵转） 编码器异常（编码版、双层板、连接线） | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 7 | 4-7 | 感应不到 | 1．磁铁安装反了 | V1.155以后取消 | 已取消
4 | 霍尔元件 | 8 | 4-8 | 第二阶段最小值之后没有任何点超过高阈值（1.95） | 一直识别到1.7，传感器下行再以2mm运行一次直到峰值2后报代码4-8 1．传感器距离磁铁较远 | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 9 | 4-9 | 越过零点位置XXmm报错（1.117以上版本） | 置零点成功后，后期回零点过程中越过原有零点位置导致报错 | 892 | 历史使用
4 | 霍尔元件 | 10 | 4-10 | 未检测到磁零点 | 磁铁距离太远或角度异常 其他位置有磁场干扰 | V1.129以后取消 | 已取消
5 | 测量过程 | 1 | 5-1 | 传感器运行后高度达到上限位置 | 仅针对上行、下行功能 1.丢步 2.编码器计数问题 3.高度设置问题 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 2 | 5-2 | 传感器运行后高度达到下限位置（盲区） | 仅针对上行、下行功能 1.丢步 2.编码器计数问题 3.高度设置问题 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 3 | 5-3 | 与EEPROM通信异常 | 1.芯片问题 | V1.129以后取消 | 已取消
5 | 测量过程 | 4 | 5-4 | 1.进行单点监测或单点测量时，输入的检测位置小于盲区位置或高于罐高。 2.区间测量输入液位区间错误 | 参数超出限定范围 2.固定点检测，输入的检测位置小于盲区位置或高于罐高，报错 5-4。 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 5 | 5-5 | 密度分布测量或标定液位时，液位值过低； 2.区间测量参数设置最低点要＞（盲区+300）；否侧报错 | 1.参数设置问题 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 6 | 5-6 | 1.区间测量参数设置最高点高于罐高。 2.分布测量或每米测量液位高度高于罐高 | 1.参数设置问题 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 7 | 5-7 | 密度分布测量点数超过100（加测点过多） | 1.测量点过多 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 8 | 5-8 | 不会报该代码，用于内部MOUBUS写入失败判断 | 892 | 原表注明用于内部判断 | 内部判断
5 | 测量过程 | 9 | 5-9 | 无 | 892 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 10 | 5-10 | 浮子传感器空气中角度与置零点时零点角度值大于7° 2.确定液面后，上行10CM未出液面； | 1.传感器稳定性差； 2.液体本身波动过大； 3.浮盘影响找到液面位置错误； | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 11 | 5-11 | 确定液面后，下行10CM未进入液面； 浮子传感器油中角度与置零点时零点角度值小于7° | 1.传感器稳定性差； 2.液体本身波动过大； 3.浮盘影响找到液面位置错误； | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 12 | 5-12 | 电机步进数和实际运行数差距大，拟合数据不正确； | 丢步，电机空转； 置零点的位置错误； | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 13 | 5-13 | 传感器跟随不上 | 1.液位变化速度超过最大限制 2.超声工作异常导致一直识别在液体或空气中 3.找液位阈值错误 | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 15 | 5-15 | 液位变化超过最大跟随速度 | 传感器探头异常 浮子传感器陀螺仪异常 现场进油过快，超过2mm/s | 892 | 历史使用
5 | 测量过程 | 16 | 5-16 | 罐高与标定时相差过大 | 892 | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 1 | 6-1 | 所有传感器当前X角度与置零点X角度差大于9度；超声传感器Y角度差大于9° 浮子传感器长距离寻找液面判断出错三次 测水小管长距离频率寻找液位判断出错三次 浮子传感器跟随角度值与空气值或油中值差小于2° | 1.下行过程中遇到障碍物； 2.一体机传感器电路板损坏； 3.陀螺仪角度偏移。 4.浮子传感器的浮子卡住。 5.测水小管震动管频率异常或脏污。 | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 2 | 6-2 | 水位太低,电容测水中间中间版本会报，需要升级程序。 不会报该代码，用于内部过程判断。 | 1.测量到罐底以下的 | 原表注明用于内部判断 | 内部判断
6 | 角度异常 | 3 | 6-3 | 1.找水位时上行到了零点； | 1.传感器探水针和外壳接触短路报错（检查传感器是否有脏东西） 2.未知原因错误； 3.新结构小管底部十字测水与磁铁接触导致识别电压为0；注意霍尔元件步进数 4、新式测水传感器跑老程序 | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 4 | 6-4 | 油位太低；下行到盲区未检测到油。 | 传感器未检测到油品频率变化 1.检查传感器尺带是否松动松动 2．取SD卡分析，可能 | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 5 | 6-5 | 运行到零点位置未找到液位； | 浮子卡住； 浮子中泡沫； | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 6 | 6-6 | 零点X角度与置零点X角度差大于9度；超声传感器Y角度差大于9° 浮子传感器Y轴角度不在合理区间（大于置零点Y角度+5或小于置零点Y角度-35.） 浮子传感器长距离寻找液面判断出错三次 | 回零点后，读取的X轴和Y轴角度与置零点时的角度值差大于9度； 浮子传感器测量液位过程中，Y轴的角度>置零点时Y角度+5（程序1.160之前为1°） | 892 | 历史使用
6 | 角度异常 | 7 | 6-7 | 液位探头零点频率<15000 超声波上行或下行找液位连续三次识别液位错误 震动管找液位连续三次识别液位错误 | 超声波传感器-怀疑气泡引起 超声波传感器-油品结蜡 超声波传感器-焊接问题 | 892 | 历史使用
7 | 参数与零点 | 1 | 7-1 | 主控板中存储器的参数异常； | 原因未知，处理方法是重新烧写配置文件和主程序； 罐高小于0m或大于30m 密度点数小于0或大于100 核实参数，特别是在刚调试时期一定确定罐高、油高 调试初期是否报代码7-3；报错时部件参数照片和零点位置比对；主要针对浮子式泡沫未取出情况 设备断电重启，储罐内油品低于盲区无法识别浮子类型，会报错；油位高后自动恢复；主要存在清罐情况下； | 892 | 历史使用
7 | 参数与零点 | 2 | 7-2 | 没有存储置零点时的角度值。 | 新主控板上电报7-2，进入维护模式重新置零点即可恢复 | 892 | 历史使用
7 | 参数与零点 | 3 | 7-3 | 置零点提示角度值不对 | 可能浮子泡沫未取出或角度值异常 | V1.129以后取消 | 已取消
7 | 参数与零点 | 4 | 7-4 | 更严格的丢步检测，比2-3阈值小。 | 运行丢步 拟合错误。 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 1 | 8-1 | 要设置的电流超过了AD5421总量程 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 2 | 8-2 | AD5421写控制寄存器失败 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 3 | 8-3 | 上电自检_电流芯片报警 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 4 | 8-4 | 设备供电电压异常 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 5 | 8-5 | 继电器设置异常 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 6 | 8-6 | 输入电流对比异常 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 7 | 8-7 | 自检程序报警 | 892 | 892 | 历史使用
8 | 模拟输出与自检 | 8 | 8-8 | 芯片温度过高 | 892 | 892 | 历史使用
9 | 液位 | 1 | 9-1 | 不动罐，油高自动升高或降低 | 1.108-1.114都可能存在程序bug | 892 | 历史使用
1F1 | 上位机通信（特殊代码） | 0～500 | 1F1-0～500 | XIU和现场设备通讯不上 | 892 | 原表特殊代码范围 | 历史使用

## 历史故障代码_CPU2V1.25.0.0-V1.26.0.0
历史故障代码（CPU2 V1.25.0.0～V1.26.0.0）
适用CPU2 V1.25.0.0～V1.26.0.0；CPU3须使用对应配套版本
本页冻结上述CPU2版本使用的64项编号；历史编号不得套用到当前开发表。
类别代码 | 故障类别 | 故障码 | 屏幕显示 | 故障名称 | 故障说明 | 故障原因 | 处理方法 | 状态
11 | 电机驱动 | 2 | 11-2 | 电机驱动通信异常 | 主控单元多次未能读取或下发电机驱动状态，无法确认驱动器是否正常及运动参数是否生效，因此停止当前运动。 | 硬件：驱动器供电缺失或不稳、内部通信线或接插件松动、驱动器或主控板损坏；设置/操作：检修后接插件未插牢，或驱动器尚未完成上电；运行环境：强干扰、受潮或腐蚀造成通信不稳定。 | 停止运动，检查电机驱动供电、通信连接和驱动状态；重新上电后复核。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 4 | 11-4 | 电机已被禁用 | 设备能够与电机驱动器联系，但驱动输出未建立或驱动器尚未完成启动，电机不能按指令运动。 | 硬件：驱动电源未接通、电压不足、使能线路异常或驱动器损坏；设置/操作：检修后未恢复驱动供电，或故障保护尚未解除；数据/软件：驱动器启动未完成，前一次故障后仍处于禁用状态。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 5 | 11-5 | 电机反馈未知 | 驱动器报告有故障，但返回状态不属于设备已识别的过温、短路、断线或堵转等类型，无法进一步定位，设备停止运动。 | 硬件：驱动器内部故障、供电波动、电机或连接线间歇性异常；运行环境：强干扰导致状态信息异常；数据/软件：驱动器同时出现多个异常状态，或返回了当前设备无法识别的状态组合。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 7 | 11-7 | 电机驱动报警 | 驱动器检测到堵转、电机相线对地短路或相线开路，继续运行可能损坏电机或驱动器，设备停止当前运动。 | 硬件/机构：浮子、尺带或传动机构卡阻，电机相线松脱、断线、短路，电机或驱动器损坏；设置/操作：负载过重、安装偏斜或维护后接线错误；运行环境：进水、腐蚀或异物增加运动阻力。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 10 | 11-10 | 电机步进数错误 | 设备已发出运动指令，但在规定时间内没有检测到电机位置变化，或点动开始后电机没有实际运行。 | 硬件/机构：电机未得电、机构卡住、传动部件打滑或驱动器异常；设置/操作：驱动电流、速度或加速度设置过低，点动距离过小；运行环境：低温、污物或高阻力使机构难以启动；数据/软件：位置变化未被正常记录。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 16 | 11-16 | 电荷泵电压过低 | 电机驱动器内部升压电源低于正常范围，驱动能力不足，继续运行可能造成失步或停转。 | 硬件：驱动供电电压过低、瞬时压降、供电滤波或驱动器本身异常；设置/操作：使用了不匹配的电源或负载过重；运行环境：电源波动、接线过长或强干扰造成供电不稳。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 17 | 11-17 | 电机驱动过温 | 电机驱动器温度已经达到预警或保护条件，继续运行可能造成驱动能力下降或自动停机。 | 硬件：驱动电流过大、散热器接触不良、风道堵塞或驱动器损坏；设置/操作：电机长时间连续运行、驱动电流设置过高或机构阻力过大；运行环境：环境温度高、通风不良或柜内积尘。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 18 | 11-18 | 电机运行超时未停 | 电机在允许时间内未到达目标、未停止，或点动时间超过上限，设备为防止持续运行而停机。 | 硬件/机构：机构卡阻、传动打滑、驱动能力不足或位置反馈异常；设置/操作：目标位置超出可达范围、速度过低、点动持续过久或允许时间设置过短；运行环境：低温、污物、沉积物或液体阻力增大。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 19 | 11-19 | 电机驱动配置丢失 | 设备仍可读取驱动器，但关键运动配置变为空值或与启动时不一致，当前电流、速度和运动保护不能确认，设备停止运动。 | 硬件：驱动器供电瞬断、芯片复位、内部连接不稳或驱动器损坏；设置/操作：运行中断电或反复快速上电；运行环境：电源波动和强干扰；数据/软件：启动配置未完整写入，或故障恢复后配置没有重新建立。 | 停止运动并重新上电；检查电机驱动供电是否中断。若重复出现，记录故障码和发生动作。 | 使用中
12 | 编码器 | 1 | 12-1 | 编码器通信无响应 | 设备未能启动编码器采集，或等待后仍未收到有效的位置数据，当前位置无法确认，相关运动被停止。 | 硬件：编码器无供电、通信线或接插件松动、编码器或主控板接口损坏；设置/操作：编码器安装间隙不当、检修后接线未恢复；运行环境：强干扰、潮湿、油污或振动造成接触不良；数据/软件：编码器上电后尚未就绪。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 2 | 12-2 | 编码器校验位错误 | 设备收到编码器位置数据，但完整性检查不通过，本次数据可能在传输中受到干扰，不能用于位置判断。 | 硬件：编码器通信线接触不良、屏蔽或接地不良、编码器本体异常；设置/操作：信号线与动力线并行敷设或接插件未锁紧；运行环境：电机启停、变频设备或雷击浪涌产生干扰。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 3 | 12-3 | 编码器检测到丢步 | 电机明显移动时，编码轮记录的尺带位移不足，或周长标定值低于允许下限，说明尺带或编码轮没有正常跟随运动。 | 硬件/机构：编码轮与尺带打滑、压紧不足、传动件松动或编码器损坏；设置/操作：周长、方向或位置比例设置错误，标定行程不足；运行环境：尺带有油、水、结露或污物，导致编码轮不能稳定跟随。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 5 | 12-5 | 编码器初始化失败 | 开机时，设备检查到两份编码器位置记录都不可用，无法恢复断电前位置，已改用默认位置；继续运动前必须确认实际位置。 | 硬件：位置存储器供电或器件异常；设置/操作：首次使用、更换主板或存储器、清空数据后未重新建立位置；数据/软件：异常断电发生在位置保存过程中，两份位置记录均损坏或内容无法识别。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 6 | 12-6 | 编码器上电变化 | 该编号为预留项，当前设备不会主动报出；用于记录开机前后编码器位置出现异常跳变，导致断电前后位置无法一致衔接的情况。 | 预留项可能原因——硬件：编码器、磁体或连接发生位移；设置/操作：断电期间人为移动机构，更换编码器或主板后未重新标定；数据/软件：断电前的位置记录被改变、损坏或未完整保存。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 保留
12 | 编码器 | 10 | 12-10 | 编码器差值过大 | 相邻两次位置变化超过允许范围，或周长标定值高于允许上限，位置变化与实际运动不一致，当前位置结果不可信。 | 硬件/机构：编码轮打滑、尺带跳动、编码器或磁体松动；设置/操作：卷筒周长、方向或位置比例设置错误，标定过程移动不规范；运行环境：振动、强干扰或污物造成位置突然跳变；数据/软件：位置记录发生异常变化。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 11 | 12-11 | 编码器多次无效数据 | 编码器连续返回不可用数据，又没有给出校验失败、未完成、计算溢出或线性报警等明确原因，设备无法确认当前位置。 | 硬件：编码器供电、磁体、连接或本体异常；设置/操作：编码器与磁体间隙、同心度或方向安装不正确；运行环境：强磁场、振动、油污或温度变化影响检测；数据/软件：编码器连续给出无法归类的异常状态。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 12 | 12-12 | 编码器计算溢出 | 编码器报告内部角度计算超出有效范围，当前角度无法换算为可靠位置，设备停止使用本次数据。 | 硬件/安装：磁体与编码器距离过大或过小、偏心、倾斜，磁体或编码器损坏；运行环境：附近强磁场、金属碎屑或温度异常影响磁场；数据/软件：编码器上电或内部测量尚未稳定。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 13 | 12-13 | 编码器线性报警 | 编码器检测到磁场分布或安装位置使角度线性误差过大，位置值可能出现明显偏差。 | 硬件/安装：磁体偏心、倾斜、间隙不合适，编码器或磁体松动损坏；运行环境：附近有强磁性物体、金属碎屑、振动或温度变化；设置/操作：安装后未校正同心度和间隙。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 14 | 12-14 | 编码器状态未完成 | 编码器尚未完成内部角度测量，返回的位置没有达到可用状态，设备无法确认当前位置。 | 硬件：编码器供电不稳、磁体位置异常或编码器损坏；设置/操作：上电后过早启动、安装间隙不合适；运行环境：强磁场、振动或电气干扰；数据/软件：编码器内部测量长期未进入稳定状态。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 1 | 13-1 | 传感器数据校验失败 | 传感器已经返回一组数据，但完整性检查不一致，本次温度、频率或密度数据可能在传输中受干扰，不能采用。 | 硬件：传感器供电不稳，通信线、滑环或无线链路接触不良；设置/操作：接插件未锁紧、通信线与动力线混布；运行环境：电机启停、变频设备、雷击浪涌或弱信号使数据在传输中受干扰。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 2 | 13-2 | 声波频率异常 | 传感器给出的振动管频率为零或超过允许上限，设备多次重读并切换测量模式后仍未获得正常频率，当前密度测量停止。 | 硬件：振动管、传感器探头、激励电路或连接线异常；设置/操作：传感器类型、测量模式或标定参数不正确；运行环境：探头未完全浸液、液体中气泡或固体较多、介质黏度或温度超出适用范围。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 3 | 13-3 | 传感器通信超时 | 设备向密度或液位传感器发出请求后，在规定时间和重试次数内仍未收到完整有效答复，当前测量数据无法取得。 | 硬件：传感器无供电、通信线、滑环、无线模块或接插件异常，传感器损坏；设置/操作：选错传感器类型、模块未配对或通信设置不一致；运行环境：无线信号弱、强干扰、潮湿或腐蚀；数据/软件：传感器正在重启或未进入工作状态。 | 检查传感器供电、通信连接和滑环链路；确认指令能够发出、接收能够启动并能收到完整响应后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 5 | 13-5 | 传感器设备内部错误 | 传感器可以正常答复，但在答复中明确报告自身故障，设备不采用本次测量数据。 | 硬件：传感器内部电路、探头、振动管或供电异常；设置/操作：传感器类型或测量模式不匹配，启动后未等待稳定；运行环境：介质温度、黏度或振动超出传感器适用条件；数据/软件：传感器自检未通过。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 26 | 13-26 | 密度值异常无效 | 连续取得的密度值小于等于零或超过二千千克每立方米，当前数据不能用于液位或密度计算。 | 硬件：传感器探头、振动管或连接线路异常；设置/操作：传感器类型、标定参数或密度修正参数不正确；运行环境：探头未完全浸液、液体中气泡或沉积物较多，或介质密度超出设备量程。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 27 | 13-27 | 传感器响应格式异常 | 传感器已有答复，但答复的长度、开头、结尾、指令内容或数值格式与本次请求不一致，设备无法识别并舍弃该数据。 | 硬件：通信线、滑环或无线链路受干扰，导致答复缺失或混乱；设置/操作：传感器型号、测量模式或通信设置不匹配，更换传感器后未同步设置；数据/软件：传感器返回了残缺、过期或当前设备无法识别的内容。 | 检查传感器供电和通信连接，记录原始应答后重新操作；重复出现时检查传感器型号和通信设置。 | 使用中
14 | 零点与位置检测 | 9 | 14-9 | 零点超出范围 | 粗找、精找或回零完成后，尺带位置仍偏离设定零点超过允许值，设备不能把当前位置作为可靠零点。 | 硬件/机构：尺带打滑、伸缩或卡阻，编码器或电机位置检测异常，零点机构松动；设置/操作：零点位置、允许偏差、卷筒周长或方向设置错误，回零前实际位置未确认；运行环境：沉积物、结冰、油污或振动影响回零。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
14 | 零点与位置检测 | 11 | 14-11 | 定位结果异常 | 位置数据无效、移动时越过目标、停止后偏差过大，或罐高标定没有取得有效实高，设备无法确认当前位置是否可靠。 | 硬件/机构：编码器或电机位置反馈异常、尺带打滑、机构卡阻或制动不良；设置/操作：目标位置、罐高、卷筒周长、速度或允许偏差设置不合适，零点或罐高标定不正确；数据/软件：当前保存位置与实际位置不一致。 | 停止运动，检查位置检测、尺带状态和目标位置；确认当前位置能够正常读取后重新执行。若重复出现，记录目标位置、实际位置和偏差。 | 使用中
14 | 零点与位置检测 | 12 | 14-12 | 零点重复性差 | 用于罐底判断的姿态基准未建立、已经失效，或建立基准时多次角度测量差异过大，设备不能稳定判断罐底。 | 硬件/安装：姿态传感器松动、安装方向错误、连接不良或器件损坏；设置/操作：设备未静止就建立基准、回零步骤未完成或允许差值设置过严；运行环境：罐体振动、液面冲击或外力碰撞使多次角度结果不一致。 | 保持设备静止，检查姿态传感器和连接；重新回零建立基准，并确认多次角度采样差值在允许范围内。 | 使用中
15 | 测量过程 | 6 | 15-6 | 液位超过罐高 | 向上搜索液位时，浮子或探头已到达罐高上限仍未识别到液面，为防止越界，设备停止测量。 | 硬件/机构：传感器未识别液面、浮子或尺带卡住、位置检测偏差；设置/操作：罐高、上限、起始位置或液位判定参数错误，实际液位高于设置范围；运行环境：泡沫、蒸汽、剧烈液面波动或介质特性使液面信号不明显。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 15 | 15-15 | 液位变化过快 | 跟随液位时，传感器信号连续偏离目标范围，设备判断液面变化速度超出跟随能力，无法稳定测量。 | 硬件/机构：传感器信号抖动、浮子或运动机构跟随不畅；设置/操作：跟随速度、灵敏度或目标范围设置不合适，在进料或出料时启动测量；运行环境：液位真实变化过快、液面波动、泡沫、气泡或罐体振动。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 16 | 15-16 | 实高偏差过大 | 该编号为预留项，当前设备不会主动报出；用于实高测量结果与设定罐高偏差超过允许值、无法确认罐高标定有效的情况。 | 预留项可能原因——硬件/机构：尺带打滑、位置检测或罐高测量部件异常；设置/操作：设定罐高、零点、卷筒周长或允许偏差不正确，标定步骤不规范；运行环境：罐体变形、温度变化或沉降造成实高变化。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 保留
15 | 测量过程 | 17 | 15-17 | 测量流程超时 | 液位或密度搜索在允许时间内反复调整仍未达到稳定条件，设备终止本次测量，避免机构长时间运行。 | 硬件/机构：传感器信号不稳定、运动机构卡阻或位置反馈异常；设置/操作：测量时间、搜索速度、步距、目标范围或罐高设置不合适，起始位置错误；运行环境：液面波动、泡沫、气泡、快速进出料或高黏介质使测量长期不能稳定。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 18 | 15-18 | 下行未找到液位 | 向下搜索液面时已经进入盲区或到达下限，仍未识别到由空气进入液体的稳定变化，设备停止下行。 | 硬件/机构：传感器无有效信号、浮子或尺带卡阻、位置偏差；设置/操作：下限、盲区、起始位置、罐高或液位判定参数错误，实际液位低于搜索范围；运行环境：泡沫、蒸汽、气泡或液面波动使分界不明显。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 19 | 15-19 | 上行未找到液位 | 向上搜索液面或重新启用液位测量后，仍未识别到由液体进入空气的稳定变化，设备无法确认液面位置。 | 硬件/机构：传感器信号异常、浮子或运动机构未正常上行；设置/操作：起始位置、搜索方向、测量模式或液位判定参数错误；运行环境：泡沫、乳化层、气泡或剧烈波动使由液体进入空气的变化不明显。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 20 | 15-20 | 下行寻重失败 | 向下寻找罐底时已经到达最大下行位置，或精找越过预计范围，仍未出现可靠受力变化，设备不能确认罐底。 | 硬件/机构：扭力传感器异常，浮子、尺带、钢丝或导向机构卡住，浮子未接触罐底或开始时未离开受力区；设置/操作：零点、罐高、最大下行位置或寻重判定值错误；运行环境：罐底沉积物、污泥、异物或罐体倾斜影响受力变化。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 21 | 15-21 | 上行寻重失败 | 从罐底向上精确回零时，移动已经超过允许零点范围，扭力仍未恢复到离底特征，设备不能确认浮子已离开罐底。 | 硬件/机构：浮子吸附或卡在罐底、尺带或导向机构受阻、扭力传感器漂移；设置/操作：零点、上行距离或离底判定值错误，标定时浮子未正确受力；运行环境：污泥、沉积物或黏稠介质使浮子难以离底。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 22 | 15-22 | 下行未找到水位 | 向下搜索水层时已经接近零点或经过多次粗找、精找，仍未找到稳定的油水分界，设备停止测量。 | 硬件：传感器响应异常、探头污染或位置检测偏差；设置/操作：水位搜索范围、零点、判定值或测量模式不正确，实际水层过薄或不存在；运行环境：油水乳化、沉积物、气泡或液体尚未静置，分界不清。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 23 | 15-23 | 密度测量无有效点 | 密度分布测量没有生成可用测点，或全部测点完成后仍没有得到一组有效密度值，无法形成测量结果。 | 硬件/机构：传感器、位置检测或运动机构异常，导致各测点数据无效；设置/操作：测量起止位置、点距、点数、罐高或液位结果不合理，未形成可用测点；运行环境：液位持续变化、气泡、泡沫或介质超量程；数据/软件：前置液位或水位结果无效。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 24 | 15-24 | 密度测量未找到油面 | 密度分布测量已经到达最高测点仍未确认进入空气，或全过程没有得到可用于判定液面的有效液体点，设备无法确定油面。 | 硬件/机构：传感器无有效密度信号、运动位置偏差或最高测点未真正越过液面；设置/操作：罐高、最高测点、点距、起始位置或液位判定参数错误；运行环境：泡沫、蒸汽、乳化层、气泡或液面波动使空气与液体分界不清。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 1 | 17-1 | 参数存储读写失败 | 开机时两份设备参数都不可用，且不能明确归为未初始化或内容核对失败；设备改用出厂参数启动，原现场参数可能丢失。 | 硬件：参数存储器、供电或主控板连接异常，存储器老化或损坏；设置/操作：运行中异常断电，更换主板或存储器后未重新设置；运行环境：电源波动、静电或强干扰导致保存异常；数据/软件：两份参数内容严重损坏或与当前程序不兼容。 | 记录并备份现场参数，检查存储器供电和连接；重新下发设备参数并断电复查，仍重复出现时进行技术检修。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 2 | 17-2 | 参数未初始化 | 开机时两份参数记录都没有初始化标志，设备判断从未保存过有效参数，已改用出厂参数启动。 | 设置/操作：首次装机、更换主板或存储器、清空参数后尚未完成一次有效保存；数据/软件：初始化过程未完成或两份参数记录均为空；硬件：新存储器未写入数据，或供电异常导致首次保存未成功。 | 确认是否为首次使用或更换存储器；重新设置并保存设备参数，断电重启后复查参数是否完整保留。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 5 | 17-5 | 参数值超出范围 | 当前设置值、目标位置或测量计划超出设备允许范围，继续执行可能越界或得不到有效结果，设备拒绝本次操作。 | 设置/操作：参数单位理解错误、数值超限，起点与终点顺序、测点数量、点距或目标位置相互矛盾；数据/软件：导入了其他型号或旧版本参数，保存内容异常；一般不是单独的硬件故障。 | 核对参数名称、单位和允许范围，修正并保存后重新执行。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 6 | 17-6 | 参数完整性校验失败 | 开机时参数记录的基本信息可以识别，但保存内容核对不一致，另一份备份也不可用；设备改用出厂参数启动，原参数不可信。 | 硬件：参数存储器老化、供电不稳或器件损坏；设置/操作：参数保存过程中断电或频繁快速开关机；运行环境：电源波动、静电或强干扰；数据/软件：保存内容被意外改写，两份参数记录都不能通过内容核对。 | 记录并备份现场参数，重新设置并保存设备参数；断电重启后复查，仍重复出现时检查存储器和供电。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 1 | 18-1 | 模拟量输出电流设置失败 | 设备已经算出目标电流，但未能送到模拟量输出芯片，四至二十毫安输出可能保持旧值或中断。 | 硬件：模拟量输出芯片无供电、内部连接不良或芯片损坏；设置/操作：输出回路接线错误、短路或负载超出要求，故障保护尚未解除；运行环境：浪涌、强干扰或接地不良；数据/软件：芯片尚未完成启动或前一次输出操作未结束。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载，确认输出恢复正常。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 2 | 18-2 | 模拟量输出初始化失败 | 开机建立模拟量输出时，芯片复位、基本配置或状态确认未完成，四至二十毫安输出不能保证正确。 | 硬件：模拟量输出芯片供电不稳、内部连接异常、芯片或复位线路损坏；设置/操作：输出回路接线错误、负载异常或上电过程中反复断电；运行环境：浪涌、强干扰；数据/软件：启动配置未完整建立，或初始化时输出操作被占用。 | 检查模拟量输出芯片供电、通信连接和回路负载；重新上电后确认初始化完成，并结合故障日志定位失败阶段。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 3 | 18-3 | 模拟量输出芯片报警 | 模拟量输出芯片主动报告故障，表示输出回路、供电、芯片温度或负载状态异常；设备无法保证四至二十毫安输出正确。 | 硬件：输出回路开路、短路、负载过大，芯片供电异常、过热或损坏；设置/操作：接线极性错误、负载电阻不合适、回路未接通；运行环境：环境温度高、浪涌、潮湿或接地不良。 | 检查模拟量回路供电、接线、负载和回路是否开路；排除异常后重新上电复测。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 6 | 18-6 | 模拟量输出配置校验失败 | 设备写入模拟量输出配置后，再次核对发现结果不一致，当前输出范围和控制方式无法确认。 | 硬件：模拟量输出芯片供电或内部通信不稳、芯片损坏；设置/操作：配置过程中断电或反复上电；运行环境：强干扰或电源波动导致写入和核对结果不一致；数据/软件：前一次操作未完成或配置被意外改写。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载；重新上电后复核输出配置。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 9 | 18-9 | 模拟量输出故障信息读取失败 | 设备未能读取模拟量输出芯片的故障信息，无法判断四至二十毫安回路是否正常，当前输出状态不可信。 | 硬件：模拟量输出芯片无供电、内部连接不良或芯片损坏；设置/操作：回路故障未解除就反复启动；运行环境：强干扰、电源波动或浪涌；数据/软件：芯片尚未完成启动、正在处理其他操作或通信状态未恢复。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载；重新上电后复核输出，重复出现时交由技术人员检查。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 1 | 20-1 | 串口传输异常 | 主控单元与传感器或无线模块交换数据时，发送或接收未能启动、传输中断，或数据未在规定时间内发完，当前通信中止。 | 硬件：传感器或无线模块无供电、通信线或接插件松动、主控板接口或模块损坏；设置/操作：接错端口、线序错误、带电插拔或检修后未恢复连接；运行环境：长线、接地不良、强干扰、潮湿或腐蚀；数据/软件：通信通道被占用或异常后未恢复。 | 检查模块供电、通信线和接插件，重新上电后复测；若重复出现，记录发生模块和操作步骤。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 2 | 20-2 | 滑环通信失败 | 主控单元与无线滑环模块之间的指令或状态查询未完成，设备无法继续配对、连接或传感器通信。 | 硬件：滑环磨损、触点接触不良，无线模块供电或接线异常，模块损坏；设置/操作：滑环安装偏斜、接插件未锁紧或模块模式不正确；运行环境：旋转振动、油污、潮湿、腐蚀、金属屏蔽或强干扰。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 3 | 20-3 | 信号弱 | 无线配对或链路检查时，接收信号低于设定要求，连接容易掉线或重复传输，设备不继续建立稳定链路。 | 硬件：天线、无线模块、滑环触点或供电异常；设置/操作：主从机距离过远、方向或安装位置不合适、配对到错误设备，信号要求设置过高；运行环境：金属罐体屏蔽、同频干扰、障碍物、潮湿或强电设备影响。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 4 | 20-4 | 无线主机通信超时 | 无线主机未能发送指令或没有按时答复，或没有处于主机模式，扫描、配对和连接无法继续。 | 硬件：无线主机无供电、通信连接不良或模块损坏；设置/操作：模块未设为主机、接错模块、配对步骤未完成；运行环境：强干扰或电源波动；数据/软件：模块正在重启、扫描或失去响应，保存的工作模式与实际不一致。 | 检查无线主机供电和通信连接，确认模块处于主机模式并能响应状态查询，再重新建立连接。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 5 | 20-5 | 无线从机未连接 | 无线主机可以正常工作，但未发现或未连接到目标从机，传感器无线链路尚未建立。 | 硬件：无线从机或传感器未供电、天线或模块损坏；设置/操作：从机不在范围内、未进入可连接状态、配对对象错误或更换模块后未重新配对；运行环境：金属屏蔽、距离过远或同频干扰；数据/软件：已保存的目标设备信息已经失效。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 6 | 20-6 | 无线响应格式异常 | 无线模块有答复，但工作模式、连接状态、目标设备、信号强度或扫描结果不完整或不符合预期，设备无法确认链路状态。 | 硬件：无线链路受干扰或接触不良，答复被截断；设置/操作：模块型号、主从模式或通信设置不匹配，更换模块后未同步设置；运行环境：弱信号、同频干扰或电源波动；数据/软件：模块返回了不完整、过期或当前设备无法识别的信息。 | 检查无线模块供电和连接，重新执行查询或配对；记录模块应答内容和发生步骤。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 7 | 20-7 | 主控单元通信超时 | 显示单元连续十次未收到主控单元的完整有效答复，设备状态、测量结果和参数无法同步，屏幕按通信中断处理。 | 硬件：主控单元或显示单元无供电、内部通信线或接插件松动，主板接口损坏；设置/操作：检修后连接未恢复，主控与显示程序版本不配套；运行环境：电源波动、强干扰或接地不良；数据/软件：主控单元反复重启、长时间忙碌或未能形成完整答复。 | 检查主控单元与显示单元的供电和内部通信连接。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 1 | 21-1 | 扭力超过上限 | 满载标定时扭力值高于允许上限，说明当前载荷、安装或传感器零点不符合标定要求，满载标定无效。 | 硬件/机构：浮子或配重过重、尺带或钢丝预紧过大、导向机构卡阻、扭力传感器安装受力或损坏；设置/操作：满载标定物不正确、零点未校准、量程或上限设置错误；运行环境：振动或外力碰撞使读数偏高。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 2 | 21-2 | 扭力低于下限 | 满载标定时扭力值低于允许下限，说明加载不足、传感器未正确受力或信号未正常传递，满载标定无效。 | 硬件/机构：浮子或配重缺失、钢丝松弛、载荷仍被支撑、传感器未受力或损坏；设置/操作：标定载荷不足、未完全悬空、在液体中受浮力影响，零点或下限设置错误；运行环境：振动使读数不稳定。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 3 | 21-3 | 扭力检测到碰撞 | 运动中扭力相对稳定基准突然升高或降低并超过保护值，设备判断浮子、钢丝或导向机构可能碰撞、卡阻或失去受力，立即停止运动。 | 硬件/机构：浮子、尺带或钢丝碰到罐壁或附件，导向轮卡住，钢丝松脱或断裂；设置/操作：目标位置错误、速度过快、碰撞保护值设置过低或基准未稳定；运行环境：液面冲击、罐内异物、沉积物或黏稠介质造成受力突变。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 4 | 21-4 | 扭力数据漂移异常 | 空载标定时扭力偏离零点超过允许范围，当前零点不稳定，后续碰撞和罐底判断可能失准。 | 硬件/机构：扭力传感器零点漂移、安装松动、钢丝预紧或外力残留，传感器损坏；设置/操作：未卸载、未静止就做空载标定，零点或量程参数不正确；运行环境：温度变化、振动或机械应力使零点偏移。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 5 | 21-5 | 扭力传感器饱和 | 该编号为预留项，当前设备不会主动报出；用于扭力传感器输出达到量程极限、已经无法区分载荷变化的情况。 | 预留项可能原因——硬件/机构：载荷严重超量程、冲击碰撞、传感器或放大部件损坏、信号线短路；设置/操作：选择了错误量程、增益或零点，长期超载运行；运行环境：强电干扰或浪涌使信号达到极限。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 保留
21 | 扭力检测 | 6 | 21-6 | 扭力通信无响应 | 设备连续一秒未收到新的有效扭力数据，无法继续进行载荷、碰撞或罐底判断，相关运动被停止。 | 硬件：扭力模块无供电、通信线或接插件松动、传感器或采集模块损坏；设置/操作：检修后未恢复连接、更换部件后设置不匹配；运行环境：振动、潮湿、腐蚀或强干扰造成断续通信；数据/软件：模块正在重启或通信未从前一故障中恢复。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
22 | 系统与软件 | 1 | 22-1 | 数据位置异常 | 设备在读取测量状态、保存结果或访问外部部件时，没有取得本次操作所需的数据位置；继续执行可能读错或写错数据，因此中止操作。 | 数据/软件：前一步没有生成所需数据、测量过程被异常打断、内部数据区被占用或损坏，软件版本或功能组合不匹配；设置/操作：连续快速切换命令、运行中断电或在前置步骤未完成时启动下一步；硬件：存储或通信部件故障导致必要数据未返回。 | 停止重复操作，记录发生功能和故障码；重新上电后复核。若再次出现，交由技术人员检查软件版本和故障日志。 | 使用中
22 | 系统与软件 | 2 | 22-2 | 调用条件异常 | 设备发现本次动作所需的方向、速度、距离、测量方式或前置状态不完整或相互矛盾，为避免误动作中止本次操作。 | 设置/操作：方向、距离、速度、测量方式或前置参数缺失、为零、超限或相互矛盾，在上一动作未结束时启动新动作；数据/软件：前一步失败后状态未恢复，或当前功能组合不受支持；通常不是单独的硬件故障。 | 核对当前操作、设置参数和设备状态；修正不符合要求的条件后重试。若重复出现，记录操作步骤和故障日志。 | 使用中
22 | 系统与软件 | 3 | 22-3 | 外部设备配置失败 | 设备与模拟量输出芯片交换配置或状态信息时，操作未完成或前一次操作尚未结束，当前四至二十毫安输出设置不能执行。 | 硬件：模拟量输出芯片无供电、内部连接不良或芯片损坏；设置/操作：输出初始化期间反复操作或异常断电；运行环境：电源波动、强干扰或浪涌；数据/软件：前一次芯片访问尚未结束、读写内容不完整或访问顺序异常。 | 检查模拟量输出芯片供电和通信连接；根据日志中的访问阶段、读写方向、寄存器和底层状态定位失败环节。 | 使用中

## 历史故障代码_CPU2V1.27.0.0
历史故障代码（CPU2 V1.27.0.0）
适用CPU2 V1.27.0.0、CPU3 V1.25.0.0｜CPU2/CPU3共享协议21
本页保留CPU2 V1.27.0.0已发布版本使用的130项故障编号；现场按CPU2程序版本选择故障码表。
类别代码 | 故障类别 | 故障码 | 屏幕显示 | 故障名称 | 故障说明 | 故障原因 | 处理方法 | 状态
11 | 电机驱动 | 2 | 11-2 | 电机驱动通信异常 | 主控单元多次未能读取或下发电机驱动状态，无法确认驱动器是否正常及运动参数是否生效，因此停止当前运动。 | 硬件：驱动器供电缺失或不稳、内部通信线或接插件松动、驱动器或主控板损坏；设置/操作：检修后接插件未插牢，或驱动器尚未完成上电；运行环境：强干扰、受潮或腐蚀造成通信不稳定。 | 停止运动，检查电机驱动供电、通信连接和驱动状态；重新上电后复核。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 4 | 11-4 | 电机已被禁用 | 设备能够与电机驱动器联系，但驱动输出未建立或驱动器尚未完成启动，电机不能按指令运动。 | 硬件：驱动电源未接通、电压不足、使能线路异常或驱动器损坏；设置/操作：检修后未恢复驱动供电，或故障保护尚未解除；数据/软件：驱动器启动未完成，前一次故障后仍处于禁用状态。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 5 | 11-5 | 电机反馈未知 | 驱动器报告有故障，但返回状态不属于设备已识别的过温、短路、断线或堵转等类型，无法进一步定位，设备停止运动。 | 硬件：驱动器内部故障、供电波动、电机或连接线间歇性异常；运行环境：强干扰导致状态信息异常；数据/软件：驱动器同时出现多个异常状态，或返回了当前设备无法识别的状态组合。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 10 | 11-10 | 电机步进数错误 | 设备已发出运动指令，但在规定时间内没有检测到电机位置变化，或点动开始后电机没有实际运行。 | 硬件/机构：电机未得电、机构卡住、传动部件打滑或驱动器异常；设置/操作：驱动电流、速度或加速度设置过低，点动距离过小；运行环境：低温、污物或高阻力使机构难以启动；数据/软件：位置变化未被正常记录。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 16 | 11-16 | 电荷泵电压过低 | 电机驱动器内部升压电源低于正常范围，驱动能力不足，继续运行可能造成失步或停转。 | 硬件：驱动供电电压过低、瞬时压降、供电滤波或驱动器本身异常；设置/操作：使用了不匹配的电源或负载过重；运行环境：电源波动、接线过长或强干扰造成供电不稳。 | 停止运动，检查机构、驱动供电和连接；排除异常后重新运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 17 | 11-17 | 电机驱动过温关断 | 电机驱动器温度已经达到保护上限并关闭输出，电机无法继续运行。设备停止当前动作，避免驱动器和电机进一步受热损坏。 | 硬件/机构：驱动器散热器接触不良、风道堵塞、驱动器或电机异常，机构阻力过大使电流长期偏高；设置/操作：连续运行时间过长、驱动电流设置过高，故障后未充分冷却就再次启动；运行环境：环境温度高、柜内通风不良、积尘或油污影响散热 | 保持停机并等待充分冷却；检查机构阻力、驱动电流、散热器和通风条件。确认温度恢复且故障不再出现后再运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 18 | 11-18 | 电机整段运行超时 | 设备连续运行时间超过本次运动允许上限，仍未完成整段运动，系统停止电机并结束本次操作。 | 硬件/机构：尺带、卷筒或导向机构阻力过大，电机输出不足；设置/操作：运行距离、速度或允许时间设置不合理；运行环境：低温、结冰、污物或液体阻力使运动时间明显延长；数据/软件：运动状态长时间未完成。 | 停止运动，检查尺带、卷筒、导向机构和电机负载；核对运行距离、速度和允许时间；排除卡阻后重新执行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 19 | 11-19 | 电机驱动配置丢失 | 设备仍可读取驱动器，但关键运动配置变为空值或与启动时不一致，当前电流、速度和运动保护不能确认，设备停止运动。 | 硬件：驱动器供电瞬断、芯片复位、内部连接不稳或驱动器损坏；设置/操作：运行中断电或反复快速上电；运行环境：电源波动和强干扰；数据/软件：启动配置未完整写入，或故障恢复后配置没有重新建立。 | 停止运动并重新上电；检查电机驱动供电是否中断。若重复出现，记录故障码和发生动作。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 20 | 11-20 | 电机堵转 | 设备已发出运动指令，但驱动器检测到电机持续受力而无法正常转动。继续运行可能烧坏电机、损伤尺带或传动机构，因此立即停机。 | 硬件/机构：浮子、尺带、卷筒或导向机构卡阻，电机轴或减速机构损坏，负载超过驱动能力；设置/操作：目标位置不可达、速度或驱动电流设置不合适，检修后机构未复位；运行环境：结冰、沉积物、异物、黏稠介质或低温使运动阻力明显增大 | 不要反复强行启动。先人工确认浮子、尺带、卷筒和导向机构可自由运动，再检查电机和驱动器；排除卡阻后重新上电测试。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 21 | 11-21 | 电机相线短路 | 驱动器检测到电机相线之间或相线对地存在短路，已停止输出。继续送电可能损坏驱动器、电机或线缆。 | 硬件/机构：电机线缆绝缘破损、接线端子进水或搭接、绕组短路，驱动器输出级损坏；设置/操作：检修或更换电机后线序接错、裸线外露、端子压接不良；运行环境：潮湿、腐蚀、金属碎屑或振动造成绝缘下降和线缆磨损 | 断电检查电机相线、端子和对地绝缘，确认无短路后再连接驱动器。故障重复出现时分别检查电机和驱动器。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 22 | 11-22 | 电机相线断路 | 驱动器检测到电机相线没有形成完整回路，电机可能缺相、抖动或不能启动，设备停止运动。 | 硬件/机构：电机线缆断裂、端子松脱、接插件接触不良、电机绕组开路或驱动器输出异常；设置/操作：检修后接插件未插牢、端子未压紧或接线遗漏；运行环境：长期振动、腐蚀、拉扯或温度变化造成线缆和端子失效 | 断电检查各相线的连续性、接插件和端子紧固情况；修复断线或接触不良后再进行低速试运行。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 23 | 11-23 | 电机驱动过温预警 | 电机驱动器温度已接近保护上限，虽然尚未完全关断，但继续运行可能很快触发停机。设备中止当前动作以便检查散热和负载。 | 硬件/机构：机构阻力偏大、驱动电流偏高、散热器或风道状态不良；设置/操作：连续运行时间过长、运行间隔过短或电流参数偏高；运行环境：环境温度高、通风不足、柜内积尘或日晒升温 | 暂停运行并检查驱动器温度、机构阻力和通风。温度下降后先低速短程测试；若很快再次预警，需检修驱动和机构。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 24 | 11-24 | 电机驱动未初始化 | 设备准备运动时发现电机驱动器尚未完成启动和基本设置，当前电流、速度及保护条件不能确认，因此不执行运动。 | 硬件/机构：驱动器供电不稳、启动复位线路异常、驱动器或主控板连接故障；设置/操作：上电后过早发出运动指令，故障恢复或检修后未重新建立驱动状态；运行环境：电源瞬断、强干扰或频繁快速开关机使驱动器反复重启；数据/软件：启动设置未完整写入，或驱动器复位后尚未重新完成初始化 | 停止操作并重新上电，等待设备完成启动；检查驱动供电和连接。若仍出现，记录上电过程和故障码后检修驱动器。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 25 | 11-25 | 电机停止等待超时 | 设备已经发出停止指令，但在规定时间内仍检测到电机未停稳或位置仍在变化。为防止结果在运动中被采用，当前动作失败。 | 硬件/机构：制动能力不足、机构惯性过大、驱动器未执行停止、位置反馈持续跳变；设置/操作：速度过高、减速设置不合适、停止等待时间过短或外力继续带动机构；运行环境：液体冲击、罐体振动或外部机械作用使浮子和尺带持续移动 | 确认机构已经实际停止，不要立即提交测量结果；检查驱动停止响应、减速设置和位置反馈，必要时降低速度后复测。 | 使用中
11 | 电机驱动 | 26 | 11-26 | 电机等待到位超时 | 运动指令已经执行，但在规定时间内实际位置仍未进入目标位置允许范围，设备停止等待并结束本次操作。 | 硬件/机构：尺带打滑、卷筒或导向机构卡阻，电机位置反馈异常；设置/操作：目标位置、编码轮周长或到位允许偏差设置不合理；运行环境：低温、污物或液体阻力导致到位变慢；数据/软件：实际位置刷新延迟或目标位置计算异常。 | 停止运动，查看目标位置和实际位置差值；检查尺带、卷筒、导向机构及位置反馈；先做短距离试运行，重复出现时检查周长参数和电机驱动。 | 使用中
12 | 编码器 | 1 | 12-1 | 编码器通信无响应 | 设备未能启动编码器采集，或等待后仍未收到有效的位置数据，当前位置无法确认，相关运动被停止。 | 硬件：编码器无供电、通信线或接插件松动、编码器或主控板接口损坏；设置/操作：编码器安装间隙不当、检修后接线未恢复；运行环境：强干扰、潮湿、油污或振动造成接触不良；数据/软件：编码器上电后尚未就绪。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 2 | 12-2 | 编码器校验位错误 | 设备收到编码器位置数据，但完整性检查不通过，本次数据可能在传输中受到干扰，不能用于位置判断。 | 硬件：编码器通信线接触不良、屏蔽或接地不良、编码器本体异常；设置/操作：信号线与动力线并行敷设或接插件未锁紧；运行环境：电机启停、变频设备或雷击浪涌产生干扰。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 3 | 12-3 | 编码器检测到丢步 | 电机明显移动时，编码轮记录的尺带位移不足，或周长标定值低于允许下限，说明尺带或编码轮没有正常跟随运动。 | 硬件/机构：编码轮与尺带打滑、压紧不足、传动件松动或编码器损坏；设置/操作：周长、方向或位置比例设置错误，标定行程不足；运行环境：尺带有油、水、结露或污物，导致编码轮不能稳定跟随。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 5 | 12-5 | 编码器初始化失败 | 开机时，设备检查到两份编码器位置记录都不可用，无法恢复断电前位置，已改用默认位置；继续运动前必须确认实际位置。 | 硬件：位置存储器供电或器件异常；设置/操作：首次使用、更换主板或存储器、清空数据后未重新建立位置；数据/软件：异常断电发生在位置保存过程中，两份位置记录均损坏或内容无法识别。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 6 | 12-6 | 编码器上电变化 | 该编号为预留项，当前设备不会主动报出；用于记录开机前后编码器位置出现异常跳变，导致断电前后位置无法一致衔接的情况。 | 预留项可能原因——硬件：编码器、磁体或连接发生位移；设置/操作：断电期间人为移动机构，更换编码器或主板后未重新标定；数据/软件：断电前的位置记录被改变、损坏或未完整保存。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 保留
12 | 编码器 | 10 | 12-10 | 编码器差值过大 | 相邻两次位置变化超过允许范围，或周长标定值高于允许上限，位置变化与实际运动不一致，当前位置结果不可信。 | 硬件/机构：编码轮打滑、尺带跳动、编码器或磁体松动；设置/操作：卷筒周长、方向或位置比例设置错误，标定过程移动不规范；运行环境：振动、强干扰或污物造成位置突然跳变；数据/软件：位置记录发生异常变化。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 11 | 12-11 | 编码器多次无效数据 | 编码器连续返回不可用数据，又没有给出校验失败、未完成、计算溢出或线性报警等明确原因，设备无法确认当前位置。 | 硬件：编码器供电、磁体、连接或本体异常；设置/操作：编码器与磁体间隙、同心度或方向安装不正确；运行环境：强磁场、振动、油污或温度变化影响检测；数据/软件：编码器连续给出无法归类的异常状态。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 12 | 12-12 | 编码器计算溢出 | 编码器报告内部角度计算超出有效范围，当前角度无法换算为可靠位置，设备停止使用本次数据。 | 硬件/安装：磁体与编码器距离过大或过小、偏心、倾斜，磁体或编码器损坏；运行环境：附近强磁场、金属碎屑或温度异常影响磁场；数据/软件：编码器上电或内部测量尚未稳定。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 13 | 12-13 | 编码器线性报警 | 编码器检测到磁场分布或安装位置使角度线性误差过大，位置值可能出现明显偏差。 | 硬件/安装：磁体偏心、倾斜、间隙不合适，编码器或磁体松动损坏；运行环境：附近有强磁性物体、金属碎屑、振动或温度变化；设置/操作：安装后未校正同心度和间隙。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 14 | 12-14 | 编码器状态未完成 | 编码器尚未完成内部角度测量，返回的位置没有达到可用状态，设备无法确认当前位置。 | 硬件：编码器供电不稳、磁体位置异常或编码器损坏；设置/操作：上电后过早启动、安装间隙不合适；运行环境：强磁场、振动或电气干扰；数据/软件：编码器内部测量长期未进入稳定状态。 | 停止运动，检查编码器安装、连接和位置反馈；确认正常后重试。 | 使用中
12 | 编码器 | 15 | 12-15 | 编码器首个位置等待超时 | 设备启动位置采集后，在允许时间内没有取得第一笔可用位置。由于起始位置无法确认，相关运动和测量不能开始。 | 硬件/机构：编码器无供电、连接松动、磁体安装不良、编码器或主控板接口异常；设置/操作：检修后接线未恢复，上电后立即操作，编码器与磁体间隙不合适；运行环境：强干扰、振动、油污或潮湿使启动阶段信号不稳定；数据/软件：编码器启动后长期未进入可用状态 | 检查编码器供电、接线、磁体位置和安装间隙；重新上电并等待位置稳定后再操作。 | 使用中
12 | 编码器 | 16 | 12-16 | 编码轮周长标定异常 | 周长标定完成后，计算结果超出允许范围或多次结果差异过大，设备不能用本次结果换算尺带位置。 | 硬件/机构：编码轮打滑、压紧不足、尺带松动或传动机构存在间隙；设置/操作：标定移动距离不足、方向错误、起止位置不准确，标定过程中人为停顿或反向；运行环境：尺带表面有油、水、结露或污物，振动使编码轮不能稳定跟随；数据/软件：采集到的位置变化与实际标定行程不一致 | 清洁并检查编码轮和尺带，确认压紧和传动正常；按规定行程、方向和速度重新标定，并比较重复结果。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 1 | 13-1 | 传感器数据校验失败 | 传感器已经返回一组数据，但完整性检查不一致，本次温度、频率或密度数据可能在传输中受干扰，不能采用。 | 硬件：传感器供电不稳，通信线、滑环或无线链路接触不良；设置/操作：接插件未锁紧、通信线与动力线混布；运行环境：电机启停、变频设备、雷击浪涌或弱信号使数据在传输中受干扰。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 2 | 13-2 | 声波频率异常 | 传感器给出的振动管频率为零或超过允许上限，设备多次重读并切换测量模式后仍未获得正常频率，当前密度测量停止。 | 硬件：振动管、传感器探头、激励电路或连接线异常；设置/操作：传感器类型、测量模式或标定参数不正确；运行环境：探头未完全浸液、液体中气泡或固体较多、介质黏度或温度超出适用范围。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 3 | 13-3 | 传感器通信超时 | 设备向密度或液位传感器发出请求后，在规定时间和重试次数内仍未收到完整有效答复，当前测量数据无法取得。 | 硬件：传感器无供电、通信线、滑环、无线模块或接插件异常，传感器损坏；设置/操作：选错传感器类型、模块未配对或通信设置不一致；运行环境：无线信号弱、强干扰、潮湿或腐蚀；数据/软件：传感器正在重启或未进入工作状态。 | 检查传感器供电、通信连接和滑环链路；确认指令能够发出、接收能够启动并能收到完整响应后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 5 | 13-5 | 传感器内部通信超时 | 主控单元能够联系到传感器，但传感器内部测量处理单元没有在规定时间内答复，当前温度、频率或密度数据不能使用。 | 硬件/机构：传感器内部连接、处理板、振动管测量部件或供电异常；设置/操作：传感器刚上电尚未稳定，测量模式切换过快或检修后内部连接未恢复；运行环境：电源波动、强干扰、过高或过低温度使内部单元重启或失去响应；数据/软件：传感器内部任务忙、异常复位或内部通信长期无答复 | 重新上电传感器并观察是否能完成自检；检查传感器供电和内部连接。重复出现时更换传感器或交由厂家检修。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 14 | 13-14 | 传感器姿态角异常 | 传感器当前姿态与已建立的空气、液体或零点基准偏差过大，设备无法可靠判断液面、罐底或浮子状态。 | 硬件/机构：姿态传感器松动或损坏，浮子、探头或内部支架变形，尺带扭转；设置/操作：零点基准建立不正确，安装方向错误，维护后未重新校准；运行环境：浮子被泡沫、沉积物或罐内附件卡住，液面冲击或罐体振动造成姿态异常 | 检查浮子和探头是否自由、姿态传感器安装是否牢固；设备静止后重新建立零点基准并复测。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 16 | 13-16 | 传感器内部通信校验异常 | 传感器内部两个测量单元之间已交换数据，但内容核对不一致，本次频率、温度或密度结果被判为不可靠。 | 硬件/机构：传感器内部排线、处理板或测量板接触不良，供电不稳或器件损坏；设置/操作：检修后内部连接未锁紧，传感器启动未完成就开始测量；运行环境：强干扰、振动、潮湿或温度异常影响内部数据传输；数据/软件：传感器内部返回了残缺或不同步的数据 | 重新上电并复测；检查传感器供电和内部连接。若持续出现，应记录传感器型号和版本并交由厂家检查。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 21 | 13-21 | 传感器无谐振 | 传感器扫频后没有找到有效谐振点，振动管频率无法建立，设备不能计算密度或用频率判断液面。 | 硬件/机构：振动管、探头、激励或检测电路损坏，传感器附着异物或结蜡；设置/操作：探头未进入适用介质，传感器型号或测量模式选择错误，清洗后未恢复安装；运行环境：介质黏度过高、含气泡或固体较多，温度超出适用范围 | 确认探头已正确浸入介质并清洁振动管，检查传感器供电和安装；仍无谐振时检修或更换传感器。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 26 | 13-26 | 密度值异常无效 | 连续取得的密度值小于等于零或超过二千千克每立方米，当前数据不能用于液位或密度计算。 | 硬件：传感器探头、振动管或连接线路异常；设置/操作：传感器类型、标定参数或密度修正参数不正确；运行环境：探头未完全浸液、液体中气泡或沉积物较多，或介质密度超出设备量程。 | 检查传感器供电、连接和工作状态；数据稳定后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 27 | 13-27 | 传感器响应格式异常 | 传感器已有答复，但答复的长度、开头、结尾、指令内容或数值格式与本次请求不一致，设备无法识别并舍弃该数据。 | 硬件：通信线、滑环或无线链路受干扰，导致答复缺失或混乱；设置/操作：传感器型号、测量模式或通信设置不匹配，更换传感器后未同步设置；数据/软件：传感器返回了残缺、过期或当前设备无法识别的内容。 | 检查传感器供电和通信连接，记录原始应答后重新操作；重复出现时检查传感器型号和通信设置。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 28 | 13-28 | 传感器供电异常 | 传感器检测到自身供电低于或高于允许范围，测量电路可能不能稳定工作，当前数据不采用。 | 硬件/机构：传感器电源、稳压部件、接线或安全栅异常，线路压降过大；设置/操作：接错电源、端子松动、使用了不匹配的供电或安全栅；运行环境：电源波动、长线、潮湿腐蚀或强干扰造成供电不稳 | 测量传感器端实际电压，检查电源、安全栅、线缆和端子；供电恢复稳定后重新测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 29 | 13-29 | 姿态模块通信超时 | 传感器内部姿态模块没有按时返回角度数据，设备无法确认探头姿态，相关液面和罐底判断停止。 | 硬件/机构：姿态模块、内部排线或供电异常，模块损坏；设置/操作：检修后连接未恢复，传感器上电后尚未就绪；运行环境：振动、潮湿、强干扰或电源波动使姿态模块失去响应 | 重新上电并检查姿态模块连接；确认角度读数能够持续更新。重复出现时检修或更换传感器。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 30 | 13-30 | 传感器自检失败 | 传感器上电或测量前自检未通过，表示内部测量、存储、供电或关键部件存在异常，设备不采用其数据。 | 硬件/机构：探头、振动管、姿态模块、内部处理板或供电部件异常；设置/操作：上电期间反复断电、检修后部件未连接完整或使用了不匹配的传感器；运行环境：温度、振动、潮湿或电磁干扰超出传感器工作条件；数据/软件：传感器内部检查发现配置或数据不完整 | 断电检查传感器供电和连接，重新上电等待自检完成；记录自检故障信息，重复出现时交由厂家检修。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 31 | 13-31 | 传感器身份不匹配 | 设备收到传感器应答，但传感器编号、型号或身份信息与当前设备保存的信息不一致，因此不采用本次数据。 | 硬件/连接：接入了另一只传感器或线路接错；设置/操作：更换传感器后未重新绑定或配置；运行环境：通信干扰造成身份内容损坏；数据/软件：主控与传感器保存的身份信息不同步。 | 确认传感器型号和编号，检查接线；更换过传感器时重新绑定或重新建立连接；仍出现时核对主控与传感器配置。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 32 | 13-32 | 传感器协议版本不兼容 | 传感器使用的通信版本不在当前主控支持范围内，双方无法按同一规则交换数据。 | 设置/操作：主控或传感器只升级了一端；数据/软件：两端固件版本组合不匹配，或传感器使用了其它项目版本；硬件/连接：更换了不兼容型号的传感器。 | 核对主控和传感器软件版本及配套表；按批准的组合升级或恢复固件；不要反复重启代替版本核对。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 33 | 13-33 | 传感器模式未就绪 | 已要求传感器进入指定测量模式，但传感器尚未完成准备，当前数据不能用于测量。 | 硬件/连接：传感器供电不稳或启动未完成；设置/操作：切换模式后立即发起测量；运行环境：传感器启动时间因低温或负载延长；数据/软件：模式状态没有及时更新。 | 停止本次测量，等待传感器完成启动后重试；检查供电和通信；持续出现时重新上电并记录出现步骤。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 34 | 13-34 | 传感器配置代次不一致 | 主控记录的传感器配置批次与传感器当前配置批次不同，说明连接建立后配置可能已变化。 | 硬件/连接：传感器短时掉电或重启；设置/操作：连接期间修改了传感器配置；运行环境：供电波动导致传感器复位；数据/软件：主控仍保存旧配置批次。 | 停止测量并重新建立连接，重新读取传感器配置；检查传感器供电；确认配置一致后再测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 35 | 13-35 | 传感器上报状态不一致 | 主控记录的周期上报状态与传感器实际状态不一致，无法确认后续数据是否连续有效。 | 硬件/连接：通信中断或传感器重启；设置/操作：上报启动、停止命令重复或顺序错误；运行环境：干扰造成状态应答丢失；数据/软件：双方保存的上报状态不同步。 | 停止当前测量，重新建立连接并重新启动周期上报；检查供电和通信质量；确认连续收到新数据后再运行。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 36 | 13-36 | 传感器数据过期 | 设备仍保留上一笔传感器数据，但在允许时间内没有收到新的有效值。旧数据不能代表当前介质状态，因此本次测量停止。 | 硬件/机构：传感器、通信链路或供电间歇性中断；设置/操作：传感器上报被关闭、测量模式切换后未恢复，连接了错误设备；运行环境：弱信号、强干扰、振动或电源波动造成数据长期不更新；数据/软件：收到重复旧数据或更新时间超过允许范围 | 检查传感器读数是否持续变化、通信是否稳定；重新连接或上电后确认新数据能够按时更新。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 37 | 13-37 | 传感器温度超限 | 传感器测得的自身或介质温度超出允许工作范围，当前密度补偿和测量精度无法保证。 | 硬件/机构：温度测量部件、线路或传感器内部电路异常；设置/操作：传感器未充分适应介质温度，使用范围或传感器类型设置错误；运行环境：介质或环境温度确实超过设备量程，温度变化过快；数据/软件：温度值无效、突变或长期停留在极限值 | 核对现场实际温度和设备量程，等待温度稳定后复测；若现场温度正常，检查温度读数和传感器。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 38 | 13-38 | 传感器内部故障 | 传感器明确报告内部故障，但该故障不属于已单独编号的供电、姿态、通信、温度或自检问题，设备不采用本次数据。 | 硬件/机构：传感器内部测量板、处理板、探头、存储或供电部件异常；设置/操作：检修后部件未恢复、传感器反复快速上电或长期超范围使用；运行环境：过温、强振动、潮湿、腐蚀或浪涌造成内部故障；数据/软件：传感器返回了当前设备已识别但无法进一步细分的内部错误 | 记录传感器同时返回的状态信息，重新上电复测；重复出现时根据传感器资料检修或更换。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 39 | 13-39 | 传感器地址不匹配 | 收到的应答来自非目标地址，设备无法确认该数据属于当前连接的传感器。 | 硬件/连接：总线上接入了多个地址冲突设备或线路串接错误；设置/操作：传感器地址配置错误；运行环境：干扰导致地址内容损坏；数据/软件：主控目标地址与传感器实际地址不同。 | 检查现场只连接目标传感器，核对传感器地址和主控设置；排除地址冲突后重新建立连接。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 40 | 13-40 | 传感器会话失效 | 传感器不再认可当前连接，后续命令和数据不能继续沿用原连接状态。 | 硬件/连接：传感器掉电、重启或通信长时间中断；设置/操作：连接被另一项操作重新建立；运行环境：供电波动或强干扰；数据/软件：双方保存的连接状态不同步。 | 停止当前操作并重新建立传感器连接；检查供电和通信；连接恢复后重新执行测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 41 | 13-41 | 传感器报文序号异常 | 传感器应答的先后编号与当前请求不一致，可能存在丢失、乱序或旧应答混入。 | 硬件/连接：通信干扰、接触不良或传感器重启；设置/操作：连续快速切换命令；运行环境：长线或强电磁干扰；数据/软件：旧应答未清除或编号不同步。 | 记录发生时的操作步骤，检查线缆、屏蔽和接头；重新建立连接；频繁出现时抓取通信记录分析。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 42 | 13-42 | 传感器需要重新握手 | 传感器拒绝继续使用当前连接，要求主控重新完成身份和能力确认。 | 硬件/连接：传感器重新上电或连接中断；设置/操作：更换传感器或修改配置；运行环境：供电波动；数据/软件：原连接信息已经过期。 | 停止当前测量并重新建立连接；检查供电和接线；重新连接成功后再执行原命令。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 43 | 13-43 | 传感器重复报文 | 设备收到已经处理过的旧应答或重复数据，为避免误用旧测量结果，本次数据被拒绝。 | 硬件/连接：通信重发、干扰或转换模块缓存异常；设置/操作：同一命令被重复发送；数据/软件：旧应答未及时清除或传感器重复上报。 | 重新建立连接并重新测量；检查通信模块、线缆和重发情况；保存通信记录供进一步分析。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 44 | 13-44 | 传感器能力不支持 | 当前传感器没有设备所需的测量或维护能力，相关功能无法执行。 | 硬件/连接：安装了功能较少或型号不符的传感器；设置/操作：选择了该传感器不支持的功能；数据/软件：传感器固件未提供所需能力。 | 核对传感器型号、功能清单和软件版本；改用支持的功能或更换/升级传感器。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 45 | 13-45 | 传感器命令不支持 | 传感器能够通信，但明确表示不认识或不支持本次操作命令。 | 设置/操作：使用了错误传感器类型或不适用功能；数据/软件：主控与传感器命令范围不一致，或传感器软件过旧；硬件/连接：接入了非配套传感器。 | 核对传感器型号和软件版本，确认当前功能是否支持；按配套版本升级或改用正确命令。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 46 | 13-46 | 传感器拒绝命令参数 | 传感器识别了命令，但认为本次设置值或组合条件不允许，因此没有执行。 | 设置/操作：输入值超出传感器允许范围，或多个设置互相冲突；数据/软件：单位、倍率或参数解释不一致；硬件/连接：传感器型号与当前设置不匹配。 | 核对本次设置值、单位和允许范围；恢复推荐值后重试；仍被拒绝时核对传感器型号和配套版本。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 47 | 13-47 | 传感器测量模式不一致 | 传感器返回的数据属于另一种测量模式，不能用于当前液位、密度或维护操作。 | 设置/操作：模式切换顺序错误或切换后立即读取；硬件/连接：通信中断后传感器恢复到默认模式；数据/软件：主控与传感器保存的当前模式不同步。 | 停止本次测量，重新选择正确模式并等待就绪；检查通信和供电；确认模式一致后再测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 48 | 13-48 | 传感器当前模式不允许 | 本次命令在传感器当前工作状态下被禁止，需要先退出原状态或完成前一步操作。 | 设置/操作：在周期测量、维护或切换过程中发起了不允许的命令；数据/软件：操作顺序不符合要求；硬件/连接：通信中断使状态未正常退出。 | 结束当前操作或退出当前模式，再按正常顺序重试；必要时重新建立连接。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 49 | 13-49 | 传感器通信尚未完成 | 上一项传感器操作仍在处理中，新命令暂时不能开始。 | 设置/操作：命令发送过快或重复操作；硬件/连接：通信延迟、丢包或应答较慢；运行环境：干扰导致完成应答未收到；数据/软件：上一项操作未正确收尾。 | 等待当前操作完成，不要连续重复下发；超时后重新建立连接并重试；检查通信质量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 50 | 13-50 | 传感器设备忙 | 传感器正在执行其它测量、保存或自检任务，暂时不能接受本次操作。 | 设置/操作：连续发起多个操作；硬件/连接：传感器刚启动或正在自检；运行环境：低温或干扰使处理时间延长；数据/软件：前一任务没有及时结束。 | 等待传感器完成当前任务后重试；不要连续重复操作；长时间不恢复时重新上电并检查供电和通信。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 51 | 13-51 | 传感器参数校验失败 | 传感器返回的参数内容不完整或校验不通过，设备不会采用本次参数。 | 硬件/连接：通信干扰、线缆接触不良或传感器存储异常；设置/操作：写参数过程中掉电或中断；运行环境：强电磁干扰；数据/软件：参数内容损坏或两端校验规则不一致。 | 重新读取参数并检查通信；若重复出现，重新下发正确参数并检查传感器供电和存储状态。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 52 | 13-52 | 传感器采样计数异常 | 连续数据的采样编号没有按预期更新，设备无法确认数据是否来自新的有效采样。 | 硬件/连接：传感器卡顿、重启或通信丢包；设置/操作：模式切换过程中继续读取；运行环境：供电波动或强干扰；数据/软件：旧数据重复发送或计数状态不同步。 | 停止使用当前数据，重新建立连接并重新测量；检查供电和通信；记录连续采样编号供分析。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 53 | 13-53 | 传感器周期上报意外停止 | 周期测量已经启动，但传感器在未收到正常停止命令时停止了连续上报。 | 硬件/连接：传感器掉电、重启或通信中断；设置/操作：其它操作打断周期测量；运行环境：供电波动或强干扰；数据/软件：传感器内部任务异常退出。 | 停止当前测量，检查供电和通信，重新建立连接并重新启动周期上报；确认数据连续后再运行。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 54 | 13-54 | 传感器周期上报未启动 | 设备准备读取连续数据时，传感器反馈周期上报尚未启动。 | 设置/操作：未先启动周期上报，或启动步骤被跳过；硬件/连接：启动命令未送达或传感器重启；数据/软件：双方记录的上报状态不同。 | 按正常顺序重新启动周期上报；检查启动应答、供电和通信；确认开始收到新数据后再测量。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 55 | 13-55 | 传感器周期上报已启动 | 设备再次要求启动周期上报时，传感器反馈该功能已经在运行，说明启动命令重复或状态不同步。 | 设置/操作：重复启动同一测量；硬件/连接：前一次启动应答丢失；运行环境：通信干扰；数据/软件：主控未记录已启动状态。 | 不要重复启动；先确认当前数据是否连续有效，必要时正常停止后再重新启动。 | 使用中
13 | 传感器与密度 | 56 | 13-56 | 传感器周期上报退出失败 | 设备要求停止周期上报，但传感器未能正常退出，后续模式切换不能安全继续。 | 硬件/连接：停止命令或应答丢失，传感器通信异常；设置/操作：停止期间又发起其它命令；运行环境：强干扰或供电波动；数据/软件：传感器内部任务未正常结束。 | 停止当前操作，重新发送停止命令；仍失败时重新建立连接或重新上电，确认周期数据停止后再切换模式。 | 使用中
14 | 零点与位置检测 | 9 | 14-9 | 零点超出范围 | 粗找、精找或回零完成后，尺带位置仍偏离设定零点超过允许值，设备不能把当前位置作为可靠零点。 | 硬件/机构：尺带打滑、伸缩或卡阻，编码器或电机位置检测异常，零点机构松动；设置/操作：零点位置、允许偏差、卷筒周长或方向设置错误，回零前实际位置未确认；运行环境：沉积物、结冰、油污或振动影响回零。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
14 | 零点与位置检测 | 12 | 14-12 | 零点重复性差 | 用于罐底判断的姿态基准未建立、已经失效，或建立基准时多次角度测量差异过大，设备不能稳定判断罐底。 | 硬件/安装：姿态传感器松动、安装方向错误、连接不良或器件损坏；设置/操作：设备未静止就建立基准、回零步骤未完成或允许差值设置过严；运行环境：罐体振动、液面冲击或外力碰撞使多次角度结果不一致。 | 保持设备静止，检查姿态传感器和连接；重新回零建立基准，并确认多次角度采样差值在允许范围内。 | 使用中
14 | 零点与位置检测 | 13 | 14-13 | 当前位置数据无效 | 设备在准备运动、判断到位或提交结果时没有取得可靠当前位置，无法确认机构所处位置，因此停止本次动作。 | 硬件/机构：编码器、磁体、尺带或连接异常，位置存储部件损坏；设置/操作：断电期间移动机构、更换部件后未重新确认位置，零点或周长未正确标定；运行环境：强干扰、振动、油污或打滑使位置数据异常；数据/软件：当前位置未建立、已失效或超出允许范围 | 停止运动，核对实际位置并检查编码器、尺带和零点；重新建立可靠位置后再执行命令。 | 使用中
14 | 零点与位置检测 | 14 | 14-14 | 运动越过目标位置 | 电机运行过程中实际位置已越过目标且未在允许范围内停下，设备判断本次到位失败并停止运动。 | 硬件/机构：制动不足、传动间隙或打滑、位置反馈滞后，机构惯性过大；设置/操作：运行速度或减速距离过大，目标位置设置错误，允许偏差过小；运行环境：液体冲击、外力或罐体振动推动机构继续移动 | 检查目标位置、速度和减速设置，确认位置反馈及时且机构能够制动；降低速度后重新测试。 | 使用中
14 | 零点与位置检测 | 15 | 14-15 | 到位偏差过大 | 电机已经停稳，但最终位置与目标位置的差值超过允许范围，设备不把本次运动视为到位。 | 硬件/机构：尺带打滑、传动间隙、制动偏差或编码器位置跳变；设置/操作：允许偏差、速度、卷筒周长或目标位置设置不合适；运行环境：负载变化、液体阻力、振动或温度使机构停靠位置变化；数据/软件：保存位置与实际位置不一致 | 记录目标位置、实际位置和偏差；检查编码器、尺带和运动参数，必要时重新标定后复测。 | 使用中
14 | 零点与位置检测 | 16 | 14-16 | 结果提交时电机未停 | 设备准备确认位置或保存测量结果时发现电机仍在运行或位置仍在变化，当前结果不能作为稳定值提交。 | 硬件/机构：驱动器未响应停止、机构惯性或外力使位置持续变化；设置/操作：结果确认过早、停止等待时间不合适或连续命令相互重叠；运行环境：液面冲击、罐体振动或外部牵引使浮子和尺带未稳定；数据/软件：运动状态与实际停止状态不同步 | 等待机构完全停止并确认位置不再变化；检查停止命令、运动状态和结果提交时机后重新执行。 | 使用中
15 | 测量过程 | 6 | 15-6 | 液位超过罐高 | 向上搜索液位时，浮子或探头已到达罐高上限仍未识别到液面，为防止越界，设备停止测量。 | 硬件/机构：传感器未识别液面、浮子或尺带卡住、位置检测偏差；设置/操作：罐高、上限、起始位置或液位判定参数错误，实际液位高于设置范围；运行环境：泡沫、蒸汽、剧烈液面波动或介质特性使液面信号不明显。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 15 | 15-15 | 液位变化过快 | 跟随液位时，传感器信号连续偏离目标范围，设备判断液面变化速度超出跟随能力，无法稳定测量。 | 硬件/机构：传感器信号抖动、浮子或运动机构跟随不畅；设置/操作：跟随速度、灵敏度或目标范围设置不合适，在进料或出料时启动测量；运行环境：液位真实变化过快、液面波动、泡沫、气泡或罐体振动。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 16 | 15-16 | 实高偏差过大 | 该编号为预留项，当前设备不会主动报出；用于实高测量结果与设定罐高偏差超过允许值、无法确认罐高标定有效的情况。 | 预留项可能原因——硬件/机构：尺带打滑、位置检测或罐高测量部件异常；设置/操作：设定罐高、零点、卷筒周长或允许偏差不正确，标定步骤不规范；运行环境：罐体变形、温度变化或沉降造成实高变化。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 保留
15 | 测量过程 | 18 | 15-18 | 下行未找到液位 | 向下搜索液面时已经进入盲区或到达下限，仍未识别到由空气进入液体的稳定变化，设备停止下行。 | 硬件/机构：传感器无有效信号、浮子或尺带卡阻、位置偏差；设置/操作：下限、盲区、起始位置、罐高或液位判定参数错误，实际液位低于搜索范围；运行环境：泡沫、蒸汽、气泡或液面波动使分界不明显。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 19 | 15-19 | 上行未找到液位 | 向上搜索液面或重新启用液位测量后，仍未识别到由液体进入空气的稳定变化，设备无法确认液面位置。 | 硬件/机构：传感器信号异常、浮子或运动机构未正常上行；设置/操作：起始位置、搜索方向、测量模式或液位判定参数错误；运行环境：泡沫、乳化层、气泡或剧烈波动使由液体进入空气的变化不明显。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 20 | 15-20 | 下行寻重失败 | 向下寻找罐底时已经到达最大下行位置，或精找越过预计范围，仍未出现可靠受力变化，设备不能确认罐底。 | 硬件/机构：扭力传感器异常，浮子、尺带、钢丝或导向机构卡住，浮子未接触罐底或开始时未离开受力区；设置/操作：零点、罐高、最大下行位置或寻重判定值错误；运行环境：罐底沉积物、污泥、异物或罐体倾斜影响受力变化。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 21 | 15-21 | 上行寻重失败 | 从罐底向上精确回零时，移动已经超过允许零点范围，扭力仍未恢复到离底特征，设备不能确认浮子已离开罐底。 | 硬件/机构：浮子吸附或卡在罐底、尺带或导向机构受阻、扭力传感器漂移；设置/操作：零点、上行距离或离底判定值错误，标定时浮子未正确受力；运行环境：污泥、沉积物或黏稠介质使浮子难以离底。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 22 | 15-22 | 下行未找到水位 | 向下搜索水层时已经接近零点或经过多次粗找、精找，仍未找到稳定的油水分界，设备停止测量。 | 硬件：传感器响应异常、探头污染或位置检测偏差；设置/操作：水位搜索范围、零点、判定值或测量模式不正确，实际水层过薄或不存在；运行环境：油水乳化、沉积物、气泡或液体尚未静置，分界不清。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 23 | 15-23 | 密度测量无有效点 | 密度分布测量没有生成可用测点，或全部测点完成后仍没有得到一组有效密度值，无法形成测量结果。 | 硬件/机构：传感器、位置检测或运动机构异常，导致各测点数据无效；设置/操作：测量起止位置、点距、点数、罐高或液位结果不合理，未形成可用测点；运行环境：液位持续变化、气泡、泡沫或介质超量程；数据/软件：前置液位或水位结果无效。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 24 | 15-24 | 密度测量未找到油面 | 密度分布测量已经到达最高测点仍未确认进入空气，或全过程没有得到可用于判定液面的有效液体点，设备无法确定油面。 | 硬件/机构：传感器无有效密度信号、运动位置偏差或最高测点未真正越过液面；设置/操作：罐高、最高测点、点距、起始位置或液位判定参数错误；运行环境：泡沫、蒸汽、乳化层、气泡或液面波动使空气与液体分界不清。 | 核对现场条件和测量参数，确认设备状态正常后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 25 | 15-25 | 密度找液位超时 | 设备使用密度变化寻找液面时，经过规定时间和多次调整仍未获得稳定的空气与液体分界，当前搜索结束。 | 硬件/机构：密度传感器信号不稳定、运动机构卡阻或位置反馈异常；设置/操作：搜索速度、步距、起始位置、罐高或密度判定值不合适；运行环境：泡沫、气泡、乳化层、快速进出料或介质密度接近空气判定边界 | 确认液面处于可测范围，检查密度信号和运动状态；核对搜索参数，待液面稳定后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 26 | 15-26 | 频率找液位超时 | 设备使用振动频率变化寻找液面时，经过规定时间仍不能稳定区分空气和液体，当前搜索结束。 | 硬件/机构：振动管或探头异常、传感器信号抖动、运动机构或位置反馈异常；设置/操作：频率判定值、搜索速度、步距、起始位置或罐高设置不合适；运行环境：结蜡、附着物、泡沫、气泡、黏稠介质或液面波动使频率变化不明显 | 清洁并检查探头，确认频率在空气和液体中有明显差异；核对搜索参数后重新测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 27 | 15-27 | 寻罐底前离底失败 | 开始粗找罐底前，设备尝试先向上释放受力，但在允许距离内仍未确认浮子已经离开罐底或卡阻位置。 | 硬件/机构：浮子吸附或卡在罐底、尺带或导向机构受阻、扭力传感器漂移；设置/操作：起始位置、上行释放距离、零点或离底判定值不合适；运行环境：污泥、沉积物、黏稠介质或罐底异物使浮子难以离开 | 停止继续下探，检查浮子、尺带和导向机构；确认浮子能够离底并重新建立受力基准后再测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 28 | 15-28 | 未设置罐高标定值 | 执行罐高标定时，设备发现标定罐高为零，无法用真实罐高修正测量结果。 | 设置/操作：未输入罐高标定值、输入后未保存，或误清零；数据/软件：参数保存失败后恢复为零；硬件/连接：参数存储异常。 | 核对储罐真实罐高，输入并保存正确标定值后重新执行；若再次变为零，检查参数存储故障。 | 使用中
15 | 测量过程 | 29 | 15-29 | 未设置水位标定值 | 执行水位标定时，设备发现水位真值为零，无法计算水位测量基准。 | 设置/操作：未输入水位真值、输入后未保存，或误清零；数据/软件：参数保存失败后恢复为零；硬件/连接：参数存储异常。 | 确认当前真实水位，输入并保存水位标定值后重新执行；若参数丢失，检查参数存储故障。 | 使用中
15 | 测量过程 | 31 | 15-31 | 密度测点规划失败 | 设备根据液位、罐高、起止位置、测量间距和点数生成密度测点时，发现范围为空、顺序冲突或无法形成任何有效测点。 | 设置/操作：起点高于终点、测量间距为零、点数或范围设置不合理，罐高和盲区参数矛盾；运行环境：实际液位过低，当前可测空间不足以形成计划测点；数据/软件：前置液位、罐高或位置结果无效，计算后的测点超出允许范围 | 核对罐高、盲区、液位、起止位置、间距和点数，确保至少能形成一个有效测点后重新启动测量。 | 使用中
15 | 测量过程 | 32 | 15-32 | 罐高测量结果无效 | 探底流程结束后没有得到大于零的有效实高，设备不能完成罐高修正。 | 硬件/机构：探头未可靠触底、尺带打滑或位置反馈异常；设置/操作：零点、盲区或探底条件不正确；运行环境：沉积物、障碍物或液体扰动影响探底；数据/软件：底部位置或缆长没有有效更新。 | 检查探底过程、零点和位置显示；确认探头能够到达罐底且位置稳定；重新探底后再执行罐高标定。 | 使用中
15 | 测量过程 | 33 | 15-33 | 水位标定计算结果越界 | 根据当前缆长和水位真值计算出的水位罐高小于等于零或超过500米，设备拒绝保存该结果。 | 设置/操作：水位真值单位、正负方向或数值输入错误；硬件/机构：当前位置或缆长反馈异常；数据/软件：旧水位基准错误或计算所用数据无效。 | 核对水位真值、单位、当前位置和缆长显示；修正输入并重新定位水位后再次标定。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 1 | 17-1 | 参数存储访问失败 | 设备无法从两份参数记录中取得可用内容，且不属于未初始化、大小、版本或完整性校验等已明确原因。 | 硬件/连接：参数存储器供电、器件或通信异常；运行环境：掉电、静电或强干扰；数据/软件：两份参数记录同时损坏或读取过程异常。 | 记录并备份现场参数，检查主板供电和参数存储器；重新上电复核，重复出现时安排主板检修。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 2 | 17-2 | 参数未初始化 | 开机时两份参数记录都没有初始化标志，设备判断从未保存过有效参数，已改用出厂参数启动。 | 设置/操作：首次装机、更换主板或存储器、清空参数后尚未完成一次有效保存；数据/软件：初始化过程未完成或两份参数记录均为空；硬件：新存储器未写入数据，或供电异常导致首次保存未成功。 | 确认是否为首次使用或更换存储器；重新设置并保存设备参数，断电重启后复查参数是否完整保留。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 5 | 17-5 | 参数值超出范围 | 当前设置值、目标位置或测量计划超出设备允许范围，继续执行可能越界或得不到有效结果，设备拒绝本次操作。 | 设置/操作：参数单位理解错误、数值超限，起点与终点顺序、测点数量、点距或目标位置相互矛盾；数据/软件：导入了其他型号或旧版本参数，保存内容异常；一般不是单独的硬件故障。 | 核对参数名称、单位和允许范围，修正并保存后重新执行。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 6 | 17-6 | 参数完整性校验失败 | 开机时参数记录的基本信息可以识别，但保存内容核对不一致，另一份备份也不可用；设备改用出厂参数启动，原参数不可信。 | 硬件：参数存储器老化、供电不稳或器件损坏；设置/操作：参数保存过程中断电或频繁快速开关机；运行环境：电源波动、静电或强干扰；数据/软件：保存内容被意外改写，两份参数记录都不能通过内容核对。 | 记录并备份现场参数，重新设置并保存设备参数；断电重启后复查，仍重复出现时检查存储器和供电。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 7 | 17-7 | 必需配置缺失 | 当前功能所需的关键设备参数尚未设置或内容为空，设备无法确定运动范围、测量条件或部件类型，因此拒绝执行。 | 硬件/机构：更换主板或存储器后原配置未恢复；设置/操作：首次使用、恢复出厂或清空参数后未完成配置，导入参数时遗漏关键项目；数据/软件：必需参数没有有效保存或读取失败 | 按设备参数菜单补齐提示项目并保存；断电重启后复核参数仍在，再重新执行功能。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 8 | 17-8 | 参数组合冲突 | 单个参数可能都在允许范围内，但多个参数组合后出现起止顺序、上下限、距离或数量互相矛盾，设备拒绝执行。 | 设置/操作：罐高小于盲区、起点高于终点、目标进入禁区、点数与间距超出可用范围，相关参数来自不同设备；数据/软件：旧参数升级或批量导入后组合关系未重新核对 | 按参数之间的关系逐项核对罐高、盲区、零点、起止位置、点距和点数；修正冲突并保存后重试。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 9 | 17-9 | 当前配置不支持此功能 | 已选择的传感器、设备类型或工作模式不具备本次功能所需条件，继续执行无法得到有效结果。 | 硬件/机构：安装的部件型号不具备所选测量或输出能力；设置/操作：设备类型、传感器类型或测量模式选择错误，使用了不匹配的配置；数据/软件：当前程序或传感器版本未提供所选功能 | 核对设备和传感器型号、当前模式及版本；改用受支持的功能或更换、升级匹配部件。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 10 | 17-10 | 参数存储结构不匹配 | 存储器中的参数记录长度与当前程序要求不同，设备不能按当前格式读取原参数。 | 设置/操作：烧写了不配套的主控程序；数据/软件：参数格式发生变化或记录长度被破坏；硬件/连接：存储器内容损坏。 | 确认主控程序版本和升级说明；升级前记录现场参数；按批准流程恢复或重新下发参数，并检查存储器。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 11 | 17-11 | 参数存储版本不匹配 | 参数记录的版本标记与当前程序要求不同，设备不能确认旧参数是否可以直接使用。 | 设置/操作：主控程序升级、降级或更换后未按兼容流程处理参数；数据/软件：参数版本标记损坏；硬件/连接：存储器异常。 | 核对CPU2程序版本和参数兼容说明；先备份现场参数，再按批准流程恢复或重新下发参数。 | 使用中
17 | 参数与存储 | 12 | 17-12 | 参数写入后校验失败 | 设备保存参数后重新读取两份记录，发现至少一份无效或与刚写入的内容不一致，因此不能确认保存成功。 | 硬件/连接：参数存储器、供电或通信异常；设置/操作：保存过程中掉电或复位；运行环境：静电、强干扰或电源波动；数据/软件：写入过程未完整结束。 | 不要继续依赖本次保存结果；记录当前参数，检查供电和主板存储器；重新保存并复核，重复出现时安排检修。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 2 | 18-2 | 模拟量输出初始化失败 | 开机建立模拟量输出时，芯片复位、基本配置或状态确认未完成，四至二十毫安输出不能保证正确。 | 硬件：模拟量输出芯片供电不稳、内部连接异常、芯片或复位线路损坏；设置/操作：输出回路接线错误、负载异常或上电过程中反复断电；运行环境：浪涌、强干扰；数据/软件：启动配置未完整建立，或初始化时输出操作被占用。 | 检查模拟量输出芯片供电、通信连接和回路负载；重新上电后确认初始化完成，并结合故障日志定位失败阶段。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 6 | 18-6 | 模拟量输出配置校验失败 | 设备写入模拟量输出配置后，再次核对发现结果不一致，当前输出范围和控制方式无法确认。 | 硬件：模拟量输出芯片供电或内部通信不稳、芯片损坏；设置/操作：配置过程中断电或反复上电；运行环境：强干扰或电源波动导致写入和核对结果不一致；数据/软件：前一次操作未完成或配置被意外改写。 | 检查模拟量回路供电、接线和负载；重新上电后复核输出配置。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 10 | 18-10 | 模拟输出内部通信异常 | 模拟输出部件报告内部数据交换异常，设备无法确认电流设置和诊断状态是否可靠。 | 硬件/机构：模拟输出部件供电不稳、芯片内部故障或主板连接异常；设置/操作：上电尚未稳定就设置输出，故障状态未清除便反复操作；运行环境：浪涌、强干扰、接地不良或高温影响输出部件 | 检查模拟输出供电、接线、接地和负载，重新上电后复测；重复出现时检修模拟输出部件。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 11 | 18-11 | 模拟输出电流过高 | 模拟输出部件检测到环路电流高于允许范围，实际输出可能超过目标值，设备不能保证四至二十毫安信号正确。 | 硬件/机构：输出端短接、负载或接收设备异常，输出芯片损坏；设置/操作：接线极性或端子错误，目标输出或量程设置不合适；运行环境：浪涌、接地电位差或强干扰抬高环路电流 | 断开并检查环路接线、负载和接收端，测量实际电流；排除短路和负载异常后重新上电。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 12 | 18-12 | 模拟输出电流过低或断环 | 模拟输出部件检测到环路电流低于目标范围，常见于回路开路、负载未接通或供电不足，四至二十毫安信号不可信。 | 硬件/机构：环路线缆断开、端子松动、负载开路、输出部件或接收设备损坏；设置/操作：回路未接通、接线错误或负载电阻不合适；运行环境：腐蚀、振动或潮湿造成接触不良 | 检查环路是否闭合、端子和负载是否正常，测量回路电流和供电；修复断线后复测。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 13 | 18-13 | 模拟输出环路电压不足 | 模拟输出环路可用电压低于正常工作要求，输出部件可能无法把电流稳定到目标值。 | 硬件/机构：环路电源电压低、线路压降大、负载电阻过高或输出部件异常；设置/操作：使用了不匹配的电源、负载串接过多或接线错误；运行环境：长线、接触电阻、低温或电源波动造成电压不足 | 在设备端和负载端测量环路电压，检查电源、线缆和负载总阻值；恢复足够电压后复测输出。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 14 | 18-14 | 模拟输出传输失败 | 主控单元向模拟输出部件传送设置或读取状态时没有完成，当前输出值和诊断结果无法确认。 | 硬件/机构：模拟输出部件无供电、主板内部连接异常或芯片损坏；设置/操作：上电或故障恢复过程中连续操作，检修后连接未恢复；运行环境：电源波动、浪涌或强干扰造成传输中断；数据/软件：传输通道未启动、超时或前一次操作未结束 | 重新上电并检查模拟输出供电和主板连接；结合发生阶段判断是设置还是状态读取失败。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 15 | 18-15 | 模拟输出操作冲突 | 模拟输出部件正在处理上一项设置或诊断操作，新的访问无法安全开始，设备中止本次操作。 | 硬件/机构：输出部件响应过慢或故障后长期不结束当前操作；设置/操作：短时间内连续设置输出、初始化与诊断同时进行；运行环境：电源波动或干扰使上一项操作停滞；数据/软件：多个任务同时访问模拟输出部件，或异常后占用状态未恢复 | 停止连续操作并重新上电；确认初始化完成后再单独测试输出。若频繁出现，记录触发操作交由技术人员检查。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 16 | 18-16 | 模拟输出过温关断 | 模拟输出部件温度达到保护上限并关闭输出，四至二十毫安信号可能中断或回到保护状态。 | 硬件/机构：输出部件损坏、回路短路或负载异常导致发热；设置/操作：长期高负载运行、接线错误或故障后未冷却就反复启动；运行环境：环境温度高、通风不良、柜内积尘或日晒升温 | 停止使用输出并等待冷却；检查回路接线、负载和散热。温度恢复后复测，重复关断时检修输出部件。 | 使用中
18 | 模拟输出与自检 | 17 | 18-17 | 模拟输出过温预警 | 模拟输出部件温度已接近保护上限，继续工作可能触发关断并影响四至二十毫安信号。 | 硬件/机构：负载偏重、回路异常或输出部件散热不良；设置/操作：长时间高电流输出、接线或负载选择不合适；运行环境：环境温度高、通风差或积尘影响散热 | 检查回路负载、输出电流和散热条件，降低温度后复测；预警持续时安排检修。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 1 | 20-1 | 串口传输异常 | 主控单元与传感器或无线模块交换数据时，发送或接收未能启动、传输中断，或数据未在规定时间内发完，当前通信中止。 | 硬件：传感器或无线模块无供电、通信线或接插件松动、主控板接口或模块损坏；设置/操作：接错端口、线序错误、带电插拔或检修后未恢复连接；运行环境：长线、接地不良、强干扰、潮湿或腐蚀；数据/软件：通信通道被占用或异常后未恢复。 | 检查模块供电、通信线和接插件，重新上电后复测；若重复出现，记录发生模块和操作步骤。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 2 | 20-2 | 滑环通信失败 | 主控单元与无线滑环模块之间的指令或状态查询未完成，设备无法继续配对、连接或传感器通信。 | 硬件：滑环磨损、触点接触不良，无线模块供电或接线异常，模块损坏；设置/操作：滑环安装偏斜、接插件未锁紧或模块模式不正确；运行环境：旋转振动、油污、潮湿、腐蚀、金属屏蔽或强干扰。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 3 | 20-3 | 信号弱 | 无线配对或链路检查时，接收信号低于设定要求，连接容易掉线或重复传输，设备不继续建立稳定链路。 | 硬件：天线、无线模块、滑环触点或供电异常；设置/操作：主从机距离过远、方向或安装位置不合适、配对到错误设备，信号要求设置过高；运行环境：金属罐体屏蔽、同频干扰、障碍物、潮湿或强电设备影响。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 4 | 20-4 | 无线主机通信超时 | 无线主机未能发送指令或没有按时答复，或没有处于主机模式，扫描、配对和连接无法继续。 | 硬件：无线主机无供电、通信连接不良或模块损坏；设置/操作：模块未设为主机、接错模块、配对步骤未完成；运行环境：强干扰或电源波动；数据/软件：模块正在重启、扫描或失去响应，保存的工作模式与实际不一致。 | 检查无线主机供电和通信连接，确认模块处于主机模式并能响应状态查询，再重新建立连接。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 5 | 20-5 | 无线从机未连接 | 无线主机可以正常工作，但未发现或未连接到目标从机，传感器无线链路尚未建立。 | 硬件：无线从机或传感器未供电、天线或模块损坏；设置/操作：从机不在范围内、未进入可连接状态、配对对象错误或更换模块后未重新配对；运行环境：金属屏蔽、距离过远或同频干扰；数据/软件：已保存的目标设备信息已经失效。 | 检查无线模块和滑环链路的供电、连接及信号条件。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 6 | 20-6 | 无线响应格式异常 | 无线模块有答复，但工作模式、连接状态、目标设备、信号强度或扫描结果不完整或不符合预期，设备无法确认链路状态。 | 硬件：无线链路受干扰或接触不良，答复被截断；设置/操作：模块型号、主从模式或通信设置不匹配，更换模块后未同步设置；运行环境：弱信号、同频干扰或电源波动；数据/软件：模块返回了不完整、过期或当前设备无法识别的信息。 | 检查无线模块供电和连接，重新执行查询或配对；记录模块应答内容和发生步骤。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 7 | 20-7 | 主控单元通信超时 | 显示单元连续多次没有收到主控单元的完整有效答复，设备状态、测量结果和参数无法同步，屏幕按通信中断处理。 | 硬件/机构：主控单元或显示单元无供电、内部通信线或接插件松动，主板接口损坏；设置/操作：检修后连接未恢复，主控与显示程序版本不配套；运行环境：电源波动、强干扰或接地不良；数据/软件：主控单元反复重启、长时间忙碌或未形成完整答复 | 检查主控单元与显示单元的供电和内部通信连接；确认两端程序配套，重新上电后观察通信是否恢复。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 8 | 20-8 | 无线扫描无设备 | 无线主机完成扫描，但没有发现任何可连接设备。当前无法进入按信号或名称选择目标的步骤。 | 硬件/机构：无线从机、传感器或天线无供电或损坏，主机天线或模块异常；设置/操作：从机未进入可发现状态、距离过远、扫描对象尚未上电；运行环境：金属罐体屏蔽、同频干扰或障碍物使所有设备都无法被发现 | 确认目标从机已上电并处于可连接状态，缩短距离并检查天线和屏蔽条件后重新扫描。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 9 | 20-9 | 无线名称重复 | 扫描结果中发现两个或更多设备使用同一个目标名称，设备无法确定应该连接哪一个，因此取消配对。 | 硬件/机构：现场同时存在多台已上电的同型号无线设备；设置/操作：多个从机设置了相同名称，更换模块后沿用了旧名称；运行环境：附近其他设备进入扫描范围；数据/软件：保存和配置名称时没有保证现场唯一 | 关闭无关设备或把各从机改为唯一名称，核对目标设备标识后重新扫描配对。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 10 | 20-10 | 无线名称无效 | 输入或保存的无线设备名称为空、过长或含有当前模块不能接受的格式，设备不开始按名称配对。 | 设置/操作：未输入名称、名称长度超限、包含不支持字符或复制了多余空格；数据/软件：上位设置与模块允许的名称格式不一致，保存内容不完整 | 按设备菜单重新输入简短、唯一且格式正确的名称，保存后再执行配对。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 11 | 20-11 | 无线模块非主机模式 | 准备扫描或配对时发现本机无线模块没有工作在主机模式，无法主动搜索和连接从机。 | 硬件/机构：无线模块供电或状态保存异常，模块复位后恢复了错误模式；设置/操作：主从模块装反、更换模块后未重新设置，误把本机配置为从机；数据/软件：保存的模式与模块当前实际模式不一致 | 核对主从模块安装位置，把本机模块设置并保存为主机模式；重新上电确认模式保持后再配对。 | 使用中
20 | 设备通信链路 | 12 | 20-12 | 无线名称未找到 | 无线扫描已经发现一个或多个候选设备，但其中没有任何设备的名称与指定目标完全一致。 | 硬件/机构：目标从机未上电或未进入扫描范围，但附近其他设备可见；设置/操作：输入名称有误、大小写或字符不一致，目标设备已改名或配对对象选错；运行环境：目标设备信号被遮挡，附近其他设备信号更强；数据/软件：设备中保存的目标名称已经过期 | 核对目标从机实际名称和当前保存名称，确认目标已上电且在范围内；修正名称后重新扫描。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 1 | 21-1 | 扭力超过上限 | 满载标定时扭力值高于允许上限，说明当前载荷、安装或传感器零点不符合标定要求，满载标定无效。 | 硬件/机构：浮子或配重过重、尺带或钢丝预紧过大、导向机构卡阻、扭力传感器安装受力或损坏；设置/操作：满载标定物不正确、零点未校准、量程或上限设置错误；运行环境：振动或外力碰撞使读数偏高。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 2 | 21-2 | 扭力低于下限 | 满载标定时扭力值低于允许下限，说明加载不足、传感器未正确受力或信号未正常传递，满载标定无效。 | 硬件/机构：浮子或配重缺失、钢丝松弛、载荷仍被支撑、传感器未受力或损坏；设置/操作：标定载荷不足、未完全悬空、在液体中受浮力影响，零点或下限设置错误；运行环境：振动使读数不稳定。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 3 | 21-3 | 扭力检测到碰撞 | 运动中扭力相对稳定基准突然升高或降低并超过保护值，设备判断浮子、钢丝或导向机构可能碰撞、卡阻或失去受力，立即停止运动。 | 硬件/机构：浮子、尺带或钢丝碰到罐壁或附件，导向轮卡住，钢丝松脱或断裂；设置/操作：目标位置错误、速度过快、碰撞保护值设置过低或基准未稳定；运行环境：液面冲击、罐内异物、沉积物或黏稠介质造成受力突变。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 4 | 21-4 | 扭力数据漂移异常 | 空载标定时扭力偏离零点超过允许范围，当前零点不稳定，后续碰撞和罐底判断可能失准。 | 硬件/机构：扭力传感器零点漂移、安装松动、钢丝预紧或外力残留，传感器损坏；设置/操作：未卸载、未静止就做空载标定，零点或量程参数不正确；运行环境：温度变化、振动或机械应力使零点偏移。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
21 | 扭力检测 | 5 | 21-5 | 扭力传感器饱和 | 该编号为预留项，当前设备不会主动报出；用于扭力传感器输出达到量程极限、已经无法区分载荷变化的情况。 | 预留项可能原因——硬件/机构：载荷严重超量程、冲击碰撞、传感器或放大部件损坏、信号线短路；设置/操作：选择了错误量程、增益或零点，长期超载运行；运行环境：强电干扰或浪涌使信号达到极限。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 保留
21 | 扭力检测 | 6 | 21-6 | 扭力通信无响应 | 设备连续一秒未收到新的有效扭力数据，无法继续进行载荷、碰撞或罐底判断，相关运动被停止。 | 硬件：扭力模块无供电、通信线或接插件松动、传感器或采集模块损坏；设置/操作：检修后未恢复连接、更换部件后设置不匹配；运行环境：振动、潮湿、腐蚀或强干扰造成断续通信；数据/软件：模块正在重启或通信未从前一故障中恢复。 | 停止运动，检查浮子、钢丝、导向机构和称重部件。 | 使用中
22 | 系统与软件 | 4 | 22-4 | 内部数据容量不足 | 设备准备保存、接收或整理本次数据时，发现可用空间不足以容纳完整内容，为防止数据被截断或覆盖而中止操作。 | 硬件/机构：存储器异常使可用空间无法正确建立；设置/操作：请求的测点、数据长度或记录数量超过当前功能上限；数据/软件：内部数据区大小与本次任务不匹配、数据累积未释放或存储分区容量不足 | 减少单次数据量或测点数量并重新操作；记录发生功能和参数，重复出现时交由技术人员检查存储和程序版本。 | 使用中
22 | 系统与软件 | 5 | 22-5 | 内部执行条件异常 | 设备内部准备执行某项动作时发现必要对象、方向、数量或前置状态不完整，继续运行可能产生错误动作，因此中止。 | 硬件/机构：部件通信失败导致所需状态没有返回；设置/操作：上一动作未结束就启动新动作、连续快速切换命令或前置步骤未完成；数据/软件：内部参数为空、状态组合不允许、数据对象未建立或调用顺序异常 | 停止重复操作并重新上电复核；记录触发功能、前一步状态和故障码，重复出现时交由技术人员分析日志。 | 使用中
22 | 系统与软件 | 6 | 22-6 | 内部计算结果异常 | 设备根据当前位置、距离、比例或测量数据计算控制结果时，得到超出可表示范围或无法采用的结果，当前动作被取消。 | 硬件/机构：位置或传感器异常返回极端数据，导致计算失去有效基础；设置/操作：输入值、单位或相关参数组合不合理，标定值与实际设备不匹配；数据/软件：中间数据无效、数值过大或过小、换算结果超出允许范围 | 核对输入参数、单位、位置和标定值，重新建立有效数据后再操作；记录触发数值供技术人员复核。 | 使用中

## 协议34新增故障
协议34新增故障收录说明
类别 | 故障代码 | 故障名称 | 故障说明 | 故障原因 | 处理方法 | 状态 | 适用范围
编码器 | 已并入主表 | 12-17 编码器运行位置跳变 | 2026-09-07起，完整说明、触发条件和处理方法统一在“故障代码”页查询。 | 本页只保留收录记录，不再重复维护故障内容。 | 到主表按故障代码12-17筛选。 | 收录记录 | 协议34起启用