# 周口现场 SI-7000 LTD 线盘报警
排查结果及后续建议

客户沟通版

文档版本 V1.2　排查日期 2026年9月11日

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现场地点 | 周口 |
| 设备对象 | Scientific Instruments（SI）原厂 SI-7000 液位、温度和密度（LTD）测量设备 |
| 本次工作 | 上罐后开展停电盘车、视窗观察、上电待机及手动上、下行操作检查 |
| 当前状态 | 运动功能异常；本次初步排查已结束，根因仍需电气测量和全行程检查确认 |

# 1 本次排查结论

| 结论类别 | 本次结论 |
| --- | --- |
| 已确认现象 | 设备接收手动上、下行指令后，未观察到相应机械运动；电机区域有嗡鸣，现场手动感受到的保持力不明显；随后出现线盘报警。 |
| 优先排查范围 | 电机驱动电气链路，包括主控板驱动输出、驱动供电与使能、电机相线及连接器、电机绕组。 |
| 仍未排除 | 全部链条、尺带及全行程中存在间歇性卡滞或异常负载，以及供电波动、反向能量回灌等共同诱因。 |
| 结论状态 | 排查范围已收敛，但根因尚未闭环；在完成电气测量和全行程机械检查前，不建议直接以再次更换主控板作为唯一处理措施。 |

本次检查确认，设备接收运动指令后未产生相应机械运动，并伴有电机区域嗡鸣；现场手动感受到的保持力不明显。综合现场表现，故障应优先从电机驱动电气链路排查。现有证据尚不足以单独确认主控板驱动损坏、电机相线异常或电机本体故障。

断电后的局部盘车检查未发现明显持续性机械卡死，但本次只检查了现场可观察、可操作的一小段链条和行程，未完成尺带及全部运行路径检查，因此不能据此排除其他位置存在间歇性卡滞或异常负载。

据现场反馈，主控板更换后较短时间内同类故障再次出现，且期间设备运行次数较少。建议在再次更换主控板前，同步核查电机、线缆、机械负载、供电质量及反向能量回灌路径，并对更换下来的部件保留故障分析条件，避免外部诱因未排除而重复更换部件。

# 2 设备情况与近期处置记录

| 项目 | 现场反馈 | 记录边界 |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 | SI-7000 LTD 测量设备 | 现场确认 |
| 近期处置次数 | 据现场口述，短期内累计开展三次维修或排查，本次为其中一次现场排查 | 建议以维修工单核对每次日期和内容 |
| 首次处置 | 据现场口述，进行程序升级，随后较快再次出现故障 | 需补充升级版本、日期和当时故障现象 |
| 第二次处置 | 据现场口述，更换整个主控板后约2至3个月内再次出现同类故障 | 时间存在口述差异，以更换工单为准 |
| 运行频次 | 据现场反馈，通常每周测量一次；按该频次估算，主控板更换后约运行十余次 | 估算值，需由运行日志核实 |

上述经历说明，单纯软件升级或单次更换主控板尚未形成稳定闭环。由于维修工单、故障板检测结果和完整运行日志尚未纳入本次资料，现阶段不能据此判定前次维修措施无效，也不能确认本次故障与前次故障具有完全相同的根因。

# 3 本次故障现象及现场画面

现场反馈，在手动模式下发上行或下行运动指令后，电机区域发出嗡鸣声，线盘及链条未形成可见的有效运动，设备随后报出界面英文标识“Reel Alarm（线盘报警）”。

图1 现场提供的设备状态画面

图像说明  照片中可辨识到储罐31D01、测量点31LTD0110和手动模式，状态列表中包含界面英文标识“Reel Alarm（线盘报警）”。受拍摄角度、屏幕纹理和清晰度限制，本图仅作为现场画面记录；报警置位时刻、持续时间以及画面中位置和测量数据的有效性，仍应以系统原始报警记录、操作日志和实际机械运动核对结果为准。

# 4 现场排查过程与结果

| 工况与项目 | 现场操作 | 直接观察 | 结论边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断电：链条阻力 | 用手转动同步轮，分别检查可操作范围内的上、下行方向。 | 手感阻力较均匀，两方向均可转动。 | 仅覆盖局部短行程，可排除该检查段的明显持续性卡死，不能代表全行程。 |
| 断电：链条与齿轮 | 通过设备视窗观察链条运行及齿轮啮合。 | 可见范围内链条运行和齿轮啮合未见明显异常。 | 视窗观察范围有限，尺带、隐蔽传动部位和其他行程位置尚未检查。 |
| 断电：被动转动电机 | 转动同步轮并带动电机被动旋转。 | 设备屏幕出现短暂点亮。 | 提示可能存在反向能量回灌；回灌路径、峰值及保护是否充分需通过波形和电路检查确认。 |
| 上电：待机状态 | 设备上电后保持待机，并尝试手动转动同步轮。 | 电机区域持续嗡鸣；同步轮仍可带动电机，阻力较断电时稍大，现场手动感受到的保持力不明显。 | 提示驱动电气链路可能异常，但不能仅凭声音和手感确定故障部件。 |
| 上电：手动上、下行 | 切换手动模式，分别执行上行和下行操作。 | 未观察到电机、线盘或链条形成有效运动，但界面位置数值发生变化。 | 位置显示变化不等于实际位移；其生成和反馈逻辑需结合原始信号及SI原厂说明确认。 |

特别说明  界面位置数值在机构未实际运动时仍发生变化，说明该数值不能单独作为机械位移证据。该现象可能与指令步数、软件估算或其他内部计数有关，但目前不能据此确定界面位置数值的来源、计算方式及其与运动反馈的关系。

# 5 现象分析与初步判断

| 优先级 | 可能方向 | 支持现象 | 尚缺证据与验证重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 电机驱动电气链路异常 | 上电即有嗡鸣；运动指令下无实际运动；现场手动感受到的保持力不明显。 | 测量驱动供电、使能、输出波形或相电流及故障状态；检查主控板驱动级。 |
| 高 | 电机相线、连接器或绕组异常 | 相线断路、接触不良、输出不平衡或绕组异常均可能造成嗡鸣、低转矩和不转。 | 按原厂接线图检查线缆连续性、端子接触和各绕组电阻平衡；必要时与合格件对比。 |
| 中 | 全行程间歇性卡滞或异常负载 | 局部盘车正常，但本次没有覆盖全部链条、尺带、导向及隐蔽行程。 | 脱离驱动后分段检查全路径阻力，并记录阻力或运行电流随位置的变化。 |
| 中 | 反向能量回灌或供电异常 | 断电盘车时屏幕短暂点亮，提示电机被动发电后能量可能进入供电或逻辑回路。 | 在批准的受控条件下测量母线和逻辑电源瞬态，核对隔离、钳位及过压保护路径。 |
| 待确认 | 位置显示与实际运动不同步 | 机构无可见运动时，界面位置数值仍变化。 | 同步记录真实运动、指令、位置数值和原始运动反馈，确认位置计算及报警判定逻辑。 |

综合判断  当前最优先的排查对象是主控板驱动输出至电机绕组之间的完整电气链路。主控板驱动损坏或相线异常属于合理假设，但在取得驱动波形、相电流、绕组和线缆测量结果前，不能作为最终根因。

# 6 当前限制及尚未排除的原因

本次机械检查只覆盖可操作的一小段链条和可视范围，未检查完整尺带、全部导向部位和全行程负载。

本次未记录驱动电源、使能、输出波形、相电流、故障状态或电机绕组参数，电气故障点尚未定位。

断电盘车导致屏幕短暂点亮，只能证明存在反向供能迹象；不能直接说明电机防护设计不合格，也不能据此认定电机已经或将被烧毁。

界面位置变化不能证明传感器或尺带已经移动，界面位置数值的来源、计算方式及其与运动反馈的关系需由原厂资料或同步测试确认。

维修次数、主控板更换日期和期间实际测量次数目前主要来自现场口述，最终应以维修工单和运行日志为准。

# 7 后续验证与处理建议

后续工作应由具备相应资质的人员，在满足现场作业许可、防爆、电气隔离及SI原厂维护要求的前提下实施。未完成检查前，不建议反复下发上、下行指令，不得通过禁用线盘报警或短接反馈信号维持运行。

| 顺序 | 建议工作 | 应形成的证据或判定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冻结并导出本次报警前后的操作日志、报警记录、位置趋势和设备状态；核对主控板更换工单及软件版本。 | 形成可追溯时间线，确认三次处置内容和本次报警的准确时序。 |
| 2 | 设备停电并完成隔离后，按原厂接线图检查电机相线、插头端子、线缆连续性、接触状态及绕组电阻平衡。涉及绝缘测试时，应先与电子驱动部分可靠断开，并遵循原厂允许的测试方法。 | 确认是否存在断路、接触不良、阻值异常或对地异常，避免测试损伤电子部件。 |
| 3 | 在批准的点动或受控测试条件下，测量驱动供电、使能、输出波形或相电流及驱动故障状态，并对比上行、下行和待机工况。 | 判断驱动命令是否到达、驱动级是否输出以及各相输出是否平衡。 |
| 4 | 同步记录真实机械运动、界面位置数值、指令和原始运动反馈；必要时由SI原厂确认位置计算和线盘报警逻辑。 | 解释“机构不动但位置变化”，确认显示值能否用于维修后的运动验证。 |
| 5 | 在SI认可的受控方案下，检查被动转动电机时的反向能量路径，并测量驱动母线和逻辑电源瞬态。 | 确认屏幕短暂点亮的供能路径、峰值及现有钳位或隔离措施是否工作。 |
| 6 | 将驱动与机械负载安全分离后，分段检查全部可达链条、尺带、齿轮、轴承、导向和全行程阻力；条件允许时记录运行电流或负载随位置变化。 | 排除局部检查之外的间歇性卡滞、异常摩擦或峰值负载。 |
| 7 | 保留本次故障主控板及此前更换下来的主控板，开展失效部位检查并比对损伤特征；如需更换，先记录更换前测量值。 | 判断是否存在重复失效模式，并反查其与电机、线缆、机械负载、供电或回灌的关系。 |

# 8 恢复运行前的确认

| 确认项目 | 恢复条件 |
| --- | --- |
| 待机与保持 | 设备待机时无异常持续嗡鸣；电机保持状态符合SI原厂要求。 |
| 电气链路 | 驱动供电、使能、输出、相线连接和电机绕组检查正常，运行中无异常故障状态。 |
| 机械全路径 | 在现场批准的验证范围内，链条、线盘、尺带和导向机构运行平稳，无异常阻力、异响或卡滞。 |
| 运动与显示 | 上行、下行和停止响应正确；真实运动、位置显示及运动反馈一致。 |
| 报警状态 | 线盘报警已经清除，线盘报警禁用功能未启用，受控验证过程中未再次出现报警。 |
| 测量与交接 | 完成一次现场允许的完整测量，核对设备本机与分布式控制系统（DCS）的关键状态和结果，并归档维修及测试记录。 |

若以上任一项目未满足，应保持设备停用或按现场批准的受限状态管理，不应仅通过复位报警或再次更换主控板判定故障已经消除。

# 9 建议补充和归档的资料

三次维修或排查的工单、日期、处理内容、更换件编号及维修后验证记录。

设备序列号、主控板物料和序列号、软件版本，以及每周测量的实际运行日志。

本次及复测时的报警记录、操作日志、位置趋势、电气测量值和同步视频。

链条、尺带、齿轮、连接器、主控板及电机的检查照片，以及故障件分析报告。

# 10 技术依据与说明

SI-7000 操作手册B部分（090-7000-2B Rev A）。

SI-7000 维修手册（090-7000-3 Rev -）。

SI-7000 DCS Modbus接口规范（020-701 Rev B）。

说明  本文件根据2026年9月11日周口现场观察、现场人员反馈及已掌握的SI-7000资料整理，用于客户沟通和后续排查协调，不作为最终失效分析结论。设备对应手册版本、维修记录及各项测量结果补齐后，应据此更新最终结论。