# SI-7000 线盘报警现场情况说明及排查建议

客户沟通版

文档版本 V1.0　编制日期 2026年9月11日

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备对象 | Scientific Instruments（SI）原厂 SI-7000 液位、温度和密度（LTD）测量设备 |
| 文档用途 | 说明本次现场现象、当前判断、待查项目和后续现场工作 |
| 当前状态 | 具体故障点尚未确认，需在具备条件后继续现场排查 |

# 1 当前结论

现场向设备下发运动指令后，电机发出嗡鸣声，线盘未转动，并触发线盘报警（Reel Alarm）。根据 SI-7000 原厂资料，线盘报警表示线盘未按预期转动，属于需要维护人员检查的重要运行状态。

受现场作业条件限制，本次未能对尺带本体及其收放路径进行详细检查，也未完成驱动输出、传动机构和运动反馈的系统检测。因此，目前不能确认具体故障点。现有现象仅能说明运动未正常传递到线盘，不能据此直接认定电机、传动机构、尺带或反馈部件损坏。

处置建议  线盘不动且电机仍在嗡鸣时，应按现场程序停止当前运动。在查明原因前不要反复下发运动指令或强制运行，并保留报警和操作记录。待现场具备安全作业条件后，由具备相应资质的人员按本文件建议进一步排查。

# 2 现场已确认情况

| 序号 | 已确认情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已向设备下发运动指令 | 运动指令是本次异常现象的起点 |
| 2 | 电机发出嗡鸣声 | 这是指令下发后观察到的声音现象，不能证明电机供电或输出正常 |
| 3 | 线盘未转动 | 现场未观察到线盘形成有效运动 |
| 4 | 设备触发线盘报警 | 报警现象与线盘未按预期转动的现场观察一致 |
| 5 | 尺带尚未详细检查 | 受现场条件限制，尺带本体、导向部位和收放路径仍需检查 |

# 3 初步判断

电机嗡鸣但线盘不动，说明驱动系统可能已受力但未形成有效转动，也可能存在电气输出不足、传动中断或机械阻力过大的情况。由于尚未取得电压、电流、反馈信号和拆检结果，以下内容仅作为现场排查方向，不代表根因结论。

| 排查方向 | 与现场现象的关系 | 当前证据状态 |
| --- | --- | --- |
| 电机及驱动输出 | 电机有嗡鸣声但未形成有效转动时，应核对供电、控制输出、接插件、驱动部件和电机本体。 | 未进行电气测量，尚未确认 |
| 联接和传动机构 | 电机侧有响应而线盘不动时，需检查联接、驱动轴、传动部件及线盘机构是否松脱、损伤或卡滞。 | 未完成拆检，尚未确认 |
| 尺带及收放路径 | 尺带变形、折叠、缠绕、导向异常或路径受阻，均可能使运动阻力增大并导致线盘无法转动。 | 受条件限制未详查，是后续重点 |
| 线盘和测量机构负载 | 线盘本体卡涩、测量机构受阻或外部通道存在异常负载时，电机可能发声但无法带动线盘。 | 未检查，尚未确认 |
| 运动反馈链路 | 反馈传感器、接插件或线路异常可能导致报警判断异常；但反馈异常本身不能解释现场观察到的线盘不动。 | 需与真实运动同步检测 |

# 4 当前影响和安全边界

在运动功能恢复并完成验证前，本次运动指令后的位置信息及依赖该运动完成的测量结果，暂不作为已验证有效结果。

当前资料不能确定故障发生在线盘内部、尺带路径、电机、传动机构或反馈链路，也不能确定是否存在单一故障。

电机嗡鸣声是重要线索，但不能替代电气测量、机械检查和运动反馈检测。

未经检查反复驱动可能增加机械负载或扩大已有损伤，因此不建议用多次强制运动来确认故障。

不得通过禁用线盘报警、短接反馈信号或仅执行报警复位来替代故障检查和功能验证。

# 5 建议的现场排查工作

现场排查应在满足作业许可、防爆、电气隔离和设备维护要求的前提下进行。打开电气或机械部位、拆检传动机构或处理尺带前，应由授权人员按照 SI 原厂维护程序和现场安全规定执行。

| 步骤 | 现场工作 | 建议保留的记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保存报警画面和操作记录，确认运动指令的方向、速度、设备模式、下发时间及报警出现时间。 | 画面截图、事件记录、趋势和操作日志 |
| 2 | 在不继续增加机械负载的条件下，确认电机声音、线盘状态、位置显示和报警状态是否对应同一时段。 | 包含电机声音和线盘状态的连续视频 |
| 3 | 按原厂程序检查供电、保护器件、控制输出、电机接插件、驱动部件和电机本体，确认电机是否形成有效输出。 | 电气测量值、接口状态和检查照片 |
| 4 | 在停机、隔离并确认安全后，检查联接、驱动轴、传动部件和线盘机构是否存在松脱、卡滞、异常磨损或异物。 | 拆检照片、部件状态和处理记录 |
| 5 | 详细检查尺带本体、导向部位及收放路径，确认是否存在折叠、缠绕、变形、擦碰、异常张力或通道阻挡。 | 尺带全程检查记录、损伤位置和照片 |
| 6 | 检查线盘运动反馈信号及相关传感器、接插件和线路，并将反馈变化与线盘真实运动、位置显示同步对照。 | 反馈测量记录和同步视频 |

# 6 建议提前准备的资料

设备序列号、控制器软件版本、最近一次正常运行时间及近期维护记录。

报警发生前后的设备画面、分布式控制系统（DCS）记录、操作日志，以及能够同时拍到电机声音和线盘状态的视频。

故障发生时的运动方向、速度、位置、设备模式和现场工况。

与尺带、线盘、传动机构、电机或反馈部件有关的历史维修和更换记录。

# 7 恢复运行前的确认

完成检查或维修后，应在现场允许的范围内按 SI 原厂程序进行功能验证。只有以下项目均得到确认，才可评估恢复自动运行。

| 确认项目 | 确认要求 |
| --- | --- |
| 驱动和机械运动 | 电机、传动机构、线盘和尺带运动关系正常，无卡滞、异常噪声或异常阻力。 |
| 方向和停止功能 | 设备对允许的运动方向和停止指令响应正确，停止后保持状态符合原厂要求。 |
| 位置和运动反馈 | 线盘真实运动、位置显示及运动反馈一致，相关连接稳定。 |
| 报警状态 | 线盘报警已清除，报警禁用功能未启用，并在受控验证过程中未再次出现。 |
| 位置基准和液位状态 | 按 SI 原厂程序确认位置基准和液位有效，实际位置与显示值一致。 |
| 完整测量和数据一致性 | 在现场允许范围内完成一次完整剖面测量，并核对设备本机与分布式控制系统（DCS）的关键状态和测量结果一致。 |
| 记录和交接 | 检查、维修、测试结果及仍未关闭的问题已经完整记录并完成现场交接。 |

# 8 后续安排

当前可确认的现场现象为电机嗡鸣、线盘不动并触发线盘报警。由于尺带及相关传动路径尚未完成详细检查，本次事件仍处于故障点待确认阶段。下一步应在具备安全作业条件后完成现场检查，并根据电气测量、机械检查、尺带状态和运动反馈结果确定维修措施。

如现场检查仍不能明确原因，建议将设备信息、报警记录、同步视频、电气测量值和拆检照片一并提交 SI 原厂技术支持进一步判断。

# 9 技术依据

SI-7000 操作手册 B 部分（090-7000-2B Rev A）。

SI-7000 维修手册（090-7000-3 Rev -）。

SI-7000 DCS Modbus 接口规范（020-701 Rev B）。

说明  上述资料用于确认报警含义和排查范围，不代表本次现场故障根因已经确认。具体维修工作应以现场检查结果、适用的原厂程序和现场安全要求为准。