# SI-7000 线盘报警故障分析与现场排查建议

现场维护技术分析报告

| 设备对象 | Scientific Instruments SI-7000 LTD 原厂设备 |
| --- | --- |
| 适用范围 | SI 原厂控制器、机械单元、探头、驱动链和反馈链 |
| 文档用途 | 线盘报警现场处置、故障分析、维护交接和恢复运行确认 |
| 文档版本 | V1.1 |
| 编制日期 | 2026年9月11日 |
| 文档状态 | 现场技术分析文件，不替代作业票、现场安全规程或原厂维修授权 |
| 适用人员 | 运行人员、仪表维护人员、现场服务工程师和技术支持人员 |

结论  线盘报警表示 SI-7000 机械单元的线盘未按预期转动。原厂资料明确指出，该状态可能由驱动机构机械故障或罐内障碍引起，维护人员必须调查。原厂维修流程还要求检查解码器的线盘反馈信号，因此现场应同时核对真实运动和反馈链路。

该状态不能单独定位到电机、传动机构、链条、探头或反馈部件，也不能证明罐内一定存在障碍。现场应先保留状态、位置、运动方向和操作历史，再同步观察电机、线盘、链条和位置反馈，逐级隔离故障。

安全限制  机械单元涉及防爆环境和低温介质。打开电气或机械外壳前必须执行上锁挂牌、气体检测、泄压和现场许可。低温探头提升后应充分升温；原厂资料说明温暖天气下约需四小时接近环境温度。涉及隔爆接合面、机械开盖、吹扫或部件更换的工作只能由原厂认可的人员按正式程序执行。

适用边界  本报告仅适用于 Scientific Instruments 原厂 SI-7000。其他制造商设备、国产替代设备和 CUBE 的 SI 协议兼容实现不在本文结论范围内。

# 1 现场快速处置

## 1.1 状态性质和数据可信度

DCS Modbus 接口规范把线盘报警列在功能码 2（Function 2）读取的状态区，地址为 10009。原厂英文名称虽然包含 Alarm（报警）一词，但它不属于从 10017 开始的过程报警区。上位机配置还应确认所用 Modbus 驱动采用参考地址还是从零开始的协议偏移，不能仅凭界面数字推断报文偏移。

线盘报警出现后，探头位置和运动状态可能失去可信基础。若探头位于液气界面状态未置位，不能确认当前液位读数为最新值；若同时出现探头未校准状态，位置和液位可信度进一步下降。手动模式下不报告报警且液位读数不更新，因此进入手动模式前必须先保存现场证据。

## 1.2 报警后的六步处置

| 步骤 | 现场动作 | 必须保留的证据 | 进入下一步的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在切换模式或复位前记录报警时间、模式、方向、速度、位置和液位。 | 报警画面、电机（Motor）页面、DCS 趋势和状态快照 | 证据保存完成 |
| 2 | 按现场程序停止可能继续施加载荷的自动或连续运动，不反复强制升降。 | 停止前后的命令、位置和运动现象 | 设备处于可控安全状态 |
| 3 | 同步观察电机声音和输出、线盘与链条运动、位置或反馈变化。 | 视频或连续记录，避免只保存单张画面 | 三条证据能够对应同一时段 |
| 4 | 按现象分支：电机无动作、驱动有动作但线盘不转、线盘转动但状态仍置位、固定位置复现。 | 方向、速度、重复位置、泵送或装卸液工况 | 形成优先排查方向 |
| 5 | 由授权人员检查电气连接、驱动链、反馈链和探头通道。 | 拆检照片、部件状态、测量值和更换记录 | 找到证据或明确证据缺口 |
| 6 | 按原厂功能测试验证，满足恢复运行门禁后再恢复自动运行。 | 逐项通过记录和本机与 DCS 对照 | 批准恢复或继续隔离 |

## 1.3 必须同时查看的状态

| 状态 | 地址 | 原厂含义 | 现场用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线盘报警禁用（Reel Alarm Disable） | 10008 | 覆盖线盘安全功能 | 正常必须为 0，不能用于规避故障 |
| 线盘报警（Reel Alarm） | 10009 | 线盘未转，可能存在物理驱动异常或罐内障碍 | 作为本次排查入口 |
| 探头未校准（Probe Un-calibrated） | 10010 | 当前位置可能不正确 | 判断位置和液位是否可信 |
| 探头位于液气界面（Probe At Liquid Level） | 10013 | 自动模式下探头位于液气界面 | 判断液位是否为当前值 |
| 联锁（Interlock） | 10004 | 探头到达允许最高位置 | 区分顶部正常停放和异常触发 |

# 2 现场背景和事件记录

## 2.1 设备与维护背景

其他现场报告表明，设备投运时间、剖面测量频次、历次维护和故障前运行工况，是判断机械累积损伤和偶发卡阻的重要背景。以下信息应在分析前补齐；空白项表示现场尚未记录，不应由分析人员推测。

| 现场与储罐 |  |
| --- | --- |
| 设备型号与序列号 |  |
| 控制器软件版本 |  |
| 储罐标识（Tank ID）与 Modbus 地址 |  |
| 安装、调试和正式投运日期 |  |
| 最近一次预防性维护 |  |
| 最近链条、探头、轴承或驱动维修 |  |
| 剖面测量（Profile）频次和估算机械运动时数 |  |
| 配置工作表（Configuration Worksheet）版本 |  |

## 2.2 事件时间线

| 序号 | 日期时间 | 模式方向 | 位置液位 | 现象和操作 | 证据编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

## 2.3 建议收集的现场证据

报警画面、电机页面、DCS 状态位和趋势应使用同一时间基准。

视频应同时覆盖电机声音、线盘或链条运动及位置显示，单张照片不足以证明运动关系。

记录报警高度、运动方向、速度、重复性及泵送、充装或卸液状态。

保存拆检照片，并标明部位、方向、时间和比例；链条折叠、卡扣变形、擦痕和线缆损伤应分别记录。

查阅罐内布置图、静液井资料、维护记录和配置工作表。

同类设备可用于对照，但只有硬件、软件、参数和工况可比时才具有辅助意义。

# 3 原厂定义与证据边界

## 3.1 原厂定义

SI-7000 操作手册将线盘报警定义为机械单元线盘未转动，并列出两类可能原因：驱动机构机械故障和罐内障碍。DCS Modbus 接口规范把它列为操作员必须看到的重要状态。原厂公开资料没有给出判定延时、允许脉冲差、锁存方式和复位条件，因此本报告不得据此臆测软件判定阈值，也不得建议绕过该状态。

## 3.2 驱动链和反馈链

| 链路 | 设备路径 | 异常表现 |
| --- | --- | --- |
| 驱动链 | 控制器 → 电机电源输出 J8（Motor Power Output J8）→ 电机 → 驱动轴和传动机构 → 线盘链轮与链条 → 探头 | 电机或线盘不转、探头不动、运动阻力或噪声异常 |
| 反馈链 | 线盘转动 → 解码器的线盘反馈信号 → 线盘编码器输入 J6（Reel Encoder Input J6）→ 控制器 | 线盘实际转动，但系统仍判定未转动或位置变化异常 |

术语说明  原厂维修手册将反馈部件称为解码器，线盘编码器输入 J6（Reel Encoder Input J6）是控制器接口名称。本文不把解码器与编码器直接视为同一部件；两者之间的实际连接应以设备图纸和现场接线为准。

## 3.3 证据等级

| 等级 | 含义 | 可写入的结论 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原厂明确 | 原厂手册直接规定 | 可作为设备定义或强制要求 | 线盘报警表示线盘未转动 |
| 现场事实 | 照片、视频、日志或测量直接证明 | 可描述发生时间、位置和现象 | 同一高度重复报警 |
| 工程推断 | 依据结构和现象形成的解释 | 必须保留可能性和验证方法 | 齿轮箱卡滞或反馈丢失 |
| 尚未确认 | 缺少原始证据或原厂结论 | 只能列为待验证项 | 罐内某一具体障碍物 |

# 4 设备可能出现的问题

本章给出排查范围，不对任何具体现场预先认定根因。只有完成事件时间线、同步运动观察和必要拆检后，才能把可能原因提升为现场结论。

## 4.1 罐内或安装通道阻挡

依据等级  原厂明确。探头从驱动机构到罐底或静液井的整条路径必须无阻碍。障碍可能使探头卡住，并损坏探头组件、链条或驱动机构。检查罐内结构件、仪表管线、焊接或开孔残留、静液井垂直度和内径、夹管阀开度，以及泵或充装管线造成的高速液流和湍流。

判别重点  固定高度复现、仅在某一方向出现、与泵送或装卸液同步，或探头表面存在同方向擦痕，都支持继续调查通道和静液井，但不能仅凭单一擦痕认定障碍物位置。

## 4.2 线盘、链条和链轮故障

依据等级  原厂维修项目。原厂要求检查链条和链轮是否过度磨损，清洁驱动机构内部并清除异物。可能问题包括链条折叠或扭结、卡扣变形、跳齿、局部损伤、链轮卡涩、异物卷入和装配状态异常。发现一处损伤后仍应检查整条驱动链。

判别重点  线盘运动断续、抖动或伴随异常噪声；位置变化不连续；报警位置随链条循环重复；卡扣、链节或随行线缆出现受拉、刮擦或变形痕迹。链条必须按原厂方法处理，错误搬运本身可能造成损伤。

## 4.3 电机驱动和供电故障

依据等级  原厂测试项目与工程分析。电机不产生有效输出时，线盘不会转动。应检查交流输入、保险丝、直流电源、控制器的电机电源输出 J8、电机接头、驱动电子部件和电机本体。上下方向都无动作且电机无声时优先检查供电和输出；只有一个方向异常时，还要比较方向控制和机械受力。

证据要求  同时记录电源指示、保险丝指示、J8 输出、电机接头状态、电机页面和电机声音。公开资料没有给出线盘报警与具体电气故障码的一一对应关系。

## 4.4 解码器和线盘反馈故障

依据等级  原厂维修检查项与工程分析。原厂要求检查解码器的线盘反馈信号，控制器接口表列出线盘编码器输入 J6。若线盘和链条真实运动，但线盘报警仍置位或位置不变化，应检查反馈部件、插头、端子、线束、机构连接和控制器输入。

判别重点  目视运动、位置显示和反馈信号必须使用同一时间基准对照。不得通过短接反馈或置位线盘报警禁用状态代替检查。

## 4.5 驱动轴、传动机构和轴承故障

依据等级  工程推断，维护周期来自原厂。联接松脱、传动件损伤、轴卡滞和轴承磨损都可能导致电机有动作而线盘不转，或使负载在整个行程持续偏高。原厂规定轴承使用十年后更换，该周期对应额定寿命的 90%，并基于每天连续机械运动两小时的预期工况。实际运动时数更高时应由 SI 评估维护周期。

判别重点  电机有声音或输出而线盘完全不转，设备出现新的机械噪声、振动或温升，或者运动阻力不随位置变化。拆检结论必须由原厂授权人员确认。

## 4.6 基准开关和位置状态异常

依据等级  相关状态，不是线盘报警的直接同义项。底部参考开关（Bottom Reference Switch）和顶部参考开关（Top Reference Switch）决定停止位置和位置基准。开关动作异常、接线问题或维护期间移动探头，可能导致探头未校准、联锁或位置异常。若与线盘报警同时出现，应并行调查。

# 5 现场现象与证据判别表

| 现场现象 | 优先排查方向 | 下一项证据 | 结论边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机无声且线盘不动 | 供电、保险丝、控制器、电机输出或接线 | 电源与保险丝指示、J8 输出、电机接头 | 不能仅凭无声认定电机损坏 |
| 电机有声但线盘不动 | 传动机构、链轮卡滞或探头受阻 | 机械噪声、线盘目视状态、发生位置 | 需区分传动失效和外部负载 |
| 线盘转动但状态仍置位 | 解码器、J6 或反馈线路 | 反馈信号、位置变化与真实运动对照 | 需确认两条证据时间同步 |
| 固定高度重复出现 | 通道障碍、静液井接触或局部链条损伤 | 高度、方向、重复性和罐内图纸 | 位置相关性不能直接证明障碍物 |
| 只在上行出现 | 上提阻力、收链异常或传动负载 | 上行电机数据、线盘状态和联锁状态 | 需与下行同速度对照 |
| 只在下行出现 | 夹管阀、放链不顺或罐内障碍 | 阀门状态、报警高度和线盘状态 | 不得用多次冲击试验确认 |
| 泵送或装卸液时出现 | 液流和湍流造成侧向受力 | 泵与充装状态、时间线和趋势 | 仅在时间相关时支持该方向 |
| 链条折叠、卡扣变形或线缆受拉 | 卡阻或异常载荷已经作用于驱动链 | 损伤位置、方向、全链检查和通道证据 | 损伤可为结果，未必是最初原因 |
| 探头有纵向擦痕 | 探头与通道内壁发生接触 | 擦痕方向、报警位置和通道检查 | 不能单凭擦痕定位具体突出物 |
| 偶发后逐渐频繁 | 磨损、松动、腐蚀或轴承劣化 | 历史趋势、机械噪声和维护年限 | 低发生率不等于低后果 |
| 同类设备未出现问题 | 用于比较配置、工况和维护差异 | 软硬件版本、参数、罐体结构和负荷 | 不能据此排除本机故障 |

# 6 安全边界与授权检查

## 6.1 原厂禁止事项和强制条件

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 模式与报警 | 手动模式不报告报警且液位不更新；进入手动模式前先保存证据，结束后必须返回适用的自动状态。 |
| 改变方向 | 改变上升或下降方向前必须先按停止键，避免冲击链条和探头。 |
| 报警禁用 | 正常情况下，线盘报警禁用状态不得置位，且不得将禁用作为维修完成或复测通过的条件。 |
| 隔爆接合面 | 轴和轴套属于隔爆接合面，不允许现场修理；需要替换时联系 Scientific Instruments。 |
| 机械单元开盖 | 必须完成上锁挂牌、气体检测、夹管阀确认、泄压、升温和现场许可；复装后按原厂程序吹扫与检漏。 |
| 链条处理 | 按原厂方法支撑和检查链条，避免检查过程造成新的折叠、扭结或卡扣损伤。 |

## 6.2 授权维护检查顺序

以下内容只定义检查范围，不构成作业授权。涉及开盖、吹扫、隔爆结构和低温探头的步骤，必须以原厂维修手册、现场作业票和安全规程为准。

复核事件时间线、报警高度、方向、速度和重复性，确定最小拆检范围。

不开盖观察电机、线盘、链条和位置显示是否同步，比较上行与下行。

检查电气单元端子、连接器、电机接头、J8 输出和部件劣化迹象。

检查解码器的线盘反馈信号、J6 接口和反馈线束完整性。

检查线盘、链条和链轮的磨损、卡涩、折叠、扭结、跳齿、卡扣和异物。

检查传动联接、轴承、异常间隙、机械噪声和运动阻力。

检查探头、随行线缆、底部参考开关、夹管阀及可接近通道部位，并与罐内图纸对照。

对发现的损伤记录位置、方向、尺寸和照片编号，区分直接损伤与可能的初始原因。

# 7 维修后功能验证与恢复运行

## 7.1 原厂电机驱动测试

下表按原厂电机驱动测试（Motor Driver Test）整理。执行前必须满足现场安全条件；改变方向前先按停止键。每一步都要记录实际表现，不能只在测试结束后填写总结果。

| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入电机菜单（Motor），按向下箭头一次。 | 以最低速度下降。 |
| 2 | 第二次按向下箭头。 | 提高到中速。 |
| 3 | 第三次按向下箭头。 | 提高到最高速度。 |
| 4 | 第四次按向下箭头。 | 回到中速。 |
| 5 | 按停止键（Stop）。 | 停止并保持当前位置。 |
| 6 | 按向上箭头一次。 | 以最低速度上升。 |
| 7 | 第二次按向上箭头。 | 提高到中速。 |
| 8 | 第三次按向上箭头。 | 提高到最高速度。 |
| 9 | 第四次按向上箭头。 | 回到中速。 |
| 10 | 允许探头到达停放位置。 | 自动停止并保持。 |

## 7.2 综合功能验证

| 验证项目 | 通过条件 | 不通过时的处理 |
| --- | --- | --- |
| 停止与保持 | 按停止键后电机停止，探头保持当前位置。 | 停止试验并检查驱动和保持能力。 |
| 液位校准（Level Calibration） | 正确找到罐底、建立底部基准并返回液气界面；到达液气界面后快速停止。 | 检查底部参考开关、位置基准和液位传感状态。 |
| 完整剖面测量 | 从罐底到液位完成采点并返回自动模式。 | 保存失败阶段和位置，不重复强制运行。 |
| 本机状态 | 线盘报警为 0，线盘报警禁用为 0；相关状态与真实位置一致。 | 继续隔离驱动、反馈或位置问题。 |
| DCS 对照 | 本机与 DCS 的模式、状态、位置和液位在同一时段一致。 | 检查通信、地址解释和数据刷新。 |
| 测量合理性 | 适用时与独立且已验证的测量手段对照，差异得到解释。 | 保持临时管控，不批准完全恢复。 |

## 7.3 恢复运行门禁

| 确认项 | 结果 | 确认人和时间 |
| --- | --- | --- |
| □ 电机上下方向和速度测试全部通过 | □ 通过 □ 不通过 |  |
| □ 停止保持和顶部自动停靠正常 | □ 通过 □ 不通过 |  |
| □ 底部基准已重新建立且探头未校准状态清除 | □ 通过 □ 不通过 |  |
| □ 线盘报警为 0 且线盘报警禁用为 0 | □ 通过 □ 不通过 |  |
| □ 自动模式液位状态与实际位置一致 | □ 通过 □ 不通过 |  |
| □ 完整剖面测量和本机与 DCS 对照通过 | □ 通过 □ 不通过 |  |
| □ 残余风险和临时措施已关闭或正式接受 | □ 通过 □ 不通过 |  |

通过原则  线盘报警清除本身不是恢复运行的充分条件。任一门禁项不通过时，不得把设备判定为完全恢复。

# 8 现场结论与交接记录

## 8.1 故障结论

| 根因状态 | □ 已确认 □ 高度疑似 □ 尚未确认 |
| --- | --- |
| 直接故障现象 |  |
| 已确认根因及证据 |  |
| 工程推断及待验证项 |  |
| 更换或处理的部件 |  |
| 遗留问题和残余风险 |  |
| 临时运行限制 |  |
| 恢复运行决定 | □ 完全恢复 □ 限制运行 □ 不允许运行 |
| 编制 审核 批准 |  |

## 8.2 照片和视频证据清单

| 编号 | 时间 | 部位和方向 | 观察结果 | 原始文件和保管位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

## 8.3 提交原厂技术支持的信息

设备序列号、控制器软件版本、储罐标识、配置工作表和最近维护记录。

报警发生时间、模式、方向、速度、位置、液位和 10004、10008、10009、10010、10013 状态。

电机页面、DCS 趋势、同步运动视频、拆检照片和损伤位置记录。

已完成的检查、替换部件、功能测试结果、残余风险和需要 SI 决定的问题。

# 9 结论与资料依据

## 9.1 结论

原厂 SI-7000 的线盘报警应按物理驱动异常处置，同时调查线盘反馈信号。现场首先判断线盘是否真实转动，再区分供电或电机输出、机械传动、链条与探头通道，以及反馈链问题。固定高度、方向相关、链条或线缆损伤和探头擦痕可以强化某一排查方向，但只有形成时间、位置、运动和拆检证据闭环后才能确认根因。

报警清除只能说明当前监控条件不再触发，不能证明机械损伤、位置偏差或间歇性反馈问题已经消失。恢复运行前必须完成原厂电机测试，确认位置基准和液位有效，完成完整剖面测量及本机与 DCS 对照，并消除残余风险或按程序正式接受残余风险。

## 9.2 结论追溯

| 主题 | 原厂文件 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10009 状态及重要性 | 020-701 Rev B DCS Modbus Interface Specification | 原厂资料包第 6 至 7 页 | 状态定义和 DCS 显示要求 |
| 线盘报警含义 | 090-7000-2B Rev A Operational Manual Part B | 原厂资料包第 68 至 70 页 | 线盘未转及两类可能原因 |
| 手动模式和方向切换 | 090-7000-2B Rev A Operational Manual Part B | 原厂资料包第 68 至 70 页及第 83 至 84 页 | 报警限制和停止键要求 |
| 通道和静液井 | 090-7000-1 Rev A Installation and Commissioning Manual | 原厂资料包第 38 页 | 罐内障碍和侧向载荷 |
| 电机驱动测试 | 090-7000-1 Rev A Installation and Commissioning Manual | 原厂资料包第 48 至 49 页 | 上下方向和速度验收 |
| 维护和反馈检查 | 090-7000-3 Rev - Service Manual | 原厂资料包第 94 至 100 页 | 隔爆、链条、解码器和功能测试 |

## 9.3 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年9月10日 | 建立原厂定义、可能问题、排查顺序和功能验证。 |
| V1.1 | 2026年9月11日 | 增加现场背景、事件时间线、证据等级、快速处置、安全禁止事项、完整电机测试、恢复运行门禁和交接记录；正文改为中文术语优先。 |

参考边界  漳州 LNG 储罐 LTD 测量问题情况汇报仅用于学习现场报告的背景、时间线、照片证据、原因分析和分阶段处置结构。该报告中的设备状态、损伤位置、原因判断、处置措施和后续计划均不作为本报告所适用现场的事实或结论。

资料边界  原厂公开资料没有披露线盘报警的内部判定阈值、延时、去抖、锁存和复位算法，也没有给出该状态与各电气部件故障码的一一对应关系。传动机构和反馈链的细分结论必须以现场证据和 Scientific Instruments 技术支持判断为准。