系统安全确认计划

System Safety Validation Plan

依据 IEC 61508-1:2010 第7.8条款（整体安全确认计划）

产品：电磁流量计   目标 SIL 2  |  HFT = 0  |  低要求模式

文件编号：SVP-EMF-001   版本：1.0  |  日期：YYYY-MM-DD

引言

本文档定义电磁流量计系统安全确认(Overall Safety Validation)的详细计划。确认的目的是验证最终集成的E/E/PE安全相关系统是否满足总体安全需求规范(SSR)的全部要求。

- 标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.8.1条款（目标——制定E/E/PE安全相关系统的整体安全确认计划）

- 标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.8.2.1条款（计划应包含：确认时机、执行人、EUC模式、通过/失败准则、测试环境、设备校准、偏差处理）

- 标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.14条款（整体安全确认的执行要求）

- 上游文档：系统安全需求规范（SSR-EMF-001）

- 关联文档：验证与确认计划（VVP-EMF-001——确认策略概要见该文档第3节）

确认范围

本确认计划覆盖电磁流量计作为安全相关系统的全部安全功能(SF-01: 4-20mA电流环输出)，确认其在定义的运行环境条件下满足系统安全需求规范的所有要求。

规范性引用文件

- IEC 61508-1:2010 第1部分：通用要求

- 系统安全需求规范（SSR-EMF-001）

- 硬件安全需求规范（HSR-EMF-001）

- 软件安全需求规范（SWSR-EMF-001）

- IEC 61326-3-1 安全相关系统EMC要求

- IEC 60068 环境测试

确认执行时机

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.8.2.1 a)条款

| 确认阶段 | 时机 | 前提条件 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1：实验室确认 | E/E/PE系统集成(PE Integration)完成后 | 硬件组装完成；软件烧录并验证；所有单元测试和集成测试通过；文档(2-1~3-6)已完成并经过验证审查 |
| 阶段2：现场确认 | 实验室确认通过后，产品交付前 | 实验室确认全部通过；客户现场具备测试条件(EUC管道正常运行)；现场测试方案已获客户批准 |
| 阶段3：确认总结 | 实验室+现场确认全部完成后 | 所有测试数据已收集；偏差分析和处理已完成；确认报告初稿已编制 |

确认执行人与职责

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.8.2.1 b)条款

| 角色 | 职责 | 独立性要求 |
| --- | --- | --- |
| 确认负责人 | 编制确认计划；协调测试资源；审核确认报告；对确认结论负责 | 独立部门——不得是被确认产品的开发人员或直接管理者 |
| 确认测试工程师 | 执行确认测试；记录测试数据和观察结果；编写测试记录 | 独立个人——不得是测试用例对应的模块的开发者 |
| 安全经理 | 审批确认计划；参与确认偏差评审；确认报告签署 | 独立部门 |
| 开发团队代表 | 提供技术支持（不执行测试）；响应确认中发现的偏差提供分析 | 无独立性要求（但不得执行确认测试） |

EUC操作模式覆盖

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.8.2.1 c)条款——指定EUC操作的相关模式及其与E/E/PE安全相关系统的关系

| EUC模式 | 与安全功能的关系 | 确认要求 |
| --- | --- | --- |
| 正常运行 | EUC过程管道在正常流量范围内运行。安全功能(SF-01)输出4-20mA对应正常流量。 | 验证全量程精度、响应时间、稳定性 |
| 启动模式 | EUC从停机状态启动，流量从零逐渐上升至正常值。 | 验证上电初始化、流量从零到全范围的输出跟踪；验证启动过程中无错误安全状态触发 |
| 停机模式 | EUC正常停机，流量逐渐降至零。 | 验证输出随流量下降的线性度；验证零流量输出精度 |
| 维护/校准模式 | EUC正常运行，但流量计进入维护模式供操作员进行回路测试或校准。 | 验证维护模式进入/退出机制；验证维护模式超时保护；确认维护期间安全功能恢复的正常性 |
| 故障模式(EUC侧) | 模拟EUC异常工况：管道空管、流量超量程。 | 验证空管检测和指示；验证超量程时输出行为（保持在20.5mA上限） |

确认测试用例概要

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.8.2.1 c), d)条款。详细的测试程序在测试计划文档(3-8, 3-10, 3-12)中规定，本节提供确认层面的测试概览。

| 测试类别 | 测试项目 | 通过准则 | 关联文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全功能测试 | 全量程(0-100%)输出精度验证；响应时间测试；输出分辨率测试 | 精度±0.5%FS；响应时间≤500ms；分辨率≤10μA | SSR SF-01 |
| 安全状态测试 | 注入传感器故障；注入ADC故障；注入MCU故障(WDT超时)；注入DAC故障；注入电源故障 | 每种故障下输出≤2s内进入<3.6mA或>21mA；完全失电时输出0mA | HSR 7.2,7.3 |
| 故障锁存验证 | 触发安全状态后验证不可自动恢复；验证断电重启后清除锁存；验证授权复位命令功能 | 自动恢复不得发生；断电重启后恢复正常；复位后诊断重新运行 | HSR-052 |
| 诊断覆盖率验证 | 逐个注入可诊断故障（按FMEDA故障清单），验证故障被检测 | 诊断覆盖率(实际)与FMEDA分析值偏差在可接受范围内（如±10%） | 元器件FMEDA报告及故障插入测试文档（2-4, 3-12,13） |
| EMC抗扰度 | 辐射射频(10V/m)；EFT/Burst(±2kV)；浪涌(±1kV)；射频传导(10V) | 性能判据A——测试期间无功能偏离；无错误安全状态触发 | IEC 61326-3-1, EMC测试计划及报告（3-8,9） |
| 环境测试 | 温度循环(-40~+85°C)；湿热；振动(3gRMS)；IP防护 | 全温度范围内输出精度满足要求；无结构损坏；无安全功能退化 | IEC 60068, 环境测试计划及报告（3-10,11） |
| 非安全功能隔离 | HART通信故障模拟；LCD故障模拟；报警继电器故障模拟 | 任何非安全功能故障不得影响4-20mA安全输出 | HSR-053, SWSR-070~072 |

确认环境与设备

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.8.2.1 d)条款（测试环境、工具和设备）、第7.14.2.2条款（定量测量设备校准）

| 环境/设备 | 要求 |
| --- | --- |
| 实验室 | 具备全环境模拟能力：温度箱(-40~+85°C)、EMC暗室、振动台。 |
| 流量模拟设备 | 精密电流源/信号发生器模拟传感器输入；或者使用实际水流量标定装置。 |
| 电气测量设备 | 6.5位数字万用表（测4-20mA回路电流）；示波器（测响应时间）；逻辑分析仪（测数字接口）。全部设备应具有有效校准证书，溯源至国家标准。 |
| 故障注入工具 | 定制的故障注入工装（可编程控制通断、短路、开路、过压/欠压注入）。 |
| SIS逻辑控制器模拟器 | 模拟PLC/DCS的4-20mA输入读取和安全逻辑执行；记录安全动作触发时间。 |
| 现场环境 | 选定客户现场（典型化工过程管道）。现场须具备：管道接入点、安全隔离措施、操作人员配合。 |
| 校准要求 | 所有用于定量测量的设备应在确认开始前完成校准。校准数据（设备编号、校准日期、校准机构、有效期）记录于确认报告中。 |

确认偏差处理

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.8.2.1 g)条款（确认失败处理策略）、第7.14.2.4条款（预期与实际结果不一致时的记录）

| 偏差等级 | 定义 | 处理流程 |
| --- | --- | --- |
| A类——轻微 | 测试结果在允许公差边缘，但不影响安全功能。 | 记录偏差；评估是否可接受；如可接受，在确认报告中注明并说明理由 |
| B类——需纠正 | 测试结果不满足通过准则，需要设计修改或参数调整。 | 暂停该测试项；提交变更请求(CHR)；开发团队修复；修复后重新执行相关确认测试；记录变更和验证结果 |
| C类——严重 | 测试结果显著偏离要求，或发现系统性安全缺陷。 | 立即停止确认活动；上报功能安全经理；启动正式问题分析；可能需要返回早期生命周期阶段(如需求或架构)重新评估；修复后重新执行完整确认流程 |

确认输出与报告

标准依据：IEC 61508-1:2010 第7.14.2.3条款（确认活动文档化）

确认活动完成后应编制系统安全确认报告（系统安全验证报告（3-7）的一部分），至少包含以下内容：

| 报告内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 确认活动时间线 | 按时间顺序记录所有确认活动的执行日期、参与人员、持续时间 |
| 被确认的安全功能和SSR版本 | 引用SSR-EMF-001的版本号；列出被确认的安全功能SF-01及其属性 |
| 测试环境描述 | 记录实验室/现场环境和配置参数的快照（温度、湿度、电源条件等） |
| 工具与设备清单（含校准数据） | 每个测量设备的型号、序列号、校准证书编号、校准有效期 |
| 确认测试结果（逐项） | 每项测试的实际结果vs.预期结果；通过/失败判定；偏差说明（如有） |
| 偏差分析和处理记录 | 每个偏差的分析、决策和后续措施；变更请求的跟踪状态 |
| 被测试项的配置标识 | 硬件版本、软件版本、配置参数值（如校准系数、报警阈值） |
| 确认结论 | 对产品是否满足SSR全部要求和IEC 61508相关条款做出明确判断 |
| 审批 | 确认负责人、安全经理、开发负责人签字 |

追溯至系统安全需求

以下追溯表确保确认活动全面覆盖SSR中每条安全需求。

| SSR需求 | 确认测试项目 | 通过准则概要 | 确认阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSR-001 SIL 2 | FMEDA分析验证（覆盖率审核） | PFDavg在10⁻³~10⁻²范围 | 阶段1+阶段3 |
| SSR SF-01 精度/响应 | 全量程输出精度+响应时间测试 | ±0.5%FS, ≤500ms | 阶段1+2 |
| SSR SF-01 安全状态输出 | 故障注入下安全状态切换测试 | ≤2s内<3.6mA或>21mA | 阶段1 |
| SSR-004 验证测试 | 验证HART在线诊断功能 | PTC目标≥95%可验证 | 阶段1 |
| SSR-005 环境条件 | 温度/EMC/振动/防护测试 | 执行标准全部通过 | 阶段1 |
| SSR SF-01 维护模式 | 维护模式进入/退出/超时验证 | 切换正常，不影响安全功能 | 阶段1 |