硬件设计说明

Hardware Design Description

依据 IEC 61508-2:2010 第7.4条款

产品：电磁流量计

架构：单通道（HFT=0） | SIL 2 | B类元件

| 文件编号： | HDD-EMF-001 |  |
| --- | --- | --- |
| 版本： | 1.0 |  |
| 编制： |  |  |
| 日期： | 2026-06-22 |  |

1  引言

1.1  编写目的

- 本文档描述电磁流量计安全相关系统的硬件设计，证明其符合硬件安全需求规范（HSR-EMF-001）。

- 编写方法：逐模块描述硬件设计、接口定义、元件选型依据、与安全需求的追溯关系。

- 标准依据：IEC 61508-2:2010 第7.4条款（E/E/PE系统设计与开发）、第7.4.1条款、第7.4.9条款。

1.2  标准依据

| 标准 | 条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| IEC 61508-2:2010 | 7.4.1 | 按E/E/PE系统设计需求规范进行设计 |
| IEC 61508-2:2010 | 7.4.4 | 硬件安全完整性架构约束 |
| IEC 61508-2:2010 | 7.4.5 | 量化随机硬件失效影响 |
| IEC 61508-2:2010 | 7.4.8 | 故障检测时的系统行为 |
| IEC 61508-2:2010 | 7.4.9 | E/E/PE系统实现要求 |

1.3  本文档与架构设计的关系

本文档是硬件架构的详细设计展开。硬件模块划分依据硬件安全需求规范（HSR-EMF-001），各模块间接口定义依据软硬件接口规范（HSI-EMF-001）。每项设计决策追溯至对应的HSR需求。

1.4  引用文档

| 文档编号 | 文档名称 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| HSR-EMF-001 | 硬件安全需求规范 | 上游需求文档 |
| HSI-EMF-001 | 软硬件接口规范 | 接口定义文档 |
| 文档2-4 | 元器件FMEDA报告 | 失效分析 |
| 文档2-6 | 元器件降额设计报告 | 降额分析 |

2  硬件架构

（标准依据：IEC 61508-2:2010 §7.4.4）

2.1  架构概述

电磁流量计硬件采用单通道（HFT=0）串行架构。安全功能信号路径如下：

传感器电极 → 差分放大器/抗混叠滤波器 → 24位Sigma-Delta ADC → SPI隔离 → 32位MCU → SPI → DAC + 环路驱动器 → 4-20mA输出

辅助路径：励磁线圈驱动（MCU控制）→ 励磁电流 → 产生磁场B

2.2  安全与非安全元件分类

| 元件 | 安全分类 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MCU (MSP430F149IPM) | 安全相关 | 执行信号处理、诊断、输出控制 |
| ADC | 安全相关 | 流量信号数字化 |
| DAC (AD421) | 安全相关 | 控制4-20mA输出 |
| 数字隔离器 (ADUM1201/1200) | 安全相关 | ADC与MCU间SPI隔离 |
| EEPROM | 安全相关 | 配置参数存储 |
| 晶振 | 安全相关 | 系统时钟源 |
| 复位IC (MAX809RTRG) | 安全相关 | 电源电压监控 |
| HART调制解调 | 非安全 | 仅用于配置/诊断通信 |
| LCD驱动 | 非安全 | 仅用于本地显示 |
| USB接口 | 非安全 | 仅用于调试/编程 |

2.3  架构约束验证

结构约束验证：

| 参数 | 值 | IEC 61508-2要求 |
| --- | --- | --- |
| HFT | 0 | — |
| 元件类型 | Type B | — |
| SFF | ≥90% | 表3: HFT=0, Type B → SIL 2 要求SFF≥90% |
| 诊断覆盖率 | ≥60% | 表3: HFT=0, Type B → SIL 2 要求DC≥60% |

3  子系统与元件详细设计

（标准依据：IEC 61508-2:2010 §7.4.9）

3.1  MOD-HW01：MCU主控模块

3.1.1  模块职责

MCU（MSP430F149IPM）是整个系统的核心，负责传感器信号采集、数字信号处理（线性化、温度补偿）、4-20mA输出控制、安全诊断功能的执行和故障响应。

3.1.2  关键接口

| 接口 | 类型 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO (P1.x) | 数字IO | 励磁控制电路 | 控制励磁线圈通断 |
| GPIO (P2.x) | 数字IO | WDT喂狗 | 定期翻转，100ms窗口 |
| SPI0 | SPI | ADC (经隔离器) | 读取流量数据 |
| SPI1 | SPI | DAC (AD421) | 发送输出设定值，含CRC |
| SPI2 | SPI | EEPROM | 读写配置参数 |
| UART | UART | HART Modem | 非安全通信 |
| JTAG/SBW | 调试 | 编程接口 | 仅开发阶段使用 |

3.1.3  安全机制

- CRC校验覆盖所有SPI通信

- 看门狗定时器（外部TPS3850G33）

- 内部RAM自检（上电时执行）

- 程序存储器CRC校验

3.1.4  设计约束

- 供电范围：1.8~3.6V（核心），工作温度：-40°C~+85°C

- 禁止在中断服务程序中喂狗（HSR-063）

- 所有安全相关数据处理在主循环中执行

3.2  MOD-HW02：传感器与信号调理模块

3.2.1  模块职责

基于法拉第电磁感应定律将流体流速转换为电压信号。励磁线圈产生交变磁场，流体切割磁力线产生感应电动势，由电极采集后经差分放大器送入ADC。

3.2.2  关键接口

| 接口 | 类型 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 励磁线圈驱动 | 功率输出 | 电流可调（100~300mA） | MCU控制H桥驱动 |
| 电极输入 | 差分模拟 | μV~mV级 | 高共模抑制比(>100dB) |
| 仪表放大器 | 信号调理 | 增益可编程 | 匹配ADC输入范围 |

3.2.3  信号链设计

- 电极信号 → 仪表放大器（增益G）→ 抗混叠滤波器 → ADC

- 励磁电流监测：采样电阻 + ADC辅助通道

3.2.4  安全机制

- 励磁电流监测（超出设定范围→故障）

- 电极阻抗测量（空管检测/电极故障检测）

- 放大器输出饱和检测

3.3  MOD-HW03：ADC转换模块

3.3.1  模块职责

将信号调理后的模拟量转换为数字量供MCU处理。采用24位Sigma-Delta ADC，通过SPI隔离器与MCU通信。

3.3.2  关键接口

| 接口 | 类型 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIN0/AIN1 | 差分输入 | 信号调理输出 | 流量信号 |
| AIN2/AIN3 | 差分输入 | 励磁电流采样 | 励磁监测 |
| SPI | 数字 | MCU (经隔离器) | 数据读取、配置 |
| REF± | 基准输入 | 外部基准源 | ADC参考电压 |

3.3.3  数字隔离器设计（ADUM1201/1200）

- 功能：实现ADC侧与MCU侧的电气隔离（隔离电压≥2.5kV）

- 失效模式：输出状态不确定、时序异常、输出保持默认状态、输出固定高/低

- 失效影响：ADC信号通过CRC检测可发现→进入安全状态

- DC=99%（信息冗余+CRC检测）

3.3.4  安全机制

- ADC内部基准电压监控

- PGA轨电压检测

- 开路检测电流源（检测电极连接状态）

- SPI CRC校验（端到端数据完整性）

3.4  MOD-HW04：DAC输出模块

3.4.1  模块职责

将MCU计算得到的流量值转换为4-20mA模拟电流输出。采用AD421 DAC配合外部MOSFET（DN1509）和三极管（2SD1623）完成电流环驱动。

3.4.2  关键接口

| 接口 | 类型 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI | 数字输入 | MCU | 接收输出设定值（含CRC） |
| IOUT | 模拟输出 | 4-20mA环路 | 比例于被测流量的电流信号 |
| BOOST | 驱动输出 | MOSFET (DN1509) | 电流环功率驱动 |
| COMP | 补偿 | 外部RC网络 | 环路稳定性 |

3.4.3  输出驱动级设计

- DAC AD421接收MCU通过SPI发送的数字值（含CRC校验）

- AD421内部将数字值转换为4-20mA

- MOSFET DN1509提供外部环路电流驱动

- 输出电流 <3.6mA → NAMUR NE43低报警（安全状态）

3.4.4  安全机制

- SPI数据含CRC校验

- MCU定期回读DAC输出值与期望值比较

- 通信超时→输出降至安全状态

- MOSFET开路→输出降至<3.6mA→安全状态

3.5  MOD-HW05：电源模块

3.5.1  模块职责

从4-20mA环路取电，为各模块提供稳压电源。同时提供电压监控和复位功能。

3.5.2  电源树设计

| 输出 | 电压 | 供电对象 | 稳压方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC_3V3 | 3.3V | MCU、EEPROM、晶振 | LDO |
| VCC_ADC | 3.3V(隔离) | ADC、信号调理 | 隔离LDO |
| VCC_DAC | 环路供电 | DAC输出级、MOSFET | 环路直接取电 |

3.5.3  复位与电压监控

- 复位IC MAX809RTRG，阈值2.63V

- 低于阈值→MCU保持复位→DAC输出禁用→4-20mA降至0mA（安全状态，满足HSR-024）

- 上电复位延时：≥140ms

3.5.4  安全机制

- 电压监控：低于阈值时硬件强制进入安全状态

- 各电源轨去耦电容：每IC 100nF+10μF

3.6  MOD-HW06：时钟与存储模块

3.6.1  晶振设计

- 外部晶振：3.6864MHz

- 晶振故障检测：MCU自动切换至内部RC振荡器（DC=99%）

- 失效模式：引线故障、断开、疲劳、破裂、开路、汽孔

3.6.2  EEPROM设计

- 型号：93LC86AT-I/OT

- 功能：存储校准参数、配置数据

- 接口：SPI（MCU读取）

- CRC校验覆盖EEPROM读写（DC=99%）

- 失效影响：数据损坏→CRC检测→安全状态

4  诊断设计

（标准依据：IEC 61508-2:2010 §7.4.5.2e, Annex A）

4.1  在线诊断功能

| 诊断ID | 诊断功能 | 检测的故障 | 诊断测试间隔 | DC | 故障响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG-01 | DAC SPI CRC | MCU数据传输错误、EEPROM数据损坏 | ≤100ms（每DAC通信周期） | 99% | 输出<3.6mA |
| DG-02 | 晶振故障检测 | 外部晶振失效 | <1ms | 99% | 自动切换内部RC |
| DG-03 | 电源电压监控 | 供电电压低于2.63V | 连续 | — | MCU复位→输出0mA |
| DG-04 | ADC基准监控 | ADC参考电压异常 | 每个采样周期 | — | 故障告警 |
| DG-05 | 传感器故障检测 | 电极开路/短路 | 每测量周期 | — | 进入安全状态 |
| DG-06 | 励磁电流监测 | 励磁线圈故障 | 每测量周期 | — | 故障告警 |
| DG-07 | WDT看门狗 | MCU程序跑飞 | 100ms超时窗口 | — | MCU复位→输出0mA |

4.2  诊断自身失效分析

诊断功能（CRC校验、晶振检测、ADC监控）与MCU共享硬件资源。诊断功能自身失效已纳入对应组件的FMEDA失效率分析。详细信息见文档2-4。

5  故障响应设计

（标准依据：IEC 61508-2:2010 §7.4.8）

5.1  安全状态输出

| 机制 | 触发条件 | 输出行为 | 响应时间 | 覆盖的故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主动方式 | MCU诊断检测到故障 | DAC输出设为3.5mA（NAMUR NE43低报警） | ≤2秒 | MCU/通信/ADC故障 |
| 被动方式 | 总电源丢失/复位/看门狗超时 | DAC和环路驱动断电→0mA | <10ms | 电源/晶振/WDT故障 |

5.2  故障锁存

所有检测到的危险故障锁存于非易失性存储器或硬件寄存器。需要断电重启或授权复位命令清除。设备不得从安全状态自动恢复到正常运行。

5.3  非安全相关故障处理

HART通信故障、LCD显示故障不影响4-20mA安全输出，仅记录故障信息。

6  系统性安全完整性

（标准依据：IEC 61508-2:2010 §7.4.2.2 c, Route 1_S）

6.1  避免系统性故障的技术措施

| 技术措施 | IEC 61508-2 Annex B | SIL 2推荐 | 本项目实施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理和质量体系 | B.1~B.3 | HR | ISO 9001 |
| 需求管理与追溯 | B.4~B.5 | HR | SSR→HSR→HDD双向追溯 |
| 设计评审 | B.6~B.7 | HR | 阶段评审 |
| 模块化设计 | B.8~B.9 | HR | 按功能模块划分 |
| 仿真与计算验证 | B.10~B.11 | R | SPICE仿真 |
| 降额设计 | B.12 | HR | ≥80%应力降额 |

6.2  控制系统性故障的技术措施

| 技术措施 | IEC 61508-2 Annex B | 本项目实施 |
| --- | --- | --- |
| 单一故障容错设计 | B.13 | 被动故障安全（输出降至安全状态） |
| 看门狗 | B.15 | TPS3850G33 窗口WDT |
| 在线诊断 | B.16~B.20 | 见§4诊断设计 |
| EMC防护 | B.21~B.24 | TVS、共模扼流圈、4层屏蔽PCB |
| 环境防护 | B.25~B.26 | 工业级温度范围、密封外壳 |

7  随机硬件失效量化

（标准依据：IEC 61508-2:2010 §7.4.5）

7.1  FMEDA方法

详细的FMEDA执行并记录于文档2-4（元器件FMEDA报告）。本节总结方法和关键参数。

FMEDA方法参数：

| 参数 | 取值/来源 |
| --- | --- |
| 失效率数据库 | Siemens SN29500 |
| 失效模式分布 | IEC 61508-2 Annex A 表A.1~A.14 |
| 环境温度假设 | 平均40°C |
| MTTR | 24小时 |
| MRT | 8小时 |

7.2  SFF与PFDavg计算

- SFF目标：≥90%（B类元件HFT=0 SIL 2，按IEC 61508-2表3要求）

- HFT=0低要求模式：PFDavg ≈ λdu·T1/2（简化近似，IEC 61508-6 Annex B）

- 目标：PFDavg在[10⁻³, 10⁻²)范围内，对应SIL 2

- 详细计算见文档2-4 FMEDA报告

8  环境与EMC设计

（标准依据：IEC 61508-2:2010 §7.2.3.3 e,f）

8.1  温度管理

- 元器件选型确保-40°C至+85°C全范围工作

- 安全关键元器件均为工业/汽车级

- 功率耗散元件结温分析确认在最高环境温度下处于额定范围

8.2  EMC防护设计

按IEC 61508-2表A.16实施：

| 措施 | 目的 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| PCB设计 | 降低辐射、提高抗扰 | 4层板，独立GND/PWR层，高阻抗节点保护环 |
| 输入保护 | 过压/浪涌防护 | 电源和信号线TVS（SMBJ系列），现场接线共模扼流圈 |
| 去耦 | 减小电源噪声 | 每个IC 100nF+10μF陶瓷电容 |
| 屏蔽 | 减少电磁泄漏 | 金属外壳，连续导电密封圈，电缆屏蔽360°端接 |

9  验证测试支持

（标准依据：IEC 61508-2:2010 §7.2.3.3 d）

9.1  验证测试能力

产品支持以下验证测试功能：

| 测试功能 | 方法 | 覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 模拟信号注入 | 通过HART/调试接口注入已知信号 | ADC、DAC全链精度 |
| 环路电流回读 | MCU通过内部ADC测量输出 | DAC精度验证 |
| 诊断寄存器读取 | HART/调试接口查询 | 完整性自检 |
| 电极阻抗测量 | 内部电流源+ADC测量 | 传感器健康状态 |

9.2  检验测试覆盖率

PTC目标：≥95%。详细程序见安全手册（文档4-5）。

10  需求追溯矩阵

| HSR ID | HSR需求 | 本HDD实现位置 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| HSR-001 | SIL 2, HFT=0 | §2.1, §2.3 | 架构审查 |
| HSR-002 | 安全参数目标 | §7 | FMEDA计算 |
| HSR-010 | 传感器信号采集精度 | §3.2, §3.3 | 设计审查、测试 |
| HSR-011 | 安全/非安全元件分类 | §2.2 | 设计审查 |
| HSR-012 | 信号链设计 | §3.2, §3.3 | 设计审查 |
| HSR-013 | 输出链设计 | §3.4 | 设计审查 |
| HSR-021 | 4-20mA精度 | §3.4.1 | 硬件测试(3-1) |
| HSR-023 | 安全状态输出<3.6mA | §5.1 | 硬件测试(3-1) |
| HSR-024 | 被动安全：电源丢失→0mA | §3.5.3, §5.1 | 硬件测试(3-1) |
| HSR-025 | 输出分辨率 | §3.4.1 | 硬件测试(3-1) |
| HSR-030 | 环路供电设计 | §3.5.1 | 设计审查 |
| HSR-031 | 电压监控 | §3.5.3 | 硬件测试(3-1) |
| HSR-032 | 上电复位 | §3.5.3 | 硬件测试(3-1) |
| HSR-050 | 故障检测与响应 | §4, §5 | SSVR(3-7) |
| HSR-051 | 响应时间≤2s | §5.1 | SSVR(3-7) |
| HSR-052 | 故障锁存 | §5.2 | SSVR(3-7) |
| HSR-053 | 非安全功能隔离 | §2.2, §5.3 | 设计审查 |
| HSR-060 | 温度范围 | §8.1 | 环境测试(3-10) |
| HSR-061 | EMC要求 | §8.2 | EMC测试(3-8) |
| HSR-062 | 防护等级 | §8.2 | 型式试验 |
| HSR-063 | 禁止中断喂狗 | §3.1.4 | 代码审查(2-20) |
| HSR-080 | 系统性能力 | §6 | 流程审计 |
| HSR-081 | 模块化设计 | §2, §3 | 设计审查 |
| HSR-082 | 降额设计 | 详见文档2-6 | 降额分析 |
| HSR-090 | 验证测试支持 | §9 | 功能测试 |

11  参考标准

| 标准 | 条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| IEC 61508-2:2010 | §7.4 | E/E/PE系统设计与开发 |
| IEC 61508-2:2010 | §7.4.4 | 硬件安全完整性架构约束 |
| IEC 61508-2:2010 | §7.4.5 | 量化随机硬件失效影响的要求 |
| IEC 61508-2:2010 | §7.4.8 | 故障检测时的系统行为 |
| IEC 61508-2:2010 | §7.4.9 | E/E/PE系统实现要求 |
| IEC 61508-2:2010 | Annex A | 运行期间控制失效的技术措施 |
| IEC 61508-2:2010 | Annex B | 避免系统性故障的技术措施 |
| IEC 61508-6:2010 | Annex B | PFDavg计算方法 |