硬件模块测试计划

Hardware Module Testing Plan

依据 IEC 61508-2:2010 第7.9条款（E/E/PE系统验证）

文件编号：HWTP-EMF-001

引言

编写目的：本计划定义电磁流量计各硬件功能模块的测试策略。IEC 61508-2 §7.9要求每个E/E/PE安全生命周期阶段的输出应通过测试验证其正确性和一致性。测试范围覆盖电源模块、传感器信号链、4-20mA输出电路、诊断电路及电磁兼容性（EMC）预测试。

标准依据：IEC 61508-2:2010 §7.9.2.1 ~ §7.9.2.6（E/E/PE系统验证要求）

上游文档：硬件安全需求规范（HSR-EMF-001 / 文档编号 2-1）、硬件设计说明（HDD-EMF-001 / 文档编号 2-3）

关联文档：物料清单 BOM（文档编号 2-11）、原理图（文档编号 2-7）

标准依据条款

下表列出了本测试计划所依据的 IEC 61508-2:2010 第7.9条款的具体要求及对应的验证活动。

| 条款编号 | 要求内容 | 验证活动 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| §7.9.2.1 | E/E/PE系统安全生命周期的每个阶段均应进行验证，以确认该阶段的输出满足该阶段的特定要求。 | 文档审查、测试计划评审 | 覆盖全部硬件模块 |
| §7.9.2.2 | 验证计划应包含测试策略、测试用例及验收准则，且应由独立于设计团队的人员执行。 | 编制本测试计划(HWTP)、独立测试执行 | 独立性级别：Independent Person |
| §7.9.2.3 | 应通过功能测试验证E/E/PE系统在所有规定运行模式下满足安全要求规范。 | 功能测试（全部模块） | 正常工况、边界工况 |
| §7.9.2.4 | E/E/PE系统集成测试应验证硬件与软件集成后的正确性和安全功能。 | 集成测试（信号链+输出+诊断联动） | 参照Table A.5 |
| §7.9.2.5 | 应针对E/E/PE系统安全要求规范的每一项安全功能进行验证测试。 | 安全功能测试（安全状态切换、故障响应） | 可追溯至HSR |
| §7.9.2.6 | 验证结果应形成文档，记录测试数据、通过/失败判定及不符合项处理。 | 测试报告编制、不符合项追踪 | 输出文档：HWTR-EMF-001 |

测试策略

测试方法总览

| 测试方法 | IEC 61508-2 来源 | 适用模块 | SIL 2 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | §7.9.2.3 | 全部模块 | 必须（M） |
| 边界值测试 | Table B.5 | 全部模块 | 推荐（R） |
| 应力测试 | Table B.5 | 电源模块、驱动电路 | 推荐（R） |
| 故障注入测试 | §7.9.2.2 | 诊断电路 | 推荐（R） |

测试通过/失败准则

(a) 全部测试用例执行完成，无未解决的失败用例。

(b) 每个安全功能的响应时间满足 HSR 要求。

(c) 故障注入下安全状态输出在 2s 内完成。

(d) 所有测试数据、波形截图及判定结果记录于测试报告中，可追溯至具体的 HSR 需求条目。

(e) 测试过程中发现的任何不符合项应记录在不符合项报告（NCR）中，并在回归测试后关闭。

详细测试用例

电源模块测试（TC-HW-001 ~ TC-HW-004）

| 用例ID | 测试项 | 方法 | 输入条件 | 预期结果 | 通过准则 | 标准条款 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HW-001 | 输入电压范围 | 功能测试 | 10.5V, 24V, 36V 三档供电 | LDO输出稳定在5V±5%，全电路正常工作 | 输出纹波<50mVpp | §7.9.2.3 | HSR-030 |
| TC-HW-002 | 欠压保护 | 故障注入 | 供电从24V缓慢降至8V | 电压降至约9V时监控器触发MCU复位，输出降至0mA | 触发阈值偏差≤±5% | §7.9.2.2 | HSR-031 |
| TC-HW-003 | 上电复位 | 功能测试 | 供电从0V上电至24V | MCU完成上电复位序列，外设初始化完成，WDT开始工作 | 上电到正常输出的时间≤[P]ms | IEC 61508-2 Annex A | HSR-032 |
| TC-HW-004 | 反向极性保护 | 故障注入 | 供电正负极反接 | 电路不损坏，加装的外部保护二极管钳位 | 测试后重新正接电路恢复正常工作 | — | HSR-030 |

传感器信号链测试（TC-HW-010 ~ TC-HW-014）

| 用例ID | 测试项 | 方法 | 输入条件 | 预期结果 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HW-010 | ADC基准电压 | 功能测试 | 用高精度万用表测ADC Vref | Vref=[V]±[tol] | HSR-010 |
| TC-HW-011 | ADC噪声测试 | 边界值 | 输入短路至地，连续采集1000点 | ADC RMS噪声≤[N] LSB | HSR-010 |
| TC-HW-012 | 信号链线性度 | 功能测试 | 精密电压源在0~满量程间5点扫描 | 输出线性度≤±0.5%FS | HSR-021 |
| TC-HW-013 | 励磁线圈电流 | 功能测试 | 示波器电流探头测量线圈电流波形 | 电流频率/幅度在设计范围内，波形无畸变 | HSR-044 |
| TC-HW-014 | 励磁线圈断线 | 故障注入 | 断开线圈连接器 | 检测到线圈电流=0，触发安全状态输出<3.6mA | HSR-050 |

4-20mA输出测试（TC-HW-020 ~ TC-HW-024）

| 用例ID | 测试项 | 方法 | 输入条件 | 预期结果 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HW-020 | 输出精度 | 功能测试 | MCU编程控制DAC在4/12/20mA三点输出 | 各点偏差≤0.5%FS（满量程20mA的0.5%即±0.1mA） | HSR-020, 021 |
| TC-HW-021 | 输出分辨率 | 功能测试 | MCU编程DAC以最小步进（1 LSB）递增 | 输出电流单调变化，步进值≤10μA | HSR-025 |
| TC-HW-022 | 回路负载范围 | 边界值 | 接入RL=100Ω~750Ω的负载电阻 | 输出精度在全部负载范围内保持≤0.5%FS | HSR-020 |
| TC-HW-023 | 安全状态主动切换 | 故障注入 | MCU写入安全状态DAC码（3.5mA） | 输出降至3.5mA±2%，响应时间≤2s | HSR-023, 051 |
| TC-HW-024 | 安全状态被动实现 | 故障注入 | 切断MCU与DAC之间通信 | 输出随DAC失电降至0mA（被动故障安全） | HSR-024 |

诊断电路测试（TC-HW-030 ~ TC-HW-034）

| 用例ID | 测试项 | 方法 | 输入条件 | 预期结果 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HW-030 | WDT超时复位 | 故障注入 | 软件停止喂狗 | WDT超时→MCU NRST触发→输出降至0mA | HSR-041 |
| TC-HW-031 | WDT喂狗窗口 | 边界值 | 在窗口前、窗口内、窗口后喂狗 | 仅在窗口内喂狗有效，窗口外喂狗触发复位 | HSR-041 |
| TC-HW-032 | 电压监控器阈值 | 边界值 | 可变电源缓慢调节VDD | 降至2.93V±2%时监控器输出复位信号 | HSR-031 |
| TC-HW-033 | MPU栈保护 | 故障注入 | 软件故意触发非法内存访问 | MemManage异常→HardFault→安全状态 | HSR-042 |
| TC-HW-034 | 电源纹波测试 | 边界值 | 在24VDC上叠加100mVpp纹波 | 电路工作正常，无复位或输出异常 | HSR-091 |

EMC预测试概要（TC-HW-040 ~ TC-HW-043）

| 用例ID | 测试项 | 方法 | 标准 | 追溯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-HW-040 | 辐射RF抗扰度 | 功能测试 | EN 61000-4-3, 10V/m, 80MHz-1GHz, 性能判据A | HSR-061 |
| TC-HW-041 | EFT/Burst | 功能测试 | EN 61000-4-4, ±2kV, 5kHz/100kHz, 性能判据A | HSR-061 |
| TC-HW-042 | 传导RF抗扰度 | 功能测试 | EN 61000-4-6, 10V, 150kHz-80MHz, 性能判据A | HSR-061 |
| TC-HW-043 | 静电放电ESD | 功能测试 | EN 61000-4-2, ±4kV接触/±8kV空气, 性能判据B | HSR-061 |

测试环境

测试应在标准实验室环境条件下进行：温度 23±5°C，相对湿度 30%~70%。所有测试设备应在计量校准有效期内使用。

| 设备 | 型号 | 精度/指标 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可编程DC电源 | [填写] | 0.1% | [填写] |
| 6.5位数字万用表 | [填写]（用于输出电流测量） | 0.0035% DC | [填写] |
| 示波器 | [填写] | [带宽] | [填写] |
| 信号发生器 | [填写]（用于模拟传感器输入） | [填写] | [填写] |
| 可变电阻箱 | [填写]（100Ω~750Ω） | 0.1% | [填写] |
| 电流探头 | [填写] | [填写] | [填写] |
| 精密电压源 | [填写] | [填写] | [填写] |

测试独立性

依据 IEC 61508-2:2010 §7.9.2.2 要求，验证活动应由独立于设计团队的人员执行。下表定义了各测试活动的独立性级别。

| 测试活动 | 执行人 | 独立性级别 | IEC 61508-2 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块测试 | 测试工程师（独立于硬件设计工程师） | Independent Person | §7.9.2.2 |
| 测试结果评审 | 功能安全经理 | Independent Department | §7.9 |
| 测试用例评审 | 硬件设计工程师 + 测试工程师 联合评审 | Independent Person | §7.9.2.1 |
| 不符合项处置 | 功能安全经理 + 技术负责人 | Independent Department | §7.9.2.6 |

需求追溯

下表建立了测试用例与硬件安全需求（HSR）及硬件设计说明（HDD）之间的追溯关系，以确保每一项安全需求均有对应的测试验证。

| 测试用例组 | HSR需求 | HDD章节 |
| --- | --- | --- |
| TC-HW-001 ~ TC-HW-004（电源模块） | HSR-030, HSR-031, HSR-032 | §4.3 |
| TC-HW-010 ~ TC-HW-014（信号链） | HSR-010, HSR-021, HSR-044, HSR-050 | §4.1, §4.2, §7 |
| TC-HW-020 ~ TC-HW-024（输出） | HSR-020, HSR-021, HSR-023, HSR-024, HSR-025, HSR-050, HSR-051 | §6.2, §7 |
| TC-HW-030 ~ TC-HW-034（诊断） | HSR-031, HSR-041, HSR-042, HSR-091 | §7.3, §7.4 |
| TC-HW-040 ~ TC-HW-043（EMC） | HSR-061 | §9.2 |