系统安全验证报告

System Safety Validation Report

依据 IEC 61508-1:2010 第7.14条款 + IEC 61508-2:2010 第7.9条款 + IEC 61508-3:2010 第7.7条款

文件编号：SSVR-EMF-001

产品名称：电磁流量计（SIL 2, HFT=0）

机密文档 - 仅限授权人员查阅

1  引言

1.1 编写目的

本报告整合了电磁流量计在验证与确认阶段的所有关键测试活动的结果，向功能安全评估员/认证机构证明：电磁流量计在定义的环境条件下满足系统安全需求规范（SSR-EMF-001）的全部要求。

覆盖的测试活动包括：

1.2 标准依据

本报告依据以下IEC 61508标准条款编制：

| 标准条款 | 标题 | 要求概述 | 本报告覆盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61508-1:2010 §7.14 | Overall safety validation | 确认E/E/PE安全相关系统满足SSR要求 | 第6节 |
| IEC 61508-1:2010 §7.8 | Validation planning | 安全确认规划要求 | 本报告整体 |
| IEC 61508-2:2010 §7.9 | E/E/PE system safety validation | 硬件层面安全验证 | 第2节、§3-§5 |
| IEC 61508-2:2010 §7.4.5.2 e) | Diagnostic coverage verification | 故障插入测试验证诊断覆盖率 | 第5节 |
| IEC 61508-3:2010 §7.7 | SW aspects of system safety validation | 软件层面安全确认 | §2.2-2.3 |
| IEC 61508-2 Annex A | Diagnostic test interval requirements | 诊断测试间隔与检测时间要求 | 第5节 |

1.3 被验证产品配置信息

以下为本次验证的被测设备（EUT）配置信息：

2  各阶段测试结果汇总

2.1 硬件模块测试结果

以下汇总了硬件模块测试（参见文档3-1/3-2）的全部测试结果。

| 测试组 | 用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 | 关键发现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源模块 (TC-HW-001~004) | [填写] | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| 信号链 (TC-HW-010~014) | [填写] | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| 4-20mA输出 (TC-HW-020~024) | [填写] | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| 诊断电路 (TC-HW-030~034) | [填写] | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| EMC预测试 (TC-HW-040~043) | [填写] | [填写] | [填写] | [填写]% | [填写] |
| 合计 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写]% | -- |

2.2 软件单元测试结果

以下汇总了软件单元测试（参见文档3-3/3-4）的全部测试结果。

| 测试模块 | 用例数 | 通过 | 语句覆盖 | 分支覆盖 | 关键发现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task调度器(U-10) | [填写]/10 | [填写] | [填写]% | [填写]% | [填写] |
| CRC校验(U-11) | [填写]/8 | [填写] | [填写]% | [填写]% | F-02修复确认 |
| ringBuffer(U-12) | [填写]/8 | [填写] | [填写]% | [填写]% | [填写] |
| FRAM(U-14) | [填写]/5 | [填写] | [填写]% | [填写]% | [填写] |
| ADC(U-02) | [填写]/4 | [填写] | [填写]% | [填写]% | [填写] |
| 合计 | [填写]/35 | [填写] | [填写]% | [填写]% | -- |

2.3 软件集成测试结果

以下汇总了软件集成测试（参见文档3-5/3-6）的全部测试结果。

| 集成阶段 | 用例数 | 通过 | 通过率 | 关键发现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1驱动层 | [填写]/4 | [填写] | [填写]% | [填写] |
| L2中间件层 | [填写]/5 | [填写] | [填写]% | [填写] |
| L3应用层 | [填写]/6 | [填写] | [填写]% | [填写] |
| L4全栈 | [填写]/3 | [填写] | [填写]% | [填写] |
| 合计 | [填写]/18 | [填写] | [填写]% | -- |

2.4 PE集成测试结果

PE（可编程电子）集成测试验证了硬件与软件联合运行时的正确性和安全状态响应能力。

| 测试项 | 方法 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件+软件联合初始化 | 上电->PE完整启动序列 | 全部外设初始化成功，WDT开始工作 | 有待填写 |
| 故障注入->安全状态响应 | 注入5种故障 (传感器/ADC/MCU/DAC/电源) | 每种故障下输出在<2s 进入<3.6mA | 有待填写 |
| 端到端精度验证 | 模拟全量程流量 ->验证4-20mA输出 | 精度<±0.5%FS | 有待填写 |
| 非安全功能隔离 | UART/HART故障注入 | 安全功能不受影响 | 有待填写 |

3  EMC测试结果

以下汇总了电磁兼容性（EMC）测试的全部结果。详细测试记录参见3-8/3-9详细报告。测试依据IEC 61326-3-1（测量、控制和实验室用电气设备 - EMC要求 - 第3-1部分：安全相关系统）。

| 测试项 | 标准 | 测试等级 | 性能判据 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辐射RF | EN 61000-4-3 | 10V/m, 80MHz-1GHz | A | 有待填写 | [3-9报告页码] |
| EFT/Burst | EN 61000-4-4 | ±2kV, 5kHz/100kHz | A | 有待填写 |  |
| 浪涌 | EN 61000-4-5 | ±1kV(线-线) | A | 有待填写 |  |
| 传导RF | EN 61000-4-6 | 10V, 150kHz-80MHz | A | 有待填写 |  |
| ESD | EN 61000-4-2 | ±4kV接触/±8kV空气 | B | 有待填写 |  |
| 辐射发射 | EN 55032 | Class A/B | -- | 有待填写 |  |
| 传导发射 | EN 55032 | Class A/B | -- | 有待填写 |  |

4  环境测试结果

以下汇总了环境适应性测试的全部结果。详细测试记录参见3-10/3-11详细报告。

| 测试项 | 标准 | 条件 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温运行 | IEC 60068-2-1 | -40℃, 16h | 功能正常, 输出精度偏差<[X]%FS | 有待填写 |
| 高温运行 | IEC 60068-2-2 | +85℃, 16h | 功能正常, 输出精度偏差<[Y]%FS | 有待填写 |
| 湿热 | IEC 60068-2-78 | 40℃/93%RH, 48h | 功能正常, 无内部凝露 | 有待填写 |
| 温度循环 | IEC 60068-2-14 | -40℃<->+85℃, 10个循环 | 功能正常, 无性能退化 | 有待填写 |
| 振动 | IEC 60068-2-6 | 10-2000Hz, 3gRMS | 功能和结构正常 | 有待填写 |
| 机械冲击 | IEC 60068-2-27 | 30g, 11ms半正弦 | 结构和功能正常 | 有待填写 |
| IP65防护 | IEC 60529 | 防尘+喷水试验 | 内部无水/尘进入 | 有待填写 |

5  故障插入测试结果

标准依据：IEC 61508-2 Annex A + §7.4.5.2 e)（诊断覆盖率验证）。故障插入测试验证在线诊断功能能否检测到已声明的失效模式。

| 用例ID | 注入故障类型 | 注入方式 | 诊断检测方式 | 检测时间 | 安全状态达成 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIT-01 | 传感器开路 | 断开电极连接 | 线圈电流监测 (SWSR-044) | [T]ms | 是 (输出<3.6mA) | 有待填写 |
| FIT-02 | ADC通信中断 | 断开SPI片选 | ADC自诊断超时 (SWSR-043) | [T]ms | 是 | 有待填写 |
| FIT-03 | ADC基准丢失 | 短路ADC Vref | ADC自诊断 基准检测 | [T]ms | 是 | 有待填写 |
| FIT-04 | MCU死循环 (无WDT) | 注入无限循环代码 | 外部WDT超时 (HSR-041) | [WDT_timeout]ms | 是 (硬件复位->0mA) | 有待填写 |
| FIT-05 | DAC输出冻结 | 断开MCU-DAC SPI | DAC回环监测 (SWSR-022) | [T]ms | 是 (偏差>2%触发) | 有待填写 |
| FIT-06 | 供电欠压 | 降低电源至8V | 电压监控器 (HSR-031) | [T]ms | 是 (复位->0mA) | 有待填写 |
| FIT-07 | 看门狗失效 | 禁用WDT芯片 | 诊断机制本身失效 | [T]ms | 无直接检测 ->FMEDA计入 | 需评估 |
| FIT-08 | RAM位翻转 | 软件模拟 单bit翻转 | RAM March C-检测 (SWSR-040) | [T]ms | 是 (检测到故障) | 有待填写 |
| FIT-09 | Flash位翻转 | 修改Flash中 CRC校验区域 | Flash CRC-32校验 (SWSR-041) | [T]ms | 是 (CRC不匹配) | 有待填写 |
| FIT-10 | 非安全功能异常 | 注入HART 通信错误 | 安全/非安全隔离 (HSR-053) | N/A | 是 (安全功能不受影响) | 有待填写 |

诊断覆盖率（实测）：共注入[N]种故障，检测到[M]种，实测DC=[M/N]%。与FMEDA文档（2-4）中声明的DC值偏差=[差值]%。

分析：故障FIT-07（看门狗失效）为诊断机制本身的失效，属于IEC 61508-2 Annex A表A.1中"诊断功能本身的失效"范畴，在FMEDA中已作为"未检测到"的失效模式计入。其余故障注入测试中，所有已建模的故障均被成功检测并在规定时间内安全响应。

6  系统安全确认测试结果

标准依据：IEC 61508-1:2010 §7.14。确认（Validation）测试验证最终集成的E/E/PE系统是否满足SSR的全部要求。

| 确认项 | SSR需求 | 测试方法 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SF-01 | SSR SF-01 全量程精度 | 0~100%量程扫描， 记录输出电流 | 最大偏差=[X]%FS， 满足±0.5% | 有待填写 |
| SF-01 | SSR SF-01 响应时间 | 阶跃输入-> 测量输出稳定时间 | 稳定时间=[X]ms， 满足<500ms | 有待填写 |
| SF-01 | SSR SF-01 安全状态输出 | 注入故障-> 监测4-20mA输出 | 所有故障均在<2s 进入安全状态 | 有待填写 |
| SSR-001 | SSR-001 SIL 2验证 | FMEDA结果审核 | PFDavg=[X]， 在10^-3~10^-2范围内 | 有待填写 |
| SSR-004 | SSR-004 验证测试演示 | HART命令触发 验证测试功能 | 全部验证测试功能 可正常执行 | 有待填写 |
| SSR-005 | SSR-005 环境+EMC | 全温+EMC全项测试 | 全部通过 | 有待填写 |

7  偏差与不符合项

以下记录在系统安全验证过程中识别到的偏差和不符合项。所有偏差均需评估其影响并制定纠正措施。

| ID | 描述 | 严重度 | 分析 | 处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV-001 | [填写偏差描述] | [高/中/低] | [原因分析] | [纠正措施] | 待处理/已关闭 |

若实际测试中发现其他偏差，请在本节添加额外行并更新偏差ID。所有偏差应在最终验证通过前关闭。

8  综合结论

本次系统安全验证覆盖了电磁流量计的硬件模块测试、软件单元测试、软件集成测试、PE集成测试、EMC测试、环境测试和故障插入测试的全部活动。关键结论如下：

综合判断：[  ] 通过系统安全验证    [  ] 需整改后重新验证

批准签字：

| 角色 | 姓名/日期 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | [填写姓名 + 日期] | [签名处] |
| 功能安全经理 | [填写姓名 + 日期] | [签名处] |

9  需求追溯

以下为完整的SSR需求到验证活动的追溯矩阵。每条功能性安全需求均需可追溯到具体的验证活动和验证文档。

| SSR需求 | 需求概要 | 验证活动 | 验证文档 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSR-001 | SIL 2/PFDavg | 2-4 FMEDA结果审核 | §6 | 有待填写 |
| SSR-002 | 低要求模式 | 操作模式验证 | §6 | 有待填写 |
| SSR-004 | PTC>95% | 验证测试演示 | §6 | 有待填写 |
| SSR-005 | 环境条件 | 环境测试+EMC测试 | §4+§5 | 有待填写 |
| SSR SF-01(精度) | 精度±0.5%FS | 全量程精度测试 | §6 | 有待填写 |
| SSR SF-01(安全状态) | 安全状态<3.6mA | 故障注入测试+确认 | §5+§6 | 有待填写 |
| SSR SF-01(响应) | 响应<500ms | 阶跃测试 | §6 | 有待填写 |