6.13 输出配置 / AO输出

AO 输出按“基本设置、量程设置、故障设置、运行状态、模拟设置”五组分别成表，共17项：12项持久参数、1项非持久运行态开关和4项只读运行状态。原AO错误等级槽和DAC回读继续作为内部隐藏/预留，不进入当前菜单。

表 6-13-1 输出配置 / AO 输出 / 基本设置

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作模式 | 参数介绍：启用或禁用AO功能，并选择普通4-20mA输出或HART从站加输出。 配置建议：接线、回路和上位系统尚未确认时保持禁用；启用后先用模拟电流做低风险核验。 备注：禁用时输出保持3.40mA，电流修正不参与。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=4-20mA输出；2=HART从站+输出 单位/小数：- / 整数 默认值：0（禁用） |  |
| 电流模式 | 参数介绍：选择AO过程电流和故障电流采用的边界规则，或切换为固定电流输出。 配置建议：按项目规范和接收端要求选择NE、US或普通模式；选择固定电流时同步确认“固定电流”。 | 权限/范围：可写；0=NE 4-20mA；1=US 4-20mA；2=普通4-20mA；3=固定电流 单位/小数：- / 整数 默认值：0（NE 4-20mA） |  |
| 输出源 | 参数介绍：选择参与AO量程换算的过程值来源。 配置建议：切换输出源后立即复核0%和100%对应值，避免沿用不匹配的罐高或量程。 备注：水位量程上限优先采用水位罐高，未配置时回退液位罐高。 | 权限/范围：可写；0=储罐液位；1=传感器位置；2=水位 单位/小数：- / 整数 默认值：0（储罐液位） |  |

表 6-13-2 输出配置 / AO 输出 / 量程设置

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流修正 | 参数介绍：在AO基础目标电流上统一叠加一次校准修正；覆盖初始、过程、固定、模拟、故障和保持路径。 配置建议：先确认量程、接线和基础目标正确，再依据回路表实测偏差小步修正，避免用修正值掩盖配置错误。 备注：禁用态不叠加；修正后的目标按3.20-24.00mA硬件边界限制。 | 权限/范围：可写；-1.00～+1.00 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：0.00mA |  |
| 固定电流 | 参数介绍：电流模式选择“固定电流”时，作为AO基础目标电流。 配置建议：可用于恒流联调；退出固定模式后，应重新验证过程量输出。 | 权限/范围：可写；4.00～22.50 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：4.00mA |  |
| 0%对应值 | 参数介绍：定义4.00mA对应的过程值，与100%对应值共同构成AO量程。 配置建议：必须与100%对应值不同；两值反向设置时形成反向输出。 | 权限/范围：可写；0～当前输出源量程上限 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0.0mm |  |
| 100%对应值（100%值） | 参数介绍：定义20.00mA对应的过程值，允许与0%对应值形成正向或反向量程。 配置建议：确认单位和输出源一致；切换输出源后必须复核。 | 权限/范围：可写；0～当前输出源量程上限 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：当前输出源罐高 |  |
| 阻尼系数 | 参数介绍：对AO过程输入应用一阶平滑；设置为0时不阻尼。 配置建议：仅在过程值波动时逐步增加；数值过大会明显增加AO响应延迟。 | 权限/范围：可写；0.0～999.9 单位/小数：s / 小数1位 默认值：0.0s |  |

表 6-13-3 输出配置 / AO 输出 / 故障设置

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障动作 | 参数介绍：选择故障时输出预设故障电流，或保持最近一次成功的过程输出。 配置建议：选择“保持上次”前确认工艺允许；若尚无可保持的成功过程值，则回退初始电流。 | 权限/范围：可写；0=故障电流；1=保持上次 单位/小数：- / 整数 默认值：0（故障电流） |  |
| 故障电流 | 参数介绍：故障动作选择“故障电流”时使用的目标电流。 配置建议：应与上位系统的低/高故障识别策略一致，并通过故障注入核验。 | 权限/范围：可写；3.40～22.60 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：22.00mA |  |
| 初始电流 | 参数介绍：启动后尚无有效过程值时使用；保持上次但尚无成功过程值时也作为回退。 配置建议：结合启动时序核验，避免被上位系统误判为正常过程电流。 | 权限/范围：可写；3.40～22.60 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：4.00mA |  |

表 6-13-4 输出配置 / AO 输出 / 运行状态

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出状态 | 参数介绍：显示AO当前目标来源或状态。 配置建议：仅用于运行诊断，不作为参数写入入口；CPU2通信不可用时显示N/A。 备注：状态包括初始、过程、故障、模拟、固定、禁用、驱动故障、保持和N/A。 | 权限/范围：只读；状态文字 单位/小数：- 默认值：- |  |
| 输入值 | 参数介绍：显示AO当前使用的过程输入值。 配置建议：固定、模拟、禁用等状态下可能显示N/A；应结合输出状态判断。 | 权限/范围：只读；无有效过程值时显示N/A 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：- |  |
| 输入比例 | 参数介绍：显示输入值相对0%和100%量程的计算比例。 配置建议：比例可能超出0%～100%，实际输出仍受所选电流模式边界限制。 | 权限/范围：只读；无有效过程值时显示N/A 单位/小数：% / 最多小数2位 默认值：- |  |
| 输出电流 | 参数介绍：显示最近一次成功写入AD5421的AO电流命令值。 配置建议：用于核对软件命令，不替代回路表实测。 备注：该值不是DAC回读，也不是物理环路实测值。 | 权限/范围：只读；无有效命令时显示N/A 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：- |  |

表 6-13-5 输出配置 / AO 输出 / 模拟设置

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出模拟 | 参数介绍：开启或关闭AO模拟输出；开启后使用“模拟电流”作为目标。 配置建议：开启前通知控制系统；调试结束立即恢复为“关”，并重新进入页面复核。 备注：仅AO处于4-20mA输出或HART从站加输出模式时可编辑；该开关不持久化。 | 权限/范围：运行态可操作；0=关；1=开 单位/小数：- / 整数 默认值：0（关，上电默认） |  |
| 模拟电流 | 参数介绍：输出模拟开启时使用的目标电流；该目标仍会叠加电流修正。 配置建议：建议按4mA、12mA、20mA分点核验，并同时记录屏幕命令值和回路表实测值。 | 权限/范围：可写；3.40～23.00 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：12.00mA |  |