DSM系列储罐在线自动计量仪

产品架构规范

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | DSM系列储罐在线自动计量仪产品架构规范 | 日期 | 2023-04-18 |
| 作者 |  | 批准 |  |
| 文档编号 | CG01 | 模版号 | V1.2 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V1.0 | 建立文档； | 赵国庆 | 崔桂亮 | 2022.06.21 |
| V1.1 | 增加硬件接口部分内容 | 赵国庆 | 崔桂亮 | 2022.10.24 |
| V1.2 | 更新硬件接口描述中对应的架构编号和需求响应编号 | 赵国庆 | 崔桂亮 | 2023.04.18 |
| V1.3 | 增加DM4四代数字驱动V6.0四板架构、测量链路、诊断接口、安全通信边界及验证要求；同步更新接口和状态联动描述。 |  |  | 2026.08.04 |

目录

1. 引言	1

1.1. 目的	1

1.2. 引用文件	1

1.3. 术语和缩略语	1

2. 系统组成	2

2.1. 系统架构	2

2.2. 产品架构	2

2.3. 动力传递架构	5

2.4. 可靠性框图	6

2.5. DM4传感器四板架构	7

2.6. DM4测量链路与诊断映射	7

2.7. DM4安全证据边界	8

3. 性能指标	8

3.1. 响应时间	8

3.2. 故障状态的描述	9

3.3. 故障响应时间	10

3.4. 安全状态	10

3.5. DM4性能与验证约束	11

4. 模块通信接口	11

4.1. DM4传感器安全通信接口	11

4.2. DM4板内测量与诊断接口	12

4.3. 传感器电压采集AD转换接口	12

4.4. 铁电存储器通信接口	13

4.5. 4~20mA模块通信接口	13

4.6. 步进电机的控制接口	13

4.7. 编码器的采集接口	13

4.8. 继电器输出接口	14

4.9. 继电器状态采集接口	14

4.10. 主电源电压采集接口	14

4.11. CPU1与CPU2通信串口	14

4.12. CPU2与CPU3通信串口	15

4.13. CPU3与CPU4通信串口	15

4.14. 显示屏幕通信接口	15

4.15. 按键通信接口	16

4.16. RS485数字信号通信工程师站	16

4.17. CPU2_Hart 数字信号通信	16

4.18. CPU3_Hart 数字信号通信	16

5. 状态转移	17

5.1. DM4传感器状态与整机模式联动	21

引言

目的

本文描述了DSM系列储罐在线自动计量仪的产品架构设计，响应系统需求，为硬件架构和软件架构提供依据。

引用文件

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《ABCX-10设计与开发控制程序实施-2021》 |
| 2 | 《产品安全需求规格书》；《DM4四代数字驱动V6.0原理图详细分析》《传感器新一代安全通信协议卷》《传感器新一代安全通信协议验证记录》 |

架构设计阶段的所有产出物应包括：

- 系统架构设计规范，包括产生的架构设计要求（本文件）；

- 系统架构设计验证报告/系统架构检查表（设计复审）；

- 集成测试计划；

- 系统级FMEA分析；

- 通过架构设计实现的安全要求清单，安全要求与架构设计要求对照检查表；

术语和缩略语

- 储罐在线自动计量仪：在固定大型储罐上使用的、用于贸易结算的、通过传感器测量储罐内液面位置、并计算出罐内液体体积变化的一种自动仪表（包涵显示部分），可以是接触式或非接触式的。

系统组成

系统架构

| 架构编号 | 系统架构 ABDSM-Arch-SYS-001 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 组件连接示意图，各个组件的固件关系示意图： 黄框范围内部分是本次评估的范围。 |
| 架构描述 | 本产品工作在安全仪表系统中，安全仪表系统包括传感器、逻辑运算器和最终执行元件，本产品为传感器部分，可以实现液位测量与通信。 本产品模拟量输出与开关量输出可以接入安全仪表系统的逻辑运算器，逻辑运算器根据液位值或开关状态，实现对最终执行元件的控制。 本产品可以通过数字接口与工程师站进行交互，实现指令下发、参数配置、数据上传的功能。 本产品配有屏幕与按键，实现测量值显示、参数配置等人机交互的功能。 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-002-A、ABDSM-SR-003-A、ABDSM-SR-004-A、ABDSM-SR-005-A、 ABDSM-SR-006-A、ABDSM-SR-007-A、ABDSM-SR-008-A、ABDSM-SR-009-A、ABDSM-SR-011-A、ABDSM-SR-012-A、ABDSM-SR-013-A、ABDSM-SR-015-A、ABDSM-SR-026-A、ABDSM-SR-027-A、ABDSM-SR-039-A、ABDSM-SR-040-A； |

产品架构

| 架构编号 | 产品架构 ABDSM-Arch-SYS-002 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 组件连接示意图，各个组件的固件关系示意图： |
| 架构描述 | 从安全与非安全功能的角度划分，本产品的组成： - 安全功能部分：电源(PWOER)、电压采集(V ACQ)、处理器（CPU2）、铁电（FRAM1）、模拟输出（AO）、数字输出（DO1、DO2）、编码器（ENCODE）、电机和驱动(DRIVER)、电机电流检测（CUR ACQ）、液位/压力的采集（AI）、液位测量（DR/ACQ1、2）、水位测量（WATER）； - 非安全功能部分：显示（DISP）、按键（KEY）、温度采集模块1（TEMP1）、铁电存储器(FRAM2)、485通信（RS485）、HART主机（HART HO）、HART从机（HART SL）、温度采集模块2（TEMP2）、密度采集模块（DENSITY）、处理器（CPU0、CPU3）； 其中各个模块功能如下： 名称; 功能描述. CPU1; 作为安全功能处理器，实现密度波探头的驱动及频率采集，确认采集数据进行液位计算，根据不同介质密度不同实现液位、界位测量。. CPU2; 系统功能的核心处理器，实现液位原始数据通讯、编码器采集、铁电管理、电流更新与诊断、电机驱动、继电器控制、扭力检测、液位计算，并与CPU3通讯。其中铁电管理、编码器采集、电机驱动、电流更新部分是非冗余部分。安全功能模式CPU2只进行数据发送至CPU3进行显示。. CPU3; 实现非安全功能的控制，包括显示及按键模块、温度密度测量功能、数字信号通讯等。. CPU4; 实现非安全功能控制，连接实时温度计，通过CPU3上传。. CPUW; 扭力采集，实现运行过程的异常监控。. FRAM1; 实现安全相关的配置参数的存储。. FRAM2; 实现非安全相关的配置参数的存储。. AI; 实现4-20mA信号的压变、温变输入。. AO; 实现4-20mA电流信号的输出。. DR/ACQ1、2; 液位传感器的驱动采集部分，由两路相同原理硬件构成. VACQ1. VACQ2. ENCODER; 通过读取编码值，并进行计算，判断电机丢步，实现电机及减速机构的运行状态检测。. DRIVER; 根据扭力采集数据与保存阈值计算的结果，实现电机的驱动，进而控制传感器的上下运动。. DISP; 显示测量信息与配置信息。. KEY; 通过响应按键的输出，实现配置与模式选择。. TEMP SEN; 实现液体温度数据的采集。. DENSTY; 实现液体密度数据的采集。. RS485; 通过这种数字通信，实现与工程师站信息交互。. TEMP1; 实现外接实时温度计温度值读取。. HART 2; 通过Hart通用通信，实现读取HART信号压变等。. HART 1; 通过Hart通用通信，实现与通信接口进行数据交互。. DM4传感器由电源板、驱动板、采集板和测水连接板组成。其驱动板STM32G071作为传感器侧控制核心，连接双AD9832、ADS1247、ADXL345、Hall零点与FDC2212；采集板承担压电激励、差分采集和LEVEL比较；电源板承担3.3 V/5 V稳压、POWERTEST和SN65HVD72物理层。 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-001-A、ABDSM-SR-002-A、ABDSM-SR-003-A、ABDSM-SR-004-A、 ABDSM-SR-005-A、ABDSM-SR-006-A、ABDSM-SR-007-A、ABDSM-SR-008-A、ABDSM-SR-010-A、ABDSM-SR-011-A、ABDSM-SR-012-A、ABDSM-SR-015-A、 ABDSM-R-003-A、ABDSM-R-004-A、ABDSM-R-005-A、ABDSM-R-006-A、ABDSM-R-007-A、ABDSM-R-034-A、ABDSM-SR-055-A、ABDSM-SR-056-A； |

动力传递架构

| 架构编号 | 动力传递架构 ABDSM-Arch-SYS-003 |
| --- | --- |
| 架构 摘要 | 组件连接示意图，各个组件的固件关系示意图： |
| 架构描述 | 此部分单独介绍了机械传动部分的架构，为安全相关，包括：传感器、同步轮、转鼓、内磁耦合、外磁耦合、减速器、电机； 名称; 功能描述. 传感器; 安装液位、密度和温度的传感器，实现液位、密度、温度测量的基础；. 尺带; 连接传感器与变送器；. 同步轮; 计数尺带旋转的角度；. 转鼓; 盘卷尺带；. 内磁耦合; 与转鼓连接，耦合外磁传递的扭力，进而带动转鼓旋转；. 外磁耦合; 与减速器连接，接收减速器的扭力，实现隔爆要求的基础上，信号传递给内磁；. 减速器; 增加电机的扭力；. 电机; 提供旋转的动力；. |
| 对应需求 | ABDSM-SR-002-A、ABDSM-SR-008-A、ABDSM-SR-012-A、ABDSM-SR-014-A、ABDSM-SR-018-A、ABDSM-SR-022-A、ABDSM-R-033-A； |

可靠性框图

| 架构编号 | 可靠性框图 ABDSM-Arch-SYS-004 |
| --- | --- |
| 架构 摘要 |  |
| 架构描述 | 针对安全功能链，对采集数据、数据处理、传动系统、输出信号各节点进行可靠性监测，确保安全功能异常时能够及时反馈，避免危险失效发生。DM4新增诊断入口包括POWERTEST、LEVEL_INT、TA1CLK、IN_AD、ADC_SV、DRDY、INTB、SD和ZERO。CPU2只能在会话、CRC32C、序号、sample_counter、data_age_ms、状态、诊断和配置摘要全部有效时使用传感器快照；无效或陈旧数据不得继续参与安全控制。 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-004-A、ABDSM-SR-017-A、ABDSM-SR-019-A、ABDSM-SR-022-A、ABDSM-SR-028-A、ABDSM-SR-029-A、ABDSM-SR-030-A、ABDSM-SR-031-A、ABDSM-SR-032-A、ABDSM-SR-033-A、ABDSM-SR-034-A、ABDSM-SR-035-A、ABDSM-SR-036-A、ABDSM-SR-037-A、ABDSM-SR-038-A. |

DM4传感器四板架构

DM4是一个具有独立传感器侧MCU的四板堆叠平台。板间排母与排针可能产生物理针号镜像，网络一致性必须结合PCB、装配图和导通测试确认，不能仅按两板相同针号推定。

| 板卡 | 核心器件 | 主要职责 | 关键接口/诊断 | 架构边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源板 | ADP7102-3.3、ADP7102-5、MCP6241、SN65HVD72 | 生成3.3 V/5 V；VCC电压采样；RS485收发 | POWERTEST、RXD、TXD、DE//RE、A+、B- | 原理图未见120 ohm终端、TVS、隔离和浪涌器件；需在PCB、线束或外部接口中核实 |
| 驱动板 | STM32G071RBT6、双AD9832、ADS1247、ADXL345、DRV5055、TLV9061 | 传感器侧控制、DDS激励、温度/电阻采集、姿态与零点检测 | DRDY、INTB、SD、ZERO、TA1CLK、CAPTURE | TLV809完整料号/阈值、CAPTURE连接PC9与PA15的意图为P0核对项 |
| 采集板 | AD8630、MAX942、ADG702、TS5A3160 | 压电激励、差分放大、LEVEL比较、DDS/自激反馈切换 | IN_AD、ADC_SV、LEVEL_INT、SWAP | R408/R609存在3.3 V/5 V装配选项，必须由BOM和配置摘要冻结 |
| 测水连接板 | FDC2212、18 uH、33 pF、18 pF | 水电容测量及温度、压电、电极端子转接 | FDC_SCL、FDC_SDA、INTB、SD、TWater | 基础LC计算约6.53 MHz；实际值受电极、线缆和寄生影响，需实物标定 |

DM4测量链路与诊断映射

| 测量功能 | DM4板内信号链 | 静态设计值/输出 | 诊断入口 | CPU2快照候选映射 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动/密度 | AD9832激励 -> 压电换能器 -> AD8630差分放大 -> MAX942/MCU捕获 | 理想差分增益约41 V/V；频率/幅值 | TA1CLK、CAPTURE、IN_AD、LEVEL_INT | density、frequency、sample_counter、quality、diagnostic |
| 液位 | DDS扫频或自激反馈 -> LEVEL比较 -> MCU算法 | LEVEL比较阈值约2.176 V | LEVEL_INT、SWAP、ADC_SV | level、measurement_state、data_age_ms |
| 温度 | 传感器桥路/电阻 -> ADS1247 -> SPI | 差分RC截止频率约16.9 kHz | DRDY、ADC_SV、通道开短路 | temperature、channel_status、quality |
| 水电容 | 电极/线缆 -> LC网络 -> FDC2212 -> I2C | 基础LC谐振约6.53 MHz，非实物标定值 | INTB、SD、原始频率、越界/停滞 | water、raw_frequency、diagnostic |
| 姿态/零点 | ADXL345 + DRV5055/TLV9061 -> MCU | 姿态角/零位状态 | INT1、INT2、ZERO、ZERO_EN | orientation、zero_state、status_flags |

DM4安全证据边界

| 证据层级 | V1.3可采用的结论 | 不得越界的表述 |
| --- | --- | --- |
| 原理图已确认 | 四板器件、网络、标称阻容值及诊断信号候选入口 | 不得据此宣称PCB、BOM实装、EMC、长线或硬件诊断覆盖合格 |
| 静态设计推导 | POWERTEST = VCC / 11、MidV = 1.65 V、差分增益约41、LEVEL阈值约2.176 V、基础LC约6.53 MHz | 推导值不是台架实测、标定值或量产容差结论 |
| CPU2设备侧证据 | 协议V1帧层、会话、UART6、主机测试和CPU2构建已有记录 | 不得写成DM4传感器端已实现，也不得写成整机安全链闭环 |
| 待验证 | DM4传感器端协议、短线/200米、终端与偏置、故障注入、掉电、FTTI、危险失效率和认证 | 完成并归档证据前，不得表述为已满足SIL或已通过SIL认证 |

性能指标

响应时间

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-005 |
| --- | --- |
| 架构摘要 |  |
| 架构描述 | 考虑到产品的核心功能为液位测量并输出液位值对应的电流值或开关量信号，所以设备的响应时间为：容器液位高度发生变化到设备输出电流变化或开关信号变化的时间。 液位发生变化后，液位传感器的频率发生变化，传感器采集到频率值的变化并进行转换，CPU1采集扫频的数据后与CPU2进行通信，CPU2采集到数据后进行判断并计算，根据采集数据计算电机需要运动的距离，并实现电流及开关信号更新。整个过程需要1S。 该液位计的响应时间为1S，外界环境因素不影响响应时间。V1.3仍将1 s作为整机架构目标，但DM4链路必须把传感器采样、滤波/计算、9600 bps帧传输、CPU2校验、重试和输出更新时间全部纳入预算。当前原理图和CPU2主机测试不能证明实际响应时间满足1 s，需在短线与200米台架记录最坏值。 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-017-A |

故障状态的描述

| 故障模式 | 模式对应电流值 | 模式对应继电器状态 |
| --- | --- | --- |
| 故障模式1-测量过程 | 22mA | DO1/DO2常开 |
| 故障模式2-硬件接口通讯 | 22mA | DO1/DO2常开 |
| 故障模式3-CPU1通信及检测计算类 | 22mA | DO1/DO2常开 |

故障响应时间

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-006 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 故障响应时间是故障诊断间隔时长、故障电流值更新时长的累加 |
| 架构描述 | - 故障响应时间是故障诊断间隔时长与故障电流信号、开关信号更新时长的累加。 - 液位测量类故障包括：运行尝试多次异常、读取铁电参数出错、写参数过程超地址范围、传感器采集异常，这类故障能够在1S内检测并响应输出故障电流信号，开关信号切换为常开状态； - 自身硬件引起的故障包括：初始化参数异常、处理器工作异常、4-20mA输出异常、APM自检库异常，这类故障能够在1S内检测并响应输出故障电流信号，开关信号切换为常开状态； - 外围系统造成的故障包括：初始化通讯故障、电压检测异常、环境温度过高或过低，这类故障能够在1S内检测并响应输出故障电流信号，开关信号切换为常开状态；DM4故障响应时间还应包含sample_counter停滞、data_age_ms超限、状态/诊断无效、配置摘要变化、CRC/序号/会话错误、RS485静默和板内自检故障的检测时间。总反应时间必须小于SRS冻结的FTTI；FTTI未冻结或未实测时不得宣称满足。 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-019-A、ABDSM-SR-022-A、ABDSM-SR-028-A、ABDSM-SR-029-A、ABDSM-SR-030-A、ABDSM-SR-031-A、ABDSM-SR-032-A、ABDSM-SR-033-A、ABDSM-SR-034-A、ABDSM-SR-035-A、ABDSM-SR-036-A、ABDSM-SR-37-A、ABDSM-SR-038-A |

安全状态

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-007 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 仪表的安全状态 |
| 架构描述 | 工作模式; 描述; 输出. 检修模式; 开启仪表检修功能，此时仪表处于非安全状态。; 3.5mA\24mA 开关信号为常闭. 配置模式; 系统参数设置，此时仪表处于安全状态。; 24mA 开关信号为常闭. 故障模式; 仪表发生故障，此时仪表处于安全状态。; 22mA 开关信号为常开. 初始化模式; 仪表初始化并进行诊断，此时仪表处于安全状态。; 3.5mA 开关信号为常闭. 待机中; 设备进入默认等待指令状态; 23mA 开关信号为常闭. 综合测量模式; 仪表进行特殊的测量功能。; 21.5mA 开关信号为常闭. 正常工作模式; 仪表进行液位跟随，计算输出对应液位的电流信号。; 4-20mA（正常液位） 21.0mA(AO高报) 3.7mA（AO低报）. DM4测量快照无效、陈旧、冻结、模式不一致、诊断故障或通信失效时，CPU2必须撤销该快照并按整机安全需求进入定义的安全输出/状态。具体锁存、恢复和输出值仍以SRS为准，不由本原理图分析单独决定。 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-022-A、ABDSM-SR-026-A |

DM4性能与验证约束

| 项目 | 架构输入 | 验证/判定要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电监测 | POWERTEST = VCC / 11 | 覆盖欠压、过压、启动、跌落和恢复；另行确认3.3 V/5 V支路诊断 | 仅原理图静态确认 |
| RS485物理层 | 9600 bps、单CPU2对单传感器、约200米半双工 | 冻结线缆、终端、偏置、隔离/浪涌、DE//RE时序并记录分母化错误率 | DM4图中物理层保护不完整，待硬件核实 |
| 测量新鲜度 | sample_counter连续、data_age_ms和本地单调年龄均有效 | 冻结、旧数据、乱序、重复、模式不一致时禁止更新安全快照 | CPU2设备侧有主机测试；DM4端待实现 |
| 故障反应 | 总反应时间小于FTTI | 从故障注入到快照撤销、整机命令和执行机构安全动作完成的时间线 | SRS/FTTI和整机台架待完成 |
| SIL证据 | 系统级安全需求、诊断覆盖、独立性、危险失效率、验证确认 | 静态分析、构建或单端测试只能作为部分证据 | 认证门禁未关闭 |

模块通信接口

DM4传感器安全通信接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-030（新增，待评审冻结） |
| --- | --- |
| 架构摘要 | CPU2与DM4传感器点对点RS485安全通信接口 |
| 架构描述 | CPU2通过UART6/RS485以9600 bps与单个DM4传感器双向通信；DM4电源板使用SN65HVD72，DE与/RE同网控制半双工方向。 |
| 对应需求 | 待由系统/软件安全需求分配；协议设计输入见《传感器新一代安全通信协议卷》。 |
| 简介 | 控制帧和快报帧必须通过地址/身份、长度、版本、命令、会话、序号、CRC32C、sample_counter、data_age_ms、状态、诊断和配置摘要校验后才能更新CPU2快照。同一会话只允许一个未完成控制事务；默认采用CPU2请求响应。CPU2设备侧已有静态和主机级证据，DM4传感器端、DE//RE电气时序、短线、200米和故障注入尚未验证。 |

DM4板内测量与诊断接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-031（新增，待评审冻结） |
| --- | --- |
| 架构摘要 | DM4传感器内部多参数采集和诊断接口 |
| 架构描述 | 驱动板MCU通过SPI、I2C、ADC、比较器和计数/捕获接口连接ADS1247、ADXL345、FDC2212、压电采集、零点和供电监测链路。 |
| 对应需求 | 待由传感器硬件/软件安全需求分配。 |
| 简介 | 诊断候选入口包括POWERTEST、LEVEL_INT、TA1CLK、IN_AD、ADC_SV、DRDY、INTB、SD和ZERO。DM4端必须把板内故障转换为明确状态/诊断位并与同一采样快照绑定；CPU2不得直接把单一GPIO或原始频率存在当作测量有效证明。CAPTURE双MCU引脚同网、TLV809阈值、连接器镜像和3.3 V/5 V装配选项需在硬件评审和BOM中关闭。 |

传感器电压采集AD转换接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-011 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | IO-ADC接口 |
| 架构描述 | - DM4电源板POWERTEST连接驱动板MCU ADC，CPU2通过安全通信读取供电状态和诊断结果 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-054-A |
| 简介 | POWERTEST理想关系为VCC / 11，仅覆盖VCC采样。DM4端应进行范围、变化率、启动和恢复判定，并通过状态/诊断字段发送；CPU2在会话和快照完整校验后使用。3.3 V/5 V LDO支路、PG、瞬态跌落和地偏移仍需补充诊断或试验证据。 |

铁电存储器通信接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-013 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | SPI接口 |
| 架构描述 | - 访问外部铁电存储器 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-010-A |
| 简介 | 通过SPI接口与铁电存储器进行通信，实现配置时参数的保存，运行时参数的读取，接口为双向通信，使用封装的SPI协议，过程无检验。但是写入与读出数据时对数据包增加CRC校验的封装。 |

4~20mA模块通信接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-014 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | SPI接口 |
| 架构描述 | - CPU访问4~20mA模块，驱动输出电流 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-004-A、ABDSM-SR-005-A、ABDSM-SR-011-A、ABDSM-SR-035-A |
| 简介 | 通过SPI接口与4~20mA模块进行通信，实现模块配置与电流更新。接口为双向通信，通信过程有CRC8的校验。 |

步进电机的控制接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-015 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 步进电机的控制 |
| 架构描述 | - 通过SPI驱动电机运行 |
| 对应需求 | ABDSM-R-008-A、ABDSM-R-033-A |
| 简介 | 为安全功能通信接口，根据CPU的计算结果，产生相应脉冲驱动电机运行，为单向通信，只由IO口到电机驱动器方向，过程无校验，须通过编码器接口采集相应数据完成故障诊断。 |

编码器的采集接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-016 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 编码器数据的采集 |
| 架构描述 | - 通过SPI接口读取编码器数据 |
| 对应需求 | ABDSM-R-008-A |
| 简介 | 为安全功能通信接口，通过I2C接口读取编码器数字数据，为双向通信，读取编码器数据，过程无检验。与电机步进数对比完成故障诊断。 |

继电器输出接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-017 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 继电器输出 |
| 架构描述 | 输出液位报警信号； |
| 对应需求 | ABDSM-SR-006-A |
| 简介 | 为安全功能接口，通过对比测量的液位数据及报警值，产生报警信号，控制继电器动作。为单向通信，输出开关量信号，过程无校验。 |

继电器状态采集接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-018 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 继电器输入 |
| 架构描述 | 读取继电器状态； |
| 对应需求 | ABDSM-SR-031-A |
| 简介 | 为安全功能接口，CPU的IO口监测继电器状态，确认与报警状态一致，诊断继电器故障状态，为单向通信，只由IO口读取继电器状态。 |

主电源电压采集接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-019 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | IO-ADC接口 |
| 架构描述 | - CPU1连接AD转换芯片，采集AD值 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-019-A |
| 简介 | 通过GPIO的ADC功能采集AD芯片，实现设备主电压信号的采集，为单向通信，采集后的数据在使用前进行阈值判断对比。 |

CPU1与CPU2通信串口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-023 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | UART串口 |
| 架构描述 | - CPU1与CPU2信息交互串口 |
| 对应需求 | ABDSM-SR-032-A |
| 简介 | 通过UART串口实现CPU1与CPU2的数据交互，诊断AD采集数据、核对计算液位值。串口为双向通信，CPU2作为主机主动发起，CPU1作为从机响应数据包，使用内部封装的协议，通过CRC16的检验方式诊断通讯异常。 |

CPU2与CPU3通信串口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-024 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | UART串口 |
| 架构描述 | - CPU2与CPU3信息交互串口 |
| 对应需求 | ABDSM-R-005-A、ABDSM-R-006-A、ABDSM-R-007-A、ABDSM-R-015-A; |
| 简介 | 通过UART串口实现CPU2与CPU3的数据交互，安全功能模式下：CPU3接收CPU2发送的测量信息，为单向通信。 在非安全功能模式下，CPU3向CPU2下发测量指令、配置参数，CPU2返回所需信息，为双向通信。 安全功能下，使用内部封装的协议，通过CRC16检验方式诊断通信异常； 非安全功能时，使用modbus-RTU协议，通过CRC16检验方式诊断通信异常。 |

CPU3与CPU4通信串口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-024 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | UART串口 |
| 架构描述 | - CPU3与CPU4信息交互串口 |
| 对应需求 | ABDSM-R-005-A、ABDSM-R-006-A、ABDSM-R-007-A、ABDSM-R-015-A; |
| 简介 | 通过UART串口实现CPU2与CPU3的数据交互，安全功能模式下：CPU3接收CPU2发送的测量信息，为单向通信。 在非安全功能模式下，CPU3向CPU2下发测量指令、配置参数，CPU2返回所需信息，为双向通信。 安全功能下，使用内部封装的协议，通过CRC16检验方式诊断通信异常； 非安全功能时，使用modbus-RTU协议，通过CRC16检验方式诊断通信异常。 |

显示屏幕通信接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-025 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | SPI接口 |
| 架构描述 | - 控制屏幕显示数据 |
| 对应需求 | ABDSM-R-007-A |
| 简介 | 通过SPI接口与屏幕中的芯片进行通信，实现测量数据的显示及信息录入，接口为双向通信，使用封装的SPI协议，过程无检验。 |

按键通信接口

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-026 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | 按键输入； |
| 架构描述 | 进行设备操作； |
| 对应需求 | ABDSM-R-006-A |
| 简介 | 为非安全功能接口，通过CPU0监测按键状态识别触发，配合进行设备操作，为单向通信，过程无校验。 |

RS485数字信号通信工程师站

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-028 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | RS485数字信号 |
| 架构描述 | - 通过UART串口实现RS485信号接口的物理层与数据链路层的数据通信 |
| 对应需求 | ABDSM-R-005-A、ABDSM-R-034-A |
| 简介 | 为非安全功能接口，通过专门的通信芯片，实现RS485信号与工程师站的通信。串口为双向通信，使用Modbus-RTU协议，通过CRC检验方式判断通讯数据良好。 |

CPU2_Hart 数字信号通信

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-029 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | Hart HO及Hart SL数字信号 |
| 架构描述 | - 通过UART串口实现HART信号的物理层与数据链路层的数据通信 |
| 对应需求 | ABDSM-R-035-A |
| 简介 | 为非安全功能通信接口，通过专门的通信芯片，实现Hart信号与工程师站的通信。串口为双向通信，使用HART协议，协议定义校验方式进行数据校验。 |

CPU3_Hart 数字信号通信

| 架构编号 | ABDSM-Arch-SYS-029 |
| --- | --- |
| 架构摘要 | Hart HO及Hart SL数字信号 |
| 架构描述 | - 通过UART串口实现HART信号的物理层与数据链路层的数据通信 |
| 对应需求 | ABDSM-R-035-A |
| 简介 | 为非安全功能通信接口，通过专门的通信芯片，实现Hart信号与罐底显示单元的通信。串口为双向通信，使用HART协议，协议定义校验方式进行数据校验。 |

状态转移

DSM系列储罐在线自动计量仪的状态定义如下表：

| 工作模式 | 描述 | 输出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常模式 | 开启仪表所有安全功能，液位测量。液位开关。使用DM4时仅采用完整有效且新鲜的测量快照。 | 4-20mA（正常液位） 21.0mA(AO高报) 3.7mA（AO低报） 开关信号为常闭 |  |
| 检修模式 | 开启仪表检修功能，此时仪表处于非安全状态。 | 3.5mA\24mA 开关信号为常闭 |  |
| 配置模式 | 系统参数设置，此时仪表处于安全状态。 | 24mA 开关信号为常闭 |  |
| 故障模式 | 仪表发生故障，此时仪表处于安全状态。包括DM4通信、快照新鲜度、状态诊断和板内关键通道故障。 | 22mA 开关信号为常开 |  |
| 初始化模式 | 仪表初始化并进行诊断，此时仪表处于安全状态。增加DM4会话建立、配置摘要和自检确认。 | 3.5mA 开关信号为常闭 |  |
| 待机中模式 | 设备初始化完成后，进入待机中模式等待指令进行测试 | 23mA 开关信号为常闭 |  |
| 综合测量模式 | 特殊的密度、温度、水位、罐高的测量方式；DM4支持密度、温度、水电容、液位/频率、姿态和零点测量，安全用途按SRS分配。 | 21.5mA 开关信号为常闭 |  |

- 初始化模式：仪表上电后先进入初始化模式，进行自检与参数加载，如出现时钟故障、参数故障、CPU间通信故障、电机通信故障、AD通信故障、编码器通信故障，则转入故障模式。如果正常，则则转入待机中模式。 V1.3增加DM4上电自检、HELLO/配置摘要确认、测量能力和诊断状态检查；建立有效会话和首个有效快照前不得进入使用DM4安全数据的运行状态。

- 待机中模式：设备初始化完成后，设备传感器处于零点位置，不执行测量任务，通过配置模式进行跟随液位，进入到正常模式。

- 正常模式：电机、编码器、超声传感器同时协作，控制传感器处于液面位置，使得传感器在液位跟随中，输出响应电流。如若出现通信类故障、电机类故障、编码器类故障、超声采集异常故障，则转入故障状态。若有人工正确操作HMI界面，则进入配置模式。 使用DM4数据时必须持续检查会话、序号、sample_counter、data_age_ms、状态、诊断和配置身份；任一安全条件失效时撤销快照并转入故障处理。

- 检修模式：设备处于故障模式时，可以通过配置进入检修模式，检修模式时输出跳动的电流值，检修完成后通过HMI操作退出检修模式，出现故障再进入故障模式，若无故障进入配置模式。

- 故障模式：在初始化模式、正常模式时检测到异常则进入故障模式。 DM4通信静默、坏帧超限、数据陈旧/冻结、模式不一致、板内自检和关键通道故障均属于进入故障处理的输入。

- 配置模式：对设备进行配置，可以由初始化模式、正常模式、检修模式通过配置进入该模式，该模式下若出现故障则转入故障模式，正常退出时转入到初始化模式。

- 综合测量：实现密度、温度、水位等的测量，可以通过配置的方式，从配置模式进行综合测量模式，也可以通过配置，从综合测量模式进入配置模式。 DM4可提供密度、温度、水位/液位、频率、姿态和零点信息；其中哪些数据进入安全功能必须由SRS和安全需求分配明确，未分配的数据仅进入非安全监测。

| 名称 | 属性 | 介绍 |
| --- | --- | --- |
| 初始化模式 | 进入条件 | 设备上电后，进入初始化模式，接口初始化，通信尝试，寻找液位。 |
|  |  | 配置模式下通过按键操作退出配置模式，进入初始化模式。 |
|  | 退出条件 | 初始化完成后，若无故障，则退出初始化模式，进入正常模式。 |
|  |  | 初始化过程中，检测到出现异常问题，则退出初始化模式，进入故障模式。 |
|  | 描述 | 初始化状态为安全状态，该状态下进行处理器初始化、接口配置与诊断，并寻找液位。增加DM4接口初始化、HELLO/配置摘要、自检和首个有效快照检查。 |
| 待机中 | 进入条件 | 设备初始化完成，且没有故障状态时进入。 |
|  | 退出条件 | 通过HMI进入配置模式，选择设备运行指令。 |
|  | 描述 | 待机中模式，设备传感器处于零点位置不执行任何安全功能测量功能。 |
| 正常模式 | 进入条件 | 初始化完成后，若未发现故障，则进入正常模式，进行液位测量。 |
|  | 退出条件 | 设备运行过程中诊断出设备故障，则退出正常模式，进入故障模式。 |
|  |  | 通过按键输入正确的密码，再通过按键对仪表进行配置，会退出正常模式，进入配置模式 |
|  | 描述 | 实时进行液位测量，监测液位变化，并根据液位值更新电流的输出值，此时仪表处于安全状态。采用DM4数据时持续验证会话、序号、采样计数、数据年龄、状态、诊断和配置身份。 |
| 故障模式 | 进入条件 | 初始化模式下，诊断到设备故障，进入故障模式 |
|  |  | 正常模式下，诊断到设备故障，进入故障模式 |
|  |  | 配置模式下，诊断到设备故障，进入故障模式 |
|  | 退出条件 | 通过按键配置，可退出故障模式，进入配置模式 |
|  | 描述 | 仪表发生故障，此时仪表处于安全状态。DM4快照失效、陈旧、冻结、模式不一致、通信静默或关键诊断故障时，撤销快照并执行整机安全要求。 |
| 配置模式 | 进入条件 | 初始化模式下，通过按键录入正确的密码，再进行配置操作，进入配置模式 |
|  |  | 正常模式下，通过按键录入正确的密码，再进行配置操作，进入配置模式 |
|  |  | 故障模式下，通过按键配置操作，进入配置模式 |
|  |  | 检修模式下，通过按键配置操作，进入配置模式 |
|  |  | 综合测量模式下，通过按键配置操作，进入配置模式 |
|  | 退出条件 | 通过按键配置操作，退出配置模式，进入初始化模式 |
|  |  | 通过按键配置操作，退出配置模式，进入检修模式 |
|  |  | 通过按键配置操作，退出配置模式，进入综合测量模式 |
|  |  | 配置过程中出现故障，退出配置模式，进入故障模式 |
|  | 描述 | 需要通过输入密码进入，保护设备。实现系统参数设置，以及状态转移。 |
| 检修模式 | 进入条件 | 在配置模式下，通过按键配置，进入检修模式 |
|  | 退出条件 | 检修模式下，完成检修后，通过按键配置退出检修模式，退出时会对设备进行诊断，诊断完成后若设备故障则进入故障模式。 |
|  |  | 检修模式下，完成检修后，通过按键配置退出检修模式，退出时会对设备进行诊断，诊断完成后若设备故障则进入配置模式。 |
|  | 描述 | 开启仪表检修功能时，电流值会在最大值与最小值之间跳动，屏幕会显示传感器的采集信息。 |
| 综合测量模式 | 进入条件 | 在配置模式下，通过按键配置操作，进入综合测量模式 |
|  | 退出条件 | 综合测量过程中，诊断出设备故障，退出综合测量模式，进入故障模式 |
|  |  | 综合测量完成后，无故障问题出现，则退出综合测量模式，进入配置模式 |
|  | 描述 | 实现密度、温度、水位、罐高等非安全功能的测量。DM4多参数数据是否属于安全功能，由SRS和安全需求分配决定；未分配项不得进入安全控制。 |

DM4传感器状态与整机模式联动

下表定义V1.3的架构级联动要求。具体电流值、继电器动作、锁存和恢复条件仍以系统安全需求规格书为准。

| DM4/链路状态 | CPU2可接受条件 | 整机架构动作 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电或传感器重启 | 完成HELLO、身份/能力/配置摘要确认和自检；取得首个有效快照 | 保持初始化/安全输出，不使用重启前缓存 | CPU2流程有主机级证据；DM4端和整机动作待台架 |
| 正常测量 | CRC32C、会话、序号、sample_counter、data_age_ms、状态、诊断均有效 | 允许更新当前测量快照并按已分配安全功能使用 | 协议约束已定义；DM4实物数据待对拍 |
| 数据陈旧、冻结或模式不一致 | 不满足新鲜度/连续性/模式条件 | 拒绝新数据并撤销安全快照；进入SRS定义的故障反应 | CPU2主机测试覆盖部分边界；FTTI待整机验证 |
| 通信坏帧、静默或物理层错误 | CRC、长度、会话、序号或UART错误不满足 | 保持旧数据仅限其有效年龄内；超限后撤销快照并执行故障反应 | UART6桩测试已有；真实DE//RE、长线和EMC待验证 |
| 板内关键诊断故障 | POWERTEST、LEVEL/捕获、ADC、FDC、姿态/零点或自检报告故障 | 按诊断严重度禁止相关通道或整机快照；禁止以其他通道正常掩盖关键故障 | 诊断入口来自原理图；故障覆盖和注入待完成 |
| 配置/标定身份变化 | config_epoch、safety_param_crc和能力重新确认 | 停止使用旧倍率、旧标定和旧流；重新协商并建立新快照 | CPU2协议约束已有；DM4端持久化/掉电一致性待验证 |
| 恢复 | 故障原因清除，重新确认会话、配置身份、数据新鲜度和诊断状态 | 按SRS锁存/人工确认要求恢复，不直接沿用故障前缓存 | 恢复策略和整机证据待SRS/台架关闭 |