DSM系列储罐在线自动计量仪

软件详细设计

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | DSM系列储罐在线自动计量仪软件详细设计 | 日期 | 2023-08-21 |
| 作者 |  | 批准 |  |
| 文档编号 | FX01 | 模版号 | V1.1 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V1.0 | 创建文档 | 段学斌 | 崔桂亮 | 2023.06 |
| V1.1 | 优化水位测量功能部分代码 | 段学斌 | 崔桂亮 | 2023.08 |

目录

1. 概述	1

1.1. 编写目标	1

1.2. 适用范围	1

1.3. 术语和缩略语	1

1.4. 相关文件清单	1

2. 任务概述	1

2.1 目标	1

2.2 假定和约束	1

3. 编码标准	1

4. CPU2模块结构	2

4.1 CPU2模块结构图	2

4.2 CPU2模块架构图	2

4.3 CPU2模块功能表	2

5. CPU2模块流程	7

5.1 液位测量	7

5.1.1 Measure_findoil.c	7

5.1.2 measure_correct_oil_level.c	14

5.2 综合测量	15

5.2.1 Measure_findoil.c	15

5.2.2 Measure_findzero.c	19

5.3 电机驱动控制	20

5.3.1 tmc2225.c	20

5.3.2 tmccontrol.c	21

5.3.3 motor.c	23

5.4 CPU1通讯	26

5.4.1 sensor.c	26

5.5 电流更新与诊断	40

5.5.1 ad5421.c	40

5.6 编码器采集	46

5.6.1 Am4096i2c.c	46

5.7 看门狗	49

5.7.1 Max6746.c	49

5.8 继电器驱动	50

5.8.1 Relay.c	50

6. CPU1模块结构	51

6.1 CPU1模块结构图	51

6.2 CPU1模块架构图	51

6.3 CPU1模块功能表	52

7. CPU1模块流程	53

7.1 采集信息通信	53

7.1.1 communication.c	53

8. CPU3模块结构	56

8.1 CPU3模块结构图	56

8.2 CPU3模块架构图	56

8.3 CPU3模块功能表	56

概述

  - 编写目标

- 描述产品CPU的软件模块结构。约定模块功能、接口与全局变量。

  - 适用范围

本文档的预期读者为软、硬件设计者，产品测试、确认人员。

  - 术语和缩略语

储罐在线自动计量仪：在固定大型储罐上使用的、用于贸易结算的、通过传感器测量储罐内液面位置、并计算出罐内液体体积变化的一种自动仪表（包涵显示部分），可以是接触式或非接触式的。

  - 相关文件清单

《DSM系列储罐在线自动计量仪产品安全需求规格书》

《DSM系列储罐在线自动计量仪产品软件架构设计》

《软件安全需求概要》

任务概述

目标

本文档适用于 DSM系列储罐在线自动计量仪的软件编程，用于明确软件模块结构、名称、

功能、变量定义、编码规范。

假定和约束

编码标准

ISO/IEC 9899:1999 - Programming languages -- C

MISRA-C-:2012 Guidelines for the use of the C language in critical systems

CPU2模块结构

CPU2模块结构图

CPU2模块架构图

| 应用层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液位测量 | 故障管理 | 检修、配置 | 综合测量 | 液位报警输出 |
| 水位测量 | 初始化 |  |  |  |
| 输入输出口及API |  |  |  |  |
| CPU1通讯 | CPU3通讯 | 液位计算 | 水位计算 | 铁电存储器管理 |
| 电流更新与诊断 | 电机的驱动控制 | 继电器的驱动控制 | 编码器采集与诊断 | 电压诊断 |
| 驱动层 |  |  |  |  |
| 串口通信 | 定时器 | 看门狗 | ADC | SPI |
| GPIO | IO中断 | CRC校验 | 时钟驱动 | I2C |

CPU2模块功能表

| 文件夹名 | 程序名 | 函数名 | 功能描述 | 自带/ 自编 | 是否与安全功能相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动控制 | tmc2225.c | static void Tmc2225Init(void) | 初始化tmc2225芯片引脚 | 自编 | 相关 |
|  |  | void TmcStateInit(void) | Tmc2225芯片工作状态配置 | 自编 | 相关 |
|  | tmccontrol.c | void STEPMOTOR_Movel(int32_t step,u32 accel_movel,u32 decel_movel,u32 speed) | 根据设定的步长、速度、加速度、减速度来实现加速度均匀减速度 | 自编 | 相关 |
|  |  | void TIM2_IRQHandler(void) | TIM2中断服务功能 | 自编 | 相关 |
|  |  | void Speed_Calculate(u32 *speed,u32 *accel,u32 *deccel) | 速度转换为实际计时器单元功能 | 自编 | 相关 |
|  | motor.c | void MotorInit(void) | 电机初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | void MotorRunSetVelocity(double64_t ac,double64_t de,double64_t ve,u32 eg) | 电机速度、加速度、细分配置 | 自编 | 相关 |
|  |  | void MotorSpotStd(void) | 电机减速至静止状态 | 自编 | 相关 |
|  |  | void MotorSetOrigin(void) | 设置电机零点\编码器零点 | 自编 | 相关 |
|  |  | void MotorRun(int32_t steps,u32 direction) | 电机运行，然后在运行结束时跳出 | 自编 | 相关 |
|  |  | void MotorSpotSt(void) | 电机立即停止 | 自编 | 相关 |
|  |  | void EncoderInit(void) | 编码器初始化 | 自编 | 相关 |
| 编码器采集与·算 | encoder.c | static void AM_IO_Init(void) | AM4096的IO初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void AM_Start(void) | 产生一个起始位信号 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void AM_Stop(void) | 产生一个结束位信号 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint16_t AM_ReadData(void) | 读取AM4096的一个字节 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint16_t Get_Angle(void) | 获取当前的角度值 | 自编 | 相关 |
|  |  | void EncoderInit(void) | 编码器初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | void SetEncodeOrigin(void) | 设置编码值零点 | 自编 | 相关 |
|  |  | int32_t GetEncode(void) | 获取当前编码值 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t encoder_selftest_after_restart(void) | 上电后编码器自检 | 自编 | 相关 |
|  |  | int32_t encode_to_lenth(int32_t encoder) | 根据当前编码值计算空高 | 自编 | 相关 |
|  |  | int32_t get_steps(int32_t target_lenth) | 计算到目标空高所需要的步进 | 自编 | 相关 |
| 电流更新及诊断 | ad5421.c | static void ReadFaultRegister(void) | 读ad5421芯片故障寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void ResetAD5421(void) | 复位AD5421寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | static u16 ReadDACRegister(void) | 读取AD5421芯片DAC寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | static int32_t SetCurrent(double64_t current) | 设置输出电流 | 自编 | 相关 |
|  |  | int32_t CurrentStateJudgeAndSend(void) | 根据设备状态设置输出电流 | 自编 | 相关 |
|  |  | static int32_t WriteControlRegister(u16 controldata) | 写AD5421芯片控制寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | int32_t Ad5421Init(void) | AD5421芯片初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | static u16 CalculateCurrentCRC(u32 data) | 计算输出电流值数据的CRC校验 | 自编 | 相关 |
| 看门狗 | max6746.c | void ExternalWdgInit(void) | 外部看门狗芯片初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | void WDGFeed(void) | 外部看门狗喂狗函数 | 自编 | 相关 |
| 继电器驱动 | relay.c | void RelayInit(void) | 继电器初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | void SetRelay(int32_t relay1,int32_t relay2) | 设置两个继电器状态 | 自编 | 相关 |
|  |  | int32_t GetRelayStatus(void) | 获取两个继电器状态 | 自编 | 相关 |
|  |  | int32_t JudgeRelayStatus(int32_t rcvstatus,int32_t mystatus) | 对比判断继电器状态 | 自编 | 相关 |
| 测量功能计算 | measure.c | uint32_t measure_poweron_backzero(void) | 上电回零点 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t measure_backzero(void) | 测量回零点 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t measure_origin_reset(void) | 置零点 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t measure_oil_follow(void) | 液位跟随 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t measure_water(void) | 寻找水位 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t measure_correct_oil_level(void) | 标定液位 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t measure_run_up(void) | 传感器上行 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t measure_run_down(void) | 传感器下行 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t measure_singlepoint_monitoring(void) | 单点监测 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t measure_singlepoint_measure(void) | 单点测量 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t FindOil_Flow_Measure(void) | 测量液位 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t Measure_Level_Correct_Section(uint32_t level) | 液位分段修正 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t SearchInterface_Down(void) | 传感器向下寻找液面 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t SearchInterface_Up(void) | 传感器向上寻找液面 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t SearchInterface(void) | 传感器寻找液面 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t LevelFindRound(void) | 液位跟随寻找界面 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t LevelFollowing(void) | 液位跟随 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t FrequencyFollowing(float32_t per_mm_Frequency, float32_t StabilityThreshold) | 频率跟随 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t SmallStepUp(uint32_t maxtimes, uint16_t jumpThreshold) | 小步上行确定液位 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t CalOIL_Measure(void) | 修正液位 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t WaterMeasure(void) | 水位测量 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t WaterMeasureofFindWater(void) | 粗找水位 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t WaterMeasure_Lemes(void) | 细找水位 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void Caculate_Sort_Array(int32_t *p, int32_t num) | 将P数组从小到大排序 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t get_zero_parameter(void) | 置零点获取零点参数 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t FindZero(void) | 寻找零点 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t FindFixedZero(void) | 寻找固定零点 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t FindZero_Runlong_mag(void) | 长距离粗找磁零点 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t FindZero_RunShort_mag(void) | 短距离细找磁零点 | 自编 | 相关 |
| 铁电存储器及参数管理 | mb85rs16.c | void Mb85_Init(void) | FRAM芯片初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void WriteEnableLatch(void) | 写启用 | 自编 | 相关 |
|  |  | void WriteOneData(uint32_t data, uint32_t address) | 写入一个数据 | 自编 | 相关 |
|  |  | void ReadOneData(uint32_t * data, uint32_t address) | 读取一个数据 | 自编 | 相关 |
|  |  | void WriteStepsStoreValue(int32_t data) | 将步进值写入存储器 | 自编 | 相关 |
|  |  | void WriteSystemParameterToStorage(uint16_t addr,uint8_t* dat,uint16_t size) | 将系统参数写入存储器 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t ReadSystemParameterFromStorage(uint16_t addr,uint8_t* dat,uint16_t size) | 从存储器读取系统参数 | 自编 | 相关 |
|  | parameter.c | void System_Parameter_print(void) | 系统参数打印 | 自编 | 相关 |
|  |  | void System_Parameter_Inito_Measure(void) | 系统参数导入测量参数 | 自编 | 相关 |
|  |  | void SystemParameterWhenFactory(void) | 恢复出厂参数 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t SystemParameterInit(void) | 系统参数初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | void SystemParameterSet(void) | 设置系统参数 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t SystemParameterSaveMul(uint32_t startadd, uint32_t reamount) | 系统参数存储判断 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t WriteSystemParameter(void) | 写入系统参数到存储 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t ReadSystemParameter(void) | 从存储器读取系统参数并校验 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t get_error_code(uint32_t ret) | 获取当前设备的错误信息 | 自编 | 相关 |
| CPU3通讯 | communication.c | int32_t CommunicationInit(void) | 通讯初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | void CommunicationProcess(uint8_t* rcvbuff, uint32_t rcvcount) | 响应上位机的指令 | 自编 | 相关 |
|  | SlaveModbus_modbus2.c | bool SetSlaveaddress(uint8_t address) | 设置MODBUS地址 | 自编 | 相关 |
|  |  | bool GetFunctioncode(uint8_t *revframe, uint8_t *funcode) | 获取通讯功能码 | 自编 | 相关 |
|  |  | bool SlaveCheckCRC(uint8_t *revframe, uint32_t framelen) | 对接受包进行CRC校验 | 自编 | 相关 |
|  |  | void FctCode16Address(uint8_t *revframe, int32_t *addressstart, int32_t *addressend) | 获取MOUBUS的地址 | 自编 | 相关 |
|  |  | void ReadInputRegister(uint32_t startaddress, uint32_t registeramount, uint32_t *registervalue) | 读取多个输入寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t ReadOneHoldingRegister(uint32_t startaddress, uint32_t registeramount) | 读取一个保持寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | void ReadHoldingRegister(uint32_t startaddress, uint32_t registeramount, uint32_t *registervalue) | 读取多个保持寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | void WriteOneInputRegister(uint32_t startaddress, uint32_t registeramount, uint32_t registervalue) | 写入一个输入寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | void WriteOneHoldingRegister(uint32_t startaddress, uint32_t registeramount, uint32_t registervalue) | 写入一个保持寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | void WriteHoldingRegister(uint32_t startaddress, uint32_t registeramount, uint32_t *registervalue) | 写入多个寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | void PresetCoil(uint32_t startaddress, uint32_t coilvalue) | 设置线圈 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t Response03(uint8_t *revframe, uint8_t *sendframe) | 响应03功能吗 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t Response04(uint8_t *revframe, uint8_t *sendframe) | 响应04功能码 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t Response05(uint8_t *revframe, uint8_t* sendframe) | 响应05功能码 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t Response16(uint8_t *revframe, uint8_t* sendframe) | 响应16功能码 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t ResponseException(uint32_t functioncode, uint32_t exception, uint8_t *sendframe) | 响应错误 | 自编 | 相关 |
|  | DataAnalysis_modbus2.c | uint32_t ResetCoil(void) | 线圈初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | void Parameter_Init(void) | 参数初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | void Input_Write(void) | 将系统参数更新到输入寄存器 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t ProcessWriteCoil(void) | 根据设备当前状态写线圈 | 自编 | 相关 |
|  |  | void Change_ModeOfWork_Measure(void) | 改变工作模式 | 自编 | 相关 |
| CRC校验 | crc.c | u16 CRC16(const u8* puchMSG, u32 usDataLen) | CRC16校验方式字节计算 | 自编 | 无关 |
| CPU1通讯 | senser.c | static uint32_t get_sensor_error_code(void) | 检查接收包是否为错误包 | 自编 | 相关 |
|  |  | static char CalculationBCC_DSM(char command[], uint32_t count) | 计算传感器通讯时的BCC校验包 | 自编 | 相关 |
|  |  | static uint32_t DSMSendcommand3times(char* command, uint32_t commandlen) | 向传感器发送指令，如有错误尝试三次 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t DSM_AngleGet(float32_t *gyroscopevalue_x, float32_t *gyroscopevalue_y) | 读取传感器的角度值 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t DSM_ZeroGet(float32_t *resistancevalue) | 读取传感器磁零点的磁场强度数值 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t DSM_GetZeroeAverage(float32_t *resistance_average, uint32_t count) | 读取count次磁零点数值并取平均值 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t DSM_ResistanceGet(float32_t *resistancevalue) | 读取测水电压值 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t DSM_GetResistanceAverage(float32_t *resistance_average, uint32_t count) | 读取count次测水电压值并取平均值 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t DSM_Sweep(float32_t* sonicFrequency1, float32_t* sonicFrequency2) | 读取传感器两个探头的扫频结果 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint32_t DSM_SonicAD_Print(void) | 读取传感器探头是扫频谐振电压 | 自编 | 无关 |
|  |  | uint32_t DSM_SensorGet(struct DSMSENSOR_DATA *sensorvalue) | 读取密度传感器频率，密度，温度 | 自编 | 无关 |
|  |  | uint32_t DSM_DensityParameterGet(struct DSMSENSOR_DATA *sensorvalue) | 读取粘度等密度分析参数 | 自编 | 无关 |
|  |  | uint32_t DSM_SenserNumGet(void) | 读取传感器编号 | 自编 | 无关 |
|  |  | uint32_t DSM_SenserVoltageGet(void) | 读取传感器电压 | 自编 | 无关 |
|  |  | uint32_t DSM_AirFrequencyGet(void) | 读取传感器在空气中的谐振频率 | 自编 | 无关 |
|  |  | uint32_t isSensorTiltAngleAbnormal(void) | 判断传感器姿态是否异常 | 自编 | 相关 |

注：自带—即芯片自带程序。

CPU2模块流程

液位测量

Measure_findoil.c

FindOil_Flow_Measure

| 函数原型 | uint32_t FindOil_Flow_Measure(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 液位跟随 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | systemparameter.DeviceNum；传感器编号 |
|  | measureresult.EquipmentErrorCode；设备故障代码 |
|  | measureparameter.gyro_anglex_zero；传感器零点X轴角度值 |
|  | measureparameter.gyro_angley_zero；传感器零点Y轴角度值 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回 |
|  | uint8_t err_times;故障重试次数 |

Measure_Level_Correct_Section

| 函数原型 | static uint32_t Measure_Level_Correct_Section(uint32_t level) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 液位分段修正 |
| 形参 | uint32_t level；修正前的液位 |
| 返回值 | corrected_level：修正后的液位 |
| 全局变量 | systemparameter.Level_Correct_Section[]；修正液位的区间 |
|  | systemparameter.Level_Correct_Data[];修正液位的值 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回 |
|  | int32_t corrected_level修正后的液位 |

SearchInterface_Down

| 函数原型 | uint32_t FindOil_Flow_Measure(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 向下寻找液位 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | systemparameter.DeviceNum；传感器编号 |
|  | measureresult.EquipmentErrorCode；设备故障代码 |
|  | measureparameter.gyro_anglex_zero；传感器零点X轴角度值 |
|  | measureparameter.gyro_angley_zero；传感器零点Y轴角度值 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回 |
|  | uint8_t err_times;故障重试次数 |
|  | float32_t sonic_a, sonic_b;传感器探头频率 |

SearchInterface_Up

| 函数原型 | uint32_t SearchInterface_Up(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 向上寻找液位 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | systemparameter.DeviceNum；传感器编号 |
|  | measureresult.EquipmentErrorCode；设备故障代码 |
|  | measureparameter.gyro_anglex_zero；传感器零点X轴角度值 |
|  | measureparameter.gyro_angley_zero；传感器零点Y轴角度值 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回 |
|  | uint8_t err_times;故障重试次数 |
|  | float32_t sonic_a, sonic_b;传感器探头频率 |

SearchInterface

| 函数原型 | uint32_t SearchInterface(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 寻找油面 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | struct measureparameter;测量参数 |
|  | struct measureresult;测量结果 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回 |
|  | uint8_t err_times;故障重试次数 |
|  | float32_t CurFrequency_A;当前A探头频率 |
|  | float32_t CurFrequency_B;当前B探头频率 |

LevelFindRound

| 函数原型 | uint32_t LevelFindRound(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 寻找液位 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | struct measureparameter;测量参数 |
|  | struct measureresult;测量结果 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回 |

FrequencyFollowing

| 函数原型 | uint32_t FrequencyFollowing(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 根据A探头的频率寻找液位 |
| 形参 | float32_t per_mm_Frequency；每毫米对应的频率值 |
|  | float32_t StabilityThreshold；判定频率跟随稳定的阈值 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | struct measureparameter;测量参数 |
|  | struct measureresult;测量结果 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret，dir;故障代码返回；本次传感器运行方向 |
|  | uint32_t runlenth;本次传感器运行距离 |
|  | uint32_t followTime = 0, overTime = 0, lowerTime = 0, loopTime = 0; 跟随次数；超限次数；低限次数；循环次数 |
|  | float32_t FrequencyDifference, CurFrequency_A, CurFrequency_B; 当前与阈值频率差；当前A探头频率；当前B探头频率 |

SmallStepUp

| 函数原型 | static uint32_t SmallStepUp(uint32_t maxtimes, uint16_t jumpThreshold) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 利用AB探头频率精确寻找液位，确定液位跟随的频率 |
| 形参 | uint32_t maxtimes；最大寻找次数 |
|  | uint16_t jumpThreshold；推出小步上行的频率阈值 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | struct measureparameter;测量参数 |
|  | struct measureresult;测量结果 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret, times = 0;故障代码返回；小步上行的次数； |
|  | float32_t CurFrequency_A,LastFrequency_B, CurFrequency_B; 当前A探头频率，上次B探头频率；本次B探头频率； |

measure_correct_oil_level.c

CalOIL_Measure

| 函数原型 | uint32_t CalOIL_Measure(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 标定液位 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | struct measureparameter;测量参数 |
|  | struct measureresult;测量结果 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回； |

综合测量

Measure_findoil.c

FindOil_Flow_Measure

| 函数原型 | uint32_t WaterMeasure(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 测量水位 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | struct measureparameter;测量参数 |
|  | struct measureresult;测量结果 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回； |

WaterMeasureofFindWater

| 函数原型 | uint32_t WaterMeasureofFindWater(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 长距离粗找水位 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | struct measureparameter;测量参数 |
|  | struct measureresult;测量结果 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回 |
|  | float32_t resistance;水位电阻值 |

WaterMeasure_Lemes

| 函数原型 | static uint32_t WaterMeasure_Lemes(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 细找水位 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | struct measureparameter;测量参数 |
|  | struct measureresult;测量结果 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回； |
|  | float32_t resistance;当前测水电压值； |
|  | uint32_t distorun;电机运行距离； |
|  | uint32_t directionofrun;点击运行方向； |
|  | int32_t waterlevel[5];多次测量水位存储的数组； |
|  | uint8_t water_measure_times;测量水位的次数； |
|  | uint8_t water_downlimit_time;测水到达下限的次数; |
|  | volatile int32_t *watervalue;当前水位值； |

Caculate_Sort_Array

| 函数原型 | static void Caculate_Sort_Array(int32_t *p, int32_t num) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 将数组p的成员从小到大排序 |
| 形参 | int32_t *p；需要排序的数组 |
|  | int32_t num；需要排序的个数 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回； |
|  | float32_t resistance;当前测水电压值； |

Measure_findzero.c

get_zero_parameter

| 函数原型 | static void Caculate_Sort_Array(int32_t *p, int32_t num) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 将数组p的成员从小到大排序 |
| 形参 | int32_t *p；需要排序的数组 |
|  | int32_t num；需要排序的个数 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | struct systemparameter;系统参数 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;故障代码返回； |
|  | float32_t resistance;当前测水电压值； |

电机驱动控制

tmc2225.c

tmc2225Init

| 函数原型 | static void Tmc2225Init(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | Tmc2225芯片初始化 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

tmcStateInit

| 函数原型 | void TmcStateInit(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | ads125芯片工作状态配置 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | #define DIR_P PBout(1); |
|  | #define SPREAD PCout(7); |
|  | #define ENN PCout(5); |
|  | #define COILCURRENT 1200.0f; |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

tmccontrol.c

STEPMOTOR_Movel

| 函数原型 | void STEPMOTOR_Movel(u32 step,u32 accel,u32 decel,u32 speed) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 根据设置的步进，速度，加速度，减速度实现加速-匀速-减速 |
| 形参 | u32 step;总步数 |
|  | u32 accel;加速度 |
|  | u32 decel;减速度 |
|  | u32 speed;匀速度 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | STOP；停止状态 |
|  | MOVING；运行状态 |
|  | DECEL；减速过程 |
|  | ACCEL;加速状态 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u32 max_s_lim;频率峰值 |
|  | u32 accel_lim;到达减速点所需要的步进 |

Speed_Calculate

| 函数原型 | void Speed_Calculate(int *speed,int *accel,int *deccel) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 速度换算为实际定时器单位函数 |
| 形参 | int speed_temp;匀速度暂时变量 |
|  | int accel_temp;加速度暂时变量 |
|  | int deccel_temp;减速度暂时变量 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | STOP；停止状态 |
|  | MOVING；运行状态 |
|  | DECEL；减速过程 |
|  | ACCEL;加速状态 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u32 max_s_lim;频率峰值 |
|  | u32 accel_lim;到达减速点所需要的步进 |

motor.c

MotorInit

| 函数原型 | void MotorInit(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 电机初始化 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | MOTOR_AC； |
|  | MOTOR_DE； |
|  | MOTOR_VE； |
|  | MOTOR_EG； |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

MotorRunSetVelocity

| 函数原型 | void MotorRunSetVelocity(double64_t ac,double64_t de,double64_t ve,u32 eg) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 电机速度、加速度配置 |
| 形参 | double64_t ac；加速度 |
|  | double64_t de；减速度 |
|  | double64_t ve；匀速度 |
|  | u32 eg；细分值 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | Accels；加速度 |
|  | Deccels；减速度 |
|  | Speeds；匀速度 |
| 静态全局变量 | static u32 MotorVelocity;电机运行速度 |
| 局部变量 | 无 |

MotorUpTo

| 函数原型 | u32 MotorUpTo(int32_t position) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 电机向上运行到某个位置 |
| 形参 | int32_t position；要运行的位置 |
| 返回值 | u32 tim ；电机需要运行步进 |
| 全局变量 | MOTOR_DIRECTION_UP；电机向上运行标志 |
| 静态全局变量 | int step_position = 0; /*总步进计数*/ |
|  | static u32 MotorVelocity;电机运行速度 |
| 局部变量 | u32 speed,accel,deccl;匀速度、加速度、减速度变量 |
|  | int32_t currentsteps;当前位置步进数 |
|  | int32_t runsteps;运行步进数 |
|  | u32 tim = 0;电机需要运行步进 |

MotorDownTo

| 函数原型 | u32 MotorDownTo(int32_t position) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 电机向下运行到某个位置 |
| 形参 | int32_t position；要运行的位置 |
| 返回值 | u32 tim ；电机需要运行步进 |
| 全局变量 | MOTOR_DIRECTION_DOWN；电机向下运行标志 |
| 静态全局变量 | int step_position = 0; /*总步进计数*/ |
|  | static u32 MotorVelocity;电机运行速度 |
| 局部变量 | u32 speed,accel,deccl;匀速度、加速度、减速度变量 |
|  | int32_t currentsteps;当前位置步进数 |
|  | int32_t runsteps;运行步进数 |
|  | u32 tim = 0;电机需要运行步进 |

MotorSpotStd

| 函数原型 | void MotorSpotStd(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 马达减速至静止状态， 检查电机的当前状态，如果电机正在运行，则减速并停止，直到电机状态变为静态，然后跳出回路 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | MotionStatus；电机状态 |
|  | MOVING；运行状态 |
|  | FlagofStop；电机停止标志位 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

MotorSetOrigin

| 函数原型 | void MotorSetOrigin(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设置电机零点\编码器零点 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | step_position；电机当前位置 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

MotorRun

| 函数原型 | void MotorRun(int32_t steps,u32 direction) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设置电机零点\编码器零点 |
| 形参 | int32_t steps； |
|  | u32 direction； |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | MOTOR_DIRECTION_UP；电机上行状态 |
|  | MOTOR_DIRECTION_DOWN；电机下行状态 |
|  | MotionStatus；电机状态 |
|  | MOVING；电机为运行状态 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u32 speed,accel,deccl; |
|  | int32_t runsteps; |

MotorSpotSt

| 函数原型 | void MotorSpotSt(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 马达立即停止 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | FlagofST；电机停止标志位 |
|  | MotionStatus；电机状态 |
|  | MOVING；电机为运行状态 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u32 speed,accel,deccl; |
|  | int32_t runsteps; |

CPU1通讯

sensor.c

CalculationBCC_DSM

| 函数原型 | static char CalculationBCC_DSM(char command[], uint32_t count) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 计算与传感器通讯时的BCC校验码 |
| 形参 | char command[]；通讯的命令 uint32_t count；通讯命令字节数 |
| 返回值 | char bcc;BCC校验码； |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | char bcc;BCC校验码 |
|  | uint32_t i;循环计数标志位 |

DSMSendcommand3times

| 函数原型 | static uint32_t DSMSendcommand3times(char* command, uint32_t commandlen) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 向传感器发送指令，如果出错则重试三次； |
| 形参 | char command[]；通讯的命令 uint32_t commandlen；通讯命令字节数 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | static char DSMRcvBuffer[RCVBUFFLEN];传感器通信接受包； static uint32_t DSMRcvLen;传感器通信接收包长度； |
| 局部变量 | uint32_t i; uint32_t j; uint32_t retflag = 0xffu;函数返回值 |

DSM_AngleGet

| 函数原型 | uint32_t DSM_AngleGet(float32_t *gyroscopevalue_x, float32_t *gyroscopevalue_y) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器陀螺仪角度值 |
| 形参 | float32_t *gyroscopevalue_x；陀螺仪X角度 float32_t *gyroscopevalue_y；陀螺仪Y角度 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | float32_t gyroscopevalue;陀螺仪角度值 uint32_t ret;函数返回值 |

DSM_ZeroGet

| 函数原型 | uint32_t DSM_ZeroGet(float32_t *resistancevalue) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器零点霍尔电压值 |
| 形参 | float32_t *resistancevalue；零点霍尔电压值 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | int32_t ret;函数返回值 |

DSM_GetZeroeAverage

| 函数原型 | uint32_t DSM_GetZeroeAverage(float32_t *resistance_average, uint32_t count) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 多次读取传感器零点电压取平均值 |
| 形参 | float32_t *resistance_average；零点电压平均值 uint32_t count；读取的次数； |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 float32_t buff, average, resistance;中间变量；平均值；当前值 uint8_t n, m;循环计数 uint8_t ii;循环计数 uint8_t ave_begin, ave_end, ave_count;平均值开始、结束的序号；计算平均值的个数 |

DSM_ResistanceGet

| 函数原型 | uint32_t DSM_ResistanceGet(float32_t *resistancevalue) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器水位电压值 |
| 形参 | float32_t *resistancevalue；传感器水位电压值 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 |

DSM_GetResistanceAverage

| 函数原型 | uint32_t DSM_GetResistanceAverage(float32_t *resistance_average, uint32_t count) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取count次水位电压并计算平均值 |
| 形参 | float32_t *resistance_average；水位电压的平均值 uint32_t count；读取的水位电压次数 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 float32_t buff, average, resistance;中间变量；平均值；当前值 uint8_t n, m;循环计数 uint8_t ii;循环计数 uint8_t ave_begin, ave_end, ave_count;平均值开始、结束的序号；计算平均值的个数 |

DSM_Sweep

| 函数原型 | uint32_t DSM_Sweep(float32_t* sonicFrequency1, float32_t* sonicFrequency2) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器扫频的结果 |
| 形参 | float32_t* sonicFrequency1；A探头频率值 float32_t* sonicFrequency2：B探头频率值 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 |

DSM_SonicAD_Print

| 函数原型 | uint32_t DSM_SonicAD_Print(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器扫频幅值并打印 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 |

DSM_SensorGet

| 函数原型 | uint32_t DSM_SensorGet(struct DSMSENSOR_DATA *sensorvalue) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器频率密度和温度 |
| 形参 | struct DSMSENSOR_DATA *sensorvalue；传感器数据结构体 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 |

DSM_DensityParameterGet

| 函数原型 | uint32_t DSM_DensityParameterGet(struct DSMSENSOR_DATA *sensorvalue) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器密度分析参数 |
| 形参 | struct DSMSENSOR_DATA *sensorvalue；传感器数据结构体 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 |

DSM_SenserNumGet

| 函数原型 | uint32_t DSM_SenserNumGet(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器编号； |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 |

DSM_SenserVoltageGet

| 函数原型 | uint32_t DSM_SenserVoltageGet(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器电压值 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 |

DSM_AirFrequencyGet

| 函数原型 | uint32_t DSM_AirFrequencyGet(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器在空气中的谐振频率值 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 |

get_sensor_error_code

| 函数原型 | static uint32_t get_sensor_error_code(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 获取传感器错误代码 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 |

isSensorTiltAngleAbnormal

| 函数原型 | uint32_t DSM_AirFrequencyGet(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取传感器在空气中的谐振频率值 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ERR_NO_ERROR/ERROR_CODE |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint32_t ret;函数返回值 |

电流更新与诊断

ad5421.c

ReadFaultRegister

| 函数原型 | static void ReadFaultRegister(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取ad5421故障寄存器 |
| 形参 | u32 alarm； |
| 返回值 | 无； |
| 全局变量 | #define SPI1WRITE00 SPI1_ReadWriteByte(0x00)；SPI1读写数据字节 |
|  | #define READFAULT 0x85u；读取故障指令字节 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u16 data; |
|  | int32_t i;循环计数变量 |

ResetAD5421

| 函数原型 | static void ResetAD5421(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 复位AD5421寄存器 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无； |
| 全局变量 | #define RESETAD5421REG 0x07u |
|  | #define SYNC PCout(0) |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

ReadDACRegister

| 函数原型 | static void ResetAD5421(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取AD5421寄存器 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | Data-读取的寄存器数据； |
| 全局变量 | #define RESETAD5421REG 0x07u |
|  | #define SYNC PCout(0) |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u16 data; |
|  | int32_t i; |

SetCurrent

| 函数原型 | static int32_t SetCurrent(double64_t current) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设置输出电流值 |
| 形参 | double64_t current；电流值 |
| 返回值 | ret=ERR_CURRENT_EXCEED、ERR_CURRENT_READDACERR |
| 全局变量 | #define STARTFULLSCALE 3.2；设置输出电流下限值 |
|  | #define STOPFULLSCALE 24.0；设置输出电流上限值 |
|  | #define ERR_CURRENT_EXCEED 15；当前设置值超出了总范围 |
|  | #define ERR_CURRENT_READDACERR 16；ad5421读取DAC寄存器错误 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | int32_t ret = 0;故障代码定义变量 |
|  | u16 mode; |
|  | u16 readdata; |
|  | double64_t mode_t; |
|  | u32 datapac; |
|  | u16 curcrc; |

ReadWorkmodeCurrent

| 函数原型 | static double64_t ReadWorkmodeCurrent(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在正常工作模式下读取电流，需要判断是否报告错误 |
| 形参 | double64_t current；电流值 |
| 返回值 | Current=CURRENT_INIT、CURRENT_MEASUREERROR、4-20mA电流 |
| 全局变量 | EquipmentErrorCode；设备的故障代码 |
|  | EquipmentState；设备的运行状态 |
|  | #define CURRENT_INIT 3.2 初始化模式的电流输出值 |
|  | #define CURRENT_MEASUREERROR 22.0 测量类型故障电流输出值 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | double64_t current;电流设置的变量 |
|  | u32 equipmenterror;设备代码变量 |
|  | u32 equipmentstate;设备状态变量 |

ReadCurrentCorspdDeviceStatus

| 函数原型 | static double64_t ReadCurrentCorspdDeviceStatus(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取当前设备状态 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | tempcur；输出电流 |
| 全局变量 | #define CURRENT_CONFIGMODE 24.0 配置模式输出电流 |
|  | #define CURRENT_MEAMODE 21.5 测量状态输出电流 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | double64_t tempcur;输出电流变量 |
|  | u32 hostmainstate;主机当前状态 |

IdentifyStatusAndSetSPIWdg

| 函数原型 | static int32_t IdentifyStatusAndSetSPIWdg(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 识别设备状态并设置看门狗动作 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | ret=0、ERR_CURRENT_WRIEWCONERR、 |
| 全局变量 | #define CURRENT_CONFIGMODE 24.0 配置模式输出电流 |
|  | #define CURRENT_MEAMODE 21.5 测量状态输出电流 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | int32_t ret;故障代码定义 |
|  | u32 eqerrorcode,eqstate;设备代码；设备状态 |

CurrentStateJudgeAndSend

| 函数原型 | void CurrentStateJudgeAndSend(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 根据设备状态设置电流 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | ERR_NO_ERROR；设备无故障状态 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | int32_t ret;故障代码定义 |
|  | double64_t tempcur; |

WriteControlRegister

| 函数原型 | static int32_t WriteControlRegister(u16 controldata) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 写控制寄存器 |
| 形参 | u16 controldata；写入的数据 |
| 返回值 | ret=0、ERR_CURRENT_WRIEWCONERR； |
| 全局变量 | WRITECONTROL；写控制寄存器状态 |
|  | READCONTROL；读控制寄存器状态 |
|  | SPI1WRITE00；SPI1写数据00 |
|  | DELAY30US；延时30us； |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | int32_t ret;故障代码定义 |
|  | int32_t i; |
|  | u16 readback; |

Ad5421Init

| 函数原型 | int32_t Ad5421Init(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | AD5421配置初始化 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | Ret=0、ERR_CURRENT_WRIEWCONERR |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | int32_t ret;故障代码定义 |

CalculateCurrentCRC

| 函数原型 | static u16 CalculateCurrentCRC(u32 data) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 电流通讯数据CRC校验计算 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | res |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u32 divisor = 0x107u; |
|  | u32 res; |
|  | u32 bitcount = 23u;通信数据字节数 |
|  | u32 fir; |

编码器采集

Am4096i2c.c

AM_SDA_IN

| 函数原型 | static void AM_SDA_IN(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取编码器I2C的SDA输入初始化 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

AM_SDA_OUT

| 函数原型 | static void AM_SDA_OUT(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取编码器I2C的SDA输出初始化 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

AM_CLK_OUT

| 函数原型 | static void AM_CLK_OUT(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取编码器I2C的时钟初始化 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

AM_IO_Init

| 函数原型 | static void AM_IO_Init(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取编码器I2C的IO口初始化 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

AM_Start

| 函数原型 | static void AM_Start(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 开启读取编码器的配置 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

AM_Stop

| 函数原型 | static void AM_Stop(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 关闭读取编码器的配置 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

AM_ReadData

| 函数原型 | static u16 AM_ReadData(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 开始读取编码值 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | Receive；读取的编码数据 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u16 i,receive = 0; |

Get_Angle

| 函数原型 | static u16 Get_Angle(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 开始读取编码器角度值 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | temp;读取的角度值 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u16 temp; |

EncoderInit

| 函数原型 | void EncoderInit(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 编码值读取初始化 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | temp;读取的角度值 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u16 temp; |

SetEncodeOrigin

| 函数原型 | void SetEncodeOrigin(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设置编码值零点 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | temp;读取的角度值 |
| 全局变量 | #define AM_ZERO PAout(12) |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u16 temp; |

GetEncode

| 函数原型 | int32_t GetEncode(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取AM4096原始数据，并计算编码值 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | code;读取的角度值 |
| 全局变量 | int step_position = 0; /*总步进计数*/ |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | int32_t circle;圈数变量 |
|  | int32_t code;编码值变量 |
|  | u16 angle;角度值变量 |

看门狗

Max6746.c

ExternalWdgInit

| 函数原型 | void ExternalWdgInit(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 窗口看门狗配置初始化 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | #define TIMEOFWDG 5 窗口看门狗开启时间 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

WDGFeed

| 函数原型 | void WDGFeed(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 窗口看门狗喂狗 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | #define WDO PCout(13)； |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

继电器驱动

Relay.c

RelayInit

| 函数原型 | void RelayInit(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 继电器配置初始化 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | 无 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

SetRelay

| 函数原型 | void SetRelay(int32_t relay1,int32_t relay2) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设置继电器初始状态 |
| 形参 | int32_t relay1；继电器1状态 |
|  | int32_t relay2；继电器2状态 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | #define RELAY1 PCout(8)；继电器1的IO引脚 |
|  | #define RELAY2 PAout(15)；继电器2的IO引脚 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | 无 |

GetRelayStatus

| 函数原型 | u32 GetRelayStatus(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取继电器状态 |
| 形参 | 空 |
| 返回值 | relaystatus；继电器状态 |
| 全局变量 | #define RELAY1 PCout(8)；继电器1的IO引脚 |
|  | #define RELAY2 PAout(15)；继电器2的IO引脚 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | u32 relaystatus; |

JudgeRelayStatus

| 函数原型 | int32_t JudgeRelayStatus(int32_t rcvstatus,int32_t mystatus) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取判断继电器状态 |
| 形参 | int32_t rcvstatus； |
|  | int32_t mystatus |
| 返回值 | Ret=0\ERR_CPU1RELAYSTATUS; |
| 全局变量 | #define RELAY1 PCout(8)；继电器1的IO引脚 |
|  | #define RELAY2 PAout(15)；继电器2的IO引脚 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | int32_t ret;故障代码定义 |

CPU1模块结构

CPU1模块结构图

CPU1模块架构图

| 应用层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陀螺仪计算 | 液位冗余计算 | 采集信息通信 | 计算信息通信 | CPU的自检 |
| 输入输出口及API |  |  |  |  |
| 与CPU0的通讯与会话管理 | 与CPU2的通讯与会话管理 | 水位AD采集 | 电压AD采集 | 零点AD采集 |
| 液位超声波驱动 | 液位超声波采集 | 陀螺仪IIC通信 |  |  |
| 驱动层 |  |  |  |  |
| 串口通信 | 看门狗 | ADC | IIC接口 | 时钟驱动 |
| CRC校验 | PWM |  |  |  |

CPU1模块功能表

| 文件夹名 | 程序名 | 函数名 | 功能描述 | 自带/ 自编 | 是否与安全功能相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集信息通信 | Communication.c | ErrorState_TypeDef Refresh_CPU0_DATA(void) | 更新读取CPU0数据 | 自编 | 相关 |
|  |  | ErrorState_TypeDef read_write_cpu0_register(FunctionCode_TypeDef function_code, ParameterCode_TypeDef parameter_code, float32_t* data) | 读写CPU0的一个寄存器 | 自编 | 无关 |
|  |  | ErrorState_TypeDef get_airFrequency(void) | 获取密度管空气中频率 | 自编 | 无关 |
|  |  | void DensitySendPack(void) | 响应读取密度指令 | 自编 | 无关 |
|  |  | void DensityParameterSendPack(void) | 响应读取密度参数指令 | 自编 | 无关 |
|  |  | void SenserNumberSendPack(void) | 发送传感器号 | 自编 | 无关 |
|  |  | void AirFrequencySendPack(void) | 发送震动管空气中频率 | 自编 | 无关 |
|  |  | void SweepSendPack(void) | 响应扫频指令 | 自编 | 相关 |
|  |  | void OilADSendPack(void) | 响应液位AD值指令 | 自编 | 相关 |
|  |  | void GyrSendPack(void) | 发送陀螺仪数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | void WaterSendPack(void) | 发送水位数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | void VersionSendPack(void) | 发送硬件版本数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | void SoftVersionSendPack(void) | 发送软件版本数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ZeroSendPack(void) | 发送电压数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | void VoltageSendPack(void) | 发送电压数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void ErrorSendPack(void) | 发送错误包 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void unpack_data(char const* packed_data, unpacked_data_t* unpacked_data) | 解包数据 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void pack_data(const unpacked_data_t* unpacked_data, char* packed_data) | 组包数据 | 自编 | 相关 |
|  | gyroscope.c | ErrorState_TypeDef MPU6050_Init(void) | 陀螺仪芯片初始化 | 自编 | 无关 |
|  |  | ErrorState_TypeDef MPU6050_Update_Data(MPU6050_t *DataStruct) | 更新陀螺仪数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | ErrorState_TypeDef MPU6050_Get_Angle(float64_t* AngleX, float64_t* AngleY) | 获取当前陀螺仪角度值 | 自编 | 无关 |
|  |  | static float64_t Kalman_getAngle(Kalman_t *Kalman, float64_t newAngle, float64_t newRate, float64_t dt) | 对陀螺仪数据进行卡尔曼滤波 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void MPU6050_I2C_Init(void) | 陀螺仪芯片通信初始化 | 自编 | 无关 |
|  |  | static ErrorState_TypeDef I2C_TIMEOUT_UserCallback(uint8_t errorCode) | IIC通信错误回调函数 | 自编 | 无关 |
|  |  | static ErrorState_TypeDef MPU6050_I2C_Read(I2C_T *hi2c, uint8_t DevAddress, uint8_t MemAddress, uint8_t *pData, uint8_t Size, uint16_t Timeout) | 通过IIC读取陀螺仪芯片的数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | static ErrorState_TypeDef MPU6050_I2C_Write(uint8_t DevAddress, uint8_t MemAddress, uint8_t pData, uint16_t Timeout) | 通过IIC写入陀螺仪芯片的数据 | 自编 | 无关 |
|  | sweep.c | static ErrorState_TypeDef PWM_Get_AD(uint16_t Frequency1,uint16_t Frequency2,uint16_t* AD1,uint16_t* AD2,uint16_t StabilizationTime) | 获取扫频的AD值 | 自编 | 相关 |
|  |  | ErrorState_TypeDef Sweep_Frequency(uint16_t minFrequency,uint16_t maxFrequency,uint16_t intervalFrequency) | 获取扫频结果 | 自编 | 相关 |
| 外设配置 | ad.c | void AD_init(void) | AD初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void AD_GPIO_Configuration(void) | AD管脚初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | uint16_t Get_Adc(uint8_t ch) | 获取某通道AD值 | 自编 | 相关 |
|  |  | VoltageState_TypeDef VoltageDetection(void) | 传感器供电电压检测 | 自编 | 相关 |
|  | usart.c | void USART1_init(void) | 串口1初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void USART2_init(void) | 串口2初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | void USART2_send(const char sendbuf[128],uint16_t sendlen) | 串口2发送数据 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void USART3_init(void) | 串口3初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | void USART3_send(const char sendbuf[128],uint16_t sendlen) | 串口3发送数据 | 自编 | 相关 |
|  |  | void USART_init(void) | 串口初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | char CalculationBCC(const char command[],int32_t count) | 计算BCC校验码 | 自编 | 相关 |
|  |  | char CalculationADD(const char command[],int32_t count) | 计算ADD校验码 | 自编 | 相关 |
|  |  | int32_t fputc(int32_t ch, FILE *f) | 重定向printf函数到串口1 | 自编 | 相关 |
|  | gpio.c | void IO_init(void) | GPIO初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void RS485_IO_init(void) | 485通信IO初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void MPU6050_IO_Init(void) | 陀螺仪IO初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void Water_IO_Init(void) | 测水IO初始化 | 自编 | 相关 |
|  |  | static void PWM_IO_Init(void) | PWMIO初始化 | 自编 | 相关 |
|  | time,c | void PWM_init(void) | PWM初始化 | 自编 | 相关 |

CPU1模块流程

采集信息通信

communication.c

Refresh_CPU0_DATA

| 函数原型 | ErrorState_TypeDef Refresh_CPU0_DATA(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 更新CPU0的数据 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | ErrorState_TypeDef CPU0State;与CPU0通信状态 ErrorState_TypeDef GYRState;陀螺仪工作状态 VoltageState_TypeDef VoltageState;传感器供电状态 CPU0_Parameter_TypeDef CPU0_Parameter;密度传感器数据 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | static uint16_t number = 0;刷新序号 |

read_write_cpu0_register

| 函数原型 | ErrorState_TypeDef read_write_cpu0_register(FunctionCode_TypeDef function_code, ParameterCode_TypeDef parameter_code, float32_t* data) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读或写一组CPU0寄存器 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | ErrorState_TypeDef CPU0State;与CPU0通信状态 ErrorState_TypeDef GYRState;陀螺仪工作状态 VoltageState_TypeDef VoltageState;传感器供电状态 CPU0_Parameter_TypeDef CPU0_Parameter;密度传感器数据 |
| 静态全局变量 | 无 |
| 局部变量 | uint8_t i;循环计数 char add_temp;ADD校验值 char Usart2_Sendbuff[8] = {0};串口2发送缓冲区 |

CPU3模块结构

CPU3模块结构图

CPU3模块架构图

| 应用层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息的显示 | 设备配置 | 温度密度测量 | 数字信号的输入输出 |  |
| 输入输出口及API |  |  |  |  |
| 与CPU2的通讯与会话管理 | 屏幕的管理 | 按键的管理 | 与温度密度模块的通信 | 数字信号通信 |
| 配置解锁 |  |  |  |  |
| 驱动层 |  |  |  |  |
| 串口通信 | IO中断 | ADC | SPI | 时钟驱动 |
| 看门狗 | CRC校验 |  |  |  |

CPU3模块功能表

| 文件夹名 | 程序名 | 函数名 | 功能描述 | 自带/ 自编 | 是否与安全功能相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与CPU2通讯 | Communication.c | void CommunicateInit(void) | 通讯初始化 | 自编 | 无关 |
|  |  | static int SymbolCheckIsWrong(u8 **rev,int *length) | 检查首字符,并查找包内是否有两个首字符,若出现第二个 则舍去第二个首字符前的所有数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | static int CRCIsError(u8 *rev,int length) | 检查CRC是否错误 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void AnalysisMajorState(u8 *rev,int length) | 解析状态\副状态\命令 | 自编 | 无关 |
|  |  | static int CharToInt(u8 mark,u8 **pindex,int32_t *ret,const u8* add_index,u32 length) | 数据类型转换，将字符型转为整型 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void WorkingstateAnalysis(u8 *rev,int length) | 设备工作状态分析， | 自编 | 无关 |
|  |  | static int ParameterAnalysis(u8 *rev,int length) | 解析参数 | 自编 | 无关 |
|  |  | static int JudgeWriteParaSuccess(void) | 参数检查(看是否写入成功) | 自编 | 无关 |
|  |  | static void AnalysisCheckData(u8 *rev,int length) | 解析检修模式传递的数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | static bool HostSlaveCommandCheck(void) | 检查下发命令是否成功 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void UpdateAllParameter(void) | 更新所有参数 | 自编 | 无关 |
|  |  | static int ConfigAnalysis(u8 *rev,int length) | 配置状态分析 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void IntToChar(char mark,u32 *position,u32 value) | 数据类型装换，将整型转为字符型 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void WriteParameterPacking(void) | 写参数组包 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void JudgeWorkingMode(void) | 判断现在设备工作模式 | 自编 | 无关 |
|  |  | void Communication(u8 *rev,int length) | 通讯CPU2解析数据包 | 自编 | 无关 |
|  |  | void CommandSend(u8 primary,u8 vice,u8 command) | 发送指令 | 自编 | 无关 |
| HMI人机交互 | display.c | static void matchingwordstock(u8 **display,int cnt,int x,int y,int shift) | 显示汉字 | 自编 | 无关 |
|  |  | static u32 ParameterInput(int cnt,int x,int y,u8 *shift) | 参数输入,光标自右向左移动,逐位输入 | 自编 | 无关 |
|  |  | static u8 DetermineConfiguration(int commondcnt) | 决定进行哪种配置 | 自编 | 无关 |
|  |  | static u8 JudgeDecimals(int value) | 计算数值位数 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void DtatDisplay(int value,u8 x,u8 y,u8 shift,u8 mark) | 显示数据 | 自编 | 无关 |
|  |  | static int ParameterIsFault(void) | 判断参数是否错误 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void DisplayAlarm(int x,int y,int aorb) | 显示报警状态 | 自编 | 无关 |
|  |  | void Display_Init(void) | 显示控制初始化 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ConfigurationMode(void) | 0-是否进入配置模式 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void DIS_PasswordErr(void) | 显示密码错误 | 自编 | 无关 |
|  |  | void PasswordInput(void) | 1-密码输入 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void DIS_Working_ErrorMode(void) | 显示工作模式错误 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void DIS_Working_Init(void) | 显示设备初始化 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void DIS_Working_LevelFollowing(void) | 显示设备液位跟随状态 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void DIS_DataERR(void) | 显示数据解析失败 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void DIS_FullThreshold_Over(void) | 显示置满载阈值完成 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void DIS_NoloadThreshold_Over(void) | 显示设置空载阈值完成 | 自编 | 无关 |
|  |  | void RegularMode(void) | 默认状态显示设置 | 自编 | 无关 |
|  |  | void MAIN_DeviceStatus(void) | 2-设备当前状态显示 | 自编 | 无关 |
|  |  | void StartSettingMode(void) | 3-配置模式启动中 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ConfigurationMenu(void) | 4-显示陪置菜单,每页显示四行 | 自编 | 无关 |
|  |  | void QuitConfiguration(void) | 5-退出配置模式 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ParameterConfig(void) | 6-参数配置 | 自编 | 无关 |
|  |  | void CommandConfig(void) | 7-指令配置 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ReconditeConfig(void) | 8-检修模式 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ParameterConfigAlter(void) | 9-修改参数 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ParameterConfigAlterError(void) | 10-参数设置错误 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ParameterSend(void) | 11-下发参数 | 自编 | 无关 |
|  |  | void CommandConfigSend(void) | 12-下发指令 | 自编 | 无关 |
|  |  | void QuitReconditeConfig(void) | 14-退出检修模式 | 自编 | 无关 |
|  |  | void QuitConfigING(void) | 15-正在退出配置模式 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ToRegularMode(void) | 16-进入工作模式缓冲函数 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ParaSendSucess(void) | 17-参数下发成功 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ParaSendFailure(void) | 18-参数下发失败 | 自编 | 无关 |
|  |  | void CommandSendSucess(void) | 19-指令下发成功 | 自编 | 无关 |
|  |  | void CommandSendFailure(void) | 20-指令下发失败 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ReconditeDisplay(void) | 21-检修模式显示中 | 自编 | 无关 |
|  |  | void IntegratedMeasurementModel(void) | 22-正在进入综合测量 | 自编 | 无关 |
|  |  | void QuitMeaMode(void) | 23-退出综合测量 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ReadParametering(void) | 24-显示正在读取参数 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ReadParameterFail(void) | 25-读取参数失败 | 自编 | 无关 |
|  |  | void UpdateDeviceInformation(void) | 26-更新设备信息 | 自编 | 无关 |
|  |  | void QuitCheckIng(void) | 27-正在退出检修模式 | 自编 | 无关 |
|  |  | void QuitComplexMeasureIng(void) | 显示正在退出综合测量 | 自编 | 无关 |
|  |  | void ComplexMeasureIng(void) | 显示综合测量中 | 自编 | 无关 |
|  |  | static void DIS_CheckData(void) | 检修状态下显示设备 | 自编 | 无关 |
|  |  | void EquipFirstPower(void) | 设备刚上电还未与CPU2通讯时显示初始化中 | 自编 | 无关 |
|  |  | void UpdateParaArray(int sequence,u32 value) | /*更新参数显示数组*/ | 自编 | 无关 |
|  |  | u32 GetParaArray(int sequence) | /*从参数显示数组中获取数据*/ | 自编 | 无关 |
|  | hgs.c | void WriteCommand(u8 Cmd) | 写指令函数 | 自编 | 无关 |
|  |  | void WriteSingleData(u8 Data) | //写单个数据函数 |  |  |
|  |  | void write_4_byte(u8 DATA) | 写字符最初级 |  |  |
|  |  | void wirte_1616(u8 x,u8 y,u8 *buf,u8 coder,u8 select) | 写入汉字最第二级 |  |  |
|  |  | void write_hanzi16(u8 x,u8 y,u8 *buf,u8 m,u8 endm,u8 select) | 写入汉字最上级 |  |  |
|  |  | void Set_Remap_Format(u8 d) | 设置重新映射格式 |  |  |
|  |  | void all_screen(u8 m) | 全部清屏 |  |  |
|  |  | void midrow_screen(void) | 中排数据清楚 |  |  |
|  |  | void CLS_scope(u8 row_start,u8 row_end,u8 column_start,u8 column_end) |  |  |  |
|  |  | void write_816(u8 x,u8 y, u8 *buf,u8 coder,u8 en) | 写入一个8*16的字母 |  |  |
|  |  | void OLED_Init(void) | 屏幕初始化 |  |  |