DSM系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

总册 - 文档控制与总体说明

V0.1  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

2026-07-31

文档信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-00 | 文档版本 | V0.1 |
| 文档名称 | CPU2软件详细设计总册 | 文件状态 | 编制稿 |
| CPU2 起始版本 | V1.36.1.0 | CPU3 配套版本 | V1.36.0.0 |
| 共享协议版本 | 31 | 参数存储版本 | 3 |
| 起始分支 | MAIN | 起始 HEAD | 66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd |
| 编制日期 | 2026-07-31 | 编制单位 | 青岛澳邦量器有限责任公司 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-07-31 | 建立分卷体系、起始基线、统一证据状态和总风险入口。 | Codex 协助编制 | 待审核 | 待批准 |

编制状态说明

本册为 V0.1 编制稿，内容按当前工作区源码进行首轮静态盘点。起始工作区存在尚未提交的 CPU2 源码修改，因此本册不能作为最终发布基线。“源码已核对”只说明已找到对应代码证据，不等于构建、台架、现场、故障注入或 SIL 认证验证已经完成。

目录

1. 文档信息	1

2. 版本记录	2

3. 编制状态说明	3

4. 目录	4

5. 概述	5

5.1 编写目标	5

5.2 适用范围	5

5.3 不适用结论	5

6. 起始基线	6

7. 分卷组成	7

8. 软件总体上下文	8

9. 统一证据状态	9

10. 跨卷设计约束	10

11. 首轮问题和风险总表	11

12. 相关文件	12

概述

本总册是 CPU2 软件详细设计分卷体系的统一入口，负责维护适用范围、版本基线、术语、分册关系、证据口径和跨卷风险。模块和函数详细设计分别维护在专业分册中，总册不重复保存第二份模块正文。

编写目标

• 建立一个总册和七个专业分册，降低单个 Word 的长度和渲染成本。

• 统一设计编号、版本轴、术语和证据状态。

• 从需求、设计、代码、测试到证据建立可维护的追踪关系。

• 明确源码事实与硬件、台架、现场和认证证据的边界。

适用范围

适用于 DSM 系列储罐在线自动计量仪 CPU2 固件的软件详细设计编制和评审。当前 V0.1 以 CPU2 V1.36.1.0、CPU3 V1.36.0.0、共享协议 31 和参数存储版本 3 为启动盘点对象。

不适用结论

本文档不直接证明整机达到 SIL2，也不替代硬件 FMEDA、FTTI 分析、真实传感器、长线、掉电、故障注入、现场运行和认证机构评审。

起始基线

| 基线项 | 起始值 | 证据状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分支 | MAIN | 源码已核对 | 定稿前重新冻结 |
| 起始 HEAD | 66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd | 源码已核对 | 工作区存在未提交改动 |
| CPU2 固件版本 | V1.36.1.0 | 源码已核对 | app_version.h:8-20 |
| CPU3 配套版本 | V1.36.0.0 | 源码已核对 | CPU3 app_version.h:9-25 |
| CPU2/CPU3 共享协议 | 31 | 源码已核对 | CPU2/CPU3 定义一致 |
| CPU2 参数存储版本 | 3 | 源码已核对 | system_parameter.c:642 |

起始工作区中的 measure_oilLevel.c 存在并行未提交修改。第2分册涉及该文件时必须重新取得 Git 状态、差异和文件哈希，不能把本次启动记录写成最终发布基线。

分卷组成

| 卷号 | 主题 | 唯一维护内容 | V0.1 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总册 | 文档控制与总体说明 | 基线、术语、分卷关系、总风险 | 首轮正文 |
| 第1分册 | 总体架构与运行框架 | 启动、调度、上下文和依赖 | 首轮正文 |
| 第2分册 | 测量、运动与传感器 | 测量状态机、运动、传感器和编码器 | 骨架与模块清单 |
| 第3分册 | 通信、接口与数据 | Modbus、UART/DMA、接口和共享数据 | 首轮正文 |
| 第4分册 | 参数管理与FRAM持久化 | 参数链路、FRAM、CRC、迁移和掉电 | 首轮正文 |
| 第5分册 | 故障、恢复与安全机制 | 故障、恢复、安全状态和执行边界 | 首轮正文 |
| 第6分册 | 输出控制与硬件服务 | AO/HART、继电器、BSP 和辅助诊断 | 骨架与模块清单 |
| 第7分册 | 追踪、验证与附录 | 追踪矩阵、验证设计、索引和风险 | 首轮框架 |

软件总体上下文

CPU2 是测量业务、运动控制、传感器访问、参数运行态和关键输出控制的权威执行端。CPU3 通过板间 Modbus 获取参数、状态和测量结果，并向 CPU2 发布受控命令。CPU2 还直接连接传感器、编码器、FRAM、AO/HART、继电器、电源监测和电机驱动等资源。

| 对象 | CPU2 职责 | 主要接口 | 详细设计位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU3 | 业务数据权威端、命令执行端 | UART5 Modbus | 第3、4分册 |
| 传感器 | 识别、命令、测量、完整性检查 | USART6、无线模块 | 第2、3分册 |
| 运动机构 | 驱动、位置模型、编码器闭环和停机 | SPI、GPIO、定时器 | 第2、5、6分册 |
| 现场输出 | AO/HART 和继电器控制 | SPI、USART2、GPIO | 第3、6分册 |
| 持久化 | 参数和位置记录的保存、校验与恢复 | SPI FRAM | 第4、5分册 |

统一证据状态

| 状态 | 允许表达 | 禁止扩展 |
| --- | --- | --- |
| 源码已核对 | 找到对应文件、符号和行号 | 不得写成已完成构建或硬件验证 |
| 静态检查通过 | 指定规则或分析器已执行 | 不得替代动态测试 |
| 构建通过 | 目标基线可生成固件 | 不得证明外设和现场行为 |
| 主机测试通过 | 自动测试在主机环境通过 | 不得证明真实时序和电气条件 |
| 台架验证通过 | 真实板卡和仪器有记录 | 不得自动扩展为现场或认证结论 |
| 待确认 | 事实、需求或产品决定尚不完整 | 不得按经验补成实现事实 |
| 待验证 | 设计或实现已描述但证据不足 | 不得标记为通过 |

跨卷设计约束

1. CPU2 和 CPU3 固件版本独立，共享契约只使用 DEVICE_PROTOCOL_VERSION 判断。

2. 参数设计必须追踪入口、校验、持久化、运行态、消费、输出和恢复。

3. 中断只执行有界采样、硬门禁和事件投递；线程态承担日志、策略和业务重跑。

4. 故障设计保留最具体错误码，区分非故障命令切换和最终故障出口。

5. 软件检查不能替代电源、FRAM、编码器、电机、通信和安全功能的真实验证。

首轮问题和风险总表

| 编号 | 问题或风险 | 影响分册 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 工作区存在未提交 CPU2 源码修改，最终基线未冻结 | 总册、第2分册 | 待确认 |
| R-002 | App_MainLoop 的 50 ms 延时不是严格周期，业务流程可同步阻塞 | 第1、2分册 | 源码已核对，时序待验证 |
| R-003 | PendSV 同时承担 SSI、FRAM、AO、HART、Modbus 和 UART 恢复 | 第1、3、4、5分册 | 最坏执行时间待验证 |
| R-004 | 上电安全停机和传感器识别返回值未全部纳入启动错误汇总 | 第1、5分册 | 待评审 |
| R-005 | 看门狗喂狗条件不直接证明主循环活性 | 第5、6分册 | 故障注入待验证 |
| R-006 | 参数A/B槽无generation或commit marker，单槽新写成功不保证下次采用最新值 | 第4、7分册 | 待整改或故障注入 |
| R-007 | 全部硬件、掉电、长线和 SIL 证据尚未在本轮执行 | 全部分册 | 待验证 |

相关文件

• 一代参考文档：01_一代参考文档/FX01.软件详细设计V1.1_一代参考.docx。

• 编制标准：02_撰写标准/CPU2软件详细设计撰写与排版要求.md。

• 流程图基准：04_流程图版式基准/。

• 长期计划：05_撰写计划/CPU2软件详细设计长期编制计划.md。