DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

总册 - 文档控制与总体说明

V0.2  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计总册 | 日期 | 2026-08-02 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-00 | 模版号 | V0.2 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 建立分卷体系、起始基线、统一证据状态和总风险入口。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.2 | 按一代参考三分节版式重建，更新2A/2B拆分、现行交付集、受控状态、当前工作区clean-first记录、跨卷约束、第7分册15项重点风险和逐页版式验收规则。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-08-02 |

目录

1. 概述	1

1.1 编写目标	1

1.2 适用范围	1

1.3 证据边界	1

2. 配置基线	1

2.1 固件、协议与文档轴	1

2.2 工作区与发布边界	1

3. 分卷体系	1

3.1 现行交付集	1

3.2 责任边界	2

4. 软件总体上下文	2

5. 统一设计、编号与证据规则	3

5.1 设计编号域	3

5.2 证据状态与处置状态	3

6. 跨卷设计约束	4

7. 高风险与开放事项	4

7.1 当前必须保留的问题	4

7.2 风险状态保持规则	6

8. 基线冻结与变更回填	6

8.1 冻结顺序	6

8.2 Word版式验收顺序	6

9. 相关文件	7

概述

编写目标

本总册是CPU2软件详细设计的统一控制入口，负责维护配置基线、分册责任、设计编号、证据状态、跨卷约束和开放风险。各专业对象的函数、接口、状态机和流程图只在责任分册中维护，总册不保存第二份实现正文。

适用范围

适用于DSM系列储罐在线自动计量仪CPU2固件的软件详细设计编制、技术评审、变更影响分析和验证规划。当前编制轴为CPU2 V1.36.1.0、CPU3 V1.36.0.0、共享协议31和参数存储版本3。

证据边界

本文档的源码复核、结构门禁和Word逐页渲染只能证明对应层级的事实。2026-08-02已对MAIN@66d5c062当前工作区（含既有索引差异）执行CPU2和CPU3 clean-first构建，两路退出码均为0；该记录不等于最终冻结基线，也不等于静态分析、主机测试、目标板、台架、现场、故障注入或SIL认证机构接受。未取得批准的软件需求基线前，不得宣称需求覆盖已完成。

配置基线

固件、协议与文档轴

| 对象 | 当前值 | 事实来源 | 本册口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU2固件 | V1.36.1.0 | Application/Inc/app_version.h | 专业分册主实现轴 |
| CPU3配套 | V1.36.0.0 | Application/app_version.h | 板间接口伴随证据轴 |
| 共享协议 | 31 | CPU2/CPU3 system_parameter.h | 共同兼容性轴 |
| 参数存储 | 3 | CPU2 system_parameter.c:642 | CPU2持久化轴 |
| Git快照 | MAIN@66d5c062 | 当前HEAD及工作区分层 | 不是批准发布提交 |
| 版式基线 | FX01 V1.1一代参考 | 参考DOCX与编制标准 | 唯一Word版式基线 |

工作区与发布边界

1. HEAD、索引和工作树必须分层记录；未提交差异不得写成已批准发布行为。

2. 当前measure_oilLevel.c存在已暂存并行修改，涉及AO参数归一化时必须明确HEAD与索引边界。

3. 发布前重新冻结CPU2、CPU3、共享协议、参数存储和文档版本，并重查代码证据位置。

4. 本轮文档编制不改变固件版本，不暂存、不提交、不推送。

分卷体系

现行交付集

当前为七个专业责任域、八份现行专业分册。第2责任域因页数和流程图密度拆分为2A和2B；统计共161项专业设计、48张专业流程图。第7分册另维护12项治理设计和3张治理流程图。

| 分册 | 责任域 | 版本 | 物理页 | 设计项 | 流程图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1分册 | 总体架构与运行框架 | V0.2 | 19 | 5 | 3 |
| 第2A分册 | 测量与传感器 | V0.4 | 53 | 32 | 11 |
| 第2B分册 | 运动、位置与编码器 | V0.4 | 33 | 16 | 4 |
| 第3分册 | 通信、接口与数据 | V0.2 | 35 | 18 | 6 |
| 第4分册 | 参数管理与FRAM持久化 | V0.2 | 32 | 19 | 7 |
| 第5分册 | 故障恢复与安全机制 | V0.2 | 38 | 28 | 9 |
| 第6分册 | 输出控制与硬件服务 | V0.2 | 49 | 43 | 8 |
| 第7分册 | 追踪、验证与附录 | V0.2 | 30 | 12 | 3 |

责任边界

| 主题 | 唯一维护分册 | 可以引用 | 不得替代 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动、调度和上下文 | 第1分册 | 第5、6分册 | 各业务状态机正文 |
| 测量和传感器 | 第2A分册 | 第2B、3、5分册 | 运动与编码器详细设计 |
| 运动、位置和编码器 | 第2B分册 | 第2A、4、5分册 | 测量策略和传感器协议 |
| 通信和共享数据 | 第3分册 | 第1、4、6分册 | 参数持久化或输出内部策略 |
| 参数和FRAM | 第4分册 | 第2B、3、5分册 | 业务消费和安全处置详情 |
| 故障、恢复和安全门禁 | 第5分册 | 全部专业分册 | 各硬件服务的正常路径 |
| AO、HART、继电器和BSP | 第6分册 | 第1、3、5分册 | 板间协议和全局故障策略 |
| 追踪、验证和附录 | 第7分册 | 所有责任分册 | 专业分册的技术事实 |

软件总体上下文

CPU2是测量业务、运动控制、传感器访问、参数运行态和关键输出控制的权威执行端。CPU3通过板间Modbus获取参数、状态和测量结果，并向CPU2发布受控命令。CPU2同时连接传感器、编码器、FRAM、AO/HART、继电器、电源监测和电机驱动等资源。

| 外部对象 | CPU2职责 | 主要接口 | 责任分册 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU3 | 业务数据权威端、命令执行端 | UART5 Modbus | 第3、4分册 |
| 传感器 | 识别、命令、测量和完整性检查 | USART6和无线模块 | 第2A、3分册 |
| 运动机构 | 驱动、位置模型、编码器闭环和停机 | SPI、GPIO和定时器 | 第2B、5、6分册 |
| 现场输出 | AO/HART和继电器控制 | SPI、USART2和GPIO | 第3、6分册 |
| 持久化 | 参数和位置记录的保存、校验与恢复 | SPI FRAM | 第2B、4、5分册 |
| 电源与看门狗 | 低压门禁、紧急保存和复位边界 | ADC、TIM4、IWDG | 第1、2B、4、5、6分册 |

统一设计、编号与证据规则

设计编号域

| 前缀 | 设计域 | 责任分册 | 数量 | 现行范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-ARC | 总体架构与调度 | 第1分册 | 5 | 003-007 |
| SDD-MSR | 测量、运动与传感器 | 第2A/2B分册 | 48 | 001-048 |
| SDD-COM | 通信、接口与共享数据 | 第3分册 | 18 | 001-018 |
| SDD-PAR | 参数与持久化 | 第4分册 | 19 | 001-019 |
| SDD-FLT | 故障、恢复与安全机制 | 第5分册 | 28 | 001-028 |
| SDD-IO | 输出控制与硬件服务 | 第6分册 | 43 | 001-043 |
| SDD-TRC | 追踪、验证与附录 | 第7分册 | 12 | 001-012 |

证据状态与处置状态

为避免把证据层级、处置动作和自由说明混在一个状态字段中，后续追踪表统一拆分为“证据状态”和“处置状态”。转换完成前，复合文本必须能拆回下表的原子词，不得以“已验证”概括不同证据层级。

| 类别 | 受控词 | 进入条件 | 保持的限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证据 | 待需求映射 | 尚无批准需求编号 | 不能宣称需求覆盖 |
| 证据 | 源码已核对 | 当前符号和语义已复核 | 动态和硬件结果未知 |
| 证据 | 工作树构建预检通过 | 指定工作树clean-first退出码为0 | 不等于最终冻结基线；不证明外设和现场行为 |
| 证据 | 门禁已通过 | 指定自动检查通过 | 视觉和技术评审仍可否决 |
| 证据 | 构建已通过 | 最终代码clean-first构建通过 | 不证明外设和现场行为 |
| 证据 | 主机测试已通过 | 可重复主机用例通过 | 不证明目标板电气时序 |
| 证据 | 目标板/台架已通过 | 受控硬件用例和原始证据通过 | 不自动等于现场或认证 |
| 处置 | 待整改 | 已确认设计或实现缺口 | 关闭前不得降级为普通待验证 |
| 处置 | 待确认 | 语义、基线或接受准则存在缺口 | 取得批准依据前不提升 |
| 处置 | 待执行 | 验证或评审活动已定义 | 不得写成已通过 |
| 处置 | 持续检查 | 属于每次变更都必须重跑的规则 | 不代表风险已关闭 |

跨卷设计约束

| 约束域 | 统一约束 | 责任分册 | 重点验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本与协议 | CPU2和CPU3固件版本独立；共享契约仅以协议版本宏判断 | 第3、7分册 | 版本不匹配、完整重同步 |
| 参数链路 | 追踪入口、校验、持久化、运行态、消费、输出和恢复 | 第3、4、6分册 | ACK、延迟保存、重启和掉电 |
| 执行上下文 | 中断只执行有界采样、硬门禁和事件投递；线程态承担日志和策略 | 第1、5、6分册 | PendSV最坏时间和阻塞故障 |
| 故障出口 | 保留最具体错误码，区分命令切换、待确认和最终故障 | 第2A/2B、5分册 | 故障注入、恢复上限和状态清理 |
| 低压掉电 | 24 V低压链路必须同时覆盖编码器紧急持久化和普通FRAM门禁 | 第2B、4、5、6分册 | 断电时序、写入回执和重启恢复 |
| 输出安全 | AO、HART和继电器的输入上界、异常退出和故障反馈不得互相替代 | 第3、5、6分册 | 模拟量、串口方向、触点和故障映射 |
| 证据边界 | 文档、源码、构建、主机、目标板、台架、现场和认证证据分层 | 第7分册 | 证据原件、版本、环境和批准角色 |

高风险与开放事项

当前必须保留的问题

| 编号 | 问题或限制 | 影响分册 | 证据状态 | 处置状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 批准的软件需求和安全需求基线尚未导入 | 总册、7 | 待需求映射 | 待执行 |
| R-002 | MSR-012涉及已暂存AO参数归一化，HEAD与索引行为不同 | 2A、6、7 | 源码已核对 | 待确认 |
| R-003 | MSR-047的首个有效样本、全0/全FF和队列溢出门禁已实现；有效帧年龄、LIN及MagINCn/MagDECn诊断消费仍未闭环 | 2B、7 | 源码已重新核对 | 待整改 |
| R-004 | PAR-001/002两个水位寄存器均映射calibrateWaterLevel，waterLevelCorrection无入口 | 3、4、7 | 源码已核对 | 待确认 |
| R-005 | PAR-011/015的A/B记录无generation且固定优先A | 4、7 | 源码已核对 | 待确认 |
| R-006 | PAR-012/014保存结果不可观测，ACK先于100 ms延迟保存 | 3、4、7 | 源码已核对 | 待整改 |
| R-007 | FLT-002自动闭环缺失；FLT-008慢停失败仍可能清码；FLT-020本次上电不可恢复；FLT-021在FAILED时拒绝新命令；上述项及FLT-015至019、FLT-027、FLT-028缺目标板证据 | 5、7 | 源码已核对 | 待整改 |
| R-008 | IO-020/025/026/027包含HART下溢、偏移和状态语义缺口 | 6、7 | 源码已核对 | 待整改 |
| R-009 | IO-038/040/041/042包含PendSV阻塞、TC无超时和RX DMA恢复缺口 | 1、6、7 | 源码已核对 | 待整改 |
| R-010 | IO-017/035/043的FAULT与继电器触点尚无完整业务闭环 | 5、6、7 | 源码已核对 | 待确认 |
| R-011 | test.c的Release隔离缺口尚无独立设计编号 | 1、5、7 | 源码已核对 | 待确认 |
| R-012 | 现行8份专业分册与追踪库存必须保持哈希绑定；任一DOCX、OLE或Visio变化后，第7分册和总册的旧验证证据立即失效 | 全部、总册 | 门禁已通过 | 持续检查 |
| R-013 | 2026-08-02当前工作树CPU2/CPU3 clean-first均退出0；最终冻结构建、静态分析、主机、动态、硬件、现场和认证仍缺对应层级的原始证据 | 全部 | 工作树构建预检通过 | 待执行 |

风险状态保持规则

1. 专业分册中已明确的待整改、高风险、待确认或硬件待验证状态，在第7分册汇总时不得统一降级为“源码已核对”。

2. 风险关闭必须同时记录修改版本、提交、验证用例、原始证据和批准角色；不以文字改写代替关闭。

3. 第7分册15项重点来自第2A、第2B和第5分册，覆盖MSR与FLT域；PAR、IO同等问题由总册风险入口持续保留，仍需补齐批准需求与高层证据。

基线冻结与变更回填

冻结顺序

1. 确认批准的软件需求、安全需求、固件版本和共享协议基线。

2. 冻结HEAD、索引和工作树边界，重新核对所有设计项的符号、文件和行号快照。

3. 完成责任分册回填，重新生成第7分册追踪矩阵和流程图总索引。

4. 对最终代码执行clean-first构建、静态分析和可隔离主机测试。

5. 在目标板和台架执行通信、FRAM、掉电、电机、AO、HART、继电器、IWDG和故障注入用例。

6. 收集现场和认证活动所需的独立审查、覆盖、偏差关闭和批准记录。

Word版式验收顺序

| 序号 | 检查对象 | 接受准则 | 失败处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一代参考对照 | 封面、版本页、目录、三分节、A4和页边距一致 | 候选稿不得进入正式路径 |
| 2 | OOXML结构 | styles.xml与一代参考逐字节一致，关系、OLE和媒体完整 | 修复后重跑全部门禁 |
| 3 | Word字段 | 目录、页码和页数使用最终候选稿更新 | 不得使用过期页码交付 |
| 4 | 整本渲染 | 从物理第1页至末页逐页查看 | 任一页失败即回到候选稿 |
| 5 | 视觉细节 | 无重叠、裁切、孤立标题/表头、异常分页、穿线、压线或箭头净空不足 | 调整后重新整本渲染 |
| 6 | 正式稿复核 | 正式路径重渲染与已审核候选逐页哈希一致 | 不得交付或记录为已验收 |

相关文件

| 文件 | 作用 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 01_一代参考文档/FX01.软件详细设计V1.1_一代参考.docx | 唯一内容组织和Word版式参考 | 不修改原始参考 |
| 02_撰写标准/CPU2软件详细设计撰写与排版要求.md | 结构、版式、流程图和验收规则 | 随经验和反馈受控更新 |
| 04_流程图版式基准/ | Visio形状、连线、净空和OLE嵌入基准 | 独立VSDX与Word OLE业务图一致 |
| 05_撰写计划/CPU2软件详细设计长期编制计划.md | 长期周期、验收和后续工作 | 每个周期收口后同步 |
| 06_分卷编制/README.md | 现行分册、历史版本和路径索引 | 只将通过验收的文档标记为现行 |