DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第2分册 - 测量、运动与传感器

V0.2  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计第2分册：测量、运动与传感器 | 日期 | 2026-07-31 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-02 | 模版号 | V0.2 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 建立测量、运动、编码器和传感器分册骨架及源码范围。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.2 | 补充测量总调度、油位和水位状态机、传感器与位置交互、核心函数详细设计及三张可编辑流程图；版式按一代参考文档调整。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |

目录

1. 概述	1

1.1 基线、工作区分层和证据边界	1

1.2 分册设计域	1

2. 测量命令总调度	2

2.1 正式执行链和公共收尾	2

2.2 绕过测量门禁的即时命令	2

2.3 普通命令门禁顺序	2

2.4 命令切换和错误宏语义	3

2.5 重复初始化现状	3

3. 公共运动、位置和传感器基础	4

3.1 运动接口	4

3.2 位置源和距离检查	5

3.3 传感器能力和读取入口	5

4. 油位测量详细设计	5

4.1 命令入口和状态	5

4.2 搜索方法选择	6

4.3 SearchOilLevel 总体动作	6

4.4 频率粗找	6

4.5 精找和连续闭环	7

4.6 持续跟随、标定和修正	7

4.7 油位运行态和参数	8

4.8 油位当前实现限制	8

5. 水位测量详细设计	8

5.1 命令入口和状态	8

5.2 SearchWaterLevel 前置处理	9

5.3 粗找和精找	9

5.4 快速翻转找点	9

5.5 位置源切换和跟随入口	10

5.6 闭环跟随和丢失恢复	10

5.7 水电容传感器链	10

5.8 水位结果、位置口径和共享状态	11

5.9 取消、失败和自动恢复	11

5.10 预留或未参与当前水位控制的配置	12

6. 核心函数详细设计	12

6.1 MeasureStart	12

6.2 SearchOilLevel	13

6.3 FollowOilLevel	13

6.4 CorrectOilLevelProcess	14

6.5 SearchWaterLevel	14

6.6 FindWaterLevel_FastByStateFlip_StableExit	15

6.7 FollowWaterLevelCore	15

6.8 MotorCtrl_MoveAndWait	16

7. 函数级设计追踪	16

8. 核心流程图	17

8.1 SDD-MSR-F01 正式测量命令门禁与分派流程	19

8.2 SDD-MSR-F02 油位搜索与持续跟随流程	20

8.3 SDD-MSR-F03 水位寻找、位置源切换与跟随流程	21

9. 待确认和待验证	22

概述

本分册描述 CPU2 正式测量命令的公共门禁与分派，以及油位、水位、电机运动、位置源和传感器交互。密度点阵、罐高、探底、回零和全部电机驱动寄存器将在本分册后续周期继续展开；故障恢复策略由第5分册维护，通信帧和寄存器由第3分册维护。

基线、工作区分层和证据边界

| 项目 | 当前事实 | 详细设计口径 |
| --- | --- | --- |
| 分支和 HEAD | MAIN@66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd | 本册公共行为静态核对起点 |
| CPU2 版本 | V1.36.1.0 | 仅表示当前源码版本，不表示本册已发布 |
| 共享协议 | 31 | CPU2/CPU3 共享协议事实 |
| 油位源文件 | measure_oilLevel.c 在 index 中有两行暂存差异，工作树相对 index 无额外差异 | HEAD 行为为正文主体；暂存差异单列说明 |
| 其他本册源文件 | 总调度、水位、传感器、电机、编码器和故障管理目标文件与 HEAD 一致 | 按当前 HEAD 描述 |
| 验证边界 | 仅完成源码静态核对和文档版式核对 | 不等于构建、目标板、机械、传感器、现场或 SIL 验证 |

暂存差异位于 CorrectOilLevelProcess()：更新 tankHeight 后新增一次 normalize_ao_params_after_write() 调用。该调用会归一化完整 AO 配置，归一化结果会进入随后 save_device_params() 使用的待保存镜像；但该保存入口为 void，双槽写入仍可能失败。当前只可确认该差异未纳入 HEAD，且本轮没有针对该差异的构建、AO、FRAM、目标板或发布验证证据。

分册设计域

| 设计域 | 本轮覆盖 | 后续展开 |
| --- | --- | --- |
| 测量总调度 | 命令邮箱、即时命令、门禁、MeasureStart、切换和公共收尾 | 全部命令逐项契约 |
| 油位 | 搜索方法、粗找、精找、连续闭环、跟随、标定和修正 | 密度点阵复用与台架阈值 |
| 水位 | 慢速/快速寻找、跟随、位置源切换、DSM/安全传感器链 | 水位标定和现场精度 |
| 运动与位置 | MoveAndWait、连续上下行、编码器/电机记步模型 | 驱动寄存器和全部保护 |
| 传感器 | 水电容能力门禁及油位运动态读取入口 | 各协议完整事务和模式恢复 |

测量命令总调度

正式执行链和公共收尾

1. App_MainLoop 从覆盖式单槽邮箱原子取得正式命令和七字段 active 参数快照。

2. DeviceCommand_TakePending 设置 current_command 并激活参数快照，App_ExecuteMeasureCommand 再同步调用 ProcessMeasureCmd。

3. ProcessMeasureCmd 对即时命令直接处理；其他命令执行编码器、电源和 MeasureStart 门禁。

4. 命令 switch 同步调用具体 CMD_* 入口，阻塞业务返回前主循环不会重新分派。

5. 返回后 FaultRecovery_UpdateAfterCommand 更新自动恢复上下文。

6. 清 current_command，推进参数延迟任务并回到主循环。

工程中不存在 MeasureEnd()、Measure_End() 或 EndMeasure()。ProcessMeasureCmd 返回后的 FaultRecovery_UpdateAfterCommand、清 current_command 和推进参数延迟任务三项动作必须称为“命令处理公共收尾”，不得虚构统一测量结束函数。证据：Application/Src/app_main.c:45-58、231-305；Services/ParamStorage/system_parameter.c:350-371。

绕过测量门禁的即时命令

| 命令 | 直接动作 | 当前限制 |
| --- | --- | --- |
| CMD_CANCEL_MEASUREMENT | 取消恢复和 SI 候选、慢停并进入待机 | 待机不等于已确认电机停稳 |
| CMD_MAINTENANCE_MODE | 设置维护屏蔽标志 | 不执行电源和电机初始化 |
| CMD_MAINTENANCE_EXIT | 清维护屏蔽标志 | 不执行电源门禁和 MeasureStart；返回后仍执行命令公共收尾 |
| CMD_CLEAR_ALL_RELAY_LATCHED_ALARMS | 提交继电器清锁存请求 | 动作由继电器服务完成 |
| CMD_PAIR_NEAREST_WIRELESS_SLIPRING | 执行无线配对 | 调度层丢弃配对函数返回码 |

上述即时命令均绕过普通测量门禁和 MeasureStart，但 ProcessMeasureCmd 返回后仍由 App_ExecuteMeasureCommand 执行自动恢复更新、清 current_command 和参数延迟任务等命令公共收尾。

普通命令门禁顺序

| 顺序 | 动作 | 失败或切换处理 | 后续 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要时取消 SI 候选 | 不产生测量错误 | 继续 |
| 2 | Encoder_BeginNewProcess | 先解除上一流程编码器锁存 | 继续 |
| 3 | PowerMonitor_BeginNewProcess | 失败 SET_ERROR 并退出；不恢复旧编码器锁存 | 成功才继续 |
| 4 | MeasureStart | STATE_SWITCH 取消并返回；普通错误 SET_ERROR 后由宏内 return 退出 | NO_ERROR 才进入 switch |
| 5 | switch(command) | 由具体命令维护状态、结果和错误 | 返回公共收尾 |

命令切换和错误宏语义

| 机制 | 当前执行语义 | 详细设计限制 |
| --- | --- | --- |
| HasEffectiveCommandSwitchRequest | 同时识别正式命令槽和未解析 new_command_ready；当前命令非空、待命令相同且不在自身打断白名单时忽略同命令 | 尚未解析的原始串口命令可能先中止当前流程，随后才决定能否形成正式命令 |
| CHECK_ERROR | 检查返回码、全局错误和新命令；命中后慢停并从有返回值函数退出 | 只适用于允许返回错误码的调用上下文 |
| CHECK_COMMAND_SWITCH | 新命令或下层 STATE_SWITCH 时调用 HandleError 后返回 STATE_SWITCH | 慢停失败只追加警告，宏仍保持 STATE_SWITCH |
| SET_ERROR | 仅处理非 NO_ERROR、非 STATE_SWITCH；FaultManager_SetErrorState 后从所在 void 函数 return | SET_ERROR(STATE_SWITCH) 不返回，后续代码仍会执行 |
| FaultManager_SetErrorState | 原子发布 STATE_ERROR、错误码和 zero_point_status=1，随后记录并慢停 | 慢停失败只补充警告，不覆盖根因 |

因此 ProcessMeasureCmd() 中的普通 MeasureStart 错误不会继续进入命令 switch；但 CMD_MeasurWater、CMD_MeasureZero、CMD_MeasureBottom、部分罐高标定及空载/满载扭力入口若仅对 STATE_SWITCH 调用 SET_ERROR，仍可能继续写完成态。两类语义必须分开描述。

重复初始化现状

| 命令或路径 | 外层初始化 | 内部初始化 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 找油/跟随 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_MeasureAndFollowOilLevel 再次调用 | 第二次返回值已显式检查 |
| 找水 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_MeasurWater 再次调用且不检查返回值 | 第二次失败后仍可能继续 |
| 水位跟随 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_FollowWaterLevel 再次调用且不检查返回值 | 第二次失败后仍可能继续 |
| 零点标定 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_CalibrateZeroPoint 内再次调用 | 重复慢停、错误清理、电机和重量初始化 |
| 油位标定 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_CalibrateOilLevel 内再次调用 | 标定流程重复重置测量辅助状态 |
| 液位修正转标定 | ProcessMeasureCmd 一次 | 修正入口和标定入口可形成三次调用 | 重复初始化次数最多，且部分返回值处理不一致 |
| 运行到位置 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_RunToPosition 内再次调用 | 内部启动结果需与后续运动错误分层 |
| 水位标定 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_CalibrateWaterLevel 内再次调用 | 原跟随态标定后还会重新进入长期跟随 |
| 单点测量 | ProcessMeasureCmd 一次 | 密度单点入口再次调用 | 重复清理和外设初始化 |
| 部件参数读取 | ProcessMeasureCmd 一次 | 传感器部件参数入口再次调用 | 内部返回值和普通命令门禁需统一 |
| 回零、探底、罐高等 | ProcessMeasureCmd 一次 | 多个内部入口仍可能再次调用 | 尚未形成统一的一次性命令上下文契约 |

公共运动、位置和传感器基础

运动接口

| 接口 | 用途 | 主要步骤 | 退出边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| MotorCtrl_MoveAndWait | 避让、回退、对齐和闭环步进 | 准备、临时速度、切换检查、刷新位置、限位目标、启动确认、到达等待、实动比较和位置同步 | 错误或命令切换时停止并返回根因 |
| MotorCtrl_MoveUp | 持续上行采样流程 | 下发约 2000 mm 上行目标，由业务循环持续检测 | 业务循环负责慢停、位置和传感器检查 |
| MotorCtrl_MoveDown | 持续下行采样流程 | 下发约 200 mm 下行目标，循环可反复延长 | 由业务循环决定保护；当前水位搜索仅检查传感器、切换和编码轮丢步，未执行 waterBlindZone、maxDownDistance 或显式水位碰撞判断 |
| MotorCtrl_SlowStop | 统一慢停 | 下发停止、等待 RAMPSTAT.vzero；编码轮源就绪时保存编码器位置，再恢复默认速度 | 停机、停稳、位置保存或速度恢复失败均返回具体错误 |

位置源和距离检查

| 位置源 | 位置计算 | 刷新方式 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码轮记步 | AS5145 计数换算 cable_length | 后台约 50 ms 轮询；阻塞运动内主动刷新 | 偏差检测会置 ENCODER_LOST_STEP，但随后位置同步结果无条件覆盖 ret，当前不能保证最终返回该错误 |
| 电机记步 | 切换时编码轮长度 + XACTUAL 相对变化 × 局部周长 | 运动和后台位置服务刷新 | 编码器差异不参与当前失步判定 |
| 切换到电机源 | 先临时切换并建立基准，再下行一圈标定局部周长并返回切换位置 | 全部成功后保存参数和电机位置快照 | 任一步失败均回滚模式、参数、基准和原错误 |

传感器能力和读取入口

| 业务数据 | DSM_SENSOR | SAFE_SENSOR | 其他类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油位频率 | Read_Level_Frequency | SensorSafeAdapter_ReadLevelFrequency | DSM_V2_Read_LevelFrequency |
| 水电容 | Read_Water_Capacitance | HELLO 能力位包含 SENSOR_SAFE_CAP_WATER_CAP 后读取 | LTD_SENSOR 返回 PARAM_FEATURE_UNSUPPORTED |
| 零点水电容 | 回零阶段允许读取并保存 | 能力门禁通过后允许读取并保存 | 不建立零点电容；从支持类型切换到不支持类型时，本入口不主动清旧运行态值，但后续读取仍被能力门禁拒绝 |

油位测量详细设计

命令入口和状态

| 命令 | 入口 | 主要状态 | 正常行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD_FIND_OIL | CMD_MeasureAndFollowOilLevel | STATE_FINDOIL -> STATE_FLOWOIL | 按需回零、搜索、可选位置源切换后持续跟随 |
| CMD_CALIBRATE_OIL | CMD_CalibrateOilLevel | STATE_CALIBRATIONOILING 或保持 STATE_FLOWOIL | 零值时探底并保存罐高；非零值搜索后修正 |
| CMD_CORRECT_OIL | CMD_CorrectOilLevel | 跟随态保持或转完整标定 | 跟随态直接修正；非跟随态转标定流程 |

搜索方法选择

| 方法值 | 算法 | 粗找 | 精找/闭环 | 当前结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 相对频率步进 | 读取空气和油中频率 | 目标取两端中点，离散步进精找 | 支持 |
| 1 | 固定频率步进 | 仍读取空气和油中频率 | 目标使用 oilLevelFrequency | 支持 |
| 2 | 密度连续闭环 | 不做频率端点粗找 | 按目标密度速度闭环 | 支持 |
| 3 | 超声 | 不执行 | 不执行 | PARAM_FEATURE_UNSUPPORTED |
| 4 | 连续相对频率 | 读取两端频率 | 中点目标速度闭环 | 支持 |
| 5 | 连续固定频率 | 不做端点粗找 | 固定频率速度闭环 | 支持 |
| 其他 | 兼容旧步进路径 | 执行频率粗找 | 按旧步进精找 | 当前不返回不支持 |

SearchOilLevel 总体动作

1. 无条件使罐液位 AO 过程样本失效。

2. 按 liquidLevelMeasurementMethod 分流；方法 3 直接返回不支持，方法 2 目标缺失也可在清运行标志前返回。

3. 方法 5 和频率粗找分支清 probe_at_liquid_level、liquid_stable；方法 2 不由 SearchOilLevel 入口统一清除。

4. 频率粗找路径启用液位模式，判定当前为空气或油中，并执行 SearchOil/SearchAir。

5. 解析目标频率后进入旧步进精找或连续频率闭环。

6. 算法完成后按各路径记录油位、液位有效标志、密度分布液位缓存和 AO 样本。

7. 专用 StopAndReturn 出口撤销 AO 并慢停；部分 CHECK_ERROR、CHECK_COMMAND_SWITCH 和方法 3 出口不具备该统一保证。

频率粗找

| 阶段 | 运动和采样 | 保护 | 当前限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| SearchOil | 必要时上行 100 mm；持续下行至油中，慢停并读取油中平均频率 | 命令切换、丢步、扭力碰撞、盲区下限 | 频率等于阈值时入口严格比较可能无法分类 |
| SearchAir | 持续上行至空气，慢停并读取空气平均频率 | 命令切换、丢步和扭力碰撞 | 没有独立墙钟超时或显式上位置界限 |
| 运动态判定 | 按当前传感器类型读取频率并返回 AIR/OIL | 读取失败先慢停再返回 | 等于 oilLevelFrequency 时运动态判定落入 OIL |

精找和连续闭环

| 路径 | 误差到动作 | 稳定条件 | 超时和限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧步进精找 | 按 100 Hz/mm 计算；小于 5 mm 折半，小于 0.3 mm 按 0.1 mm 移动 | 连续 10 次稳定 | 单侧累计加速超过 15 次报 OVERSPEED；约 100 轮保护当前按 NO_ERROR 返回 |
| 密度连续闭环 | 目标减当前为正时下行，为负时上行；按偏差调速 | 连续 3 次稳定 | 搜索运动分支检查 600 s；等待可使整体墙钟时间更长；跟随无主动超时；5 次无效密度报 DENSITY_INVALID |
| 连续频率闭环 | 当前频率高于目标下行，低于目标上行 | 连续 3 次稳定 | 搜索运动分支检查 600 s；频率盲区等待无总超时；相对法避开两端 200 Hz 区域 |
| 盲区行为 | 密度法到达下限直接报错；频率法停止并等待频率恢复 | 恢复后继续 | 频率盲区等待没有总超时 |

持续跟随、标定和修正

| 流程 | 设计动作 | 成功后 | 异常或限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| FollowOilLevel | 设置 STATE_FLOWOIL，并按当前方法进入长期闭环 | 持续更新油位、稳定标志和 AO | 无主动正常出口，只靠新命令或故障 |
| SearchAndFollowOilLevel | 按需回零；搜索最多 3 次；标定态修正；跟随最多重入 3 次 | 进入持续跟随 | STATE_SWITCH 直接透传；真实错误记录重试 |
| CorrectOilLevelProcess | tankHeight = cable_length + calibrate_oil_level；合法时按未被后续写入条件清命令参数，刷新位置和油位并调用保存 | 本函数不切换跟随态；是否继续跟随由调用方决定 | void 接口无法直接向上区分非法罐高或保存失败；保存失败仍可能写全局错误码 |
| index 暂存差异 | 修正罐高后调用 normalize_ao_params_after_write | 归一化结果进入随后保存使用的待保存镜像 | 未纳入 HEAD；本轮无针对该差异的构建、AO、FRAM、目标板或发布验证证据 |

油位运行态和参数

| 数据或参数 | 写入/读取 | 用途 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| oil_level | 搜索结果和跟随位置发布函数写入 | CPU3、AO 和后续密度业务 | 连续跟随运动调整过程中也可能发布；旧步进约 100 轮保护按 NO_ERROR 退出后也可能发布当前位置 |
| air_frequency/oil_frequency | 粗找读取 | 相对目标和诊断 | 必须对应同一次搜索上下文 |
| oilLevelFrequency | 固定频率方法读取；兼容 x10 值换算为整数 Hz | 步进或连续固定目标 | 仅方法 5 明确校验 0 或大于 6500 Hz；方法 1 当前未执行该范围校验 |
| oilLevelDensity | 密度方法读取 | 除以 100 得 kg/m³ 目标 | 0 时返回 PARAM_CONFIG_MISSING，且可在统一清运行标志前返回 |
| tankHeight | 位置模型和修正流程读写 | 液位计算基准 | 暂存 AO 归一化不得写成 HEAD 事实 |
| AO 液位样本 | 搜索开始失效，结果或跟随位置更新时发布 | 4-20 mA 输出 | 专用停止出口会失效；部分宏退出和方法 3 不显式失效 |

油位当前实现限制

1. 旧步进精找约 100 轮保护返回 NO_ERROR，随后上层可能把当前位置发布为有效液位。

2. 粗找入口和运动态判定对“频率等于阈值”的分类规则不同。

3. SearchAir 没有独立墙钟超时或显式上限。

4. 盲区等待和部分重试仍使用原始 HAL_Delay，命令切换响应可能接近 1 s。

5. 综合测量路径可能重复调用 SearchOilLevel，密度模式切换返回值在部分路径被忽略。

6. 负位置按 0 发布，但原始负值不会命中要求 oil_level >= 0 的盲区下限判断。

7. 部分 CHECK_ERROR、CHECK_COMMAND_SWITCH 和方法 3 出口不会显式撤销 AO 样本。

8. OilLevel_UpdateAoOutput 为 void；SearchOilLevel 可返回 NO_ERROR，而全局设备状态已因 AO 更新失败进入错误态。

9. CorrectOilLevelProcess 为 void，非法值和保存失败无法由调用者直接取得；保存失败仍可能通过全局错误码暴露。

10. 头文件注释仍列出 MEASUREMENT_WEIGHT_DOWN_FAIL，但当前油位实现没有显式生成该错误码。

水位测量详细设计

命令入口和状态

| 命令 | 入口 | 主要状态 | 当前行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD_FIND_WATER | CMD_MeasurWater | 先置 STATE_FINDWATER；NO_ERROR 正常写完成态，STATE_SWITCH 因 SET_ERROR 忽略也会落入完成态 | 真实错误由 SET_ERROR 宏内返回；STATE_SWITCH 被宏忽略后仍可能写完成态 |
| CMD_FOLLOW_WATER | CMD_FollowWaterLevel | 入口保持 STATE_FOLLOW_WATER_POINT_SEARCHING | 寻找水位、可选切换位置源后进入闭环；只有稳定 5 次或调节约 180 s 并进入监测时才置 STATE_FOLLOW_WATERING |
| CMD_CALIBRATE_WATER | CMD_CalibrateWaterLevel | 标定或恢复跟随 | 非跟随态有限完成；原跟随态修正后重新进入长期 FollowWaterLevel/fast |

SearchWaterLevel 前置处理

1. 使水位 AO 过程样本失效。

2. fault_info_init 慢停并在无编码器/电源锁存时清全局错误。

3. 按配置和零点状态决定是否 SearchZero。

4. 运行态 zero_capacitance 为 0 时，从持久化 zero_cap/10.0 恢复或再次回零读取空气区电容。

5. 必要时先上行 100 mm 避让。

6. 读取当前水电容，确保从空气区开始向下寻找。

粗找和精找

| 阶段 | 动作 | 重试 | 异常和限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗找 | 连续下行读水电容；入水后慢停、等待 3 s 并复判 | 最多 3 次；每次前 fault_info_init | 复判恢复空气区时上行 100 mm 并返回 MEASUREMENT_WATERLEVEL_LOW |
| 精找脱水 | 必要时上行 100 mm；若仍在水中则低速上行至空气区 | 进入每次精找前执行 | 位置判断使用通用 sensor_position |
| 精找入水 | 连续下行，按距粗定位点距离切换默认速度/40/4；首次 WATER 时慢停 | 名义最多 3 次 | 真实故障会锁存全局错误，后续尝试可能立即终止，不一定是 3 次独立有效重试 |
| 结果计算 | water_tank_height - cable_length，64 位中间值并饱和 | 一次 | 上报负值钳位为 0 |

快速翻转找点

1. 确保零点电容可用并读取当前 WATER/NORMAL。

2. WATER 时持续上行至 NORMAL；NORMAL 时持续下行至 WATER。

3. 第一次状态翻转只缓存，第二次及以后取最近两次翻转水位平均值。

4. 统计稳定窗口内最大和最小水位，满足窗口后慢停并移动到平均位置。

5. 当前首次快速找点传入 stable_win_ms=0，因此第二次翻转后立即满足窗口；它不是长期稳定性确认。

6. 跟随丢失恢复才使用默认 30 s 稳定窗口。

位置源切换和跟随入口

| 条件 | 动作 | 后续 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已是电机记步 | 不切换 | 直接进入跟随 | 沿用当前位置基准 |
| 编码轮记步且自动切换关闭 | 保持编码轮 | 直接进入跟随 | 编码器差异仍参与失步判断 |
| 编码轮记步且自动切换开启 | 先临时切到电机源并建立基准，再下行一圈标定局部周长并返回原位 | 成功后持久化，再按当前模式重新找水并进入跟随 | 任一步失败回滚模式、参数、基准和原错误 |

闭环跟随和丢失恢复

| 设计项 | 当前算法 | 状态或输出 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标区间 | target=air_cap+water_cap_threshold/1000；上下带宽取 water_find_cap_threshold/1000 | 锁存 air_cap、target 和带宽 | 步长判断仍会读取当前参数 |
| 偏水 | cap >= 上阈值时上行 | 按偏差选择 0.2/3/10 mm | 每次使用阻塞 MoveAndWait |
| 偏空气 | cap <= 下阈值时下行 | 按偏差选择 0.2/3/10 mm | 每步均需重新采样 |
| 稳定 | 连续 5 个稳定样本，或连续调节 180 s | 进入 STATE_FOLLOW_WATERING 并锁定一次水位 | 180 s 到期也强制进入稳定监测 |
| 滞后恢复 | 偏离 water_lag_cap_threshold 时返回闭环 | AO 样本按流程维护 | 运行参数可在循环中变化 |
| 水位丢失 | diff > 0.6 × water_cap_threshold 连续 5 次后重搜 | 按模式慢速或快速重找 | 注释中的“小变化”条件和若干常量未参与执行 |

水电容传感器链

| 链路 | 事务 | 校验和转换 | 错误处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSM 一代 | UART6_SendWithRetry("Cl", 500 ms)，DMA 先收后发 | 11 字节、D/E 开头、CRLF、7 位数值和 BCC；atof | 重试后返回最后真实错误；小于 30.0 pF 映射为 99999.9 pF |
| 安全传感器 | EnsureReady -> READ_WATER_CAP 安全请求 | 能力、帧长、保留字段、质量、诊断、数据年龄和会话；x10/10.0 | 服务层最多两次读取；适配层映射传输、协议、远端、陈旧和身份错误 |
| 能力门禁 | DSM 或已激活且声明 WATER_CAP 的 SAFE_SENSOR | LTD_SENSOR 不支持 | 通信超时时追加无线链路诊断；链路诊断失败时返回更具体错误，链路正常时保留原超时 |

水位结果、位置口径和共享状态

| 数据 | 生产点 | 消费或作用 | 一致性限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| water_measurement.water_level | 慢速最终定位、快速翻转平均、稳定监测入口 | CPU3、AO、继电器 | 成功定位后发布 |
| zero_capacitance | 回零读取或 zero_cap 恢复 | 水区判定和跟随阈值 | 0 值需重新建立 |
| current_capacitance | 每次水电容读取 | 调试和输入寄存器 | 不表示稳定水位 |
| debug_data.cable_length | 活动位置源 | 最终 water_tank_height - cable_length | 需与位置源切换基准一致 |
| debug_data.sensor_position | 通用位置模型 tankHeight - cable_length | 粗找和精找边界判断 | 与最终水位使用不同罐高参数 |
| AO 水位样本 | 寻找开始失效，确定水位时发布 | 4-20 mA 输出 | FollowWaterLevel/fast 包装器对任意非 NO_ERROR 结果失效；Core 自身不负责 |

若 tankHeight 与 water_tank_height 不一致，sensor_position 的边界判断与最终 water_level 口径会分离。水位流程还直接读取 g_deviceParams，没有建立整套命令级参数快照；运行中写参数可能形成入口锁存旧阈值、循环读取新阈值的混合。

取消、失败和自动恢复

| 场景 | 当前静态行为 | 详细设计要求 |
| --- | --- | --- |
| CMD_MeasurWater 收到 STATE_SWITCH | SET_ERROR 忽略切换码，随后仍可能写 STATE_FINDWATER_OVER | 不得声称一定立即退出且不发布完成态 |
| CMD_FollowWaterLevel 初始搜索切换 | 可能继续位置源检查或跟随入口，直到下层再次检测 | 列为当前实现限制 |
| 显式取消 | 取消恢复和 SI、清 current_command、慢停并无条件进入待机 | 待机不证明慢停成功 |
| 真实错误 | 故障管理器置 STATE_ERROR 并停机 | 根因进入自动恢复判定 |
| 自动恢复 | 白名单内命令每约 1 s 检查部件，成功后由主循环重跑原命令 | 能力、身份、配置和确定性电机故障不可自动恢复 |

预留或未参与当前水位控制的配置

| 配置或常量 | 当前状态 | 文档口径 |
| --- | --- | --- |
| waterBlindZone | 水位主文件未执行 | 不得描述为当前水位盲区保护 |
| maxDownDistance | 只用于罐高/探底模块 | 不是水位搜索下限 |
| waterLevelCorrection | 未参与当前水位计算 | 预留 |
| water_level_hysteresis_time_s | 源码标记预留 | 不描述为当前滞后时间 |
| WATER_OVERSHOOT_TH | 对应保护代码已注释 | 未生效 |
| WATER_CAP_SAT_LIMIT、WATER_FOLLOW_LOST_DIFF_BIG、WATER_FOLLOW_LOST_COUNT_MAX | 已定义但未参与执行 | 未生效 |

核心函数详细设计

MeasureStart

| 函数原型 | int MeasureStart(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 每次调用时重置测量运行环境：慢停并按锁存条件清错，初始化电机和扭力运行态，清协议与测量辅助状态。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | NO_ERROR 或 MotorCtrl_Init 的具体错误码。 |
| 全局变量 | g_measurement、编码器/电源锁存、电机和扭力运行态、协议辅助状态。 |
| 静态全局变量 | 由被调用模块维护，本函数无私有静态量。 |
| 局部变量 | ret 等初始化结果。 |
| 调用上下文 | 仅允许前台同步调用；当前多个命令存在重复调用。 |
| 前置条件 | 底层外设和参数已由 App_Init 建立；不得从 ISR 或 PendSV 调用。 |
| 后置条件 | 成功时清理本次测量辅助状态；失败时返回电机初始化根因。 |
| 异常处理 | fault_info_init 可能慢停并清全局错误；weight_init 返回值当前被忽略，但其当前实现固定返回 NO_ERROR，属于接口演化风险。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含电机初始化、慢停和全局状态清理。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure.c:581-602；fault_manager.c:416-426；Services/Weight/weight.c:77-89。 |
| 验证状态 | 源码已核对；重复初始化、失败注入和电机真实状态待目标板验证。 |

SearchOilLevel

| 函数原型 | uint32_t SearchOilLevel(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按油位方法选择频率粗找、步进精找、连续频率或密度闭环，并在成功后发布液位和 AO 样本。 |
| 形参 | 无；读取 g_deviceParams 中的测量方法、目标和阈值。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH、参数、传感器、运动、失步、碰撞、盲区或超时错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、油位模块运行态、活动位置源和 AO 样本。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 本函数局部量为 ret、direct_handled、result_recorded；闭环辅助函数另有各自局部量。 |
| 调用上下文 | 正式油位、标定、综合测量和密度分布流程，以及维护测试入口前台同步调用。 |
| 前置条件 | 正式命令路径要求 MeasureStart 和电源门禁通过；维护测试路径由测试入口自行承担安全前置条件。 |
| 后置条件 | 算法路径完成时发布油位和有效标志；AO 更新为 void，函数返回 NO_ERROR 时全局设备状态仍可能已置错。 |
| 异常处理 | 按具体路径传播错误；超声方法返回不支持；只有专用停止出口保证撤销 AO 并慢停。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含电机运动、传感器通信、等待和全局结果写入。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_oilLevel.c:1551-1587；Application/Src/measure.c:862-1009；Application/Src/test.c:1630-1660。 |
| 验证状态 | 源码已核对；频率/密度阈值、机械位移、AO 和运动分支 600 s 检查待台架验证。 |

FollowOilLevel

| 函数原型 | uint32_t FollowOilLevel(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设置持续油位跟随状态，并按当前测量方法运行长期频率或密度闭环。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 正常无主动成功出口；新命令返回 STATE_SWITCH，故障返回具体错误。 |
| 全局变量 | g_measurement、g_deviceParams、油位目标、位置和 AO 样本。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 本函数局部量为 ret；闭环辅助函数另有稳定、样本、速度、方向和计数局部量。 |
| 调用上下文 | 正式油位命令和维护测试入口在完成初始搜索后前台同步调用。 |
| 前置条件 | 液位目标、端点或密度目标已建立；活动位置源有效。 |
| 后置条件 | 持续更新油位和稳定状态，直至切换或故障。 |
| 异常处理 | 通信、位置、碰撞、失步、盲区和切换均可退出；部分宏退出和方法 3 不显式撤销 AO。 |
| 可重入性 | 不可重入；长期阻塞主循环业务分派。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_oilLevel.c:1602-1661；Application/Src/measure.c:862-950；Application/Src/test.c:1630-1660。 |
| 验证状态 | 源码已核对；长期稳定性、切换时延、盲区恢复和电机热负荷待验证。 |

CorrectOilLevelProcess

| 函数原型 | void CorrectOilLevelProcess(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 根据当前 cable_length 和油位标定参数修正 tankHeight，刷新位置、油位、AO 并保存参数。 |
| 形参 | 无；输入来自活动命令参数和当前测量位置。 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | g_deviceParams.tankHeight、标定参数、g_measurement 和位置模型；HEAD 的 AO 更新链只读取 AO 配置，index 新增调用才可能改写 ao_output。 |
| 静态全局变量 | 无私有静态量。 |
| 局部变量 | tank_height 等计算中间量。 |
| 调用上下文 | 由油位标定或修正命令在前台调用。 |
| 前置条件 | 当前 cable_length 有效，标定参数已绑定到 active 命令。 |
| 后置条件 | 合法时更新罐高，仅在参数未被后续写入时清命令参数，刷新位置和油位并调用保存；本函数不切换跟随态。 |
| 异常处理 | 接口为 void，非法范围或保存失败无法直接上报；保存失败仍可能写全局错误码；index 层另有 AO 归一化调用。 |
| 可重入性 | 不可重入；读写全局参数、位置和持久化服务。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_oilLevel.c：HEAD 2213-2229，index 2213-2231；Application/Src/measure.c:958-1009。 |
| 验证状态 | HEAD 行为与 index 差异已分层；本轮无针对暂存差异的构建、AO、FRAM、目标板或发布验证证据。 |

SearchWaterLevel

| 函数原型 | uint32_t SearchWaterLevel(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 建立零点电容，完成水位粗找和精找，计算并发布水位及 AO 样本。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH、测量、传感器、运动、位置、失步或配置错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、zero_capacitance、water_value、位置源和 AO 样本。 |
| 静态全局变量 | 水位模块的当前电容、粗定位和重试上下文。 |
| 局部变量 | ret、capacitance、位置和水位中间值。 |
| 调用上下文 | 找水、跟随初始定位、标定和恢复重跑在前台同步调用。 |
| 前置条件 | 电源和传感器可用；必要时允许回零和电机运动。 |
| 后置条件 | 成功时发布钳位水位和 AO；失败时保留根因并停止运动。 |
| 异常处理 | STATE_SWITCH 直接向上传递；精找真实故障锁存后可能影响名义重试。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含长时运动、传感器通信和全局状态写入。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_waterLevel.c:275-460、526-674。 |
| 验证状态 | 源码已核对；水电容阈值、3 s 复判、机械水位和重复精找待台架验证。 |

FindWaterLevel_FastByStateFlip_StableExit

| 函数原型 | uint32_t FindWaterLevel_FastByStateFlip_StableExit(uint32_t stable_win_ms) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 通过水区状态翻转定位界面，取最近两次翻转水位平均值，并在稳定窗口满足后对齐位置。 |
| 形参 | stable_win_ms：稳定观察窗口，单位 ms。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH 或传感器、运动、位置和超时错误。 |
| 全局变量 | zero_capacitance、g_measurement、水位模块翻转缓存和活动位置源。 |
| 静态全局变量 | 翻转位置、窗口极值、计数和时间戳。 |
| 局部变量 | 当前状态、移动方向、平均水位、经过时间。 |
| 调用上下文 | 快速水位模式的初次定位和丢失恢复在前台调用。 |
| 前置条件 | 零点电容可建立，运动边界和命令切换可检测。 |
| 后置条件 | 成功时停机并移动到平均水位对应位置。 |
| 异常处理 | 任何通信或运动错误停止并返回；stable_win_ms=0 时第二次翻转立即完成。 |
| 可重入性 | 不可重入；持续运动和读传感器。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_waterLevel.c:803-988、1019-1026。 |
| 验证状态 | 源码已核对；0 ms 语义、30 s 恢复窗口和现场波动待验证。 |

FollowWaterLevelCore

| 函数原型 | static uint32_t FollowWaterLevelCore(WaterRecoverStrategy recover_strategy) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按水电容目标带宽执行阻塞步进闭环，在稳定监测和丢失重找之间循环。 |
| 形参 | recover_strategy：水位丢失后选择慢速 SearchWaterLevel 或快速状态翻转恢复。 |
| 返回值 | 正常无主动成功出口；返回 STATE_SWITCH 或具体传感器、运动和位置错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、zero_capacitance、活动位置源和 AO 样本。 |
| 静态全局变量 | last_cap 为函数内 static；跨调用保留上一电容值。 |
| 局部变量 | lost_count、stable_count、阈值、cap、diff、step、方向、状态和计时等自动局部量。 |
| 调用上下文 | 水位初始定位和必要的位置源切换完成后由前台调用。 |
| 前置条件 | zero_capacitance、目标阈值和当前位置有效。 |
| 后置条件 | 持续调节或监测水位；非 NO_ERROR 返回后的 AO 失效由 FollowWaterLevel/fast 包装器执行。 |
| 异常处理 | 连续 180 s 可强制进入稳定监测；连续 5 次大偏差触发重搜。 |
| 可重入性 | 不可重入；长期阻塞并调用 MotorCtrl_MoveAndWait。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_waterLevel.c:1038-1308。 |
| 验证状态 | 源码已核对；闭环方向、步长、180 s 和丢失阈值待目标板与水槽验证。 |

MotorCtrl_MoveAndWait

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_MoveAndWait(float mm, int dir, uint32_t speed_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 执行边界受控的相对距离阻塞运动，并在结束后核对活动位置源的实际位移。 |
| 形参 | mm：非负移动距离；dir：独立方向；speed_x100：速度标度，0 表示默认速度。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH 或驱动、保护、边界、启动、停止、位置和失步错误。 |
| 全局变量 | 电机驱动、活动位置源、默认速度、命令切换状态和测量调试位置。 |
| 静态全局变量 | 由运动控制模块维护命令与位置上下文。 |
| 局部变量 | 目标、起止位置、实际距离、偏差和返回码。 |
| 调用上下文 | 仅允许前台同步业务调用。 |
| 前置条件 | 驱动和保护状态允许运动；活动位置源可刷新。 |
| 后置条件 | 电机已停止、位置已刷新并恢复默认速度。 |
| 异常处理 | 启动或停止失败返回真实错误；编码轮偏差会置 ENCODER_LOST_STEP，但随后同步结果无条件覆盖 ret，当前可能最终返回 NO_ERROR。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含轮询、等待、位置刷新和硬件访问。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c:433-565。 |
| 验证状态 | 源码已核对；真实距离、速度、边界、停稳和失步阈值待台架验证。 |

函数级设计追踪

| 设计编号 | 设计要求 | 代码证据 | 验证和残余项 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-001 | 正式命令在覆盖式单槽中与七字段参数原子绑定 | system_parameter.c:262-411 | 覆盖与同命令契约待测试 |
| SDD-MSR-002 | 普通命令依次通过编码器、电源和 MeasureStart 门禁 | measure.c:279-305 | 组合故障注入待执行 |
| SDD-MSR-003 | 普通 MeasureStart 错误由 SET_ERROR 宏内返回阻止分派 | fault_manager.h:181-191；measure.c:293-305 | 故障注入待执行 |
| SDD-MSR-004 | 油位方法 0~5 按源码分流，方法 3 返回不支持 | measure_oilLevel.c | 阈值和现场行为待验证 |
| SDD-MSR-005 | 油位搜索开始失效 AO；专用停止出口撤销 AO 并慢停，其他宏和方法 3 出口单列限制 | measure_oilLevel.c:229-237、739-751、1551-1661 | AO 生命周期与停稳待目标板验证 |
| SDD-MSR-006 | 水位粗找最多三次并执行入水后 3 s 复判 | measure_waterLevel.c:362-410、526-578 | 水槽验证待执行 |
| SDD-MSR-007 | 水位结果使用 water_tank_height - cable_length | measure_waterLevel.c:102-187、455-460 | 双罐高一致性待评审 |
| SDD-MSR-008 | 跟随位置源切换失败完整回滚 | motor_ctrl_position_model.c:410-558 | 一圈动作和回滚待台架验证 |
| SDD-MSR-009 | DSM 水电容小于 30.0 pF 保持映射为 99999.9 pF | dsm_sensor_communication.c:835-887 | UART6 和传感器实测待执行 |
| SDD-MSR-010 | 安全传感器水电容校验能力、质量、诊断、年龄和会话 | sensor_safe_service.c；sensor_safe_client.c | 整链路安全证据待补 |
| SDD-MSR-011 | MoveAndWait 在活动位置源上核对实际位移；当前丢步码可被同步结果覆盖 | motor_ctrl_motion_api.c:433-565 | 机械位移、错误覆盖和失步待验证/整改 |
| SDD-MSR-012 | HEAD 行为与 index 暂存 AO 归一化差异分层记录 | git index 与 measure_oilLevel.c:2213-2231 | 未纳入 HEAD；本轮无针对差异的发布验证证据 |

核心流程图

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-F01 | 正式测量命令门禁与分派流程 | app_main.c、measure.c、fault_manager.h | 已绘制；源码已核对 |
| SDD-MSR-F02 | 油位搜索与持续跟随流程 | measure.c、measure_oilLevel.c | 已绘制；源码已核对 |
| SDD-MSR-F03 | 水位寻找、位置源切换与跟随流程 | measure.c、measure_waterLevel.c、motor_ctrl_position_model.c | 已绘制；源码已核对 |

SDD-MSR-F01 正式测量命令门禁与分派流程

本图区分即时命令和普通命令，明确普通错误的宏内返回语义；STATE_SWITCH 不进入故障锁存，具体业务在同步调用完成后进入公共收尾。

图 SDD-MSR-F01 正式测量命令门禁与分派流程

证据状态：源码已核对；组合故障、命令覆盖和真实停机时延待目标板验证。

SDD-MSR-F02 油位搜索与持续跟随流程

本图表达 AO 起始失效、油位方法分流、条件性运行标志清理、频率粗找、步进或连续闭环、结果发布和调用方进入长期跟随。超声方法返回不支持；不同退出路径的 AO 撤销和慢停保证并不相同。

图 SDD-MSR-F02 油位搜索与持续跟随流程

证据状态：源码已核对；频率、密度、机械、AO 和跟随稳定性待台架验证。

SDD-MSR-F03 水位寻找、位置源切换与跟随流程

本图区分只执行慢速搜索的单次找水命令与按模式定位后长期跟随的命令，并表达临时切换位置源、一圈标定、成功持久化、失败回滚、稳定监测及按恢复策略执行慢速重搜或快速状态翻转。

图 SDD-MSR-F03 水位寻找、位置源切换与跟随流程

证据状态：源码已核对；零点电容、位置源切换、水槽波动和长期跟随待目标板验证。

待确认和待验证

1. 重复或多重 MeasureStart 是否应收敛为一次命令级初始化，以及内部失败如何统一传播。

2. 仅依赖 SET_ERROR(STATE_SWITCH) 的命令入口是否应避免继续写完成态或保存旧结果。

3. 油位旧步进约 100 轮保护是否应返回明确错误，而不是按 NO_ERROR 发布当前位置。

4. SearchAir、频率盲区等待和原始 HAL_Delay 路径是否需要统一墙钟超时。

5. CorrectOilLevelProcess 的非法范围和保存失败是否需要改为可上报返回值。

6. 水位 sensor_position 和最终 water_level 使用不同罐高参数的产品契约。

7. 快速水位首次找点 stable_win_ms=0 是否符合稳定性要求。

8. 水位跟随入口锁存阈值与循环实时参数混用是否需要命令级快照。

9. MoveAndWait 的 ENCODER_LOST_STEP 当前会被后续位置同步返回值覆盖，需确认错误保留策略。

10. 水位连续下行当前未执行 waterBlindZone、maxDownDistance 或显式碰撞限制，需补充安全边界。

11. 当前未参与水位控制的配置和常量是否删除、实现或明确保留。

12. 本轮未执行构建、目标板、RS485、UART6、FRAM、AO、掉电、电机、水槽、现场或 SIL 验证。