DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第2A分册 - 测量与传感器

V0.4  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计第2A分册：测量与传感器 | 日期 | 2026-07-31 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-02A | 模版号 | V0.4 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 建立测量、运动、编码器和传感器分册骨架及源码范围。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.2 | 补充测量总调度、油位和水位状态机、传感器与位置交互、核心函数详细设计及三张可编辑流程图；版式按一代参考文档调整。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.3 | 补充罐高、密度、SI Profile、零点和固定频率闭环详细设计、核心函数及可编辑流程图；继续按一代参考文档逐页复核。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.4 | 按70页上限拆为第2A/2B分册；本册保留测量调度、油水位、罐高、密度、SI、零点及十一张可编辑流程图。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |

目录

1. 概述	1

1.1 基线、工作区分层和证据边界	1

1.2 分册设计域	1

2. 测量命令总调度	2

2.1 正式执行链和公共收尾	2

2.2 绕过测量门禁的即时命令	2

2.3 普通命令门禁顺序	2

2.4 命令切换和错误宏语义	3

2.5 重复初始化现状	3

3. 公共运动、位置和传感器基础	4

3.1 运动接口	4

3.2 位置源和距离检查	5

3.3 传感器能力和读取入口	5

4. 油位测量详细设计	6

4.1 命令入口和状态	6

4.2 CMD_FIND_OIL 正常执行链	6

4.3 搜索方法选择	6

4.4 SearchOilLevel 总体动作	7

4.5 频率粗找	7

4.6 精找和连续闭环	7

4.7 持续跟随、标定和修正	8

4.8 油位运行态和参数	8

4.9 油位当前实现限制	9

5. 水位测量详细设计	9

5.1 命令入口和状态	9

5.2 SearchWaterLevel 前置处理	9

5.3 粗找和精找	10

5.4 快速翻转找点	10

5.5 位置源切换和跟随入口	10

5.6 闭环跟随和丢失恢复	11

5.7 水电容传感器链	11

5.8 水位结果、位置口径和共享状态	11

5.9 取消、失败和自动恢复	12

5.10 预留或未参与当前水位控制的配置	12

6. 罐高与探底详细设计	13

6.1 命令入口和调用场景	13

6.2 罐底判定和运动保护	14

6.3 SearchBottom 执行流程	14

6.4 罐高结果和标定数据	15

6.5 探底当前实现限制	15

7. 密度测量详细设计	16

7.1 密度命令和结果域	16

7.2 四种密度点阵计划	17

7.3 点位执行和稳定读取	17

7.4 候选结果和代际发布	18

7.5 密度当前实现限制	18

8. SI Profile 详细设计	19

8.1 生命周期和设备状态	19

8.2 Point0、采点和返液位发布	19

8.3 SI 采样、空气判定和候选值	20

8.4 SI 当前实现不一致和待确认项	20

9. 零点测量详细设计	21

9.1 命令入口和状态	21

9.2 SearchZero 执行流程	21

9.3 零点阈值、位置源和辅助基准	21

9.4 零点当前实现限制	22

10. 固定频率液位闭环详细设计	23

10.1 方法 1 与方法 5 的边界	23

10.2 方法 5 搜索和跟随闭环	23

10.3 固定频率结果和异常出口	23

10.4 固定频率当前实现限制	24

11. 核心函数详细设计	25

11.1 MeasureStart	25

11.2 SearchOilLevel	26

11.3 FollowOilLevel	27

11.4 CorrectOilLevelProcess	27

11.5 SearchWaterLevel	28

11.6 FindWaterLevel_FastByStateFlip_StableExit	28

11.7 FollowWaterLevelCore	29

11.8 MotorCtrl_MoveAndWait	30

11.9 SearchBottom	30

11.10 Density_MeasureByMode_Exact	31

11.11 SinglePoint_ReadSensor	32

11.12 SearchZero	32

11.13 FrequencyLevel_RunClosedLoop	33

12. 函数级设计追踪	34

13. 核心流程图	37

13.1 SDD-MSR-F01 正式测量命令门禁与分派流程	38

13.2 SDD-MSR-F02 油位搜索与持续跟随流程	39

13.3 SDD-MSR-F03A 单次找水与结果出口流程	40

13.4 SDD-MSR-F03B 水位位置源切换与长期跟随流程	41

13.5 SDD-MSR-F04 罐底搜索、罐高换算与安全提交流程	42

13.6 SDD-MSR-F05A 密度点阵计划形成流程	43

13.7 SDD-MSR-F05B 密度逐点采集与同代发布流程	44

13.8 SDD-MSR-F06A 零点粗找与精找流程	45

13.9 SDD-MSR-F06B 零点辅助基准重建与结果状态流程	46

13.10 SDD-MSR-F07A 固定频率入口、目标校验与频率读取流程	47

13.11 SDD-MSR-F07B 固定频率稳定、运动保护与回路流程	48

14. 待确认和待验证	49

概述

本分册描述 CPU2 正式测量命令的公共门禁与分派，以及油位、水位、罐高、密度、SI Profile、零点和固定频率闭环。电机驱动、运动 API、完整位置模型、尺带拟合、AS5145 采集、编码器持久化和失步诊断转入第2B分册；故障恢复策略由第5分册维护，通信帧和寄存器由第3分册维护。

基线、工作区分层和证据边界

| 项目 | 当前事实 | 详细设计口径 |
| --- | --- | --- |
| 分支和 HEAD | MAIN@66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd | 本册公共行为静态核对起点 |
| CPU2 版本 | V1.36.1.0 | 仅表示当前源码版本，不表示本册已发布 |
| 共享协议 | 31 | CPU2/CPU3 共享协议事实 |
| 油位源文件 | measure_oilLevel.c 在 index 中有两行暂存差异，工作树相对 index 无额外差异 | HEAD 行为为正文主体；暂存差异单列说明 |
| 其他本册源文件 | 总调度、水位、传感器、电机、编码器和故障管理目标文件与 HEAD 一致 | 按当前 HEAD 描述 |
| 验证边界 | 仅完成源码静态核对和文档版式核对 | 不等于构建、目标板、机械、传感器、现场或 SIL 验证 |

暂存差异位于 CorrectOilLevelProcess()：更新 tankHeight 后新增一次 normalize_ao_params_after_write() 调用。该调用会归一化完整 AO 配置，归一化结果会进入随后 save_device_params() 使用的待保存镜像；但该保存入口为 void，双槽写入仍可能失败。当前只可确认该差异未纳入 HEAD，且本轮没有针对该差异的构建、AO、FRAM、目标板或发布验证证据。

分册设计域

| 设计域 | 本轮覆盖 | 后续展开 |
| --- | --- | --- |
| 测量总调度 | 命令邮箱、即时命令、门禁、MeasureStart、切换和公共收尾 | 全部命令逐项契约 |
| 油位 | 搜索方法、粗找、精找、固定/相对频率连续闭环、跟随、标定和修正 | 台架阈值和长期稳定性 |
| 水位 | 慢速/快速寻找、跟随、位置源切换、DSM/安全传感器链 | 水位标定和现场精度 |
| 罐高与零点 | 探底粗找/精找、扭力/陀螺仪判定、回零、基准重建和标定 | 机械精度和现场标定策略 |
| 密度 | 四种点阵、单点稳定读取、候选结果和代际发布 | SI/瓦锡兰协议细节和标准密度计算 |
| 运动与位置 | 本册测量链使用的接口、位置源和距离检查语义 | 完整驱动、位置模型和保护见第2B分册 |
| 传感器 | 水电容能力门禁及油位运动态读取入口 | 各协议完整事务和模式恢复 |

测量命令总调度

正式执行链和公共收尾

1. App_MainLoop 从覆盖式单槽邮箱原子取得正式命令和七字段 active 参数快照。

2. DeviceCommand_TakePending 设置 current_command 并激活参数快照，App_ExecuteMeasureCommand 再同步调用 ProcessMeasureCmd。

3. ProcessMeasureCmd 对即时命令直接处理；其他命令执行编码器、电源和 MeasureStart 门禁。

4. 命令 switch 同步调用具体 CMD_* 入口，阻塞业务返回前主循环不会重新分派。

5. 返回后 FaultRecovery_UpdateAfterCommand 更新自动恢复上下文。

6. 清 current_command，推进参数延迟任务并回到主循环。

工程中不存在 MeasureEnd()、Measure_End() 或 EndMeasure()。ProcessMeasureCmd 返回后的 FaultRecovery_UpdateAfterCommand、清 current_command 和推进参数延迟任务三项动作必须称为“命令处理公共收尾”，不得虚构统一测量结束函数。证据：Application/Src/app_main.c:45-58、231-305；Services/ParamStorage/system_parameter.c:350-371。

绕过测量门禁的即时命令

| 命令 | 直接动作 | 当前限制 |
| --- | --- | --- |
| CMD_CANCEL_MEASUREMENT | 取消恢复和 SI 候选、慢停并进入待机 | 待机不等于已确认电机停稳 |
| CMD_MAINTENANCE_MODE | 设置维护屏蔽标志 | 不执行电源和电机初始化 |
| CMD_MAINTENANCE_EXIT | 清维护屏蔽标志 | 不执行电源门禁和 MeasureStart；返回后仍执行命令公共收尾 |
| CMD_CLEAR_ALL_RELAY_LATCHED_ALARMS | 提交继电器清锁存请求 | 动作由继电器服务完成 |
| CMD_PAIR_NEAREST_WIRELESS_SLIPRING | 执行无线配对 | 调度层丢弃配对函数返回码 |

上述即时命令均绕过普通测量门禁和 MeasureStart，但 ProcessMeasureCmd 返回后仍由 App_ExecuteMeasureCommand 执行自动恢复更新、清 current_command 和参数延迟任务等命令公共收尾。

普通命令门禁顺序

| 顺序 | 动作 | 失败或切换处理 | 后续 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要时取消 SI 候选 | 不产生测量错误 | 继续 |
| 2 | Encoder_BeginNewProcess | 先解除上一流程编码器锁存 | 继续 |
| 3 | PowerMonitor_BeginNewProcess | 失败 SET_ERROR 并退出；不恢复旧编码器锁存 | 成功才继续 |
| 4 | MeasureStart | STATE_SWITCH 取消并返回；普通错误 SET_ERROR 后由宏内 return 退出 | NO_ERROR 才进入 switch |
| 5 | switch(command) | 由具体命令维护状态、结果和错误 | 返回公共收尾 |

命令切换和错误宏语义

| 机制 | 当前执行语义 | 详细设计限制 |
| --- | --- | --- |
| HasEffectiveCommandSwitchRequest | 同时识别正式命令槽和未解析 new_command_ready；当前命令非空、待命令相同且不在自身打断白名单时忽略同命令 | 尚未解析的原始串口命令可能先中止当前流程，随后才决定能否形成正式命令 |
| CHECK_ERROR | 检查返回码、全局错误和新命令；命中后慢停并从有返回值函数退出 | 只适用于允许返回错误码的调用上下文 |
| CHECK_COMMAND_SWITCH | 新命令或下层 STATE_SWITCH 时调用 HandleError 后返回 STATE_SWITCH | 慢停失败只追加警告，宏仍保持 STATE_SWITCH |
| SET_ERROR | 仅处理非 NO_ERROR、非 STATE_SWITCH；FaultManager_SetErrorState 后从所在 void 函数 return | SET_ERROR(STATE_SWITCH) 不返回，后续代码仍会执行 |
| FaultManager_SetErrorState | 原子发布 STATE_ERROR、错误码和 zero_point_status=1，随后记录并慢停 | 慢停失败只补充警告，不覆盖根因 |

因此 ProcessMeasureCmd() 中的普通 MeasureStart 错误不会继续进入命令 switch；但 CMD_MeasurWater、CMD_MeasureZero、CMD_MeasureBottom、部分罐高标定及空载/满载扭力入口若仅对 STATE_SWITCH 调用 SET_ERROR，仍可能继续写完成态。两类语义必须分开描述。

重复初始化现状

| 命令或路径 | 外层初始化 | 内部初始化 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 找油/跟随 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_MeasureAndFollowOilLevel 再次调用 | 第二次返回值已显式检查 |
| 找水 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_MeasurWater 再次调用且不检查返回值 | 第二次失败后仍可能继续 |
| 水位跟随 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_FollowWaterLevel 再次调用且不检查返回值 | 第二次失败后仍可能继续 |
| 零点标定 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_CalibrateZeroPoint 内再次调用 | 重复慢停、错误清理、电机和重量初始化 |
| 油位标定 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_CalibrateOilLevel 内再次调用 | 标定流程重复重置测量辅助状态 |
| 液位修正转标定 | ProcessMeasureCmd 一次 | 修正入口和标定入口可形成三次调用 | 重复初始化次数最多，且部分返回值处理不一致 |
| 运行到位置 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_RunToPosition 内再次调用 | 内部启动结果需与后续运动错误分层 |
| 水位标定 | ProcessMeasureCmd 一次 | CMD_CalibrateWaterLevel 内再次调用 | 原跟随态标定后还会重新进入长期跟随 |
| 单点测量 | ProcessMeasureCmd 一次 | 密度单点入口再次调用 | 重复清理和外设初始化 |
| 部件参数读取 | ProcessMeasureCmd 一次 | 传感器部件参数入口再次调用 | 内部返回值和普通命令门禁需统一 |
| 回零、探底、罐高等 | ProcessMeasureCmd 一次 | 多个内部入口仍可能再次调用 | 尚未形成统一的一次性命令上下文契约 |

公共运动、位置和传感器基础

运动接口

| 接口 | 用途 | 主要步骤 | 退出边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| MotorCtrl_MoveAndWait | 避让、回退、对齐和闭环步进 | 准备、临时速度、切换检查、刷新位置、限位目标、固定 1 s 启动观察、到达等待、实动比较和位置同步 | 启动观察只轮询保护，不核对是否已产生位移；错误或命令切换时停止并返回根因 |
| MotorCtrl_MoveUp | 持续上行采样流程 | 下发约 2000 mm 上行目标，由业务循环持续检测 | 业务循环负责慢停、位置和传感器检查 |
| MotorCtrl_MoveDown | 持续下行采样流程 | 下发约 200 mm 下行目标，循环可反复延长 | 由业务循环决定保护；当前水位搜索仅检查传感器、切换和编码轮丢步，未执行 waterBlindZone、maxDownDistance 或显式水位碰撞判断 |
| MotorCtrl_SlowStop | 统一慢停 | 下发停止、等待 RAMPSTAT.vzero；编码轮源就绪时保存编码器位置，再恢复默认速度 | 停机、停稳、位置保存或速度恢复失败均返回具体错误 |

位置源和距离检查

| 位置源 | 位置计算 | 刷新方式 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码轮记步 | AS5145 计数换算 cable_length | TIM1 名义约 10 ms 采样，DMA/PendSV 有效帧直接刷新；50 ms 仅是电机/XACTUAL 主循环轮询 | 偏差检测会置 ENCODER_LOST_STEP，但随后位置同步结果无条件覆盖 ret，当前不能保证最终返回该错误 |
| 电机记步 | 切换时编码轮长度 + XACTUAL 相对变化 × 局部周长 | 运动和后台位置服务刷新 | 编码轮跟随性分支仍可能返回 ENCODER_LOST_STEP；只有后续平均速度分支在电机源下豁免 |
| 切换到电机源 | 先临时切换并建立基准，再下行一圈标定局部周长并返回切换位置 | 全部成功后保存参数和电机位置快照 | 任一步失败均回滚模式、参数、基准和原错误 |

传感器能力和读取入口

| 业务数据 | DSM_SENSOR | SAFE_SENSOR | 其他类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油位频率 | Read_Level_Frequency | SensorSafeAdapter_ReadLevelFrequency | DSM_V2_Read_LevelFrequency |
| 水电容 | Read_Water_Capacitance | HELLO 能力位包含 SENSOR_SAFE_CAP_WATER_CAP 后读取 | LTD_SENSOR 返回 PARAM_FEATURE_UNSUPPORTED |
| 零点水电容 | 回零阶段允许读取并保存 | 能力门禁通过后允许读取并保存 | 不建立零点电容；从支持类型切换到不支持类型时，本入口不主动清旧运行态值，但后续读取仍被能力门禁拒绝 |

油位测量详细设计

命令入口和状态

| 命令 | 入口 | 主要状态 | 正常行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD_FIND_OIL | CMD_MeasureAndFollowOilLevel | STATE_FINDOIL -> STATE_FLOWOIL | 按需回零、搜索、可选位置源切换后持续跟随 |
| CMD_CALIBRATE_OIL | CMD_CalibrateOilLevel | STATE_CALIBRATIONOILING 或保持 STATE_FLOWOIL | 零值时探底并保存罐高；非零值搜索后修正 |
| CMD_CORRECT_OIL | CMD_CorrectOilLevel | 跟随态保持或转完整标定 | 跟随态直接修正；非跟随态转标定流程 |

CMD_FIND_OIL 正常执行链

1. ProcessMeasureCmd 已完成公共 MeasureStart；CMD_MeasureAndFollowOilLevel 内部再次调用 MeasureStart，并显式检查第二次返回值。

2. 置 STATE_FINDOIL；按自动回零配置和 zero_point_status 决定是否调用 SearchZero。

3. 调用 SearchOilLevel 一次。方法 5 在该入口直接进入固定频率速度闭环，不执行空气和油中端点粗找。

4. 编码轮位置源且允许自动切换时，调用 EnsureMotorPositionSourceBeforeFollow；真实切换包含下行一圈标定局部周长、返回原位和成功持久化，不是单纯参数赋值。

5. 位置源真实切换成功后再调用 SearchOilLevel 一次；切换失败由上层进入错误态，但第一遍液位样本槽不由切换路径显式失效。

6. 通过 SI Profile 完成门禁后置 STATE_FLOWOIL，并进入 FollowOilLevel 长期阻塞跟随；正常运行不主动返回 NO_ERROR。

搜索方法选择

| 方法值 | 算法 | 粗找 | 精找/闭环 | 当前结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 相对频率步进 | 读取空气和油中频率 | 目标取两端中点，离散步进精找 | 支持 |
| 1 | 固定频率步进 | 仍读取空气和油中频率 | 目标使用 oilLevelFrequency | 支持 |
| 2 | 密度连续闭环 | 不做频率端点粗找 | 按目标密度速度闭环 | 支持 |
| 3 | 超声 | 不执行 | 不执行 | PARAM_FEATURE_UNSUPPORTED |
| 4 | 连续相对频率 | 读取两端频率 | 中点目标速度闭环 | 支持 |
| 5 | 连续固定频率 | 不做端点粗找 | 固定频率速度闭环 | 支持 |
| 其他 | 兼容旧步进路径 | 执行频率粗找 | 按旧步进精找 | 当前不返回不支持 |

SearchOilLevel 总体动作

1. 无条件使罐液位 AO 过程样本失效。

2. 按 liquidLevelMeasurementMethod 分流；方法 3 直接返回不支持，方法 2 目标缺失也可在清运行标志前返回。

3. 方法 5 和频率粗找分支清 probe_at_liquid_level、liquid_stable；方法 2 不由 SearchOilLevel 入口统一清除。

4. 频率粗找路径启用液位模式，判定当前为空气或油中，并执行 SearchOil/SearchAir。

5. 解析目标频率后进入旧步进精找或连续频率闭环。

6. 算法完成后按各路径记录油位、液位有效标志、密度分布液位缓存和 AO 样本。

7. 专用 StopAndReturn 出口撤销 AO 并慢停；部分 CHECK_ERROR、CHECK_COMMAND_SWITCH 和方法 3 出口不具备该统一保证。

频率粗找

| 阶段 | 运动和采样 | 保护 | 当前限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| SearchOil | 必要时上行 100 mm；持续下行至油中，慢停并读取油中平均频率 | 命令切换、丢步、扭力碰撞、盲区下限 | 频率等于阈值时入口严格比较可能无法分类 |
| SearchAir | 持续上行至空气，慢停并读取空气平均频率 | 命令切换、丢步和扭力碰撞 | 没有独立墙钟超时或显式上位置界限 |
| 运动态判定 | 按当前传感器类型读取频率并返回 AIR/OIL | 读取失败先慢停再返回 | 等于 oilLevelFrequency 时运动态判定落入 OIL |

精找和连续闭环

| 路径 | 误差到动作 | 稳定条件 | 超时和限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧步进精找 | 按 100 Hz/mm 计算；小于 5 mm 折半，小于 0.3 mm 按 0.1 mm 移动 | 连续 10 次稳定 | 单侧累计加速超过 15 次报 OVERSPEED；约 100 轮保护当前按 NO_ERROR 返回 |
| 密度连续闭环 | 目标减当前为正时下行，为负时上行；按偏差调速 | 连续 3 次稳定 | 搜索运动分支检查 600 s；等待可使整体墙钟时间更长；跟随无主动超时；5 次无效密度报 DENSITY_INVALID |
| 连续频率闭环 | 当前频率高于目标下行，低于目标上行 | 连续 3 次稳定 | 搜索运动分支检查 600 s；频率盲区等待无总超时；相对法避开两端 200 Hz 区域 |
| 盲区行为 | 密度法到达下限直接报错；频率法停止并等待频率恢复 | 恢复后继续 | 频率盲区等待没有总超时 |

持续跟随、标定和修正

| 流程 | 设计动作 | 成功后 | 异常或限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| FollowOilLevel | 设置 STATE_FLOWOIL，并按当前方法进入长期闭环 | 持续更新油位、稳定标志和 AO | 无主动正常出口，只靠新命令或故障 |
| SearchAndFollowOilLevel | 按需回零；搜索最多 3 次；标定态修正；跟随最多重入 3 次 | 进入持续跟随 | 属于标定等旧组合路径，不是 CMD_FIND_OIL 的正常入口状态机 |
| CorrectOilLevelProcess | tankHeight = cable_length + calibrate_oil_level；合法时按未被后续写入条件清命令参数，刷新位置和油位并调用保存 | 本函数不切换跟随态；是否继续跟随由调用方决定 | void 接口无法直接向上区分非法罐高或保存失败；保存失败仍可能写全局错误码 |
| index 暂存差异 | 修正罐高后调用 normalize_ao_params_after_write | 归一化结果进入随后保存使用的待保存镜像 | 未纳入 HEAD；本轮无针对该差异的构建、AO、FRAM、目标板或发布验证证据 |

油位运行态和参数

| 数据或参数 | 写入/读取 | 用途 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| oil_level | 搜索结果和跟随位置发布函数写入 | CPU3、AO 和后续密度业务 | 连续跟随运动调整过程中也可能发布；旧步进约 100 轮保护按 NO_ERROR 退出后也可能发布当前位置 |
| air_frequency/oil_frequency | 粗找读取 | 相对目标和诊断 | 必须对应同一次搜索上下文 |
| oilLevelFrequency | 固定频率方法读取；兼容 x10 值换算为整数 Hz | 步进或连续固定目标 | 仅方法 5 明确校验 0 或大于 6500 Hz；方法 1 当前未执行该范围校验 |
| oilLevelDensity | 密度方法读取 | 除以 100 得 kg/m³ 目标 | 0 时返回 PARAM_CONFIG_MISSING，且可在统一清运行标志前返回 |
| tankHeight | 位置模型和修正流程读写 | 液位计算基准 | 暂存 AO 归一化不得写成 HEAD 事实 |
| AO 液位样本 | 搜索开始只失效样本槽；结果或跟随位置更新时发布 | 4-20 mA 输出 | TIM4/PendSV 延后刷新；罐液位过程源仅在 STATE_FLOWOIL 且命令匹配时使用，搜索和位置源切换期间可保持旧值或初始值 |
| AO 传感器位置源 | 若 AO 配置为传感器位置则直接读取当前位置 | 4-20 mA 输出 | 位置源切换的一圈下行和返回可反映到 AO，不能与罐液位过程源混写 |

油位当前实现限制

1. 旧步进精找约 100 轮保护返回 NO_ERROR，随后上层可能把当前位置发布为有效液位。

2. 粗找入口和运动态判定对“频率等于阈值”的分类规则不同。

3. SearchAir 没有独立墙钟超时或显式上限。

4. 盲区等待和部分重试仍使用原始 HAL_Delay，命令切换响应可能接近 1 s。

5. 综合测量路径可能重复调用 SearchOilLevel，密度模式切换返回值在部分路径被忽略。

6. 负位置按 0 发布，但原始负值不会命中要求 oil_level >= 0 的盲区下限判断。

7. 部分 CHECK_ERROR、CHECK_COMMAND_SWITCH 和方法 3 出口不会显式撤销 AO 样本。

8. OilLevel_UpdateAoOutput 为 void；非运行期或配置类错误可置全局错误态而上层仍返回 NO_ERROR；AD5421 运行期硬件故障则留在 AO 后台恢复，不升级为本方法错误。

9. CorrectOilLevelProcess 为 void，非法值和保存失败无法由调用者直接取得；保存失败仍可能通过全局错误码暴露。

10. 头文件注释仍列出 MEASUREMENT_WEIGHT_DOWN_FAIL，但当前油位实现没有显式生成该错误码。

11. measure_oilLevel.h 仍把 SearchOilLevel 概括为粗找加精找，未表达方法 5 直接速度闭环；FollowOilLevel 长期运行也不应写成主动正常返回。

水位测量详细设计

命令入口和状态

| 命令 | 入口 | 主要状态 | 当前行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD_FIND_WATER | CMD_MeasurWater | 先置 STATE_FINDWATER；NO_ERROR 正常写完成态，STATE_SWITCH 因 SET_ERROR 忽略也会落入完成态 | 真实错误由 SET_ERROR 宏内返回；STATE_SWITCH 被宏忽略后仍可能写完成态 |
| CMD_FOLLOW_WATER | CMD_FollowWaterLevel | 入口保持 STATE_FOLLOW_WATER_POINT_SEARCHING | 寻找水位、可选切换位置源后进入闭环；只有稳定 5 次或调节约 180 s 并进入监测时才置 STATE_FOLLOW_WATERING |
| CMD_CALIBRATE_WATER | CMD_CalibrateWaterLevel | 标定或恢复跟随 | 非跟随态有限完成；原跟随态修正后重新进入长期 FollowWaterLevel/fast |

SearchWaterLevel 前置处理

1. 使水位 AO 过程样本失效。

2. fault_info_init 慢停并在无编码器/电源锁存时清全局错误。

3. 按配置和零点状态决定是否 SearchZero。

4. 运行态 zero_capacitance 为 0 时，从持久化 zero_cap/10.0 恢复或再次回零读取空气区电容。

5. 必要时先上行 100 mm 避让。

6. 读取当前水电容，确保从空气区开始向下寻找。

粗找和精找

| 阶段 | 动作 | 重试 | 异常和限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗找 | 连续下行读水电容；入水后慢停、等待 3 s 并复判 | 最多 3 次；每次前 fault_info_init | 复判恢复空气区时上行 100 mm 并返回 MEASUREMENT_WATERLEVEL_LOW |
| 精找脱水 | 必要时上行 100 mm；若仍在水中则低速上行至空气区 | 进入每次精找前执行 | 位置判断使用通用 sensor_position |
| 精找入水 | 连续下行，按距粗定位点距离切换默认速度/40/4；首次 WATER 时慢停 | 名义最多 3 次 | 真实故障会锁存全局错误，后续尝试可能立即终止，不一定是 3 次独立有效重试 |
| 结果计算 | water_tank_height - cable_length，64 位中间值并饱和 | 一次 | 上报负值钳位为 0 |

快速翻转找点

1. 确保零点电容可用并读取当前 WATER/NORMAL。

2. WATER 时持续上行至 NORMAL；NORMAL 时持续下行至 WATER。

3. 第一次状态翻转只缓存，第二次及以后取最近两次翻转水位平均值。

4. 统计稳定窗口内最大和最小水位，满足窗口后慢停并移动到平均位置。

5. 当前首次快速找点传入 stable_win_ms=0，因此第二次翻转后立即满足窗口；它不是长期稳定性确认。

6. 跟随丢失恢复才使用默认 30 s 稳定窗口。

位置源切换和跟随入口

| 条件 | 动作 | 后续 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已是电机记步 | 不切换 | 直接进入跟随 | 沿用当前位置基准 |
| 编码轮记步且自动切换关闭 | 保持编码轮 | 直接进入跟随 | 编码器差异仍参与失步判断 |
| 编码轮记步且自动切换开启 | 先临时切到电机源并建立基准，再下行一圈标定局部周长并返回原位 | 成功后持久化，再按当前模式重新找水并进入跟随 | 任一步失败回滚模式、参数、基准和原错误 |

闭环跟随和丢失恢复

| 设计项 | 当前算法 | 状态或输出 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标区间 | target=air_cap+water_cap_threshold/1000；上下带宽取 water_find_cap_threshold/1000 | 锁存 air_cap、target 和带宽 | 步长判断仍会读取当前参数 |
| 偏水 | cap >= 上阈值时上行 | 按偏差选择 0.2/3/10 mm | 每次使用阻塞 MoveAndWait |
| 偏空气 | cap <= 下阈值时下行 | 按偏差选择 0.2/3/10 mm | 每步均需重新采样 |
| 稳定 | 连续 5 个稳定样本，或连续调节 180 s | 进入 STATE_FOLLOW_WATERING 并锁定一次水位 | 180 s 到期也强制进入稳定监测 |
| 滞后恢复 | 偏离 water_lag_cap_threshold 时返回闭环 | AO 样本按流程维护 | 运行参数可在循环中变化 |
| 水位丢失 | diff > 0.6 × water_cap_threshold 连续 5 次后重搜 | 按模式慢速或快速重找 | 注释中的“小变化”条件和若干常量未参与执行 |

水电容传感器链

| 链路 | 事务 | 校验和转换 | 错误处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSM 一代 | UART6_SendWithRetry("Cl", 500 ms)，DMA 先收后发 | 11 字节、D/E 开头、CRLF、7 位数值和 BCC；atof | 重试后返回最后真实错误；小于 30.0 pF 映射为 99999.9 pF |
| 安全传感器 | EnsureReady -> READ_WATER_CAP 安全请求 | 能力、帧长、保留字段、质量、诊断、数据年龄和会话；x10/10.0 | 服务层最多两次读取；适配层映射传输、协议、远端、陈旧和身份错误 |
| 能力门禁 | DSM 或已激活且声明 WATER_CAP 的 SAFE_SENSOR | LTD_SENSOR 不支持 | 通信超时时追加无线链路诊断；链路诊断失败时返回更具体错误，链路正常时保留原超时 |

水位结果、位置口径和共享状态

| 数据 | 生产点 | 消费或作用 | 一致性限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| water_measurement.water_level | 慢速最终定位、快速翻转平均、稳定监测入口 | CPU3、AO、继电器 | 成功定位后发布 |
| zero_capacitance | 回零读取或 zero_cap 恢复 | 水区判定和跟随阈值 | 0 值需重新建立 |
| current_capacitance | 每次水电容读取 | 调试和输入寄存器 | 不表示稳定水位 |
| debug_data.cable_length | 活动位置源 | 最终 water_tank_height - cable_length | 需与位置源切换基准一致 |
| debug_data.sensor_position | 通用位置模型 tankHeight - cable_length | 粗找和精找边界判断 | 与最终水位使用不同罐高参数 |
| AO 水位样本 | 寻找开始失效，确定水位时发布 | 4-20 mA 输出 | FollowWaterLevel/fast 包装器对任意非 NO_ERROR 结果失效；Core 自身不负责 |

若 tankHeight 与 water_tank_height 不一致，sensor_position 的边界判断与最终 water_level 口径会分离。水位流程还直接读取 g_deviceParams，没有建立整套命令级参数快照；运行中写参数可能形成入口锁存旧阈值、循环读取新阈值的混合。

取消、失败和自动恢复

| 场景 | 当前静态行为 | 详细设计要求 |
| --- | --- | --- |
| CMD_MeasurWater 收到 STATE_SWITCH | SET_ERROR 忽略切换码，随后仍可能写 STATE_FINDWATER_OVER | 不得声称一定立即退出且不发布完成态 |
| CMD_FollowWaterLevel 初始搜索切换 | 可能继续位置源检查或跟随入口，直到下层再次检测 | 列为当前实现限制 |
| 显式取消 | 取消恢复和 SI、清 current_command、慢停并无条件进入待机 | 待机不证明慢停成功 |
| 真实错误 | 故障管理器置 STATE_ERROR 并停机 | 根因进入自动恢复判定 |
| 自动恢复 | 白名单内命令每约 1 s 检查部件，成功后由主循环重跑原命令 | 能力、身份、配置和确定性电机故障不可自动恢复 |

预留或未参与当前水位控制的配置

| 配置或常量 | 当前状态 | 文档口径 |
| --- | --- | --- |
| waterBlindZone | 水位主文件未执行 | 不得描述为当前水位盲区保护 |
| maxDownDistance | 只用于罐高/探底模块 | 不是水位搜索下限 |
| waterLevelCorrection | 未参与当前水位计算 | 预留 |
| water_level_hysteresis_time_s | 源码标记预留 | 不描述为当前滞后时间 |
| WATER_OVERSHOOT_TH | 对应保护代码已注释 | 未生效 |
| WATER_CAP_SAT_LIMIT、WATER_FOLLOW_LOST_DIFF_BIG、WATER_FOLLOW_LOST_COUNT_MAX | 已定义但未参与执行 | 未生效 |

罐高与探底详细设计

命令入口和调用场景

| 入口 | 状态和主调用 | 成功结果 | 异常或切换语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD_FIND_BOTTOM | CMD_MeasureBottom 再次调用且不检查 MeasureStart，置 STATE_FINDBOTTOM 后调用 SearchBottom | 成功或兼容回退后置 bottom_reference_valid，并进入 STATE_FINDBOTTOM_OVER | SET_ERROR 忽略 STATE_SWITCH，切换后仍可能写完成态 |
| CMD_CALIBRATE_TANKHEIGHT | 再次调用且不检查 MeasureStart；校验标定实高参数非零，置 STATE_CALIBRATE_TANKHEIGHTING 后调用 SearchBottom | 把 bottom_value 写 initialTankHeight，把用户值写 currentTankHeight，调用 void 保存并发布完成 | SET_ERROR 忽略 STATE_SWITCH，可能使用旧 bottom_value 继续保存和发布完成 |
| CMD_CALIBRATE_OIL | 标定液位参数为 0 时置 STATE_CALIBRATIONOILING 并调用 SearchBottom | 安全抬升后提交 tankHeight，调用方随后保存并重新找液位 | 探底或抬升失败时不提交候选罐高 |
| SI Profile | 按周期可直接调用 SearchBottom | 为 SI 点阵提供共享罐底参考 | 探底错误记录诊断后可按既有参考或当前位置继续 |
| 瓦锡兰密度 | 测量完成且达到周期时调用 SearchBottom | 成功后排队恢复单点监测 | 普通探底失败不覆盖已发布密度结果 |
| 维护测试 | test.c 可直接调用 SearchBottom | 用于维护诊断 | 测试入口自行承担电源和机械安全前置条件 |

罐底判定和运动保护

| 设计项 | 当前算法 | 参数或阈值 | 错误和限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零点保护区 | 尺带长度小于 weight_ignore_zone 时不判定触底 | 单位 0.1 mm | 只跳过触底判定，不代表运动已受其它边界保护 |
| 扭力判定 | current_weight 小于 bottom_weight_threshold 判为 BOTTOM | bottom_detect_mode=0 | 扭力读取状态来自共享 weight_parament |
| 陀螺仪判定 | ¦ax-x0¦ + ¦¦ay¦-¦y0¦¦ 大于 bottom_angle_threshold 判为 BOTTOM | bottom_detect_mode 非 0；5 次基准采样，间隔 300 ms，离散度上限 2.0 度 | 基准无效返回 MEASUREMENT_ZERO_REPEAT_FAIL；非回零采样不稳定时允许回退首帧 |
| 最大放带 | 正的 cable_length 严格大于 tankHeight + maxDownDistance 时超限 | 上限加法溢出饱和到 UINT32_MAX | 等于上限允许；超限快速停机并返回 MEASUREMENT_WEIGHT_DOWN_FAIL |
| 近端降速 | sensor_position 小于 1000.0 mm 时速度不超过 0.50 m/min | 10000 个 0.1 mm；speed_x100=50 | 只限制上限，不替代扭力、位置和丢步检查 |
| 粗找前离底 | 已触底时每次上行 100 mm，最多累计 1000 mm | 动作后等待 500 ms | 仍未离底返回 MEASUREMENT_BOTTOM_RELEASE_FAIL |

SearchBottom 执行流程

1. 清故障信息；设备要求自动回零时先执行 SearchZero。

2. 尺带长度大于 200.0 mm 时先上行 100.0 mm；陀螺仪模式确保姿态基准有效，再确认探头已经离底。

3. 粗找最多三次：循环判底、检查最大放带、按近端规则下行并执行丢步检测；确认触底后快速停止并等待 3 s 复判。

4. 第一次精找最多三次；每次先上行 200.0 mm，再按距粗找结果的区间使用 0.10、0.40、1.00 m/min 或默认速度下行。

5. 第二次精找重复相同重试策略；命令切换直接从 SearchBottom 向上返回，不参与内部重试。

6. 以 bottom_value 或当前尺带长度形成触底尺带结果，加 liquid_sensor_distance_diff 得到原始罐高，再叠加 currentTankHeight-initialTankHeight 实高校正。

7. 按配置可只修正编码器当前尺带基准；随后无检测上行 100.0 mm。只有该安全抬升成功后，液位标定场景的候选 tankHeight 才写入运行参数并归一化 AO。

8. 本函数没有统一墙钟超时；重试、3 s 复判、姿态采样和运动等待可以累计为较长阻塞时间。

罐高结果和标定数据

| 数据 | 计算或写入点 | 用途 | 持久化边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| bottom_value | 最后一次粗找或精找确认的尺带长度；不是编码器计数 | 后续罐高换算和维护诊断 | SearchBottom 开始不清零；兼容回退还可能写入实高，跨流程存在量纲和陈旧值风险 |
| current_real_height | 触底尺带长度 + liquid_sensor_distance_diff，再应用实高校正偏移 | 当前测得实高和协议显示 | SearchBottom 只更新运行态 |
| tankHeight | 仅 STATE_CALIBRATIONOILING 且安全抬升成功时提交原始罐高 | 液位、位置模型、AO 量程和多项边界 | SearchBottom 不保存；液位标定调用方随后调用 save_device_params |
| initialTankHeight/currentTankHeight | 罐高标定命令把不含探头距差的 bottom_value 写 initialTankHeight，把用户实高写 currentTankHeight | 形成后续实高校正偏移 | 与正常实高公式静态不一致；后续结果推导为用户标定值加探头距差 |
| 编码器修正 | 满足开关、目标和实高偏差约束时重设当前尺带长度 | 使活动编码器基准对齐修正罐高 | 不修改 tankHeight；底层 void 接口的 FRAM 失败可置全局错误但不回滚 RAM 编码值 |
| bottom_reference_valid | 仅 CMD_MeasureBottom 成功或兼容回退时置 1 | CPU3 和 SI Profile 的罐底参考状态 | MeasureStart 不清，SearchBottom 和罐高标定不置，不能表述为本轮探底有效 |
| g_gyro_zero_ref | 陀螺仪基准首次有效后由后续探底复用 | 姿态判底参考 | RAM 静态量，不是每次 SearchBottom 都重新采样 |
| refreshTankHeightFlag | 探底兼容路径可能写入 | 当前未找到业务消费点 | 不得表述为自动刷新罐高控制动作 |

探底当前实现限制

| 限制 | 当前事实 | 详细设计口径 |
| --- | --- | --- |
| 命令切换完成态 | CMD_MeasureBottom 和 CMD_CalibrateTankHeight 的 SET_ERROR 都忽略 STATE_SWITCH；前者仍写完成态，后者还可能保存旧 bottom_value | 不得描述为切换后一定保持原状态、立即待机或不保存旧结果 |
| 兼容回退 | error_stop_measurement 默认 1，名称和注释称错误停止测量，但值为 1 时会把任意非切换探底错误，或成功但相对参考偏差严格大于固定 10.0 mm 的结果，替换为参考附近正负 3.0 mm 随机值并清错完成 | 回退成功不等于真实探底成功；10.0 mm 为硬编码，不是 maxTankHeightDeviation |
| 检测模式 | bottom_detect_mode 只有 0 使用扭力，任何非零值都进入陀螺仪路径 | 配置合法性需由参数层保证 |
| 保存结果 | save_device_params 为 void，SearchBottom 自身不证明 FRAM 保存成功 | 区分 RAM 已更新、保存已请求和掉电后仍有效 |
| 基准采样 | 非回零陀螺仪基准离散度超限时可采用第一帧并返回成功 | 需通过姿态扰动台架确认安全性 |
| 实高校正溢出 | ApplyRealHeightCalibration 使用 int32_t 相加且只钳负值，未实现注释所称 UINT32_MAX 上溢饱和 | 大参数组合可能有有符号溢出，不能宣称上下界均已饱和保护 |
| 位置刷新 | MotorCtrl_RefreshPositionFromActiveSource 为 void，XACTUAL 同步失败时可保留旧位置；电机位置双槽 FRAM 写失败也可被 void 接口静默忽略 | 不得把一次调用写成当前位置刷新或持久化必然成功 |
| 共享状态残留 | bottom_value、g_gyro_zero_ref 和 bottom_reference_valid 均可能跨流程保留 | 正文和测试应区分本轮候选、历史基准和共享有效标志 |
| 机械证据 | 源码只证明重试、阈值和调用顺序 | 不等于真实罐高精度、触底力、制动距离或罐底安全验证 |

密度测量详细设计

密度命令和结果域

| 命令或场景 | 入口状态 | 测量内核 | 发布结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通分布测 | STATE_SPREADPOINTING | DENS_MODE_SPREAD | PROFILE_SOURCE_STANDARD；完成态 STATE_SPREADPOINTOVER |
| 国标分布测 | STATE_GB_SPREADPOINTING | DENS_MODE_GB | PROFILE_SOURCE_GB；完成态 STATE_GB_SPREADPOINTOVER |
| 每米密度测 | STATE_METER_DENSITY | DENS_MODE_METER | PROFILE_SOURCE_METER；完成态 STATE_COM_METER_DENSITY_OVER |
| 区间密度测 | STATE_INTERVAL_DENSITY | DENS_MODE_INTERVAL | PROFILE_SOURCE_INTERVAL；完成态 STATE_INTERVAL_DENSITY_OVER |
| 综合测量 | STATE_SYNTHETICING | 按 spreadMeasurementMode 选择四种内核 | 按实际内核发布来源；完成态 STATE_SYNTHETICING_OVER |
| 单点测量 | STATE_SINGLEPOINTING -> STATE_SPTESTING | 移动到命令参数位置后稳定读取 | 原子发布六字段并递增 measurement_complete_counter |
| 固定点监测 | STATE_RUNTOPOINTING -> STATE_SPTESTING | 移动一次后持续稳定读取 | 每个稳定样本递增 monitoring_sample_counter，直到命令切换 |
| SI/瓦锡兰 | 各自专用状态 | 独立点位或协议点阵流程 | SI Profile 在本分册单列生命周期；瓦锡兰协议细节在后续周期展开 |

四种密度点阵计划

| 模式 | 点位生成 | 边界和退化 | 当前后处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通分布 | 在 oil_level-topLimit 与 max(bottomLimit, blindZone) 间按有效高度等分 | 最小点距 100.0 mm；请求值先按全局上限钳位，可测点数随后固定最多 100；高度或点数不足时退化为液位中点 | 无额外过滤 |
| 国标 | 液位不高于 3.0 m 取 1 点；3.0-4.5 m 取最多 3 点；更高取最多 5 点 | 理论点低于 blindZone 时从低端退化；按方向排序 | 按标准密度差过滤并重算平均值 |
| 每米 | 扣除顶部限制和下边界后按 1.0 m 生成点位 | 有效高度不足 1.0 m 或无合法点时返回计划无效 | 无额外过滤 |
| 区间 | 上端为 oil_level-intervalMeasurementTopLimit，下端为 intervalMeasurementBottomLimit；按点数等分 | 要求下端小于上端、上端低于 tankHeight、下端不低于 blindZone；非法点数不静默钳位 | 无额外过滤 |

点位执行和稳定读取

1. Density_MeasureByMode_Exact 先调用 SearchOilLevel，使用成功液位生成整套 0.1 mm 点位数组。综合测量外层已先找一次液位并忽略一次密度模式切换结果，进入内核后还会重复搜索和切模式。

2. 每个点通过 MotorCtrl_JogMoveToPosition 移动；命令切换或真实运动错误立即退出，不发布部分点阵。

3. 到位后先按 spreadPointHoverTime 秒执行独立可打断驻留，随后再用同一时长作为稳定窗口读取频率、密度和温度；非零配置下正常最短时间接近两倍驻留时间。

4. 稳定判定每 200 ms 采样；频率、密度、温度相对参考值允许变化分别为 1.0 Hz、0.1 和 0.2 摄氏度，任一超限即重置稳定计时。

5. 密度为 0 的样本不参与稳定判定；传感器真实错误立即返回。5 min 未稳定时，点阵路径仍会把最后非零样本或密度 0 作为 NO_ERROR 结果消费。

6. 所有点完整后计算原始温度和密度平均值；国标模式再按当前过滤规则删除点并重算。

候选结果和代际发布

| 阶段 | 共享数据动作 | 并发约束 | 失败行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始新点阵 | 清 profile_complete_latched、来源和过程告警，保留完成计数 | DMB 后 CPU3 继续使用上一份已确认快照 | 不清除上一份已发布完整载荷 |
| 点阵测量中 | 只写局部 DensityDistribution temp | 部分点不进入共享最终结果 | 命令切换或错误丢弃候选 |
| 完整发布 | 关中断复制完整候选和来源，先置完成锁存，DMB 后最后递增 profile_complete_counter | CPU3 以完成计数沿识别新代际 | 发布函数为 void，不报告外部消费结果 |
| 单点发布 | 关中断一次写入六字段并递增对应计数 | 发布前再次检查有效命令切换 | 切换期间拒绝发布并返回 0 |

密度当前实现限制

| 限制 | 源码事实 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 密度模式切换返回值 | Density_MeasureByMode_Exact 调用 EnableDensityMode 后未检查返回值 | 模式切换失败可能继续生成点位和运动，需整改或故障注入确认 |
| 稳定超时口径 | 内部稳定函数 5 min 后可用最后非零样本或 0 返回 NO_ERROR；公开 SinglePoint_ReadSensor 因 stable=0 会重新开始窗口 | 点阵内核可能接收兜底值，单点公开入口不会发布该次兜底 |
| 平均结果 | average_standard_density 等于 average_density，average_vcf20 固定为 0，average_weight_density 等于 average_density | 不得表述为完整标准密度、VCF 或计重密度算法 |
| 国标阈值 | 过滤阈值 oil_standard_th 当前硬编码为 100 RAW 并带 TODO，按当前换算约 1.00 kg/m³ | 不是经参数配置或认证确认的标准阈值 |
| 参数快照 | 点位、驻留、方向和边界直接读取 g_deviceParams | 测量期间改参可能形成混合配置 |
| 单点目标边界 | 单点测量和固定点监测只校验 blindZone 到 tankHeight | 不校验目标是否低于当前液面，可能在空气区域执行 |
| 总时间边界 | 没有命令级总墙钟超时；单个 JogMoveToPosition 最长可达 3600000 ms，每点稳定又可达 5 min | 三次或点数上限不能推导为总时间有界 |
| 头文件单位 | measure_density.h 把 30000、45000 和 10000 注释为 0.01 mm，执行文件和参数值实际按 0.1 mm | 正文采用执行口径，同时记录头文件注释不一致 |
| 验证边界 | 静态代码可确认候选和发布顺序 | 不能证明密度准确度、温漂、协议采样质量、电机到位或 CPU3 整阵读取 |

SI Profile 详细设计

生命周期和设备状态

| 阶段 | 进入条件和动作 | 载荷或计数语义 | 退出 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 没有活动 SI 剖面 | 保留上一份已完成结果 | 新周期进入 PREPARING |
| PREPARING | 清本轮候选和进度，设备通用状态写 STATE_SPREADPOINTING | Point0 成功前继续保留上一份对外结果 | Point0 成功进入 MEASURING；取消或失败进入终止态 |
| MEASURING | Point0 成功后清旧载荷并递增 cycle_counter，逐点采样 | 只维护本轮候选，不递增完成计数 | 采完进入 RETURNING_LEVEL；异常进入 ABORTED 或 FAILED |
| RETURNING_LEVEL | 候选已锁存，命令槽允许时排队 CMD_FIND_OIL | 尚未发布 PROFILE_SOURCE_SI | 返液位门禁全部满足后发布 |
| COMPLETE | 完整候选最终发布 | 最后递增 profile_complete_counter | 正常找液位流程继续进入 STATE_FLOWOIL 长期跟随 |
| ABORTED | Point0 后命令取消或切换 | 清不完整对外载荷，不递增完成计数 | 等待后续命令 |
| FAILED | Point0 后真实错误 | 清不完整对外载荷，不递增完成计数 | 错误处理后等待恢复 |

Point0、采点和返液位发布

1. 首轮、没有有效底部参考或达到配置周期时调用 SearchBottom。探底失败不是本轮硬失败：优先沿用旧底部参考，没有旧参考时按当前位置继续。

2. Point0 使用底部位置。只有 Point0 成功后才清上一份对外载荷、进入 MEASURING 并递增 cycle_counter；Point0 前失败继续保留上一份完成结果。

3. 后续点按 SiProfile_BuildPoints 生成，最多 200 点；当前首个后续点直接使用绝对 first_point_01mm，不是 bottom + first_point。

4. 每点先执行独立驻留，再以固定 5 s 稳定窗口、200 ms 周期采样，单点最长等待 5 min。

5. 采点结束只锁存候选并进入 RETURNING_LEVEL；在命令槽允许时排队 CMD_FIND_OIL。

6. 最终发布必须同时满足阶段为 RETURNING_LEVEL、候选有效、探头已到液位、液位稳定且电机停止；发布 PROFILE_SOURCE_SI 后最后递增完成计数。

7. 不存在独立的 SI 完成设备状态；完成主要由 phase、锁存和计数表达，设备随后保持正常 STATE_FLOWOIL 跟随。

SI 采样、空气判定和候选值

| 设计项 | 当前实现 | 结果 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气判定 | 密度小于 100.0，或 oilLevelFrequency 非零且当前频率高于该值 | 空气点终止向上采点 | 空气点不写入有效点阵；阈值是否适用于全部产品待确认 |
| 5 min 未稳定 | 曾取得液体样本时采用最后液体样本返回成功；无有效频率时报频率错误，否则可按密度 0 的空气点结束 | 候选可在从未稳定时形成 | 需确认是否满足有效性要求 |
| 平均结果 | average_standard_density 等于 average_density，average_vcf20 为 0，average_weight_density 等于 average_density | 与普通点阵相同的占位口径 | 不得写成完整标准密度、VCF20 或计重密度算法 |
| Point0 参考 | 底部搜索失败后可沿用旧参考或当前位置 | 仍可继续形成正式候选 | 陈旧或临时参考的安全性待确认 |

SI 当前实现不一致和待确认项

| 项目 | 源码事实 | 待确认 |
| --- | --- | --- |
| first_point 语义 | 函数注释称相对底部距离，当前执行却直接作为绝对位置 | 应采用 bottom + first_point 还是绝对位置；非零底部回退时的点序和跳变需测试 |
| 默认首点 | 参数归一化默认 5000，即 500.0 mm；运行时零值兜底 1000，即 100.0 mm | 两套默认值以哪套为正式产品口径 |
| 空气阈值 | 密度小于 100.0 即为空气 | 是否适用于所有传感器和介质 |
| 未稳定兜底 | 5 min 内有最后液体样本即可按成功候选继续 | 稳定性和有效性门禁是否充分 |
| 探底回退 | 失败后可沿用旧底部参考或当前位置 | 是否允许据此发布正式 SI 剖面 |

零点测量详细设计

命令入口和状态

| 入口 | 状态 | SearchZero 后续动作 | 当前限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD_BACK_ZERO | STATE_BACKZEROING | 成功后写 STATE_STANDBY | 内部再次调用且不检查 MeasureStart；SearchZero 返回 STATE_SWITCH 时 SET_ERROR 忽略，随后仍写 STATE_STANDBY |
| CMD_CALIBRATE_ZERO | STATE_FINDZEROING | 成功后标定电机首圈尺带周长并写 STATE_FINDZEROOVER | 内部再次调用且不检查 MeasureStart；SearchZero 非零后显式 return，STATE_SWITCH 不写完成态 |
| 油位或探底自动回零 | 保持调用方业务状态 | 回零成功后继续原业务 | 调用方负责传播错误和命令切换 |
| 维护测试 | 测试入口自定义 | 用于验证搜索和基准重建 | 不等同正式命令电源门禁 |

SearchZero 执行流程

1. 清故障信息；稳定扭力高于 full_weight+2000 时，无扭力保护下行 100.0 mm 并重建稳定扭力基线。

2. 粗找最多三次：持续轮询运行位置，上行直到扭力零点状态；距零点小于 200.0 mm 时降到 0.50 m/min，循环执行丢步检测。单次 while 没有总墙钟超时。

3. 粗找失败或编码轮零点偏差超限时记录重试；普通错误在再次尝试前下行 100.0 mm，电机驱动恢复类错误直接交给外层自动恢复。

4. 精找前下行 200.0 mm；精找最多三次，上行时距粗找零点小于 600.0 mm 使用 1.00 m/min，小于 100.0 mm 使用 0.40 m/min。单次 while 同样没有总墙钟超时。

5. 精找普通失败时下行 100.0 mm 后重试；命令切换直接透传；驱动恢复类错误立即退出。上述全部退让都不执行扭力、碰撞或丢步检测。

6. 最终偏差通过后调用 set_encoder_zero 和 MotorCtrl_ResetDrumReferenceForZeroCalibration；启用自动切换时切回编码轮位置源。

7. 下行 10.0 mm，再下行 findZeroDownDistance/10；两段同样不执行扭力、碰撞或丢步检测。按传感器能力读取水位零电容，并在陀螺仪探底模式下建立姿态零基准。

8. 全部步骤成功后清 zero_point_status 并返回 NO_ERROR。

零点阈值、位置源和辅助基准

| 设计项 | 执行条件 | 结果 | 失败语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码轮偏差 | 仅编码轮位置源且状态不是 STATE_FINDZEROING | ¦cable_length¦ 不得超过 max_zero_deviation_distance | 返回 MEASUREMENT_ZERO_OUT_OF_RANGE 或精找上行失败 |
| 电机位置源 | 使用电机记步或正在标定零点 | 跳过旧编码轮零点偏差报警 | 依靠 XACTUAL 和卷筒参考维护位置 |
| 水位零电容 | DSM，或声明 WATER_CAP 能力的安全传感器 | read_zero_capacitance 更新运行态和 zero_cap，并调用 void save_device_params | 支持但读取或随后全局错误失败会阻断本次回零；无直接持久化成功回执；不支持则跳过 |
| 陀螺仪零基准 | bottom_detect_mode 为陀螺仪且传感器声明姿态能力 | 5 次稳定采样平均只写文件静态 RAM g_gyro_zero_ref | 不是 FRAM 持久化；离散度超限或读取失败会阻断回零；不支持则跳过 |
| 无检测下行 | 初始脱离、粗找退让、精找退让和标零后两段下行 | 使用 MoveBlockingNoDetectQuiet，成功后重建 stable_weight | 明确不执行扭力、碰撞和丢步检测，只保留命令切换、驱动、位置、到位及底层门禁 |

零点当前实现限制

| 限制 | 当前事实 | 详细设计口径 |
| --- | --- | --- |
| 重复初始化 | 正式调度已执行 MeasureStart，CMD_MeasureZero 和 CMD_CalibrateZeroPoint 又调用且忽略返回值 | 不得假定内部初始化失败一定阻止后续 SearchZero |
| 回零命令切换 | CMD_MeasureZero 对 STATE_SWITCH 调用 SET_ERROR 后继续写 STATE_STANDBY；标定零点入口则在非零返回后显式退出 | 两条命令包装语义必须分开描述 |
| 状态读取接口 | 粗找和精找以 check_zero_point_status 的状态返回驱动循环 | 需通过扭力故障注入确认异常是否可与 NORMAL/ZERO 明确区分 |
| 后处理失败 | 编码器保存、卷筒基准、位置源切换、零电容和陀螺仪基准任一步失败均使 SearchZero 失败 | zero_point_status 只在全部成功后清零 |
| 驱动恢复 | 部分 TMC、欠压、禁用和等待超时错误不在内部重试 | 依赖第5分册自动恢复重新初始化并重跑正式命令 |
| 总时间边界 | 粗找和精找虽然各最多三次，但每个内部 while 没有统一墙钟超时 | 不得把有限重试写成命令总时间有界 |
| 机械证据 | 速度分段和重试只属于源码静态证据 | 不能证明撞零点冲击、零点重复性、尺带周长或下行豁免安全 |

固定频率液位闭环详细设计

方法 1 与方法 5 的边界

| 方法 | 粗找 | 目标频率 | 精找或跟随内核 | 参数校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法 1：固定频率步进 | 先找空气和油中端点 | 直接使用 oilLevelFrequency | SearchOilPrecise 离散步进；FollowOilLevel 使用旧步进跟随 | 当前不执行 0 和 6500 Hz 上限校验 |
| 方法 5：连续固定频率 | 不执行空气/油中端点粗找 | FrequencyLevel_SetFixedTarget 写入 follow_frequency | FrequencyLevel_RunClosedLoop 速度闭环，搜索和跟随共用 | 0 返回 PARAM_CONFIG_MISSING；大于 6500 Hz 返回 PARAM_RANGE_ERROR |

方法 5 搜索和跟随闭环

1. SearchOilLevel 开始只失效旧 AO 样本槽；FollowOilLevel 直接进入时不执行该入口动作。方法 5 清液位命中和稳定标志，校验固定目标后直接进入闭环。

2. 目标频率在方法 5 入口校验为 1-6500 Hz 并锁存到 follow_frequency；0 返回 PARAM_CONFIG_MISSING，大于 6500 返回 PARAM_RANGE_ERROR。校验失败直接返回，不走 FrequencyLevel_StopAndReturn。

3. 闭环再次清运行标志并调用 EnableLevelMode；该入口会先慢停、切换传感器模式并等待 10 s 稳定，搜索计时从这之后开始。

4. 搜索死区锁存 oilLevelThreshold，跟随死区锁存 oilLevelHysteresisThreshold；原始 0.1 Hz 值按 (raw+5)/10 四舍五入到整数 Hz，结果为 0 时回退 15 Hz。

5. 运动循环名义每 200 ms 采样。偏差为当前频率减目标频率；大于死区下行，小于负死区上行，否则停止。

6. 速度 x100 = 10 + 0.10 x (绝对偏差-死区)，四舍五入，最小 10；上限是由 max_motor_speed 钳为 10-600 的默认速度。反向先慢停；同方向速度差小于 5 时不重发。

7. 进入死区后停止；前两次稳定各等待约 1 s，第 3 次立即记录，名义最少约 2 s。该稳定分支不执行位置边界、扭力、丢步或搜索超时检查。

8. 搜索模式记录后返回 NO_ERROR；跟随模式稳定后约每 1 s 重复记录。离开死区会清标志并恢复运动，但 STATE_FLOWOIL 下的位置发布函数随后又可能把运动中位置写成稳定有效。

9. 只有运动分支执行上下限、盲区、扭力、丢步和 600 s 搜索超时检查；跟随模式无主动正常出口。

固定频率结果和异常出口

| 场景 | 状态或数据动作 | 返回和停机 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定搜索 | 发布油位、Density_oil_level、probe_at_liquid_level、liquid_stable 和 AO 样本 | 返回 NO_ERROR | 稳定分支不检查边界、安全或超时；越界和负位置也可能约 2 s 后被记录，负值按 0 发布 |
| 稳定跟随 | 约每 1 s 重复发布当前位置并保持长期闭环 | 不主动返回 | 离开死区后虽先清标志，位置发布函数仍可能在运动阶段重新置稳定标志并刷新 AO |
| 运动跟随 | 先启动或更新速度，再发布当前位置，然后才检查上下限 | 保护失败时返回错误 | 越界位置可能先作为稳定有效值发布，再被失效 |
| 位置低于盲区 | 运动分支停止并进入 waitForTheLiquidLevelToExceedTheBlindZone | 仅 current_frequency 大于目标频率时恢复循环 | 退出判定不使用死区；等待没有总超时，可绕过 600 s 搜索时限 |
| 传感器、运动、位置、碰撞、丢步或超时 | 多数闭环出口失效 AO 样本并尝试慢停 | 保留原错误码返回 | 目标校验失败是直接返回；慢停返回值被忽略，不替代原根因 |
| 命令切换 | 失效 AO 并尝试慢停 | 返回 STATE_SWITCH | 调用方是否继续写完成态取决于上层宏和命令实现 |
| 位置边界 | 下限为 0 <= position < blindZone；上限仅 tankHeight > 1000 时 position >= tankHeight-1000 | 命中后停止并返回范围错误 | 负位置不报下限；等于 blindZone 允许；tankHeight <= 1000 时完全禁用上限检查 |

固定频率当前实现限制

| 限制 | 源码事实 | 待验证或决策 |
| --- | --- | --- |
| 稳定分支保护缺失 | 进入死区后不执行位置边界、扭力、丢步和搜索超时检查 | 边界外位置仍可能记录为稳定有效，属于当前实现高优先级风险 |
| 超时覆盖 | 600 s 仅在离开死区并完成运动保护检查的分支执行；计时从 EnableLevelMode 的 10 s 等待后开始 | 盲区等待和稳定等待可使整体墙钟时间超过 600 s，甚至超时后成功返回 |
| 参数快照 | 目标和两种死区在入口锁存；方法、blindZone、tankHeight 和默认速度运行中继续读取全局参数 | FC10 运行中改参可形成混合口径，需定义命令级快照 |
| 跟随发布 | 离开死区启动运动后仍调用位置更新函数，STATE_FLOWOIL 下可能立即重新置稳定标志并发布 AO，且发布发生在边界检查之前 | 需修正运动调整期和越界位置的对外稳定语义 |
| 无效频率恢复状态 | 连续无效频率恢复时 EnableLevelMode 会先慢停，但闭环局部 active_dir 和 active_speed_x100 不清零 | 恢复后同方向小速度差可能误判仍在运动而跳过重启 |
| 电机位置刷新 | 阻塞跟随使 App_MainLoop 的 50 ms 轮询停止；电机源位置主要随每秒丢步检测刷新，且边界检查发生在刷新之前 | 电机位置和边界判断可相对 XACTUAL 滞后约一周期，不能写成每 200 ms 主动刷新 |
| 目标校验失败 | FrequencyLevel_SetFixedTarget 失败时直接返回；FollowOilLevel 从既有跟随态重入时不会由本函数失效旧 AO 或慢停 | 旧运动和旧样本的处置需明确 |
| 目标有效性 | 只有方法 5 强制 1-6500 Hz；方法 1 没有同等校验 | 两种固定频率方式是否应统一参数门禁 |
| AO 故障口径 | AD5421 运行期硬件故障留在 AO 后台恢复，不升级为方法失败；非运行期或配置类错误可置全局错误态，但记录接口为 void | 不能笼统写成 AO 失败必然导致方法 5 失败 |
| 验证边界 | 静态证据可确认方向、速度比例、死区、稳定计数和错误出口 | 频率噪声、机械响应、AO 连续性和液位准确度待台架验证 |

核心函数详细设计

MeasureStart

| 函数原型 | int MeasureStart(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 每次调用时重置测量运行环境：慢停并按锁存条件清错，初始化电机和扭力运行态，清协议与测量辅助状态。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | NO_ERROR 或 MotorCtrl_Init 的具体错误码。 |
| 全局变量 | g_measurement、编码器/电源锁存、电机和扭力运行态、协议辅助状态。 |
| 静态全局变量 | 由被调用模块维护，本函数无私有静态量。 |
| 局部变量 | ret 等初始化结果。 |
| 调用上下文 | 仅允许前台同步调用；当前多个命令存在重复调用。 |
| 前置条件 | 底层外设和参数已由 App_Init 建立；不得从 ISR 或 PendSV 调用。 |
| 后置条件 | 成功时清理本次测量辅助状态；失败时返回电机初始化根因。 |
| 异常处理 | fault_info_init 可能慢停并清全局错误；weight_init 返回值当前被忽略，但其当前实现固定返回 NO_ERROR，属于接口演化风险。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含电机初始化、慢停和全局状态清理。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure.c:581-602；fault_manager.c:416-426；Services/Weight/weight.c:77-89。 |
| 验证状态 | 源码已核对；重复初始化、失败注入和电机真实状态待目标板验证。 |

SearchOilLevel

| 函数原型 | uint32_t SearchOilLevel(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按油位方法选择频率粗找、步进精找、连续频率或密度闭环，并在成功后发布液位和 AO 样本。 |
| 形参 | 无；读取 g_deviceParams 中的测量方法、目标和阈值。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH、参数、传感器、运动、失步、碰撞、盲区或超时错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、油位模块运行态、活动位置源和 AO 样本。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 本函数局部量为 ret、direct_handled、result_recorded；闭环辅助函数另有各自局部量。 |
| 调用上下文 | 正式油位、标定、综合测量和密度分布流程，以及维护测试入口前台同步调用。 |
| 前置条件 | 正式命令路径要求 MeasureStart 和电源门禁通过；维护测试路径由测试入口自行承担安全前置条件。 |
| 后置条件 | 算法路径完成时发布油位和有效标志；AO 更新为 void，函数返回 NO_ERROR 时全局设备状态仍可能已置错。 |
| 异常处理 | 按具体路径传播错误；超声方法返回不支持；只有专用停止出口保证撤销 AO 并慢停。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含电机运动、传感器通信、等待和全局结果写入。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_oilLevel.c:1551-1587；Application/Src/measure.c:862-1009；Application/Src/test.c:1630-1660。 |
| 验证状态 | 源码已核对；频率/密度阈值、机械位移、AO 和运动分支 600 s 检查待台架验证。 |

FollowOilLevel

| 函数原型 | uint32_t FollowOilLevel(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设置持续油位跟随状态，并按当前测量方法运行长期频率或密度闭环。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | 正常无主动成功出口；新命令返回 STATE_SWITCH，故障返回具体错误。 |
| 全局变量 | g_measurement、g_deviceParams、油位目标、位置和 AO 样本。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 本函数局部量为 ret；闭环辅助函数另有稳定、样本、速度、方向和计数局部量。 |
| 调用上下文 | 正式油位命令和维护测试入口在完成初始搜索后前台同步调用。 |
| 前置条件 | 液位目标、端点或密度目标已建立；活动位置源有效。 |
| 后置条件 | 持续更新油位和稳定状态，直至切换或故障。 |
| 异常处理 | 通信、位置、碰撞、失步、盲区和切换均可退出；部分宏退出和方法 3 不显式撤销 AO。 |
| 可重入性 | 不可重入；长期阻塞主循环业务分派。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_oilLevel.c:1602-1661；Application/Src/measure.c:862-950；Application/Src/test.c:1630-1660。 |
| 验证状态 | 源码已核对；长期稳定性、切换时延、盲区恢复和电机热负荷待验证。 |

CorrectOilLevelProcess

| 函数原型 | void CorrectOilLevelProcess(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 根据当前 cable_length 和油位标定参数修正 tankHeight，刷新位置、油位、AO 并保存参数。 |
| 形参 | 无；输入来自活动命令参数和当前测量位置。 |
| 返回值 | 无 |
| 全局变量 | g_deviceParams.tankHeight、标定参数、g_measurement 和位置模型；HEAD 的 AO 更新链只读取 AO 配置，index 新增调用才可能改写 ao_output。 |
| 静态全局变量 | 无私有静态量。 |
| 局部变量 | tank_height 等计算中间量。 |
| 调用上下文 | 由油位标定或修正命令在前台调用。 |
| 前置条件 | 当前 cable_length 有效，标定参数已绑定到 active 命令。 |
| 后置条件 | 合法时更新罐高，仅在参数未被后续写入时清命令参数，刷新位置和油位并调用保存；本函数不切换跟随态。 |
| 异常处理 | 接口为 void，非法范围或保存失败无法直接上报；保存失败仍可能写全局错误码；index 层另有 AO 归一化调用。 |
| 可重入性 | 不可重入；读写全局参数、位置和持久化服务。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_oilLevel.c：HEAD 2213-2229，index 2213-2231；Application/Src/measure.c:958-1009。 |
| 验证状态 | HEAD 行为与 index 差异已分层；本轮无针对暂存差异的构建、AO、FRAM、目标板或发布验证证据。 |

SearchWaterLevel

| 函数原型 | uint32_t SearchWaterLevel(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 建立零点电容，完成水位粗找和精找，计算并发布水位及 AO 样本。 |
| 形参 | 无 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH、测量、传感器、运动、位置、失步或配置错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、zero_capacitance、water_value、位置源和 AO 样本。 |
| 静态全局变量 | 水位模块的当前电容、粗定位和重试上下文。 |
| 局部变量 | ret、capacitance、位置和水位中间值。 |
| 调用上下文 | 找水、跟随初始定位、标定和恢复重跑在前台同步调用。 |
| 前置条件 | 电源和传感器可用；必要时允许回零和电机运动。 |
| 后置条件 | 成功时发布钳位水位和 AO；失败时保留根因并停止运动。 |
| 异常处理 | STATE_SWITCH 直接向上传递；精找真实故障锁存后可能影响名义重试。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含长时运动、传感器通信和全局状态写入。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_waterLevel.c:275-460、526-674。 |
| 验证状态 | 源码已核对；水电容阈值、3 s 复判、机械水位和重复精找待台架验证。 |

FindWaterLevel_FastByStateFlip_StableExit

| 函数原型 | uint32_t FindWaterLevel_FastByStateFlip_StableExit(uint32_t stable_win_ms) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 通过水区状态翻转定位界面，取最近两次翻转水位平均值，并在稳定窗口满足后对齐位置。 |
| 形参 | stable_win_ms：稳定观察窗口，单位 ms。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH 或传感器、运动、位置和超时错误。 |
| 全局变量 | zero_capacitance、g_measurement、水位模块翻转缓存和活动位置源。 |
| 静态全局变量 | 翻转位置、窗口极值、计数和时间戳。 |
| 局部变量 | 当前状态、移动方向、平均水位、经过时间。 |
| 调用上下文 | 快速水位模式的初次定位和丢失恢复在前台调用。 |
| 前置条件 | 零点电容可建立，运动边界和命令切换可检测。 |
| 后置条件 | 成功时停机并移动到平均水位对应位置。 |
| 异常处理 | 任何通信或运动错误停止并返回；stable_win_ms=0 时第二次翻转立即完成。 |
| 可重入性 | 不可重入；持续运动和读传感器。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_waterLevel.c:803-988、1019-1026。 |
| 验证状态 | 源码已核对；0 ms 语义、30 s 恢复窗口和现场波动待验证。 |

FollowWaterLevelCore

| 函数原型 | static uint32_t FollowWaterLevelCore(WaterRecoverStrategy recover_strategy) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按水电容目标带宽执行阻塞步进闭环，在稳定监测和丢失重找之间循环。 |
| 形参 | recover_strategy：水位丢失后选择慢速 SearchWaterLevel 或快速状态翻转恢复。 |
| 返回值 | 正常无主动成功出口；返回 STATE_SWITCH 或具体传感器、运动和位置错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、zero_capacitance、活动位置源和 AO 样本。 |
| 静态全局变量 | last_cap 为函数内 static；跨调用保留上一电容值。 |
| 局部变量 | lost_count、stable_count、阈值、cap、diff、step、方向、状态和计时等自动局部量。 |
| 调用上下文 | 水位初始定位和必要的位置源切换完成后由前台调用。 |
| 前置条件 | zero_capacitance、目标阈值和当前位置有效。 |
| 后置条件 | 持续调节或监测水位；非 NO_ERROR 返回后的 AO 失效由 FollowWaterLevel/fast 包装器执行。 |
| 异常处理 | 连续 180 s 可强制进入稳定监测；连续 5 次大偏差触发重搜。 |
| 可重入性 | 不可重入；长期阻塞并调用 MotorCtrl_MoveAndWait。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_waterLevel.c:1038-1308。 |
| 验证状态 | 源码已核对；闭环方向、步长、180 s 和丢失阈值待目标板与水槽验证。 |

MotorCtrl_MoveAndWait

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_MoveAndWait(float mm, int dir, uint32_t speed_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 执行边界受控的相对距离阻塞运动，并在结束后核对活动位置源的实际位移。 |
| 形参 | mm：非负移动距离；dir：独立方向；speed_x100：速度标度，0 表示默认速度。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH 或驱动、保护、边界、启动、停止、位置和失步错误。 |
| 全局变量 | 电机驱动、活动位置源、默认速度、命令切换状态和测量调试位置。 |
| 静态全局变量 | 由运动控制模块维护命令与位置上下文。 |
| 局部变量 | 目标、起止位置、实际距离、偏差和返回码。 |
| 调用上下文 | 仅允许前台同步业务调用。 |
| 前置条件 | 驱动和保护状态允许运动；活动位置源可刷新。 |
| 后置条件 | 电机已停止、位置已刷新并恢复默认速度。 |
| 异常处理 | 启动或停止失败返回真实错误；编码轮偏差会置 ENCODER_LOST_STEP，但随后同步结果无条件覆盖 ret，当前可能最终返回 NO_ERROR。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含轮询、等待、位置刷新和硬件访问。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c:433-565。 |
| 验证状态 | 源码已核对；真实距离、速度、边界、停稳和失步阈值待台架验证。 |

SearchBottom

| 函数原型 | uint32_t SearchBottom(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 完成罐底粗找、两轮精找、罐高换算、可选编码器修正和安全抬升。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH，或回零、姿态、扭力、传感器、电机、位置、丢步、离底和保存前置链路错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、bottom_value、weight_parament、g_encoder_count 和活动位置源。 |
| 静态全局变量 | g_gyro_zero_ref：陀螺仪罐底判定的文件静态 RAM 基准，跨 SearchBottom 调用复用。 |
| 局部变量 | ret、pending_calibration_tank_height、pending_calibration_tank_height_valid 和 try_times；各辅助函数另有独立局部量。 |
| 调用上下文 | 由探底、罐高标定、液位标定、SI、瓦锡兰或维护测试前台同步调用。 |
| 前置条件 | 正式命令路径应已通过电源和 MeasureStart；扭力、位置源及传感器能力满足当前探底模式。 |
| 后置条件 | 成功更新 bottom_value 和 current_real_height；液位标定候选仅在安全抬升后提交，调用方决定是否保存。入口不清旧 bottom_value。 |
| 异常处理 | 命令切换不重试；粗找及两轮精找各最多三次，但没有总墙钟超时；兼容回退只存在于 CMD_MeasureBottom 包装层，两个命令包装器还可能忽略 STATE_SWITCH 后继续完成动作。 |
| 可重入性 | 不可重入；读写共享测量状态并同步控制电机、编码器、扭力和传感器。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_tank_height.c:285-508；Application/Src/measure.c:42-73、756-850、958-985。 |
| 验证状态 | 源码已核对；陈旧共享值、实高偏移和上溢、真实罐高、触底力、姿态阈值、重复性、抬升和编码器修正待整改或台架验证。 |

Density_MeasureByMode_Exact

| 函数原型 | uint32_t Density_MeasureByMode_Exact(DensitySpreadModeId mode, DensityDistribution *out_dist) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 搜索液位，按四种模式生成点位，逐点移动和稳定采集，并形成完整候选点阵。 |
| 形参 | mode：普通、国标、每米或区间模式；out_dist：完整候选结果输出。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH，或液位、计划、模式、运动、传感器和无有效点错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、活动位置源和传感器运行态。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | ret、oil_level_01mm、points01[MAX_MEASUREMENT_POINTS] 和 n；points01 当前最多约 800 字节栈空间。 |
| 调用上下文 | 普通/国标/每米/区间命令和综合测量在前台同步调用。 |
| 前置条件 | out_dist 非空；正式命令门禁已通过；液位、罐高、盲区和模式参数应形成合法计划。 |
| 后置条件 | 成功只填充 out_dist；共享点阵的完整发布由命令包装器另行执行。 |
| 异常处理 | 液位或点位真实错误立即返回；当前 EnableDensityMode 返回值未检查；单点 5 min 未稳定时仍可接受最后非零样本或密度 0。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含阻塞运动、长时间稳定采样和共享参数读取。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_density.c:990-1058、471-570、592-979。 |
| 验证状态 | 源码已核对；普通模式 100 点上限、双阶段等待、总墙钟时间、点位准确度、密度稳定性、栈余量、模式切换失败和整阵发布待目标板验证。 |

SinglePoint_ReadSensor

| 函数原型 | uint32_t SinglePoint_ReadSensor(volatile DensityMeasurement *result) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按配置稳定窗口重复读取单点密度，只有真实稳定样本才向调用方返回成功。 |
| 形参 | result：单点测量候选输出。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH，或参数、模式切换和传感器读取错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、命令切换状态和传感器接口。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | stable_win_ms、ret 和 stable；内部稳定窗口函数维护参考值、最后非零样本、计时和重试计数。 |
| 调用上下文 | 分布点阵、单点测量和固定点监测的同步采样链调用。 |
| 前置条件 | result 非空；目标位置已到达或调用方接受当前位置；密度传感器可切换到测量模式。 |
| 后置条件 | 成功写入位置、密度、温度、标准密度、计重密度和 vcf20 候选字段，不直接发布共享代际。 |
| 异常处理 | 传感器错误直接返回；5 min 未稳定的内部兜底因 stable=0 不会被公开入口发布，而是重新开始稳定窗口。 |
| 可重入性 | 不可重入；可能无限重复 5 min 窗口，依靠命令切换或真实稳定结果退出。调用方目标只校验 blindZone 到 tankHeight，不保证位于液面以下。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_density.c:2355-2620。 |
| 验证状态 | 源码已核对；稳定阈值、5 min 行为、零密度、温漂和传感器准确度待台架验证。 |

SearchZero

| 函数原型 | int SearchZero(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在有限重试内完成零点粗找和精找，重建编码器及卷筒基准，并建立可选水位和姿态零基准。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH，或运动、驱动、丢步、零点范围、位置源、零电容和陀螺仪错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、zero_position、g_encoder_count、weight_parament 和活动位置源。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | ret、try_times 和 rough_ok；粗找、精找及无保护下行辅助函数分别维护局部速度、方向和位置量。 |
| 调用上下文 | 回零、零点标定、油位自动回零、探底自动回零和维护测试前台同步调用。 |
| 前置条件 | 正式命令路径应已通过电源和至少一次 MeasureStart；零点扭力判定、驱动和位置源可用。 |
| 后置条件 | 成功设置编码器零点和卷筒参考，按配置切换位置源，清 zero_point_status，并完成可选辅助基准。 |
| 异常处理 | 普通搜索错误有限重试；驱动恢复类错误直接交外层；任何后处理失败均阻止最终清零状态。有限重试不代表总时间有界。 |
| 可重入性 | 不可重入；控制电机并修改编码器、扭力基线和共享测量状态；多段退让明确不执行扭力、碰撞或丢步检测。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_zero.c:113-273、283-369。 |
| 验证状态 | 源码已核对；零点冲击、重复性、速度分段、无检测下行、零电容持久化回执和 RAM 姿态基准待目标板验证。 |

FrequencyLevel_RunClosedLoop

| 函数原型 | static uint32_t FrequencyLevel_RunClosedLoop(uint32_t follow_mode) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按目标频率和死区执行速度模式液位搜索或长期跟随闭环。 |
| 形参 | follow_mode：0 为一次搜索，非 0 为持续跟随。 |
| 返回值 | 搜索稳定返回 NO_ERROR；命令切换返回 STATE_SWITCH；其余为目标、模式、传感器、位置、碰撞、丢步、电机和超时错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、AO 过程样本、活动位置源和命令切换状态。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | ret、start_tick、stable_count、active_dir、active_speed_x100、deadband、follow_deadband、method、method_text 及循环内误差、速度和方向。 |
| 调用上下文 | 方法 4 在完成端点粗找后调用；方法 5 经固定目标校验后调用；FollowOilLevel 在相应方法下进入长期模式。 |
| 前置条件 | follow_frequency 非零；方法 5 的 1-6500 Hz 校验已在上游完成；电机和液位传感器可用。 |
| 后置条件 | 连续三次稳定时发布液位、稳定标志、密度点阵液位和 AO 样本；搜索返回，跟随继续监测。 |
| 异常处理 | 稳定分支不做位置、安全或超时检查；跟随运动分支先发布当前位置再检查边界。目标校验失败直接返回，其余多数异常出口失效 AO 并尝试慢停；600 s 超时只在搜索运动分支检查。 |
| 可重入性 | 不可重入；跟随模式为长期阻塞同步调用。 |
| 源码证据 | Application/Src/measure_oilLevel.c:759-787、852-1157。 |
| 验证状态 | 源码已核对；稳定分支保护缺失、运动期错误发布、频率噪声、方向、速度、死区、AO 生命周期、超时和机械响应待整改或台架验证。 |

函数级设计追踪

| 设计编号 | 设计要求 | 代码证据 | 验证和残余项 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-001 | 正式命令在覆盖式单槽中与七字段参数原子绑定 | system_parameter.c:262-411 | 覆盖与同命令契约待测试 |
| SDD-MSR-002 | 普通命令依次通过编码器、电源和 MeasureStart 门禁 | measure.c:279-305 | 组合故障注入待执行 |
| SDD-MSR-003 | 普通 MeasureStart 错误由 SET_ERROR 宏内返回阻止分派 | fault_manager.h:181-191；measure.c:293-305 | 故障注入待执行 |
| SDD-MSR-004 | 油位方法 0~5 按源码分流，方法 3 返回不支持 | measure_oilLevel.c | 阈值和现场行为待验证 |
| SDD-MSR-005 | 油位搜索开始失效 AO；专用停止出口撤销 AO 并慢停，其他宏和方法 3 出口单列限制 | measure_oilLevel.c:229-237、739-751、1551-1661 | AO 生命周期与停稳待目标板验证 |
| SDD-MSR-006 | 水位粗找最多三次并执行入水后 3 s 复判 | measure_waterLevel.c:362-410、526-578 | 水槽验证待执行 |
| SDD-MSR-007 | 水位结果使用 water_tank_height - cable_length | measure_waterLevel.c:102-187、455-460 | 双罐高一致性待评审 |
| SDD-MSR-008 | 跟随位置源切换失败完整回滚 | motor_ctrl_position_model.c:410-558 | 一圈动作和回滚待台架验证 |
| SDD-MSR-009 | DSM 水电容小于 30.0 pF 保持映射为 99999.9 pF | dsm_sensor_communication.c:835-887 | UART6 和传感器实测待执行 |
| SDD-MSR-010 | 安全传感器水电容校验能力、质量、诊断、年龄和会话 | sensor_safe_service.c；sensor_safe_client.c | 整链路安全证据待补 |
| SDD-MSR-011 | MoveAndWait 在活动位置源上核对实际位移；当前丢步码可被同步结果覆盖 | motor_ctrl_motion_api.c:433-565 | 机械位移、错误覆盖和失步待验证/整改 |
| SDD-MSR-012 | HEAD 行为与 index 暂存 AO 归一化差异分层记录 | git index 与 measure_oilLevel.c:2213-2231 | 未纳入 HEAD；本轮无针对差异的发布验证证据 |
| SDD-MSR-013 | 探底粗找及两轮精找各最多三次，STATE_SWITCH 不参与内部重试 | measure_tank_height.c:285-453 | 触底力、重试和停稳待台架验证 |
| SDD-MSR-014 | 扭力或陀螺仪判底、最大放带、近端降速和粗找前离底均作为独立保护 | measure_tank_height.c:58-107、515-605、674-901 | 阈值、能力和组合故障待验证 |
| SDD-MSR-015 | 罐高候选只在安全抬升成功后提交；编码器修正不修改 tankHeight | measure_tank_height.c:455-508、228-276 | RAM、FRAM、AO 和机械基准待验证 |
| SDD-MSR-016 | 四种密度模式按液位、盲区、顶部/底部限制和点数生成完整点阵，普通分布实际最多 100 点 | measure_density.c:592-1058 | 点位、参数组合和国标阈值待评审 |
| SDD-MSR-017 | 点阵只在完整成功后按候选、来源、锁存和完成计数同代发布 | measure_density.c:197-236、1962-2083 | CPU3 整阵读取和中断竞态待测试 |
| SDD-MSR-018 | 单点稳定窗口覆盖频率、密度和温度，命令切换或真实读取错误立即退出 | measure_density.c:2355-2620 | 稳定阈值、5 min 行为和零密度待验证 |
| SDD-MSR-019 | 零点粗找和精找均有限重试，驱动恢复类错误交外层自动恢复 | measure_zero.c:113-225 | 驱动掉电和普通搜索失败组合待测试 |
| SDD-MSR-020 | 零点成功后重建编码器/卷筒参考，并按能力建立零电容和陀螺仪基准 | measure_zero.c:227-273 | 位置源、零电容和姿态基准待目标板验证 |
| SDD-MSR-021 | 方法 5 固定目标限定 1-6500 Hz，目标和死区锁存，搜索和跟随共用速度闭环 | measure_oilLevel.c:759-787、852-1157 | 频率噪声、方向、速度和稳定性待验证 |
| SDD-MSR-022 | 固定频率稳定分支不执行位置、扭力、丢步和搜索超时检查 | measure_oilLevel.c:1085-1105、1124-1151 | 边界外稳定发布属于待整改高优先级风险 |
| SDD-MSR-023 | STATE_FLOWOIL 运动分支可先发布稳定有效位置，再执行边界检查 | measure_oilLevel.c:1108-1124、2090-2154 | 越界和运动期发布语义待整改 |
| SDD-MSR-024 | 目标校验失败直接返回；其余多数闭环异常失效 AO 并尝试慢停，保留原错误码 | measure_oilLevel.c:739-751、780-786、1060-1155 | 旧运动、旧样本、慢停失败和 AO 连续性待故障注入 |
| SDD-MSR-025 | CMD_FIND_BOTTOM 和罐高标定对 STATE_SWITCH 的 SET_ERROR 均可能继续执行后续完成动作 | measure.c:42-73、756-850；fault_manager.h:181-191 | 命令切换后陈旧结果和完成态待整改 |
| SDD-MSR-026 | 罐高标定 initialTankHeight 不含探头距差，与正常实高公式静态不一致 | measure.c:59-69；measure_tank_height.c:116-133、192-220 | 标定偏移、上溢和量纲一致性待评审 |
| SDD-MSR-027 | 探底共享基准、位置刷新和 void 持久化接口不能证明本轮有效或掉电后有效 | measure.c:808、837-846；measure_tank_height.c:21-25；motor_ctrl_position_model.c | 陈旧值、XACTUAL 同步和 FRAM 故障待测试 |
| SDD-MSR-028 | 密度每点包含独立驻留和稳定窗口；5 min 未稳定时点阵仍可能接受最后非零样本或 0 | measure_density.c:471-570、2355-2594 | 总墙钟时间和兜底有效性待确认 |
| SDD-MSR-029 | SI Profile 以七阶段、Point0 清载荷边界和返液位五项门禁控制最终发布 | measure_density.c:1081-1241、1835-1951 | 取消、失败和 CPU3 代际读取待测试 |
| SDD-MSR-030 | SI 首点相对/绝对语义、500.0/100.0 mm 默认值及探底回退存在不一致 | measure_density.c:424、1255-1446；system_parameter.c:808、1313-1314、2095 | 点序、跳变和正式默认值待评审 |
| SDD-MSR-031 | CMD_BACK_ZERO 对 STATE_SWITCH 继续写 STATE_STANDBY；粗找和精找单次循环无总超时 | measure.c:709-743；measure_zero.c:113-225、283-368 | 命令切换状态和总时限待整改 |
| SDD-MSR-032 | 零点多段退让不执行扭力、碰撞或丢步检测；辅助基准任一失败均阻断最终清零 | measure_zero.c:35-58、121-273 | 机械豁免、零电容保存和 RAM 姿态基准待目标板验证 |

核心流程图

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-F01 | 正式测量命令门禁与分派流程 | app_main.c、measure.c、fault_manager.h | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F02 | 油位搜索与持续跟随流程 | measure.c、measure_oilLevel.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F03A | 单次找水与结果出口流程 | measure.c、measure_waterLevel.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F03B | 水位位置源切换与长期跟随流程 | measure.c、measure_waterLevel.c、motor_ctrl_position_model.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F04 | 罐底搜索、罐高换算与安全提交流程 | measure.c、measure_tank_height.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F05A | 密度点阵计划形成流程 | measure.c、measure_density.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F05B | 密度逐点采集与同代发布流程 | measure.c、measure_density.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F06A | 零点粗找与精找流程 | measure.c、measure_zero.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F06B | 零点辅助基准重建与结果状态流程 | measure.c、measure_zero.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F07A | 固定频率入口、目标校验与频率读取流程 | measure_oilLevel.c | 已绘制；已核对 |
| SDD-MSR-F07B | 固定频率稳定、运动保护与回路流程 | measure_oilLevel.c | 已绘制；已核对 |

SDD-MSR-F01 正式测量命令门禁与分派流程

本图区分即时命令和普通命令，明确普通错误的宏内返回语义；STATE_SWITCH 不进入故障锁存，具体业务在同步调用完成后进入公共收尾。

图 SDD-MSR-F01 正式测量命令门禁与分派流程

证据状态：源码已核对；组合故障、命令覆盖和真实停机时延待目标板验证。

SDD-MSR-F02 油位搜索与持续跟随流程

本图表达 CMD_FIND_OIL 的正常状态机：两次 MeasureStart、按需回零、第一次搜索、可选位置源实动切换、必要时第二次搜索、SI 完成门禁和长期跟随。

图 SDD-MSR-F02 油位搜索与持续跟随流程

证据状态：源码已核对；频率、密度、机械、AO 和跟随稳定性待台架验证。

SDD-MSR-F03A 单次找水与结果出口流程

本图表达 CMD_FIND_WATER 的单次执行链，区分真实错误、命令切换和正常完成出口，并明确搜索结果与 AO 由 SearchWaterLevel 链路发布。

图 SDD-MSR-F03A 单次找水与结果出口流程

证据状态：源码已核对；水槽波动、搜索稳定性和 AO 发布待目标板验证。

SDD-MSR-F03B 水位位置源切换与长期跟随流程

本图表达 CMD_FOLLOW_WATER 的初始找水、临时位置源切换、一圈标定、成功持久化、失败回滚、重新找水和长期监测，并区分慢速重搜与快速状态翻转恢复策略。

图 SDD-MSR-F03B 水位位置源切换与长期跟随流程

证据状态：源码已核对；零点电容、位置源切换、水槽波动和长期跟随待目标板验证。

SDD-MSR-F04 罐底搜索、罐高换算与安全提交流程

本图表达自动回零、陀螺仪基准、粗找前离底、粗找和两轮精找的有限重试，以及罐高换算、可选编码器修正、安全抬升和候选参数提交的先后关系。

图 SDD-MSR-F04 罐底搜索、罐高换算与安全提交流程

证据状态：源码已核对；触底力、姿态阈值、重试、罐高精度、抬升和编码器修正待台架验证。

SDD-MSR-F05A 密度点阵计划形成流程

本图区分四种点位计划，表达液位搜索、密度模式切换返回值未检查、普通模式最多 100 点，以及合法点阵形成前不得进入逐点采集。

图 SDD-MSR-F05A 密度点阵计划形成流程

证据状态：源码已核对；液位、点位边界和模式切换失败处置待目标板验证。

SDD-MSR-F05B 密度逐点采集与同代发布流程

本图表达每点运动、独立驻留、稳定窗口、5 min 兜底、部分点失败不发布、国标固定 100 RAW 过滤，以及完整候选按同一代际发布的顺序。

图 SDD-MSR-F05B 密度逐点采集与同代发布流程

证据状态：源码已核对；稳定阈值、密度准确度和 CPU3 整阵读取待验证。

SDD-MSR-F06A 零点粗找与精找流程

本图表达命令包装层重复初始化、回零命令切换后仍写待机、粗找和精找的有限重试但单次无总超时、多段无扭力/碰撞/丢步检测下行，以及驱动错误直退。

图 SDD-MSR-F06A 零点粗找与精找流程

证据状态：源码已核对；撞零点冲击、重复性、重试边界和机械响应待目标板验证。

SDD-MSR-F06B 零点辅助基准重建与结果状态流程

本图表达编码器零点、卷筒参考、可选位置源切换、两段无检测下行、零电容和 RAM 姿态基准全部成功后才清零点状态，并区分回零与标定的收尾状态。

图 SDD-MSR-F06B 零点辅助基准重建与结果状态流程

证据状态：源码已核对；位置源切换、零电容保存和姿态基准待目标板验证。

SDD-MSR-F07A 固定频率入口、目标校验与频率读取流程

本图表达方法 5 的搜索/跟随双入口、AO 样本起始语义、目标校验直返、液位模式切换和频率读取；连续无效频率恢复会慢停但不清局部运动状态。

图 SDD-MSR-F07A 固定频率入口、目标校验与频率读取流程

证据状态：源码已核对；目标范围、模式恢复、频率噪声和 AO 起始语义待台架验证。

SDD-MSR-F07B 固定频率稳定、运动保护与回路流程

本图表达稳定分支保护缺失、运动跟随先发布后检查边界、盲区无总超时等待、保护与搜索超时检查、可打断等待和多数异常停机回路。

图 SDD-MSR-F07B 固定频率稳定、运动保护与回路流程

证据状态：源码已核对；死区、速度、盲区等待、AO 和机械响应待台架验证。

待确认和待验证

1. 重复或多重 MeasureStart 是否应收敛为一次命令级初始化，以及内部失败如何统一传播。

2. 仅依赖 SET_ERROR(STATE_SWITCH) 的命令入口是否应避免继续写完成态或保存旧结果。

3. 油位旧步进约 100 轮保护是否应返回明确错误，而不是按 NO_ERROR 发布当前位置。

4. SearchAir、频率盲区等待和原始 HAL_Delay 路径是否需要统一墙钟超时。

5. CorrectOilLevelProcess 的非法范围和保存失败是否需要改为可上报返回值。

6. 水位 sensor_position 和最终 water_level 使用不同罐高参数的产品契约。

7. 快速水位首次找点 stable_win_ms=0 是否符合稳定性要求。

8. 水位跟随入口锁存阈值与循环实时参数混用是否需要命令级快照。

9. MoveAndWait 的 ENCODER_LOST_STEP 当前会被后续位置同步返回值覆盖，需确认错误保留策略。

10. 水位连续下行当前未执行 waterBlindZone、maxDownDistance 或显式碰撞限制，需补充安全边界。

11. 当前未参与水位控制的配置和常量是否删除、实现或明确保留。

12. CMD_MeasureBottom 的错误/偏差兼容回退及正负 3.0 mm 随机量是否允许作为正式安全设计。

13. 罐高标定命令以 bottom_value 建立 initialTankHeight 时，是否应统一纳入探头距差和实高换算口径。

14. Density_MeasureByMode_Exact 未检查 EnableDensityMode 返回值，需确认失败时必须立即阻止点位运动。

15. 密度稳定内部 5 min 兜底在点阵与公开单点入口中的消费口径不同，需统一有效性和发布规则。

16. 普通密度模式固定 100 点上限、头文件 0.01 mm 注释与执行 0.1 mm 口径不一致，应统一。

17. 国标密度过滤阈值硬编码 100 RAW，以及标准密度、VCF20、计重密度平均值占位算法是否满足产品要求。

18. SI first_point 应为相对底部还是绝对位置，500.0 mm 与 100.0 mm 两套默认值应以哪套为准。

19. SI 密度小于 100.0 的空气阈值、5 min 未稳定仍采用最后液体样本，以及探底失败回退旧参考或当前位置是否允许形成正式剖面。

20. 回零命令内部重复 MeasureStart 且忽略返回值，是否会在初始化失败后继续执行机械运动；CMD_BACK_ZERO 切换后仍写待机是否应整改。

21. 回零的多段下行不执行扭力、碰撞和丢步检测，有限重试也没有统一墙钟超时，需明确安全边界。

22. 支持水电容或陀螺仪的传感器在辅助基准读取失败时阻断整次回零，是否符合可用性和安全策略。

23. 方法 1 与方法 5 对同一 oilLevelFrequency 使用不同的有效范围门禁，需统一或明确兼容理由。

24. 固定频率稳定分支不检查边界、扭力、丢步和超时；运动跟随先发布稳定有效位置再检查边界，均需优先整改。

25. 固定频率搜索超时只在运动分支检查，盲区和稳定等待可突破 600 s；目标校验失败直返和无效频率恢复后的局部运动状态也需统一。

26. 本轮未执行构建、目标板、RS485、UART6、FRAM、AO、掉电、电机、水槽、现场或 SIL 验证。