DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第3A分册 - 板间通信与共享数据

V0.2  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计第3A分册：板间通信与共享数据 | 日期 | 2026-08-01 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-03A | 模版号 | V0.2 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 建立通信、接口与数据分册骨架，完成板间Modbus和共享数据首轮静态盘点。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.2 | 将原第3分册拆分为3A/3B；本册闭环UART5板间Modbus、共享寄存器、命令与参数事务、快照一致性、协议门禁、超时重试及关键函数详细设计。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-08-01 |

目录

1. 概述	1

1.1 目的和适用范围	1

1.2 基线与工作区边界	1

1.3 设计原则	1

2. 通信总体设计	2

2.1 接口角色与物理配置	2

2.2 执行上下文	2

2.3 SDD-COM-F01 板间模块与数据所有权	2

3. CPU2接收、校验与应答	3

3.1 UART5 IDLE、DMA与PendSV路径	3

3.2 SDD-COM-F02 UART5接收与PendSV处理流程	3

3.3 帧级校验与功能分派	3

3.4 SDD-COM-F03 Modbus校验、分派与异常响应流程	3

3.5 异常码与无响应边界	3

4. 共享寄存器与编码	4

4.1 地址空间和功能码	4

4.2 保持寄存器分块	4

4.3 输入寄存器分块	5

4.4 数据类型、字序和无效值	5

5. FC03与FC04读事务	5

5.1 FC03保持寄存器镜像	5

5.2 FC04输入寄存器镜像	6

5.3 SDD-COM-F04 FC03/FC04镜像构造与应答流程	6

5.4 跨帧原子性边界	6

6. FC10参数与命令事务	6

6.1 写前校验和候选提交	6

6.2 七个命令前置参数	6

6.3 命令pending/active快照	6

6.4 SDD-COM-F05 FC10接受、ACK与延后持久化流程	7

6.5 SDD-COM-F06 命令参数pending/active绑定流程	7

6.6 ACK与持久化完成的边界	7

7. CPU3请求、响应与快照门禁	7

7.1 同步请求事务	7

7.2 写穿透与本地确认	7

7.3 SDD-COM-F07 CPU3请求、响应和公开快照门禁	7

7.4 快照可用条件	8

8. 协议版本与兼容性	8

8.1 四条独立版本轴	8

8.2 协议31变更	8

8.3 正式文档口径差异	8

9. 固定点结果一致性	9

9.1 三阶段握手	9

9.2 SDD-COM-F08 固定点三阶段一致性握手	9

10. 密度剖面分块同步	9

10.1 组合键与数据规模	9

10.2 重试、失败和发布	9

10.3 SDD-COM-F09 密度剖面分块同步状态机	9

11. 超时、错误和恢复	10

11.1 CPU3失败分级	10

11.2 CPU2接收恢复与延后日志	10

11.3 SDD-COM-F10 失败计数、快照失效与恢复流程	10

12. 并发、时序与已知偏差	10

12.1 共享资源和并发约束	10

12.2 Modbus RTU帧间隔偏差	11

12.3 广播地址0兼容行为	11

13. 核心函数详细设计	11

13.1 HostCommuProcess	11

13.2 Response10Process	12

13.3 write_measurement_result_to_InputRegisters	12

13.4 DeviceCommand_TakePending	13

13.5 process_device_params_deferred_tasks	13

13.6 CPU2_CombinatePackage_SendWire	14

13.7 CPU2_CommWriteHoldingRegistersEx	15

13.8 CPU2_PollFixedPointSnapshotHandshake	15

13.9 CPU2_ProfileSyncPoll	16

14. 设计追踪与待确认项	16

14.1 流程图索引	16

14.2 核心源码追踪	17

14.3 待确认和待验证	17

14.4 证据边界声明	17

概述

目的和适用范围

本分册描述CPU2与CPU3之间基于UART5的Modbus RTU通信、共享保持寄存器与输入寄存器、命令和参数写事务、运行快照、固定点与密度剖面一致性、协议版本门禁、超时重试和恢复。CPU2是共享参数、测量结果和命令执行的权威端；CPU3承担板间主站、快照确认和外部网关。

原第3分册V0.1同时包含板间、传感器、调试、HART和AO边界，深化后预计超过55页。本轮按专业域拆为第3A分册《板间通信与共享数据》和第3B分册《传感器与外设通信接口》。本册不重复维护UART6传感器事务、UART1调试、UART4扭力、UART2 HART及AO硬件服务细节。

基线与工作区边界

| 基线项 | 当前值 | 设计口径 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分支/HEAD | MAIN / 66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd | 本册源码静态核对起点 | 源码已核对 |
| CPU2固件 | V1.36.1.0 | 板间从站和权威数据端 | 源码已核对 |
| CPU3固件 | V1.36.0.0 | 板间主站和快照消费端 | 源码已核对 |
| 共享协议 | DEVICE_PROTOCOL_VERSION=31 | 双端运行期严格相等 | 源码已核对 |
| 参数存储 | DEVICE_PARAM_VERSION=3 | 参数持久化版本轴独立 | 源码已核对 |
| 并行源码改动 | measure_oilLevel.c存在已暂存差异 | 与本册通信源码分层，未改动该文件 | Git状态已核对 |
| 验证边界 | 静态证据和文档版式 | 不替代RS485、电气时序、台架、现场、掉电、故障注入或认证 | 待验证 |

设计原则

1. CPU2发布权威参数和测量结果，CPU3只使用经过门禁确认的快照。

2. 发送启动、DMA完成、合法响应、CPU2接受和FRAM持久化分别建模，不以单一“成功”概括。

3. 写命令必须获得合法FC10 ACK后才在CPU3确认；结果不确定时撤销确认资格并补读。

4. 32位逻辑字段占两个16位寄存器，统一使用高字在前的寄存器顺序。

5. 协议不匹配、断链、快照未建立或刷新中时，不把陈旧数据伪装成当前数据。

6. ISR只做有界收发和事件锁存；解析、日志和恢复分别放在PendSV或前台上下文。

通信总体设计

接口角色与物理配置

| 项目 | CPU2 | CPU3 | 设计说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus角色 | 从站，地址0x01 | 主站 | CPU2接受地址0和1；地址0当前仍发送响应，属于待确认兼容行为 |
| 串口 | UART5 | UART5 | 板间专用链路 |
| 波特率 | 115200 bit/s | 115200 bit/s | 两端固定配置 |
| 数据格式 | 8N1，无硬件流控 | 8N1，无硬件流控 | 字节序由Modbus层定义 |
| 接收 | DMA+IDLE | DMA+IDLE | 当前以IDLE判断候选帧结束 |
| 发送 | TX DMA应答，完成后回RX | TX DMA请求，完成后回RX | 半双工状态切换由两端各自管理 |
| 帧完整性 | 长度、地址、CRC、功能和范围 | 响应上下文、长度、地址、功能、字节数、CRC | 非法帧不得更新公开快照 |

执行上下文

| 上下文 | CPU2职责 | CPU3职责 | 禁止或限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART5 ISR | 停止DMA、计算长度、锁存待处理帧、触发PendSV | 错误优先；IDLE锁存帧并解除同步等待 | 不打印、不做复杂解析、不持久化 |
| PendSV | 帧形校验、HostCommuProcess、DMA恢复、延后事件分派 | 无对应业务主路径 | 必须保持有界，不能误写为普通主循环 |
| CPU2前台 | 延后日志、参数保存、命令消费和业务执行 | 不适用 | 不得假设与PendSV天然原子 |
| CPU3前台 | 不适用 | 发起同步事务、轮询、重试、快照提交和对外服务 | 同步等待期间主循环被占用 |

SDD-COM-F01 板间模块与数据所有权

{{VISIO:SDD-COM-F01}}

图中CPU2的g_deviceParams、g_measurement及命令邮箱为权威源；HoldingRegisterArray和InputRegisterArray是按事务重建的编码镜像；CPU3只在响应校验和一致性门禁通过后更新公开快照。

CPU2接收、校验与应答

UART5 IDLE、DMA与PendSV路径

1. UART5发生IDLE时，ISR停止接收DMA并由剩余计数计算候选帧长度。

2. ISR只设置s_hostcommu_frame_pending并触发PendSV，不直接执行Modbus业务。

3. PendSV调用CPU2_ProcessDeferredUartFrames()，先执行CPU2_HostModbusFrameShapeIsValid()。

4. 帧形通过后调用HostCommuProcess()；处理结束或拒绝后恢复UART5 DMA接收。

5. DMA恢复失败由CPU2_UartRestartRxDMA()登记，TIM4按100 ms退避再次触发PendSV。

6. TX DMA完成后切回接收；错误事件先锁存，日志由前台HostCommu_ProcessDeferredLogs()输出。

SDD-COM-F02 UART5接收与PendSV处理流程

{{VISIO:SDD-COM-F02}}

帧级校验与功能分派

| 校验阶段 | 检查内容 | 失败动作 | 源码证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候选帧形 | 最小长度、功能对应预期长度、FC10字节数 | 丢弃并登记延后日志 | stm32f4xx_it.c:153-188、227-255 |
| 站号 | 地址1；兼容接受0 | 地址不匹配不响应 | hostcommu_modbus.c:52-57 |
| CRC | 请求帧Modbus CRC16 | CRC错误不响应 | hostcommu.c:198-345 |
| 功能码 | FC03、FC04、FC10 | 异常码0x01 | hostcommu_modbus.c:45-197 |
| 读范围 | 数量1~125且不越过对应数组 | 异常码0x02或0x03 | stateformodbus.h:626-705 |
| 写范围 | 数量1~122、偶数地址、偶数数量、逐地址可写 | 异常码0x02或0x03 | stateformodbus.h:656-705 |
| 设备忙 | 恢复出厂等互斥状态 | 异常码0x06 | hostcommu_modbus.c:303-373 |

SDD-COM-F03 Modbus校验、分派与异常响应流程

{{VISIO:SDD-COM-F03}}

异常码与无响应边界

| 结果 | CPU2行为 | CPU3解释 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址不匹配/CRC错误 | 不回包 | 超时或坏帧失败 | 物理通信失败计数可能增加 |
| 0x01 Illegal Function | 返回标准异常帧 | 合法链路响应；事务失败 | 不计为无响应 |
| 0x02 Illegal Data Address | 返回标准异常帧 | 合法链路响应；事务失败 | 地址或范围非法 |
| 0x03 Illegal Data Value | 返回标准异常帧 | 合法链路响应；事务失败 | 数量、字节数或候选值非法 |
| 0x06 Slave Device Busy | 返回标准异常帧 | 合法链路响应；可按业务策略稍后重试 | 恢复出厂等互斥场景 |
| 0x04 Slave Device Failure | CPU2当前未作为常规输出 | CPU3统一校验器能够识别 | 不得误写为CPU2现行出口 |

共享寄存器与编码

地址空间和功能码

| 空间 | 地址范围 | 访问功能 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保持寄存器 | 0x0000~0x0FFF | FC03读、FC10受控写 | 设备参数、能力、命令和元数据 |
| 输入寄存器 | 0x0000~0x29FF | FC04只读 | 状态、调试、过程量、固定点、AO/继电器运行态、无线状态和密度点阵 |
| 单次读上限 | 1~125个寄存器 | FC03/FC04 | 大块由CPU3拆帧 |
| 单次写上限 | 1~122个寄存器 | FC10 | 共享32位字段要求偶数起址和偶数数量 |

保持寄存器分块

| 基址 | 分块 | 写权限摘要 | 所有者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 通用与版本 | 仅电源默认命令、故障恢复策略等白名单字段可写；协议版本只读 | CPU2 |
| 0x0100 | 电机与位置参数 | 受控可写 | CPU2 |
| 0x0200 | 油位与罐高参数 | 受控可写 | CPU2 |
| 0x0300 | 水位参数 | 受控可写 | CPU2 |
| 0x0400 | 修正参数 | 受控可写 | CPU2 |
| 0x0500 | 测量配置与七个命令参数 | 受控可写；命令参数有独立代际 | CPU2 |
| 0x0600 | AO参数和仿真槽 | 参数受控可写；仿真使能不持久化 | CPU2 |
| 0x0700 | 四路继电器 | 参数受控可写；清锁存槽不持久化 | CPU2 |
| 0x0800 | SI/Wartsila参数 | 受控可写 | CPU2 |
| 0x0E00 | 存储元数据 | 只读 | CPU2 |
| 0x0F00 | 正式命令与能力位 | 命令受控可写；能力只读 | CPU2 |

输入寄存器分块

| 基址 | 分块 | 关键字段 | 一致性口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 设备状态 | 工作模式、状态、错误码、当前命令、参数更新代际、完成/采样计数 | FC04镜像内编码；跨帧由代际门禁 |
| 0x0100 | 调试数据 | 编码器、位置、频率、温度、重量、扭力温度、角度、电机 | 运行快照 |
| 0x1000 | 过程测量 | 油位、水位、罐高及相关原始量 | CPU2权威结果 |
| 0x1100 | 固定点和剖面摘要 | 单点、监测、平均值、点数、完成计数、来源和进度 | 需握手或组合键 |
| 0x1400 | AO运行态 | 当前输出和诊断 | 第6分册维护细节 |
| 0x1500 | 继电器运行态 | 动作和报警状态 | 第6分册维护细节 |
| 0x1600 | 无线状态 | 配对、RSSI及链路信息 | 第3B分册维护细节 |
| 0x2000 | 密度点阵 | 最多200点，每点6个UInt32 | 每点12寄存器，分块同步 |

数据类型、字序和无效值

| 逻辑类型 | 寄存器数 | 字序 | 设计约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| UInt32/Int32 | 2 | 高16位在前 | 有符号字段按二进制补码解释 |
| Float32原始位 | 2 | 高16位在前 | 先按UInt32搬运，消费端再解释IEEE754 |
| U8逻辑槽 | 2 | 占用统一32位槽 | 避免地址步长变化 |
| NaN无效值 | 2 | 保持原始位 | 协议31扭力温度以安静NaN表示未取得有效值 |
| 点阵记录 | 12 | 6个32位字段连续 | 点序号只由地址推导，不跨点读取半记录 |

FC03与FC04读事务

FC03保持寄存器镜像

Response03Process()在每次请求时调用WriteDeviceParamsToHoldingRegisters()，从g_deviceParams重建保持寄存器镜像。协议版本、参数版本、结构长度、magic和CRC等权威常量在编码阶段强制写入；反向解析时同样恢复协议常量，不能通过FC10覆盖。

FC04输入寄存器镜像

Response04Process()在每次请求时调用write_measurement_result_to_InputRegisters()，先清空完整InputRegisterArray，再按状态、调试、过程量、固定点、运行态和点阵块编码。完成计数和采样计数在相关结果字段之后写入，作为CPU3一致性握手的代际标志。

SDD-COM-F04 FC03/FC04镜像构造与应答流程

{{VISIO:SDD-COM-F04}}

跨帧原子性边界

1. 单次CPU2 FC04应答只保证本次编码和发送路径完整，不自动形成全局原子快照。

2. 固定点结果由CPU3执行计数前读、结果读、计数后读；计数一致后才一次提交。

3. 密度剖面由完成锁存、完成计数、点数和来源组成组合键，数据分块读取后再复读头部。

4. 候选未确认时CPU3保留旧完整快照，并压住新完成态，避免半新半旧数据对外可见。

FC10参数与命令事务

写前校验和候选提交

1. 校验起始地址、寄存器数量、字节数、偶数对齐、写上限和逐地址白名单。

2. 对命令值检查已实现白名单，并拒绝重复且不可自中断命令。

3. 恢复出厂进行中时返回忙，不允许并发参数或命令写破坏默认值事务。

4. 普通参数先复制当前g_deviceParams为候选，再解析写入并执行AO、继电器和组合条件校验。

5. 任一候选校验失败时不提交运行态，返回对应Modbus异常。

6. 成功后一次更新g_deviceParams，记录命令参数字段代际，必要时登记异步保存。

七个命令前置参数

| 序号 | 寄存器字段 | 业务用途 | 一致性机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | calibrateOilLevel | 油位标定目标 | 值+字段代际 |
| 2 | calibrateWaterLevel | 水位标定目标 | 值+字段代际 |
| 3 | calibrateTankHeight | 罐高标定目标 | 值+字段代际 |
| 4 | singlePointMeasurementPosition | 单点测量位置 | 值+字段代际 |
| 5 | singlePointMonitoringPosition | 单点监测位置 | 值+字段代际 |
| 6 | densityDistributionOilLevel | 密度分布油位 | 值+字段代际 |
| 7 | motorCommandDistance | 手动或强制运动距离 | 值+字段代际 |

命令pending/active快照

成功写入正式命令时，DeviceCommandArguments_CapturePending()在临界区把当前七字段及其代际绑定到命令；DeviceCommand_Queue()发布待执行命令。主循环DeviceCommand_TakePending()只在成功取出命令时把pending提升为active。业务函数通过DeviceCommandArguments_Get()读取active快照，后续FC10参数写不会改变当前命令的输入。一次性字段仅在值和代际均未变化时清零。

SDD-COM-F05 FC10接受、ACK与延后持久化流程

{{VISIO:SDD-COM-F05}}

SDD-COM-F06 命令参数pending/active绑定流程

{{VISIO:SDD-COM-F06}}

ACK与持久化完成的边界

| 阶段 | 成功含义 | 不能据此声明 | 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU2返回FC10 ACK | 请求合法且CPU2已接受并更新RAM | FRAM已保存、掉电后必然保持 | 需要时登记request_device_params_save() |
| 100 ms防抖到期 | 允许尝试合并后的最新参数 | 本轮写入已成功 | process_device_params_deferred_tasks()执行保存 |
| 单槽写后读回成功 | 该A或B槽完整镜像可读回 | 另一槽也成功 | 至少一槽成功才允许更新代际 |
| parameter_update_flag递增 | CPU2至少一槽验证成功 | 已完成真实掉电验证 | CPU3检测代际变化后补读 |
| 恢复出厂ACK | CPU2已接受恢复请求 | 默认值已全部持久化 | CPU3关闭参数快照门禁并等待新代际 |

CPU3请求、响应与快照门禁

同步请求事务

1. CPU3组装站号、功能码、地址、数量或数据，并计算Modbus CRC。

2. 请求上下文在发送前发布，用于约束后续响应的地址、功能、长度和字节数。

3. sendToCPU2()启动TX DMA；失败时立即切回RX并重启接收或调度恢复。

4. TX完成中断切回RX，CPU3前台同步等待最多1000 ms；100 ms只是轮询门限，不是保证周期。

5. UART错误优先于IDLE处理，带错误的候选帧整帧丢弃并解除等待。

6. 统一响应校验通过后才调用FC03、FC04或FC10解析；异常帧保持链路存活但本次事务失败。

写穿透与本地确认

CPU2_CommWriteHoldingRegistersEx()先校验CPU3侧范围和请求类型，再发出FC10。只有CPU2合法ACK到达后才更新本地保持寄存器影子。参数写失败且结果不确定时，CPU3清除全部七个命令参数的确认资格并请求强制补读，不能让旧影子参与下一命令。

SDD-COM-F07 CPU3请求、响应和公开快照门禁

{{VISIO:SDD-COM-F07}}

快照可用条件

| 接口 | 必要条件 | 失败时行为 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU2_CommIsProtocolCompatible | 已读到实际FC03协议值且严格等于本地31 | 返回false | cpu2_communicate.c:778-782 |
| CPU2_CommIsAvailable | 链路、协议、状态和参数快照均满足门禁 | 对外不得返回陈旧共享数据 | cpu2_communicate.c:832-839 |
| CPU2_CommHasRuntimeSnapshot | 运行数据快照已建立且本地会话有效 | 上层等待或返回忙 | cpu2_communicate.c:849-855 |
| CPU2_CommHasFixedPointSnapshot | 固定点握手已完整提交 | 不消费半完成结果 | cpu2_communicate.c:865-869 |

协议版本与兼容性

四条独立版本轴

| 版本轴 | 当前值 | 用途 | 兼容判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU2固件 | V1.36.1.0 | CPU2发布和追溯 | 不直接判断板间兼容 |
| CPU3固件 | V1.36.0.0 | CPU3发布和追溯 | 不直接判断板间兼容 |
| 共享协议 | 31 | 寄存器、字段和命令语义 | 双端严格相等 |
| CPU2参数存储 | 3 | DeviceParameters持久化布局 | 由加载、CRC和迁移逻辑判断 |

协议31变更

协议31复用输入寄存器0x0116~0x0117的原未使用占位槽，发布Newhall扭力模块温度IEEE754 float32原始位，高16位在前。协议31与协议30及更早字段语义不兼容，由CPU3严格版本门禁阻止混用；该字段位于运行期DebugData，不改变参数FRAM布局。

正式文档口径差异

| 资料 | 当前表述 | 本册处理 |
| --- | --- | --- |
| CPU2/CPU3协议变更记录 | 协议31首个正式组合为CPU2/CPU3 V1.36.0.0 | 作为正式变更记录引用 |
| 协议31改动与测试方案 | 同样记录V1.36.0.0/V1.36.0.0 | 作为发布追溯资料引用 |
| LTD共享Modbus协议卷页首 | 仍称协议30为最新正式、协议31待发布 | 登记为资料一致性待修订，不在本册自行改写其历史 |
| 当前源码 | CPU2 V1.36.1.0、CPU3 V1.36.0.0、协议31 | 作为当前实现事实；不等于本文档已批准发布 |

固定点结果一致性

三阶段握手

1. 读取单点完成计数或监测采样计数，记录为before。

2. 读取对应固定点结果块，暂存在候选缓冲区。

3. 再次读取同一计数，记录为after。

4. 只有before与after相等且其他帧校验均通过，才在短临界区一次提交公开快照。

5. 任一步失败都丢弃候选；旧完整快照是否保留由本地会话和失效门禁共同决定。

SDD-COM-F08 固定点三阶段一致性握手

{{VISIO:SDD-COM-F08}}

密度剖面分块同步

组合键与数据规模

| 项目 | 设计值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最大点数 | 200点 | 超过上限的头部无效 |
| 每点字段 | 温度、密度、温度位置、标准密度、VCF20、计重密度 | 6个UInt32 |
| 每点寄存器 | 12个 | 每个UInt32占2个寄存器 |
| 组合键 | 完成锁存+完成计数+点数+来源 | 任一变化都使候选重新判断 |
| 分块大小 | 每帧8点 | 控制UART5单次占用 |
| 块间隔 | 50 ms | 属于调度参数，不是硬实时保证 |

重试、失败和发布

| 层级 | 策略 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 单块 | 100/300/1000 ms退避，最多3次 | 进入整轮重试 |
| 整轮 | 最多3轮，轮间500 ms | 登记失败键 |
| 无进展 | 20 s | 终止本轮并保留旧快照 |
| 同代再试 | 失败后2 s允许 | 避免永久饿死 |
| 最终提交 | 复读头部且组合键一致、点数合法 | 短临界区发布候选 |
| 候选期间 | 压住提前完成状态 | 外部仍看到旧完整快照或不可用 |

SDD-COM-F09 密度剖面分块同步状态机

{{VISIO:SDD-COM-F09}}

超时、错误和恢复

CPU3失败分级

| 条件 | 动作 | 公开数据影响 | 故障影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单次超时/UART/坏帧 | 记录失败原因并结束本次请求 | 不提交候选 | 增加连续物理失败计数 |
| 合法Modbus异常帧 | 保存异常码并结束业务请求 | 不提交业务数据 | 视为链路合法响应，不计无响应 |
| 连续3次物理失败 | 失效状态、参数、协议、固定点和剖面快照，增加本地会话代际 | 旧快照失去公开资格 | 尚未锁存最终通信故障 |
| 连续10次物理失败 | 锁存CPU2_COMM_TIMEOUT | 保持不可用 | 进入统一故障管理 |
| 后续合法响应 | 清物理连续失败并恢复链路存活 | 仍需重新建立协议和各快照 | 不直接恢复旧公开资格 |

CPU2接收恢复与延后日志

CPU2接收DMA恢复失败不在ISR中打印；CPU2_UartRestartRxDMA()锁存恢复请求，TIM4按100 ms退避再次触发PendSV。非法帧日志由HostCommu_RecordDeferredLog()在通信上下文锁存，HostCommu_ProcessDeferredLogs()在前台统一输出，避免中断或PendSV中的不可控打印。

SDD-COM-F10 失败计数、快照失效与恢复流程

{{VISIO:SDD-COM-F10}}

并发、时序与已知偏差

共享资源和并发约束

| 资源 | 写入上下文 | 读取上下文 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART5 DMA缓冲区 | ISR/DMA | PendSV | pending期间不得被新接收覆盖 |
| g_deviceParams | PendSV中的FC10、前台默认/恢复流程 | 前台业务、FC03编码 | 候选校验后提交；跨上下文一致性需保持 |
| 命令邮箱 | PendSV中的FC10、自动恢复仲裁 | 前台主循环 | 临界区发布和取出 |
| 命令参数pending/active | PendSV写入和绑定、前台提升 | 业务函数 | 值和代际同时判断 |
| InputRegisterArray | FC04应答构造 | 应答发送 | 单次事务使用；跨帧由CPU3握手 |
| CPU3公开快照 | 前台响应解析和短临界区提交 | 显示和外部协议 | 只有门禁通过才更新 |

Modbus RTU帧间隔偏差

当前CPU2和CPU3均主要依赖UART IDLE判定候选帧结束，源码静态证据未证明严格执行Modbus RTU的t1.5字节间超时和t3.5帧间隔。该问题已有正式未处理分析文档；本册按现行实现描述，不得写成“已满足标准帧间隔”。

广播地址0兼容行为

SlaveCheckAddress()当前接受地址0和地址1，但HostCommuProcess()对地址0仍构造并发送响应。这与标准Modbus广播请求通常不应答的语义存在偏差。V0.2仅记录现行兼容行为，是否收口为标准广播语义需产品和现场兼容性确认。

核心函数详细设计

HostCommuProcess

| 函数原型 | void HostCommuProcess(uint8_t *rcvbuff, int rcvcount) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 校验CPU3请求并分派FC03、FC04或FC10，构造正常或异常响应并启动UART5 TX DMA。 |
| 形参 | rcvbuff为候选请求帧；rcvcount为ISR锁存的有效字节数。 |
| 返回值 | 无。结果通过响应帧和延后日志表达。 |
| 全局变量 | HoldingRegisterArray、InputRegisterArray、UART5句柄。 |
| 静态全局变量 | 延后日志槽、发送缓冲区。 |
| 局部变量 | 地址、功能、CRC、起始地址、数量、异常码。 |
| 调用上下文 | CPU2 PendSV；不属于普通前台。 |
| 前置条件 | ISR已锁存完整候选帧，DMA接收已停止。 |
| 后置条件 | 合法请求形成应答；拒绝后恢复接收或登记恢复。 |
| 异常处理 | 地址/CRC错误无响应；功能、地址和值错误返回标准异常；DMA发送失败登记恢复。 |
| 可重入性 | 不可重入；依赖单帧pending门禁和共享发送缓冲区。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/hostcommu.c:206-346。 |
| 验证状态 | 源码已核对；未执行目标板、RS485、故障注入或SIL认证验证。 |

Response10Process

| 函数原型 | int Response10Process(uint8_t const *revframe, uint8_t *sendframe) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 校验FC10命令或参数候选，构造正常ACK或异常响应，提交合法运行态，绑定命令参数并登记延后持久化。 |
| 形参 | revframe为只读请求帧；sendframe为待写入的响应缓冲区。 |
| 返回值 | 返回尚未追加CRC的响应长度：正常ACK为6字节，异常响应为3字节。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、命令邮箱、命令参数代际。 |
| 静态全局变量 | 候选DeviceParameters、写入范围状态。 |
| 局部变量 | 命令值、候选值、AO/继电器校验结果。 |
| 调用上下文 | CPU2 PendSV，由HostCommuProcess调用。 |
| 前置条件 | 帧级地址、CRC和功能校验已通过。 |
| 后置条件 | 返回前已在sendframe形成正常ACK或异常响应；成功时RAM运行态和必要pending快照更新，持久参数只登记异步保存。 |
| 异常处理 | 非法命令、重复不可中断命令、忙、范围或候选校验失败均不提交候选。 |
| 可重入性 | 不可重入；候选提交和命令发布需要与前台消费协调。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/hostcommu_modbus.c:303-468。 |
| 验证状态 | 源码已核对；未执行目标板、RS485、故障注入或SIL认证验证。 |

write_measurement_result_to_InputRegisters

| 函数原型 | void write_measurement_result_to_InputRegisters(uint16_t *regs) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把CPU2权威测量、状态、调试、固定点、运行态和剖面数据编码到输入寄存器镜像。 |
| 形参 | regs为输入寄存器镜像，容量至少为INPUTREGISTER_AMOUNT个uint16_t元素。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | g_measurement及AO、继电器、无线和剖面运行态。 |
| 静态全局变量 | 无关键静态状态。 |
| 局部变量 | 字段值和32位编码临时量。 |
| 调用上下文 | CPU2 PendSV中的FC04响应路径。 |
| 前置条件 | 待编码数据已由各业务模块发布。 |
| 后置条件 | 完整镜像清零并重建；完成/采样计数在相关结果字段之后写入。 |
| 异常处理 | regs为空指针时直接返回且不写入；跨模块快照一致性由发布顺序和CPU3握手补足。 |
| 可重入性 | 不可与另一FC04编码并发；当前单帧处理串行。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/dataanalysis_modbus.c:564-740。 |
| 验证状态 | 源码已核对；未执行目标板、RS485、故障注入或SIL认证验证。 |

DeviceCommand_TakePending

| 函数原型 | bool DeviceCommand_TakePending(CommandType *command) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 原子取出待执行正式命令，并把与该命令绑定的pending参数快照提升为active。 |
| 形参 | command为输出指针。 |
| 返回值 | true表示取得命令；false表示无待执行命令。 |
| 全局变量 | 命令邮箱和命令参数active/pending槽。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | captured_command。 |
| 调用上下文 | CPU2前台主循环。 |
| 前置条件 | 输出指针有效；命令可能由PendSV或恢复仲裁发布。 |
| 后置条件 | 成功时命令只消费一次，业务后续读取固定active参数。 |
| 异常处理 | 无命令时不改变调用者业务状态。 |
| 可重入性 | 通过临界区实现跨PendSV/前台原子性，函数本身不支持并发多消费者。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.c:350-382。 |
| 验证状态 | 源码已核对；未执行目标板、RS485、故障注入或SIL认证验证。 |

process_device_params_deferred_tasks

| 函数原型 | void process_device_params_deferred_tasks(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在前台执行FC10登记的参数延迟保存，实施100 ms防抖和有限轮次重试。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无；成功通过parameter_update_flag代际表达。 |
| 全局变量 | 待保存标志、g_deviceParams、FRAM A/B槽。 |
| 静态全局变量 | 最后请求时间、重试轮次和保存状态。 |
| 局部变量 | 当前tick和保存结果。 |
| 调用上下文 | CPU2前台周期任务。 |
| 前置条件 | request_device_params_save()已登记请求。 |
| 后置条件 | 至少一槽写后读回成功才增加参数更新代际；失败按最多三轮延迟重试。 |
| 异常处理 | 全部轮次失败时保留可诊断状态，不能把早先FC10 ACK解释为持久化成功。 |
| 可重入性 | 不可重入；由单一前台调度。 |
| 源码证据 | LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.c:1824-1862；单槽验证:1634-1665；双槽判定:1667-1802。 |
| 验证状态 | 源码已核对；未执行目标板、RS485、故障注入或SIL认证验证。 |

CPU2_CombinatePackage_SendWire

| 函数原型 | static bool CPU2_CombinatePackage_SendWire(uint8_t f_code, uint16_t startadd, uint16_t registercnt, uint32_t *holddata) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 组装并发送CPU3到CPU2的Modbus请求，发布请求上下文并同步等待对应响应。 |
| 形参 | 功能码、起始地址、数量及可选写数据。 |
| 返回值 | true表示对应事务成功；false表示超时、UART、坏帧、异常或业务失败。 |
| 全局变量 | UART5 DMA缓冲区、请求上下文、等待标志和通信健康状态。 |
| 静态全局变量 | 最近失败原因、请求序号和等待状态。 |
| 局部变量 | 帧长度、CRC和超时计时。 |
| 调用上下文 | CPU3前台。 |
| 前置条件 | UART5已初始化且无另一未完成板间事务。 |
| 后置条件 | 合法响应由HostCommuProcess解析；失败路径恢复RX并记录具体原因。 |
| 异常处理 | TX DMA未启动、UART错误、1000 ms超时、上下文不匹配、CRC或异常响应分别处理。 |
| 可重入性 | 不可重入；同步等待占用CPU3前台主循环。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:2700-2834。 |
| 验证状态 | 源码已核对；未执行目标板、RS485、故障注入或SIL认证验证。 |

CPU2_CommWriteHoldingRegistersEx

| 函数原型 | uint8_t CPU2_CommWriteHoldingRegistersEx(uint16_t startadd, uint16_t registercnt, const uint16_t *wire_regs) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 执行CPU3侧共享保持寄存器写事务，ACK后更新影子并维护参数确认和补读门禁。 |
| 形参 | startadd为起始地址；registercnt为寄存器数；wire_regs为高字在前的16位共享寄存器线序值。 |
| 返回值 | 返回标准Modbus结果：0表示CPU2已确认；0x02、0x03、0x04、0x06分别表示地址、数值、设备或忙错误。 |
| 全局变量 | CPU3保持寄存器影子、参数确认位图和刷新状态。 |
| 静态全局变量 | 最近Modbus异常和请求结果。 |
| 局部变量 | 写请求上下文。 |
| 调用上下文 | CPU3前台或外部网关写路径。 |
| 前置条件 | 本地范围合法且板间事务空闲。 |
| 后置条件 | 仅合法CPU2 ACK后更新本地影子；参数写结果不确定时强制补读。 |
| 异常处理 | 超时、UART、坏帧和标准异常保持失败，不能向外伪成功。 |
| 可重入性 | 不可重入；多外部端口需由CPU3主循环仲裁。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:1132-1201、1241-1258。 |
| 验证状态 | 源码已核对；未执行目标板、RS485、故障注入或SIL认证验证。 |

CPU2_PollFixedPointSnapshotHandshake

| 函数原型 | static bool CPU2_PollFixedPointSnapshotHandshake(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 通过计数前读、结果读和计数后读建立同代固定点公开快照。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | true表示本次已完成握手并发布同代快照；false表示握手仍在推进、当前阶段失败需重试或计数不一致而未发布。 |
| 全局变量 | CPU3固定点候选、公开快照和握手阶段。 |
| 静态全局变量 | before/after计数及阶段状态。 |
| 局部变量 | 本次寄存器块。 |
| 调用上下文 | CPU3前台轮询。 |
| 前置条件 | 运行快照和协议门禁已满足。 |
| 后置条件 | 计数一致时调用CPU2_CommitFixedPointSnapshot()短临界区提交。 |
| 异常处理 | 任一读失败或计数变化时丢弃候选并重新开始。 |
| 可重入性 | 不可重入；单一轮询状态机。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:1343-1444。 |
| 验证状态 | 源码已核对；未执行目标板、RS485、故障注入或SIL认证验证。 |

CPU2_ProfileSyncPoll

| 函数原型 | static bool CPU2_ProfileSyncPoll(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按组合键启动、分块读取、重试并提交密度剖面候选。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | true表示剖面同步处于活动态且本调度槽已被读取、退避、重试或发布处理占用；false表示空闲或非法阶段未占用本槽。 |
| 全局变量 | CPU3剖面同步状态、候选点阵、公开点阵和失败键。 |
| 静态全局变量 | 阶段、块索引、轮次、重试次数和截止时间。 |
| 局部变量 | 当前头部、块数据和tick。 |
| 调用上下文 | CPU3前台轮询。 |
| 前置条件 | 协议匹配且观察到合法剖面组合键。 |
| 后置条件 | 前后头一致时调用CPU2_ProfileCommitCandidate()短临界区发布。 |
| 异常处理 | 块失败按退避重试；20 s无进展或轮次耗尽后保留旧完整快照并登记失败键。 |
| 可重入性 | 不可重入；单一候选状态机。 |
| 源码证据 | LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c:1541-2056。 |
| 验证状态 | 源码已核对；未执行目标板、RS485、故障注入或SIL认证验证。 |

设计追踪与待确认项

流程图索引

| 图号 | 图名 | 主要证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-COM-F01 | 板间模块与数据所有权 | hostcommu、stateformodbus、cpu2_communicate | 已编制 |
| SDD-COM-F02 | UART5接收与PendSV处理 | CPU2 stm32f4xx_it.c | 已编制 |
| SDD-COM-F03 | Modbus校验、分派与异常 | hostcommu.c、hostcommu_modbus.c | 已编制 |
| SDD-COM-F04 | FC03/FC04镜像构造与应答 | dataanalysis_modbus.c | 已编制 |
| SDD-COM-F05 | FC10接受、ACK与延后持久化 | hostcommu_modbus.c、system_parameter.c | 已编制 |
| SDD-COM-F06 | 命令参数pending/active绑定 | system_parameter.c | 已编制 |
| SDD-COM-F07 | CPU3请求、响应和快照门禁 | cpu2_communicate.c | 已编制 |
| SDD-COM-F08 | 固定点三阶段一致性握手 | cpu2_communicate.c | 已编制 |
| SDD-COM-F09 | 密度剖面分块同步 | stateformodbus.h、cpu2_communicate.c | 已编制 |
| SDD-COM-F10 | 失败计数、快照失效与恢复 | cpu2_communicate.c | 已编制 |

核心源码追踪

| 设计域 | CPU2证据 | CPU3证据 | 交叉分册 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART5与PendSV | Core/Src/stm32f4xx_it.c:117-270、386-401、646-668；Core/Src/usart.c:340-365 | Core/Src/stm32f4xx_it.c:176-230、284-313、766-783；Core/Src/usart.c:120-145 | 第1、第5分册 |
| Modbus从站 | Services/Modbus/hostcommu.c:59-345；hostcommu_modbus.c:45-493 | cpu2_communicate.c:2159-2218、2700-2998 | 第7分册 |
| 寄存器映射 | stateformodbus.h:8-817；dataanalysis_modbus.c:169-731 | main_board_modbus对应头文件与解析 | 第4、第6分册 |
| 命令参数 | system_parameter.c:54-67、221-467 | cpu2_communicate.c:967-1258 | 第1、第2、第4分册 |
| 参数持久化 | system_parameter.c:1634-1859 | cpu2_communicate.c:2811-2823 | 第4分册 |
| 固定点 | stateformodbus.h:306-486；dataanalysis_modbus.c:564-731 | cpu2_communicate.c:1269-1437 | 第2A、第7分册 |
| 密度剖面 | stateformodbus.h:452-484、591-613 | cpu2_communicate.c:1516-2150 | 第2A、第7分册 |

待确认和待验证

• 确认CPU2是否继续接受地址0并应答，或按标准Modbus广播语义改为不应答；变更前需评估现场兼容性。

• 统一LTD共享Modbus协议卷页首与协议31变更记录、发布方案的正式版本口径。

• 按未处理问题方案评估t1.5/t3.5，而不是把UART IDLE等同于标准RTU帧间隔。

• 对PendSV写g_deviceParams与前台业务读的全字段一致性完成专门并发审计。

• 通过双端实机验证1000 ms请求超时、三次快照失效、十次故障锁存和恢复后重新建链。

• 通过长时间和坏帧注入验证FC10结果不确定、参数补读、A/B槽写回失败和恢复出厂代际。

• 通过大点数和链路干扰验证剖面8点分块、退避、20 s无进展及旧快照保留。

• 本轮未执行真实RS485电气时序、长线噪声、掉电、目标板、现场或SIL认证验证。

证据边界声明

本册形成的是当前源码、正式协议资料和静态调用链的详细设计证据。Word可打开、目录和版式正确、流程图可编辑以及自动检查通过，只能证明文档和静态实现的一致性；不能据此声明RS485物理层、FRAM掉电、实时性、故障覆盖、FTTI、现场可靠性或SIL认证已经通过。