DSM系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第4分册 - 参数管理与FRAM持久化

V0.1  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

2026-07-31

文档信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-04 | 文档版本 | V0.1 |
| 文档名称 | CPU2软件详细设计第4分册：参数管理与FRAM持久化 | 文件状态 | 编制稿 |
| CPU2 起始版本 | V1.36.1.0 | CPU3 配套版本 | V1.36.0.0 |
| 共享协议版本 | 31 | 参数存储版本 | 3 |
| 起始分支 | MAIN | 起始 HEAD | 66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd |
| 编制日期 | 2026-07-31 | 编制单位 | 青岛澳邦量器有限责任公司 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-07-31 | 建立参数链路、存储版本、命令快照和掉电持久化首批设计。 | Codex 协助编制 | 待审核 | 待批准 |

编制状态说明

本册为 V0.1 编制稿，内容按当前工作区源码进行首轮静态盘点。起始工作区存在尚未提交的 CPU2 源码修改，因此本册不能作为最终发布基线。“源码已核对”只说明已找到对应代码证据，不等于构建、台架、现场、故障注入或 SIL 认证验证已经完成。

目录

1. 文档信息	1

2. 版本记录	2

3. 编制状态说明	3

4. 目录	4

5. 概述	5

6. 版本和主要对象	6

7. 参数追踪模型	7

8. 命令参数快照	8

9. DeviceParameters结构	9

10. FRAM和掉电边界	10

10.1 参数A/B槽	10

10.2 A/B新旧代次风险	11

11. 待编制字段	12

12. 待验证	13

概述

本分册描述 DeviceParameters、参数入口、校验、运行态、消费点和 FRAM 持久化设计。V0.1 先确定版本、主要入口、命令参数快照和掉电保存边界，完整字段字典将在后续周期补齐。

版本和主要对象

| 对象 | 当前值或职责 | 证据状态 |
| --- | --- | --- |
| DEVICE_PROTOCOL_VERSION | 31 | 源码已核对 |
| DEVICE_PARAM_VERSION | 3 | 源码已核对 |
| g_deviceParams | CPU2 设备参数和板间共享参数权威对象 | 源码已核对 |
| g_measurement.device_status | 运行状态、错误码和测量相关状态 | 源码已核对 |
| pending/active 命令参数 | 绑定正式命令的一致性快照 | 源码已核对 |

参数追踪模型

| 阶段 | 必须记录的设计内容 | V0.1 状态 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | CPU3寄存器、调试命令、默认表或内部算法 | 待逐项建立 |
| 校验与转换 | 类型、范围、signedness、单位、倍率和默认值 | 待逐项建立 |
| 持久化 | 记录结构、CRC、版本、A/B区和写后校验 | 首轮编制 |
| 运行态 | 实际被业务消费的变量、快照或缓存 | 待逐项建立 |
| 消费 | 状态机、阈值、计时、命令和硬件动作 | 待逐项建立 |
| 输出 | 寄存器、显示、日志、错误码和测量结果 | 待逐项建立 |
| 恢复 | 上电加载、迁移、回滚和恢复默认 | 首轮编制 |

命令参数快照

正式命令使用单槽 pending/active 机制。发布入口在短临界区写命令和七项相关参数，获取入口将其整体提升为 active，业务流程读取 active 快照，避免命令执行中直接依赖随后被覆盖的 pending 值。

| 函数 | 动作 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| DeviceCommand_Queue | 写入单槽命令及 pending 参数快照 | system_parameter.c:254-270、314-339 |
| DeviceCommand_TakePending | pending 原子提升为 active | system_parameter.c:350-371 |
| DeviceCommand_PrepareRecoveryExecution | 仲裁新命令和恢复重跑 | system_parameter.c:384-411 |

DeviceParameters结构

DeviceParameters 使用 #pragma pack(push, 1) 的一字节紧凑布局。结构包含身份和版本、电机/编码器/扭力、油位/水位/罐高、测量配置、AO固定13个32位槽、七个命令前置参数、尺带补偿、SI、Wärtsilä、四路继电器以及param_version、struct_size、magic和crc。证据：system_parameter.h:817-970。

运行命令 command 位于结构首部，但不参与参数CRC。CRC覆盖从sensorType到crc字段之前的受控参数区。命令前置参数另有pending/active快照和逐字段代次，防止旧命令读取到随后写入的新参数。证据：system_parameter.c:641-681；system_parameter.h:1009-1078。

FRAM和掉电边界

参数和位置持久化必须分别描述正常保存、延迟保存、紧急掉电保存、CRC、版本、写后校验、A/B记录、失败重试和上电恢复。当前掉电链路在 ISR 中只预约保存，在 PendSV 中执行实际 FRAM 事务并由前台报告结果。

| 上下文 | 允许动作 | 禁止或限制 |
| --- | --- | --- |
| ADC/SysTick ISR | 禁止运动和普通写、置RAM标志、挂起PendSV | 不执行日志和完整FRAM事务 |
| PendSV | 每次有界处理编码器普通或紧急快照 | 最长执行时间和掉电预算待测 |
| 前台 | 延迟保存、错误报告、恢复和新流程解锁 | 不能清除未满足恢复条件的锁存 |

参数A/B槽

| 项目 | 当前实现 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 存储版本 | 3 | system_parameter.c:641-681 |
| magic | 0x4C54444D | system_parameter.c:641-681 |
| A槽 | 0x0000 | system_parameter.h:983-986 |
| 单槽容量 | 0x0800 | system_parameter.h:983-986 |
| B槽 | 0x0800 | system_parameter.h:983-986 |
| 槽校验 | 读取、magic、struct_size、参数版本、CRC | system_parameter.c:1387-1497 |
| 单槽保存 | 最多3次写入、完整读回和逐字节比较 | system_parameter.c:1619-1654 |
| 保存成功 | 两槽同值或至少一槽写读校验成功 | system_parameter.c:1706-1783 |
| 启动加载 | 优先A，A无效才读取B | system_parameter.c:1864-1921 |
| 加载失败 | 连续3次失败后恢复出厂 | system_parameter.c:1927-1964 |

保存防抖为100 ms，前台最多执行三轮延迟重试。FC10正常ACK发生在RAM提交和保存登记之后，不等待FRAM完成；只有FRAM同值确认或至少一槽写读校验成功后，parameter_update_flag才递增。证据：system_parameter.c:635-639、1706-1783、1811-1858。

A/B新旧代次风险

当前A/B槽没有独立generation或commit marker。如果旧A仍有效，A新写失败而B新写成功，保存路径按单槽成功返回；下次启动仍固定优先读取旧A。因此不能写成“任一槽成功即可保证重启后采用最新参数”。该项必须进入整改决策或FRAM故障注入验证。证据：system_parameter.c:1724-1783、1879-1897。

待编制字段

• DeviceParameters 全字段类型、单位、范围、默认值、寄存器和消费点。

• FRAM 记录头、结构大小、magic、CRC范围、A/B地址和选择规则。

• 全部字段的寄存器分块、可写门禁和组合条件校验。

• 协议版本0、旧版本迁移和越界版本恢复策略。

• 普通延迟写、紧急写和写失败的优先级与互斥关系。

• 恢复出厂和升级清参的产品操作要求。

待验证

1. 真实掉电保持时间、SPI和FRAM最坏写入时间。

2. 写入中掉电、CRC损坏、A/B单区损坏和双区损坏。

3. 旧参数版本迁移、回滚和恢复默认。

4. A新写失败、B新写成功后重启是否读到旧A的故障注入。

5. FC10并发更新与前台测量读取的一致性。

6. 本轮未执行FRAM、掉电和目标板故障注入。