DSM系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第5分册 - 故障、恢复与安全机制

V0.1  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

2026-07-31

文档信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-05 | 文档版本 | V0.1 |
| 文档名称 | CPU2软件详细设计第5分册：故障、恢复与安全机制 | 文件状态 | 编制稿 |
| CPU2 起始版本 | V1.36.1.0 | CPU3 配套版本 | V1.36.0.0 |
| 共享协议版本 | 31 | 参数存储版本 | 3 |
| 起始分支 | MAIN | 起始 HEAD | 66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd |
| 编制日期 | 2026-07-31 | 编制单位 | 青岛澳邦量器有限责任公司 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-07-31 | 完成故障管理、自动恢复、电源、看门狗和执行上下文首批设计。 | Codex 协助编制 | 待审核 | 待批准 |

编制状态说明

本册为 V0.1 编制稿，内容按当前工作区源码进行首轮静态盘点。起始工作区存在尚未提交的 CPU2 源码修改，因此本册不能作为最终发布基线。“源码已核对”只说明已找到对应代码证据，不等于构建、台架、现场、故障注入或 SIL 认证验证已经完成。

目录

1. 文档信息	1

2. 版本记录	2

3. 编制状态说明	3

4. 目录	4

5. 概述	5

6. 职责边界	6

7. 统一故障快照	7

8. 自动恢复状态机	8

9. 执行上下文和延后处理	9

10. 电源安全状态机	10

11. 看门狗和异常复位	11

12. 计划流程图	12

13. 未验证和残余风险	13

概述

本分册描述统一故障出口、同步和异步故障快照、自动恢复策略、电源安全状态、掉电保护、看门狗和异常上下文边界。V0.1 依据当前源码建立职责和状态机，不对硬件诊断覆盖或 SIL 等级作超出证据的结论。

职责边界

| 模块 | 负责 | 不负责 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| fault_manager | 错误快照、统一故障态、最终日志和停机 | 不决定通用自动恢复策略 | fault_manager.h:133-191；fault_manager.c:20-58、261-379 |
| fault_recovery | 保存失败命令、节流检查、重跑计数和取消 | 不直接调用测量入口 | fault_recovery.c:10-33、278-399、420-521 |
| App_MainLoop | 命令和恢复重跑的唯一顶层调度 | 不在恢复模块内嵌套执行业务 | app_main.c:231-306 |
| power_monitor | 24V门禁、ADC/DMA健康、掉电投递和局部恢复 | 恢复成功不自动清故障和解锁电机 | power_monitor.c:22-119、293-661 |

统一故障快照

同步和异步故障均通过短临界区一致发布 device_state=STATE_ERROR、error_code 和 zero_point_status=1。异步入口立即关闭电机 ENN，不打印且不执行慢停；线程态入口再进入 HandleError 记录最终日志并在驱动可用时执行慢停。

| 入口 | 上下文 | 即时动作 | 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHECK_ERROR/SET_ERROR | 线程态 | 发布错误快照 | HandleError日志和慢停 |
| FaultManager_LatchAsyncError | ISR/PendSV链 | 发布快照并硬关ENN | 前台后续统一处理 |
| STATE_SWITCH | 非故障控制流 | 不进入最终故障出口 | 由命令切换逻辑处理 |

慢停失败只补充诊断，不能覆盖原始故障码。fault_info_init() 先执行停机，仅当编码器和电源均无锁存时才允许清全局错误。证据：fault_manager.c:352-379、413-427。

自动恢复状态机

1. 命令失败后由 FaultRecovery_UpdateAfterCommand 判断命令和错误是否在恢复白名单。

2. 若允许恢复，保存命令、真实错误、错误态和零点态。

3. 等待期每 1 s 轮询，并重复恢复原错误态，避免空闲逻辑误清。

4. 必要时先执行 MotorCtrl_Init，再执行 Sensor_CheckAllPartParams。

5. 恢复模块只向主循环返回 retry_command，由主循环统一重跑业务。

6. 业务重跑成功才记录完整恢复；失败累计到上限后保留最后真实故障并停止。

7. 新调试命令或正式命令到达时取消旧恢复上下文。

明确禁止堵转、过温、短路/断路、确定性协议参数错误和全部 23 类电源故障进入通用自动恢复。重跑参数 0 表示关闭，1-10 有效，越界值回退为 3 次。证据：fault_recovery.c:60-132。

执行上下文和延后处理

| 上下文 | 故障相关动作 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| ISR | 采样、硬门禁、置标志和事件投递 | 不打印、不跑恢复策略 |
| PendSV | AS5145事件、编码器持久化、AO、UART帧和恢复 | 最低优先级异常上下文 |
| 前台 | 故障日志、慢停、局部重启、恢复策略和业务重跑 | 允许策略和日志，但受同步业务阻塞影响 |

PendSV 固定顺序见 Core/Src/stm32f4xx_it.c:383-402。AS5145 事件队列为 8 项，单次预算 4 项，连续 3 个异常才锁存；正常帧不能清除已锁存故障。证据：BSP/Peripherals/src/AS5145.c:15-22、271-374。

电源安全状态机

| 设计项 | 当前实现 | 证据状态 |
| --- | --- | --- |
| 低压阈值 | 2256 ADC | 源码已核对，台架待验证 |
| 恢复阈值 | 2482 ADC | 源码已核对，台架待验证 |
| 恢复稳定时间 | 连续100 ms | 源码已核对 |
| ADC/DMA局部恢复 | 最多3次 | 源码已核对，故障注入待验证 |
| 启动默认门禁 | 运动禁止、普通FRAM写禁止、ENN关闭 | 源码已核对 |
| 软件解锁 | 新正式流程同时满足ready、HEALTHY、DMA运行、无OVR和恢复阈值 | 源码已核对 |

ADC 模拟看门狗确认低压后关闭 AWD 中断、锁存电源故障、硬关电机、预约 FRAM 并挂 PendSV。电压恢复且紧急保存完成后只释放普通 FRAM 写，电机门禁和故障码仍保持锁存。证据：power_monitor.c:343-471。

看门狗和异常复位

IWDG 使用 Prescaler=32、Reload=4095；按典型 32 kHz LSI 名义计算约 4.1 s，实际超时必须考虑器件时钟容差。TIM4 每 250 ms 在 RETTOBASE 条件满足时喂狗，并每 8 拍请求继电器、AO 和 UART 恢复。

当前喂狗条件不等价于主循环心跳。线程态死循环或长期阻塞而 TIM4 中断仍运行时，IWDG 仍可能持续被刷新。部分运动等待函数也没有显式总超时，应列为安全评审和故障注入重点。

计划流程图

| 图号 | 图名 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| SDD-FLT-F01 | 同步与异步故障统一出口 | 待按 V0.4 绘制 |
| SDD-FLT-F02 | 自动恢复、取消和业务重跑 | 待按 V0.4 绘制 |
| SDD-FLT-F03 | 24V低压、掉电保存与新流程解锁 | 待按 V0.4 绘制 |
| SDD-FLT-F04 | ISR、PendSV和前台故障职责 | 待按 V0.4 绘制 |

未验证和残余风险

1. 看门狗未直接监督主循环活性，需要线程卡死故障注入。

2. HardFault、NMI、MemManage、BusFault和UsageFault当前仅死循环，未保存故障寄存器和复位原因。

3. 掉电FRAM事务位于PendSV，需要实测掉电保持时间和最坏写入时序。

4. 低压和恢复阈值需要结合分压、ADC误差和温漂进行台架校准。

5. 编码器连续三帧确认、ADC/DMA恢复和IWDG复位均未在本轮进行目标板验证。

6. 当前证据仅为源码静态分析，不能表述为已完成 SIL 认证。