DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第6分册 - 输出控制与硬件服务

V0.2  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计第6分册：输出控制与硬件服务 | 日期 | 2026-08-01 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-06 | 模版号 | V0.2 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 建立AO、HART、继电器和硬件服务首批设计骨架。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.2 | 按一代参考三分节版式重建，补充AO、AD5421、HART、继电器、GPIO、TIM4、PendSV、UART恢复和BSP详细设计，新增八张可编辑流程图。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-08-01 |

目录

1. 概述	1

1.1 目的与范围	1

1.2 证据边界	1

2. 初始化顺序与硬件资源	1

2.1 启动顺序与GPIO默认态	1

2.2 外设资源归属	2

3. AO过程量发布与目标选择	2

3.1 过程样本和配置快照	2

3.2 目标优先级	3

3.3 量程、阻尼与电流修正	3

4. AO驱动、诊断与恢复	4

4.1 更新事务	4

4.2 诊断和恢复	4

5. AD5421底层驱动	4

5.1 SPI事务和控制字	4

5.2 启动与恢复序列	5

6. HART通信服务	5

6.1 物理链路和接收门禁	5

6.2 命令响应	5

6.3 封装与发送恢复	6

7. 继电器输出服务	6

7.1 四级报警和锁存	6

7.2 调度和反馈边界	7

8. TIM4、PendSV与UART恢复	7

8.1 执行上下文	7

8.2 UART接收恢复	7

9. 通用外设与BSP职责	7

9.1 驱动层职责边界	7

9.2 未确认或未使用资源	8

10. 调试、测试与安全构建隔离	8

10.1 当前构建事实	8

11. 核心函数详细设计	9

11.1 AO过程量、目标与运行态	9

11.1.1 ao_output.c	9

11.2 AD5421底层驱动	16

11.2.1 ad5421.c	16

11.3 HART命令与封装	20

11.3.1 hart.c	20

11.4 继电器输出	25

11.4.1 relay_output.c	25

11.5 启动、异常上下文与UART恢复	29

11.5.1 main.c	29

11.5.2 stm32f4xx_it.c	29

11.5.3 usart.c	31

11.5.4 gpio.c	33

12. 设计追踪矩阵	33

13. 流程图索引	34

13.1 SDD-IO-F01 外设初始化与GPIO安全默认态流程	36

13.2 SDD-IO-F02 AO目标选择、阻尼、修正与下发流程	37

13.3 SDD-IO-F03 AD5421初始化、诊断与恢复流程	38

13.4 SDD-IO-F04 HART接收、校验、命令分派与封装流程	39

13.5 SDD-IO-F05 HART发送方向、DMA完成与接收恢复流程	40

13.6 SDD-IO-F06 继电器四级报警、锁存、抑制与常闭配置反相流程	41

13.7 SDD-IO-F07 TIM4业务分频、输出投递与PendSV边界流程	42

13.8 SDD-IO-F08 SPI、UART、DMA与BSP资源归属及失败传播	43

14. 实现一致性关注点与验证计划	44

14.1 源码现状与必须保留的风险	44

14.2 未执行验证	44

概述

目的与范围

本分册描述CPU2的4-20 mA AO目标选择、AD5421驱动与诊断、HART从站响应、四路继电器输出、关键GPIO默认态、TIM4和PendSV输出调度，以及SPI、UART、DMA、定时器和BSP资源边界。测量值的产生由第2A分册维护，板间Modbus事务由第3分册维护，AO和继电器参数的持久化由第4分册维护，整机故障和电源安全状态由第5分册维护。

证据边界

正文以MAIN@66d5c062和当前工作树源码为静态依据。SDD-MSR-012对应的measure_oilLevel.c当前在HEAD与索引之间存在AO量程归一化差异，索引与工作树一致；因此本文采用索引/工作树交叉核对口径，该风险保持开放，不把它称为批准发布基线。AO、AD5421、HART、继电器及核心BSP目标源当前未见单独工作区差异。源码核对、Word或Visio门禁和渲染均不等于真实环路电流、HART主站、继电器触点、UART时序、目标板、现场或SIL认证验证。

| 对象 | 当前值 | 本册口径 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU2固件 | V1.36.1.0 | 输出与硬件服务静态核对版本轴 | 源码已核对 |
| CPU3配套 | V1.36.0.0 | 只作为当前整机配套轴 | 资料已核对 |
| 共享协议 | DEVICE_PROTOCOL_VERSION=31 | 本册不改变板间共享契约 | 源码已核对 |
| 参数存储 | DEVICE_PARAM_VERSION=3 | 引用AO和继电器参数，不重写持久化设计 | 源码已核对 |
| 源码基线 | MAIN@66d5c062 | 结合当前工作树目标源码解释 | Git边界已核对 |
| 并行覆盖层（SDD-MSR-012） | measure_oilLevel.c | HEAD与索引存在差异；按索引/工作树交叉核对 | 开放：非批准基线 |

初始化顺序与硬件资源

启动顺序与GPIO默认态

1. HAL_Init和SystemClock_Config完成后，MX_GPIO_Init先写片选、ENN、继电器和HART方向默认电平。

2. DMA、ADC、DAC、UART4、UART5、UART8、USART1、USART6依次初始化，再初始化SPI3、SPI2、SPI4、SPI5。

3. 随后初始化USART2、USART3、TIM1、CRC、IWDG和TIM4，最后执行MotorCtrl_BootSafeStop与App_Init。

4. GPIO默认将电机和传感器ENN置高、四路继电器GPIO命令位置低、SPI片选拉高；HART_RTS先拉低，HartInit再拉高进入接收。

5. IWDG在业务初始化之前启动，因此App_Init最坏执行时间必须处于看门狗允许窗口内。

| GPIO对象 | 启动电平/模式 | 软件含义 | 验证边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV_ENN | SET | 电机驱动禁止默认态 | 有效电平和上电毛刺待硬件验证 |
| SENSOR_ENN | SET | 传感器使能线默认高 | 实际电源域语义待原理图复核 |
| RELAY1-4 | RESET | 四路GPIO命令位初始为低 | 线圈和常闭外部触点状态不能仅由GPIO推断 |
| SPI2/3/4/5 CS | SET | TMC5130、AD5421、FRAM、AS5145均未选中 | 上拉和上电时序待示波器验证 |
| HART_RTS | 先RESET后SET | 启动末期切换到接收方向 | 收发器有效电平待台架确认 |
| RELAY NC/NO输入 | GPIO输入、MCU内部无上下拉 | 仅完成引脚初始化 | 外部上下拉、接线及上层读取均未证明 |
| AD5421_FAULT | GPIO输入、MCU内部无上下拉 | 仅完成引脚初始化 | 外部电平条件未证明，当前运行诊断依赖READFAULT |

外设资源归属

| 资源 | 业务所有者 | 关键配置 | 当前失败边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI2 | TMC5130电机驱动 | 独立片选 | 由运动分册维护 |
| SPI3 | AD5421 AO | 阻塞式24位事务，单段10 ms超时 | 访问忙、HAL错误、回读和READFAULT |
| SPI4 | MB85RS2M FRAM | 参数与紧急位置共享 | 由第4和第5分册维护 |
| SPI5 | AS5145 SSI | DMA2 Stream3 | 由第2B分册维护 |
| UART4 | 扭力模块 | 19200 | 温度和重量帧由延后链消费 |
| UART5 | CPU2/CPU3 Modbus | 115200，RX/TX DMA | 板间事务由第3分册维护 |
| USART1 | 调试命令 | 115200，RX DMA/IDLE | 生产构建隔离未建立 |
| USART2 | HART | 1200，9位，RX/TX DMA，PB7 RTS | TC忙等和协议缺陷待整改 |
| USART6 | 传感器通信 | 9600，RX/TX DMA | 由第2A分册维护 |
| UART8/USART3 | 已初始化 | 当前未确认明确业务消费者 | 不得写成已投入功能 |
| TIM1 | AS5145采集 | 约10 ms触发 | 由第2B分册维护 |
| TIM4 | 监督与输出 | 约250 ms，每8拍约2 s | 继电器直接在ISR执行 |
| CRC | 参数和协议辅助 | 硬件CRC单元 | 算法归属见第3和第4分册 |

AO过程量发布与目标选择

过程样本和配置快照

液位和水位通过发布接口维护AoProcessSample；传感器位置在读取时从位置模式、驱动或编码器就绪状态及当前权威位置重新生成。每个样本包含0.1 mm值、HAL tick、更新计数和有效位，但目标选择当前不按样本年龄自动失效。AO更新先复制持久配置，再根据输出源、当前命令和设备状态判断该过程源是否处于允许跟随状态。HART命令1和3通过同一AO选择接口读取过程值，避免直接绑定某一个测量全局字段。

目标优先级

| 优先级 | 条件 | 基础目标 | 保持/滤波动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作模式禁用 | 固定3.40 mA | 重置滤波，不叠加修正 |
| 2 | 真实整机故障满足AO故障动作 | 故障电流模式取配置值；保持模式取历史过程目标或上电电流 | 有历史过程值时冻结滤波 |
| 3 | RAM仿真开关有效 | 仿真电流 | 重置滤波 |
| 4 | 固定电流模式 | 固定电流 | 重置滤波 |
| 5 | 过程源正在跟随且样本有效 | 阻尼后按量程映射 | SPI写接口返回NO_ERROR后更新保持缓存 |
| 6 | 过程暂时无效且已有成功过程目标 | 最近成功基础过程电流 | 冻结滤波，来源HOLD_LAST |
| 7 | 过程无效且无历史目标 | 上电电流 | 重置滤波，来源INITIAL |

量程、阻尼与电流修正

| 项目 | 算法或边界 | 设计约束 | 验证建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程映射 | 4 mA + 百分比乘16 mA | 使用64位中间量 | 0%、100%、反向量程和越界 |
| NE过程范围 | 3.80-20.50 mA | 故障范围另行钳位 | 模式边界 |
| US过程范围 | 3.90-20.80 mA | 故障上限22.00 mA | 模式边界 |
| 普通过程范围 | 4.00-20.50 mA | 不等同固定模式 | 模式边界 |
| 固定模式 | 4.00-22.50 mA | 直接使用固定电流 | 参数极值 |
| 一阶阻尼 | tau=damping_x10_s乘100 ms | 源或阻尼变化时重建 | 阶跃、长停顿和tick回绕 |
| 电流修正 | 目标选择后统一叠加一次 | 禁用3.40 mA保持原值 | 正负修正组合 |
| 按硬件允许范围的软件钳位 | 3.20-24.00 mA | AO与驱动两层保护 | 极值和溢出 |

AO驱动、诊断与恢复

更新事务

1. 复制配置并处理源、模式、量程、阻尼和位置模型变化。

2. 驱动未就绪时，线程态和PendSV定时刷新都以allow_driver_init=1进入约1 s节流的初始化重试。

3. 驱动就绪后按约1 s读取一次READFAULT；诊断正常才进入目标选择。

4. 按固定优先级形成基础目标，统一叠加一次修正，再按硬件允许范围执行3.20-24.00 mA软件钳位。

5. 目标变化、刷新周期到期或上一写入失败时should_send置1；should_send=0时不访问AD5421、保留last_sent并提交运行快照。

6. 发生写入时，所有来源只有在AD5421写接口返回NO_ERROR后才更新last_sent；只有成功写入的PROCESS来源才更新基础过程保持缓存。

7. 运行快照保存目标、最后成功值、来源、过程值、百分比、诊断和时间戳，供HART和调试读取。

诊断和恢复

| 故障类型 | 当前动作 | 恢复条件 | 不得扩大表述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访问忙/SPI失败 | 记录诊断并返回原码 | 约1 s后允许初始化或恢复 | 不等于线程安全调度 |
| 控制回读失败 | 保留期望值和实际值 | 重新完整启动序列 | 不等于模拟输出已失败实测 |
| 内部通信/过流/欠流/环路低压 | 运行态记录并允许节流恢复 | 完整启动序列成功 | 不自动置整机测量故障 |
| 过温预警/关断 | 保持驱动ready并等待状态清除 | 后续READFAULT正常 | 不周期复位芯片 |
| 写目标失败 | 不更新last_sent和保持缓存 | 同一目标按刷新间隔重试 | 不伪造已下发值 |

AD5421底层驱动

SPI事务和控制字

| 项目 | 当前实现 | 设计含义 | 证据边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总线 | SPI3，PB6片选 | 与其它SPI业务物理分离 | 电气时序待示波器验证 |
| 写事务 | 1字节命令加2字节数据 | 阻塞发送，10 ms超时 | PendSV中仍可能阻塞 |
| 读事务 | 读命令后NOOP取数 | 两段阻塞事务 | 阶段间时序待验证 |
| 控制字 | 0x1800 | 关闭SPI看门狗和自动故障回读 | 与最终安全概念需评审 |
| FAULT引脚 | 仅配置输入 | 当前未见上层读取 | 诊断依赖READFAULT |
| 模拟回读 | AD5421_ReadCurrent固定0.0 | 没有真实输出闭环 | 不能宣称具备电流反馈 |

启动与恢复序列

1. 先调用AD5421_TryBeginSequence；失败返回AD5421_INIT_ERROR，因未取得sequence_busy而不得调用AD5421_EndSequence。

2. 取得sequence_busy后写复位寄存器并等待1 ms。

3. 写控制寄存器0x1800，读回并与期望值比较。

4. 把目标电流换算为DAC码并写入。

5. 等待10 ms后调用AD5421_PollDiagnostics；该调用只取得单帧access_busy并受外层sequence_busy包围。

6. 任一步失败停止后续事务并保存阶段、方向、寄存器、HAL状态、根错误和实际值。

7. 取得sequence_busy后的所有成功或失败路径共同调用AD5421_EndSequence一次；约1 s恢复必须释放旧序列后重新进入AD5421_TryBeginSequence。

HART通信服务

物理链路和接收门禁

| 项目 | 当前实现 | 设计约束 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART2 | 1200 baud，9位，1停止位，无校验 | RX/TX DMA普通模式 | 真实调制解调器和主站未验证 |
| 方向 | RTS高接收，低发送 | HartInit最终进入接收 | 源码注释存在口径冲突 |
| IDLE收帧 | 先执行HAL_UART_IRQHandler，再判断IDLE；关IDLEIE、停DMA、长度=512-NDTR | 只置pending并挂PendSV | 不是全部UART回调都只投递 |
| 短帧形状 | 0x02，长度=BytesCount+5 | 实际长度必须一致 | 只做形状，不做地址和BCC |
| 长帧形状 | 0x82，长度=BytesCount+9 | 总长度1-128 | 命令专用数据长度仍缺失 |
| 模式门禁 | 仅HART从站输出模式解析 | 其它模式静默恢复RX | 不能写成所有AO模式均应答 |

命令响应

| 命令 | 当前数据来源 | 响应行为 | 已确认边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 固定制造商、类型、ID和版本字段 | 唯一标识 | 占位值，未证明HCF登记 |
| 1 | AO选中有效过程样本 | mm主变量 | 无效值返回0.0且无状态位 |
| 2 | AO last_sent和percent | 电流与量程百分比 | last_sent不是真实模拟反馈 |
| 3 | AO电流、过程、温度、密度、固定0压力 | 四动态变量 | 温度未扣200摄氏度偏移 |
| 6 | 请求数据和RAM轮询地址 | 回显地址；EnableLoopCurrent固定3 | 短帧偏移错误；字段约定仅0/1；不持久化，不控制环流 |
| 其它（短帧） | Sendlen初值0 | 0减4下溢为252，随后继续BCC和前导处理 | 发送缓冲越界，行为未定义 |
| 其它（长帧） | Sendlen初值0和旧data[0] | 仍执行BCC和6个前导，形成7字节非标准响应 | 内容为6个0xFF加旧data[0] |

封装与发送恢复

成功命令先按长帧对象构造，短请求再原地压缩地址，随后从定界符至数据区逐字节异或生成BCC，最后前置6个0xFF。Sendlen=0、TX DMA启动失败和TC加固定NOP完成均汇入CPU2_UartRestartRxDMA。TC未置位时在DMA1_Stream6 IRQ内空循环并回到同一判断，没有超时。统一恢复先关闭IDLEIE、停DMA、清IDLE并启动RX DMA；只有HAL_UART_Receive_DMA成功才重新打开IDLEIE。失败时IDLEIE保持关闭并锁存due=now+100 ms，由TIM4或其它PendSV事件在非确定周期重试。该路径不是有界ISR或确定恢复周期的设计证据。

继电器输出服务

四级报警和锁存

| 阶段 | 处理 | 状态语义 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源选择 | 液位、温度、水位、传感器位置 | 温度/水位/位置用哨兵，油位另用两个状态标志 | 无效源进入配置的错误动作 |
| 有效性分流 | 有效样本调用ApplyValidState；无效样本调用ApplyInvalidState | 两路在组合态计算前汇合 | 无效样本不执行阈值或滞回判断 |
| 四级判断 | HH、H、L、LL各自阈值和滞回 | ACTIVE=0，INACTIVE=1 | 不得按普通布尔值反写 |
| 锁存 | 锁存模式保留已触发级别 | 仅在阈值已解除且清除命令已消费时释放 | 清命令只在RAM中一次性消费 |
| 数字选择 | H、HH、组合、L、LL、任意 | 映射逻辑动作 | NONE为不动作 |
| 抑制 | 手动抑制或维护模式 | 只压低最终逻辑动作 | 阈值和锁存仍继续计算 |
| 触点配置 | 发布反相前logical_action_mask；常闭只反相GPIO命令位 | 逻辑动作掩码与GPIO命令掩码可不同 | 线圈和真实触点待台架验证 |

调度和反馈边界

RelayOutput_Update每约2 s直接在TIM4 ISR中执行，包含浮点转换、四级阈值、锁存、临界区和GPIO写入。RELAY1至RELAY4的NC和NO输入虽已初始化，但当前未发现任何上层读取调用，因此不能描述为反馈检测、触点粘连检测或一致性诊断已经实现。damping_factor要求为0且运行算法未使用，是预留字段。

TIM4、PendSV与UART恢复

执行上下文

| 上下文 | 当前职责 | 代表入口 | 风险边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线程态 | 业务初始化、AO显式更新、延后日志 | App_Init、App_MainLoop | 阻塞业务会推迟后台报告 |
| TIM4 ISR | 喂狗判断、2 s分频、继电器、AO和UART投递 | TIM4_IRQHandler | 继电器直接执行重计算 |
| UART IDLE ISR | 停DMA、算长度、置pending | USART2/UART5 IRQ | 其它UART回调仍会直接重启DMA |
| PendSV | 1至5严格串行：编码器、FRAM、AO、UART业务、UART恢复 | PendSV_Handler | 仍是异常上下文，不是线程态或并行任务 |
| DMA TX完成ISR | 等待TC并恢复RX | HAL_UART_TxCpltCallback | 无超时忙等 |

UART接收恢复

1. Sendlen=0、TX DMA启动失败以及TC与固定NOP完成均进入统一RX恢复入口。

2. 统一入口先选择缓冲区和收发方向，再关闭IDLEIE、停止DMA并清IDLE。

3. 只有HAL_UART_Receive_DMA成功后才重新打开IDLEIE。

4. 失败时锁存due=now+100 ms，保持IDLEIE关闭。

5. TIM4约2 s业务分频检查到期或DMA丢失并挂PendSV；其它PendSV事件也可能更早触发。

6. PendSV只处理已到期且非BUSY_TX端口；发送中的半双工端口保留pending。

7. 因此100 ms是最早重试条件，不是确定恢复周期或最大故障持续时间。

通用外设与BSP职责

驱动层职责边界

| 层级 | 允许职责 | 不应承担 | 当前实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| CubeMX初始化层 | 句柄、GPIO、DMA、NVIC和时钟 | 业务错误策略 | gpio.c、spi.c、usart.c、tim.c |
| BSP外设层 | 寄存器事务、超时、原始诊断 | 整机故障优先级 | ad5421.c |
| 服务层 | 目标选择、协议、继电器策略 | 伪造硬件反馈 | ao_output.c、hart.c、relay_output.c |
| 应用层 | 启动、命令和后台调度 | 在ISR执行复杂恢复策略 | app_main.c、main.c |

BSP和外设服务的成功路径与失败路径必须互斥：只有接口返回成功后，所属模块才允许提交成功态或更新运行快照；失败不得进入成功态提交，必须按所属模块契约返回原错误码、记录失败态或锁存延后恢复。USART1调试命令资源纳入归属表；UART8和USART3仅初始化，作为独立边界记录，不接入任何成功路径。

未确认或未使用资源

UART8和USART3已由main初始化，但本轮未确认稳定的业务消费者。AD5421_FAULT和四路继电器NC/NO输入只完成GPIO配置。当前只确认MCU内部IWDG，未发现外部看门狗服务。文档将这些对象标为已初始化但业务用途或消费点待确认，不从引脚存在推导安全诊断已经实现。

调试、测试与安全构建隔离

当前构建事实

LTD_MAIN_CPU2/CMakeLists.txt通过Application/Src通配收集应用源文件，test.c同时进入Debug和Release构建。app_main.c包含test.h，USART1调试接收仍可进入Test_ProcessSerialCommand；当前未见按安全构建、生产构建或发布构建隔离这些命令的宏和链接门禁。该事实属于安全构建治理缺口，不表示任何测试命令已在现场被调用。

| 关注点 | 当前状态 | 风险 | 建议验证/整改 |
| --- | --- | --- | --- |
| test.c链接 | Debug和Release均包含 | 测试入口进入正式映像 | 建立安全构建源文件白名单 |
| USART1命令 | 运行期解析 | 可触发AO、电机和通信测试 | 生产构建关闭并做符号扫描 |
| HART printf | PendSV内存在 | 字符丢弃但保留格式化开销 | 移除或改为线程态延后日志 |
| AO仿真 | RAM开关 | 优先级高于固定和过程 | 明确授权入口和退出复位 |
| 继电器手工SetChannel | 公开接口 | 可能绕过报警状态机 | 限定调用者或生产构建隔离 |

核心函数详细设计

AO过程量、目标与运行态

ao_output.c

SDD-IO-001 AoOutput_PublishProcessSample

| 函数原型 | void AoOutput_PublishProcessSample(AoProcessSource source, int32_t value_01mm, uint8_t valid) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 发布罐内液位、传感器位置或水位过程样本；传感器位置在读取时会由当前权威位置重新生成并覆盖样本槽。 |
| 形参 | source为三类过程源；value_01mm单位0.1 mm；valid表示本次样本是否可用。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 写ao_process_samples[source]的值、tick、计数和有效标志。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | 线程态业务流程调用；写入过程使用短临界区。 |
| 前置条件 | source必须落在已定义过程源范围，测量值已完成本业务域的有效性判断。 |
| 后置条件 | 对应源形成带更新时间和发布代际的独立快照；无效发布不伪造过程值。 |
| 异常处理 | 非法source直接返回；本函数不写AD5421、不置整机故障。 |
| 可重入性 | 通过短临界区保护单个样本更新；消费者仍需复制一致快照。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:331-369。 |
| 验证状态 | 源码已核对；多源并发发布与AO读取竞争待目标板压力验证。 |

SDD-IO-002 AoOutput_GetSelectedProcessSample

| 函数原型 | uint32_t AoOutput_GetSelectedProcessSample(AoProcessSample *sample) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按当前AO输出源复制可供HART和AO使用的过程样本。 |
| 形参 | sample为输出快照指针。 |
| 返回值 | NO_ERROR表示已复制当前来源样本；是否有效必须读取sample.valid；空指针或源非法返回条件错误。 |
| 全局变量 | 读取g_deviceParams.ao_output.output_source和ao_process_samples。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | 线程态或PendSV消费者可调用；内部使用配置与样本快照。 |
| 前置条件 | 调用方提供有效输出缓冲区。 |
| 后置条件 | 成功时返回同一来源的值、有效位、更新时间和更新计数；无效样本仍可随NO_ERROR返回。 |
| 异常处理 | 无有效样本时不把0.0当成有效测量证据。 |
| 可重入性 | 读取路径依赖模块短临界区；不返回可修改内部存储的指针。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:424-454。 |
| 验证状态 | 源码已核对；HART无效值状态位映射仍待协议整改和联调。 |

SDD-IO-003 AoOutput_MapProcessToCurrent

| 函数原型 | static uint32_t AoOutput_MapProcessToCurrent(const AoOutputConfig *config, int32_t value_01mm, int32_t *percent_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把过程量按0%和100%量程换算为4-20 mA基础目标，并执行模式过程边界钳位。 |
| 形参 | config为只读配置；value_01mm单位0.1 mm；percent_x100输出0.01%。 |
| 返回值 | 返回0.01 mA基础电流。 |
| 全局变量 | 不写全局变量；读取配置中的量程和电流模式。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | AO更新内部调用。 |
| 前置条件 | 配置已归一化；range_0和range_100允许反向但不应相等。 |
| 后置条件 | 按4 mA + 百分比乘16 mA计算；NE为3.80-20.50 mA，US为3.90-20.80 mA，普通为4.00-20.50 mA。 |
| 异常处理 | 量程跨度为0时百分比置0；极值用64位中间量并钳位。 |
| 可重入性 | 纯计算函数，可重入；调用方负责配置快照一致性。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:529-600。 |
| 验证状态 | 源码已核对；正反量程、越界和极值需主机单元测试。 |

SDD-IO-004 AoOutput_FilterProcess

| 函数原型 | static int32_t AoOutput_FilterProcess(const AoOutputConfig *config, int32_t raw_01mm, uint32_t now) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 对选中过程量执行一阶阻尼，并在源切换或首次使用时重建状态。 |
| 形参 | raw_01mm单位0.1 mm；now单位ms；阻尼配置单位0.1 s。 |
| 返回值 | 返回阻尼后的0.1 mm过程值。 |
| 全局变量 | 读写ao_filter_initialized、source、tick和定点滤波累积值。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | AO更新内部调用。 |
| 前置条件 | 同一更新轮次使用同一now；配置快照稳定。 |
| 后置条件 | 时间常数为damping_x10_s乘100 ms；阻尼为0、首次或源变化时直接采用当前值。 |
| 异常处理 | tick回绕按无符号差值处理；未建立额外超大dt门禁。 |
| 可重入性 | 模块静态状态使其不可重入；由AO更新互斥串行化。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:603-640。 |
| 验证状态 | 源码已核对；tick回绕、长停顿和阶跃响应待主机测试。 |

SDD-IO-005 AoOutput_SelectTarget

| 函数原型 | static uint32_t AoOutput_SelectTarget(const AoOutputConfig *config, uint32_t now, AoOutputSource *source, uint32_t *base_target_mA_x100, int32_t *process_value_01mm, int32_t *percent_x100, uint32_t *process_valid) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按固定优先级选择禁用、真实整机故障、仿真、固定、有效过程、保持或上电电流。 |
| 形参 | config和六个输出指针必须有效；now单位ms。 |
| 返回值 | NO_ERROR表示形成基础目标；空指针返回SYSTEM_CALL_CONDITION_ERROR。 |
| 全局变量 | 读取整机状态、命令、AO过程样本和保持缓存；可冻结或重置滤波器。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | AO更新内部调用。 |
| 前置条件 | 配置已复制并完成切换处理。 |
| 后置条件 | 禁用固定3.40 mA；真实整机故障优先于仿真；无效过程优先保持最近成功过程目标，无历史值才回退上电电流。 |
| 异常处理 | 本函数只选基础目标，不在各分支重复叠加电流修正。 |
| 可重入性 | 模块状态不可重入；由AO更新互斥保护。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:774-938。 |
| 验证状态 | 源码已核对；全部优先级组合和故障竞争待主机状态机测试。 |

SDD-IO-006 AoOutput_EnsureDriverReady

| 函数原型 | static uint32_t AoOutput_EnsureDriverReady(uint32_t now, uint8_t allow_init, uint32_t initial_mA_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按约1 s节流初始化AD5421，并记录驱动可用、恢复和诊断起点。 |
| 形参 | now单位ms；allow_init决定本次是否允许访问初始化序列；initial_mA_x100单位0.01 mA。 |
| 返回值 | NO_ERROR表示驱动可写；否则返回初始化、SPI、回读或诊断原码。 |
| 全局变量 | 读写驱动ready、重试tick、诊断状态和恢复目标。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | AO初始化、前台更新或PendSV延后更新调用。 |
| 前置条件 | AO更新互斥已取得；SPI3已初始化。 |
| 后置条件 | 成功时清诊断节流并发布恢复事件；过温告警或关断时保留驱动ready以等待温度状态清除。 |
| 异常处理 | 不允许初始化或未到节流间隔时返回AD5421_INIT_ERROR；不会周期复位过温芯片。 |
| 可重入性 | 不可重入，依赖AO更新互斥和AD5421访问标志。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:1059-1118。 |
| 验证状态 | 源码已核对；冷启动、SPI故障和过温恢复需目标板验证。 |

SDD-IO-007 AoOutput_PollDiagnosticsThrottled

| 函数原型 | static uint32_t AoOutput_PollDiagnosticsThrottled(uint32_t now) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把AD5421 READFAULT轮询限制为约1 s一次，并缓存上次诊断结果。 |
| 形参 | now单位ms。 |
| 返回值 | 返回本轮或缓存的统一错误码。 |
| 全局变量 | 读写ao_output_diag_valid、last_diag_tick和last_diag_error。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | AO更新内部调用，包括PendSV路径。 |
| 前置条件 | AD5421驱动已达到可访问状态。 |
| 后置条件 | 未到间隔时不发起SPI事务；到期后更新诊断缓存。 |
| 异常处理 | 底层访问忙或SPI失败按原错误码返回。 |
| 可重入性 | 不可重入，由AO更新互斥串行化。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:1121-1137。 |
| 验证状态 | 源码已核对；真实1 s周期和异常负载下抖动待测。 |

SDD-IO-008 AoOutput_Init

| 函数原型 | uint32_t AoOutput_Init(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 清AO运行状态，复制当前配置，计算初始化目标并执行AD5421启动序列。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | NO_ERROR表示启动序列中的SPI命令、控制回读和末尾READFAULT均通过；不证明实际环路电流。 |
| 全局变量 | 重置AO样本、滤波、保持、诊断和仿真RAM状态；提交首个AoOutputRuntime。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | App_Init线程态调用。 |
| 前置条件 | GPIO、DMA和SPI3已经初始化；设备参数已经加载或采用默认值。 |
| 后置条件 | AD5421写接口返回NO_ERROR时，last_sent记录已接受的初始命令值；失败时运行态源标记为DRIVER_ERROR并延后记录。 |
| 异常处理 | 更新互斥占用时返回既有错误；失败不伪造last_sent。 |
| 可重入性 | 不可重入；通过AoOutput_TryEnterUpdate保护。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:1157-1236；Application/Src/app_main.c:114-219。 |
| 验证状态 | 源码已核对；真实上电电流和环路波形待台架验证。 |

SDD-IO-009 AoOutput_UpdateInternal

| 函数原型 | static uint32_t AoOutput_UpdateInternal(uint8_t allow_driver_init) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 执行AO完整更新，包括驱动准备、诊断恢复、目标选择、统一修正、钳位、写入和运行快照提交。 |
| 形参 | allow_driver_init决定驱动未就绪时是否允许重新初始化。 |
| 返回值 | 返回NO_ERROR或初始化、诊断、恢复、目标选择及写入原码。 |
| 全局变量 | 读配置和测量快照；写AO运行态、保持缓存、诊断队列和写重试状态。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | 线程态AoOutput_Update或PendSV延后刷新调用。 |
| 前置条件 | 调用方已取得AO更新互斥；SPI3和HAL tick可用。 |
| 后置条件 | 修正只叠加一次，之后按硬件允许范围执行3.20-24.00 mA软件钳位；should_send=0时不访问AD5421、保留last_sent并提交运行快照。所有来源只有在AD5421写接口返回NO_ERROR后才更新last_sent；只有成功写入的PROCESS来源才更新基础过程保持缓存。 |
| 异常处理 | 诊断故障按允许条件约1 s恢复；过温只等待清除；运行期驱动错记录在AO态，不自动宣称整机测量被阻断。 |
| 可重入性 | 不可重入；AO互斥仅是短临界区和访问标志，不等同操作系统线程调度。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:1239-1388。 |
| 验证状态 | 源码已核对；目标优先级、写失败保持、诊断恢复和环路实测待验证。 |

SDD-IO-010 AoOutput_RequestTimerRefreshFromTim4Isr

| 函数原型 | void AoOutput_RequestTimerRefreshFromTim4Isr(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在TIM4约2 s业务分频到期时只锁存AO刷新请求并挂起PendSV。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 写ao_output_timer_refresh_pending和SCB ICSR的PendSV挂起位。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | TIM4 ISR。 |
| 前置条件 | AO已初始化且定时刷新未暂停时才投递。 |
| 后置条件 | 不在TIM4中访问SPI、不打印、不执行驱动恢复。 |
| 异常处理 | 暂停时只保留必要状态；具体错误由PendSV路径记录。 |
| 可重入性 | ISR安全的有界置位；可合并多次请求。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:1410-1468；Core/Src/stm32f4xx_it.c:513-533。 |
| 验证状态 | 源码已核对；中断密集时请求合并和最坏延迟待测。 |

SDD-IO-011 AoOutput_ProcessPendingTimerRefresh

| 函数原型 | uint32_t AoOutput_ProcessPendingTimerRefresh(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在PendSV中消费AO定时请求，并以allow_driver_init=1执行一次完整AO更新。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无请求或被占用时返回最近错误；执行时返回真实更新结果。 |
| 全局变量 | 消费pending，读写AO更新互斥和运行态。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV异常上下文。 |
| 前置条件 | 由TIM4或恢复链挂起PendSV；不得视为线程态。 |
| 后置条件 | 实际SPI访问、目标选择和诊断均由UpdateInternal完成。 |
| 异常处理 | 该路径允许进入AD5421完整初始化或恢复，可能执行阻塞SPI及1 ms、10 ms HAL_Delay；格式化打印被推迟到主循环。 |
| 可重入性 | 异常上下文内不可重入；与前台更新通过访问标志仲裁。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:1471-1513；Core/Src/stm32f4xx_it.c:386-401。 |
| 验证状态 | 源码已核对；PendSV最坏执行时间和与其它延后服务叠加待测。 |

SDD-IO-012 AoOutput_ProcessDeferredDiagnostics

| 函数原型 | void AoOutput_ProcessDeferredDiagnostics(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在线程态统一输出AD5421错误和恢复信息，避免在ISR或PendSV打印。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 消费AO诊断和恢复pending快照；调用统一错误日志接口。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | App_MainLoop线程态后台阶段。 |
| 前置条件 | 延后队列可能被异步路径更新；主循环仍可调度。 |
| 后置条件 | 同一诊断快照去重；恢复和错误按各自状态输出。 |
| 异常处理 | 不改变驱动故障事实，不把日志成功当成硬件恢复。 |
| 可重入性 | 通过短临界区复制pending；打印本身不可重入。 |
| 源码证据 | Services/AoOutput/ao_output.c:1516-1647；Application/Src/app_main.c:247-255。 |
| 验证状态 | 源码已核对；日志限频和串口拥塞待压力验证。 |

AD5421底层驱动

ad5421.c

SDD-IO-013 AD5421_MapFaultRegister

| 函数原型 | static uint32_t AD5421_MapFaultRegister(uint16_t fault_reg) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按固定优先级把READFAULT原始位映射到统一错误码。 |
| 形参 | fault_reg为AD5421诊断寄存器原始值。 |
| 返回值 | 返回NO_ERROR或内部通信、过温关断、过流、欠流、环路低压、过温预警错误码。 |
| 全局变量 | 不写全局；仅解释故障位。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | AD5421诊断内部调用。 |
| 前置条件 | 读取到的寄存器值来自成功的SPI事务。 |
| 后置条件 | 一次只返回优先级最高的统一错误码，原始寄存器仍保存在诊断快照。 |
| 异常处理 | 较低优先级并发故障不会丢失原始位，但不作为本次主错误返回。 |
| 可重入性 | 纯计算，可重入。 |
| 源码证据 | BSP/Peripherals/src/ad5421.c:236-268。 |
| 验证状态 | 源码已核对；组合故障位和错误优先级需主机测试。 |

SDD-IO-014 AD5421_WriteRegRaw

| 函数原型 | static uint32_t AD5421_WriteRegRaw(uint8_t reg, uint16_t value) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 通过SPI3和PB6片选执行阻塞式24位AD5421写事务并保存失败诊断。 |
| 形参 | reg为8位命令；value为16位寄存器值。 |
| 返回值 | 仅返回NO_ERROR或AD5421_SPI_TRANSFER_ERROR；访问忙由外层AD5421_WriteReg判断。 |
| 全局变量 | 操作AD5421 CS、hspi3和诊断快照。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | 前台或PendSV均可能经上层进入；单次HAL事务超时10 ms。 |
| 前置条件 | 调用方已取得AD5421访问权；SPI3已初始化。 |
| 后置条件 | 片选严格包围3字节发送；无论成功失败均拉高片选，访问标志由外层包装函数释放。 |
| 异常处理 | HAL失败保存阶段、方向、寄存器和HAL状态。 |
| 可重入性 | 本Raw函数不取得或释放访问标志，必须由外层包装函数完成仲裁。 |
| 源码证据 | BSP/Peripherals/src/ad5421.c:271-307。 |
| 验证状态 | 源码已核对；SPI超时、电气毛刺和总线争用待目标板故障注入。 |

SDD-IO-015 AD5421_ReadRegCheckedRaw

| 函数原型 | static uint32_t AD5421_ReadRegCheckedRaw(uint8_t reg, uint16_t *value) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 分两次SPI3事务发送读命令并取回16位寄存器值。 |
| 形参 | reg为读命令；value为输出指针。 |
| 返回值 | NO_ERROR表示读回成功；空指针返回条件错误，HAL失败返回SPI传输错误；访问忙由外层包装函数判断。 |
| 全局变量 | 操作CS、hspi3和诊断快照。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | 前台或PendSV上层调用；每段HAL事务超时10 ms。 |
| 前置条件 | value有效；外层包装函数已取得单帧访问标志。 |
| 后置条件 | 先发送读命令，再发送NOOP取得数据；失败时仍释放片选。 |
| 异常处理 | 命令阶段和数据阶段分别记录诊断阶段。 |
| 可重入性 | 本Raw函数依赖外层已取得访问标志；自身不执行仲裁。 |
| 源码证据 | BSP/Peripherals/src/ad5421.c:310-380。 |
| 验证状态 | 源码已核对；两阶段间隔和异常回读待示波器及故障注入。 |

SDD-IO-016 AD5421_SetCurrentX100

| 函数原型 | uint32_t AD5421_SetCurrentX100(uint32_t mA_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把0.01 mA电流目标换算为DAC码并写入AD5421。 |
| 形参 | mA_x100单位0.01 mA，硬边界3.20-24.00 mA由本层再次保护。 |
| 返回值 | 返回寄存器写入结果。 |
| 全局变量 | 写DAC寄存器并更新最近诊断。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | AO更新线程态或PendSV路径。 |
| 前置条件 | SPI3可用且目标已由AO层形成。 |
| 后置条件 | 电流被换算和钳位后形成DAC命令并经SPI发送，不提供真实模拟回读。 |
| 异常处理 | 写失败按SPI诊断返回；AD5421_ReadCurrent固定返回0.0，不能用于闭环确认。 |
| 可重入性 | 由底层访问标志串行化。 |
| 源码证据 | BSP/Peripherals/src/ad5421.c:474-525,658-665。 |
| 验证状态 | 源码已核对；DAC码、实际环路电流和负载边界待台架校准。 |

SDD-IO-017 AD5421_PollDiagnostics

| 函数原型 | uint32_t AD5421_PollDiagnostics(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取READFAULT，更新原始寄存器、归一化标志和统一错误码。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 返回最高优先级诊断错误码。 |
| 全局变量 | 更新AD5421最近故障寄存器、标志和诊断快照。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | 由AO约1 s节流调用。 |
| 前置条件 | AD5421单帧access_busy可取得；单独调用不取得sequence_busy。 |
| 后置条件 | 成功读取后保存原始位；当前软件未消费FAULT引脚，运行诊断依赖本函数。 |
| 异常处理 | SPI读失败与芯片状态故障使用不同诊断阶段。 |
| 可重入性 | AD5421_PollDiagnostics单独调用时只通过AD5421_ReadRegChecked取得access_busy；仅作为启动或恢复序列末步时才受外层sequence_busy包围。 |
| 源码证据 | BSP/Peripherals/src/ad5421.c:528-615。 |
| 验证状态 | 源码已核对；FAULT脚未使用及READFAULT覆盖范围需硬件评审。 |

SDD-IO-018 AD5421_RunCurrentStartupSequence

| 函数原型 | static uint32_t AD5421_RunCurrentStartupSequence(uint32_t target_mA_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 执行复位、控制寄存器写回校验、目标电流写入和末尾故障读取。 |
| 形参 | target_mA_x100单位0.01 mA。 |
| 返回值 | NO_ERROR或复位、控制、回读、写电流和诊断原码。 |
| 全局变量 | 操作AD5421寄存器、HAL延时和诊断快照。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | AO初始化或恢复路径；当前也可能从PendSV进入。 |
| 前置条件 | 先调用AD5421_TryBeginSequence；失败返回AD5421_INIT_ERROR且不调用AD5421_EndSequence；成功后置sequence_busy。SPI3已初始化。 |
| 后置条件 | 复位写入后等待1 ms，写0x1800并回读，写目标后等待10 ms，再READFAULT。 |
| 异常处理 | 0x1800关闭SPI看门狗和自动故障回读；取得sequence_busy后不再提前return，所有成功或失败路径均汇入共同出口并调用AD5421_EndSequence一次。 |
| 可重入性 | sequence标志只排斥其它sequence调用；单帧AD5421访问入口不检查该标志，不能证明多个底层事务整体排他。 |
| 源码证据 | BSP/Peripherals/src/ad5421.c:682-799。 |
| 验证状态 | 源码已核对；启动波形、控制字兼容性和故障位清除需台架验证。 |

SDD-IO-019 AD5421_RecoverCurrentX100

| 函数原型 | uint32_t AD5421_RecoverCurrentX100(uint32_t target_mA_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 对允许恢复的诊断故障重新执行完整启动序列，并重新发送AO选择的恢复目标命令。 |
| 形参 | target_mA_x100为AO选择的恢复目标，单位0.01 mA。 |
| 返回值 | 返回完整启动序列结果。 |
| 全局变量 | 更新AD5421诊断根因与当前结果。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | AO诊断恢复路径，约1 s节流。 |
| 前置条件 | 上层已排除过温等待类故障并取得AO更新互斥。 |
| 后置条件 | NO_ERROR只表示控制回读一致、目标SPI命令被接口接受且末尾READFAULT未报错，不证明实际环路电流恢复。 |
| 异常处理 | 失败保留新的错误和原始诊断；不会因恢复尝试宣称环路已实测恢复。 |
| 可重入性 | 恢复调用重新进入AD5421_TryBeginSequence；旧序列已在共同出口释放，不能持有旧sequence_busy嵌套恢复。单帧访问入口仍未被sequence_busy强制排斥。 |
| 源码证据 | BSP/Peripherals/src/ad5421.c:753-790、829-832。 |
| 验证状态 | 源码已核对；真实掉线、复位和恢复电流过渡待台架验证。 |

HART命令与封装

hart.c

SDD-IO-020 HartCommunicationProcess

| 函数原型 | u8 HartCommunicationProcess(u8 *RcvBuff, u8 *SendBuff, volatile u8 *Sendlen) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在HART模式下解析一帧请求，分派命令0、1、2、3、6并封装响应。 |
| 形参 | 输入接收缓冲和发送缓冲；Sendlen输出最终长度。 |
| 返回值 | 0表示解析流程完成；1、2、3等表示帧、BCC或地址错误。 |
| 全局变量 | 读取AO配置、AO运行态、测量值和HartParameters；写发送缓冲及Sendlen。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV异常上下文，不是主循环线程态。 |
| 前置条件 | 中断层已完成1-128字节及声明长度一致性门禁。 |
| 后置条件 | 支持命令形成长响应；短请求再转换；追加BCC和6个0xFF前导。 |
| 异常处理 | 非HART模式不应答；不支持短帧命令会使Sendlen从0减4下溢为252并在BCC和前导阶段越界；不支持长帧命令仍形成7字节非标准响应，即6个0xFF加旧data[0]。 |
| 可重入性 | 使用全局接收发送缓冲，不可重入；PendSV内printf字符被丢弃但格式化开销仍存在。 |
| 源码证据 | Services/Hart/hart.c:167-245；Core/Src/stm32f4xx_it.c:227-255。 |
| 验证状态 | 源码已核对；不支持命令必须先整改并做内存安全、主站和抓包验证。 |

SDD-IO-021 AnalyseRcvPackage

| 函数原型 | static int AnalyseRcvPackage(RCV_TYPE *RcvPackage, u8 *HartCommand, u8 *pFlagofLongFrame) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 校验HART定界符、短或长地址及异或BCC，并返回命令号和地址格式。 |
| 形参 | 接收联合体和两个输出指针。 |
| 返回值 | 0成功；1定界符错误；2 BCC错误；3地址错误。 |
| 全局变量 | 读取HartParameters.PollingAddress和固定设备标识。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV中的HART解析内部调用。 |
| 前置条件 | 前置帧形门禁已保证声明长度不超实际DMA长度。 |
| 后置条件 | 短地址比较低6位轮询地址；长地址比较制造商、设备类型和3字节设备ID。 |
| 异常处理 | 本层不检查各命令数据字段长度和语义。 |
| 可重入性 | 只读解析，缓冲和全局地址使并发调用不受支持。 |
| 源码证据 | Services/Hart/hart.c:259-312。 |
| 验证状态 | 源码已核对；地址、BCC、边界长度和畸形命令需fuzz测试。 |

SDD-IO-022 ResponseCommand0

| 函数原型 | static int ResponseCommand0(RCV_TYPE *revframe, SND_TYPE *sendframe) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 构造HART命令0唯一标识响应。 |
| 形参 | 输入请求联合体，输出发送联合体。 |
| 返回值 | 返回追加BCC和前导前的响应长度。 |
| 全局变量 | 读取固定MANUFACTURER_ID、DEVICE_TYPE和DEVICE_ID宏。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV中的命令分派。 |
| 前置条件 | 请求已经完成地址和BCC校验。 |
| 后置条件 | 生成21字节数据字段及长帧状态头。 |
| 异常处理 | 身份、版本和设备ID仍为固定占位值，不能作为HCF登记或认证证据。 |
| 可重入性 | 写全局发送缓冲，不可重入。 |
| 源码证据 | Services/Hart/hart.c:374-406；Services/Hart/hart.h。 |
| 验证状态 | 源码已核对；HCF登记值、真实主站兼容和认证待完成。 |

SDD-IO-023 ResponseCommand1

| 函数原型 | static int ResponseCommand1(RCV_TYPE *revframe, SND_TYPE *sendframe) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 构造HART命令1主变量响应。 |
| 形参 | 输入请求，输出响应。 |
| 返回值 | 返回协议主体长度。 |
| 全局变量 | 通过AO接口读取当前选中有效过程样本。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV中的命令分派。 |
| 前置条件 | 请求有效；AO过程源配置可读取。 |
| 后置条件 | 0.1 mm过程值转换为mm并按大端float编码。 |
| 异常处理 | 无效过程样本当前返回0.0，且未同步设置HART设备状态位，不能与真实零值区分。 |
| 可重入性 | 依赖全局HartParameters和发送缓冲，不可重入。 |
| 源码证据 | Services/Hart/hart.c:116-134,409-425。 |
| 验证状态 | 源码已核对；无效值状态映射和主站解释待整改与验证。 |

SDD-IO-024 ResponseCommand2

| 函数原型 | static int ResponseCommand2(RCV_TYPE *revframe, SND_TYPE *sendframe) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 构造HART命令2环路电流和量程百分比响应。 |
| 形参 | 输入请求，输出响应。 |
| 返回值 | 返回协议主体长度。 |
| 全局变量 | 读取AoOutputRuntime的last_sent_mA_x100和percent_x100快照。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV中的命令分派。 |
| 前置条件 | AO模块已初始化或保持零初始化快照。 |
| 后置条件 | 电流取最后一次获得AD5421写接口NO_ERROR的命令值，不返回尚未被接口接受的目标值。 |
| 异常处理 | 软件last_sent不是AD5421真实模拟电流反馈。 |
| 可重入性 | 通过AO快照读取；发送缓冲不可并发使用。 |
| 源码证据 | Services/Hart/hart.c:428-444；Services/AoOutput/ao_output.c:1650-1680。 |
| 验证状态 | 源码已核对；实际环流与HART响应一致性待电流表和主站联调。 |

SDD-IO-025 ResponseCommand3

| 函数原型 | static int ResponseCommand3(RCV_TYPE *revframe, SND_TYPE *sendframe) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 构造HART命令3电流和四个动态变量响应。 |
| 形参 | 输入请求，输出响应。 |
| 返回值 | 返回协议主体长度。 |
| 全局变量 | 读取AO最后成功电流、选中过程量、原始温度、平均密度；第四变量固定0。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV中的命令分派。 |
| 前置条件 | 全局测量快照可读取。 |
| 后置条件 | 主变量为mm，次变量为温度，第三变量为kg/m3，第四变量为0 MPa。 |
| 异常处理 | 当前温度直接除100，未扣除现有编码中的200摄氏度偏移；无效值也可能返回0.0。 |
| 可重入性 | 读取跨模块全局快照，当前没有统一代际保证；不可重入。 |
| 源码证据 | Services/Hart/hart.c:136-158,447-474。 |
| 验证状态 | 源码已核对；温度偏移、快照一致性和无效状态为协议整改项。 |

SDD-IO-026 ResponseCommand6

| 函数原型 | static int ResponseCommand6(RCV_TYPE *revframe, SND_TYPE *sendframe) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 更新RAM轮询地址并构造HART命令6响应。 |
| 形参 | 输入请求，输出响应。 |
| 返回值 | 返回协议主体长度。 |
| 全局变量 | 写HartParameters.PollingAddress；不写FRAM和AO配置。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV中的命令分派。 |
| 前置条件 | 请求已通过公共帧校验，但当前未做命令数据长度专用门禁。 |
| 后置条件 | 长帧时从数据字段读取地址并回显；EnableLoopCurrent固定写3，而该约定字段仅允许0或1。 |
| 异常处理 | 短帧仍按LongFrame偏移读取逻辑帧外旧数据；无范围校验、持久化或环路电流动作。 |
| 可重入性 | 写全局RAM参数，不可重入。 |
| 源码证据 | Services/Hart/hart.c:477-487；Services/Hart/hart.h:130-140。 |
| 验证状态 | 源码已核对；短帧、范围、0/1环流语义和掉电保持必须整改验证。 |

SDD-IO-027 ConvertToShortAddressResponsePacket

| 函数原型 | static u8 ConvertToShortAddressResponsePacket(SND_TYPE *sendframe, u8 datalen, u8 HartCommand) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把已构造的长地址响应原地压缩为短地址响应。 |
| 形参 | sendframe为响应缓冲；datalen为有效长度；HartCommand当前未参与计算。 |
| 返回值 | 返回减少4字节后的长度。 |
| 全局变量 | 读取轮询地址并原地移动响应字节。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV中的HART封装。 |
| 前置条件 | datalen必须至少为有效长响应长度，绝不能为0。 |
| 后置条件 | 定界符改为0x06，地址改为轮询地址，后续字段左移4字节。 |
| 异常处理 | datalen为uint8_t，0减4会下溢到252并越过128字节缓冲；当前调用方对不支持短命令未守住前置条件。 |
| 可重入性 | 原地修改发送缓冲，不可重入。 |
| 源码证据 | Services/Hart/hart.c:498-508。 |
| 验证状态 | 源码已核对；应增加长度门禁并执行ASan或主机fuzz验证。 |

SDD-IO-028 AddPreamble

| 函数原型 | static u8 AddPreamble(SND_TYPE *sendframe, u8 datalen, u8 NumberOfPreambles) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在响应前原地插入指定数量0xFF前导字节。 |
| 形参 | datalen为含BCC的长度；NumberOfPreambles当前为6。 |
| 返回值 | 返回增加前导后的长度。 |
| 全局变量 | 原地移动发送缓冲。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV中的HART封装。 |
| 前置条件 | datalen加前导后必须不超过发送缓冲容量。 |
| 后置条件 | 从尾向前移动数据，再填充前导。 |
| 异常处理 | 当前函数未独立校验容量，依赖调用方长度正确。 |
| 可重入性 | 原地修改缓冲，不可重入。 |
| 源码证据 | Services/Hart/hart.c:519-531。 |
| 验证状态 | 源码已核对；最大响应和畸形长度需边界测试。 |

继电器输出

relay_output.c

SDD-IO-029 RelayOutput_GetAlarmSourceValue

| 函数原型 | static uint8_t RelayOutput_GetAlarmSourceValue(const RelayAlarmConfig *cfg, const RelayOutputMeasurementSnapshot *snapshot, float *value) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按通道配置选择液位、温度、水位或传感器位置，并判断样本有效性。 |
| 形参 | cfg和snapshot为只读快照；value输出工程量。 |
| 返回值 | 1表示得到有效值，0表示来源无效或未配置。 |
| 全局变量 | 只读取测量快照和配置。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | TIM4 ISR中的继电器更新内部调用。 |
| 前置条件 | 调用方已复制一致的测量和配置快照。 |
| 后置条件 | 只返回当前配置源的值和有效性，不修改报警状态。 |
| 异常处理 | 来源NONE返回无效；温度、水位和位置按哨兵值判断，油位另结合probe_at_liquid_level和liquid_stable判断。 |
| 可重入性 | 纯快照计算，可重入。 |
| 源码证据 | Services/Relay/relay_output.c:358-413。 |
| 验证状态 | 源码已核对；每类来源的无效转换需主机测试。 |

SDD-IO-030 RelayOutput_ApplyInvalidState

| 函数原型 | static void RelayOutput_ApplyInvalidState(const RelayAlarmConfig *cfg, RelayAlarmRuntimeState *state) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 对无效样本按error_value配置重建HH、H、L、LL状态，不执行阈值或滞回判断。 |
| 形参 | cfg为通道配置；state为待更新运行态。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 更新alarm_value和四级报警字段；不直接提交全局运行态。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | TIM4 ISR中的继电器更新内部调用。 |
| 前置条件 | 样本来源无效且cfg、state有效。 |
| 后置条件 | 先把四级状态置为INACTIVE，再按HH_H、H、L、LL_L、ALL_ALARMS或默认策略置位。 |
| 异常处理 | 无效状态直接来自错误动作配置，不沿用有效样本的阈值、滞回或锁存比较结果。 |
| 可重入性 | 只修改调用方局部state，可重入。 |
| 源码证据 | Services/Relay/relay_output.c:416-451。 |
| 验证状态 | 源码已核对；各error_value组合和无效到有效切换待主机测试。 |

SDD-IO-031 RelayOutput_JudgeAlarm

| 函数原型 | static uint32_t RelayOutput_JudgeAlarm(float current, float target, float hysteresis, RelayCompareType compare_type, uint32_t current_state, uint32_t mode, RelayAlarmRuntimeState *state) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按比较方向、报警模式、当前状态和滞回计算单级ACTIVE或INACTIVE状态。 |
| 形参 | current、target、hysteresis为工程量；compare_type选择高/低方向；current_state采用反向编码；mode和state处理锁存清除。 |
| 返回值 | 返回RELAY_ALARM_STATE_ACTIVE或INACTIVE。 |
| 全局变量 | 可能把state->clear_alarm改为NO；不直接写全局对象。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | TIM4 ISR中的继电器更新内部调用。 |
| 前置条件 | 阈值和滞回已从原始配置转换。 |
| 后置条件 | ACTIVE编码为0，INACTIVE编码为1；非锁存模式按滞回释放，锁存模式仅在阈值不成立且已消费清除请求时释放。 |
| 异常处理 | 不得把枚举按普通布尔值解释；NaN等异常由上游配置归一化负责。 |
| 可重入性 | 会修改调用方传入的state，不是纯函数；同一通道状态不得并发调用。 |
| 源码证据 | Services/Relay/relay_output.c:96-123,465-504。 |
| 验证状态 | 源码已核对；四级边界、等于阈值和滞回往返需单元测试。 |

SDD-IO-032 RelayOutput_ApplyValidState

| 函数原型 | static void RelayOutput_ApplyValidState(const RelayAlarmConfig *cfg, RelayAlarmRuntimeState *state, float current) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 对有效样本更新HH、H、L、LL四级瞬时和锁存报警状态。 |
| 形参 | cfg为通道配置；state为运行态；current为当前工程量。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 更新通道运行态的四级报警和锁存字段。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | TIM4 ISR。 |
| 前置条件 | 通道处于被动输出模式且来源有效。 |
| 后置条件 | 每级按方向和滞回更新；锁存状态仅在阈值已解除且已消费清除命令时释放，阈值仍成立时清除请求被复位并继续保持ACTIVE。 |
| 异常处理 | 手动抑制和维护模式不阻止本函数继续计算阈值和锁存。 |
| 可重入性 | 单通道state由调用方局部复制后提交，函数本身可重入。 |
| 源码证据 | Services/Relay/relay_output.c:507-549。 |
| 验证状态 | 源码已核对；多级同时触发和锁存清除待主机测试。 |

SDD-IO-033 RelayOutput_SelectDigitalState

| 函数原型 | static uint32_t RelayOutput_SelectDigitalState(const RelayAlarmConfig *cfg, const RelayAlarmRuntimeState *state) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按数字源选择H、HH、组合、L、LL或任意报警逻辑状态。 |
| 形参 | cfg和state为只读。 |
| 返回值 | 返回反向编码的ACTIVE或INACTIVE。 |
| 全局变量 | 不写全局。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | TIM4 ISR。 |
| 前置条件 | 四级运行态已经更新。 |
| 后置条件 | 组合源按配置选择单级或OR结果。 |
| 异常处理 | NONE或未知数字源返回INACTIVE。 |
| 可重入性 | 纯计算，可重入。 |
| 源码证据 | Services/Relay/relay_output.c:552-583。 |
| 验证状态 | 源码已核对；全部数字源枚举需表驱动测试。 |

SDD-IO-034 RelayOutput_UpdateChannel

| 函数原型 | static uint8_t RelayOutput_UpdateChannel(uint32_t channel, const RelayOutputMeasurementSnapshot *measurement, uint8_t alarm_inhibited, uint8_t *logical_action_active) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 完成单通道配置快照、清锁存消费、有效或无效状态分流、组合态计算、抑制和常闭配置反相。 |
| 形参 | channel为0-3；measurement为测量快照；alarm_inhibited为最终逻辑抑制；输出逻辑动作位。 |
| 返回值 | 返回应用常闭配置反相后的GPIO命令位；不代表线圈或外部触点已实际动作。 |
| 全局变量 | 读取g_deviceParams.relayAlarm并更新g_measurement.relay_alarm_runtime。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | TIM4 ISR。 |
| 前置条件 | 继电器模块已初始化；通道合法。 |
| 后置条件 | 样本有效时调用RelayOutput_ApplyValidState；无效时调用RelayOutput_ApplyInvalidState且不执行阈值或滞回判断；两路在计算HH_H_alarm、LL_L_alarm和any_error前汇合。 |
| 异常处理 | 抑制只压低最终逻辑动作；常闭配置随后只反相GPIO命令位。清锁存是一次性RAM请求，不写FRAM；锁存仅在阈值解除且清除命令已消费时释放。 |
| 可重入性 | 由relay_output_updating防止嵌套；不是跨线程锁。 |
| 源码证据 | Services/Relay/relay_output.c:586-672。 |
| 验证状态 | 源码已核对；抑制期间锁存、NC/NO和清锁存竞争需台架验证。 |

SDD-IO-035 RelayOutput_Update

| 函数原型 | void RelayOutput_Update(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 每约2 s计算四路继电器状态，分别形成反相前logical_action_mask和常闭配置反相后的GPIO命令掩码，再逐路调用HAL_GPIO_WritePin。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 读取全局测量、维护模式和四路配置；写运行态、发布状态和GPIOG继电器位。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | 直接在TIM4 ISR中执行。 |
| 前置条件 | RelayOutput_Init已完成。 |
| 后置条件 | 先发布反相前logical_action_mask，再由RelayOutput_WriteMask按通道1至4顺序写入反相后的GPIO命令掩码；四次HAL_GPIO_WritePin并非原子端口写。 |
| 异常处理 | 包含浮点转换、四级阈值、锁存、短临界区和GPIO写入，属于ISR最坏时序风险。 |
| 可重入性 | relay_output_updating只阻止嵌套，不提供抢占式线程安全。 |
| 源码证据 | Services/Relay/relay_output.c:675-757；Core/Src/stm32f4xx_it.c:513-533。 |
| 验证状态 | 源码已核对；ISR周期、最坏执行时间和真实触点动作待测。 |

启动、异常上下文与UART恢复

main.c

SDD-IO-036 main

| 函数原型 | int main(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按固定顺序初始化HAL、时钟、GPIO、DMA、外设和业务，再循环调用App_MainLoop。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 不返回。 |
| 全局变量 | 初始化全部CubeMX句柄和业务全局对象。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | 复位后的线程态。 |
| 前置条件 | MCU复位完成。 |
| 后置条件 | GPIO安全默认态先于SPI、UART和定时器；IWDG在App_Init之前启动。 |
| 异常处理 | 任一CubeMX初始化失败进入Error_Handler；业务初始化结果由App_Init内部处理。 |
| 可重入性 | 单一启动入口，不涉及重入。 |
| 源码证据 | Core/Src/main.c:73-130。 |
| 验证状态 | 源码已核对；真实上电顺序、引脚毛刺和看门狗窗口待目标板验证。 |

stm32f4xx_it.c

SDD-IO-037 CPU2_ProcessDeferredUartFrames

| 函数原型 | static void CPU2_ProcessDeferredUartFrames(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在PendSV中先处理UART5板间帧，再处理USART2 HART帧并启动相应TX DMA。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 消费两路pending、RX长度和缓冲；写TX长度并切换方向。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV异常上下文。 |
| 前置条件 | 对应IDLE ISR已停止RX DMA并锁存实际长度。 |
| 后置条件 | 帧形失败直接统一恢复RX；HART有响应时RTS拉低并启动TX DMA；Sendlen=0或TX DMA启动失败也汇入同一RX恢复入口。 |
| 异常处理 | 业务解析仍处异常上下文；HART printf有格式化开销；统一RX恢复只有在HAL_UART_Receive_DMA成功后才重新打开IDLEIE。 |
| 可重入性 | 依赖全局单缓冲和pending，不可重入。 |
| 源码证据 | Core/Src/stm32f4xx_it.c:227-255。 |
| 验证状态 | 源码已核对；两路同时pending和PendSV最坏时延待目标板验证。 |

SDD-IO-038 PendSV_Handler

| 函数原型 | void PendSV_Handler(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按固定顺序严格串行执行编码器、持久化、AO、UART帧和UART恢复的五个延后服务。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 消费多个模块pending并可能访问SPI4、SPI3和UART DMA。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | 最低优先级异常上下文。 |
| 前置条件 | 至少一个模块挂起PendSV。 |
| 后置条件 | 1至5严格串行为AS5145_ProcessDeferred、Encoder_ProcessDeferredPersistence、AoOutput_ProcessPendingTimerRefresh、CPU2_ProcessDeferredUartFrames、CPU2_UartServicePendingRecovery；不是并行任务。 |
| 异常处理 | 不是线程态；多事件叠加、阻塞SPI和HART格式化会延长异常上下文。 |
| 可重入性 | 同一PendSV串行执行，但各模块仍须防止与前台或高优先级ISR竞争。 |
| 源码证据 | Core/Src/stm32f4xx_it.c:386-401。 |
| 验证状态 | 源码已核对；全组合最坏执行时间和优先级反转待测。 |

SDD-IO-039 TIM4_IRQHandler

| 函数原型 | void TIM4_IRQHandler(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 处理约250 ms监督节拍，并每8拍约2 s执行继电器、AO投递和UART恢复轮询。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 读SCB ICSR；刷新IWDG；更新业务分频计数；直接调用继电器并投递AO和UART恢复。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | TIM4 ISR。 |
| 前置条件 | TIM4和IWDG已初始化。 |
| 后置条件 | RETTOBASE非0时喂狗；2 s到期后继电器直接计算，AO和UART只投递PendSV。 |
| 异常处理 | 继电器路径并非轻量事件投递；RETTOBASE也不等于主循环心跳。 |
| 可重入性 | ISR串行，但可能被更高优先级中断抢占。 |
| 源码证据 | Core/Src/stm32f4xx_it.c:513-533；Core/Src/tim.c:72-109。 |
| 验证状态 | 源码已核对；节拍、ISR最坏时间、主循环卡死和IWDG覆盖待验证。 |

usart.c

SDD-IO-040 CPU2_UartRestartRxDMA

| 函数原型 | bool CPU2_UartRestartRxDMA(UART_HandleTypeDef *huart) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 统一恢复USART1、USART2、UART4和UART5的普通DMA加IDLE接收。 |
| 形参 | huart为受支持UART句柄。 |
| 返回值 | true表示DMA接收重启成功；false表示不支持或HAL失败。 |
| 全局变量 | 切换HART或RS485方向，操作DMA、IDLEIE和恢复pending数组。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV、DMA完成回调、UART错误回调等多种异常上下文。 |
| 前置条件 | 句柄属于四路受控UART。 |
| 后置条件 | 先关IDLEIE、停DMA、清IDLE；只有HAL_UART_Receive_DMA成功后才重新开IDLEIE。 |
| 异常处理 | 失败锁存now+100 ms恢复请求；100 ms只是最早到期，不是确定执行周期。 |
| 可重入性 | 共享恢复数组按UART索引；不同异常上下文可能竞争，缺少统一锁。 |
| 源码证据 | Core/Src/usart.c:117-155。 |
| 验证状态 | 源码已核对；DMA启动失败、重复错误和方向切换波形待故障注入。 |

SDD-IO-041 CPU2_UartServicePendingRecovery

| 函数原型 | void CPU2_UartServicePendingRecovery(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在PendSV中重试已到期且不处于发送状态的UART RX DMA恢复。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 读取四路pending、due tick和UART状态；调用统一重启入口。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | PendSV异常上下文。 |
| 前置条件 | 由TIM4或其它事件挂起PendSV。 |
| 后置条件 | 逐路处理到期恢复；BUSY_TX时保留pending。 |
| 异常处理 | TIM4每约2 s才主动轮询，但其它PendSV事件可能更早服务，不能写成固定100 ms恢复。 |
| 可重入性 | 共享数组可能由其它回调更新；当前依赖标量原子访问。 |
| 源码证据 | Core/Src/usart.c:162-225。 |
| 验证状态 | 源码已核对；四路并发故障和tick回绕待测试。 |

SDD-IO-042 HAL_UART_TxCpltCallback

| 函数原型 | void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在USART2或UART5 TX DMA完成后等待TC、切回接收方向并重启RX DMA。 |
| 形参 | huart为完成发送的UART句柄。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 读取UART TC；USART2执行180000次NOP；调用统一RX恢复。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | DMA发送完成ISR回调。 |
| 前置条件 | 仅处理USART2和UART5。 |
| 后置条件 | TC出现后恢复接收；USART2在TC后追加固定空循环；随后与Sendlen=0及TX DMA启动失败共同进入统一RX恢复。 |
| 异常处理 | TC等待没有超时；若TC不置位则空循环后回到同一TC判断，DMA1_Stream6 IRQ无法退出；固定空循环也没有可靠时间证明。 |
| 可重入性 | 异常上下文阻塞，不可重入。 |
| 源码证据 | Core/Src/usart.c:249-270。 |
| 验证状态 | 源码已核对；TC故障、空循环时长和收发转换必须示波器验证。 |

gpio.c

SDD-IO-043 MX_GPIO_Init

| 函数原型 | void MX_GPIO_Init(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 使能GPIO时钟，先写安全默认电平，再配置片选、使能、继电器、HART方向和输入引脚。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 写GPIO输出数据寄存器并配置模式、上拉和速度。 |
| 静态全局变量 | 读取或更新本模块静态状态，具体对象见用途和后置条件。 |
| 局部变量 | 仅使用标量、配置快照或固定大小局部结构。 |
| 调用上下文 | main启动线程态，所有业务外设初始化之前。 |
| 前置条件 | HAL和系统时钟已建立。 |
| 后置条件 | SPI片选拉高，电机和传感器ENN拉高，继电器GPIO命令位清零，HART_RTS初始拉低。 |
| 异常处理 | HART_RTS随后由HartInit拉高进入接收；RELAY1-4 NC/NO和AD5421_FAULT只配置输入，未发现上层消费。 |
| 可重入性 | 只在启动调用一次。 |
| 源码证据 | Core/Src/gpio.c:35-148；Core/Src/main.c:94-118。 |
| 验证状态 | 源码已核对；上电毛刺、ENN有效电平和HART方向切换待硬件验证。 |

设计追踪矩阵

| 设计编号 | 设计对象 | 主要代码位置 | 验证建议 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-IO-001 | AO过程样本发布 | ao_output.c:331-369 | 多源并发和无效发布 | 源码已核对 |
| SDD-IO-002 | AO选中过程读取 | ao_output.c:424-454 | 无效样本与HART | 源码已核对 |
| SDD-IO-003 | 过程量电流映射 | ao_output.c:529-600 | 正反量程和模式边界 | 源码已核对 |
| SDD-IO-004 | 一阶阻尼 | ao_output.c:603-640 | 阶跃和tick回绕 | 源码已核对 |
| SDD-IO-005 | AO目标优先级 | ao_output.c:774-938 | 全部条件组合 | 源码已核对 |
| SDD-IO-006 | 驱动就绪门禁 | ao_output.c:1059-1118 | 初始化节流和过温 | 源码已核对 |
| SDD-IO-007 | 诊断节流 | ao_output.c:1121-1137 | 1 s抖动 | 源码已核对 |
| SDD-IO-008 | AO初始化 | ao_output.c:1157-1236 | 上电环路 | 源码已核对 |
| SDD-IO-009 | AO更新事务 | ao_output.c:1239-1388 | 写失败保持和恢复 | 源码已核对 |
| SDD-IO-010 | TIM4 AO投递 | ao_output.c:1453-1468 | 请求合并 | 源码已核对 |
| SDD-IO-011 | PendSV AO刷新 | ao_output.c:1471-1513 | 异常上下文时延 | 源码已核对 |
| SDD-IO-012 | AO延后诊断 | ao_output.c:1516-1647 | 日志限频 | 源码已核对 |
| SDD-IO-013 | AD5421故障映射 | ad5421.c:236-268 | 组合位优先级 | 源码已核对 |
| SDD-IO-014 | AD5421写事务 | ad5421.c:271-307 | SPI超时和片选 | 源码已核对 |
| SDD-IO-015 | AD5421读事务 | ad5421.c:310-380 | 两阶段失败 | 源码已核对 |
| SDD-IO-016 | AD5421电流写入 | ad5421.c:474-525 | DAC码和实际环流 | 源码已核对 |
| SDD-IO-017 | AD5421诊断 | ad5421.c:528-615 | FAULT脚和READFAULT | 开放：待硬件闭环 |
| SDD-IO-018 | AD5421启动序列 | ad5421.c:682-799 | 控制回读和波形 | 源码已核对 |
| SDD-IO-019 | AD5421恢复 | ad5421.c:753-790、829-832 | 故障注入和过渡 | 源码已核对 |
| SDD-IO-020 | HART总处理 | hart.c:167-245 | 不支持短命令内存安全 | 开放：待整改 |
| SDD-IO-021 | HART帧校验 | hart.c:259-312 | 畸形帧和fuzz | 源码已核对 |
| SDD-IO-022 | HART命令0 | hart.c:374-406 | HCF身份 | 源码已核对 |
| SDD-IO-023 | HART命令1 | hart.c:409-425 | 无效主变量 | 源码已核对 |
| SDD-IO-024 | HART命令2 | hart.c:428-444 | 电流一致性 | 源码已核对 |
| SDD-IO-025 | HART命令3 | hart.c:447-474 | 温度偏移和快照 | 开放：待整改 |
| SDD-IO-026 | HART命令6 | hart.c:477-487 | 短帧、范围和持久化 | 开放：待整改 |
| SDD-IO-027 | HART短帧响应 | hart.c:498-508 | 长度前置条件 | 开放：待整改 |
| SDD-IO-028 | HART前导符 | hart.c:519-531 | 容量边界 | 源码已核对 |
| SDD-IO-029 | 继电器来源 | relay_output.c:358-413 | 无效值 | 源码已核对 |
| SDD-IO-030 | 继电器无效状态 | relay_output.c:416-451 | 错误动作和有效性切换 | 源码已核对 |
| SDD-IO-031 | 继电器阈值 | relay_output.c:465-504 | 反向状态编码 | 源码已核对 |
| SDD-IO-032 | 继电器有效状态 | relay_output.c:507-549 | 四级锁存 | 源码已核对 |
| SDD-IO-033 | 继电器数字源 | relay_output.c:552-583 | 枚举覆盖 | 源码已核对 |
| SDD-IO-034 | 继电器通道更新 | relay_output.c:586-672 | 抑制和NC反相 | 源码已核对 |
| SDD-IO-035 | 继电器周期更新 | relay_output.c:740-757 | ISR最坏时间和真实触点 | 开放：待触点验证 |
| SDD-IO-036 | CPU2启动顺序 | main.c:73-130 | 上电毛刺和IWDG窗口 | 源码已核对 |
| SDD-IO-037 | UART延后业务 | stm32f4xx_it.c:227-255 | 双路pending | 源码已核对 |
| SDD-IO-038 | PendSV顺序 | stm32f4xx_it.c:386-401 | 全组合最坏时间 | 开放：待时序验证 |
| SDD-IO-039 | TIM4输出调度 | stm32f4xx_it.c:513-533 | 继电器和喂狗 | 源码已核对 |
| SDD-IO-040 | UART RX恢复 | usart.c:117-155 | DMA失败和方向 | 开放：待故障注入 |
| SDD-IO-041 | UART恢复服务 | usart.c:162-225 | 100 ms非确定周期 | 开放：周期不确定 |
| SDD-IO-042 | UART TX完成 | usart.c:249-270 | TC无超时 | 开放：待整改 |
| SDD-IO-043 | GPIO安全默认态 | gpio.c:35-148 | 硬件有效电平 | 开放：待硬件闭环 |

流程图索引

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-IO-F01 | 外设初始化与GPIO安全默认态流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F02 | AO目标选择、阻尼、修正与下发流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F03 | AD5421初始化、诊断与恢复流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F04 | HART接收、校验、命令分派与封装流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F05 | HART发送方向、DMA完成与接收恢复流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F06 | 继电器四级报警、锁存、抑制与常闭配置反相流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F07 | TIM4业务分频、输出投递与PendSV边界流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-IO-F08 | SPI、UART、DMA与BSP资源归属及失败传播 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |

SDD-IO-F01 外设初始化与GPIO安全默认态流程

本图表达GPIO安全默认电平、DMA和外设初始化顺序、IWDG启动以及App_Init进入业务服务的边界；已初始化不等于业务消费已确认。

图 SDD-IO-F01 外设初始化与GPIO安全默认态流程

SDD-IO-F02 AO目标选择、阻尼、修正与下发流程

本图表达AO禁用、整机故障、仿真、固定、有效过程、保持和上电电流优先级，以及阻尼、单次修正、按硬件允许范围的软件钳位、should_send否路径、所有来源的last_sent更新边界和仅PROCESS更新的保持缓存。

图 SDD-IO-F02 AO目标选择、阻尼、修正与下发流程

SDD-IO-F03 AD5421初始化、诊断与恢复流程

本图表达AD5421_TryBeginSequence失败不调用EndSequence、取得sequence_busy后的共同EndSequence出口、控制回读、目标命令、READFAULT诊断和释放旧序列后重新恢复。

图 SDD-IO-F03 AD5421初始化、诊断与恢复流程

SDD-IO-F04 HART接收、校验、命令分派与封装流程

本图表达USART2先执行HAL_UART_IRQHandler再判断IDLE、PendSV帧形与协议校验、命令0、1、2、3、6分派，以及不支持短帧下溢越界和不支持长帧7字节非标准响应。

图 SDD-IO-F04 HART接收、校验、命令分派与封装流程

SDD-IO-F05 HART发送方向、DMA完成与接收恢复流程

本图表达Sendlen=0、TX DMA失败和TC加固定NOP完成共同进入RX恢复，TC否分支无超时回环，以及RX DMA失败按due=now+100 ms在非确定周期重试。

图 SDD-IO-F05 HART发送方向、DMA完成与接收恢复流程

SDD-IO-F06 继电器四级报警、锁存、抑制与常闭配置反相流程

本图表达有效样本和无效样本分流后在组合态前汇合、锁存释放条件、反相前logical_action_mask、反相后的GPIO命令掩码和四路GPIO顺序写入。

图 SDD-IO-F06 继电器四级报警、锁存、抑制与常闭配置反相流程

SDD-IO-F07 TIM4业务分频、输出投递与PendSV边界流程

本图表达TIM4约250 ms监督节拍、每8拍约2 s分频、继电器直接执行、AO和UART投递，以及PendSV五个处理函数严格串行而非并行。

图 SDD-IO-F07 TIM4业务分频、输出投递与PendSV边界流程

SDD-IO-F08 SPI、UART、DMA与BSP资源归属及失败传播

本图表达SPI2至SPI5、UART4/5、USART1/2/6、DMA和BSP的业务归属，成功与失败互斥传播，以及UART8和USART3仅初始化的独立边界。

图 SDD-IO-F08 SPI、UART、DMA与BSP资源归属及失败传播

实现一致性关注点与验证计划

源码现状与必须保留的风险

1. AO禁用目标3.40 mA不叠加修正；其余来源统一只叠加一次修正，再按硬件允许范围执行3.20-24.00 mA软件钳位。

2. should_send=0时不访问AD5421、保留last_sent并提交运行快照；所有来源只有在写接口返回NO_ERROR后才更新last_sent，只有成功写入的PROCESS来源才更新基础过程保持缓存。

3. AO过程样本保存更新时间但目标选择当前没有年龄超时门禁；未被显式失效的旧样本可能长期保持有效。

4. 过温预警和关断只等待READFAULT状态清除，不周期复位AD5421。

5. AD5421_FAULT引脚当前未被消费，AD5421_ReadCurrent固定0.0，不能宣称硬件故障脚或电流回读已经闭环。

6. AD5421_TryBeginSequence失败不调用EndSequence；取得sequence_busy后的所有路径共同调用EndSequence一次。单独诊断只取得access_busy，单帧访问入口仍未被sequence_busy强制排斥。

7. 驱动错误路径把运行快照target_mA_x100改成模式故障上限，但没有在该路径写入硬件；监控端不得把该target解释为已输出安全电流。

8. HART不支持短帧命令会使Sendlen从0减4下溢为252并继续越界；不支持长帧命令形成6个0xFF加旧data[0]的7字节非标准响应。

9. HART短帧命令6按长帧数据偏移读取，EnableLoopCurrent固定3却与仅允许0/1的约定冲突，且轮询地址只保存在RAM，无范围门禁、持久化或环路电流动作。

10. HART命令3温度当前未扣除200摄氏度编码偏移；无效过程量映射为0.0但未设置设备状态位。

11. PendSV仍是异常上下文；五个处理函数严格串行而非并行，AO定时刷新允许进入AD5421完整初始化或恢复并执行阻塞SPI及1 ms、10 ms延时，HART printf仍保留格式化开销。

12. USART2和UART5 TX完成回调在TC未置位时回到同一判断且没有超时；RX DMA失败保持IDLEIE关闭并按非确定周期重试，不能称为有界ISR或固定100 ms恢复。

13. 继电器有效与无效样本分别处理后在组合态前汇合；锁存仅在阈值解除且清除命令已消费时释放；发布反相前logical_action_mask，写入反相后的GPIO命令掩码。

14. 继电器温度、水位和位置使用数值哨兵判无效，部分合法零值与无效判定可能冲突；输入无效会重写四级状态，是否允许清除既有锁存需产品确认。

15. 继电器NC/NO输入和AD5421_FAULT只完成GPIO初始化，未形成反馈、粘连或一致性诊断。

16. RelayOutput_SetChannel是公开的原始GPIO命令接口，当前未发现外部调用，但未来调用可能绕过报警状态机。

17. test.c同时进入Debug和Release构建，USART1测试命令缺少安全构建隔离。

未执行验证

| 验证层级 | 建议用例 | 通过标准 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机AO状态机 | 七级目标优先级、修正、钳位、写失败和保持 | 快照、last_sent和保持缓存符合设计 | 待执行 |
| AD5421主机桩 | SPI忙、超时、回读错和组合故障位 | 原码、根因和节流恢复正确 | 待执行 |
| AO台架 | 3.20-24.00 mA、各模式边界、环路开短路 | 软件目标和实测电流在批准误差内 | 待执行 |
| HART主机 | 命令0/1/2/3/6、长短帧、无效值 | 帧、状态和数据符合批准协议 | 待执行 |
| HART安全 | 不支持命令、畸形长度、短命令6和最大帧 | 无越界、无下溢、标准错误响应明确 | 整改后执行 |
| UART时序 | TC不置位、TX DMA失败、RX DMA失败和方向切换 | ISR有界且恢复时间可量化 | 待执行 |
| 继电器主机 | HH/H/L/LL、滞回、锁存、清除、抑制和NC | 逻辑状态与GPIO映射一致 | 待执行 |
| 继电器台架 | 四路负载和NC/NO触点 | 动作时序、反馈和安全状态符合需求 | 待执行 |
| 构建隔离 | Release符号和串口命令扫描 | 生产映像不包含未授权测试入口 | 当前不满足 |
| 认证活动 | 需求追踪、独立评审、覆盖和故障注入 | 由授权角色或认证机构接受 | 未开展 |