DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第2B分册 - 运动、位置与编码器

V0.4  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计第2B分册：运动位置与编码器 | 日期 | 2026-07-31 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-02B | 模版号 | V0.4 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 建立测量、运动、编码器和传感器分册骨架及源码范围。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.2 | 补充测量总调度、油位和水位状态机、传感器与位置交互、核心函数详细设计及三张可编辑流程图；版式按一代参考文档调整。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.3 | 补充罐高、密度、SI Profile、零点和固定频率闭环详细设计、核心函数及可编辑流程图；继续按一代参考文档逐页复核。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.4 | 按70页上限从第2分册拆出电机驱动、运动API、位置模型、尺带拟合、AS5145、编码器及四张可编辑流程图。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |

目录

1. 概述	1

1.1 基线、工作区分层和证据边界	1

1.2 分册设计域	1

2. 电机驱动与运动 API 详细设计	1

2.1 上电安全停机、初始化和健康检查	1

2.2 运动 API 分层和保护差异	2

2.3 受保护阻塞运动和停机收尾	2

2.4 执行上下文、SPI 仲裁和兼容调用边界	3

2.5 电机驱动与运动当前实现限制	3

3. 位置模型、位置源与尺带拟合详细设计	4

3.1 位置量、单位和活动位置源	4

3.2 运行期刷新和 XACTUAL 毛刺过滤	5

3.3 切换为电机位置源及失败回滚	5

3.4 电机位置持久化和恢复	5

3.5 TFIT 尺带拟合和应用	6

3.6 位置模型当前实现限制	6

4. 编码器采集、持久化与失步诊断详细设计	6

4.1 AS5145 定时采集和延后处理	6

4.2 帧校验、连续异常和故障锁存	7

4.3 累计计数和业务位置换算	7

4.4 编码器 V2 A/B 原子提交和恢复	7

4.5 紧急掉电保存和上电回执边界	8

4.6 窗口失步和编码轮未跟随诊断	8

4.7 编码器和失步当前实现限制	9

5. 核心函数详细设计	10

5.1 MotorCtrl_BootSafeStop	10

5.2 MotorCtrl_Init	10

5.3 MotorDriver_CheckHealth	11

5.4 MotorCtrl_MoveNoWait	11

5.5 MotorCtrl_MoveByTicksAndWait	11

5.6 MotorCtrl_StartVelocity	12

5.7 MotorCtrl_JogMoveToPosition	12

5.8 MotorCtrl_SlowStop	13

5.9 MotorCtrl_QuickStop	13

5.10 MotorCtrl_MoveBlockingNoDetectForceDebug	14

5.11 MotorCtrl_PollRuntimePosition	14

5.12 MotorCtrl_SwitchPositionSourceToMotor	15

5.13 Initialize_Encoder	15

5.14 Update_Encoder_Count	16

5.15 Encoder_ProcessDeferredPersistence	16

5.16 MotorCtrl_CheckLostStepAutoTiming	16

6. 函数级设计追踪	18

7. 核心流程图	20

7.1 SDD-MSR-F08A 驱动初始化、健康检查与运动门禁流程	21

7.2 SDD-MSR-F08B 受保护阻塞运动、停机与位置收尾流程	22

7.3 SDD-MSR-F09 位置模型、位置源切换及失败回滚流程	23

7.4 SDD-MSR-F10 AS5145 采集、故障锁存与编码器持久化流程	24

8. 待确认和待验证	25

概述

本分册由原第2分册按70页上限拆出，描述 CPU2 电机驱动、运动 API、完整位置模型、位置源切换、尺带拟合、AS5145 采集、编码器持久化和失步诊断。测量命令、油水位、罐高、密度、SI、零点和固定频率闭环见第2A分册。

基线、工作区分层和证据边界

| 项目 | 当前事实 | 详细设计口径 |
| --- | --- | --- |
| 分支和 HEAD | MAIN@66d5c062bf672e1d2e49ff78f1c770c6e33f98dd | 本册公共行为静态核对起点 |
| CPU2 版本 | V1.36.1.0 | 仅表示当前源码版本，不表示本册已发布 |
| 共享协议 | 31 | CPU2/CPU3 共享协议事实 |
| 油位源文件 | measure_oilLevel.c 在 index 中有两行暂存差异，工作树相对 index 无额外差异 | HEAD 行为为正文主体；暂存差异单列说明 |
| 其他本册源文件 | 总调度、水位、传感器、电机、编码器和故障管理目标文件与 HEAD 一致 | 按当前 HEAD 描述 |
| 验证边界 | 仅完成源码静态核对和文档版式核对 | 不等于构建、目标板、机械、传感器、现场或 SIL 验证 |

分册设计域

| 设计域 | 本轮覆盖 | 后续展开 |
| --- | --- | --- |
| 电机驱动与运动API | 上电安全停机、初始化、健康门禁、阻塞/非阻塞运动和停机收尾 | 目标板、机械到位、碰撞和超时故障注入 |
| 位置模型与尺带拟合 | XACTUAL、位置源切换、连续基准、卷筒模型、TFIT和持久化 | 长行程误差、局部周长和失败回滚台架验证 |
| 编码器与失步诊断 | AS5145、DMA/PendSV、A/B原子提交、掉电回执和失步窗口 | 静默断线、FRAM断写、真实掉电、滑带和误报率 |

电机驱动与运动 API 详细设计

上电安全停机、初始化和健康检查

1. 外设初始化完成后、App_Init 之前调用 MotorCtrl_BootSafeStop。函数先关闭驱动输出，再把 VMAX 清零、XTARGET 对齐当前 XACTUAL，并切回位置模式；任一 SPI 写读失败均保留 MOTOR_TMC_COMM_ERROR，只有全部成功才置 boot_safe_stop_done。

2. MotorCtrl_Init 先把电机电流和速度钳位到允许范围，并更新软件侧 VMAX 缓存。首次配置通过 stpr_initStepper 建立驱动实例，使能后执行初始化健康检查，再恢复电机持久化位置和位置源。

3. 重复初始化用于自动恢复或退出调试。它会关闭驱动并重写 TMC5130 全套寄存器，再恢复当前业务速度；不会重新读取 FRAM 电机位置，也不会重新恢复位置源。

4. 初始化健康检查允许清除仅含 reset 位的 GSTAT，并在规定窗口内等待 DRV_STATUS.CS_ACTUAL 建立；运动前和运动中检查不清 reset 位，只读取当前故障和功率级状态。

5. 普通运动入口调用 MotorDriver_CheckMotionReady。该运动门禁在电机位置源下可清除或忽略编码器范围错误，但 Initialize_Encoder 自身仍返回既有初始化或 AS5145 错误，旧 ssi_fault_latched 也不会因切换位置源自动清除；编码轮位置源要求累计位置可信且 AS5145 首帧有效。

6. A/B 编码器记录均无效时，只有明确的回零或零点标定命令可在 AS5145 已有有效单圈角时旁路累计位置门禁。强制调试入口只额外绕过编码器首帧，不绕过上电安全停机、驱动初始化和 TMC 健康检查。

| 阶段 | 主要动作 | 成功条件 | 失败或边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电安全停机 | 关驱动、VMAX=0、XTARGET=XACTUAL、位置模式 | 全部寄存器访问成功并保持驱动关闭 | 失败时 boot_safe_stop_done=false，后续运动需重新初始化 |
| 首次初始化 | 配置 TMC5130、电流和速度，恢复电机持久化位置及位置源 | 健康检查、位置恢复和速度写入均成功 | 任一步失败均撤销 initialized；部分路径关闭驱动 |
| 重复初始化 | 关闭驱动并重写完整寄存器，再写当前速度 | 配置和健康检查通过 | 不恢复 FRAM 位置和位置源，依赖既有 RAM 基准 |
| 初始化健康检查 | 清纯 reset 标志，检查状态并等待电流建立 | GSTAT、DRV_STATUS、功率级和配置均有效 | 欠压、驱动错误、通信或等待超时原样返回 |
| 普通运动门禁 | 按位置源检查驱动和编码器准备状态 | 驱动有效；编码轮源还需可信累计位置和首帧 | 回零/零点标定和人工强制调试仅在限定条件下旁路 |

运动 API 分层和保护差异

| 接口 | 执行方式 | 保留的主要门禁和保护 | 明确限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| MotorCtrl_MoveNoWait | 距离换算后下发相对目标并立即返回 | 运动就绪、运动前健康、位置同步、方向和速度参数 | 返回后不负责碰撞、丢步、停止等待或到位复核 |
| MotorCtrl_MoveAndWait | 构造受控相对目标，阻塞轮询至到位或停止 | 命令切换、位置刷新、碰撞、驱动健康、1 h 超时和结束位移比对 | 固定 1 s 启动观察不核对真实位移；自然停下不做最终目标公差复核；结束失步码还可能被同步结果覆盖 |
| MotorCtrl_MoveByTicksAndWait | 按 TMC ticks 精确下发并等待 | 运动就绪、命令切换、启动变化、驱动健康、停稳和目标 ticks 复核 | 面向标定和位置源切换，不执行独立碰撞或窗口失步检查 |
| MotorCtrl_JogMoveAndWait / ToPosition | 速度模式接近目标，动态估算减速距离并切爬行速度 | 20 ms 轮询、位置有效性、过冲、碰撞、驱动健康、失步和 1 h 总超时 | 最终位置误差门限为 10.0 mm；机械停止精度仍待台架证明 |
| MotorCtrl_StartVelocity | 完成门禁后启动连续速度模式 | 命令切换、方向、运动就绪、运动前健康和位置同步 | 接口返回后不建立自己的循环保护，调用方必须持续检查边界和故障 |
| MotorCtrl_MoveBlockingNoDetect | 按距离阻塞运动并等待停止 | 驱动就绪、命令切换、位置同步、驱动健康和底层到位 | 明确跳过碰撞和丢步；循环无墙钟超时和显式延时，驱动长期保持 moving 时可能无限阻塞；强制调试变体还可绕过编码器首帧 |
| MotorCtrl_QuickStop / SlowStop | 主动下发停止并等待真实停稳 | 停稳状态、位置同步、可信编码器快照和默认速度恢复 | QuickStop 另有 4 s 关断再使能；停止失败不得宣告静止 |

受保护阻塞运动和停机收尾

1. MoveAndWait 对非正距离直接返回 NO_ERROR，对非法方向返回 PARAM_RANGE_ERROR；其中负距离按成功返回，与 MoveNoWait 和无检测接口的参数策略不一致。其余路径先完成普通运动门禁和临时速度作用域建立。

2. 函数强制刷新活动位置源，按当前位置、方向、请求距离和罐体边界形成目标计划；计划失败时先恢复进入前速度，再传播原错误。

3. MoveNoWait 下发目标后先执行固定 100 次、每次 10 ms 的启动观察。该阶段只检查命令切换、驱动和停止状态，没有以 XACTUAL 或业务位置确认电机已经产生位移。

4. 主等待循环名义每 50 ms 读取运动状态、响应命令切换、刷新 VMAX 和活动位置，检查碰撞及驱动健康，最长 3600000 ms。当前位置进入到位公差或越过目标时立即下发停止并等待 RAMPSTAT.vzero；若驱动自然停下则直接结束等待，当前不做最终目标公差复核。

5. 结束时以活动位置源计算实际位移。命令距离大于 5.0 mm 且误差超过 70% 时仅编码轮位置源拟设置 ENCODER_LOST_STEP；这里的结束比对不等同于严格到位确认。

6. 当前代码随后无条件把 MotorDriver_SyncPositionOrCheckHealth 的返回值写回 ret。因此位置同步成功时可能覆盖刚设置的 ENCODER_LOST_STEP，文档不得把该结束比对写成可靠保留的失步出口。

7. SlowStop 先执行 MotorDriver_StopAndMarkStopped，再以 15000 ms 门限确认 vzero。编码轮源且 Encoder_IsReady 时同步提交位置快照，最后恢复 max_motor_speed。

8. QuickStop 在同样的停机确认后关闭驱动 4 s 再重新使能，然后同步位置、保存可信编码器快照并恢复默认速度。源码静态事实不能证明机械已安全停稳或断电前保存时序充足。

执行上下文、SPI 仲裁和兼容调用边界

| 对象 | 当前实现 | 并发约束 | 设计口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| MotorCtrl 和 stpr 生产调用链 | 业务前台调用 MotorCtrl，再由驱动层调用 stpr 和 TMC5130 SPI | 未在中断文件发现 MotorCtrl_ 或 stpr_ 直接调用 | 仅前台/线程上下文调用，不可重入，禁止 ISR 和 PendSV 调用阻塞运动接口 |
| TMC5130 SPI busy | 以 PRIMASK 短临界区抢占和释放 busy 标志，冲突时失败即返 | 不是可等待 mutex；不保护上层长事务 | 调用方必须串行化业务访问并传播忙或通信错误 |
| HAL SPI 事务 | 寄存器读写使用 HAL_MAX_DELAY 阻塞 | 占用期间会延长前台业务墙钟时间 | 静态检查不能证明最坏 SPI 延时和看门狗裕量 |
| 诊断快照 | 复制和更新使用短临界区 | 只保证快照字段的短时一致性 | 不把诊断快照写成完整线程安全机制 |
| stpr_waitMove 反向回调 | 底层等待中存在对 MotorCtrl 的兼容回调，当前调用点只在 test.c | 不属于正常生产主链 | 流程图使用虚线或注释标为维护/测试兼容路径 |

电机驱动与运动当前实现限制

| 限制 | 当前源码事实 | 待确认或验证 |
| --- | --- | --- |
| 结束失步错误覆盖 | MoveAndWait 设置 ENCODER_LOST_STEP 后，位置同步结果无条件覆盖 ret | 应保留首个运动根因，还是由健康检查结果取代 |
| 启动观察不等于启动确认 | MoveAndWait 仅固定执行 100 次 10 ms 轮询保护，没有判断 XACTUAL 或业务位置是否开始变化 | 应补显式启动证据还是仅保留延时保护 |
| 自然停止缺少到位复核 | WaitUntilStopWithTarget 发现驱动自然停下后只同步位置并返回成功；MoveAndWait 后续也没有稳定保留的目标公差错误 | 自然停下、停在中途和目标到位如何区分 |
| 绝对位置假成功 | MoveToPosition 最多 10 轮调用 MoveAndWait，循环结束后直接返回 NO_ERROR，没有最终到位复核 | 需要最终公差检查和明确未到位错误 |
| 参数策略不一致 | MoveAndWait 对负距离按成功返回，MoveNoWait 和无检测接口则返回参数错误 | 统一负值、零值和方向契约 |
| 非阻塞和速度模式责任 | MoveNoWait 与 StartVelocity 返回后不持续执行边界、碰撞和失步保护 | 所有调用方是否均建立了等价闭环保护 |
| 无检测运动豁免和无总超时 | 无检测接口跳过碰撞和丢步；内部 moving 循环没有墙钟超时和显式 HAL_Delay | 驱动状态卡住时可能无限阻塞，机械行程、扭力和人为管控也需评审 |
| 重复初始化 RAM 依赖 | 重复初始化重写寄存器但不恢复 FRAM 位置和位置源 | 自动恢复前 RAM 基准是否始终可信 |
| 卷径速度补偿门限注释歧义 | 实现每 200 ms 计算一次，只有新 VMAX 相对旧值变化达到 3% 才写；宏旁注把 3 误写成 0.01 m/min 口径 | 统一代码、宏名和注释的量纲 |
| 停机判据 | 软件以驱动状态、vzero、位置同步和固定超时判断停稳 | 急停 4 s 关断、15 s 慢停门限和机械惯量待台架验证 |
| Jog 到位口径 | 停止触发 0.45 mm、过冲门限 1.0 mm、最终误差门限 10.0 mm | 三组门限与产品位置精度、安全余量是否一致 |
| 验证边界 | 静态证据可确认调用顺序、错误传播和超时常量 | 24V 断续、堵转、碰撞、惯性、真实速度和停稳仍需目标板及机械台架 |

位置模型、位置源与尺带拟合详细设计

位置量、单位和活动位置源

| 位置量 | 来源和单位 | 换算或用途 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| g_encoder_count | AS5145 累计计数，1/4096 圈 | 负号转换为放带方向，再按编码轮周长换算尺带长度 | 仅持久位置可信时可作为普通运动基准 |
| cable_length | 业务尺带长度，0.1 mm | 编码轮源按累计计数计算；电机源按切换基准和 XACTUAL 相对变化计算 | 有符号值，不在位置模型内统一钳位 |
| sensor_position | 业务传感器位置，0.1 mm | tankHeight - cable_length | 允许出现负值，调用方负责范围判断 |
| XACTUAL / motor_step | TMC5130 累计步数，ticks | 换算总圈数、圈内角度和卷筒模型长度 | 读取需通过通信检查和单帧毛刺过滤 |
| 电机源切换基准 | 切换时编码轮尺带长度、XACTUAL 和对应卷绕圈数 | 保持切换瞬间业务位置连续 | 依赖编码轮当时值和一次真实往返标定 |
| 局部周长 | 参数单位 0.001 mm | 电机源优先用固定局部周长乘相对圈数 | 无合法值时回退首圈周长与尺带厚度卷筒模型 |

运行期刷新和 XACTUAL 毛刺过滤

1. App_MainLoop 可调用 MotorCtrl_PollRuntimePosition。驱动初始化无效时后台轮询直接返回，等待下一次正式运动或自动恢复重新初始化。

2. 轮询最短间隔为 50 ms。无活动运动命令时清运动显示并同步位置；活动命令运行中读取真实运动状态，必要时从驱动推断上下行显示，再同步位置和健康状态。

3. MotorPosition_SyncDebugDrumState 先读取 XACTUAL，通过毛刺过滤后更新 motor_step、卷筒模型长度和电机源业务位置，同时触发 TFIT 自动采样与按位移阈值的电机位置持久化。

4. 非零缓存偶发读到 0 时先重读；两次为 0 还要读取 CHOPCONF 排除 SPI 全 0。大跳变必须经第二次 XACTUAL 重读与缓存或首读相互确认，否则丢弃本轮读数。

5. 后台 50 ms 轮询属于主循环能力。进入长期阻塞测量后，位置刷新频率由各业务循环和约 1 s 的失步检查决定，不能假定始终保持 50 ms。

切换为电机位置源及失败回滚

1. 切换前要求驱动已初始化，并保存旧位置源、旧局部周长、旧基准步数、旧基准长度、旧圈数及旧错误码。

2. 读取可信 XACTUAL 后，以当前编码轮累计计数和尺带长度建立连续基准；若局部周长无效，先用当前卷筒模型估算初值。

3. 临时切换到电机源后，仅清除旧编码器范围内的错误。随后按默认速度真实下行一圈，以编码轮尺带长度差测量当前位置局部周长。

4. 实测周长必须位于 C0_MIN_MM 至 C0_MAX_MM。过小映射为 ENCODER_LOST_STEP，过大映射为 ENCODER_DIFF_EXCESS；无论测量值是否合法都尝试反向一圈回到切换位置。

5. 下行、测量、返回、XACTUAL 复读或周长校验任一步失败，均恢复旧模式、旧参数、旧基准和旧错误状态，并按旧位置源重新刷新业务位置。

6. 只有实测有效且成功回到原位后，才保存位置源参数和电机位置快照。该接口不是纯参数写入，调用方必须预留完整往返空间和时间。

电机位置持久化和恢复

| 环节 | 记录或动作 | 接受条件 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录内容 | magic、version、XACTUAL、基准长度、基准步数和 CRC | 版本和 CRC 有效 | 没有 generation、提交标记或时间戳 |
| 写入 | 同一记录依次写 A、B 两槽，并分别完整读回 | 至少一槽写后读回与目标一致 | 两槽不是按代际交替提交 |
| 读取 | 固定先读 A；A 无效才读 B 并回写修复 | 首个有效槽被接受 | A、B 均有效但内容不同时无法判断哪个更新 |
| 全无效恢复 | RAM 基准清零并立即尝试写零快照 | 函数仍返回 NO_ERROR | 电机源可能把零基准当初始化结果，需结合业务策略评审 |
| 运行保存 | 位置同步时按约 1.0 mm 对应 ticks 阈值保存 | 本轮取得可信 XACTUAL 且至少一槽校验成功 | 接口为 void，写入失败不能直接向调用者返回 |

TFIT 尺带拟合和应用

| 阶段 | 全局拟合 | 局部原点拟合 | 接受和应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样 | 以 XACTUAL 圈数和编码轮长度成对记录，最多 256 点 | 记录相对原点圈数和长度差 | 启用后运动位置同步约每 1/4 圈自动采样，也可手动采样 |
| 最小数据 | 至少 6 点且圈数跨度至少 1 圈 | 至少 6 点且相对圈数跨度至少 1 圈 | 不足或矩阵奇异返回周长标定错误 |
| 模型 | y = offset + C0 x n - pi x t x n^2 | y = C_local x q - pi x t x q^2 | 求得周长、厚度，并计算 RMSE 和最大误差 |
| 当前有效门禁 | C0 和厚度只要求大于 0 | 局部周长和厚度只要求大于 0 | 没有 RMSE、最大误差或完整物理范围接受阈值 |
| 应用 | 可更新全局 C0 和厚度后调用 save_device_params | 局部结果禁止写全局 C0，可按选项应用厚度 | 保存接口无直接成功回执；应用前仍需人工审查拟合质量 |

位置模型当前实现限制

| 限制 | 当前源码事实 | 待确认或验证 |
| --- | --- | --- |
| 电机 A/B 新旧判定 | 记录有 CRC 但没有 generation，读取固定优先 A | 写入中断或双槽不一致时的确定性恢复策略 |
| 全无效回零口径 | 电机记录全无效时恢复为 0 并返回成功；编码器记录全无效则明确返回 ENCODER_POWERON_FAIL | 两种位置源是否应统一为不可信状态 |
| 位置源切换实动 | 切换需下行一圈再返回，并在临时电机源下屏蔽编码器异常 | 狭小罐体、靠近边界和编码轮故障时的允许条件 |
| 固定局部周长 | 电机源优先使用切换时局部周长线性累计 | 大行程卷径变化带来的系统误差 |
| TFIT 质量门禁 | 计算 RMSE 和最大误差但不用于拒绝结果 | 误差、C0、厚度和采样分布的正式接受标准 |
| 主循环轮询假设 | 50 ms 刷新会被长期阻塞测量暂停 | 各阻塞流程的位置刷新和边界检测最大滞后 |
| 验证边界 | 静态证据可确认公式、回滚和持久化顺序 | 尺带厚度、卷径、往返重复性、掉电一致性和长行程误差待台架验证 |

编码器采集、持久化与失步诊断详细设计

AS5145 定时采集和延后处理

1. Start_Encoder_Collection_TIM 原子清空队列、统计、首帧和故障状态，启动 TIM1 中断并立即触发首帧。按 HSE 25 MHz、SYSCLK 150 MHz、APB2 定时器时钟 75 MHz、PSC=7499 和 ARR=99 静态推导，TIM1 名义约 100 Hz / 10 ms；这不是示波器实测证据。

2. TIM1 中断仅启动一次 SPI5 DMA 4 字节接收；DMA 完成或错误回调释放片选，并把固定长度原始证据投递到 8 项环形队列。

3. ISR 不解析业务字段、不打印、不访问 FRAM。队列满时增加溢出计数并挂起 PendSV，使溢出本身转化为异常证据。

4. PendSV 中 AS5145_ProcessDeferred 每轮最多处理 4 项。先补记队列溢出，再按事件序号处理新流程边界之后的帧；仍有积压时重新挂起 PendSV。

5. PendSV 固定先处理 AS5145 事件并更新 RAM 累计位置，再调用 Encoder_ProcessDeferredPersistence 提交快照，随后才处理 AO 和串口延后服务。

帧校验、连续异常和故障锁存

| 证据 | 处理 | 错误或状态 | 锁存语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全 0 / 全 FF 原始帧 | 视为总线悬空或短接，不解析角度 | ENCODER_TIMEOUT | 计入连续异常 |
| 奇偶校验失败 | 拒绝本帧位置更新 | ENCODER_PARITY_ERROR | 计入连续异常 |
| OCF=0 | 拒绝本帧位置更新 | ENCODER_OCF_INCOMPLETE | 计入连续异常 |
| COF=1 | 拒绝本帧位置更新 | ENCODER_CORDIC_OVERFLOW | 计入连续异常 |
| LIN=1 且硬校验通过 | 当前仍允许角度更新 | LIN-only 生产路径不能到达 ENCODER_LINEARITY_WARNING | Check_SSI_Error_Condition 不包含 LIN，现有错误映射没有被该路径消费 |
| 有效帧 | 更新首帧、时间戳和累计计数 | 未锁存时清最近错误 | 只清尚未锁存的连续计数 |
| 连续 3 个异常 | 锁存第 3 个异常码并发布异步故障 | fault_latched=true | 后续正常帧不自动清除，只由下一顶层正式过程清锁存 |
| 电机位置源 | SSI_ProcessError 清连续异常并返回，编码器异常不直接阻断业务运动 | 仍采样并更新 g_encoder_count | 统计未公开、多个事件字段未消费，不能表述为完整诊断能力；既有 ssi_fault_latched 也不会自动清除 |

累计计数和业务位置换算

| 步骤 | 算法 | 结果 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单圈展开 | current_angle - prev_angle；仅 > +2048 时减 4096，< -2048 时加 4096 | 获得跨零点有符号增量 | 恰好 ±2048 没有显式方向规则；假定相邻有效帧真实变化小于半圈 |
| 累计 | g_encoder_count += delta；样本序号递增 | 形成 1/4096 圈累计位置 | 仅有效帧进入该路径 |
| 尺带长度 | -g_encoder_count / 4096 x encoder_wheel_circumference_mm / 100 | 输出 0.1 mm 尺带长度 | 周长参数单位和符号必须保持一致 |
| 传感器位置 | tankHeight - cable_length | 输出 0.1 mm 业务位置 | 不对负值或罐高上限钳位 |
| 普通持久化触发 | 可信位置相对最近保存值变化至少 256 计数 | 置 persist_pending，约 1/16 圈 | 实际提交在 PendSV 或同步保存接口完成 |
| 位置源为电机 | 仍更新 g_encoder_count，但普通位置发布函数提前返回 | 编码器作为后台比较和切回依据 | 强制刷新接口仍可显式按编码器更新位置 |

编码器 V2 A/B 原子提交和恢复

1. V2 记录包含 magic、version、struct_size、generation、保存原因、累计计数、单圈角、样本序号、CRC 和最后提交标记；编译期检查结构不超过 64 字节槽位。

2. 每次保存选择非活动槽，先写 commit_marker=0 的完整主体并读回逐字节核对，再单独写 COMT 标记，最后重新读取并执行结构、范围、原因、标记和 CRC 校验。

3. 只有新槽全部校验通过，才在短临界区切换活动槽、推进 generation、g_encoder_saved 和已保存角度；失败不推进保存基线。

4. 上电时 V2 双槽有效按有符号代次差选择较新记录；单槽有效可降级运行并安排冗余修复。V1 仅作为兼容迁移来源，恢复后立即写 V2。

5. 所有 V2/V1 记录均无效时，RAM 数值归零仅用于确定性初始化，position_valid 保持 0，并返回 ENCODER_POWERON_FAIL；不得把零当作可信累计位置。

6. Initialize_Encoder 恢复位置和掉电回执后启动定时采集，并等待最多 1500 ms 的首个有效 AS5145 样本。该函数自身仍返回已有 init_error 或 AS5145 错误；只有后续 App 空闲兜底和 MotorDriver 运动就绪层在特定电机位置源条件下清除或忽略编码器范围错误，上电默认命令仍可能被 startup_init_error 拦截。

7. set_encoder_zero 先建立 RAM 零点和可信标志，再同步调用 Encoder_SaveCurrentPosition；只有持久化成功才清 ENCODER_POWERON_FAIL 并宣告标零成功。

紧急掉电保存和上电回执边界

| 环节 | 设计动作 | 成功判据 | 证据边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中断请求 | ADC 或 PWRTEST ISR 只递增请求序号、记录来源并置 pending | RAM 请求可见 | 不在 ISR 写 FRAM、不打印、不阻塞 |
| PendSV 提交 | 取得紧急 FRAM 所有权，先作废旧回执，再写 V2 非活动槽 | V2 主体、提交标记和完整读回均有效 | 单次 PendSV 处理一份快照 |
| 独立回执 | V2 成功后写来源、generation、计数、CRC 和最后提交标记 | 回执主体与标记均读回一致 | 紧急请求只有记录和回执都成功才结束 |
| 失败重试 | 跨 PendSV 累计最多 3 次 | 任一次完整成功即可 | 三次均失败发布失败报告；真实低压仍保持电机禁止 |
| 上电确认 | 交叉检查 RCC 复位标志、回执来源、回执完整性及当前活动记录代次/计数 | BOR/POR + ADC 回执 + 记录一致 | PWRTEST 只验证存储链，不作为真实掉电成功 |
| 真实证据 | 源码可证明门禁和顺序 | 需在真实掉电后读回一致记录和回执 | 静态检查不能证明剩余供电时间足够完成 FRAM 事务 |

窗口失步和编码轮未跟随诊断

| 判定 | 采样和门限 | 位置源语义 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窗口建立 | 每 1 s 采样一次，6 点构成约 5 s 窗口 | 同时记录业务位置、电机模型长度和编码轮长度 | 新运动阶段必须调用 MotorCtrl_LostStepInit 清窗口 |
| 编码轮未跟随 | 电机模型变化至少 5.0 mm，且编码轮变化 < max(电机变化的 20%, 1.0 mm) | 返回 ENCODER_LOST_STEP | 该分支位于位置源豁免之前，电机源当前也会执行 |
| 低速疑似丢步 | 中间区域内平均业务速度低于 max(设定速度 20%, 0.5 mm/s) | 编码轮源返回失步；电机源忽略编码器失步 | 仅 cable_length 在 100.0 mm 至 bottom_value-100.0 mm 区间启用 |
| 报警抑制 | 相邻报警至少间隔 1000 ms | 避免每轮重复上报 | 不是多帧确认或恢复迟滞 |
| MoveAndWait 结束比对 | 距离大于 5.0 mm 且实际与命令差超过 70% | 编码轮源拟设置失步码 | 当前可能被随后的健康同步结果覆盖 |
| 验证边界 | 静态证据可确认公式和调用顺序 | 需真实滑带、堵转、空转和低速场景 | 机械阈值、误报率和位置源切换窗口未台架验证 |

编码器和失步当前实现限制

| 限制 | 当前源码事实 | 待确认或验证 |
| --- | --- | --- |
| 半圈展开假设 | 仅 > +2048 / < -2048 时跨零修正，恰好 ±2048 没有显式方向规则 | 最高转速、10 ms 采样和异常丢帧下是否可能达到或超过半圈 |
| 队列容量 | 8 项队列，PendSV 每次最多处理 4 项；队列满转换为超时证据 | 高优先级中断占用时的最大积压和故障时延 |
| 有效样本新鲜度 | ssi_last_ok_tick 只写不读，首帧状态只有布尔量，没有静默链路超时或年龄门禁 | 链路断线但无新事件时，既有首帧是否会长期保持可信 |
| 事件证据未消费 | hal_status、hal_error、sample_tick 及 frame/error/overrun/recovery 等统计未被业务消费或对外公开 | 哪些字段应进入诊断、错误日志和安全证据 |
| 磁场诊断未消费 | MagINCn/MagDECn 已从原始帧解析，但当前生产链没有使用 | 磁场过强/过弱是否影响位置可信度和安全动作 |
| 重复初始化序号边界 | Start_Encoder_Collection_TIM 重置 event_sequence，但不重置 process_start_sequence | 重复启动后旧边界与新事件序号的比较是否会漏处理或误丢事件 |
| 异步错误记录边界 | 空闲期异步锁存可更新内部故障状态，但不保证形成 ErrorLog；电机源下新异常被忽略时旧 ssi_fault_latched 不自动清除 | 需要统一锁存、恢复和可追溯错误记录策略 |
| 锁存恢复 | 三次异常锁存后，正常帧不自动恢复，下一顶层正式过程才清除 | 长时跟随是否需要受控在线恢复策略 |
| LIN 诊断 | LIN 可映射错误码，但不在当前硬异常条件中阻止位置更新 | 线性报警是否影响安全位置可信度 |
| 普通保存时序 | 256 计数只置 pending，真正写入依赖 PendSV 或停稳同步保存 | 突发掉电前未保存位移由紧急链能否完整覆盖 |
| 掉电时间预算 | 紧急链包含作废回执、V2 主体/标记读写和独立回执，最多三次尝试 | 真实电源保持时间、FRAM 最坏事务时长和 BOR 时序 |
| 失步门限 | 窗口、20% 比例、0.5 mm/s、5.0 mm 和 70% 等门限来自当前实现 | 需按速度、卷径、机械负载和传感器噪声做故障注入标定 |
| 验证边界 | 本节仅完成当前源码静态核对 | 未执行 AS5145 注入、FRAM 断写、真实掉电、编码轮滑移、堵转或 SIL 验证 |

核心函数详细设计

MotorCtrl_BootSafeStop

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_BootSafeStop(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在应用初始化前清除 TMC5130 可能残留的速度、目标位置和运动模式，并保持功率级关闭。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | NO_ERROR，或 VMAX、XACTUAL、XTARGET、RAMPMODE 访问失败对应的 MOTOR_TMC_COMM_ERROR。 |
| 全局变量 | s_motor_driver、g_measurement.debug_data.motor_state、stepper。 |
| 静态全局变量 | 无本函数私有静态量。 |
| 局部变量 | ret、xactual。 |
| 调用上下文 | 外设初始化完成后的线程上下文；App_Init 之前调用。 |
| 前置条件 | SPI、GPIO 和 TMC5130 对象可访问；不得从 ISR 或 PendSV 调用。 |
| 后置条件 | 驱动关闭，VMAX=0，XTARGET 对齐 XACTUAL，RAMPMODE 为位置模式；全部成功时 boot_safe_stop_done=true。 |
| 异常处理 | 任一寄存器访问失败保留通信错误，并使 boot_safe_stop_done=false；不会在本函数重新初始化驱动。 |
| 可重入性 | 不可重入；直接访问全局驱动和硬件。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_driver_param.c:82-134。 |
| 验证状态 | 源码已核对；设备运动中复位、残余脉冲和真实停稳待目标板与机械台架验证。 |

MotorCtrl_Init

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_Init(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 配置 TMC5130、电机电流和业务速度，并按首次或重复初始化语义建立驱动运行态。 |
| 形参 | 无；读取 g_deviceParams 电流、速度、位置源和持久化位置参数。 |
| 返回值 | NO_ERROR，或步进驱动初始化、健康检查、位置恢复和速度写入的具体错误码。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、s_motor_driver、stepper、velocity 及位置模型状态。 |
| 静态全局变量 | 驱动和位置模型内部状态跨调用保留。 |
| 局部变量 | motor_current、init_mode 和各分支 ret。 |
| 调用上下文 | 启动、MeasureStart、自动恢复或调试退出的前台同步路径。 |
| 前置条件 | 上电安全停机已执行或本次允许重建；SPI、24V 功率级和 FRAM 服务可用。 |
| 后置条件 | 驱动完整配置、健康检查和当前速度写入成功，软件标记 initialized 与 boot_safe_stop_done 有效。 |
| 异常处理 | 首次失败可撤销 initialized 并关闭驱动；首次恢复 FRAM 位置和位置源，重复初始化只重写寄存器，不恢复 FRAM 基准。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含硬件寄存器、FRAM 恢复和全局运行态修改。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_driver_param.c:535-643。 |
| 验证状态 | 源码已核对；首次/重复初始化、24V 恢复、FRAM 故障和真实驱动状态待目标板故障注入。 |

MotorDriver_CheckHealth

| 函数原型 | uint32_t MotorDriver_CheckHealth(MotorDriverHealthMode mode) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按初始化、运动前或运行中模式检查驱动初始化标志、TMC5130 GSTAT/DRV_STATUS 和功率级电流状态。 |
| 形参 | mode：MOTOR_DRIVER_HEALTH_INIT_CHECK、BEFORE_MOTION 或 RUNNING。 |
| 返回值 | NO_ERROR，或初始化、TMC 通信、驱动状态、欠压和功率级等待相关错误。 |
| 全局变量 | s_motor_driver、stepper、TMC5130 诊断快照和电源/编码器锁存状态。 |
| 静态全局变量 | 驱动健康模式及诊断快照由驱动层跨调用维护。 |
| 局部变量 | ret、gstat、drv_status、等待计时和电流状态。 |
| 调用上下文 | MotorCtrl_Init、运动入口和运动等待循环的前台同步路径。 |
| 前置条件 | TMC5130 对象和 SPI 可访问；不得从 ISR 或 PendSV 调用。 |
| 后置条件 | 所选模式要求的初始化、状态寄存器和功率级条件均通过。 |
| 异常处理 | 初始化模式允许清除仅含 reset 位的 GSTAT，并最多等待约 3 s；运动前和运行中不执行该清除策略，直接传播当前错误。 |
| 可重入性 | 不可重入；直接执行阻塞 SPI 访问和全局诊断快照更新。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_driver_param.c:283-372。 |
| 验证状态 | 源码已核对；GSTAT/DRV_STATUS 故障组合、24V 断续、3 s 窗口和真实电流建立待目标板故障注入。 |

MotorCtrl_MoveNoWait

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_MoveNoWait(float mm, int dir, uint32_t speed_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 完成门禁、健康、位置同步和毫米到 ticks 换算后，下发相对位置目标并立即返回。 |
| 形参 | mm：非负距离，单位 mm；dir：上行或下行；speed_x100：0.01 m/min，0 使用当前/默认速度策略。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH、PARAM_RANGE_ERROR，或驱动、编码器、位置和速度配置错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、stepper、s_motor_driver、s_motor_position 和 velocity。 |
| 静态全局变量 | 驱动、位置模型和活动运动状态跨调用保留。 |
| 局部变量 | ret、ticks 及方向换算量。 |
| 调用上下文 | MoveAndWait、MoveUp/MoveDown、维护测试及其它前台业务路径。 |
| 前置条件 | 方向合法、mm >= 0，普通运动门禁和运动前健康检查可通过。 |
| 后置条件 | 相对 XTARGET 已下发且活动运动状态已建立；函数返回时电机可能仍在运行。 |
| 异常处理 | 负距离或非法方向返回参数错误；下发后不负责碰撞、丢步、边界、超时、停机或到位复核。 |
| 可重入性 | 不可重入；直接修改全局驱动和活动运动状态。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c:303-341。 |
| 验证状态 | 源码已核对；所有调用方的持续保护闭包、边界、机械响应和真实到位待调用链审查及台架验证。 |

MotorCtrl_MoveByTicksAndWait

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_MoveByTicksAndWait(int32_t ticks, uint32_t speed_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按 TMC5130 原生 ticks 下发相对目标，检查启动变化并阻塞等待停稳和最终 ticks 公差。 |
| 形参 | ticks：有符号相对步数；speed_x100：0.01 m/min，0 使用默认速度。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH、MOTOR_STEP_ERROR、MOTOR_ARRIVAL_WAIT_TIMEOUT，或门禁、驱动和速度错误。 |
| 全局变量 | stepper、g_measurement、s_motor_driver 和 velocity。 |
| 静态全局变量 | 驱动与活动运动状态跨调用保留。 |
| 局部变量 | 起始/目标/当前 XACTUAL、ret 和等待计时。 |
| 调用上下文 | 位置源切换一圈标定、回程和维护标定的前台同步路径。 |
| 前置条件 | 普通运动门禁通过，方向由 ticks 符号确定；0 ticks 直接成功。 |
| 后置条件 | 驱动已停稳，最终 XACTUAL 与目标差不超过 ±1024 ticks，并恢复进入前速度。 |
| 异常处理 | 500 ms 内 XACTUAL 不变化返回 MOTOR_STEP_ERROR；停稳或目标等待超过 15 s 返回 MOTOR_ARRIVAL_WAIT_TIMEOUT；不执行独立碰撞或窗口失步检查。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含阻塞等待、SPI 访问和临时速度作用域。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c:217-293、1075-1200。 |
| 验证状态 | 源码已核对；ticks 公差、启动时延、堵转、位置源切换和真实机械位移待台架验证。 |

MotorCtrl_StartVelocity

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_StartVelocity(int dir, uint32_t speed_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 完成命令切换、方向、运动就绪、驱动健康和位置同步检查后启动连续速度模式。 |
| 形参 | dir：上行或下行；speed_x100：0.01 m/min，0 使用默认速度。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH、PARAM_RANGE_ERROR，或驱动、编码器、位置和速度配置错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、stepper、s_motor_driver 和 velocity。 |
| 静态全局变量 | 由驱动与位置模型维护跨调用状态。 |
| 局部变量 | ret。 |
| 调用上下文 | 固定频率闭环、Jog 辅助和其它前台业务运动入口。 |
| 前置条件 | 调用方已建立持续循环保护责任；方向枚举合法，普通运动门禁可通过。 |
| 后置条件 | TMC5130 进入对应方向的速度模式，活动运动和显示状态被设置。 |
| 异常处理 | 只在启动前检查健康；返回后不持续执行边界、碰撞、失步或超时保护，调用方必须负责。 |
| 可重入性 | 不可重入；直接修改全局驱动和运动状态。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c:597-630、2296-2317。 |
| 验证状态 | 源码已核对；连续运行保护闭包、方向、速度和机械响应待调用链审查及台架验证。 |

MotorCtrl_JogMoveToPosition

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_JogMoveToPosition(float target_mm, uint32_t speed_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 选择目标方向并以速度模式接近绝对位置，动态估算减速距离、切换爬行速度，慢停后复核最终位置。 |
| 形参 | target_mm：绝对目标位置，单位 mm；speed_x100：0.01 m/min，0 使用默认速度。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH、参数、位置、碰撞、失步、驱动、过冲、启动或 1 h 超时错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、stepper、s_motor_driver、活动位置源和 velocity。 |
| 静态全局变量 | Jog 运行保护、驱动和位置模型状态跨调用保留。 |
| 局部变量 | 方向、当前位置、剩余距离、基础/动态减速距离、爬行速度、ret 和计时。 |
| 调用上下文 | 绝对位置、密度点阵、瓦锡兰及维护流程的前台同步路径。 |
| 前置条件 | 活动位置有效，普通运动门禁和运动前健康检查通过，目标及方向可确定。 |
| 后置条件 | 慢停和最终位置刷新完成；最终绝对误差不超过 10.0 mm，临时速度按错误优先级恢复。 |
| 异常处理 | 20 ms 循环检查命令切换、位置有效性、过冲、碰撞、驱动健康、失步、500 ms 启动宽限和 1 h 超时；约 0.45 mm 触发慢停，基础减速距离 2.0 mm，爬行速度 0.10 m/min。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含长期阻塞运动、共享保护状态和临时速度作用域。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c:729-795、1674-1815、2082-2118、2328-2366。 |
| 验证状态 | 源码已核对；0.45/2.0/10.0 mm 门限、惯性、反向、负载、失步和真实停止精度待机械台架验证。 |

MotorCtrl_SlowStop

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_SlowStop(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 下发斜坡停止，等待驱动真实停稳，按条件保存编码器位置并恢复默认速度。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | NO_ERROR，或停止命令、状态读取、停稳超时、位置同步、编码器保存和速度恢复错误。 |
| 全局变量 | stepper、g_deviceParams、g_measurement、s_motor_driver 和编码器持久化状态。 |
| 静态全局变量 | 被调用模块维护停止与持久化状态。 |
| 局部变量 | ret。 |
| 调用上下文 | 命令切换、异常保护、业务收尾和受控断电前的线程上下文。 |
| 前置条件 | 驱动对象可访问；如需作为受控断电前置，调用方必须等待本函数成功返回。 |
| 后置条件 | 驱动 vzero 已确认，位置已同步；编码轮源且就绪时快照已成功提交；速度恢复为 max_motor_speed。 |
| 异常处理 | 停止或 15000 ms 停稳等待失败直接返回；已有错误不得被后续保存或速度恢复覆盖。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含阻塞等待、硬件访问和 FRAM 写入。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c:829-862；motor_ctrl_driver_param.c:718-769。 |
| 验证状态 | 源码已核对；机械停稳、惯性、编码器快照和断电剩余时间待目标板与电源台架验证。 |

MotorCtrl_QuickStop

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_QuickStop(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 执行统一停止和真实停稳确认，关闭驱动功率级 4 s 后重新使能，并同步位置、编码器快照和默认速度。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | NO_ERROR，或停止、停稳、重新使能、位置同步、编码器保存和速度恢复错误。 |
| 全局变量 | stepper、g_deviceParams、g_measurement、s_motor_driver 和编码器持久化状态。 |
| 静态全局变量 | 被调用模块维护停止、驱动和持久化状态。 |
| 局部变量 | ret。 |
| 调用上下文 | 回零、探底和需要快速停止的前台业务路径。 |
| 前置条件 | 驱动对象可访问；调用方已决定允许 4 s 功率级关断。 |
| 后置条件 | vzero 已确认，驱动已完成 4 s 关断和重新使能，位置同步完成；编码轮源且就绪时快照已提交，速度恢复默认值。 |
| 异常处理 | 按首个失败点返回，不得以随后成功的同步或速度恢复覆盖原停止错误；静态代码不能证明机械停止距离和 4 s 时序充分。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含阻塞等待、功率级控制、SPI 访问和 FRAM 写入。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c:802-827；motor_ctrl_driver_param.c:718-769。 |
| 验证状态 | 源码已核对；急停距离、惯性、再使能、电机温升、编码器快照和 24V 断续待目标板与机械台架验证。 |

MotorCtrl_MoveBlockingNoDetectForceDebug

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_MoveBlockingNoDetectForceDebug(float mm, int dir, uint32_t speed_x100) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 以强制调试门禁执行阻塞距离运动，明确跳过碰撞和窗口失步检测，并可绕过编码器首帧要求。 |
| 形参 | mm：非负距离，单位 mm；dir：上行或下行；speed_x100：0.01 m/min。 |
| 返回值 | NO_ERROR、STATE_SWITCH、PARAM_RANGE_ERROR，或初始化、驱动、位置、速度和底层运动错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、stepper、s_motor_driver、活动位置源和 velocity。 |
| 静态全局变量 | 无检测运动与驱动状态跨调用保留。 |
| 局部变量 | ret、起始/目标位置和 moving 状态。 |
| 调用上下文 | 人工强制上下行和明确维护场景的前台同步路径。 |
| 前置条件 | 方向和距离合法；强制调试运动就绪仍要求上电安全停机、驱动初始化和健康检查通过。 |
| 后置条件 | 驱动报告停止，最终位置同步完成，临时速度恢复。 |
| 异常处理 | 不检查碰撞或丢步；moving 循环没有墙钟超时和显式 HAL_Delay，驱动长期保持 moving 时可能无限阻塞。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含无界阻塞风险、硬件访问和共享运动状态。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c:922-953、966-1065。 |
| 验证状态 | 源码已核对；仅限人工授权场景，机械行程、堵转、状态卡死和人为处置待专门安全评审及台架验证。 |

MotorCtrl_PollRuntimePosition

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_PollRuntimePosition(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按最短 50 ms 周期读取运动状态、维护显示状态，并同步 XACTUAL、活动位置源和驱动健康。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | NO_ERROR，或运动状态读取、XACTUAL、位置模型和驱动健康错误。 |
| 全局变量 | s_motor_driver、g_measurement、stepper 和位置模型持久化状态。 |
| 静态全局变量 | s_last_runtime_poll_tick 跨调用保存最近轮询时刻。 |
| 局部变量 | now、is_moving、ret 及局部 sync_ret。 |
| 调用上下文 | App_MainLoop 的后台线程上下文；长期阻塞业务中不会自动获得该 50 ms 服务。 |
| 前置条件 | 驱动初始化有效；调用方允许后台访问 TMC5130。 |
| 后置条件 | 运动和显示状态与驱动一致，可信 XACTUAL 已同步；电机源业务位置、TFIT 和持久化可随同步更新。 |
| 异常处理 | 驱动初始化无效时静默跳过；状态读取失败时再尝试位置/健康同步并保留可定位错误。 |
| 可重入性 | 不可并发重入；读写共享运动状态和静态轮询时间戳。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_position_model.c:312-390、922-940。 |
| 验证状态 | 源码已核对；50 ms 调度抖动、长期阻塞流程的最大位置滞后和真实 SPI 时延待运行验证。 |

MotorCtrl_SwitchPositionSourceToMotor

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_SwitchPositionSourceToMotor(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 以编码轮长度和 XACTUAL 建立连续电机位置基准，真实往返一圈标定局部周长，并在成功后持久化。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | NO_ERROR，或驱动未初始化、TMC 通信、运动、周长校验、ENCODER_LOST_STEP、ENCODER_DIFF_EXCESS 等错误。 |
| 全局变量 | g_deviceParams、g_measurement、g_encoder_count、s_motor_position、stepper 和电机持久化状态。 |
| 静态全局变量 | 位置模型的切换基准、恢复基准和最近保存位置跨调用保留。 |
| 局部变量 | drum、基准/测量长度、周长、ticks、编码器计数、旧模式和旧错误等。 |
| 调用上下文 | 水位/油位跟随或维护流程的前台同步调用。 |
| 前置条件 | 驱动已初始化；编码轮当时位置可用；罐内预留一圈下行和返回空间。 |
| 后置条件 | 成功时保持切换瞬间位置连续，局部周长有效，电机源参数和位置快照已保存，并回到原 XACTUAL 附近。 |
| 异常处理 | 下行、测量、返回、复读或校验任一步失败均回滚旧模式、局部周长、基准和旧错误；该接口会真实驱动电机。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含长时运动、编码器读取、参数保存和 FRAM 快照。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_position_model.c:408-560、1618-1646。 |
| 验证状态 | 源码已核对；往返空间、周长准确度、回滚位置、机械重复性和持久化失败待台架验证。 |

Initialize_Encoder

| 函数原型 | uint32_t Initialize_Encoder(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按 V2 A/B、V1 迁移和全无效优先级恢复累计位置，核对掉电回执，启动 AS5145 采集并等待首帧。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | NO_ERROR、ENCODER_POWERON_FAIL、ENCODER_TIMEOUT、ENCODER_FIRST_SAMPLE_TIMEOUT，或具体 AS5145 错误。 |
| 全局变量 | g_encoder_count、g_encoder_saved、g_measurement、编码器持久化/掉电状态、AS5145 采集状态。 |
| 静态全局变量 | prev_angle、活动槽、generation、位置可信标志和保存状态跨调用保留。 |
| 局部变量 | V1/V2 A/B 记录、有效标志、修复/迁移标志、启动与首帧结果。 |
| 调用上下文 | CPU2 App_Init 的线程上下文。 |
| 前置条件 | FRAM、TIM1、SPI5、DMA 和编码器 GPIO 已初始化。 |
| 后置条件 | 有效记录恢复后启动约 100 Hz 采集并取得首帧；单槽降级或 V1 迁移会尝试修复。 |
| 异常处理 | 所有记录无效时保持 position_valid=0 并返回 ENCODER_POWERON_FAIL；本函数不会因电机位置源而把已有 init_error 或 AS5145 错误改为成功。后续 App 空闲兜底和运动就绪层仅在特定条件下清除或忽略编码器范围错误，上电默认命令仍可能被 startup_init_error 拦截。 |
| 可重入性 | 不可重入；包含 FRAM 读写、定时器启动和最多 1500 ms 等待。 |
| 源码证据 | Services/Encoder/encoder.c:1042-1185；BSP/Peripherals/src/AS5145.c:544-585。 |
| 验证状态 | 源码已核对；A/B 断写、V1 迁移、首帧时序、编码器断线和真实掉电回执待故障注入。 |

Update_Encoder_Count

| 函数原型 | void Update_Encoder_Count(uint16_t current_angle) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 对 AS5145 单圈角执行跨零展开，更新累计计数、样本序号和编码轮业务位置，并登记普通持久化请求。 |
| 形参 | current_angle：0-4095 的有效 AS5145 单圈角。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | g_encoder_count、g_measurement、g_deviceParams 和持久化 pending 状态。 |
| 静态全局变量 | prev_angle、s_encoder_sample_sequence、s_encoder_position_valid。 |
| 局部变量 | delta。 |
| 调用上下文 | PendSV 中的有效 SSI 帧处理链；不得从普通业务同时修改累计状态。 |
| 前置条件 | 原始帧已通过全 0/全 FF、奇偶校验、OCF 和 COF 检查。 |
| 后置条件 | 累计位置和最近角更新；编码轮源业务位置刷新；未保存差达到 256 计数时置 persist_pending。 |
| 异常处理 | 函数无返回值；恰好半圈和相邻帧超过半圈没有额外物理速度校验。 |
| 可重入性 | 不可重入；由有界延后处理串行调用。 |
| 源码证据 | Services/Encoder/encoder.c:1186-1233。 |
| 验证状态 | 源码已核对；高速、丢帧、半圈歧义、周长参数和位置准确度待目标板及信号注入验证。 |

Encoder_ProcessDeferredPersistence

| 函数原型 | void Encoder_ProcessDeferredPersistence(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在 PendSV 中处理至多一份普通或紧急编码器快照，原子提交 V2 非活动槽，并在紧急场景提交独立掉电回执。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无；结果写入持久化状态和紧急报告邮箱。 |
| 全局变量 | g_encoder_count、g_encoder_saved、FRAM 所有权、A/B 活动槽、generation、pending 和掉电报告。 |
| 静态全局变量 | 编码器持久化与回执状态跨 PendSV 保留。 |
| 局部变量 | 计数、角度、样本序号、请求序号、来源及各提交结果。 |
| 调用上下文 | PendSV_Handler，在 AS5145_ProcessDeferred 之后调用。 |
| 前置条件 | position_valid=true 且 persist_pending；紧急请求来源合法。 |
| 后置条件 | 普通保存成功后推进活动槽和保存基线；紧急保存还要求独立回执成功才结束请求。 |
| 异常处理 | 紧急失败跨 PendSV 最多尝试 3 次，达到上限发布失败报告；函数不打印且不在 ISR 直接写 FRAM。 |
| 可重入性 | 不可重入；依靠短临界区和请求序号保护多字段一致性。 |
| 源码证据 | Services/Encoder/encoder.c:566-650；Core/Src/stm32f4xx_it.c:386-400。 |
| 验证状态 | 源码已核对；FRAM 最坏写时、掉电保持时间、请求竞态、三次尝试和上电回执一致性待真实断电验证。 |

MotorCtrl_CheckLostStepAutoTiming

| 函数原型 | uint32_t MotorCtrl_CheckLostStepAutoTiming(int32_t currentPos) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 按 1 s 节流维护约 5 s 位置窗口，检查编码轮跟随性和业务平均速度是否与电机设定一致。 |
| 形参 | currentPos：当前业务位置，单位 0.1 mm。 |
| 返回值 | NO_ERROR 或 ENCODER_LOST_STEP。 |
| 全局变量 | g_measurement、g_deviceParams、bottom_value、g_encoder_count 和电机/编码轮位置。 |
| 静态全局变量 | 四组 6 点环形缓冲、写索引、样本数、最近检查和报警时刻。 |
| 局部变量 | 窗口首末样本、位移、时间差、平均速度、设定速度和各门限。 |
| 调用上下文 | Jog、搜索、跟随等运动循环的前台同步保护路径。 |
| 前置条件 | 新运动阶段已调用 MotorCtrl_LostStepInit；活动位置和电机模型可刷新。 |
| 后置条件 | 样本不足时只积累；满足异常门限时返回 ENCODER_LOST_STEP，并按 1 s 抑制重复报警。 |
| 异常处理 | 电机变化至少 5.0 mm，且编码轮变化 < max(电机变化的 20%, 1.0 mm) 时先返回失步；电机位置源豁免只覆盖后续平均速度分支，不覆盖该跟随性分支。 |
| 可重入性 | 不可并发重入；共享静态窗口按一次运动阶段使用。 |
| 源码证据 | Services/MotorControl/motor_ctrl_lost_step_detect.c:40-204；motor_ctrl_internal.h:43-47。 |
| 验证状态 | 源码已核对；窗口门限、低速、滑带、堵转、位置源切换和误报率待机械故障注入。 |

函数级设计追踪

| 设计编号 | 设计要求 | 代码证据 | 验证和残余项 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-033 | App_Init 前先执行 BootSafeStop：关驱动、VMAX=0、XTARGET=XACTUAL 并回位置模式 | main.c:116-119；motor_ctrl_driver_param.c:82-134 | 复位中运动、SPI 失败和机械停稳待目标板验证 |
| SDD-MSR-034 | MotorCtrl_Init 区分首次恢复和重复重写；重复初始化不重新读取 FRAM 位置或位置源 | motor_ctrl_driver_param.c:535-642 | 自动恢复前 RAM 基准和 24V 故障组合待注入 |
| SDD-MSR-035 | 运动门禁依次检查初始化、位置源可信性、TMC 状态和功率级；强制调试不绕过驱动健康 | motor_ctrl_driver_param.c:136-246、283-372 | 电机源编码器错误降级、旧锁存和功率级时序待确认 |
| SDD-MSR-036 | MoveNoWait 和 StartVelocity 下发后立即返回，持续边界、碰撞、失步和超时保护由调用方闭环 | motor_ctrl_motion_api.c:303-341、597-630 | 逐调用方保护覆盖和现场取消时延待审查 |
| SDD-MSR-037 | MoveAndWait 固定 1 s 启动观察不核对位移，驱动自然停下后不做最终目标公差复核 | motor_ctrl_motion_api.c:433-565、1438-1469、2408-2477 | 启动失败、中途自然停止和假成功待整改 |
| SDD-MSR-038 | MoveAndWait 对负距离按成功返回，且结束失步码可被随后位置同步结果覆盖 | motor_ctrl_motion_api.c:433-565 | 参数契约和首个根因保留策略待统一 |
| SDD-MSR-039 | MoveByTicksAndWait 以 500 ms 启动变化、15 s 停稳和 ±1024 ticks 目标公差控制标定运动 | motor_ctrl_motion_api.c:217-293、1075-1200 | 堵转、位置源切换和真实 ticks 精度待台架验证 |
| SDD-MSR-040 | Jog 使用 20 ms 循环、动态减速、0.10 m/min 爬行、0.45 mm 停止触发和 10.0 mm 最终公差 | motor_ctrl_motion_api.c:729-795、1674-1815、2082-2118、2328-2366 | 门限一致性、惯性、反向和负载待机械验证 |
| SDD-MSR-041 | MoveToPosition 最多 10 轮小步逼近后直接返回 NO_ERROR，没有最终到位复核 | motor_ctrl_motion_api.c:656-717 | 需补最终公差和未到位错误 |
| SDD-MSR-042 | NoDetect 跳过碰撞和丢步，且 moving 循环没有墙钟超时和显式延时 | motor_ctrl_motion_api.c:922-1065 | 状态卡死可无限阻塞，仅限人工授权场景 |
| SDD-MSR-043 | QuickStop 和 SlowStop 均等待 vzero、同步位置和恢复速度；QuickStop 另关闭驱动 4 s | motor_ctrl_motion_api.c:802-861；motor_ctrl_driver_param.c:718-769 | 停距、惯性、再使能和 FRAM 时序待台架验证 |
| SDD-MSR-044 | PollRuntimePosition 自带 50 ms 静态节流；主循环和阻塞路径共享节流状态，单次调用不保证刷新 | motor_ctrl_position_model.c:312-390 | 长期阻塞流程的位置和边界最大滞后待运行测量 |
| SDD-MSR-045 | 切换电机位置源需真实下行一圈测周长再返回；任一步失败回滚模式、参数、基准和旧错误 | motor_ctrl_position_model.c:408-560、1618-1646 | 边界空间、周长精度、回程和持久化待台架验证 |
| SDD-MSR-046 | 电机位置 A/B 记录有 CRC 但无 generation，写入同一记录到双槽，读取固定优先 A | motor_ctrl_position_model.c | 断写和双槽内容不一致时无法确定较新记录 |
| SDD-MSR-047 | AS5145 已具备首个有效样本、全0/全FF断线帧和队列溢出门禁；有效帧年龄尚未闭环，LIN 与 MagINCn/MagDECn 诊断仍未完整消费 | AS5145.c；stm32f4xx_it.c:386-400 | 验证有效帧年龄超限、单独LIN告警、MagINCn/MagDECn、连续坏帧、断线帧和队列压力；已实现门禁不得继续记为缺失 |
| SDD-MSR-048 | 编码器 V2 以非活动槽、提交标记、generation 和 CRC 原子提交；失步跟随性分支在电机源豁免之前 | encoder.c:566-650、1042-1233；motor_ctrl_lost_step_detect.c:40-204 | FRAM 断写、真实掉电、滑带、误报和位置源语义待故障注入 |

核心流程图

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-MSR-F08A | 驱动初始化、健康检查与运动门禁流程 | main.c、app_main.c、motor_ctrl_driver_param.c | 已绘制；源码静态核对 |
| SDD-MSR-F08B | 受保护阻塞运动、停机与位置收尾流程 | motor_ctrl_motion_api.c、motor_ctrl_driver_param.c | 已绘制；源码静态核对 |
| SDD-MSR-F09 | 位置模型、位置源切换及失败回滚流程 | motor_ctrl_position_model.c | 已绘制；源码静态核对 |
| SDD-MSR-F10 | AS5145 采集、故障锁存与编码器持久化流程 | AS5145.c、encoder.c、stm32f4xx_it.c | 已绘制；源码静态核对 |

SDD-MSR-F08A 驱动初始化、健康检查与运动门禁流程

本图区分上电安全停机、首次/重复初始化、位置源可信性、TMC5130 健康和功率级门禁；同时标明电机位置源下的编码器错误降级只发生在特定后续层，不能反写为 Initialize_Encoder 成功。

图 SDD-MSR-F08A 驱动初始化、健康检查与运动门禁流程

证据状态：源码静态核对；24V、SPI、TMC 故障、编码器旧锁存和真实驱动状态待目标板故障注入。

SDD-MSR-F08B 受保护阻塞运动、停机与位置收尾流程

本图表达参数和运动门禁、固定 1 s 启动观察、50 ms 等待保护、目标/自然停止分支、停稳确认、位置同步与错误优先级；自然停止缺少最终公差复核和结束失步码覆盖作为明确待整改出口。

图 SDD-MSR-F08B 受保护阻塞运动、停机与位置收尾流程

证据状态：源码静态核对；启动位移、机械到位、碰撞、失步、停距和错误优先级待整改或台架验证。

SDD-MSR-F09 位置模型、位置源切换及失败回滚流程

本图表达编码轮/电机位置刷新、XACTUAL 毛刺过滤、电机源连续基准、一圈局部周长标定、成功持久化和任一步失败后的模式、参数、基准与旧错误回滚。

图 SDD-MSR-F09 位置模型、位置源切换及失败回滚流程

证据状态：源码静态核对；往返空间、周长、卷径、位置连续性、FRAM 和长行程误差待机械台架验证。

SDD-MSR-F10 AS5145 采集、故障锁存与编码器持久化流程

本图表达名义 10 ms TIM1 触发、SPI5 DMA、8 项事件队列、PendSV 有界解析、帧校验和三次异常锁存，以及 V2 非活动槽提交、紧急掉电回执和重试边界。

图 SDD-MSR-F10 AS5145 采集、故障锁存与编码器持久化流程

证据状态：源码静态核对；静默断线、LIN/磁场诊断、队列压力、FRAM 断写和真实掉电待故障注入。

待确认和待验证

1. MoveAndWait 的固定 1 s 启动观察未核对实际位移，驱动自然停下也没有最终目标公差复核，需建立明确的启动和到位证据。

2. MoveToPosition 十轮逼近后直接返回成功、MoveAndWait 对负距离按成功返回，以及 NoDetect 无墙钟超时，需统一运动 API 契约。

3. 非阻塞位置和速度模式返回后不持续执行安全保护，需完成全部生产调用方的边界、碰撞、丢步、驱动和超时闭包审查。

4. 电机位置源仍可能命中编码轮未跟随分支；只在平均速度分支豁免，需确认这是预期安全策略还是条件顺序缺陷。

5. 卷径速度补偿实现使用 3% 相对变化写回门限，而宏旁注采用 0.01 m/min 量纲，需统一代码和注释。

6. AS5145 的 ssi_last_ok_tick 当前只写不读，首帧没有年龄门禁，需补静默链路超时和长期可信性策略。

7. LIN-only 不会到达 ENCODER_LINEARITY_WARNING，MagINCn/MagDECn、hal_status、hal_error、sample_tick 和多类统计未被消费，需明确诊断闭环。

8. Start_Encoder_Collection_TIM 重置 event_sequence 但不重置 process_start_sequence，重复初始化的事件边界需故障注入确认。

9. 电机源下新 SSI 异常被忽略时旧 ssi_fault_latched 不自动清除，空闲异步锁存也不保证形成 ErrorLog，需统一锁存、恢复和追踪策略。

10. 本轮未执行构建、目标板、RS485、UART6、FRAM、AO、掉电、电机、水槽、现场或 SIL 验证。