DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

第4分册 - 参数管理与FRAM持久化

V0.2  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计第4分册：参数管理与FRAM持久化 | 日期 | 2026-08-01 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-04 | 模版号 | V0.2 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 建立参数链路、存储版本、命令快照和掉电持久化首批设计。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-07-31 |
| V0.2 | 重建一代参考三分节版式，补充参数入口、候选校验、运行态、FRAM A/B、CRC、延迟保存、迁移、恢复默认和掉电边界详细设计，新增七张可编辑流程图。 | Codex 协助编制 | 待审批 | 2026-08-01 |

目录

1. 概述	1

1.1 目的与范围	1

1.2 证据边界	1

2. 参数对象与记录布局	1

2.1 DeviceParameters职责	1

2.2 FRAM参数槽布局	2

2.3 共享FRAM地址图	2

3. 参数写入与运行态提交	3

3.1 FC10事务分层	3

3.2 校验与归一化边界	3

3.3 运行态与消费边界	3

3.4 直接保存入口与结果不可观测	3

4. 延迟保存与A/B提交	4

4.1 100ms防抖和总计三次保存尝试	4

4.2 保存镜像构建和判重	4

4.3 双槽写回和完成代次	4

5. 上电加载、迁移与恢复默认	5

5.1 槽校验和选择顺序	5

5.2 历史协议迁移矩阵	5

5.3 三次加载失败与恢复出厂	5

5.4 恢复出厂关键默认值	5

6. FRAM底层与掉电边界	6

6.1 普通事务状态和时限	6

6.2 无等待所有权与紧急预约	6

6.3 掉电编码器与设备参数边界	7

7. 核心函数详细设计	7

7.1 参数寄存器入口与写门禁	7

7.1.1 dataanalysis_modbus.c	7

7.1.2 hostcommu_modbus.c	8

7.2 候选校验、迁移与持久化记录	9

7.2.1 system_parameter.c	9

7.3 FRAM底层事务	14

7.3.1 mb85rs2m.c	14

8. 设计追踪矩阵	15

9. 流程图索引	16

9.1 SDD-PAR-F01 上电A/B加载、校验、归一化和恢复默认流程	17

9.2 SDD-PAR-F02 FC10候选、RAM提交、ACK与延迟保存流程	18

9.3 SDD-PAR-F03 100ms防抖、紧急预约等待和总计三次保存尝试流程	19

9.4 SDD-PAR-F04 A/B判重、双槽写回、读回校验和更新代次流程	20

9.5 SDD-PAR-F05 恢复出厂写门禁、默认值重建和重新开放流程	21

9.6 SDD-PAR-F06 历史协议迁移与运行态归一化流程	22

9.7 SDD-PAR-F07 FRAM普通事务、紧急预约和掉电编码器边界流程	23

10. 实现一致性关注点与验证计划	23

10.1 源码现状与待确认	23

10.2 未执行验证	24

概述

目的与范围

本分册描述CPU2设备参数从板间保持寄存器入口，经运行态写门禁、候选形成、组合校验、RAM提交、延迟保存，到FRAM A/B槽加载、迁移、恢复默认和底层SPI事务的详细设计。命令快照细节由第3分册维护，测量消费由第2A/2B分册维护，故障锁存和安全动作由第5分册维护，AO与继电器硬件输出由第6分册维护。

证据边界

正文以MAIN@66d5c062及当前工作区关键参数/FRAM源文件为静态依据。现有目标ELF中g_deviceParams符号大小为0x2AA，即682字节；该结果只证明该ELF的链接符号大小。源码核对、文档门禁、构建或渲染均不等于真实FRAM、掉电、SPI、RS485、目标板、现场或SIL验证。

| 对象 | 当前值 | 设计解释 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU2固件 | V1.36.1.0 | 本册静态核对版本轴 | 源码已核对 |
| CPU3配套 | V1.36.0.0 | 只作为当前文档配套轴，不参与FRAM布局 | 资料已核对 |
| 共享协议 | DEVICE_PROTOCOL_VERSION=31 | 决定保持寄存器和协议迁移语义 | 源码已核对 |
| 参数存储 | DEVICE_PARAM_VERSION=3 | 槽加载要求严格相等 | 源码已核对 |
| 结构大小 | 0x2AA=682B | 小于单槽0x0800 | 现有ELF符号已核对 |
| 源码基线 | MAIN@66d5c062 | 关键参数/FRAM源文件相对Git无单独差异 | Git边界已核对 |
| 暂存覆盖层 | measure_oilLevel.c两行 | 罐高修正后调用AO归一化；未纳入HEAD | 单列，不写成HEAD事实 |

参数对象与记录布局

DeviceParameters职责

g_deviceParams是CPU2设备参数和板间共享参数的权威RAM对象。结构采用1字节紧凑布局，覆盖设备身份、协议和固件版本、电机/编码器/扭力、油位/水位/罐高、测量计划、AO、继电器、七个命令前置参数、SI与Wärtsilä参数，以及param_version、struct_size、magic和crc。command位于结构首部但属于运行命令，不纳入参数CRC和持久化判重。

| 参数域 | 代表字段 | 入口/运行态 | 消费事实源 | 本册状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份与版本 | sensorType、sensorID、softwareVersion、protocolVersion | 启动迁移、FC10/FC03 | 通信和传感器模块 | 入口及持久化 |
| 电机与位置 | 周长、速度、电流、记步模式、自动切换 | FC10、恢复默认、启动归一化 | 第2B分册 | 边界引用 |
| 油位与零点 | 方法、阈值、频率、盲区、零点距离 | FC10、恢复默认 | 第2A分册 | 入口及持久化 |
| 水位 | 水罐高、模式、电容阈值、滞后、修正/标定 | FC10、恢复默认、迁移 | 第2A分册 | 含映射关注点 |
| 罐高与密度 | tankHeight、探底、密度倍率和修正 | FC10、测量保存、迁移 | 第2A分册 | 入口及持久化 |
| 分布/SI/Wärtsilä | 点数、间隔、停留、上下限 | FC10、恢复默认、启动归一化 | 第2A/3分册 | 入口及持久化 |
| AO | 13个32位槽及仿真开关 | FC10候选严格校验、启动迁移/归一化 | 第6分册 | 校验及持久化 |
| 继电器 | 通道配置、阈值、滞回、清警命令 | FC10组合校验、启动归一化 | 第6分册 | 清警不持久化 |
| 命令前置参数 | 七个标定/位置/距离字段 | FC10逐字段代际和pending/active | 第3分册 | 仅记录存储边界 |
| 记录元信息 | param_version、struct_size、magic、crc | 保存时重建 | 本册 | 完整设计 |

FRAM参数槽布局

| 项目 | 值 | 约束或语义 | 源码依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| FRAM容量 | 256KiB | 24位地址；连续范围不得越界 | mb85rs2m.h/.c |
| A槽基址 | 0x0000 | 启动固定优先读取 | system_parameter.h |
| B槽基址 | 0x0800 | A无效时回退 | system_parameter.h |
| 单槽容量 | 0x0800 | 保存和加载前检查sizeof | system_parameter.h/.c |
| 当前镜像 | 682B | 现有ELF的g_deviceParams符号大小 | arm-none-eabi-nm -S |
| magic | 0x4C54444D | 槽初始化和类型识别 | system_parameter.c |
| 参数版本 | 3 | 加载要求与当前固件严格相等 | system_parameter.c |
| CRC范围 | 偏移1..677，共677B | 169个32位字+1尾字节补0；不含command/crc | system_parameter.c / my_crc.c |
| 代次/提交标记 | 无 | A/B没有generation或commit marker | 源码现状 |

共享FRAM地址图

| 区域 | 地址范围 | 占用大小 | 当前所有者 | 本册边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备参数A槽 | 0x0000-0x07FF | 0x0800 | system_parameter | 完整设计 |
| 设备参数B槽 | 0x0800-0x0FFF | 0x0800 | system_parameter | 完整设计 |
| 编码器A/B记录 | 0x1000-0x107F | 0x0080 | encoder | 仅冻结资源边界 |
| 电机位置A/B记录 | 0x1080-0x10FF | 0x0080 | motor position | 仅冻结资源边界 |
| 安全身份A/B记录 | 0x1100-0x117F | 0x0080 | safe identity | 仅冻结资源边界 |
| 编码器掉电回执 | 0x1180-0x1197 | 0x0018 | encoder power loss | 仅冻结资源边界 |

上述地址按当前源码冻结共享资源边界，参数A/B与后续记录区无重叠。编码器、电机位置、安全身份和掉电回执的记录格式及提交算法由对应分册维护；未列出的FRAM空间不因本图而自动获得分配授权。

参数写入与运行态提交

FC10事务分层

1. CPU2先完成地址、数量、可写范围以及持久参数运行态门禁；不允许时返回异常06且不修改RAM。

2. 保持寄存器缓存写入请求值，再由ReadDeviceParamsFromHoldingRegisters形成临时g_deviceParams候选。

3. 调用方立即复制candidate并恢复previous，避免未校验候选长期暴露为权威运行态。

4. AO和继电器等受控组合执行专用校验；失败恢复previous、重建寄存器并返回异常03。

5. 候选通过后一次提交g_deviceParams、字段代次和命令pending快照，并同步AO仿真及寄存器镜像；但候选解码阶段已经调用电机电流和位置源应用入口。

6. 若触及持久参数，只登记延迟保存请求；正常ACK表示RAM事务被接受，不表示FRAM已经成功。

校验与归一化边界

| 层级 | 当前覆盖 | 不应扩大表述 | 失败行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址/权限 | 可写地址、运行状态白名单、恢复和命令空闲 | 不代表数值合法 | 异常02/06，不改RAM |
| AO候选 | 枚举、电流、阻尼、故障动作、量程与动态上限 | 不代表AO硬件已输出 | 异常03并回滚 |
| 继电器候选 | 通道配置和阈值组合 | 不代表触点动作 | 异常03并回滚 |
| 候选副作用 | 解码阶段调用MotorCtrl_SetCurrent和ApplyPositionSourceParams | 不能概括为校验前完全无运行态影响 | 后续失败仅见参数/AO仿真回滚 |
| 少量字段 | 仿真、罐高关联和特定枚举 | 不能概括为全部参数严格校验 | 按专用门禁处理 |
| 启动归一化 | 位置、AO、恢复次数、水位滞后、SI、继电器等 | 不是FC10写入时统一校验 | 修正后强制回写 |
| 未统一覆盖 | 其余普通参数范围/交叉关系 | 必须保留源码现状/待确认 | 可能被RAM提交并持久化 |

运行态与消费边界

FC10成功后g_deviceParams立即成为新的RAM权威参数；后续测量、位置、AO和继电器模块按各自调用时机消费。parameter_update_flag只在持久化确认出口递增，CPU3据此补读参数快照。因此RAM提交、ACK、运行态被消费、FRAM完成和CPU3补读是五个不同事件，文档不得合并为一个“写成功”。

直接保存入口与结果不可观测

| 调用场景 | 入口文件 | RAM参数来源 | 持久化结果边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空载/满载扭力采集 | weight.c | 现场扭力采样 | 同步调用void包装；上层无bool结果 |
| TFIT参数应用 | motor_ctrl_tape_fit.c | 首圈周长、尺带厚度 | 无延迟保存外层有限重试 |
| 位置源及局部周长更新 | motor_ctrl_position_model.c | 模式、周长和零点基准 | 业务结果不等于A/B均成功 |
| 首圈周长标定 | motor_ctrl_motion_api.c | 运动测得周长 | 失败日志可见；全局码仅条件设置 |
| 罐高及探底结果 | measure.c | 罐高或探底修正 | 调用方不能取得保存失败返回 |
| 零电容/水罐高标定 | measure_waterLevel.c | 传感器值和标定结果 | 流程完成不证明掉电后保留 |
| 油位标定修改罐高 | measure_oilLevel.c | 标定后的tankHeight | AO归一化两行为index-only，不写成HEAD事实 |
| 传感器协议识别 | sensor.c | DSM/Wärtsilä/SI识别结果 | 识别成功不证明FRAM成功 |
| 恢复出厂 | system_parameter.c | 整套默认参数 | 保存返回被丢弃后即重新开放入口 |
| 维护测试入口 | test.c | 测试命令修改值 | 仅维护路径，不构成生产持久化证据 |

这些入口均最终调用void save_device_params(void)。该包装丢弃save_device_params_internal的bool结果，且不经过FC10延迟保存的100ms防抖和总计三次调用机制。底层会记录日志、并仅按条件写全局错误码，但直接业务调用者不能据此调整自身返回值；因此“业务动作完成”和“参数已可靠持久化”必须分开验收。

延迟保存与A/B提交

100ms防抖和总计三次保存尝试

| 事件 | 执行上下文 | 状态变化 | 完成/退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登记请求 | PendSV中的FC10处理 | pending=1、retry=0、记录tick | 不访问FRAM |
| 防抖等待 | 主循环 | 后续请求重新计时 | 距最后请求达到100ms |
| 紧急预约等待 | 主循环 | 保持pending、不累计失败且不重置tick | 预约释放后可立即尝试 |
| 执行保存 | 主循环 | A/B判重或写读 | 保存入口返回true |
| 失败重试 | 主循环 | retry加1并重置tick | 总计最多3次调用 |
| 最终失败 | 主循环 | 第3次失败后清pending | 日志保留；错误码仅条件设置 |

保存镜像构建和判重

1. 覆盖当前CPU2固件版本和共享协议31，然后复制g_deviceParams。

2. 清除四路继电器clear_alarm瞬时命令，避免一次性操作跨重启保留。

3. 写入参数版本3、结构大小682和magic，再计算持久化区CRC。

4. 静默读取A/B；只有两槽均有效且持久化区都与目标一致时才跳过写入。

5. 同值写的判重出口仍可递增parameter_update_flag，使CPU3获得可等待的完成代次。

双槽写回和完成代次

| A结果 | B结果 | 保存返回 | parameter_update_flag | 诊断/风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原已同值 | 原已同值 | true | mark_updated时+1 | 不写介质 |
| 新写校验成功 | 新写校验成功 | true | mark_updated时+1 | 完整双槽 |
| 新写校验成功 | 三次失败 | true | mark_updated时+1 | 记录单槽降级 |
| 三次失败 | 新写校验成功 | true | mark_updated时+1 | 重启仍优先旧A，最新值风险 |
| 三次失败 | 三次失败 | false | 不递增 | 记录失败；原码为NO_ERROR时置存储错误 |

当前保存允许至少一槽新镜像成功即返回true，但启动没有generation或commit marker并固定优先A。当A中旧值仍有效、A新写失败而B新值成功时，本次可发布完成代次，重启却会重新采用旧A。该项是实现一致性风险，不能在文档中写成“任一槽成功即可保证重启采用最新参数”。

上电加载、迁移与恢复默认

槽校验和选择顺序

1. 检查结构大小是否超过单槽容量。

2. 完整读取A槽并依次检查I/O、magic、struct_size、param_version和CRC。

3. A有效时直接采用A，不读取B用于新旧比较。

4. A无效时读取B；B有效则记录回退并采用B。

5. A/B都无效时按CRC、大小、版本、双未初始化、I/O的优先级形成错误码。

6. 加载成功后把powerOnDefaultCommand写入command，再执行迁移、归一化和版本覆盖。

7. 由B加载或发生归一化时，尝试强制回写A/B且不递增parameter_update_flag；返回结果被丢弃。

历史协议迁移矩阵

槽记录必须先满足param_version=3且struct_size=682字节，才会进入下列protocolVersion原位迁移。当前实现不支持跨DEVICE_PARAM_VERSION或跨结构大小迁移；版本/大小不等会直接判槽无效，不能把下表解释为任意历史参数结构均可升级保留。

| 条件 | 迁移对象 | 转换规则 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| protocol<13 | 密度目标、阈值、滞回和修正 | x10转换为x100，溢出饱和 | 标记并尝试回写 |
| protocol<20 | AO V19旧布局 | 重建当前13槽配置并保留合法量程/电流 | 标记并尝试回写 |
| protocol20-22 | AO五种旧故障模式 | 迁移为输出故障电流或保持最后有效值 | 标记并尝试回写 |
| protocol<10或>31 | 罐底编码器修正罐高、自动恢复次数 | 协议应用阶段恢复安全默认 | 标记并尝试回写 |
| protocol<14或>31 | SI Profile四字段 | 协议应用阶段装载默认值 | 标记并尝试回写 |
| protocol<25或>31 | 水位滞后预留槽 | 协议应用阶段清为0s | 标记并尝试回写 |
| protocol<26或>31 | AO电流修正预留槽 | 归一化阶段从0修正开始 | 标记并尝试回写 |
| 所有非31 | protocolVersion | 协议应用阶段覆盖为31 | 标记并尝试回写 |
| 固件版本变化 | softwareVersion | 协议应用前覆盖当前CPU2版本 | 标记并尝试回写 |

三次加载失败与恢复出厂

init_device_params最多执行三轮加载，每轮失败等待100ms并记录失败原因。三轮均失败后调用RestoreFactoryParamsConfig：先置恢复进行标志关闭七个命令参数写入口，整体清零并逐域重建默认值，然后同步保存、仅重绑pending命令快照并重新开放入口。保存接口为void；启动路径随后恢复最后加载错误码，故不能凭全局码确认默认镜像写入；仍需故障注入。

恢复出厂关键默认值

| 参数域 | 关键默认值 | 单位/解释 |
| --- | --- | --- |
| 身份 | sensorType=DSM；sensorID=1234567 | 设备身份初值 |
| 错误策略 | 自动回零关闭；错误停测开启；自动恢复3次 | 策略开关/次数 |
| 电机与位置 | 95000；200；6000；200；电流12；编码轮记步 | 依次为周长、最大速度、首圈周长、尺带厚度等源码原始值 |
| 扭力与零点 | 空载0；满载5000；上/下行80；零点50 | 扭力与比例原始值 |
| 油位与主罐 | tankHeight=200000；盲区3000；方法0；目标频率5200 | 结构字段原始值 |
| 水位 | 水罐高200000；模式0；零电容0；阈值20000/10000/15000 | 检测、寻找和滞后阈值 |
| 罐底 | 模式0；角度12；扭力500；编码器罐底修正关闭 | 探底策略 |
| 分布测量 | 5点；间隔10000；停留10s | 点数、原始间隔值和秒 |
| SI | 5000 / 10000 / 10 / 1 | 四个Profile字段原始值 |
| Wärtsilä | 38000 / 500 / 1000 / 200；周期探底关闭 | 当前执行按mm直接消费；头文件/局部注释仍有0.1mm冲突 |
| 继电器 | 四路全部禁用；阈值清零 | 源码注释“三路”与实际四路不一致，以常量和循环为准 |
| AO | 禁用；NE；罐液位源；4mA固定/上电；22mA故障；12mA仿真；量程0-tankHeight | 13槽当前布局 |
| 命令与元信息 | 七个命令参数清零；版本3；大小682；magic=0x4C54444D | CRC在保存镜像构建时计算 |

FRAM底层与掉电边界

普通事务状态和时限

| 状态 | 触发条件 | 参数层解释 |
| --- | --- | --- |
| FRAM_STATUS_OK | 全部SPI阶段完成 | 继续槽校验或内容比较 |
| INVALID_ARGUMENT | NULL、长度0或超过UINT16_MAX | 本次槽操作失败 |
| OUT_OF_RANGE | 地址或长度越过256KiB | 本次槽操作失败 |
| BUSY | 紧急预约、普通写禁止或已有事务 | 本次尝试失败；上层有限重试 |
| TIMEOUT | 任一SPI阶段超过5ms | 本次尝试失败；保留超时分类 |
| HAL_ERROR | 其它HAL SPI错误 | 本次尝试失败 |

无等待所有权与紧急预约

FRAM_TryLock在短临界区内检查transaction_active，并把紧急预约限制在紧急所有者。普通调用遇到占用或预约立即返回BUSY，不自旋等待。FRAM_Write在加锁前后两次检查普通写禁止，关闭低压事件落在首次检查与取得锁之间的竞态；所有事务从统一cleanup恢复片选并释放所有权。

掉电编码器与设备参数边界

| 阶段 | 上下文 | 实际动作 | 设备参数保存行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压检测 | ADC回调/ISR | 锁存低压并禁止普通写；仅已布防且本事件未投递时预约FRAM、请求编码器保存并挂PendSV | 不写设备参数 |
| 已布防预约 | 主循环 | 检测到emergency_reserved后直接等待 | pending不累计失败；释放后可立即尝试 |
| 未布防低压 | 主循环 | 无预约但普通写仍禁止 | 保存可因BUSY消耗失败次数，第3次后清pending |
| 紧急提交 | PendSV | 向非活动A/B槽写一份新记录并校验，再提交独立掉电回执 | 普通参数任务不在PendSV执行 |
| 电压恢复 | SysTick/前台协作 | 请求结束且电压稳定后释放预约和普通写禁止 | 有pending时由后续主循环处理 |

V0.1中“掉电链路在PendSV执行实际FRAM事务”只适用于编码器位置记录，不能扩展成设备参数紧急保存。普通DeviceParameters始终由主循环处理；已布防预约时等待，未布防低压则可能因BUSY耗尽三次尝试并清pending。

核心函数详细设计

以下函数按一代参考的分类Heading 2、文件Heading 3、函数Heading 4和双列表格记录。函数编号属于SDD-PAR设计项；第3分册已展开Response10Process和命令快照，本册不复制第二份函数事实。

参数寄存器入口与写门禁

dataanalysis_modbus.c

SDD-PAR-001 WriteDeviceParamsToHoldingRegisters

| 函数原型 | void WriteDeviceParamsToHoldingRegisters(uint16_t *HoldingRegisterArray) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把CPU2权威参数镜像编码到保持寄存器缓存，供FC03读回、FC10候选形成和回滚后重建寄存器视图。 |
| 形参 | HoldingRegisterArray为16位寄存器缓存；NULL时直接返回。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 读g_deviceParams并把protocolVersion归一为当前协议常量；写HoldingRegisterArray。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 按字段使用的32位原始值和寄存器索引。 |
| 调用上下文 | PendSV中的板间Modbus处理或初始化/同步路径；不直接访问FRAM。 |
| 前置条件 | 缓存容量和地址表与当前协议31一致。 |
| 后置条件 | 缓存反映调用时g_deviceParams；并发更新时只保证逐字段写入，不证明整表同代。 |
| 异常处理 | 空指针静默返回；字段映射错误不会由本函数自检。 |
| 可重入性 | 不可与同一缓存的并发读写叠加；当前无整表锁。 |
| 源码证据 | Services/Modbus/dataanalysis_modbus.c:169-353。 |
| 验证状态 | 源码已核对；完整寄存器镜像一致性和并发压力待主机测试。 |

SDD-PAR-002 ReadDeviceParamsFromHoldingRegisters

| 函数原型 | void ReadDeviceParamsFromHoldingRegisters(uint16_t *HoldingRegisterArray) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把FC10写入后的保持寄存器候选解码回g_deviceParams，形成后续组合校验和一次性提交所需的RAM候选。 |
| 形参 | HoldingRegisterArray为已写入候选值的16位寄存器缓存；NULL时直接返回。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 读写HoldingRegisterArray；写g_deviceParams；可能修改AO仿真、电机电流和位置源运行态。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 寄存器索引和32位合成值。 |
| 调用上下文 | 由Response10Process在PendSV延后处理上下文调用。 |
| 前置条件 | 请求范围、字节数和可写地址已由上游门禁通过。 |
| 后置条件 | g_deviceParams暂时承载候选，且函数已调用电机电流和位置源应用入口；调用方随后只恢复参数对象再校验组合。 |
| 异常处理 | 本函数不对全部字段统一做范围检查；后续AO或继电器校验失败时，电机/位置运行副作用没有在当前回滚路径中显式撤销。 |
| 可重入性 | 修改全局参数，不可重入；依赖板间事务串行化。 |
| 源码证据 | Services/Modbus/dataanalysis_modbus.c:356-548。 |
| 验证状态 | 源码已核对；水位修正寄存器映射疑点已列入待确认。 |

hostcommu_modbus.c

SDD-PAR-003 PersistentParamWriteRuntimeAllowed

| 函数原型 | static bool PersistentParamWriteRuntimeAllowed(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把设备状态、当前命令、待执行命令、错误码和自动恢复状态汇总为持久参数写权限。 |
| 形参 | 无显式形参。 |
| 返回值 | true表示本次持久参数FC10可继续；false时返回Modbus异常06且不改RAM。 |
| 全局变量 | 读取g_measurement.device_status、g_deviceParams.command和恢复状态。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 无大对象局部变量。 |
| 调用上下文 | Response10Process在解析候选之前调用。 |
| 前置条件 | 写范围已确认触及持久参数。 |
| 后置条件 | 只给出当前瞬时门禁结论；最终参数合法性仍由候选校验负责。 |
| 异常处理 | 拒绝路径不改寄存器缓存、g_deviceParams或FRAM请求。 |
| 可重入性 | 只读函数；共享状态在调用瞬间可能变化，需靠单笔事务边界限制。 |
| 源码证据 | Services/Modbus/hostcommu_modbus.c:81-102、303-374。 |
| 验证状态 | 源码已核对；状态切换与FC10并发待目标板压力验证。 |

候选校验、迁移与持久化记录

system_parameter.c

SDD-PAR-004 prepare_ao_params_for_write

| 函数原型 | int prepare_ao_params_for_write(const DeviceParameters *current, DeviceParameters *candidate, uint16_t start_addr, uint16_t reg_count) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 对FC10候选AO配置执行输出源切换、动态量程回退和严格组合校验。 |
| 形参 | current为写前快照；candidate为候选；start_addr和reg_count描述本次覆盖区间。 |
| 返回值 | 0表示候选可提交；-1表示指针、范围或AO组合非法。 |
| 全局变量 | 只读current；必要时修正candidate的AO量程。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 动态量程上限、是否触及AO块等。 |
| 调用上下文 | Response10Process形成candidate后、提交g_deviceParams前调用。 |
| 前置条件 | 候选已按协议字段解码。 |
| 后置条件 | 通过时AO候选满足枚举、电流、阻尼、故障动作和量程交叉约束。 |
| 异常处理 | 失败时调用方恢复previous并返回异常03。 |
| 可重入性 | 仅操作调用方快照，可重入；依赖AO常量和罐高候选。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1164-1237；Services/Modbus/hostcommu_modbus.c:392-407。 |
| 验证状态 | 源码已核对；边界值和源切换组合待主机测试。 |

SDD-PAR-005 normalize_device_params_runtime

| 函数原型 | static int normalize_device_params_runtime(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 上电加载后修复保留槽复用、位置源、电机电流、AO、自动恢复、水位滞后、SI和继电器等非法历史值。 |
| 形参 | 无显式形参。 |
| 返回值 | 1表示至少一个字段被修正；0表示无需修正。 |
| 全局变量 | 读写g_deviceParams；调用RelayAlarmConfig_Normalize。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | changed、继电器变更和非法掩码。 |
| 调用上下文 | 仅在上电加载链中调用，不是FC10全部字段的统一校验器。 |
| 前置条件 | FRAM槽已通过magic、size、version和CRC校验并复制到RAM。 |
| 后置条件 | 运行态非法值收敛；返回1时load_device_params强制回写A/B。 |
| 异常处理 | 无法证明未覆盖字段都已校验；继电器非法配置会禁用相应通道并记录。 |
| 可重入性 | 修改全局参数，不可重入；启动阶段单线程使用。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1239-1348。 |
| 验证状态 | 源码已核对；历史镜像矩阵和所有未覆盖字段仍待专项测试。 |

SDD-PAR-006 device_param_crc

| 函数原型 | static uint32_t device_param_crc(const DeviceParameters *params) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 计算设备参数持久化区域CRC32：从结构偏移1的sensorType到偏移677，共677字节。 |
| 形参 | params为完整只读DeviceParameters快照。 |
| 返回值 | 返回CRC32_HAL结果。 |
| 全局变量 | 不访问全局变量。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | crc_base和crc_size。 |
| 调用上下文 | 保存镜像构建和槽加载校验路径。 |
| 前置条件 | params非NULL，结构布局与编译期offsetof一致。 |
| 后置条件 | command和crc不参与；其余677字节按169个完整32位字和1个尾字节处理，尾字其余字节补0。 |
| 异常处理 | 底层CRC外设或算法异常不在本函数内分类。 |
| 可重入性 | 只读、可重入性取决于CRC32_HAL实现；调用方使用稳定快照。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:635-681；Services/ParamStorage/system_parameter.h:819-970。 |
| 验证状态 | 源码已核对；CRC破坏和不同偏移故障注入待执行。 |

SDD-PAR-007 load_device_params_from_slot_impl

| 函数原型 | static DeviceParamSlotLoadResult load_device_params_from_slot_impl(uint32_t base_addr, DeviceParameters *out, const char *slot_name, int verbose) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 读取一个FRAM参数槽，并依次校验底层I/O、magic、结构大小、参数版本和CRC。 |
| 形参 | base_addr为槽基址；out为有效镜像输出；slot_name用于日志；verbose控制诊断。 |
| 返回值 | 返回VALID、UNINITIALIZED、SIZE_MISMATCH、VERSION_MISMATCH、CRC_ERROR或IO_ERROR。 |
| 全局变量 | 只在全部校验通过后写out；可写错误日志。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 682字节临时DeviceParameters和128字节诊断缓冲。 |
| 调用上下文 | 启动加载、保存前判重和写后读回校验。 |
| 前置条件 | sizeof(DeviceParameters)不超过槽容量；FRAM服务已初始化。 |
| 后置条件 | VALID时out为完整有效快照；失败时调用方不得使用out。 |
| 异常处理 | 逐阶段返回并保留可定位原因；verbose=0用于静默判重。 |
| 可重入性 | 含FRAM事务和日志，不可从ISR调用；同一FRAM由底层无等待锁仲裁。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1363-1498。 |
| 验证状态 | 源码已核对；A/B单区、双区、CRC和I/O故障注入待执行。 |

SDD-PAR-008 device_param_error_from_slot_results

| 函数原型 | static uint32_t device_param_error_from_slot_results(DeviceParamSlotLoadResult slot_a_result, DeviceParamSlotLoadResult slot_b_result) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在A/B都不可用时按优先级折叠出整机参数错误码。 |
| 形参 | 两个槽各自的枚举结果。 |
| 返回值 | 依次优先返回CRC、结构大小、版本、双未初始化，其他情况返回介质失败。 |
| 全局变量 | 不访问全局变量。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 无。 |
| 调用上下文 | load_device_params确认两个槽均无效后调用。 |
| 前置条件 | 两个输入均不是VALID。 |
| 后置条件 | 返回值写入g_measurement.device_status.error_code由调用方完成。 |
| 异常处理 | 混合失败只保留优先原因，另一槽细节依赖前序日志。 |
| 可重入性 | 纯函数，可重入。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1500-1530。 |
| 验证状态 | 源码已核对；错误优先级和售后诊断可读性待评审。 |

SDD-PAR-009 build_saved_device_params

| 函数原型 | static void build_saved_device_params(DeviceParameters *out) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 从当前RAM参数形成确定性的FRAM镜像，覆盖当前固件/协议版本，清一次性继电器清警命令，并补齐元信息和CRC。 |
| 形参 | out为完整设备参数输出缓冲。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 读取并可能更新g_deviceParams中的固件/协议版本；写out。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 无大对象局部变量。 |
| 调用上下文 | 所有普通保存、强制修复和恢复出厂保存之前调用。 |
| 前置条件 | out非NULL，运行态参数处于可复制状态。 |
| 后置条件 | out包含param_version=3、struct_size、magic=0x4C54444D和有效CRC。 |
| 异常处理 | 不负责全部业务范围校验；非法RAM值可能被原样持久化。 |
| 可重入性 | 修改版本运行态并复制大结构，不可与参数写并发。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1533-1550。 |
| 验证状态 | 源码已核对；并发写和非法未覆盖字段待测试。 |

SDD-PAR-010 write_and_verify_device_param_slot

| 函数原型 | static int write_and_verify_device_param_slot(uint32_t address, const DeviceParameters *params, DeviceParameters *verify, DeviceParamSlotLoadResult *verify_result) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 对单槽最多执行三次完整写入、完整读回、结构校验和逐字节比较。 |
| 形参 | address为槽基址；params为目标镜像；verify和verify_result返回最后一次读回。 |
| 返回值 | 1表示至少一次完整一致；0表示三次均失败。 |
| 全局变量 | 通过FRAM_Write和槽加载函数访问介质。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | attempt计数。 |
| 调用上下文 | 主循环普通参数保存或启动强制修复上下文。 |
| 前置条件 | 目标镜像已构建且大小不超过0x0800。 |
| 后置条件 | 成功时该槽存在与目标完整一致的有效镜像。 |
| 异常处理 | 写、读、magic、size、version、CRC或memcmp任一步失败均进入下一次尝试。 |
| 可重入性 | 包含有界阻塞SPI事务，不可从ISR调用；底层BUSY被视为本次失败。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1619-1655。 |
| 验证状态 | 源码已核对；FRAM故障注入和最坏时长待目标板验证。 |

SDD-PAR-011 save_device_params_internal

| 函数原型 | static bool save_device_params_internal(int mark_updated, int force_write) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 统一执行容量门禁、镜像构建、A/B判重、双槽写回、读回校验、降级记录和完成代次发布。 |
| 形参 | mark_updated控制parameter_update_flag；force_write忽略判重用于冗余修复。 |
| 返回值 | true表示A/B已同值或至少一份本次新镜像验证有效；false表示容量或两槽均失败。 |
| 全局变量 | 读写g_deviceParams元信息、参数写前快照、error_code和parameter_update_flag。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 五份DeviceParameters（当前约3410字节）、槽状态和诊断文本。 |
| 调用上下文 | 普通保存由主循环调用；启动修复和恢复出厂也可同步调用。 |
| 前置条件 | 不得处于紧急预约中的普通写窗口；目标结构必须小于等于0x0800。 |
| 后置条件 | 成功可递增更新代次；单槽成功会记录冗余降级。 |
| 异常处理 | 两槽均失败总会记录日志并返回false；仅原错误码为NO_ERROR时置PARAM_STORAGE_WRITE_VERIFY_FAILED。 |
| 可重入性 | 大栈和多次SPI事务，不可重入、不可从ISR调用。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1657-1783。 |
| 验证状态 | 源码已核对；单槽成功但启动固定优先A的最新值风险未关闭。 |

SDD-PAR-012 save_device_params

| 函数原型 | void save_device_params(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 向标定、识别、位置模型和恢复出厂等业务入口提供同步保存包装，并调用内部A/B保存实现。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无；内部bool保存结果被本包装丢弃。 |
| 全局变量 | 通过save_device_params_internal读写g_deviceParams元信息、错误码和parameter_update_flag。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | 无大对象局部变量。 |
| 调用上下文 | 前台业务流程直接调用；不同于FC10的100ms延迟保存路径，不具备外层有限重试。 |
| 前置条件 | 调用方已形成稳定RAM参数，且不处于禁止普通FRAM写入的紧急窗口。 |
| 后置条件 | 内部成功时A/B至少一槽为本次有效镜像并可发布完成代次；调用方本身得不到成功或失败结论。 |
| 异常处理 | 容量、BUSY、写读、CRC或逐字节校验失败可写日志；全局码仅按条件设置，业务调用者无独立结果。 |
| 可重入性 | 包含同步FRAM事务，不可重入、不可从ISR调用；直接调用者必须避免与其它保存并发。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1804-1807；直接调用点见weight、TFIT、位置模型、标定、传感器识别和恢复出厂模块。 |
| 验证状态 | 源码已核对；各直接入口的保存失败可观测性和故障传播待注入验证。 |

SDD-PAR-013 request_device_params_save

| 函数原型 | void request_device_params_save(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 把参数持久化转换为主循环延迟任务，并用最后一次请求重新开始100ms防抖窗口。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 写g_device_params_save_pending、retry_count和request_tick。 |
| 静态全局变量 | 三个延迟保存状态变量。 |
| 局部变量 | 当前HAL tick。 |
| 调用上下文 | FC10候选已提交RAM后调用；不执行FRAM事务。 |
| 前置条件 | 调用方已确认本次写入触及持久参数。 |
| 后置条件 | 主循环后续可合并短时间连续写入并保存最终RAM镜像。 |
| 异常处理 | 新请求把重试计数清零；高频写会持续后推实际保存。 |
| 可重入性 | 共享状态写入未形成独立临界区；依赖当前调用串行和32位tick原子性。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1810-1818；Services/Modbus/hostcommu_modbus.c:461-465。 |
| 验证状态 | 源码已核对；高频写、防抖饥饿和掉电窗口待压力验证。 |

SDD-PAR-014 process_device_params_deferred_tasks

| 函数原型 | void process_device_params_deferred_tasks(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 在主循环执行100ms防抖后的普通参数保存，总计最多三次调用：首次尝试加两次100ms延迟重试。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 读写延迟保存状态；调用保存入口并可能更新错误码和参数代次。 |
| 静态全局变量 | pending、retry_count和request_tick。 |
| 局部变量 | now。 |
| 调用上下文 | App_MainLoop前台服务；不在PendSV或通信ISR。 |
| 前置条件 | 系统tick运行，FRAM服务已初始化。 |
| 后置条件 | 成功清pending和计数；三次保存调用均失败后停止自动重试并清pending。 |
| 异常处理 | 预约期间只等待且不重置tick，释放后可立即尝试；未预约低压BUSY仍会消耗失败次数。 |
| 可重入性 | 不可重入；每轮可能包含A/B多次写读，主循环时延待测。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1821-1859；Application/Src/app_main.c调用点。 |
| 验证状态 | 源码已核对；主循环最坏阻塞和重试时序待目标板测量。 |

SDD-PAR-015 load_device_params

| 函数原型 | int load_device_params(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 启动时固定优先A槽，A无效才读B；加载后执行迁移、归一化、版本覆盖并按条件尝试强制回写A/B。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 1表示加载并处理完成；0表示容量超限或两槽均无效。 |
| 全局变量 | 写g_deviceParams、error_code和last_load_source；调用FRAM和保存服务。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | temp、两个槽状态、来源和归一化标志。 |
| 调用上下文 | init_device_params启动重试中调用。 |
| 前置条件 | FRAM已初始化；参数结构大小不超过槽容量。 |
| 后置条件 | 成功时command取powerOnDefaultCommand，运行态已迁移/归一化；回写结果被丢弃，不证明冗余恢复成功。 |
| 异常处理 | A无效时回退B；两槽无效按失败类型置错误码。 |
| 可重入性 | 启动单线程调用；含同步FRAM事务和可能的强制写回。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1860-1921。 |
| 验证状态 | 源码已核对；没有generation或commit marker，A有效时不会比较B的新旧。 |

SDD-PAR-016 init_device_params

| 函数原型 | void init_device_params(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 最多三次尝试加载参数；全部失败后恢复出厂并保存，同时保留最后加载错误码用于诊断。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 读写g_deviceParams和device_status.error_code；调用加载、日志和恢复出厂。 |
| 静态全局变量 | 无。 |
| 局部变量 | MAX_RETRY、load_error_code、ok和attempt。 |
| 调用上下文 | App_Init启动阶段。 |
| 前置条件 | FRAM和日志服务具备基本可用条件。 |
| 后置条件 | 成功打印上电完整参数；连续失败进入默认值重建。 |
| 异常处理 | 每次失败等待100ms；恢复出厂保存结果不可返回，随后全局码还会恢复为最后加载错误码。 |
| 可重入性 | 启动阶段不可重入；最坏包含三轮加载和恢复出厂写。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1924-1965。 |
| 验证状态 | 源码已核对；双槽损坏、恢复出厂写失败和启动时长待故障注入。 |

SDD-PAR-017 RestoreFactoryParamsConfig

| 函数原型 | void RestoreFactoryParamsConfig(void) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 关闭七个命令参数写入口，清空结构，重建全部默认字段，保存FRAM，重绑pending命令快照后重新开放。 |
| 形参 | 无。 |
| 返回值 | 无。 |
| 全局变量 | 整体改写g_deviceParams和factory_restore_in_progress；调用save_device_params。 |
| 静态全局变量 | 恢复进行标志。 |
| 局部变量 | 继电器通道循环和默认值常量。 |
| 调用上下文 | 启动三次加载失败或明确恢复出厂命令路径。 |
| 前置条件 | 调用场景已停止不允许的并发参数写。 |
| 后置条件 | RAM默认值建立；保存调用返回后写入口开放；仅pending快照重绑，active快照不在本函数处理。 |
| 异常处理 | save_device_params为void；日志可见、全局码仅条件设置，启动恢复路径还会用最后加载错误覆盖；FRAM结果需独立确认。 |
| 可重入性 | 整体清零和重建，不可重入；执行期间依赖写门禁。 |
| 源码证据 | Services/ParamStorage/system_parameter.c:1969-2149。 |
| 验证状态 | 源码已核对；默认值评审、保存失败回滚和恢复中掉电待验证。 |

FRAM底层事务

mb85rs2m.c

SDD-PAR-018 FRAM_Write

| 函数原型 | FRAM_Status FRAM_Write(const uint8_t *data, uint32_t address, uint32_t length) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 执行参数校验、普通写双重门禁、无等待事务加锁、WREN、24位地址和数据发送，并统一恢复片选和锁。 |
| 形参 | data为源缓冲；address为绝对字节地址；length为1至65535字节且不得越过256KiB。 |
| 返回值 | 区分OK、INVALID_ARGUMENT、OUT_OF_RANGE、BUSY、TIMEOUT和HAL_ERROR。 |
| 全局变量 | 读写FRAM仲裁状态和SPI4片选；调用HAL_SPI_Transmit。 |
| 静态全局变量 | transaction_active、emergency_reserved、emergency_owner、normal_write_inhibited。 |
| 局部变量 | 命令字、三字节地址和result。 |
| 调用上下文 | 普通参数保存、编码器持久化等非ISR事务；紧急所有者可越过普通写禁止。 |
| 前置条件 | SPI4已初始化，调用者遵守FRAM所有权边界。 |
| 后置条件 | 所有出口恢复CS为高并释放事务锁。 |
| 异常处理 | 每个SPI阶段5ms超时；BUSY立即返回，不等待。 |
| 可重入性 | 带短临界区和有限阻塞SPI调用，不得在ADC ISR中调用。 |
| 源码证据 | BSP/Peripherals/src/mb85rs2m.c:5-12、23-164、172-258。 |
| 验证状态 | 源码已核对；真实SPI超时、掉电中断和总线故障注入待目标板验证。 |

SDD-PAR-019 FRAM_Read

| 函数原型 | FRAM_Status FRAM_Read(uint8_t *data, uint32_t address, uint32_t length) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 执行范围校验、无等待事务加锁、读命令、24位地址和数据接收，并统一恢复片选和锁。 |
| 形参 | data为输出缓冲；address为绝对字节地址；length为1至65535字节且不得越过256KiB。 |
| 返回值 | 返回与FRAM_Write相同的细分状态集合。 |
| 全局变量 | 读写FRAM事务锁和SPI4片选；调用HAL_SPI_Transmit/Receive。 |
| 静态全局变量 | transaction_active、emergency_reserved和emergency_owner。 |
| 局部变量 | 命令字、三字节地址和result。 |
| 调用上下文 | 参数槽加载、保存前判重、写后校验和其它FRAM读路径。 |
| 前置条件 | SPI4已初始化；输出缓冲可写。 |
| 后置条件 | 成功时data得到连续字节；所有出口释放资源。 |
| 异常处理 | 紧急预约会阻止普通调用取得锁；每个SPI阶段5ms超时。 |
| 可重入性 | 有限阻塞、不可与同一SPI事务重入；不应在普通ISR中调用。 |
| 源码证据 | BSP/Peripherals/src/mb85rs2m.c:260-313。 |
| 验证状态 | 源码已核对；BUSY重试策略和真实介质故障待目标板验证。 |

设计追踪矩阵

| 设计编号 | 设计对象 | 主要代码位置 | 验证建议 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDD-PAR-001 | 参数到保持寄存器 | dataanalysis_modbus.c:169-353 | 全字段读回和并发镜像 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-002 | 保持寄存器到候选 | dataanalysis_modbus.c:356-548 | 合法/非法字段和映射回归 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-003 | 持久参数运行态门禁 | hostcommu_modbus.c:81-102 | 21状态、错误态和恢复边界 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-004 | AO候选严格校验 | system_parameter.c:1164-1237 | 源切换和量程边界 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-005 | 启动归一化 | system_parameter.c:1239-1348 | 历史非法值矩阵 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-006 | CRC冻结范围 | system_parameter.c:635-681 | 逐字节破坏 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-007 | 单槽加载校验 | system_parameter.c:1363-1498 | magic/size/version/CRC/I/O | 源码已核对 |
| SDD-PAR-008 | 双槽失败错误选择 | system_parameter.c:1500-1530 | 混合失败优先级 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-009 | 保存镜像构建 | system_parameter.c:1533-1550 | 命令/清警不持久化 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-010 | 单槽三次写读 | system_parameter.c:1619-1655 | BUSY/超时/坏数据注入 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-011 | A/B保存和代次 | system_parameter.c:1657-1783 | 五种A/B结果组合 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-012 | 直接同步保存包装 | system_parameter.c:1804-1807 | 调用者结果可观测性 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-013 | 延迟请求登记 | system_parameter.c:1810-1818 | 连续写和tick回绕 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-014 | 主循环延迟保存 | system_parameter.c:1821-1859 | 100ms、预约等待、三轮失败 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-015 | 启动A/B加载 | system_parameter.c:1860-1921 | A旧/B新故障注入 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-016 | 三次加载 | system_parameter.c:1924-1965 | 双槽损坏和启动时长 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-017 | 恢复出厂 | system_parameter.c:1969-2149 | 并发门禁、掉电和保存失败 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-018 | FRAM写事务 | mb85rs2m.c:186-258 | SPI阶段故障和低压竞态 | 源码已核对 |
| SDD-PAR-019 | FRAM读事务 | mb85rs2m.c:260-313 | 预约、BUSY、超时和越界 | 源码已核对 |

流程图索引

| 图号 | 图名 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDD-PAR-F01 | 上电A/B加载、校验、归一化和恢复默认流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F02 | FC10候选、RAM提交、ACK与延迟保存流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F03 | 100ms防抖、紧急预约等待和总计三次保存尝试流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F04 | A/B判重、双槽写回、读回校验和更新代次流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F05 | 恢复出厂写门禁、默认值重建和重新开放流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F06 | 历史协议迁移与运行态归一化流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |
| SDD-PAR-F07 | FRAM普通事务、紧急预约和掉电编码器边界流程 | 当前CPU2源码 | 源码已核对；硬件待验证 |

SDD-PAR-F01 上电A/B加载、校验、归一化和恢复默认流程

本图表达启动固定优先A、A无效回退B、槽校验、迁移归一化、尝试冗余回写以及三轮加载失败后恢复默认。

图 SDD-PAR-F01 上电A/B加载、校验、归一化和恢复默认流程

SDD-PAR-F02 FC10候选、RAM提交、ACK与延迟保存流程

本图表达FC10持久参数门禁、寄存器候选、组合校验、RAM提交、正常ACK和延迟保存请求；ACK不等于FRAM完成。

图 SDD-PAR-F02 FC10候选、RAM提交、ACK与延迟保存流程

SDD-PAR-F03 100ms防抖、紧急预约等待和总计三次保存尝试流程

本图表达最后一次请求后的100ms防抖、预约等待不计失败，以及总计最多三次保存调用。

图 SDD-PAR-F03 100ms防抖、紧急预约等待和总计三次保存尝试流程

SDD-PAR-F04 A/B判重、双槽写回、读回校验和更新代次流程

本图表达保存镜像构建、A/B判重、每槽三次写读、更新代次，以及双槽失败时日志和错误码的条件关系。

图 SDD-PAR-F04 A/B判重、双槽写回、读回校验和更新代次流程

SDD-PAR-F05 恢复出厂写门禁、默认值重建和重新开放流程

本图表达恢复写门禁、默认值重建、void保存、仅pending快照重绑和启动错误码覆盖边界。

图 SDD-PAR-F05 恢复出厂写门禁、默认值重建和重新开放流程

SDD-PAR-F06 历史协议迁移与运行态归一化流程

本图表达槽校验、密度、AO迁移、运行归一化、固件覆盖、协议应用和尝试回写的真实顺序。

图 SDD-PAR-F06 历史协议迁移与运行态归一化流程

SDD-PAR-F07 FRAM普通事务、紧急预约和掉电编码器边界流程

本图表达低压布防分支、普通写BUSY、紧急所有者，以及仅编码器记录进入PendSV的边界。

图 SDD-PAR-F07 FRAM普通事务、紧急预约和掉电编码器边界流程

实现一致性关注点与验证计划

源码现状与待确认

1. dataanalysis_modbus.c中HOLDREGISTER_DEVICEPARAM_WATER_LEVEL_CORRECTION的写回和读取当前都落到calibrateWaterLevel，随后正式标定字段又覆盖该变量；waterLevelCorrection没有得到对应写入，疑似映射缺陷，待协议与产品确认。

2. Response10Process注释仍称函数位于UART5中断，实际调用已迁移到PendSV延后处理；本册按真实调用链记录，源码注释待一致性整改。

3. 普通参数没有统一完整范围校验；当前严格候选校验主要覆盖AO、继电器和少量字段，不能宣称全部参数均严格校验。

4. ReadDeviceParamsFromHoldingRegisters在AO/继电器组合校验前调用MotorCtrl_SetCurrent和ApplyPositionSourceParams；后续候选失败路径只显式恢复g_deviceParams、寄存器和AO仿真，未见对电机电流或位置源副作用的对应回滚。

5. A/B没有generation或commit marker，启动固定优先A；A旧值有效、A新写失败、B新写成功时可能在重启后回退旧值。

6. A槽有效时启动流程不会读取或校验B槽，因此不能在每次启动时发现B槽损坏，也没有‘选择最新有效副本’所需的新旧比较。

7. save_device_params为void并丢弃内部bool结果；双槽失败仅在原错误码为NO_ERROR时置存储错误，启动恢复路径随后还会恢复最后加载错误码。

8. save_device_params_internal源码注释称A/B都失败时CPU3不能应答成功，但FC10正常ACK实际在100ms延迟保存之前已经返回；注释与当前事务时序需统一。

9. 当前所谓历史迁移仅适用于参数版本3且结构大小682字节的槽内protocolVersion迁移，不支持跨参数版本或跨结构大小保参。

10. Wärtsilä四字段当前执行路径按mm直接打印、运算和消费；system_parameter.h及局部注释仍有0.1mm口径，正式协议单位待冻结。

11. 低压总会禁止普通FRAM写，但只在编码器紧急保存已布防且本事件未投递时预约FRAM；未布防时参数任务可能因BUSY耗尽三次尝试并清pending。

12. measure_oilLevel.c暂存覆盖层在罐高修正后调用normalize_ao_params_after_write；尚未纳入HEAD，不能作为正式基线已实现事实。

未执行验证

| 验证层级 | 建议用例 | 通过标准 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机映射测试 | 全部保持寄存器读写、signedness、倍率及水位修正 | 候选、读回和结构字段一一对应 | 待执行 |
| 范围/组合测试 | AO、继电器及普通参数最小/最大/越界 | 异常码、回滚和RAM保持符合设计 | 待执行 |
| 防抖压力 | 连续FC10、tick回绕、已布防/未布防低压 | 三次调用、等待和BUSY耗次符合设计 | 待执行 |
| FRAM故障注入 | A/B写、读、CRC、BUSY、TIMEOUT和HAL错误 | 错误分类、重试、代次和降级一致 | 待执行 |
| 掉电测试 | 保存前/中/后断电及A旧/B新场景 | 重启选择和参数完整性满足批准策略 | 待执行 |
| 启动迁移 | 协议0、12、19、20-22、24、25、31和未知新版本 | 倍率、默认值和强制回写符合矩阵 | 待执行 |
| 恢复出厂 | 并发写、保存失败、恢复中掉电 | 写门禁、默认值和故障传播明确 | 待执行 |
| 直接保存入口 | 扭力、TFIT、位置源、标定、识别和恢复出厂注入保存失败 | 业务结果与持久化结果可区分且故障可观测 | 待执行 |
| 目标板时序 | 每槽三次写读、双槽、总计三次保存调用 | 主循环阻塞和看门狗预算可接受 | 待执行 |
| 认证活动 | 需求追踪、独立评审和证据接受 | 由授权角色或认证机构确认 | 未开展 |