LNG计量仪屏幕菜单

CPU2 V1.21.6.0 / CPU3 V1.20.0.0 / 共享协议版本 14

更新日期：2026-07-10。

| 文档编号 | CUBE-DOC-LNG-MENU |
| --- | --- |
| 文档名称 | LNG计量仪屏幕菜单 |
| 适用版本 | CPU2 V1.21.6.0 / CPU3 V1.20.0.0 / 共享协议版本 14 |
| 页面规格 | A4 竖向 |
| 文档状态 | 维护版 |
| 版式 | 技术手册（A4 竖版） |
| 用途 | 现场调试、参数核对、版本归档 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-17 | 按 CPU2 V1.16.0.1 / CPU3 V1.15.0.2 和共享协议版本 10 整理屏幕菜单、参数配置及显示维护说明。 | 发布版排版稿 |
| V1.1 | 2026-07-02 | 同步协议 14更改。 | 协议 14 同步版 |
| V1.2 | 2026-07-10 | 同步 CPU2 V1.21.6.0 / CPU3 V1.20.0.0，修正参数默认值、菜单名称、SI 自动 Profile 表格兼容性和目录分页。 | 维护版 |

文档说明

本文件记录 LNG 计量仪 OLED 屏幕菜单、参数配置入口、显示项和维护页。

通信协议另行维护；本文件只说明屏幕侧表现。

括号内为 OLED 菜单短名；未加括号的名称与屏幕显示一致。

目录

一、进入方式与按键逻辑	3

1.1 菜单动作术语	3

二、主界面显示项	4

三、菜单总览	5

四、测量命令菜单	6

五、调试指令菜单	6

六、参数配置菜单	7

6.1 测量参数 / 运行设置	8

6.2 测量参数 / 电机与编码参数	9

6.3 测量参数 / 扭力参数	9

6.4 测量参数 / 零点参数	10

6.5 测量参数 / 液位参数	10

6.6 测量参数 / 水位参数	11

6.7 测量参数 / 罐底与罐高	12

6.8 测量参数 / 密度测量参数	13

6.9 测量参数 / Wartsila参数	14

6.10 测量参数 / SI参数	15

6.10.1 SI参数 / Profile参数	15

6.10.2 SI参数 / 自动Profile	15

6.10.3 SI参数 / 报警限值	16

6.11 测量参数 / 修正参数	17

6.12 输出配置 / 继电器报警输出	17

6.13 输出配置 / AO输出	22

6.14 通信设置 / COM1配置	24

6.15 通信设置 / COM2配置	24

6.16 通信设置 / COM3配置	25

6.17 显示设置 / 显示基础与直接入口	25

6.18 显示设置 / 数据源与手输值	26

数据源与手输值 / 液位	26

数据源与手输值 / 水位	26

数据源与手输值 / 密度	26

数据源与手输值 / 温度	27

6.19 维护设置 / 设备信息	27

6.20 维护设置 / 参数校验与RTC设置	28

七、语言菜单与参数保护	28

八、显示和维护说明	28

一、进入方式与按键逻辑

表 1 进入方式与按键逻辑

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 菜单入口 | 非罐区操作界面下长按确认键约 3 秒进入菜单。 |
| 密码 | 进入参数配置或调试指令前输入屏幕密码，通过后进入对应菜单。 |
| 方向键 | 菜单中上下键切换条目；参数页用于移动光标、修改数值或切换候选项。 |
| 确认键 | 进入当前菜单项、执行命令或保存当前编辑。 |
| 返回/退出 | 各级菜单包含“退出”或“返回主菜单”条目，用于返回上级或退出菜单。 |
| 短名说明 | 参数名称括号内为 OLED 屏幕菜单列表短名；无括号的参数表示屏幕显示名称与文档名称一致。 |
| 菜单空闲退出 | 普通设置菜单 120 秒无按键自动返回状态页；业务等待页不按该规则退出。 |

1.1 菜单动作术语

下表统一本文中的动作口径。现场判断某项是否会触发测量或写入参数时，优先按动作类型理解。

表 1-1 菜单动作术语

| 术语 | 含义 | 典型位置 |
| --- | --- | --- |
| 直接执行 | 选择菜单项并确认后进入 ifsendcmd 确认页，确认后下发对应命令。 | 提零点、液位测量、罐高测量、综合测量、读取部件参数。 |
| 进入子菜单 | 当前项不直接下发命令，只进入下一层页面继续选择。 | 水位测量、密度单点测量、密度分布测量、SI参数、继电器报警输出。 |
| 参数写入 | 进入参数详情页，编辑数值或选项并保存到对应参数源。 | CPU2 共享参数或 CPU3 本机 FRAM 参数，具体见 6.0。 |
| 只读显示 | 只显示状态或校验信息，不允许作为参数写入入口。 | 继电器报警状态、设备信息、参数校验。 |
| 命令执行 | 调试或维护动作经确认后执行，不作为持久参数保存。 | 强制上行、匹配无线滑环、进入维护模式、恢复出厂设置。 |
| 返回/退出 | 返回上一级菜单或主菜单，不触发测量、保存或下发。 | 返回、退出、返回主菜单。 |
| CPU2 共享参数 | 存储在 CPU2 DeviceParameters，并通过 CPU2/CPU3 共享协议展示或写入。 | 测量参数、输出配置、AO、SI Profile 参数。 |
| CPU3 本机参数 | 存储在 CPU3 本机 FRAM，主要服务显示、通信、RTC 和 SI 自动调度。 | 通信设置、显示设置、自动Profile、SI报警限值、RTC设置。 |

二、主界面显示项

表 2 主界面显示项

| 显示项 | 说明 |
| --- | --- |
| 运行状态 | 默认主界面显示设备状态，包含运行、故障和调试模式中等状态。 |
| 液位 | 显示液位。 |
| 水高 | 显示水位，不满足条件时显示横线。 |
| 密度 | 显示密度或修正密度； |
| 温度 | 显示平均温度。 |
| 位置 | 显示浮子/设备当前位置。 |
| 扭力 | 显示扭力值。 |
| 频率/电容 | 依据设备状态切换显示频率或电容；读取部件参数完成态可显示频率、电容、X/Y 角和 RSSI。 |
| X轴角度 | 显示 X 轴角度。 |
| Y轴角度 | 显示 Y 轴角度。 |
| 罐高 | 罐高数据有效时显示罐高。 |
| 蓝牙MAC/RSSI | 读取部件参数完成态显示当前连接 MAC 和蓝牙 RSSI；MAC 无效时显示 MAC N/A，RSSI 无效时显示 RSSI:N/A。 |

三、菜单总览

参数配置首页包含测量参数、输出配置、通信设置、显示设置、维护设置五类。下表按“一级菜单 / 二级菜单 / 三级菜单或页面”表达真实层级；带“->”的项表示仍需进入下一层页面。

表 3 菜单总览

| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单或页面 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量命令 | 提零点 | - | 直接执行零点提升流程。 |
|  | 液位测量 | - | 直接启动液位单次测量。 |
|  | 水位测量 | 水位单次测量；水位跟随 | 水位测量有二级子菜单，分别执行单次测量和跟随测量。 |
|  | 罐高测量 | - | 直接启动罐高测量流程。 |
|  | 综合测量 | - | 综合执行液位、水位、密度等测量任务。 |
|  | 读取部件参数 | - | 读取 CPU2 设备部件参数、X/Y 角、MAC/RSSI 等部件快照。 |
|  | 密度单点测量 | 密度单点测量；密度单点监测 | 单点密度测量有二级子菜单，进入后再输入测点或监测位置。 |
|  | 密度分布测量 | 分布测量；国标分布测量；密度每米测量；区间密度测量；瓦锡兰区间密度；SI Profile | 密度分布测量有二级子菜单；SI Profile 位于该子菜单并下发 CMD_SI_PROFILE。 |
|  | 浮子运行到高度 | - | 直接作为普通测量命令入口，输入目标高度后执行。 |
| 参数配置 | 测量参数 | 运行设置；电机与编码参数；扭力参数；零点参数；液位参数；水位参数；罐底与罐高；密度测量参数；Wartsila参数；SI参数；修正参数 | 测量参数按业务域分组；SI参数继续分为 Profile参数、自动Profile、报警限值。 |
|  | 输出配置 | 继电器报警输出；AO输出 | 输出配置先分继电器和 AO；继电器再按 K1~K4、通道设置、报警配置、报警状态展开。 |
|  | 通信设置 | COM1配置；COM2配置；COM3配置 | 每个 COM 页内按协议、波特率、数据位、校验、停止位配置。 |
|  | 显示设置 | 显示基础；语言；屏幕密码；数据源与手输值 | 显示设置下数据源与手输值再分液位、水位、密度、温度。 |
|  | 维护设置 | 设备信息；参数校验；RTC设置 | 维护设置包含只读版本/校验信息和 CPU3 本机 RTC 设置。 |
| 调试指令 | 浮子运动控制 | 上行；下行；强制上行；强制下行 | 调试密码边界内的浮子运动控制。 |
|  | 标定修正 | 标定零点；标定液位；修正液位；标定水位；标定罐高 | 标定和修正类调试命令。 |
|  | 扭力标定 | 获取空载扭力；获取满载扭力 | 获取并保存空载/满载扭力基准。 |
|  | 无线维护 | 匹配无线滑环 | 蓝牙主机/从机链路维护入口。 |
|  | 系统维护 | 进入维护模式；恢复出厂设置 | 系统级维护命令，恢复出厂设置会进入参数保护确认。 |
| 语言 | 中文；英文；退出 | - | 主菜单语言入口，切换中文/英文显示或返回。 |
| 退出 | 退出屏幕菜单 | - | 退出主菜单。 |

四、测量命令菜单

测量命令页按程序菜单层级展开。直接执行的命令在三级列标为“-”；水位测量、密度单点测量、密度分布测量进入二级子菜单后再选择具体动作。

表 4 测量命令菜单

| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单或页面 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量命令 | 提零点 | - | 执行零点提升流程。 |
|  | 液位测量 | - | 启动液位单次测量。 |
|  | 水位测量 | 水位单次测量 | 启动水位单次测量。 |
|  |  | 水位跟随 | 启动水位跟随测量。 |
|  | 罐高测量 | - | 启动罐高测量流程。 |
|  | 综合测量 | - | 综合执行液位、水位、密度等测量任务。 |
|  | 读取部件参数 | - | 读取并显示位置、扭力、温度、频率、电容、X/Y角和蓝牙 RSSI； |
|  | 密度单点测量 | 密度单点测量 | 在指定位置执行一次密度测量。 |
|  |  | 密度单点监测 | 对单点密度执行连续监测。 |
|  | 密度分布测量 | 分布测量 | 执行密度分布测量。 |
|  |  | 国标分布测量 | 执行国标密度分布测量。 |
|  |  | 密度每米测量 | 按每米间隔执行密度测量。 |
|  |  | 区间密度测量 | 按设定区间执行密度测量。 |
|  |  | 瓦锡兰区间密度 | 执行瓦锡兰区间密度测量流程。 |
|  |  | SI Profile | 执行独立 SI Profile 测量； |
|  | 浮子运行到高度 | - | 控制浮子运行到指定高度 |
|  | 退出 | - | 返回主菜单。 |

五、调试指令菜单

调试指令仍需输入屏幕密码。下表按程序菜单层级展开，浮子运动、标定修正、扭力标定、无线维护、系统维护均先进入分组，再选择具体命令。

表 5 调试指令菜单

| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单或页面 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试指令 | 浮子运动控制 | 上行 | 按输入距离执行上行控制。 |
|  |  | 下行 | 按输入距离执行下行控制。 |
|  |  | 强制上行 | 强制执行上行控制。 |
|  |  | 强制下行 | 强制执行下行控制。 |
|  | 标定修正 | 标定零点 | 进入零点标定流程。 |
|  |  | 标定液位 | 进入液位标定流程。 |
|  |  | 修正液位 | 进入液位修正流程。 |
|  |  | 标定水位 | 进入水位标定流程。 |
|  |  | 标定罐高 | 进入罐高标定流程。 |
|  | 扭力标定 | 获取空载扭力 | 下发后显示等待页，完成后返回扭力标定菜单。 |
|  |  | 获取满载扭力 | 下发后显示等待页，完成后返回扭力标定菜单。 |
|  | 无线维护 | 匹配无线滑环 | 匹配最近无线滑环；配对完成后的链路确认由 CH9141K 蓝牙主机从机状态查询支持。 |
|  | 系统维护 | 进入维护模式 | 进入维护/工厂模式。 |
|  |  | 恢复出厂设置 | 执行恢复出厂设置，保存前触发参数保护确认。 |
|  | 退出 | - | 返回主菜单。 |

六、参数配置菜单

参数配置首页分 5 类。标定液位、修正液位、标定水位、标定罐高、单点测量位置、单点监测位置、电机运行位置以及电机上/下行距离仍随测量或调试指令输入，不单独放入参数配置首页。CPU3 V1.18.0.0 起密度参数与手输密度按两位小数显示；CPU3 本机参数存储版本为 0x0006。RTC 设置在维护设置下，为 CPU3 本机时间操作页。现场查找参数时，先按测量、输出、通信、显示、维护五类定位，再进入对应二级页面。

表 6 参数配置菜单总览

| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单或页面 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数配置 | 测量参数 | 运行设置 | 上电默认、故障自动回零、故障停止测量、恢复重测次数、位置源自动切换。 |
|  |  | 电机与编码参数 | 电机运行电流、编码轮周长、风速、首圈周长、尺带厚度等。 |
|  |  | 扭力参数 | 空载/满载扭力、扭力上下限、碰罐保护比例等。 |
|  |  | 零点参数 | 零点阈值比例、扭力忽略区、零点最大偏差、找零下行距离。 |
|  |  | 液位参数 | 液位罐高、探头距离、盲区、频率/滞后阈值、测量方式等。 |
|  |  | 水位参数 | 水位罐高、距离、盲区、电容阈值、寻找电容阈值、水位最大下行距离等。 |
|  |  | 罐底与罐高 | 罐底检测模式、角度/扭力阈值、更新罐高标志、实测罐高偏差、初始/当前罐高。 |
|  |  | 密度测量参数 | 普通分布、国标、每米和区间测量仍使用本项参数。 |
|  |  | Wartsila参数 | 瓦锡兰区间密度测量的上限、下限、步进、安全距离、探底频次等。 |
|  |  | SI参数 -> Profile参数 | SI 首点、SI 步距、SI 停留、SI 探底；映射 40001~40003 和 CPU2 SI profile 参数。 |
|  |  | SI参数 -> 自动Profile | SI 周期、SI 自动、SI 时、SI 分；映射 CPU3 本机自动 Profile 调度参数。 |
|  |  | SI参数 -> 报警限值 | SI 低/高密限、低/高温限、LL/HH/低/高液位、温差限、密差限。 |
|  |  | 修正参数 | 密度/温度修正、上次液位修正液位、气相温度、尺带伸缩率等。 |
|  | 输出配置 | 继电器报警输出 -> K1~K4 -> 通道设置 | 每路继电器先选 K1~K4，再进入通道设置。 |
|  |  | 继电器报警输出 -> K1~K4 -> 报警配置 | 每路继电器的报警模式、无效值策略、报警取值源、阈值、回差等。 |
|  |  | 继电器报警输出 -> K1~K4 -> 报警状态 | 只读显示 CPU2 上报的报警运行态，不作为参数写入页。 |
|  |  | AO输出 | AO 起点/终点液位、正常电流、独立报警液位、状态电流和 AO 输出使能。 |
|  | 通信设置 | COM1配置 | 协议、波特率、数据位、校验、停止位。 |
|  |  | COM2配置 | 协议、波特率、数据位、校验、停止位。 |
|  |  | COM3配置 | 协议、波特率、数据位、校验、停止位。 |
|  | 显示设置 | 显示基础 | 小数点位数、息屏开关、屏幕亮度等。 |
|  |  | 语言 | 显示语言参数入口。 |
|  |  | 屏幕密码 | 屏幕菜单密码。 |
|  |  | 数据源与手输值 -> 液位 | 液位数据源和液位手输值。 |
|  |  | 数据源与手输值 -> 水位 | 水位数据源和水位手输值。 |
|  |  | 数据源与手输值 -> 密度 | 密度数据源、密度手输值、上传手输密度。 |
|  |  | 数据源与手输值 -> 温度 | 温度数据源和温度手输值。 |
|  | 维护设置 | 设备信息 | 传感器类型/编号/版本、CPU2/CPU3 版本和协议版本。 |
|  |  | 参数校验 | 参数版本、结构体大小、魔术字、CRC。 |
|  |  | RTC设置 | CPU3 本机日期时间设置。 |

6.1 测量参数 / 运行设置

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 运行设置。

表 6-1 测量参数 / 运行设置

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电默认指令（上电指令） | 参数介绍：设定设备上电后默认进入或保持的工作命令。 配置建议：常规现场建议保持“无”；只有确认设备上电后必须自动执行测量或回零时，再按工艺要求启用。 | 权限/范围：可写；0=无；1=回零点；2=寻找液位；3=单点监测；4=水位跟随 单位/小数：- / 整数 默认值：0（无） |  |
| 故障自动回零（故障回零） | 参数介绍：控制故障处理后是否自动执行回零流程。 配置建议：需要故障后自动回到零点且现场机械条件安全时再开启；调试或故障原因未确认时建议保持关闭。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（否） |  |
| 故障停止测量（故障停测） | 参数介绍：控制发生故障时是否中止当前测量流程。 配置建议：建议保持开启，确保故障时优先停止当前测量；仅在受控调试场景下临时关闭。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：1（是） |  |
| 故障自动恢复重跑次数（重跑次数） | 参数介绍：控制故障恢复确认成功后，原测量命令最多自动重跑次数；0 表示关闭自动恢复重跑。 配置建议：先确认故障原因和恢复条件，再从较小次数开始设置；不建议用较大次数掩盖间歇性故障。 备注：大于 10 时 CPU2 按默认 3 归一化。 | 权限/范围：可写；0 ~ 10 单位/小数：次 / 整数 默认值：3 |  |
| 位置源自动切换（位置源切换） | 参数介绍：控制测量流程是否在编码轮和电机步进位置源之间自动切换。 配置建议：编码器和电机步进位置都经过上/下行距离校验后再启用；常规运行可保持禁用。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=启用 单位/小数：- / 整数 默认值：0（禁用） |  |

6.2 测量参数 / 电机与编码参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 电机与编码参数。

表 6-2 测量参数 / 电机与编码参数

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机运行电流（电机电流） | 参数介绍：设置电机驱动运行电流，影响电机力矩和发热。 配置建议：从默认值开始，确认电机不失步、不过热后再微调；调整后做上行、下行和长行程运行检查。 | 权限/范围：可写；1 ~ 31 单位/小数：- / 整数 默认值：12（TMC5130 IRUN） |  |
| 编码轮周长 | 参数介绍：用于把编码轮脉冲换算为尺带移动长度。 配置建议：按实际编码轮有效周长或标定结果填写；修改后用已知距离做编码位置校验。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数3位 默认值：95.000 mm |  |
| 电机限速 | 参数介绍：限制电机运行速度，供自动测量和调试运动使用。 配置建议：调试阶段使用较低速度，确认无卡阻和过冲后再提高；高风险工况不要直接使用高限速。 | 权限/范围：可写 单位/小数：m/min / 小数2位 默认值：2.00 m/min |  |
| 首圈周长 | 参数介绍：尺带模型的首圈周长，用于卷绕长度补偿。 配置建议：按卷盘首圈实际周长或机械标定值填写；修改后复核近零点和大行程位置误差。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：600.0 mm |  |
| 尺带厚度 | 参数介绍：尺带模型的厚度参数，用于卷绕半径补偿。 配置建议：按现场尺带材质和实测厚度填写；不确定材质时先不要改动，避免卷绕补偿产生系统误差。 | 权限/范围：可写；PET=0.300mm，PEEK=0.500mm，ETFE=1.100mm， 手输=按原数值输入 单位/小数：mm / 小数3位 默认值：0.200 mm |  |
| 记步模式 | 参数介绍：选择位置计算来源，使用编码轮或电机步进计数。 配置建议：优先使用编码器模式；仅在编码器不可用或维护验证需要时切到电机模式，并复核累计位置误差。 | 权限/范围：可写；0=编码器；1=电机 单位/小数：- / 整数 默认值：0（编码器） |  |
| 电机局部周长（局部周长） | 参数介绍：电机步进记步模式下使用的局部尺带周长。 配置建议：仅按电机步进模型标定值修改；修改后用固定距离往返测试确认位置换算一致。 | 权限/范围：可写；50000 ~ 5000000 单位/小数：mm / 小数3位 默认值：600.000 mm |  |

6.3 测量参数 / 扭力参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 扭力参数。

表 6-3 测量参数 / 扭力参数

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空载扭力 | 参数介绍：记录空载扭力基准，用于判断浮子和探头状态。 配置建议：通过空载扭力标定流程获取，不建议手工估算。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：0 |  |
| 空载扭力上限（空载上限） | 参数介绍：空载标定或检查时允许的最大值。 配置建议：无需修改。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：5000 |  |
| 空载扭力下限（空载下限） | 参数介绍：空载标定或检查时允许的最小值。 配置建议：无需修改。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：0 |  |
| 满载扭力 | 参数介绍：记录满载扭力基准，碰撞和零点判断以此为参考。 配置建议：通过满载扭力标定流程获取，确认浮子状态稳定后保存，避免用历史值直接套用。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：5000 |  |
| 满载扭力上限（满载上限） | 参数介绍：满载标定或检查时允许的最大值。 配置建议：无需修改。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：30000 |  |
| 满载扭力下限（满载下限） | 参数介绍：满载标定或检查时允许的最小值。 配置建议：无需修改。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：1000 |  |
| 碰撞上限比率（碰撞上限） | 参数介绍：上行时当前扭力相对低通稳定扭力的比例阈值，用于碰撞保护。 配置建议：先保持默认值，只有出现碰撞误判或漏判时再小幅调整。 | 权限/范围：可写 单位/小数：% / 整数 默认值：80% |  |
| 碰撞下限比率（碰撞下限） | 参数介绍：下行时当前扭力相对低通稳定扭力的比例阈值，用于碰撞或失重保护。 配置建议：先保持默认值，只有出现碰撞误判或漏判时再小幅调整。 | 权限/范围：可写 单位/小数：% / 整数 默认值：80% |  |

6.4 测量参数 / 零点参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 零点参数。

表 6-4 测量参数 / 零点参数

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零点阈值比例（零点阈值） | 参数介绍：在满载扭力基础上形成零点判断阈值。 配置建议：设备全量程运行获取最大扭力值。应使（零点阈值比例+1）*满载扭力 > 最大扭力值*1.2。 | 权限/范围：可写；0 ~ 100 单位/小数：% / 整数 默认值：50% |  |
| 扭力忽略区 | 参数介绍：靠近零点的距离范围内不做碰撞相邻扭力判断。 配置建议：常规使用默认值。水位洞库现场应设置为测量管道长度。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：100.0 mm |  |
| 零点最大偏差（零点偏差） | 参数介绍：回零后允许的位置偏差，超出时提示零点位置异常。 配置建议：常规使用默认值；如有特殊需求，按现场允许的回零误差设置。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：100.0 mm |  |
| 找零下行距离（找零距离） | 参数介绍：找零结束后向下移动的距离，用于离开零点区域。 配置建议：按零点附近实际安全行程设置，避免影响球阀关闭或人工量油。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：100.0 mm |  |

6.5 测量参数 / 液位参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 液位参数。

表 6-5 测量参数 / 液位参数

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液位罐高 | 参数介绍：液位计算使用的罐高基准，位置换算以此为上限。 配置建议：应保证标定液位前大于实际罐高。标定/修正液位后自动设置该值，一般不需要手动设置。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：20000.0 mm |  |
| 液位探头距差（探头距差） | 参数介绍：修正液位传感器与传感器底部的距离差。 配置建议：按实际探头结构或现场标定结果填写；没有已验证数据时保持默认值。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：150.0 mm |  |
| 液位盲区 | 参数介绍：罐底附近不可作为有效液位的区域，同时限制密度测点下限。 配置建议：按罐底结构、探头安装和不可测区域设置，不得小于现场实际安全盲区。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：300.0 mm |  |
| 液位找液阈值（找液阈值） | 参数介绍：判断探头稳定找到液位时的频率稳定阈值范围。 配置建议：先保持默认值；持续找不到液位时可在验证后适当增大。水封洞库/低温罐建议 15 Hz，成品油或化工品建议 5 Hz。 | 权限/范围：可写 单位/小数：Hz / 小数1位 默认值：15.0 Hz |  |
| 液位滞后阈值（滞后阈值） | 参数介绍：判断液位信号稳定的频率滞后阈值，减少抖动误判。 配置建议：应略大于液位找液阈值。水封洞库/低温罐建议 20 Hz，成品油或化工品建议 10 Hz。 | 权限/范围：可写 单位/小数：Hz / 小数1位 默认值：20.0 Hz |  |
| 液位测量方式（液位方式） | 参数介绍：选择液位跟随算法，决定按频率、密度、振动管或连续跟随方式判断。 配置建议：常规使用默认相对频率方式；切换到定频、密度或连续方式前，先确认传感器和工况支持。 | 权限/范围：可写；0=相对频率；1=定频；2=密度找液位；3=超声预留；4=连续相对频率；5=连续定频 单位/小数：- / 整数 默认值：0（相对频率） |  |
| 液位跟随频率（跟随频率） | 参数介绍：固定频率跟随方式下使用的目标频率。 配置建议：根据空气频率和油中频率选取较为中间的值，选取后需要测量液位验证，如果不稳定需要微调。 | 权限/范围：可写 单位/小数：Hz / 整数 默认值：5500 Hz |  |
| 液位跟随密度（跟随密度） | 参数介绍：密度换算跟随方式下使用的目标密度。 配置建议：根据空气密度和油中密度选取较为中间的值，选取后需要测量液位验证，如果不稳定需要微调。 | 权限/范围：可写 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 默认值：0.00 kg/m3 |  |
| 液位滞后时间（滞后时间） | 参数介绍：液位方法 0/1 跟随中，频率偏差超过滞后阈值后连续确认液位变化的等待时间。 配置建议：按现场液位波动设置；0 表示立即重找，当前程序最大按 60 s 生效。方法 2/4/5 不使用本参数。 | 权限/范围：可写；0 ~ 60 单位/小数：s / 整数 默认值：0 s |  |

6.6 测量参数 / 水位参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 水位参数。水位测量方式显示侧将非 0 归一为快速模式，保存时按 0/1 写入。

表 6-6 测量参数 / 水位参数

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位罐高 | 参数介绍：水位测量使用的罐高基准。 配置建议：标定水位完成后自动配置，如果需要特殊配置，参考液位罐高值。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：20000.0 mm |  |
| 水位测量方式（水位方式） | 参数介绍：选择水位找点和跟随流程：0 为低速/慢速流程，1 为快速状态翻转流程。 配置建议：常规使用低速模式；快速模式仅在现场水位变化速度超过3 mm/min启用。 | 权限/范围：可写；0=低速模式；1=快速模式 单位/小数：- / 整数 默认值：0（低速模式） |  |
| 水位盲区 | 参数介绍：罐底附近不作为有效水位判断的区域。 配置建议：常规使用默认设置；如果现场特殊要求，可以适当调整，最小一般不能小于10 mm。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：30.0 mm |  |
| 水位跟随电容阈值（跟随阈值） | 参数介绍：水位电容阈值(x1000)，电容跟随值为零点电容值+水位跟随电容阈值 配置建议：先保持默认值。如果传感器找水位时一直找不到，可尝试修改该阈值。 水位单次测量与水位跟随需要设置该参数。 | 权限/范围：可写 单位/小数：pF / 小数3位 默认值：20.000 pF |  |
| 水位寻找电容阈值（寻找阈值） | 参数介绍：水位寻找电容阈值(x1000)，电容值在（跟随值±水位寻找电容阈值）区间内时连续5次认为找到水位，进入稳定监测 配置建议：先保持默认值。如果传感器找水位时一直找不到，可尝试增大该阈值。 水位单次测量与水位跟随需要设置该参数。 | 权限/范围：可写 单位/小数：pF / 小数3位 默认值：10.000 pF |  |
| 水位滞后电容阈值（滞后阈值） | 参数介绍：水位稳定监测中允许的电容滞后偏差，超出后重新寻找水位。 配置建议：稍微大于寻找电容阈值。 水位跟随需要设置该参数。 | 权限/范围：可写 单位/小数：pF / 小数3位 默认值：30.000 pF |  |
| 水位最大下行距离（下行距离） | 参数介绍：水位测量时允许向下搜索的最大距离。 配置建议：常规使用默认设置；按罐底安全距离和测量流程需要设置；不宜过大，避免水位搜索越过安全范围。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：300.0 mm |  |
| 零点电容 | 参数介绍：水位传感器零点电容基准，用于相对变化判断。 配置建议：在传感器零点状态稳定后记录，一般无需修改。 | 权限/范围：可写 单位/小数：pF / 小数1位 默认值：0.0 pF |  |
| 水位稳定距离（稳定距离） | 参数介绍：判断快速找水位结果稳定所需的波动范围。 配置建议：常规使用默认设置；无需设置。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：50.0 mm |  |
| 水位修正值 | 参数介绍：对最终水位结果进行现场偏差修正。 配置建议：标定水位后自动修改，如需要进一步调整水位，可手动设置。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0.0 mm |  |

6.7 测量参数 / 罐底与罐高

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 罐底与罐高。

表 6-7 测量参数 / 罐底与罐高

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罐底检测模式（罐底模式） | 参数介绍：选择罐底识别方式，决定使用扭力或陀螺仪角度判断。 配置建议：按现场可用传感器选择，优先选择扭力测罐底；LTD只能使用扭力测罐底；切换后做探底验证。 | 权限/范围：可写；0=扭力；1=角度 单位/小数：- / 整数 默认值：0（扭力） |  |
| 探底角度阈值（角度阈值） | 参数介绍：角度方式检测罐底时使用的触发阈值。 配置建议：一般采用默认设置。如果测量失败，可适当调大阈值。 | 权限/范围：可写 单位/小数：° / 整数 默认值：12° |  |
| 探底扭力阈值（扭力阈值） | 参数介绍：扭力方式检测罐底时使用的触发阈值。 配置建议：通过受控探底测试确定：通过无检测下行指令进行探底，记录探底前后称重值，选中中间值作为阈值。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：500 |  |
| 更新罐高标志（更新罐高） | 参数介绍：控制罐底测量完成后是否更新罐高参数。 配置建议：默认关闭，如果现场要求实高测液位/罐变形严重，可开启。开启前需要测试罐底重复性。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（否） |  |
| 实测罐高最大偏差（罐高偏差） | 参数介绍：实测罐高与已有罐高允许的最大偏差。 配置建议：安装后执行3次罐底测量获取罐高平均值，测量极差不允许超过实测罐高最大偏差。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：100.0 mm |  |
| 初始罐高 | 参数介绍：保存测量前的罐高基准，便于比较实测结果。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项； | 权限/范围：只读 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0.0 mm |  |
| 当前罐高 | 参数介绍：保存最近一次测得或使用的罐高值。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项； | 权限/范围：只读 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0.0 mm |  |
| 罐底后编码器修正（探底后修正） | 参数介绍：控制罐底测量完成后是否修正编码器位置。 配置建议：需要用探底结果修正编码器位置时再启用；启用后做一次回零并进行罐高测量。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（否） |  |
| 探底修正罐高（修正罐高） | 参数介绍：瓦锡兰测后探底或罐底后编码器修正时使用的目标罐高；为 0 时沿用液位罐高。 配置建议：安装后执行3次罐底测量获取罐高平均值(测量极差超过±10 mm需检查设备是否故障），将结果写入该参数； 为 0 时沿用液位罐高； | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0（沿用液位罐高） |  |

6.8 测量参数 / 密度测量参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 密度测量参数。

表 6-8 测量参数 / 密度测量参数

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否测罐底（测罐底） | 参数介绍：综合测量时控制密度分布或区间流程前是否先测罐底。 配置建议：根据现场测量要求选择；如果没有特殊要求，保持默认。开启前需要核对罐底相关参数并执行罐底测量指令确保能够正常测量罐高。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（否） |  |
| 是否测水位（测水位） | 参数介绍：综合测量时控制密度分布或区间流程中是否同时测水位。 配置建议：根据现场测量要求选择；如果没有特殊要求，保持默认。开启前需要核对水位相关参数并执行水位测量指令确保能够正常测水。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（否） |  |
| 是否测单点密度（测单点密度） | 参数介绍：综合测量时控制分布测量流程是否包含单点密度测量。 配置建议：根据现场测量要求选择；如果没有特殊要求，保持默认。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（否） |  |
| 分布测顺序（分布顺序） | 参数介绍：综合测量时设置分布测量点的执行顺序。 配置建议：根据现场测量要求选择；如果没有特殊要求，保持默认。 | 权限/范围：可写；0=向上；1=向下 单位/小数：- / 整数 默认值：0（向上） |  |
| 分布测模式（分布模式） | 参数介绍：综合测量时选择分布密度测量的点位生成方式。 配置建议：按现场要求选择普通、国标、每米或区间模式； | 权限/范围：可写；0=分布测量；1=国标测量；2=每米测量；3=区间测量 单位/小数：- / 整数 默认值：0（分布测量） |  |
| 分布测点数（分布点数） | 参数介绍：分布测量时设置分布密度测量的测点数量。 配置建议：按液位高度和需要的剖面分辨率设置；点数越多测量时间越长。 | 权限/范围：可写；1 ~ 200 单位/小数：- / 整数 默认值：5 |  |
| 分布点间距（分布间距） | 参数介绍：分布测量时按等距方式生成测点时使用的点间距离。 配置建议：按测量分辨率和总行程设置，确保所有测点位于罐高、液面和盲区允许范围内。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：1000.0 mm |  |
| 最高点距液面（最高距液面） | 参数介绍：分布测量时限定分布测量最高点与液面的距离。 配置建议：按液面扰动和安全距离设置，避免最高点过近导致测量不稳定。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：100.0 mm |  |
| 最低点距罐底（最低距罐底） | 参数介绍：分布测量时限定分布测量最低点与罐底的距离。 配置建议：需要大于测量盲区，避免最低点进入不可测区域。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：300.0 mm |  |
| 分布点悬停(s)（悬停时间） | 参数介绍：分布测量时每个密度测点到位后的稳定等待时间。 配置建议：根据介质稳定时间设置，默认等待10 s，一般无需修改；响应慢或波动大时适当增加，避免无谓延长测量周期。 | 权限/范围：可写；0 ~ 600 单位/小数：s / 整数 默认值：10 s |  |
| 区间测量上限（区间上限） | 参数介绍：区间密度测量的上边界位置，区间测量前需要进行设置。 配置建议：按指定测量区间填写，并确认下限小于上限且位于有效罐高范围内。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0 mm |  |
| 区间测量下限（区间下限） | 参数介绍：区间密度测量的下边界位置，区间测量前需要进行设置。 配置建议：按指定测量区间填写，并确认下限小于上限且位于有效罐高范围内。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0 mm |  |

6.9 测量参数 / Wartsila参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> Wartsila参数。

表 6-9 测量参数 / Wartsila 参数

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高密度点 | 参数介绍：瓦锡兰区间密度测量的最高测点位置。 配置建议：设置前读取Wartsila的参数值，设置为相同值；保存后核对点位顺序和安全距离。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 整数 默认值：38000 |  |
| 最低密度点 | 参数介绍：瓦锡兰区间密度测量的最低测点位置。 配置建议：设置前读取Wartsila的参数值，设置为相同值；保存后核对点位顺序和安全距离。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 整数 默认值：500 |  |
| 密度点间距 | 参数介绍：瓦锡兰区间测量各密度点之间的间隔。 配置建议：设置前读取Wartsila的参数值，设置为相同值；确保所有测点位于罐高、液面和盲区允许范围内。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 整数 默认值：1000 |  |
| 最高点液面距（最高距液面） | 参数介绍：限制最高密度测点与液面的安全距离。 配置建议：设置前读取Wartsila的参数值，设置为相同值；避免最高点过近导致测量不稳定。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 整数 默认值：200 |  |
| 瓦锡兰探底间隔（探底间隔） | 参数介绍：瓦锡兰测量后探底频率：0不探底，N表示每N次测量后探底一次，范围0~100 配置建议：根据现场测量频率进行设置，一般不低于10天测量一次；频次不宜过高，避免影响正常测量效率。 | 权限/范围：可写；0=不探底；1~100=每 N 次测量探底一次 单位/小数：次 / 整数 默认值：0（不探底） |  |
| 探底修正罐高（修正罐高） | 参数介绍：瓦锡兰测后探底或罐底后编码器修正时使用的目标罐高；为 0 时沿用液位罐高。 配置建议：安装后执行3次罐底测量获取罐高平均值(测量极差超过±10 mm需检查设备是否故障），将结果写入该参数； 为 0 时沿用液位罐高； | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0（沿用液位罐高） |  |
| 罐底后编码器修正（探底后修正） | 参数介绍：控制罐底测量完成后是否修正编码器位置。 配置建议：需要用探底结果修正编码器位置时再启用；需确保罐底测量重复性达到±10 mm且底部无障碍。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（否） |  |

6.10 测量参数 / SI参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> SI参数。

6.10.1 SI参数 / Profile参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> SI参数 -> Profile参数。

表 6-10-1 测量参数 / SI参数 / Profile参数

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| SI首点 | 参数介绍：SI Profile的Point0（罐底密度点）之后首个可编程停点； 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； 该参数的设置需关注液位罐高、探底修正罐高的关系，需大于：液位罐高-探底修正罐高； | 权限/范围：可写；1.0 ~ 65535.0 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：500.0 mm |  |
| SI步距 | 参数介绍：SI Profile 从底部向上生成后续测点的间距； 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；1.0~65535.0 单位/小数：mm/小数1位 默认值：1000.0 mm |  |
| SI停留 | 参数介绍：SI Profile 每个测点到位后的稳定等待时间； 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；1 ~ 3600 单位/小数：s / 整数 默认值：10 s |  |
| 探底频次 | 参数介绍：SI Profile 探底频次；1 表示每次探底，N 表示每 N 次执行一次真实探底。 配置建议：根据现场测量频率进行设置，一般不低于10天测量一次； | 权限/范围：可写；1 ~ 1000 单位/小数：次 / 整数 默认值：1 次 |  |
| 探底修正罐高（修正罐高） | 参数介绍：瓦锡兰测后探底或罐底后编码器修正时使用的目标罐高； 配置建议：为 0 时使用液位罐高进行修正。 安装后执行3次罐底测量获取罐高平均值(测量极差超过±10 mm需检查设备是否故障），将结果写入该参数 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0（沿用液位罐高） |  |
| 罐底后编码器修正（探底后修正） | 参数介绍：控制罐底测量完成后是否修正编码器位置。 配置建议：需确保罐底测量重复性达到±10 mm且底部无障碍。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：1（开启） |  |

6.10.2 SI参数 / 自动Profile

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> SI参数 -> 自动Profile。

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| SI周期 | 参数介绍：自动 Profile 周期；启用时按 1~65535 min 设置，关闭自动 Profile 使用“SI自动=否”，本参数不写 0。 配置建议：设置前读取 SI 参数并与现场调度周期核对。 | 权限/范围：可写；1 ~ 65535 单位/小数：min / 整数 默认值：60 min |  |
| SI自动 | 参数介绍：自动 Profile 使能；启用后 CPU3 按 RTC、SI时、SI分和 SI周期调度。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（否） |  |
| SI时 | 参数介绍：自动 Profile 起始小时。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0 ~ 23 单位/小数：h / 整数 默认值：0 h |  |
| SI分 | 参数介绍：自动 Profile 起始分钟。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0 ~ 59 单位/小数：min / 整数 默认值：0 min |  |

表 6-10-2 测量参数 / SI参数 / 自动Profile

6.10.3 SI参数 / 报警限值

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> SI参数 -> 报警限值。

表 6-10-3 测量参数 / SI参数 / 报警限值

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| SI低密限 | 参数介绍：SI 当前密度低报警阈值； 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 默认值：0.00 kg/m3 |  |
| SI高密限 | 参数介绍：SI 当前密度高报警阈值；用于 CPU3 SI 报警合成。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 默认值：0.00 kg/m3 |  |
| SI低温限 | 参数介绍：SI 当前温度低报警阈值；按 int16 补码保存，可为负温度。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；-327.68 ~ 327.67 单位/小数：℃ / 小数2位 默认值：0.00 ℃ |  |
| SI高温限 | 参数介绍：SI 当前温度高报警阈值；按 int16 补码保存，可为负温度。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；-327.68 ~ 327.67 单位/小数：℃ / 小数2位 默认值：0.00 ℃ |  |
| SI LL液位 | 参数介绍：SI LL 液位报警阈值。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：mm / 整数 默认值：0 mm |  |
| SI HH液位 | 参数介绍：SI HH 液位报警阈值。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：mm / 整数 默认值：0 mm |  |
| SI低液位 | 参数介绍：SI 低液位报警阈值。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：mm / 整数 默认值：0 mm |  |
| SI高液位 | 参数介绍：SI 高液位报警阈值。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：mm / 整数 默认值：0 mm |  |
| SI温差限 | 参数介绍：SI Profile 相邻点温度偏差报警阈值。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：℃ / 小数2位 默认值：0.00 ℃ |  |
| SI密差限 | 参数介绍：SI Profile 相邻点密度偏差报警阈值。 配置建议：设置前读取SI的参数值，设置为相同值； | 权限/范围：可写；0 ~ 65535 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 默认值：0.00 kg/m3 |  |

6.11 测量参数 / 修正参数

菜单路径：参数配置 -> 测量参数 -> 修正参数。

表 6-11 测量参数 / 修正参数

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁通量D | 参数介绍：密度测量的密度修正值，用于修正密度结果；协议 13 起实际修正量为 (raw - 100000) / 100。 配置建议：按密度标定或比对结果换算后设置；修改前记录原始值，避免把显示修正量和原始值混淆。 备注：参数原始默认值为 100000；显示/计算时按偏移量换算。 | 权限/范围：可写 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 默认值：100000（修正量 0.00 kg/m3） |  |
| 磁通量T | 参数介绍：温度测量的磁通量或温度修正值，用于修正温度结果；实际修正量为(raw - 1000) / 10。 配置建议：按温度标定或比对结果换算后设置；修改后复核温度显示和上传值。 备注：参数原始默认值为 1000；显示/计算时按偏移量换算。 | 权限/范围：可写 单位/小数：℃ / 小数1位 默认值：1000（修正量 0.0 ℃） |  |
| 上次液位修正液位（修正液位） | 参数介绍：记录上次液位修正时的液位，用于尺带补偿参考。 配置建议：仅在执行液位修正流程时更新；手动修改前需有现场比对记录。 | 权限/范围：可写 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0.0 mm |  |
| 气相温度 | 参数介绍：尺带温度补偿使用的罐内气相温度。 配置建议：按现场气相温度或标定输入填写；温度补偿未启用时不要随意改动。 | 权限/范围：可写 单位/小数：℃ / 小数1位 默认值：0.0 ℃ |  |
| 尺带伸缩率 | 参数介绍：尺带热胀冷缩补偿系数，用于修正长度换算。 配置建议：按尺带材料温度补偿系数设置；没有材料或标定依据时建议保持默认。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数6位 默认值：0 |  |
| 标定尺带温度（尺带温度） | 参数介绍：尺带标定时的基准温度，用于温度补偿计算。 配置建议：按尺带标定时的基准温度填写；修改后复核长度补偿计算结果。 | 权限/范围：可写 单位/小数：℃ / 小数1位 默认值：0.0 ℃ |  |

6.12 输出配置 / 继电器报警输出

继电器报警输出按 K1~K4 分页。每路包含“通道设置”“报警配置”“报警状态”。通道设置：工作模式、输出报警组合、接点类型；报警配置：报警模式、无效值报警策略、报警取值源、HH/H/L/LL、滞回、阻尼系数、清除锁存报警；报警状态只读显示报警值、各级报警、任意报警和清锁存状态，不下发参数。

表 6-12 输出配置 / 继电器报警输出

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1工作模式（工作模式） | 参数介绍：启用或禁用该路继电器报警输出。 配置建议：接线、报警源和阈值确认前保持禁用；启用后用模拟值或低风险工况验证触点状态。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=无源输出 单位/小数：- / 整数 默认值：0（禁用） |  |
| K1输出报警组合（报警组合） | 参数介绍：选择继电器报警输出跟随的报警组合。 配置建议：按外部联锁或声光报警需求选择最小必要组合，避免同一路承担互相冲突的报警逻辑。 备注：按继电器报警输出运行态聚合后驱动输出。 | 权限/范围：可写；0=无；1=高报；2=高高报；3=高/高高；4=低报；5=低低报；6=低/低低；7=全部报警 单位/小数：- / 整数 默认值：0（无） |  |
| K1接点类型（接点类型） | 参数介绍：设置继电器常开/常闭输出极性。 配置建议：按外部回路常开/常闭和失电安全要求选择；保存后实测触点状态。 | 权限/范围：可写；0=常开；1=常闭 单位/小数：- / 整数 默认值：0（常开） |  |
| K1报警模式（报警模式） | 参数介绍：设置阈值报警模式。 配置建议：普通提示用开启；需要人工确认后恢复时选 Latch，并明确清锁存操作流程。 备注：Latch 为锁存报警。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=开启；2=Latch 单位/小数：- / 整数 默认值：0（关） |  |
| K1无效值报警策略（无效报警） | 参数介绍：报警源无效时的故障报警策略。 配置建议：按仪表无效值时的安全策略配置；不确定时先保持无报警并在上位系统侧确认。 | 权限/范围：可写；0=无报警；1=高高/高；2=高；3=低；4=低低/低；5=全部 单位/小数：- / 整数 默认值：0（无报警） |  |
| K1报警取值源（报警源） | 参数介绍：选择该路继电器比较的数据来源。 配置建议：报警源必须与阈值单位一致；未使用通道建议选择无并禁用输出。 备注：4=无时该路释放输出。 | 权限/范围：可写；0=储罐液位；1=液相温度；2=水位；3=浮子位置；4=无 单位/小数：- / 整数 默认值：0（储罐液位） |  |
| K1高高报警阈值（HH阈值） | 参数介绍：设置 HH 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K1高报警阈值（H阈值） | 参数介绍：设置 H 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K1低报警阈值（L阈值） | 参数介绍：设置 L 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K1低低报警阈值（LL阈值） | 参数介绍：设置 LL 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K1报警滞回（报警滞回） | 参数介绍：设置报警释放回差。 配置建议：设为大于正常波动的回差，避免阈值附近继电器频繁动作。 备注：用于抑制阈值附近抖动。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K1阻尼系数（阻尼系数） | 参数介绍：继电器报警输出阻尼系数配置参数。 配置建议：仅在报警值波动导致误动作时增加；调整后观察报警响应延迟。 备注：当前作为配置字段保留同步。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：0 |  |
| K1清除锁存报警（清除锁存） | 参数介绍：清除该路锁存报警命令。 配置建议：确认报警条件已经解除后再清除；清除后复核报警状态和输出状态。 备注：CPU2 消费后清回 0，不持久化到 FRAM。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（不清除锁存报警） |  |
| K1报警状态 | 参数介绍：查看该路继电器报警输出运行态。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 备注：来自 CPU2 输入寄存器快照；上下键浏览，返回键回到该路继电器菜单，不触发参数下发。 | 权限/范围：只读；报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存状态 单位/小数：- / 小数1位或状态 默认值：- |  |
| K2工作模式（工作模式） | 参数介绍：启用或禁用该路继电器报警输出。 配置建议：接线、报警源和阈值确认前保持禁用；启用后用模拟值或低风险工况验证触点状态。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=无源输出 单位/小数：- / 整数 默认值：0（禁用） |  |
| K2输出报警组合（报警组合） | 参数介绍：选择继电器报警输出跟随的报警组合。 配置建议：按外部联锁或声光报警需求选择最小必要组合，避免同一路承担互相冲突的报警逻辑。 备注：按继电器报警输出运行态聚合后驱动输出。 | 权限/范围：可写；0=无；1=高报；2=高高报；3=高/高高；4=低报；5=低低报；6=低/低低；7=全部报警 单位/小数：- / 整数 默认值：0（无） |  |
| K2接点类型（接点类型） | 参数介绍：设置继电器常开/常闭输出极性。 配置建议：按外部回路常开/常闭和失电安全要求选择；保存后实测触点状态。 | 权限/范围：可写；0=常开；1=常闭 单位/小数：- / 整数 默认值：0（常开） |  |
| K2报警模式（报警模式） | 参数介绍：设置阈值报警模式。 配置建议：普通提示用开启；需要人工确认后恢复时选 Latch，并明确清锁存操作流程。 备注：Latch 为锁存报警。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=开启；2=Latch 单位/小数：- / 整数 默认值：0（关） |  |
| K2无效值报警策略（无效报警） | 参数介绍：报警源无效时的故障报警策略。 配置建议：按仪表无效值时的安全策略配置；不确定时先保持无报警并在上位系统侧确认。 | 权限/范围：可写；0=无报警；1=高高/高；2=高；3=低；4=低低/低；5=全部 单位/小数：- / 整数 默认值：0（无报警） |  |
| K2报警取值源（报警源） | 参数介绍：选择该路继电器比较的数据来源。 配置建议：报警源必须与阈值单位一致；未使用通道建议选择无并禁用输出。 备注：4=无时该路释放输出。 | 权限/范围：可写；0=储罐液位；1=液相温度；2=水位；3=浮子位置；4=无 单位/小数：- / 整数 默认值：0（储罐液位） |  |
| K2高高报警阈值（HH阈值） | 参数介绍：设置 HH 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K2高报警阈值（H阈值） | 参数介绍：设置 H 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K2低报警阈值（L阈值） | 参数介绍：设置 L 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K2低低报警阈值（LL阈值） | 参数介绍：设置 LL 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K2报警滞回（报警滞回） | 参数介绍：设置报警释放回差。 配置建议：设为大于正常波动的回差，避免阈值附近继电器频繁动作。 备注：用于抑制阈值附近抖动。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K2阻尼系数（阻尼系数） | 参数介绍：继电器报警输出阻尼系数配置参数。 配置建议：仅在报警值波动导致误动作时增加；调整后观察报警响应延迟。 备注：当前作为配置字段保留同步。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：0 |  |
| K2清除锁存报警（清除锁存） | 参数介绍：清除该路锁存报警命令。 配置建议：确认报警条件已经解除后再清除；清除后复核报警状态和输出状态。 备注：CPU2 消费后清回 0，不持久化到 FRAM。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（不清除锁存报警） |  |
| K2报警状态 | 参数介绍：查看该路继电器报警输出运行态。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 备注：来自 CPU2 输入寄存器快照；上下键浏览，返回键回到该路继电器菜单，不触发参数下发。 | 权限/范围：只读；报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存状态 单位/小数：- / 小数1位或状态 默认值：- |  |
| K3工作模式（工作模式） | 参数介绍：启用或禁用该路继电器报警输出。 配置建议：接线、报警源和阈值确认前保持禁用；启用后用模拟值或低风险工况验证触点状态。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=无源输出 单位/小数：- / 整数 默认值：0（禁用） |  |
| K3输出报警组合（报警组合） | 参数介绍：选择继电器报警输出跟随的报警组合。 配置建议：按外部联锁或声光报警需求选择最小必要组合，避免同一路承担互相冲突的报警逻辑。 备注：按继电器报警输出运行态聚合后驱动输出。 | 权限/范围：可写；0=无；1=高报；2=高高报；3=高/高高；4=低报；5=低低报；6=低/低低；7=全部报警 单位/小数：- / 整数 默认值：0（无） |  |
| K3接点类型（接点类型） | 参数介绍：设置继电器常开/常闭输出极性。 配置建议：按外部回路常开/常闭和失电安全要求选择；保存后实测触点状态。 | 权限/范围：可写；0=常开；1=常闭 单位/小数：- / 整数 默认值：0（常开） |  |
| K3报警模式（报警模式） | 参数介绍：设置阈值报警模式。 配置建议：普通提示用开启；需要人工确认后恢复时选 Latch，并明确清锁存操作流程。 备注：Latch 为锁存报警。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=开启；2=Latch 单位/小数：- / 整数 默认值：0（关） |  |
| K3无效值报警策略（无效报警） | 参数介绍：报警源无效时的故障报警策略。 配置建议：按仪表无效值时的安全策略配置；不确定时先保持无报警并在上位系统侧确认。 | 权限/范围：可写；0=无报警；1=高高/高；2=高；3=低；4=低低/低；5=全部 单位/小数：- / 整数 默认值：0（无报警） |  |
| K3报警取值源（报警源） | 参数介绍：选择该路继电器比较的数据来源。 配置建议：报警源必须与阈值单位一致；未使用通道建议选择无并禁用输出。 备注：4=无时该路释放输出。 | 权限/范围：可写；0=储罐液位；1=液相温度；2=水位；3=浮子位置；4=无 单位/小数：- / 整数 默认值：0（储罐液位） |  |
| K3高高报警阈值（HH阈值） | 参数介绍：设置 HH 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K3高报警阈值（H阈值） | 参数介绍：设置 H 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K3低报警阈值（L阈值） | 参数介绍：设置 L 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K3低低报警阈值（LL阈值） | 参数介绍：设置 LL 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K3报警滞回（报警滞回） | 参数介绍：设置报警释放回差。 配置建议：设为大于正常波动的回差，避免阈值附近继电器频繁动作。 备注：用于抑制阈值附近抖动。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K3阻尼系数（阻尼系数） | 参数介绍：继电器报警输出阻尼系数配置参数。 配置建议：仅在报警值波动导致误动作时增加；调整后观察报警响应延迟。 备注：当前作为配置字段保留同步。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：0 |  |
| K3清除锁存报警（清除锁存） | 参数介绍：清除该路锁存报警命令。 配置建议：确认报警条件已经解除后再清除；清除后复核报警状态和输出状态。 备注：CPU2 消费后清回 0，不持久化到 FRAM。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（不清除锁存报警） |  |
| K3报警状态 | 参数介绍：查看该路继电器报警输出运行态。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 备注：来自 CPU2 输入寄存器快照；上下键浏览，返回键回到该路继电器菜单，不触发参数下发。 | 权限/范围：只读；报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存状态 单位/小数：- / 小数1位或状态 默认值：- |  |
| K4工作模式（工作模式） | 参数介绍：启用或禁用该路继电器报警输出。 配置建议：接线、报警源和阈值确认前保持禁用；启用后用模拟值或低风险工况验证触点状态。 | 权限/范围：可写；0=禁用；1=无源输出 单位/小数：- / 整数 默认值：0（禁用） |  |
| K4输出报警组合（报警组合） | 参数介绍：选择继电器报警输出跟随的报警组合。 配置建议：按外部联锁或声光报警需求选择最小必要组合，避免同一路承担互相冲突的报警逻辑。 备注：按继电器报警输出运行态聚合后驱动输出。 | 权限/范围：可写；0=无；1=高报；2=高高报；3=高/高高；4=低报；5=低低报；6=低/低低；7=全部报警 单位/小数：- / 整数 默认值：0（无） |  |
| K4接点类型（接点类型） | 参数介绍：设置继电器常开/常闭输出极性。 配置建议：按外部回路常开/常闭和失电安全要求选择；保存后实测触点状态。 | 权限/范围：可写；0=常开；1=常闭 单位/小数：- / 整数 默认值：0（常开） |  |
| K4报警模式（报警模式） | 参数介绍：设置阈值报警模式。 配置建议：普通提示用开启；需要人工确认后恢复时选 Latch，并明确清锁存操作流程。 备注：Latch 为锁存报警。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=开启；2=Latch 单位/小数：- / 整数 默认值：0（关） |  |
| K4无效值报警策略（无效报警） | 参数介绍：报警源无效时的故障报警策略。 配置建议：按仪表无效值时的安全策略配置；不确定时先保持无报警并在上位系统侧确认。 | 权限/范围：可写；0=无报警；1=高高/高；2=高；3=低；4=低低/低；5=全部 单位/小数：- / 整数 默认值：0（无报警） |  |
| K4报警取值源（报警源） | 参数介绍：选择该路继电器比较的数据来源。 配置建议：报警源必须与阈值单位一致；未使用通道建议选择无并禁用输出。 备注：4=无时该路释放输出。 | 权限/范围：可写；0=储罐液位；1=液相温度；2=水位；3=浮子位置；4=无 单位/小数：- / 整数 默认值：0（储罐液位） |  |
| K4高高报警阈值（HH阈值） | 参数介绍：设置 HH 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K4高报警阈值（H阈值） | 参数介绍：设置 H 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K4低报警阈值（L阈值） | 参数介绍：设置 L 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K4低低报警阈值（LL阈值） | 参数介绍：设置 LL 报警阈值。 配置建议：按工艺报警点设置，并保持 LL <= L < H <= HH 的层级关系；保存后用模拟值验证动作。 备注：32 位浮点保持寄存器。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K4报警滞回（报警滞回） | 参数介绍：设置报警释放回差。 配置建议：设为大于正常波动的回差，避免阈值附近继电器频繁动作。 备注：用于抑制阈值附近抖动。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 小数1位 默认值：0.0 |  |
| K4阻尼系数（阻尼系数） | 参数介绍：继电器报警输出阻尼系数配置参数。 配置建议：仅在报警值波动导致误动作时增加；调整后观察报警响应延迟。 备注：当前作为配置字段保留同步。 | 权限/范围：可写 单位/小数：- / 整数 默认值：0 |  |
| K4清除锁存报警（清除锁存） | 参数介绍：清除该路锁存报警命令。 配置建议：确认报警条件已经解除后再清除；清除后复核报警状态和输出状态。 备注：CPU2 消费后清回 0，不持久化到 FRAM。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（不清除锁存报警） |  |
| K4报警状态 | 参数介绍：查看该路继电器报警输出运行态。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读；报警值、HH、H、HH/H、L、LL、LL/L、任意报警、清锁存状态 单位/小数：- / 小数1位或状态 默认值：- |  |

6.13 输出配置 / AO输出

AO 输出页包含 AO起点液位、AO终点液位、AO正常起点电流、AO正常终点电流、AO高报警液位、AO低报警液位、AO初始电流、AO高位电流、AO低位电流、AO故障电流、AO调试电流和 AO输出使能。出厂默认关闭 AO 输出使能；打开后 CPU2 才驱动 AO 输出并刷新 AO 运行态。AO 正常起点/终点电流允许正向或反向映射；AO 高报警液位默认等于液位罐高，AO 低报警液位默认 0，报警阈值与继电器 K1~K4 阈值独立。

表 6-13 输出配置 / AO 输出

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| AO起点液位（起点液位） | 参数介绍：设置正常输出起点电流对应的液位点。 配置建议：按上位系统量程设置，保持起点和终点不相等且位于液位罐高范围内；保存后测量输出电流。 | 权限/范围：可写；建议 0 <= 起点液位 < 终点液位 <= 液位罐高 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0.0 mm |  |
| AO终点液位（终点液位） | 参数介绍：设置正常输出终点电流对应的液位点。 配置建议：按上位系统量程设置，保持起点和终点不相等且位于液位罐高范围内；保存后测量输出电流。 | 权限/范围：可写；建议 0 <= 起点液位 < 终点液位 <= 液位罐高 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：液位罐高（当前默认 20000.0 mm） |  |
| AO正常起点电流（起点电流） | 参数介绍：正常液位量程起点对应的电流值。 配置建议：按 4-20mA 或现场要求设置，允许反向映射但两点不能相等；用万用表校验输出。 | 权限/范围：可写；4.00 ~ 20.00；起点/终点可反向，二者不能相等 单位/小数：mA 小数2位 默认值：4.00 mA |  |
| AO正常终点电流（终点电流） | 参数介绍：正常液位量程终点对应的电流值。 配置建议：按 4-20mA 或现场要求设置，允许反向映射但两点不能相等；用万用表校验输出。 | 权限/范围：可写；4.00 ~ 20.00；起点/终点可反向，二者不能相等 单位/小数：mA 小数2位 默认值：20.00 mA |  |
| AO高报警液位（高报液位） | 参数介绍：AO 独立高报警液位阈值。 配置建议：按独立 AO 报警策略设置；未启用报警时保持关闭值，启用后验证高低报警电流。 | 权限/范围：可写；0 表示关闭；非 0 时建议 0 < 低报警液位 < 高报警液位 <= 液位罐高 单位/小数：mm 小数1位 默认值：液位罐高（当前默认 20000.0 mm） |  |
| AO低报警液位（低报液位） | 参数介绍：AO 独立低报警液位阈值。 配置建议：按独立 AO 报警策略设置；未启用报警时保持关闭值，启用后验证高低报警电流。 备注：0 表示关闭低报警；触发后输出 AO低位电流；与高报警重叠或超过罐高时写参后归一化。 | 权限/范围：可写；0 表示关闭；非 0 时建议 0 < 低报警液位 < 高报警液位 <= 液位罐高 单位/小数：mm 小数1位 默认值：0（不启用） |  |
| AO初始电流（初始电流） | 参数介绍：设备启动、AO 未获得有效液位或未进入测量前输出的初始电流。 配置建议：按上位机对启动状态的识别要求设置；保存后检查设备启动阶段输出。 | 权限/范围：可写；3.20 ~ 24.00 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：4.00 mA |  |
| AO高位电流（高位电流） | 参数介绍：AO 高报警触发后的输出电流。 配置建议：按报警输出电流约定设置；修改后触发对应报警条件验证。 | 权限/范围：可写；3.20 ~ 24.00 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：20.00 mA |  |
| AO低位电流（低位电流） | 参数介绍：AO 低报警触发后的输出电流。 配置建议：按报警输出电流约定设置；修改后触发对应报警条件验证。 | 权限/范围：可写；3.20 ~ 24.00 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：4.00 mA |  |
| AO故障电流（故障电流） | 参数介绍：系统存在真实故障码时输出的故障电流。 配置建议：按上位系统故障识别策略设置，常用高于正常量程的故障电流；修改后做故障模拟验证。 | 权限/范围：可写；3.20 ~ 24.00 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：22.00 mA |  |
| AO调试电流（调试电流） | 参数介绍：调试模式下指定输出的电流值。 配置建议：用于调试输出链路，设置后用万用表确认电流值；调试结束恢复正常输出状态。 | 权限/范围：可写；3.20 ~ 24.00 单位/小数：mA / 小数2位 默认值：12.00 mA |  |
| AO输出使能 | 参数介绍：控制 CPU2 是否启用 AO 模拟电流输出。 配置建议：接线和量程参数确认前保持关闭；启用后立即检查正常、报警和故障电流输出。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=启用 单位/小数：- / 整数 默认值：0（关闭） |  |

6.14 通信设置 / COM1配置

菜单路径：参数配置 -> 通信设置 -> COM1配置。顺序为协议、波特率、数据位、校验、停止位。默认计量仪/DSM 协议：4800 8N1；切换协议时带出推荐串口参数，物理串口参数仍可手动保存。

表 6-14 通信设置 / COM1 配置

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| COM1协议 | 参数介绍：设置COM1使用的通讯协议。 配置建议：按接入上位机、PLC 或传感器协议选择；切换后同步复核波特率、数据位、校验和停止位。 备注：默认计量仪/DSM：4800 8N1；切换协议时自动带出推荐串口参数，随后可手动覆盖波特率、校验和停止位并保存。 | 权限/范围：可写；0=计量仪协议；1=瓦锡兰协议；2=LTD协议；5=SI7000协议 单位/小数：- / 整数 默认值：0（计量仪协议/DSM） |  |
| COM1波特率（C1波特率） | 参数介绍：设置COM1的通讯速率。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 单位/小数：- / 整数 默认值：4800 |  |
| COM1数据位（C1数据位） | 参数介绍：设置COM1的数据位长度。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；0=8位；1=9位 单位/小数：- / 整数 默认值：0（8位） |  |
| COM1校验 | 参数介绍：设置COM1的校验方式。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；0=无校验；1=偶校验；2=奇校验 单位/小数：- / 整数 默认值：0（无校验） |  |
| COM1停止位（C1停止位） | 参数介绍：设置COM1的停止位。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；0=1位；1=2位 单位/小数：- / 整数 默认值：0（1位） |  |

6.15 通信设置 / COM2配置

菜单路径：参数配置 -> 通信设置 -> COM2配置。顺序为协议、波特率、数据位、校验、停止位。默认瓦锡兰协议：2400 8E1；切换协议时带出推荐串口参数，物理串口参数仍可手动保存。

表 6-15 通信设置 / COM2 配置

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| COM2协议 | 参数介绍：设置COM2使用的通讯协议。 配置建议：按接入上位机、PLC 或传感器协议选择；切换后同步复核波特率、数据位、校验和停止位。 备注：瓦锡兰协议：COM2 2400 8E1；切换协议时自动带出推荐串口参数，随后可手动覆盖波特率、校验和停止位并保存。 | 权限/范围：可写；0=计量仪协议；1=瓦锡兰协议；2=LTD协议；5=SI7000协议 单位/小数：- / 整数 默认值：1（瓦锡兰协议） |  |
| COM2波特率（C2波特率） | 参数介绍：设置COM2的通讯速率。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 单位/小数：- / 整数 默认值：2400 |  |
| COM2数据位（C2数据位） | 参数介绍：设置COM2的数据位长度。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；0=8位；1=9位 单位/小数：- / 整数 默认值：0（8位） |  |
| COM2校验 | 参数介绍：设置COM2的校验方式。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；0=无校验；1=偶校验；2=奇校验 单位/小数：- / 整数 默认值：1（偶校验） |  |
| COM2停止位（C2停止位） | 参数介绍：设置COM2的停止位。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；0=1位；1=2位 单位/小数：- / 整数 默认值：0（1位） |  |

6.16 通信设置 / COM3配置

菜单路径：参数配置 -> 通信设置 -> COM3配置。顺序为协议、波特率、数据位、校验、停止位。默认瓦锡兰协议：2400 8E1；切换协议时带出推荐串口参数，物理串口参数仍可手动保存。

表 6-16 通信设置 / COM3 配置

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| COM3协议 | 参数介绍：设置COM3使用的通讯协议。 配置建议：按接入上位机、PLC 或传感器协议选择；切换后同步复核波特率、数据位、校验和停止位。 备注：瓦锡兰协议：COM3 2400 8E1；切换协议时自动带出推荐串口参数，随后可手动覆盖波特率、校验和停止位并保存。 | 权限/范围：可写；0=计量仪协议；1=瓦锡兰协议；2=LTD协议；5=SI7000协议 单位/小数：- / 整数 默认值：1（瓦锡兰协议） |  |
| COM3波特率（C3波特率） | 参数介绍：设置COM3的通讯速率。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 单位/小数：- / 整数 默认值：2400 |  |
| COM3数据位（C3数据位） | 参数介绍：设置COM3的数据位长度。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；0=8位；1=9位 单位/小数：- / 整数 默认值：0（8位） |  |
| COM3校验 | 参数介绍：设置COM3的校验方式。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；0=无校验；1=偶校验；2=奇校验 单位/小数：- / 整数 默认值：1（偶校验） |  |
| COM3停止位（C3停止位） | 参数介绍：设置COM3的停止位。 配置建议：必须与对端串口参数一致；修改后执行一次通讯读写或轮询验证。 | 权限/范围：可写；0=1位；1=2位 单位/小数：- / 整数 默认值：0（1位） |  |

6.17 显示设置 / 显示基础与直接入口

菜单路径：参数配置 -> 显示设置。一级入口包含显示基础、语言、屏幕密码、数据源与手输值；显示基础子页包含小数点位数、息屏开关、屏幕亮度。CPU3 程序版本位于维护设置 -> 设备信息。

表 6-17 显示设置 / 显示基础与直接入口

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示基础 | 参数介绍：显示基础子页入口，进入后可设置小数点位数、息屏开关和屏幕亮度。 配置建议：进入下级页面后再按实际显示需求调整；不要把入口项当作可写业务参数。 | 权限/范围：入口；下级参数可写 单位/小数：- 默认值：下级参数见本表 |  |
| 语言 | 参数介绍：选择屏幕显示语言；该项为显示设置一级直接入口。 配置建议：按现场人员习惯选择；切换后确认关键状态和参数名称可读。 | 权限/范围：可写；0=中文；1=英文 单位/小数：- / 整数 默认值：0（中文） |  |
| 屏幕密码 | 参数介绍：设置进入屏幕菜单时使用的密码；该项为显示设置一级直接入口。 配置建议：投运前设置非默认密码并记录在受控资料中；维护完成后避免保留临时密码。 | 权限/范围：可写；0 ~ 9999 单位/小数：- / 整数 默认值：0 |  |
| 小数点位数（小数点位） | 参数介绍：设置屏幕显示数值的小数位数，位于显示基础子页。 配置建议：按现场读数精度和上位机显示习惯设置；位数过多会降低小屏幕可读性。 | 权限/范围：可写；0/1/2/3/4 位 单位/小数：位 / 整数 默认值：2 |  |
| 息屏开关 | 参数介绍：控制屏幕是否启用息屏功能，位于显示基础子页。 配置建议：长时间运行且需降低屏幕老化时开启；调试和巡检期间建议关闭。 | 权限/范围：可写；0=否；1=是 单位/小数：- / 整数 默认值：0（否） |  |
| 屏幕亮度 | 参数介绍：设置 OLED 屏幕亮度挡位，位于显示基础子页；保存后立即应用到 OLED 对比度。 配置建议：按现场光照调整，保证可读同时避免不必要的高亮长时间运行。 | 权限/范围：可写；0=低；1=中低；2=中；3=中高；4=高 单位/小数：- / 整数 默认值：1（中低） |  |

6.18 显示设置 / 数据源与手输值

菜单路径：参数配置 -> 显示设置 -> 数据源与手输值。下级按液位、水位、密度、温度分组。

数据源与手输值 / 液位

表 6-18-1 显示设置 / 数据源与手输值 / 液位

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液位数据源 | 参数介绍：选择液位显示和上传数据来自实测值或手输值。 配置建议：正常运行保持设备测量；仅在传感器调试、临时替代或上位机联调时切到手工输入。 | 权限/范围：可写；0=设备测量；1=手工输入 单位/小数：- / 整数 默认值：0（设备测量） |  |
| 液位手输值 | 参数介绍：液位数据源选择手输时使用的显示和上传值。 配置建议：仅在对应数据源为手工输入时设置；填写经现场确认的工程值，恢复设备测量后复核上传。 | 权限/范围：可写；0 ~ 999999 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0.0 mm |  |

数据源与手输值 / 水位

表 6-18-2 显示设置 / 数据源与手输值 / 水位

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位数据源 | 参数介绍：选择水位显示和上传数据来自实测值或手输值。 配置建议：正常运行保持设备测量；仅在传感器调试、临时替代或上位机联调时切到手工输入。 | 权限/范围：可写；0=设备测量；1=手工输入 单位/小数：- / 整数 默认值：0（设备测量） |  |
| 水位手输值 | 参数介绍：水位数据源选择手输时使用的显示和上传值。 配置建议：仅在对应数据源为手工输入时设置；填写经现场确认的工程值，恢复设备测量后复核上传。 | 权限/范围：可写；0 ~ 999999 单位/小数：mm / 小数1位 默认值：0.0 mm |  |

数据源与手输值 / 密度

表 6-18-3 显示设置 / 数据源与手输值 / 密度

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度数据源 | 参数介绍：选择密度显示和上传数据来自实测值或手输值。 配置建议：正常运行保持设备测量；仅在传感器调试、临时替代或上位机联调时切到手工输入。 | 权限/范围：可写；0=设备测量；1=手工输入 单位/小数：- / 整数 默认值：0（设备测量） |  |
| 密度手输值 | 参数介绍：密度数据源选择手输时使用的显示和上传值。 配置建议：仅在对应数据源为手工输入时设置；填写经现场确认的工程值，恢复设备测量后复核上传。 备注：协议 13 起手输密度按 raw / 100 显示；raw=100000 表示 1000.00 kg/m3。 | 权限/范围：可写；0 ~ 200000 单位/小数：kg/m3 / 小数2位 默认值：0.00 kg/m3 |  |
| 上传手输密度（上传密度） | 参数介绍：控制手输密度值是否参与上传。 配置建议：仅在对应数据源为手工输入时设置；填写经现场确认的工程值，恢复设备测量后复核上传。 | 权限/范围：可写；0=关闭；1=开启 单位/小数：- / 整数 默认值：0（关闭） |  |

数据源与手输值 / 温度

表 6-18-4 显示设置 / 数据源与手输值 / 温度

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度数据源 | 参数介绍：选择温度显示和上传数据来自实测值或手输值。 配置建议：正常运行保持设备测量；仅在传感器调试、临时替代或上位机联调时切到手工输入。 | 权限/范围：可写；0=设备测量；1=手工输入 单位/小数：- / 整数 默认值：0（设备测量） |  |
| 温度手输值 | 参数介绍：温度数据源选择手输时使用的显示和上传值。 配置建议：仅在对应数据源为手工输入时设置；填写经现场确认的工程值，恢复设备测量后复核上传。 | 权限/范围：可写；-500 ~ 2000 单位/小数：℃ / 小数1位 默认值：0.0 ℃ |  |

6.19 维护设置 / 设备信息

菜单路径：参数配置 -> 维护设置 -> 设备信息。

表 6-19 维护设置 / 设备信息

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 参数介绍：用于识别当前传感器类别，程序按该类别解释测量数据并辅助维护判断。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 整数 默认值：12（一体机传感器） |  |
| 传感器编号 | 参数介绍：记录传感器身份，用于现场追溯和通讯识别。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 整数 默认值：1234567 |  |
| 传感器软件版本（传感器版本） | 参数介绍：显示传感器端程序版本，便于维护核对。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / Vx.x.x.x 默认值：0x00010001（屏幕显示 V0.1.0.1） |  |
| CPU2程序版本（C2版本） | 参数介绍：显示主控程序版本，便于版本核对。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / Vx.x.x.x 默认值：当前 CPU2 固件版本（当前版本 V1.21.6.0） |  |
| CPU3程序版本（C3版本） | 参数介绍：显示 CPU3 显示板程序版本，便于版本核对。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / Vx.x.x.x 默认值：当前 CPU3 固件版本（当前版本 V1.20.0.0） |  |
| 协议版本 | 参数介绍：显示 CPU2/CPU3 共享协议版本，用于核对两侧参数和寄存器语义是否匹配。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 整数 默认值：14（当前共享协议版本） |  |

6.20 维护设置 / 参数校验与RTC设置

菜单路径：参数配置 -> 维护设置 -> 参数校验；参数配置 -> 维护设置 -> RTC设置。参数校验页查看 CPU2 参数存储元信息；RTC 设置页校准 CPU3 本机日期时间。

表 6-20 维护设置 / 参数校验与 RTC 设置

| 参数 | 说明与配置 | 范围与小数位数 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数版本号 | 参数介绍：用于判断参数结构版本是否匹配。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 整数 默认值：3（当前 CPU2 参数结构版本） |  |
| 结构体大小 | 参数介绍：用于校验参数区长度是否与程序一致。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 整数 默认值：运行时写入 sizeof(DeviceParameters) |  |
| 魔术字 | 参数介绍：用于判断参数存储区是否有效。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 0xXXXXXXXX 默认值：0x4C54444D（LTDM） |  |
| 参数CRC32（CRC） | 参数介绍：用于校验参数内容是否被破坏。 配置建议：仅用于现场核对，不作为写入项；数值异常时先核对版本、协议兼容和参数同步状态。 | 权限/范围：只读 单位/小数：- / 0xXXXXXXXX 默认值：保存时计算 |  |
| RTC设置 | 参数介绍：设置 CPU3 本机日期时间，供 SI7000 当前时间寄存器和 profile 时间戳使用。 配置建议：投运和维护后校准到现场标准时间；修改后确认 SI7000 时间寄存器和 Profile 时间戳。 备注：维护设置独立页面；上/下键调整当前字段，确认进入下一字段，秒字段确认保存，返回键回退字段或退出。 | 权限/范围：可操作；年 2000~2099，月 1~12，日按月份/闰年限制，时 0~23，分秒 0~59 单位/小数：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 默认值：2026-01-01 00:00:00（未校时状态） |  |

七、语言菜单与参数保护

表 7 语言菜单与参数保护

| 菜单项 | 说明 |
| --- | --- |
| 中文 | 切换为中文显示。 |
| 英文 | 切换为英文显示。 |
| 退出 | 返回主菜单。 |
| 参数保护 | 危险参数不新增维护权限；运行策略、电机/编码换算、罐高/罐底、水位关键阈值、通信串口参数和恢复出厂设置保存前增加“参数保护”额外确认。 |

八、显示和维护说明

表 8 显示和维护说明

| 主题 | 说明 |
| --- | --- |
| 选项型参数 | 上电默认指令、液位/水位测量方式、分布测顺序/模式、数据源、语言、屏幕亮度、COM 参数、继电器 K1~K4 配置、AO 输出使能、SI自动按候选项显示；越界值显示“非法配置”。 |
| 通信协议联动 | 切换计量仪/DSM、瓦锡兰、LTD、SI7000 协议时带出推荐串口参数：计量仪/DSM 为 4800 8N1，瓦锡兰为 2400 8E1，LTD 为 115200 8N1，SI7000 为 9600 8O1。带出后仍可手动改波特率、数据位、校验和停止位。 |
| 只读参数 | CPU2/CPU3 版本、协议版本、参数版本、结构体大小、魔术字和 CRC 只用于现场核对。继电器 K1~K4 报警状态页只显示 CPU2 上报的报警运行态，不作为参数写入页。 |
| 读取部件参数页 | 读取完成后显示 CPU2 debug_data 快照：位置、扭力、温度、频率、电容、X/Y 角、当前连接 MAC 和蓝牙 RSSI。MAC 无效显示 MAC N/A，RSSI 无效显示 RSSI:N/A； |
| RTC 设置 | 维护设置下新增 RTC 设置页面。状态行显示 RTC LSE/RTC LSI/RTC UNSET/RTC ERR；确认键逐字段前进，秒字段确认保存，返回键逐字段后退或退出。 |
| 菜单空闲退出 | CPU3 普通菜单页 120 秒无按键自动退出到状态页；电机运行监控页和扭力等待页不参与普通菜单空闲退出，避免打断业务等待。 |