Modbus通讯协议服务手册

青岛澳邦量器有限责任公司

修订时间：2026 - 07

版权声明

本手册内容为青岛澳邦量器有限责任公司版权所有。青岛澳邦量器有限责任公司保留不经公告对本手册内容进行更新、修改的权利。

青岛澳邦量器有限责任公司对本文内容做详细校对，力求准确。如仍有疏漏敬请谅解，恕青岛澳邦量器有限责任公司不承担相关责任。

欲了解本手册相关产品的最新资料，请与青岛澳邦量器有限责任公司联系。

电话：0532-86766571   传真：0532-86768392

目       录

一、 概述	4

二、 Modbus通讯配置	4

三、 硬件要求	5

四、 功能码和数据类型	5

五、 ModBus异常响应	6

六、 写线圈控制协议 [仅支持功能码 0x05 请求]	8

七、 计量仪测量数据	9

八、 保持寄存器定义	11

九、 计量仪第三方读取建议	12

附录	15

- 概述

本服务手册用于说明DSM伺服密度计Modbus协议的使用，符合PI-MBUS-300，Rev.B定义的标准Modbus协议（仅支持RTU模式）；本协议定义了数据类型和数据流控制技术。通讯中，数据通信的两个设备处于主从关系(伺服密度计作为从设备)，此协议支持传统的RS-232、RS-485和以太网设备等。

在Modbus网络中，可有2～248个设备，即1个主设备和247个从设备（最多）。澳邦伺服密度计设备被赋129～247范围中唯一的地址(前128地址留给澳邦伺服液位计)。

Modbus通信总是由主设备发起，从设备在没有收到来自主设备的请求时，从不会发送数据；从设备之间从不会互相通信；主设备向设备发送请求时，设备必须响应；主设备在同一时刻只会发起一个Modbus事务处理。

- Modbus通讯配置

- 通讯参数

传输模式：RTU模式

起始位：1；

波特率：4800；

数据位：8；

停止位：1；

校验位：None；

TX/RX 模式：半双工

转向时间：>=150ms

- 从设备地址

范围：129～247

- 硬件要求

设备使用一个两线的RS-485硬件接口与Modbus主设备通信。RS-485是一种高速差分通信网络，它允许多达32个设备运行在同一个网络中。设备与Modbus主设备共用一条双绞线进行通信。

- RS-485 Modbus接口

电脑RS485是必须的，建议提供电隔离和防雷的工业规格接口卡（如ISA、PCI、PCMCIA），而不是通过外部的RS232转RS485的转换器。

- Modbus通信传输序列

设备的主机接收Modbus通信序列，要保证进行数据传输的同时，能避免不必要的数据丢失。

注释：Modbus主机发送“请求”和设备返回“应答”间隔的300ms是为了确保获得准确的数据，特别是当传输距离较远时（最远距离不能超过1200m）。

- 功能码和数据类型

- 数据类型

每个寄存器的数据类型是无符号整型，取值范围是0 ~ 65535。

对于多个寄存器合成的数据：

| 数据值 |  |
| --- | --- |
| 低地址寄存器的值 | 高地址寄存器的值 |

- 功能码

本协议仅支持功能码 0x03，0x04，0x05，0x10，且均不支持广播；

(1)功能码0x03：读取保持寄存器

读取从设备保持寄存器连续块的内容，不支持广播，最大请求寄存器数量0x7D(125)。

请求包格式：定义要读取的保持寄存器的起始地址和寄存器数量；

| 从设备地址 | 功能码0x03 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：数据域的每两个字节表示一个寄存器；

| 从设备地址 | 功能码0x03 | 字节数（N） | 数据域 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | (N)*8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(2)功能码0x04：读取输入寄存器

读取从设备输入寄存器连续块的内容，不支持广播,最大请求寄存器数量为0x7D(125)。

请求包格式：定义要读取的输入寄存器的起始地址和寄存器数量;

| 从设备地址 | 功能码0x04 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：数据域的每两个字节表示一个寄存器;

| 从设备地址 | 功能码0x04 | 字节数（N） | 数据域 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | (N)*8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(3)功能码0x05：强置单线圈

强置一个逻辑线圈的通断状态为ON(0xFF00) 或者OFF(0x0000)。

请求包格式：定义了要强置的线圈地址和强置数据;

| 从设备地址 | 功能码0x05 | 线圈地址 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：正常的响应信息在线圈被强置后返回;

| 从设备地址 | 功能码0x05 | 线圈地址 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

(4)功能码0x10：写多寄存器

写多个连续保持寄存器块, 最大请求寄存器数量为0x78(120);

请求包格式：定义要写的寄存器的起始地址、数量、字节数、强置数据；

| 从设备地址 | 功能码0x10 | 起始地址 | 寄存器数量 | 字节数 | 强置数据 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | 8 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

响应包格式：正常的响应信息包括从设备地址、功能码、起始地址及写寄存器数量；

| 从设备地址 | 功能码0x10 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 16 bits | 16 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

- ModBus异常响应

当主设备给从设备发送了一个请求，期望收到正常的响应。主设备的请求有可能出现下列四种情况之一：

- 从设备接收到主设备的请求，没有检测到通信错误，并正常处理，则从设备返回正常响应；

- 从设备因为通信故障没有接收到主设备的请求，则从设备不响应。主设备程序将最终处于请求超时状态；

- 从设备接收到主设备的请求，但是检测到通信错误（校验错误），则从设备不响应。主设备程序将最终处于请求超时状态；

- 从设备接收到主设备的请求，没有检测到通信错误，但是无法正常处理（例如主设备要求读取一个并不存在的寄存器地址），从设备将返回一个异常响应，告诉主设备异常的本质。

异常响应包格式：

| 从设备地址 | 异常功能码 | 异常码 | CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bits | 8 bits | 8 bits | CRC低8bits | CRC高8bits |

异常响应功能码：异常响应的功能码是把请求的功能码的最高位置为1；例如：功能码0x03的异常功能码0x83；

异常响应数据域：异常响应的数据域为异常码，该异常码定义如下：

(1)异常码 0x01：非法功能

请求中的功能码对于从设备来说是不允许的操作。该异常码在下列情况下产生：

  - 当一个无效的功能码被请求

  - 本协议仅支持功能码0x03、0x04、0X05、0x10

(2)异常码 0x02：非法数据地址

请求中的数据地址对于从设备来说是不允许。该异常码在下列情况下产生：

  - 超出自定义线圈或寄存器的地址范围

  - 写线圈的值为非法值，即不是0x0000、0xFF00

(3)异常码 0x03：非法数据值

请求中的数据值对于从设备来说是不允许的值。该异常码在下列情况下产生：

  - 无效的设备命令

  - 无效的设备参数

(4)异常码 0x04：从设备故障

  - 从设备在执行请求的功能时产生了不可恢复的故障

(5)异常码 0x06：从设备忙

从设备正在执行持续长时间的程序命令。主设备需在从设备空闲时重新发送指令。该异常码在下列情况下产生：

  - 从设备忙

  - 从设备不能产生响应

  - 从设备不能在超时时间内产生正确的响应

- 写线圈控制协议 [仅支持功能码 0x05 请求]

计量仪命令通过写线圈执行；下表覆盖当前CPU3全部线圈映射，并明确标注占位与无效指令。

- 写线圈功能码 0x05；

- 线圈地址分为0x000A~0x0017、0x0100~0x0110、0x0200~0x0202三段；置值ON(0xFF00)执行命令；

- 附带参数的命令，执行时参数必须先于命令发送；

- 发送读取部件参数指令后，需等待读取部件参数完成后再读取对应输入寄存器

| 线圈地址 | 功能 | 参数 | 描述 | 强制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000A | 设置工作模式 | 无参 | 兼容占位；写ON返回成功，但不直接向CPU2下发测量命令 | 置 ON |
| 0x000B | 回零点 | 无参 | 重复写入时设备可忽略重复命令；正常进入回零流程 | 置 ON |
| 0x000C | 回零点 | 无参 | 与0x000B映射到同一回零命令 | 置 ON |
| 0x000D | 单点测量 | 0x0006~0x0007 单点测量位置 | 按指定位置执行一次单点密度测量 | 置 ON |
| 0x000E | 单点监测 | 0x0008~0x0009 单点监测位置 | 按指定位置进入单点监测 | 置 ON |
| 0x000F | 分布测量（带高度） | 分布测量相关参数 | 按已写入的点数、间距和上下限执行分布测量 | 置 ON |
| 0x0010 | 分布测量（自动） | 自动液位 + 分布测量相关参数 | 自动寻找液位后执行分布测量；内部映射与0x000F为同一命令类型 | 置 ON |
| 0x0011 | 液位跟随 | 无参 | 寻找液位后持续跟随；状态0x001E/0x801E；结果见0x0020~0x0021 | 置 ON |
| 0x0012 | 水位测量 | 无参 | 寻找水位；结果见0x0022~0x0023 | 置 ON |
| 0x0013 | 罐底测量 | 无参 | 寻找罐底；结果见0x0024~0x0025 | 置 ON |
| 0x0014 | 综合指令 | 0x000C~0x0018 综合测量参数 | 按已写入的综合参数执行综合测量流程 | 置 ON |
| 0x0015 | 密度每米测量 | 0x0019 每米测量方向 | 按设定方向执行每米密度测量 | 置 ON |
| 0x0016 | 区间密度测量 | 0x001A~0x001F 区间点数/方向/端点A/B | 按设定区间执行密度测量 | 置 ON |
| 0x0017 | 水位跟随 | 无参 | 测量并持续跟随水位；状态0x0024/0x8024表示寻找跟随点/跟随中；结果见0x0022~0x0023 | 置 ON |
| 0x0100 | 标定液位 | 0x0102~0x0103 标定液位 | 重复写入时设备可忽略重复命令；标定液位流程 | 置 ON |
| 0x0101 | 读取部件参数 | 无参 | 状态0x0016/0x8016：读取中/完成并刷新；结果0x0104~0x010D | 置 ON |
| 0x0102 | 向上运行 | 0x0180~0x0181 电机运行距离 | 按目标距离上行 | 置 ON |
| 0x0103 | 向下运行 | 0x0180~0x0181 电机运行距离 | 按目标距离下行 | 置 ON |
| 0x0104 | 设置零点圈数 | 无参 | 当前按无效指令处理，返回异常码0x03 | 置 ON |
| 0x0105 | 设置零点角度 | 无参 | 当前按无效指令处理，返回异常码0x03 | 置 ON |
| 0x0106 | 液位修正 | 0x018E~0x018F 标定液位 | 执行条件：设备处于液位跟随状态且液位有效 | 置 ON |
| 0x0107 | 强制零点 | 无参 | 当前映射为零点标定命令；设备处于待机、故障或读取参数完成状态时可执行 | 置 ON |
| 0x0108 | 标定水位 | 0x0125~0x0126 标定水位值 | 先执行水位测量，再按目标值完成水位修正 | 置 ON |
| 0x0109 | 自检 | 无参 | CPU3本地占位：首次状态读取返回自检中，第二次返回自检完成；不下发CPU2真实自检命令 | 置 ON |
| 0x0110 | 标定罐高 | 0x0127~0x0128 标定罐高值 | 下发CPU2罐高标定命令；仅支持具备该功能的设备 | 置 ON |
| 0x0200 | 恢复出厂设置 | 无参 | 向CPU2下发恢复出厂命令；执行前必须确认现场参数备份 | 置 ON |
| 0x0201 | 备份配置文件 | 无参 | 兼容占位；返回成功，但当前不生成或保存备份文件 | 置 ON |
| 0x0202 | 恢复配置文件 | 无参 | 当前按无效指令处理，返回异常码0x03 | 置 ON |

应用实例：

- 1号储罐设备执行跟随液位

发送：0x01 0x05 0x00 0x11 0xFF 0x00 0xDC 0x3F

返回：0x01 0x05 0x00 0x11 0xFF 0x00 0xDC 0x3F

- 计量仪测量数据

计量仪测量数据存放在输入寄存器中；

- 读输入寄存器功能码0x04；

- 输入寄存器起始地址0x00；

- 缩放与双寄存器解释（2026-07-21补充）：

- 表中“缩放”表示每个原始计数对应的工程值。读取：工程值 = (Raw - 偏移量) × 缩放；写入：Raw = round(工程值 ÷ 缩放 + 偏移量)。

- uint32/int32 使用连续两个寄存器，低地址存高16位、高地址存低16位：Raw = (Reg[低地址] << 16) | Reg[高地址]。例如 0x0020=0x0000、0x0021=0x1388，则 Raw=5000，液位=500.0 mm。

计量仪实时数据

| 寄存器高位 | 寄存器地址 | 描述 | 数据范围 | 单位 | 缩放 | 偏移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 工作模式 | [ 0,2 ] |  | 1 | 0 |
| 00 | 01 | 设备状态 | 详见伺服密度计状态 |  | 1 | 0 |
| 00 | 02 | 故障代码 | 详见故障代码说明 |  | 1 | 0 |
| 00 | 03 |  |  |  |  |  |
| 00 | 20 | 液位（uint32，高字在前） | uint32 | mm | 0.1 | 0 |
| 00 | 21 |  |  |  |  |  |
| 00 | 22 | 水位（uint32，高字在前） | uint32 | mm | 0.1 | 0 |
| 00 | 23 |  |  |  |  |  |
| 00 | 24 | 罐底高度（uint32，高字在前） | uint32 | mm | 0.1 | 0 |
| 00 | 25 |  |  |  |  |  |
| 00 | 26 | 实时位置（int32，高字在前） | int32 | mm | 0.1 | 0 |
| 00 | 27 |  |  |  |  |  |

计量仪多点密度数据

| 寄存器高位 | 寄存器低位 | 描述 | 数据范围 | 单位 | 缩放 | 偏移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 修正后罐高（uint32，高字在前） | uint32 | mm | 0.1 | 0 |
| 01 | 03 |  |  |  |  |  |
| 01 | 04 | 传感器X轴角度值 | [0,65535] | ° | 0.01 | 32768 |
| 01 | 05 | 传感器Y轴角度值（int16补码） | int16 | ° | 0.01 | 0 |
| 01 | 06 | 编码器位置（int32，高字在前） | int32 | mm | 0.1 | 0 |
| 01 | 07 |  |  |  |  |  |
| 01 | 08 | 传感器频率（uint32，高字在前） | uint32 | Hz | 1 | 0 |
| 01 | 09 |  |  |  |  |  |
| 01 | 0A | 传感器温度 | [0,60000] | °C | 0.01 | 20000 |
| 01 | 0B | 传感器幅值（原始计数） | [0,255] | count | 1 | 0 |
| 01 | 0C | 水位电容快照（uint32，高字在前） | uint32 | pF | 0.1 | 0 |
| 01 | 0D |  |  |  |  |  |

无效值与计算规则

主机必须先对合并后的 Raw 判定下表无效值；仅当 Raw 有效时，才按工程值 = (Raw - 偏移量) × 缩放换算。

| 寄存器数据含义 | Raw值 |
| --- | --- |
| 无效液位值 | 999999 |
| 液位低于盲区 | 0 |
| 无效水位值 | 999999 |
| 水位低于盲区 | 0 |
| 无效密度值 | 0 |
| 无效温度值 | 10999 |
| 无效VCF | 0 |
| 无效体积 | 0 |
| 无效质量 | 0 |
| 无效压力值 | 9999999 |

- 保持寄存器定义

带参数命令需先通过功能码 0x10 写入对应保持寄存器，再通过功能码 0x05 写线圈执行命令。
多寄存器参数高字在前；具体单位和缩放见保持寄存器定义。

| 保持寄存器地址 | 参数名称 | 数据类型 | 单位/缩放 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址段 0x0100~0x017F：系统配置参数 |  |  |  |  |
| 0x0100~0x0101 | 罐高 | uint32 | 0.1 mm | 默认:200000；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；标定液位 |
| 0x0102~0x0103 | 标定液位 | uint32 | 0.1 mm | 读回固定为0；FC10完整字段写入用于标定液位/液位修正目标，但主机不得依赖写后读回确认目标值 |
| 0x0125~0x0126 | 标定水位值 | uint32 | 0.1 mm | 默认:0；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；标定水位命令目标值 |
| 0x0127~0x0128 | 标定罐高值 | uint32 | 0.1 mm | 默认:0；范围:(盲区,+∞)；可写:是（解锁后）；标定罐高命令目标值；仅支持相应功能的设备使用 |
| 地址段 0x0180~0x027F：历史兼容与标定准备参数 |  |  |  |  |
| 0x0180~0x0181 | 电机运行距离 | uint32 | 0.1 mm | 默认:0；范围:[0,+∞]；可写:是（解锁后）；调试 |
| 0x0185 | 减速比 | uint16 | 1 | 固定返回30；写入不生效；兼容字段，不映射CPU2现场参数 |
| 0x0186 | 传感器类型 | uint16 | 枚举 | 固定返回0；写入不生效；兼容字段，不映射CPU2传感器类型 |
| 0x0187 | 传感器长度 | uint16 | 1 mm | 固定返回0；写入不生效；兼容字段，不映射CPU2传感器长度 |
| 0x0188~0x0189 | 盲区 | uint32 | 0.1 mm | 默认:3000；范围:(0,+∞)；可写:是（解锁后）；单位0.1mm，对应默认盲区300.0mm |
| 0x0190~0x0191 | 一体机导轮周长 | uint32 | 0.001 mm | 默认:95000；范围:[1,+∞)；可写:是（解锁后）；单位0.001mm，对应默认导轮周长95.000mm |
| 0x0192 | 液位到水位探头距离 | uint16 | 0.1 mm | 固定返回0；写入不生效；兼容字段，不映射CPU2液位到水位探头距离 |
| 0x0193 | 水位/罐底最大下行距离 | uint16 | 0.1 mm | 默认:3000；范围:(0,65535]；可写:是（解锁后）；单位0.1mm，对应默认最大下行距离300.0mm |
| 0x019A~0x019B | 传感器编号 | uint32 | 1 | 固定返回0；写入不生效；当前不发布传感器编号 |

标定类命令执行说明

标定类命令采用“先写参数，再执行命令”的方式。

- 主设备先通过功能码 0x10 向对应保持寄存器写入现场实际高度值。

- 参数写入成功后，再通过功能码 0x05 写对应命令线圈为 ON（0xFF00），触发设备执行标定。

- 设备执行标定时，应读取当前测量值或当前参数值，并与主设备写入的实际高度值进行比较，自动计算对应补偿值并保存。

- 标定完成后，后续输出结果均应自动带入该补偿值进行计算。

- 计量仪第三方读取建议

- 设备的密度温度需要发送指令进行一次测量才能更新，否则读取出来的数据为无效值或者上一次测量值；

- 设备安装在计量口时需要注意，下发指令的时间务必不能与人工作业的时间重叠，否则造成设备损坏；

- 罐底显示单元集成方案：

  - 通过抓包监测数据的方式：只需要对监测到的功能码为04，并且通信寄存器地址在0x0D之内的数据进行解析，即可获取全部有效测量数据；

  - 通过转发数据包的方式：若上位机软件与设备默认轮训指令为读取04功能码，且读取寄存器数量在13个之内，在这个通信中，可以解析必要的测量值。其他功能码或04功能码超过0x0D寄存器地址的都需要通过透传转包保证通信正常。

- 示例中，以01为安装的设备地址，其余地址要对数据包的地址与CRC进行替换。

- 通常状态下，读取设备状态及错误代码

  - 发送：01 04 00 01 00 03 E1 CB

  - 若设备上电后，没有进行过测量，则返回无效值数据：

  - 01 04 06 80 1E 00 00 00 00 D7 51

| - 计量仪返回数据解析： |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 01 | - 设备从机地址 |  |
| - 04 | - 读取功能码 | - 读输入寄存器 |
| - 06 | - 字节总数 | - 返回数据为6个字节 |
| - 80 1E | - 设备状态 | - 液位跟随中 |
| - 00 00 00 00 | - 设备故障码 | - 无故障 |
| - D7 51 | - CRC16校验 |  |

- 接收到设备返回指令后，需要对错误码进行判断，如果是00 00，则无故障错误存在；

- 读取液位值时，需要先判断设备状态，只有为80 1E时，表示液位值实时更新，其他状态下的液位值均为无效。

- 设备上电后，下发指令执行液位跟随。

- 首先下发液位跟随的测量指令

- 发送：01 05 00 11 FF 00 DC 3F

- 返回：01 05 00 11 FF 00 DC 3F

- 测量指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

  - 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 80 1E 58 F8

- 当读取的计量仪状态码为 80 1E 时，表示设备正在寻找液位的过程中，这时还没有找到准确液位的，液位值没有更新；

- 轮询读取设备状态及测量数据

- 发送：01 04 00 20 00 02 70 01

  - 返回：01 04 04 00 00 00 0A 7B 83

  - 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 80 1E 58 F8

- 当读取的计量仪状态码为 80 1E时，表示设备已经找到准确液位并持续跟随液位，可以实时读取更新液位值。

- 如需要将浮子提升到零点位置，需要下发指令。

- 首先下发提浮子的指令

- 发送：01 05 00 0B FF 00 FD F8

- 返回：01 05 00 0B FF 00 FD F8

- 指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 02 38 F1

- 当读取的计量仪状态码为00 02 时，表示设备正在提升浮子至零点位置；

- 当读取的计量仪状态码为00 00 时，表示设备提升浮子完成，浮子位于零点；

- 需要设备执行密度分布测量命令，需要下发指令。

- 首先下发密度分布测量的指令

- 发送：01 05 00 10 FF 00 8D FF

- 返回：01 05 00 10 FF 00 8D FF

- 指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 13 F8 FD

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 00 B9 30

- 当读取的伺服密度计状态码为00 13 时，表示设备正在按照设备设置参数进行多点密度温度的分布测量；

- 当读取的伺服密度计状态码为80 13 时，表示设备完成密度分布测量，多点测量数据将更新到寄存器中；

- 读取测量完成的计算平均数据

- 发送：01 04 00 16 00 0A 60 0A

- 返回：01 04 14 57 33 20 0B 00 01 20 22 00 00 27 01 20 17 00 01 00 00 13 88 EB BF

- 数据含义：

| - 通信数据 | - 含义 | - 数值 |
| --- | --- | --- |
| - 01 | - 设备地址 | - 地址01 |
| - 04 | - 功能码 | - 输入寄存器 |
| - 14 | - 返回字节数 | - 20个 |
| - 57 33 | - 平均温度 | - 23.23℃ |
| - 20 0B | - 平均密度 | - 820.3 kg/m³ |
| - 00 01 | - 平均密度温度状态 | - 有效 |
| - 20 22 | - 标准密度 | - 822.6 kg/m³ |
| - 00 00 27 01 | - VCF20 | - 0.9985 |
| - 2017 | - 计重密度 | - 821.5 kg/m³ |
| - 00 00 13 88 | - 浮子位置 | - 500.0mm |

- 读取测量完成的多点位的数据（按照第一个点数据有效模拟）

- 发送：01 04 00 80 00 20 F0 3A

- 返回：01 04 40 57 33 20 0B 00 00 13 88 20 22 00 00 27 01 20 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 96

- 当设备处在故障状态时，需要设备执行读取部件参数，需要下发指令。

- 首先下发读取部件参数指令

- 发送：01 05 01 01 FF 00 DC 06

- 返回：01 05 01 01 FF 00 DC 06

- 指令只需要成功发送一次即可，不需要连续轮询多次发送；

- 读取设备状态

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 00 16 38 FE

- 发送：01 04 00 01 00 01 60 0A

- 返回：01 04 02 80 16 59 3E

- 当读取的伺服密度计状态码为00 16 时，表示设备正在读取部件参数；

- 当读取的伺服密度计状态码为80 16 时，表示设备读取部件参数完成，数据将更新到寄存器中；

- 读取测量完成的参数值

- 发送：01 04 01 04 00 0E 31 F3

- 返回：01 04 1C 57 33 20 0B 00 01 20 22 00 00 27 01 20 17 00 01 00 00 13 88 EB BF

# 附录

附录A [计量仪状态]

状态寄存器为输入寄存器0x0001（uint16，高字节在前）。

| 状态 | 数值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高8位 | 低8位 |
| 待机中 | 00 | 00 |
| 初始化 | 00 | 01 |
| 回零点中 | 00 | 02 |
| 标定零点中 | 00 | 10 |
| 单点测量中 | 00 | 11 |
| 运行到测量点中 | 00 | 12 |
| 国标分布测量中 | 00 | 13 |
| 分布测量中 | 00 | 14 |
| 标定液位中 | 00 | 15 |
| 读取部件参数中 | 00 | 16 |
| 向上运行中 | 00 | 17 |
| 向下运行中 | 00 | 18 |
| 寻找液位中 | 00 | 1E |
| 寻找水位中 | 00 | 1F |
| 寻找罐底中 | 00 | 20 |
| 设置电机零点中 | 00 | 21 |
| 罐上仪表操作中 | 00 | 22 |
| 综合指令中 | 00 | 23 |
| 寻找水位跟随点中 | 00 | 24 |
| 区间密度测量中 | 00 | 25 |
| 水位标定中（DSM兼容状态） | 00 | 26 |
| 自检中（CPU3占位） | 00 | 27 |
| 标定罐高中 | 00 | 28 |
| 维护模式 | 00 | 29 |
| 瓦西莱密度梯度测量开始 | 00 | 2A |
| 瓦西莱密度梯度测量中 | 00 | 2B |
| 运行到指定位置中 | 00 | 2C |
| 电机强制上行中 | 00 | 2D |
| 电机强制下行中 | 00 | 2E |
| 保留状态 | 00 | 2F |
| 无线滑环匹配中 | 00 | 32 |
| 标定零点完成 | 80 | 10 |
| 单点测量完成 | 80 | 11 |
| 正在单点检测 | 80 | 12 |
| 国标分布测量完成 | 80 | 13 |
| 分布测量完成 | 80 | 14 |
| 标定液位完成 | 80 | 15 |
| 读取部件参数完成 | 80 | 16 |
| 向上运行完成 | 80 | 17 |
| 向下运行完成 | 80 | 18 |
| 液位跟随中 | 80 | 1E |
| 寻找水位完成 | 80 | 1F |
| 寻找罐底完成 | 80 | 20 |
| 设置电机零点完成 | 80 | 21 |
| 罐上仪表操作完成 | 80 | 22 |
| 综合指令完成 | 80 | 23 |
| 水位跟随中 | 80 | 24 |
| 区间密度测量完成 | 80 | 25 |
| 水位标定完成（DSM兼容状态） | 80 | 26 |
| 自检完成（CPU3占位） | 80 | 27 |
| 标定罐高完成 | 80 | 28 |
| 瓦西莱密度梯度测量完成 | 80 | 29 |
| 运行到指定位置完成 | 80 | 2C |
| 电机强制上行完成 | 80 | 2D |
| 电机强制下行完成 | 80 | 2E |
| 保留状态 | 80 | 2F |
| 无线滑环匹配完成 | 80 | 32 |
| 故障 | FF | FF |